## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SRS-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev. 0
소프트웨어 요구사항 사양서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 토닥 / 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 소프트웨어 입력 요구사항 사양서
소프트웨어 요구사항
대분류 (IEC 62304 5.2.2) | 소분류 |  |  | 내용 상세 | 요구사항 식별 | 다른 발생원 추적 (설계 입력 요구사항 사양서)
[6 empty] | 펌웨어 부분 | 그 외
a) 기능 및 성능 요구사항 functional and capability requirements | 자극 출력 조정 | 자극율 | 전채널 최대 | 전채널 동시에 자극률은 24kHz이상이어야 한다. (32채널 사용) | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-SP-FW-2
|  |  | 채널별 최대 | 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다. (24채널 사용) | SW-FW-RID-2
|  | 자극 모드 |  | 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-SP-FW-1
|  | 선행 펄스 모양 |  | negative, positive first phase 선택이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-SP-FW-4
|  | 자극 크기 |  | C/T 레벨 범위는 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-SP-FW-5
|  | 자극 펄스폭 |  | 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-SP-FW-3
|  | 자극 크기/펄스폭 관계 |  | 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. | SW-FW-RID-7
| 사운드 처리 | 전처리 | 마이크 감도 조절 기능 | AGC를 사용한 감도 조절이 가능해야한다. | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-SP-FW-6
|  | 주파수 분석 방법 |  | FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-SP-FW-7
|  | 주파수 분석 대역수 |  | 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-SP-FW-8
|  | 자극 기법 |  | 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-SP-FW-9
|  | 사운드 처리 주기 |  | 사운드 처리 주기는 1ms이며 허용 오차는 +/-5%(0.95~1.05ms)이다. | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-SP-FW-10
| 기능 | 프로그램 수 |  | 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-SP-FW-11
|  | 자극 볼륨 조절 |  | 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-SP-FW-12
b) 소프트웨어 시스템 입력과 출력 (SOFTWARE SYSTEM inputs and outputs) | 사운드 처리 | 입력단 |  | 2개 이상 오디오 소스를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-15
|  |  |  | 입력 대역 0~8kHz 오디오 신호를 입력 받을 수 있어야 한다. 16kHz 샘플링 주파수와 구분한다. | SW-FW-RID-16
|  | 출력단 |  | 오디오 신호처리의 최종 출력은 PCM 데이터로 변환되어 FPGA에 전달되어야 한다. | SW-FW-RID-17
|  | 매핑 데이터 |  | 매핑 데이터에 기반하여 최종 자극 파라미터가 생성되어야 한다. | SW-FW-RID-18
| 사용자 인터페이스 (외부기 자체) | 입력 |  | 터치 센서의 입력에 따라 전원 모드와 사용자 제어를 처리한다. | SW-FW-RID-19
|  | 출력 | LED 출력 | 외부기 동작 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-20
|  |  |  | 전원 커넥터 연결 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-21
|  |  |  | 배터리 저전압 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-22
|  |  | 자극 출력 | 배터리 저전압 상태를 자극으로 출력한다. | SW-FW-RID-23
| 사용자 인터페이스 (리모콘 앱 통신) | 입력(수신) |  | 프로그램 변경하기 | SW-FW-RID-24
|  |  |  | 오디오 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-25
|  |  |  | 자극 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-26
|  |  |  | LED 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-27
|  |  |  | 자극 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-28
|  | 출력(송신) |  | 배터리 상태 | SW-FW-RID-29
|  |  |  | 선택된 맵 번호 | SW-FW-RID-30
|  |  |  | 오디오 볼륨 단계 | SW-FW-RID-31
|  |  |  | 자극 볼륨 단계 | SW-FW-RID-32
|  |  |  | LED 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-33
|  |  |  | 자극 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-34
| 사용자 인터페이스 (매핑 앱 통신) | 입력(수신) |  | 시스템 상태 확인 | SW-FW-RID-35
|  |  |  | 특정 자극 출력 | SW-FW-RID-36
|  |  |  | 실시간 자극 출력 진행 | SW-FW-RID-37
|  | 출력(송신) |  | 시스템 상태 | SW-FW-RID-38
|  |  |  | 특정 자극 출력 결과 | SW-FW-RID-39
|  |  |  | 실시간 자극 진행 상태 | SW-FW-RID-40
| 기기 인터페이스 | FPGA |  | I2C 프로토콜을 사용하여 FPGA와 데이터 송/수신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-41
|  | 센서 |  | I2C 프로토콜을 사용하여 터치 센서와 데이터를 송수신할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-42
|  | PMIC |  | I2C를 프로토콜을 사용하여 PMIC의 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-43
Bluetooth 오디오 송신
c) 소프트웨어 시스템과 다른 소프트웨어 사이의 연계성 (interfaces between the SOFTWARE SYSTEM and other SYSTEMS) | 리모콘 |  |  | 리모컨 앱과의 연동 기능 | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-SP-FW-13
| 매핑 |  |  | 매핑 프로그램과의 연동 기능 | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-SP-FW-14
| Bluetooth |  |  | Bluetooth Classic 오디오 통신 | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-SP-FW-15
|  |  |  | BLE data 통신 | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-SP-FW-16
d) 소프트웨어 구동 경보, 경고 및 운영자 메시지 (software-driven alarms, warnings, and operator messages) | NA
e) 보안 요구사항 (SECURITY requirements) | 사이버 보안 |  |  | 외부장치는 링크를 통해 내부장치의 식별정보를 확인하고, 사전 등록된 정보와 일치하지 않을 경우 전기 자극 출력을 차단. 불일치 상태는 LED 및 앱을 통해 사용자에게 즉시 통지. | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-SP-FW-17
|  |  |  | 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, BLE 연결을 해제한다. | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-SP-FW-22
|  |  |  | 1. BLE Pairing 기능을 사용하여 인가된 장치와 연결 2. BLE 연결 후 별도의 자체 인증 방식, CRA(Challenge-Response Authentication),을 사용하여 적법한 장치를 확인 | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-SP-FW-18
|  |  |  | BLE 페어링이 완료된 상태에서 데이터를 송/수신한다. - 무결성 AES-CCM (Counter with CBC-MAC)을 사용함으로써 기밀성, 무결성, 인증 세 가지의 기능이 제공됨 (Bluetooth Core specification LE Link Layer 참조) | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-SP-FW-26
|  |  |  | 감사기록을 생성한다. | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-SP-FW-23
|  |  |  | 설정파일을 읽을 때, 파일의 무결성을 확인한다. | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-SP-FW-27
|  |  |  | 1. CRA 인증에서 기기제어를 위한 통신과 매핑을 의한 통신을 구분하여 별도의 인증 키와 인증방식을 사용 2. CRA 인증에 사용되는 각 키의 크기는 16 bytes (128 bits)이므로 충분히 안전한 보안을 제공한다. 상세: 기기 제어용 키와 의료진 매핑용 키를 구분한다. AES-CMAC 인증값 계산과 SHA-256에 의한 매핑 키 파생은 역할이 다르다. 의료진 키와 제조번호로 생성한 SHA-256 결과의 앞 16 bytes를 매핑용 키로 사용한다. 키 길이만으로 보안 검증 완료를 판단하지 않는다. | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-SP-FW-19
|  |  |  | 소프트웨어 업데이트가 필요할 경우 기존 제품을 회수하고 업데이트된 제품을 생산하여 교체한다. | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-SP-FW-30
|  |  |  | 품질관리시스템 절차에 따라, 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포한다. | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-SP-FW-31
|  |  |  | 1. 칩셋에서 부팅 과정에서 실행파일의 CRC 체크 기능 활성화 2. 칩셋에서 제공하는 무결성 방식을 사용하여 검사 | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-SP-FW-32
|  |  |  | CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없어야 한다. 예: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-SP-FW-20
|  |  |  | CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-SP-FW-21
|  |  |  | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-SP-FW-24
|  |  |  | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-SP-FW-25
|  |  |  | 오류 메시지에 보안과 관련된 정보를 직접 표시하지 않는다. | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-SP-FW-29
|  |  |  | 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-SP-FW-33
|  |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-SP-FW-34
|  |  |  | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-SP-FW-35
|  |  |  | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-SP-FW-36
|  |  |  | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-SP-FW-38
f) 사람에 의해 발생하는 오류와 훈련에 민감한 사용성 공학 요구사항 (usability engineering requirements that are sensitive to human errors and training) | 주의부족, 기억력 감퇴 |  |  | 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극출력으로 알린다. | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-SP-FW-48
| 중복실수 |  |  | 볼륨 증가를 단계적으로 진행되도록 설계한다.(soft increase) | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-SP-FW-47
g) 데이터 정의 및 데이터 베이스 요구사항 (data definition and database requirements) | NA
h) 운영 및 유지보수 현장에 인도된 의료기기 소프트웨어의 설치 및 인수 요구사항 (installation and acceptance requirements of the delivered MEDICAL DEVICE SOFTWARE at the operation and maintenance site or sites) | NA
i) 운영 및 유지보수 방법에 관련된 요구사항 requirements related to methods of operation and maintenance | NA
j) 개발할 사용자 설명서 (user documentation to be developed) | 사용 설명서 |  |  | 사용설명서에 경고 및 안전사항을 기재한다. 사용설명서에 안전하게 사용하는 작동법을 기재한다. 사용설명서에 동작방법을 자세히 기재한다. | SW-FW-RID-83
k) 사용자 유지보수 요구사항 (user maintenance requirements) | NA
l) 규제적 요구사항 (regulatory requirements) | IEC 60601-1 (IEC 62304에 포함되지 않은 사항) |  |  | 필수 성능 조건을 설계에 반영한다. 필수 성능 시험을 진행한다. | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-SP-FW-39, SYS-RID-SP-FW-40
|  |  |  | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계한다. | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-SP-FW-41
|  |  |  | BLE 통신으로 수신되는 데이터가 프로토콜에 정의된 값의 범위 안에 있는지 확인해야한다. | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-SP-FW-28
|  |  |  | CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-SP-FW-42
|  |  |  | 정상사용을 위한 준비상태를 표시하도록 설계한다. | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-SP-FW-43
|  |  |  | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야한다. (충전모드 표시). | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-SP-FW-44
|  |  |  | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-63
|  |  |  | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성한다. | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-SP-FW-45
|  |  |  | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 사용하여 인공와우 외부기 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-SP-FW-46
|  |  |  | BLE 통신 연결 장애 발생 시, 정상 동작이 되어야 한다. | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-SP-FW-37
|  |  |  | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-SP-FW-49
|  |  |  | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-SP-FW-50
Note on B55: ====== ID#AAACInr4u_o johnnyTodoc (2026-10-13 07:46:37) 내부기 ID와 passkey는 내부기의 하드웨어적인 보안기능이다. 펌웨어는 해당하는 passkey를 전달만 한다.

## 수정 사항 비교 시트 입니다. 제출 전 삭제해주세요
소프트웨어 요구사항
대분류 (IEC 62304 5.2.2) | 소분류 |  |  | 내용 상세 | 요구사항 식별 | 다른 발생원 추적 (설계 입력 요구사항 사양서)
[6 empty] | 펌웨어 부분 | 그 외
a) 기능 및 성능 요구사항 functional and capability requirements | 자극 출력 조정 | 자극율 | 전채널 최대 | [-] 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) [+] 24 kHz 상세: 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-SP-FW-2
|  |  | 채널별 최대 | 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다.(24채널 사용) | SW-FW-RID-2
|  | 자극 모드 |  | [-] 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. [+] Monopolar 상세: 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-SP-FW-1
|  | 선행 펄스 모양 |  | [-] negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. [+] negative, positive first 상세: negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-SP-FW-4
|  | 자극 크기 |  | [-] 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. [+] C/T 레벨 범위 상세: 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-SP-FW-5
|  | 자극 펄스폭 |  | [-] 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. [+] 13~255단계, Step Size 1 상세: 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-SP-FW-3
|  | 자극 크기/펄스폭 관계 |  | 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. | SW-FW-RID-7
| 사운드 처리 | 전처리 | 마이크 감도 조절 기능 | [-] AGC를 사용한 감도 조절 10단계 [+] AGC를 사용한 감도 조절 상세: AGC를 사용한 감도 조절 10단계 | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-SP-FW-6
|  | 주파수 분석 방법 |  | [-] FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. [+] FFT 상세: FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-SP-FW-7
|  | 주파수 분석 대역수 |  | [-] 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. [+] 최대 32채널 상세: 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-SP-FW-8
|  | 자극 기법 |  | [-] 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M [+] 필수 : CIS 상세: 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-SP-FW-9
|  | 사운드 처리 주기 |  | [-] 사운드 처리 주기는 1.00ms이며 허용 오차는 +/-5%(0.95~1.05ms)이다. [+] 1msec 상세: 사운드 처리 주기는 1.00ms이며 허용 오차는 +/-5%(0.95~1.05ms)이다. | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-SP-FW-10
| 기능 | 프로그램 수 |  | [-] 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. [+] 4개 상세: 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-SP-FW-11
|  | 자극 볼륨 조절 |  | [-] 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. [+] 4단계 자극 볼륨 조절 상세: 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-SP-FW-12
b) 소프트웨어 시스템 입력과 출력 (SOFTWARE SYSTEM inputs and outputs) | 사운드 처리 | 입력단 |  | [-] 2개 이상의 오디오 소스를 입력 받을 수 있어야 한다. QCC는 Bluetooth 오디오를 I2S로 E8300에 전달하며, 데이터는 24비트, 샘플링 주파수는 16kHz다. QCC 설계 연결: Bluetooth Classic 유닛(SU-ID-QCC-008), 시스템 초기화와 설정 유닛(SU-ID-QCC-001). [QCC 자료 입력] I2S의 클록/프레임과 유효 신호의 실제 출력 조건 및 측정 자료를 입력한다. [+] 2개 이상의 오디오 소스를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-15 |  | [-] QCC SRS RI-09 I2S 오디오 입력 [+]
상세: E8300은 DMIC1/DMIC2의 입력과 QCC가 전달하는 I2S 오디오를 처리한다. DMIC2는 QCC에도 입력된다. QCC의 Bluetooth 수신 오디오는 I2S의 24비트 데이터, 16kHz 샘플링 주파수로 E8300에 전달한다. [QCC 자료 입력] I2S의 클록/프레임과 유효 신호의 출력 조건, 동시 입력 조건 및 측정 결과를 확인한다.
|  |  |  | [-] 오디오 입력 대역은 0~8kHz이며, 샘플링 주파수 16kHz와 구분한다. [QCC/E8300 자료 입력] 8kHz 대역 끝점의 입력/출력 조건과 허용 범위를 확인한다. 코드 설정을 실제 음향 성능 측정값으로 보지 않는다. [+] 8kHz 오디오 신호를 입력 받을 수 있어야 한다. 상세: 오디오 입력 대역은 0~8kHz이며, 16kHz 샘플링 주파수와 구분한다. [QCC/E8300 자료 입력] 8kHz 대역 끝점의 입력/출력 조건, 허용 범위와 측정 결과를 확인한다. | SW-FW-RID-16 |  | [-] QCC SRS RI-09 I2S 오디오 입력 [+]
|  | 출력단 |  | 오디오 신호처리의 최종 출력은 PCM 데이터로 변환되어 FPGA에 전달되어야 한다. | SW-FW-RID-17
|  | 매핑 데이터 |  | 매핑 데이터에 기반하여 최종 자극 파라미터가 생성되어야 한다. | SW-FW-RID-18
| 사용자 인터페이스 (외부기 자체) | 입력 |  | 터치 센서의 입력에 따라 전원 모드와 사용자 제어를 처리한다. | SW-FW-RID-19
|  | 출력 | LED 출력 | 외부기 동작 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-20
|  |  |  | 전원 커넥터 연결 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-21
|  |  |  | 배터리 저전압 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-22
|  |  | 자극 출력 | 배터리 저전압 상태를 자극으로 출력한다. | SW-FW-RID-23
| 사용자 인터페이스 (리모콘 앱 통신) | 입력(수신) |  | 프로그램 변경하기 | SW-FW-RID-24
|  |  |  | 오디오 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-25
|  |  |  | 자극 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-26
|  |  |  | LED 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-27
|  |  |  | 자극 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-28
|  | 출력(송신) |  | 배터리 상태 | SW-FW-RID-29
|  |  |  | 선택된 맵 번호 | SW-FW-RID-30
|  |  |  | 오디오 볼륨 단계 | SW-FW-RID-31
|  |  |  | 자극 볼륨 단계 | SW-FW-RID-32
|  |  |  | LED 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-33
|  |  |  | 자극 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-34
| 사용자 인터페이스 (매핑 앱 통신) | 입력(수신) |  | 시스템 상태 확인 | SW-FW-RID-35
|  |  |  | 특정 자극 출력 | SW-FW-RID-36
|  |  |  | 실시간 자극 출력 진행 | SW-FW-RID-37
|  | 출력(송신) |  | 시스템 상태 | SW-FW-RID-38
|  |  |  | 특정 자극 출력 결과 | SW-FW-RID-39
|  |  |  | 실시간 자극 진행 상태 | SW-FW-RID-40
| 기기 인터페이스 | FPGA |  | I2C 프로토콜을 사용하여 FPGA와 데이터 송/수신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-41
|  | 센서 |  | I2C 프로토콜을 사용하여 터치 센서와 데이터를 송수신할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-42
|  | PMIC |  | I2C를 프로토콜을 사용하여 PMIC의 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-43
| Bluetooth 오디오 송신 |  |  | [-] 외부기는 마이크에서 수집한 오디오를 Bluetooth Classic을 통해 다른 블루투스 장치로 전송할 수 있어야 한다. QCC 설계 연결: Bluetooth Classic 유닛(SU-ID-QCC-008). [QCC 자료 입력] 마이크의 QCC 입력 경로, 프로파일/코덱/상대 장치, 동시 송수신 조건과 실제 시험 자료를 입력한다. | [-] SW-FW-RID-82 | [-] SYS-RID-SP-HW-11 | [-] QCC SRS RI-10 오디오 출력
c) 소프트웨어 시스템과 다른 소프트웨어 사이의 연계성 (interfaces between the SOFTWARE SYSTEM and other SYSTEMS) | 리모콘 |  |  | [-] 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 BLE로 데이터 통신이 가능해야 한다. 충전/배터리 상태와 Bluetooth 제어 정보를 송수신하며, 사운드 처리기의 명령/응답은 QCC가 SPI로 중계한다. QCC 설계 연결: BLE 유닛(SU-ID-QCC-009), BLE Data 처리 유닛(SU-ID-QCC-011), 시스템 상태 유닛(SU-ID-QCC-002). [QCC 자료 입력] Bluetooth 제어의 명령/상태와 충전 상태 데이터의 상세 전달 계약을 입력한다. [+] 리모컨 앱과의 연동 기능 | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-SP-FW-13 | [-] QCC SRS 표제 RI-13/표 RI-12 리모콘 앱 [+]
상세: 리모콘 앱과 BLE로 충전/배터리 상태, Bluetooth 제어 정보 및 사운드 처리기의 명령/응답을 송수신한다. QCC는 E8300의 명령/응답을 SPI로 중계한다. [QCC 자료 입력] Bluetooth 제어 명령/상태와 충전 상태 데이터의 전달 조건 및 검증 결과를 확인한다.
| 매핑 |  |  | [-] 매핑 프로그램이 실행되는 기기와 BLE로 데이터 통신이 가능해야 한다. 매핑 시작/종료 및 사운드 처리기의 명령/응답은 QCC가 SPI로 중계한다. QCC 설계 연결: BLE 유닛(SU-ID-QCC-009), BLE Data 처리 유닛(SU-ID-QCC-011), 시스템 상태 유닛(SU-ID-QCC-002). [QCC 자료 입력] 매핑 시작/종료의 상태/실패 처리와 동시 연결 정책을 입력한다. [+] 매핑 프로그램과의 연동 기능 상세: 매핑 프로그램과 BLE로 매핑 시작/종료 및 사운드 처리기의 명령/응답을 송수신한다. QCC는 E8300의 명령/응답을 SPI로 중계한다. | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-SP-FW-14 | [-] QCC SRS RI-14 매핑 프로그램 [+]
[QCC 자료 입력] 매핑 시작/종료의 상태 전이, 실패 처리, 동시 연결 조건 및 검증 결과를 확인한다.
| Bluetooth |  |  | [-] Bluetooth Classic 오디오 통신을 지원해야 한다. QCC 설계 연결: 블루투스 상태 유닛(SU-ID-QCC-004), Bluetooth Classic 유닛(SU-ID-QCC-008). 오디오 입력과 마이크 송신 요구는 SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-82에 따른다. [QCC 자료 입력] 연결 상대와 프로파일/코덱별 송수신 조건을 입력한다. [+] Bluetooth Classic 오디오 통신 | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-SP-FW-15 | [-] QCC SRS RI-11 Classic 통신 [+]
상세: QCC는 수신 오디오를 I2S로 E8300에 전달한다. DMIC2의 입력은 E8300과 QCC에 연결되며 전화 통화 시 QCC가 DMIC2의 음성을 수음하여 통화 상대에게 송신한다. DMIC2 마이크 입력과 QCC에서 E8300으로 전달하는 I2S 오디오는 서로 다른 경로다. [QCC 자료 입력] DMIC2의 QCC 입력 연결은 확인되었다. 마이크 핀/클록, 연결 상대, 프로파일/코덱별 송수신, 동시 동작 조건과 실제 시험 결과를 확인한다.
|  |  |  | [-] BLE 데이터 통신을 지원해야 한다. QCC 설계 연결: BLE 유닛(SU-ID-QCC-009), BLE Data 처리 유닛(SU-ID-QCC-011), 시스템 상태 유닛(SU-ID-QCC-002). [QCC 자료 입력] GATT 서비스/특성의 실제 값과 명령/응답의 허용 상태를 입력한다. [+] BLE data 통신 상세: QCC는 BLE 연결과 데이터 접근을 처리하고 E8300의 명령/응답을 SPI로 중계한다. [QCC 자료 입력] GATT 서비스/특성 값, 명령/응답의 허용 상태 및 검증 결과를 확인한다. | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-SP-FW-16 | [-] QCC SRS RI-12 BLE 통신 [+]
d) 소프트웨어 구동 경보, 경고 및 운영자 메시지 (software-driven alarms, warnings, and operator messages) | NA
e) 보안 요구사항 (SECURITY requirements) | 사이버 보안 |  |  | [-] 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. [+] 외부장치는 링크를 통해 내부장치의 식별정보를 확인하고, 사전 등록된 정보와 일치하지 않을 경우 전기 자극 출력을 차단. 불일치 상태는 LED 및 앱을 통해 사용자에게 즉시 통지. 상세: 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-SP-FW-17
|  |  |  | [-] 일정 시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면 BLE 연결을 해제해야 한다. QCC의 연결 제어 기준은 BLE 데이터 송수신이 3분(180초) 동안 없으면 연결을 해제하는 것이다. QCC 설계 연결: 보안 처리 유닛(SU-ID-QCC-012). [QCC/E8300 자료 입력] 데이터 송수신의 범위/타이머 갱신 조건을 정하고 기존 제어 명령 미수신 조건과 정합성을 확인한다. 180초의 허용오차 및 경계 동작 자료도 필요하다. [+] 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, BLE 연결을 해제한다. | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-SP-FW-22 | [-] QCC SRS RI-17 연결 제어 [+]
상세: BLE 데이터 송수신이 3분(180초) 동안 없으면 연결을 해제한다. 데이터 송수신의 감시 범위가 제어 명령 미수신 조건을 충족하는지 확인해야 한다. [QCC/E8300 자료 입력] 감시 대상, 타이머 시작/갱신/초기화 조건, 180초의 허용오차와 경계 동작을 확인한다. 제어 명령이 아닌 송수신에 의해 연결이 유지되는 경우의 처리 기준도 필요하다.
|  |  |  | [-] 1. BLE 페어링을 사용하여 인가된 장치와 연결한다. 2. BLE 연결 후 CRA(Challenge-Response Authentication)를 사용하여 적법한 장치를 확인한다. 인증 서비스는 Challenge, Response, Confirm, Status 특성을 사용하며 보호 대상 기기 제어/매핑 데이터 접근은 인증 이후에 허용한다. QCC 설계 연결: AUTH service 처리 유닛(SU-ID-QCC-010), 보안 처리 유닛(SU-ID-QCC-012). [QCC 자료 입력] 페어링 전 허용 서비스, GATT 권한과 인증 전후 차단/허용의 실제 조건 및 검증 자료를 입력한다. | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-SP-FW-18 | [-] QCC SRS 페어링 표제 RI-13/표 RI-14 인증 접근 RI-14 [+]
[+] 1. BLE Pairing 기능을 사용하여 인가된 장치와 연결 2. BLE 연결 후 별도의 자체 인증 방식, CRA(Challenge-Response Authentication),을 사용하여 적법한 장치를 확인 상세: 인증 서비스는 Challenge, Response, Confirm, Status 특성을 사용한다. 보호 대상 기기 제어/매핑 데이터 접근은 인증 이후에 허용한다. [QCC 자료 입력] 페어링 전 허용 서비스, GATT 권한과 인증 전후 접근 차단/허용 조건 및 검증 결과를 확인한다.
|  |  |  | [-] BLE 페어링이 완료된 상태에서 데이터를 송수신하며, 무선 링크의 기밀성/무결성/인증은 AES-CCM(Counter with CBC-MAC) 보호를 적용해야 한다. [QCC 자료 입력] 링크 암호화 활성화와 페어링 전 차단을 확인한 자료를 입력한다. CRA의 AES-CMAC/SHA-256 정보를 무선 링크 암호화의 검증 근거로 사용하지 않는다. [+] BLE 페어링이 완료된 상태에서 데이터를 송/수신한다. - 무결성 AES-CCM (Counter with CBC-MAC)을 사용함으로써 기밀성, 무결성, 인증 세 가지의 기능이 제공됨 (Bluetooth Core specification LE Link Layer 참조) | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-SP-FW-26 | [-] QCC SRS 페어링 표제 RI-13/표 RI-14 [+]
[QCC 자료 입력] BLE 링크 암호화 활성화와 페어링 전 차단을 확인한다. CRA 인증값 계산과 키 파생의 확인은 링크 암호화의 검증과 구분한다.
|  |  |  | 감사기록을 생성한다. | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-SP-FW-23
|  |  |  | 설정파일을 읽을 때, 파일의 무결성을 확인한다. | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-SP-FW-27
|  |  |  | [-] 1. 기기 제어용 통신과 매핑용 통신은 CRA의 인증키와 처리 방식을 구분한다. 2. 각 CRA 인증키의 크기는 16 bytes(128 bits)다. QCC 요구 자료는 리모콘 AES-CMAC, 매핑 SHA-256으로 구분한다. 상세설계에서는 매핑 키를 SHA-256 결과의 앞 16 bytes로 생성하고 인증 절차에는 AES-CMAC을 표시한다. QCC 설계 연결: 보안 처리 유닛(SU-ID-QCC-012), 보안 툴박스 유닛(SU-ID-QCC-013). [QCC 자료 입력] SHA-256의 키 생성 역할과 실제 CRA 인증값 계산 알고리즘의 관계를 확정한다. 키 역할, 입력 직렬화, 인증값 길이와 알고리즘 표기의 정합성 및 검증 자료를 입력한다. | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-SP-FW-19 | [-] QCC SRS RI-15/RI-16 인증 방식/알고리즘 QCC SDDD 유닛013 [+]
[+] 1. CRA 인증에서 기기제어를 위한 통신과 매핑을 의한 통신을 구분하여 별도의 인증 키와 인증방식을 사용 2. CRA 인증에 사용되는 각 키의 크기는 16 bytes (128 bits)이므로 충분히 안전한 보안을 제공한다. 상세: 기기 제어용 키와 의료진 매핑용 키를 구분한다. AES-CMAC 인증값 계산과 SHA-256에 의한 매핑 키 파생은 역할이 다르다. 의료진 키와 제조번호로 생성한 SHA-256 결과의 앞 16 bytes를 매핑용 키로 사용한다. 키 길이만으로 보안 검증 완료를 판단하지 않는다. [QCC 자료 입력] 앱별 CRA 인증값 계산 알고리즘, 키 역할, 입력 직렬화와 인증값 길이를 확인한다. AES-CMAC 인증과 SHA-256 키 파생의 관계, HMAC/ENC 표기 및 검증 벡터를 대조한다.
|  |  |  | 소프트웨어 업데이트가 필요할 경우 기존 제품을 회수하고 업데이트된 제품을 생산하여 교체한다. [QCC/E8300 자료 입력] QCC의 인증/암호화 전송과 E8300의 OTA 수신/저장/재기동 보호 자료를 연결한다. 제품 회수/교체 절차와 OTA의 적용 범위도 확인한다. | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-SP-FW-30
|  |  |  | 품질관리시스템 절차에 따라, 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포한다. | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-SP-FW-31
|  |  |  | [-] 1. E8300 부팅 과정에서 실행파일의 CRC와 파일/이미지 무결성 검사 경로를 적용한다. 2. QCC는 전원 인가 후 부팅 과정에서 칩셋이 제공하는 방식으로 QCC 펌웨어 이미지의 무결성을 검사해야 한다. [QCC 자료 입력] QCC의 부트 검사 방식/활성화 설정, 손상/변조 이미지의 거부 및 복구 동작을 입력한다. E8300의 CRC 검사를 QCC 검사나 암호학적 인증의 근거로 대체하지 않는다. [+] 1. 칩셋에서 부팅 과정에서 실행파일의 CRC 체크 기능 활성화 2. 칩셋에서 제공하는 무결성 방식을 사용하여 검사 | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-SP-FW-32 | [-] QCC SRS RI-18 부트 무결성 [+]
상세: E8300의 부팅 과정에서는 실행파일의 CRC와 파일/이미지 무결성을 확인한다. QCC는 전원 인가 후 부팅 과정에서 칩셋이 제공하는 방식으로 펌웨어 이미지의 무결성을 검사한다. [QCC 자료 입력] QCC의 부트 검사 방식/활성화 설정, 손상 또는 변조 이미지의 거부/복구 동작과 검증 결과를 확인한다.
|  |  |  | [-] CRA 인증 결과는 실패, 성공, 진행 중, 타임아웃으로 전달하며 인증정보를 유추할 피드백을 제공하지 않아야 한다. 30초 동안 인증이 완료되지 않으면 타임아웃으로 처리한다. QCC 설계 연결: AUTH service 처리 유닛(SU-ID-QCC-010), 보안 처리 유닛(SU-ID-QCC-012). [QCC 자료 입력] 30초 타이머의 시작/갱신/초기화 조건, 허용오차 및 상태별 응답과 인증정보 미노출의 검증 자료를 입력한다. [+] - CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없음: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-SP-FW-20 | [-] QCC SRS RI-15 QCC SUVC U04-001-2 인증 30초 [+]
상세: 30초 동안 인증이 완료되지 않으면 타임아웃으로 처리한다. [QCC 자료 입력] 30초 타이머의 시작/갱신/초기화 조건, 허용오차와 상태별 응답 및 인증정보 미노출의 검증 결과를 확인한다.
|  |  |  | [-] CRA 인증이 5회 연속 실패하면 1분(60초) 동안 BLE 연결을 제한해야 한다. QCC 설계 연결: 보안 처리 유닛(SU-ID-QCC-012). [QCC 자료 입력] 실패 횟수의 누적/초기화, 전원 재기동, 제한 종료 후 재접속과 시간 경계/허용오차의 처리 및 검증 자료를 입력한다. [+] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. 상세: 5회 연속 인증 실패 시 1분(60초) 동안 BLE 연결을 제한한다. | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-SP-FW-21 | [-] QCC SRS RI-17 연결 제어 [+]
[QCC 자료 입력] 실패 횟수의 누적/초기화, 전원 재기동, 제한 종료 후 재접속과 시간 경계/허용오차 및 검증 결과를 확인한다.
|  |  |  | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-SP-FW-24
|  |  |  | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-SP-FW-25
|  |  |  | [-] 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. [+] 오류 메시지에 보안과 관련된 정보를 직접 표시하지 않는다. 상세: 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-SP-FW-29
|  |  |  | [-] 1. 보호 대상 데이터 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화한다. 2. CRA의 인증키는 생산 시 암호화하여 비휘발성 메모리에 저장해야 한다. QCC 상세설계의 생산 설치 키(shared_service_key, clinician_master_key)와 생성 매핑 키(clinic_service_key)를 구분한다. QCC 설계 연결: NVM 처리 유닛(SU-ID-QCC-007), 보안 툴박스 유닛(SU-ID-QCC-013), 보안 NVM 유닛(SU-ID-QCC-014). [QCC 자료 입력] 실제 설치/저장 대상과 키 역할, 저장 암호화/접근 제한 및 복호화 시작 조건을 확정한다. 인증 전후 송수신/OTA 전송의 보호와 조건별 검증 자료도 입력한다. | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-SP-FW-33 | [-] QCC SRS RI-14/RI-16 QCC SDDD 유닛013/014 키와 NVM [+]
[+] 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. 상세: 생산 시 설치하는 shared_service_key/clinician_master_key와 생성되는 매핑용 clinic_service_key를 구분한다. [QCC 자료 입력] 실제 설치/저장 대상, 키 역할, 저장 암호화/접근 제한과 복호화 시작 조건을 확인한다. 인증 전후 송수신/OTA 보호와 조건별 검증 결과도 확인한다.
|  |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-SP-FW-34
|  |  |  | [-] 무결성, 암호화에 사용하는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. QCC의 CRA 인증, 매핑 키 생성, NVM 암호화와 BLE 링크 보호는 서로 다른 사용 목적을 구분해야 한다. [QCC/E8300 자료 입력] QCC의 AES-CMAC/SHA-256/AES-128 사용 목적/키 관리와 E8300의 AES 저장/부트 보호를 연결한다. QCC의 HMAC/ENC 표기, AES-128 모드와 BLE 링크 보호의 실제 적용 자료를 입력한다. [+] 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. 상세: CRA 인증값 계산, 매핑 키 파생, 비휘발성 저장 암호화와 BLE 링크 보호의 사용 목적을 구분한다. | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-SP-FW-35 | [-] QCC SRS RI-16 QCC SDDD 유닛013/014 보호 알고리즘 [+]
[QCC/E8300 자료 입력] AES-CMAC/SHA-256/AES-128의 사용 목적/키 관리, E8300 AES 저장/부트 보호와의 연결을 확인한다. HMAC/ENC 표기, AES-128 모드 및 BLE 링크 보호의 실제 적용과 검증 결과를 대조한다.
|  |  |  | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-SP-FW-36
|  |  |  | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-SP-FW-38
f) 사람에 의해 발생하는 오류와 훈련에 민감한 사용성 공학 요구사항 (usability engineering requirements that are sensitive to human errors and training) | 주의부족, 기억력 감퇴 |  |  | [-] 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극 출력과 LED로 알린다. [+] 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극출력으로 알린다. 상세: 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극 출력과 LED로 알린다. | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-SP-FW-48
| 중복실수 |  |  | [-] 자극 볼륨은 단계적으로 증가하도록 설계한다.(soft increase) [+] 볼륨 증가를 단계적으로 진행되도록 설계한다.(soft increase) 상세: 자극 볼륨은 단계적으로 증가하도록 설계한다.(soft increase) | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-SP-FW-47
g) 데이터 정의 및 데이터 베이스 요구사항 (data definition and database requirements) | NA
h) 운영 및 유지보수 현장에 인도된 의료기기 소프트웨어의 설치 및 인수 요구사항 (installation and acceptance requirements of the delivered MEDICAL DEVICE SOFTWARE at the operation and maintenance site or sites) | NA
i) 운영 및 유지보수 방법에 관련된 요구사항 requirements related to methods of operation and maintenance | NA
j) 개발할 사용자 설명서 (user documentation to be developed) | 사용 설명서 |  |  | [-] 사용자에게 배포되는 사용 설명서는 안전 예방조치, 사용 방법, 문제 해결 방법을 포함해야 한다. [E8300 보완] 제품 사용 설명서 파일의 해당 내용과 정식 상위 요구사항의 식별/추적을 등록한다. [+] 사용설명서에 경고 및 안전사항을 기재한다. 사용설명서에 안전하게 사용하는 작동법을 기재한다. 사용설명서에 동작방법을 자세히 기재한다. 상세: 안전 예방조치, 사용 방법과 문제 해결 방법을 제품 사용 설명서에 포함한다. | SW-FW-RID-83 | [-] [E8300 보완] 정식 상위 요구사항 미등록 [+] SYS-RID-ACDOC-17, SYS-RID-ACDOC-18, SYS-RID-ACDOC-20 2026-10-13 RID83 정정 [-] SYS-RID-ACDOC-17, SYS-RID-ACDOC-18, SYS-RID-ACDOC-20 [+] (빈칸) | [-] QCC SRS 4.9.1 RI-16 사용 설명서 [+]
[E8300 보완] 제품 사용 설명서의 해당 절과 내용, 배포 대상 및 검토 결과를 확인한다. 2026-10-13 RID83 정정 [-] [E8300 보완] 제품 사용 설명서의 해당 절과 내용, 배포 대상 및 검토 결과를 확인한다. [+] [E8300 보완] 검사한 사용설명서 초안과 사용자 배포용 설명서의 일치 여부를 확인한다.
k) 사용자 유지보수 요구사항 (user maintenance requirements) | NA
l) 규제적 요구사항 (regulatory requirements) | IEC 60601-1 (IEC 62304에 포함되지 않은 사항) |  |  | [-] 필수 성능 시험을 진행한다. [+] 필수 성능 조건을 설계에 반영한다. 필수 성능 시험을 진행한다. 상세: 필수 성능 시험을 진행한다. | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-SP-FW-39, SYS-RID-SP-FW-40
|  |  |  | [-] 실시간 신호처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%(0.95~1.05ms)이며 각 블록 처리는 다음 처리 시작 전에 완료되어야 한다. [+] 실시간 신호처리가 가능하도록 설계한다. 상세: 실시간 신호처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%(0.95~1.05ms)이며 각 블록 처리는 다음 처리 시작 전에 완료되어야 한다. | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-SP-FW-41
|  |  |  | [-] 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. [+] BLE 통신으로 수신되는 데이터가 프로토콜에 정의된 값의 범위 안에 있는지 확인해야한다. 상세: 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-SP-FW-28
|  |  |  | [-] CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. [QCC 자료 입력] CRC가 적용된 무선 통신의 QCC 내부 모듈/유닛 설계 연결을 추가한다. [+] CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. [QCC 자료 입력] 무선 통신 CRC의 적용 계층, 검사 실패 시 처리와 조건별 검증 결과를 확인한다. | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-SP-FW-42
|  |  |  | 정상사용을 위한 준비상태를 표시하도록 설계한다. | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-SP-FW-43
|  |  |  | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야한다.(충전모드 표시). | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-SP-FW-44
|  |  |  | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-63
|  |  |  | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성한다. | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-SP-FW-45
|  |  |  | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 사용하여 인공와우 외부기 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-SP-FW-46
|  |  |  | BLE 통신 연결 장애 발생 시, 정상 동작이 되어야 한다. | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-SP-FW-37
|  |  |  | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-SP-FW-49
|  |  |  | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-SP-FW-50
Note on B59: ====== ID#AAACInr4u_s johnnyTodoc (2026-10-13 07:46:37) 내부기 ID와 passkey는 내부기의 하드웨어적인 보안기능이다. 펌웨어는 해당하는 passkey를 전달만 한다.