## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SSTC-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0
소프트웨어 시스템 시험 기준서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 기준서_시스템 시험
시스템 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
|  | EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
|  | 내부기 출력 측정용 지그 및 PBS 용액 또는 내부기 테스트 지그(32채널 핀 헤더) | 실제 내부기는 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 32채널 핀 헤더가 있는 내부기 테스트 지그는 핀 헤더에서 오실로스코프로 바로 측정한다.
|  | 오실로스코프 | 자극 출력 파형을 측정한다.
|  | 전원공급기 | 하드웨어에 특정 전압을 공급한다.
|  | 스피커 | 음향 신호를 생성한다.
|  | 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
|  | 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 신호 파일
|  | QCC5181 블루투스 통신 시험 장치 | 리모콘 및 매핑 프로그램과 통신을 수행하기 위한 블루투스 통신 장치 (송수신 패킷 확인)
|  | 리모콘 앱 및 동작 스마트폰 | 리모콘 제어 동작 확인
|  | 매핑 앱 및 동작 테블릿 | 매핑 제어 동작 확인
4. 시험 진행 조건
시험자를 식별하여 시험보고서에 기록할 것
5. 시험 내용
| TEST ID | 설명 | 방법 | 소프트웨어 요구사항 사양 ID |  | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 독립 | 공통
| SW-FW-SYS-Test-ID-1 | 최대 자극률을 확인한다. | T | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-SP-FW-2 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 활성화된 자극 채널수: 24개 이하 펄스폭: 13 us | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 펄스파형의 전체 자극률을 측정한다. 전체 자극률은 같은 시간 동안 모든 활성 채널에서 나온 펄스 수를 합하여 구한다. 채널 하나의 반복률과 구분한다. 채널별 조건은 시험 2에서 확인한다. | 조건 [1] 최대 자극률: 24 kHz, 허용오차 ±5% 허용 범위: 22.8~25.2 kHz
H | SW-FW-SYS-Test-ID-2 | 채널별 최대 자극률을 확인한다. | T | SW-FW-RID-2 | SYS-RID-SP-FW-2 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 펄스폭: 13 us 채널을 구분할 수 있는 CIS 맵이 적용되어야 한다. 24채널과 32채널 조건을 구분한다. | 오실로스코프로 각 활성 채널의 펄스파형과 자극률을 측정한다. 24채널 조건의 채널별 반복률을 먼저 확인한다. 32채널 조건은 같은 시험에서 따로 확인한다. 전체 자극률은 시험 1의 측정값과 대조한다. | 조건 [1] 측정 채널: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 채널별 자극률: 1,000 Hz, 허용오차 ±5% 모든 측정 채널이 950~1,050 Hz이어야 한다.
조건 [2] 측정 채널: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 채널별 자극률: 1,000 Hz, 허용오차 ±5% 모든 측정 채널이 950~1,050 Hz이어야 한다.
조건 [3] 측정 채널: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 채널별 자극률: 1,000 Hz, 허용오차 ±5% 모든 측정 채널이 950~1,050 Hz이어야 한다. 32채널 조건: 전극 1~32 모두 활성, 펄스폭 13 us. 채널별 자극률: 750 Hz, 허용오차 ±5%. 모든 채널이 712.5~787.5 Hz이어야 한다. 24×1,000과 32×750은 모두 전체 24,000회/s이다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-3 | 모노폴라 방식의 자극 출력을 확인한다. | T | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-SP-FW-1 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 모노폴라 자극 출력이 설정된 맵이 적용되어야 한다. | 오실로스코프로 자극 전극과 기준전극 사이의 펄스파형을 확인한다. | 조건 [1] 모노폴라 모드 2, 자극 전극 1, 기준전극 99 펄스폭 25 us, 전류 300 uA, 음극 선행 전극 1과 기준전극 사이에 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-4 | 맵에 설정한 방향으로 첫 펄스가 출력되는지 확인한다. | T | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-SP-FW-4 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 음극 선행과 양극 선행을 각각 확인할 맵이 준비되어야 한다. | 각 맵을 적용하고 오실로스코프로 첫 펄스의 방향을 확인한다. | 조건 [1] 선행 위상 설정(firstPulsePhase)=0 펄스폭 25 us, 전류 300 uA 첫 펄스가 음극 방향으로 출력되어야 한다.
조건 [2] 선행 위상 설정(firstPulsePhase)=1 펄스폭 25 us, 전류 300 uA 첫 펄스가 양극 방향으로 출력되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-5 | 설정한 전류에 맞게 자극이 출력되는지 확인한다. | T | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-SP-FW-5 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 시험할 전류가 설정된 맵이 적용되어야 한다. 지그의 전류 측정 저항값이 확인되어야 한다. 음압에 따른 전류 범위 확인에는 같은 채널의 T/C 레벨, 펄스폭, 오디오 볼륨과 자극 볼륨을 고정한다. 묵음 처리는 해제한다. | 오실로스코프로 자극 펄스의 전압을 측정한다. 지그의 측정 저항값으로 전류를 환산하여 설정값과 비교한다. 같은 채널에 낮은 음압과 높은 음압을 입력하여 T/C 범위의 전류를 확인한다. 입력 음압/ADC 조건은 필수성능시험 기준서의 해당 전류 시험 조건을 사용한다. | 조건 [1] 설정 전류 500 uA, 펄스폭 25 us 허용오차 ±10% 측정 전류가 450~550 uA이어야 한다. 자극칩 규격의 최소/중간/최대 설정에서도 같은 오차 기준을 만족해야 한다.
조건 [2] 설정 전류 1,000 uA, 펄스폭 25 us 허용오차 ±10% 측정 전류가 900~1,100 uA이어야 한다.
조건 [3] 설정 전류 1,500 uA, 펄스폭 25 us 허용오차 ±10% 측정 전류가 1,350~1,650 uA이어야 한다. 음압을 바꾼 경우의 비교 기준: T=500 uA, C=1,500 uA인 동일 채널에서 낮은 입력의 T 출력은 450~550 uA, 높은 입력의 C 출력은 1,350~1,650 uA이어야 한다. 중간 입력의 계산 전류는 같은 맵의 T~C 사이이고, 실측값은 그 계산값의 ±10%이어야 한다. 시험 57의 필수성능시험 결과에서 같은 입력/맵 조건의 전류 기록을 연결한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-6 | 설정한 펄스폭으로 자극이 출력되는지 확인한다. | T | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-SP-FW-3 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 시험할 펄스폭이 설정된 맵이 적용되어야 한다. | 오실로스코프로 음극과 양극 펄스의 폭을 각각 측정한다. 최소 폭 13 us 다음의 14 us 설정을 확인하여 1 us 단위 변경 여부도 대조한다. 기존 25/100/255 us 조건은 유지한다. | 조건 [1] 설정 펄스폭 13 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 12.35~13.65 us이어야 한다. 1 us 증가 조건: 설정 펄스폭 14 us. 음극/양극 폭이 각각 13.30~14.70 us이어야 한다. 13→14 us 설정 차이는 1 us이며 255 us까지 같은 단위로 설정할 수 있어야 한다.
조건 [2] 설정 펄스폭 25 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 23.75~26.25 us이어야 한다.
조건 [3] 설정 펄스폭 100 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 95~105 us이어야 한다.
조건 [4] 설정 펄스폭 255 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 242.25~267.75 us이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-7 | 최대 전하량을 초과하면 오류가 표시되는지 확인한다. | I | SW-FW-RID-7 |  | 외부기를 내부기에 연결한다. | 최대 전하량을 초과하도록 설정한 시험 맵이 준비되어야 한다. | 시험 맵을 적용하고 오류 LED를 확인한다. | 조건 [1] T=100 uA, C=300 uA, 펄스폭 251 us, 32채널 전하량 75,300 pC가 한도 75,000 pC를 초과하므로 붉은색 오류 LED가 표시되어야 한다.
조건 [2] 계산 보조 확인: T=100 uA, C=2500 uA, 펄스폭 25 us 출력 가능한 전류 범위이므로 계산 성공이 반환되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-8 | 오디오 볼륨에 따른 AGC 출력 소리의 변화를 확인한다. | D | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-SP-FW-6 | 음원 재생 장치와 OD1 출력 수신기를 준비한다. 수신기는 차동 PDM 입력을 지원하거나 아날로그 변환 회로를 갖춰야 한다. 자극 출력 비교에는 정상 내부기와 내부기 출력 측정용 지그 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 같은 음원, 입력 레벨, 맵과 자극 볼륨을 사용해야 한다. | 같은 음원을 재생한 채 오디오 볼륨을 1부터 10까지 차례로 바꾸고 조회값과 내부기 자극 출력의 변화를 확인한다. OD1 출력은 같은 음원의 크기 변화를 듣는 보조 확인에 사용한다. | 조건 [1] 오디오 볼륨 1 조회한 볼륨이 1이어야 한다. 볼륨 변경에 따른 출력 소리 크기의 차이가 들려야 한다. 볼륨 1~4 확인: 각 설정의 조회값이 설정한 단계와 같고, 같은 음압/맵에서 AGC 설정에 따른 자극 출력 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 오디오 볼륨 5 조회한 볼륨이 5이어야 한다. 볼륨 변경에 따른 출력 소리 크기의 차이가 들려야 한다. 볼륨 5~7 확인: 각 조회값이 설정한 단계와 같고, 같은 음압/맵에서 자극 출력 변화가 확인되어야 한다.
조건 [3] 오디오 볼륨 10 조회한 볼륨이 10이어야 한다. 볼륨 변경에 따른 출력 소리 크기의 차이가 들려야 한다. 볼륨 8~10 확인: 각 조회값이 설정한 단계와 같고, 같은 음압/맵에서 자극 출력 변화가 확인되어야 한다. AGC 유닛의 볼륨 1/10 입력/이득 결과와 시험 25의 볼륨 제어 결과를 보조 근거로 대조한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-9 | FFT 방식으로 소리의 주파수를 분석하는지 확인한다. | A | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-SP-FW-7 |  |  | 소스코드에서 FFT 처리 순서를 확인한다. 소프트웨어 유닛 검증 보고서의 HEAR FFT 입력/출력과 완료 이벤트 결과를 함께 대조한다. 같은 입력의 최대 주파수 성분이 CFX 대역 분석에 전달되는지 확인한다. | 조건 [1] 512개 샘플에 해닝 윈도우를 적용하여 실수 FFT를 수행하고, 256개 주파수 성분의 크기를 계산해야 한다. 완료 이벤트 후 CFX에서 대역을 분석해야 한다. FFT 입출력 비교 근거: 512개 영 입력 → FFT 512개/크기 256개 모두 0. 진폭 65,536의 1,000 Hz/2,000 Hz 정현파 → 최대 bin 32/64. 512개 모두 32,768인 입력 → DC 성분. +32,768/-32,768 교대 입력 → Nyquist 성분. 각 입력의 완료 이벤트=1. 수치 오차/블록 지수는 해당 유닛 검증 기준으로 비교한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-10 | 입력 주파수에 해당하는 채널에서 자극이 나오는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-SP-FW-8 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 순음 발생기를 준비한다. | 32개 분석 대역이 활성화된 맵이 적용되어야 한다. 주파수 밴드의 인덱스를 확인할 수 있게 16번 주파수 밴드는 최대 자극 레벨로 출력된다. 주파수 밴드는 CIS Interleaved 정렬된 자극 펄스가 출력된다. (주파수 밴드 출력 순서: 1, 17, 2, 18, 3, 19, 4, 20, 5, 21, 6, 22, 7, 23, 8, 24, 9, 25, 10, 26, 11, 27, 12, 28, 13, 29, 14, 30, 15, 31, 16, 32) | 각 분석 대역의 순음을 하나씩 입력하고, 해당 채널의 자극 출력을 오실로스코프로 확인한다. | 조건 [1] 분석 대역: 1, 2, 3, 4 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
1~32개 분석 대역 설정을 지원해야 한다.
조건 [2] 분석 대역: 5, 6, 7, 8 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [3] 분석 대역: 9, 10, 11, 12 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [4] 분석 대역: 13, 14, 15, 16 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [5] 분석 대역: 17, 18, 19, 20 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [6] 분석 대역: 21, 22, 23, 24 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [7] 분석 대역: 25, 26, 27, 28 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [8] 분석 대역: 29, 30, 31, 32 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-11 | CIS와 NofM의 채널 선택 및 자극 순서를 확인한다. | T | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-SP-FW-9 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | CIS 시험 맵과 기본 맵 3번(NofM)이 준비되어야 한다. NofM은 32개 대역 중 16개를 선택하도록 설정되어야 한다. CIS 순서 확인과 인접 전극 연속 자극 회피를 구분한다. 기본 CIS 맵은 1~32 순서이므로 비인접 순서 확인에는 별도로 설정한 CIS 순서가 필요하다. | 1. CIS 맵을 적용하고 자극 순서를 확인한다. 2. 맵 3번에서 16개보다 많은 대역의 소리를 입력한다. 3. 선택된 16채널의 자극 유무와 순서를 오실로스코프로 확인한다. | 조건 [1] CIS, 대역과 전극을 1:1로 설정 자극 순서가 맵 설정과 같아야 한다. 예상 순서=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32] 상위의 비인접 순서 확인: 같은 전극 배치에서 맵에 정의한 CIS 순서를 출력해야 하며 연속한 전극 번호의 차이가 1이면 안 된다. 한 주기의 마지막과 다음 주기의 첫 전극도 확인한다. 기본 1~32 순서와 일치한다는 결과는 순서 전달의 근거이고 비인접 조건의 근거는 아니다.
조건 [2] 맵 3번, N=16/M=32의 선택 계산 보조 확인 대역 인덱스 0~31의 자극 크기 코드=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 전극 번호=대역 인덱스+1 선택 대역=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 출력 채널=[17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32] 무자극 채널=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
조건 [3] 맵 3번, 출력 순서 보조 확인 선택 채널=[17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32], 직전 마지막 대역 인덱스=31 전체 순서=[17,25,18,26,19,27,20,28,21,29,22,30,23,31,24,32] 첫 1 ms: [17,25,18,26,19,27,20,28] 다음 1 ms: [21,29,22,30,23,31,24,32] 16채널이 위 순서로 2 ms 동안 출력되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-12 | 오디오 처리 주기가 1 ms인지 확인한다. | T | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-SP-FW-10 | 오디오 처리 시작 시 GPIO 출력 High, 오디오 처리 종료 시 GPIO 출력 Low로 설정하도록 GPIO 출력핀을 준비한다. | 정상 오디오 처리 중에 시험해야 한다. | 오실로스코프로 GPIO 출력 신호를 확인한다. 오디오 처리 시작 t[0]에서 다음 오디오 처리 시작 t[1]의 간격이 1ms 인지 확인한다. 오디오 처리 시작 t[0]에서 GPIO 출력 High에서 Low까지의 시간이 1ms 이하인지 확인한다. | 조건 [1] 오디오 처리 시작 t[0]에서 다음 오디오 처리 시작 t[1]의 간격이 1ms 인지 확인한다. 허용오차 ±5% 이내이어야 한다. 허용 범위: 0.95~1.05 ms
조건 [2] 오디오 처리 시작 t[0]에서 GPIO 출력 High에서 Low까지의 시간이 1ms 이하인지 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-13 | 맵 선택에 따라 자극 출력이 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-SP-FW-11 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 출력을 구분할 수 있는 맵 4개가 저장되어야 한다. | 리모콘으로 맵 1, 2, 3, 4를 선택하며 오실로스코프로 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 맵 1 선택 선택 맵 번호가 1이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 맵 2 선택 선택 맵 번호가 2이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [3] 맵 3 선택 선택 맵 번호가 3이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [4] 맵 4 선택 선택 맵 번호가 4이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-14 | 자극 볼륨 4단계의 출력 크기 변화를 확인한다. | D | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-SP-FW-12 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 같은 맵과 입력 음원을 사용해야 한다. 다음의 주파수 합성 음원 사용 (단위 Hz) : 125, 156, 188, 219, 250, 281, 344, 406, 469, 531, 625, 719, 813, 906, 1031, 1188, 1344, 1500, 1688, 1906, 2125, 2406, 2688, 3031, 3406, 3813, 4281, 4781, 5344, 5969, 6688, 7469 | 자극 볼륨을 1~4단계로 바꾸며 오실로스코프로 출력 크기를 확인한다. | 조건 [1] 자극 볼륨 1 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다.
조건 [2] 자극 볼륨 2 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다.
조건 [3] 자극 볼륨 3 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다.
조건 [4] 자극 볼륨 4 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-15 | 두 마이크와 I2S 오디오 입력을 처리할 수 있는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-15 |  | 마이크 2개와 QCC의 I2S 오디오 입력을 준비한다. |  | 각 마이크와 I2S에 차례로 소리를 입력한다. 입력 버퍼의 변화와 I2S에 따른 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 마이크1에만 소리 입력 마이크1 입력 버퍼에 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 마이크2에만 같은 소리 입력 마이크2 입력 버퍼에 변화가 확인되어야 한다. 마이크1과 마이크2를 각각 처리할 수 있어야 한다.
조건 [3] 외부 음원이 없는 상태에서 QCC I2S를 OFF→ON→OFF로 변경한다. I2S 입력 버퍼의 변화와 ON 구간의 자극 출력 변화가 확인되어야 한다.
조건 [4] 복사 완료 플래그 보조 확인 I2S 복사 직후 copy_done=1(완료), 해제 후 copy_done=0이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-16 | 100 Hz와 8000 Hz 입력 소리를 처리할 수 있는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-16 |  | 순음 발생기를 준비한다. 음원 재생 장치와 OD1 출력 수신기를 준비한다. 수신기는 차동 PDM 입력을 지원하거나 아날로그 변환 회로를 갖춰야 한다. |  | 100 Hz와 8000 Hz 순음을 각각 입력하고 OD1 수신기에서 출력 소리를 듣는다. | 조건 [1] 100 Hz 순음 입력 OD1 수신기에서 입력에 따른 소리가 들려야 한다.
조건 [2] 8000 Hz 순음 입력 OD1 수신기에서 입력에 따른 소리가 들려야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-17 | 자극 데이터가 FPGA에 전달되고 정상 상태가 표시되는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-17 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | FPGA와 내부기의 초기화가 완료되어야 한다. LED 표시를 허용하고 오류, 매핑 및 업데이트가 없는 상태여야 한다. | 소리를 입력하고 FPGA의 정상 응답, 내부기 자극 출력 및 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 연결 후 소리 입력 FPGA의 정상 응답과 내부기의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 정상 APP, 내부기 연결, LED 표시 허용 백색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-18 | 자극 기능 시험 결과를 종합 확인한다. | A | SW-FW-RID-18 |  |  | 시스템 시험 ID 1~7이 완료되어야 한다. | 시스템 시험 ID 1~7의 측정 결과와 판정을 확인한다. 확인할 기능: 최대 자극률을 확인한다, 채널별 최대 자극률을 확인한다, 모노폴라 방식의 자극 출력을 확인한다, 맵에 설정한 방향으로 첫 펄스가 출력되는지 확인한다, 설정한 전류에 맞게 자극이 출력되는지 확인한다, 설정한 펄스폭으로 자극이 출력되는지 확인한다, 최대 전하량을 초과하면 오류가 표시되는지 확인한다. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-1 요구사항 내용: SW-FW-RID-1: 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-2 요구사항 내용: SW-FW-RID-2: 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다.(24채널 사용) 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-3 요구사항 내용: SW-FW-RID-3: 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-4 요구사항 내용: SW-FW-RID-4: negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-5 요구사항 내용: SW-FW-RID-5: 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-6 요구사항 내용: SW-FW-RID-6: 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [7] SW-FW-SYS-Test-ID-7 요구사항 내용: SW-FW-RID-7: 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-19 | 터치 입력과 그에 따른 전원 동작을 확인한다. | D | SW-FW-RID-19 |  |  | 부팅과 터치 센서 준비가 완료되어야 한다. | 터치 센서를 누르고 손을 떼며 입력 상태를 확인한다. 길게 누를 때 절전 진입과 복귀 동작을 확인한다. | 조건 [1] 센서를 빠르게 눌렀다 뗐다를 반복한다.
조건 [2] 내부기/매핑 미연결인 상태에서 약 3초 동안 길게 누르기. 전원 꺼짐 표시 후 절전 모드로 전환되어야 한다.
조건 [3] 절전 상태에서 손을 뗀 뒤 다시 약 3초 동안 길게 누르기. 다시 기동하여 정상 모드로 복귀해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-20 | 전원 켜짐과 내부기 연결 상태의 LED 표시를 확인한다. | I | SW-FW-RID-20 |  |  | LED 표시가 허용되고 오류, 매핑 및 업데이트가 없는 상태여야 한다. | 전원을 켠 뒤 대기 상태의 LED를 확인한다. 내부기를 연결하고 LED를 확인한다. | 조건 [1] 정상 APP, 배터리 잔량 80% 이상, 내부기 미연결 하늘색 LED가 4회 깜박인 뒤 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 내부기 연결 백색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-21 | 충전 여부에 따른 배터리 LED 표시를 확인한다. | I | SW-FW-RID-21 |  | 충전기와 외부기를 준비한다. 크래들 뚜껑을 열어 LED를 확인할 수 있게 한다. | LED 표시가 허용되어야 한다. 내부기/매핑 미연결이며 오류, 업데이트 및 페어링 표시가 없는 상태여야 한다. | 충전기를 연결하거나 분리한 상태에서 배터리 잔량과 LED 색상/점멸을 확인한다. | 조건 [1] 충전기 분리, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 충전기 분리, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [3] 충전기 분리, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [4] 충전기 분리, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
조건 [5] 충전기 연결, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [6] 충전기 연결, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [7] 충전기 연결, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [8] 충전기 연결, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-22 | 배터리 잔량에 따른 LED 표시를 확인한다. | I | SW-FW-RID-22 |  | 충전기와 외부기를 준비한다. 크래들 뚜껑을 열어 LED를 확인할 수 있게 한다. | LED 표시가 허용되어야 한다. 내부기/매핑 미연결이며 오류, 업데이트 및 페어링 표시가 없는 상태여야 한다. | 충전기를 연결하거나 분리한 상태에서 배터리 잔량과 LED 색상/점멸을 확인한다. | 조건 [1] 충전기 분리, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 충전기 분리, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [3] 충전기 분리, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [4] 충전기 분리, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
조건 [5] 충전기 연결, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [6] 충전기 연결, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [7] 충전기 연결, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [8] 충전기 연결, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-23 | 배터리가 부족하면 알림용 자극이 출력되는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-23 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 외부기를 전원공급기에 연결한다. | 내부기가 연결되고 배터리 부족 자극 알림이 켜져 있어야 한다. | 전원을 3.7 V에서 3.3 V로 낮춘다. 배터리 잔량과 알림용 자극 파형을 확인한다. | 조건 [1] 자극 알림 사용, 전원 3.7 V→3.3 V 배터리 부족 상태에서 알림용 자극이 출력되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-24 | 리모콘의 맵 변경에 따라 자극 출력이 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-24 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 서로 다른 출력의 맵 4개를 사용할 수 있어야 한다. | 리모콘에서 맵을 변경하고 오실로스코프로 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 1 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=2, 응답=[0x44,2] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [2]를 통과하면 된다.
조건 [2] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 2 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=3, 응답=[0x44,3] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [3]을 통과하면 된다.
조건 [3] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 3 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=4, 응답=[0x44,4] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [4]를 통과하면 된다.
조건 [4] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 4 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=1, 응답=[0x44,1] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [1]을 통과하면 된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-25 | 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-25 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 같은 음원, 맵과 자극 볼륨을 사용해야 한다. | 리모콘에서 오디오 볼륨을 바꾸고 오실로스코프로 자극 크기를 확인한다. | 조건 [1] 오디오 볼륨 1에서 [0x46,1] 입력 볼륨=2, 응답=[0x46,2] 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 오디오 볼륨 5에서 [0x46,1] 입력 볼륨=6, 응답=[0x46,6] 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [3] 오디오 볼륨 10에서 [0x46,2] 입력 볼륨=9, 응답=[0x46,9] 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 크기의 변화가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-26 | 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-26 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 같은 음원, 맵과 오디오 볼륨을 사용해야 한다. | 리모콘에서 자극 볼륨을 바꾸고 오실로스코프로 출력 크기를 확인한다. | 조건 [1] 자극 볼륨 1에서 [0x45,1] 입력 볼륨=2, 응답=[0x45,2] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 자극 볼륨 2에서 [0x45,1] 입력 볼륨=3, 응답=[0x45,3] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [3] 자극 볼륨 3에서 [0x45,1] 입력 볼륨=4, 응답=[0x45,4] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [4] 자극 볼륨 4에서 [0x45,2] 입력 볼륨=3, 응답=[0x45,3] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-27 | 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기 | I | SW-FW-RID-27 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 전원이 켜진 외부기를 내부기에 부착하고 리모콘 앱에 연결한다. |  | 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄고 켜며 일반 상태 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 연결, 오류/전원/OTA 우선 표시 없음. [0x49,2] 전송. 설정=2(LED 알림 OFF), 응답=[0x49,2]. 일반 상태 LED가 꺼져야 한다.
조건 [2] 내부기 연결, 오류/전원/OTA 우선 표시 없음. [0x49,1] 전송. 설정=1(LED 알림 ON), 응답=[0x49,1]. 일반 상태 LED가 현재 정상 상태를 표시해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-28 | 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인 | D | SW-FW-RID-28 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. | 같은 내부기, 맵과 음원을 사용해야 한다. 알림을 켰을 때의 반복 간격이 확인되어야 한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. 2. 수행/확인 조건 [1]은 리모콘에서 자극 알림을 끄고, 조건 [2]는 자극 알림을 켠다. 전원을 3.7 V에서 낮추며 배터리 부족 LED와 알림용 자극의 유무를 확인한다. | 조건 [1] 3.7 V로 기동 후 내부기 연결. [0x48,2] 전송, LED 허용=1에서 저배터리가 되도록 전압 조정. 자극 알림 설정=2(OFF), 응답=[0x48,2]. 배터리 부족 LED가 표시되고 알림용 자극은 없어야 한다. 일반 음성 자극과 알림용 패턴을 구분한다.
조건 [2] 내부기 연결, 자극 알림 사용으로 설정. 전원 3.7 V→3.3 V 배터리 부족 상태에서 알림용 자극이 출력되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-23 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-29 | 리모콘의 배터리 잔량 표시 | I | SW-FW-RID-29 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | QCC 잔량을 바뀌는지 리모콘으로 상태를 조회한다. | 조건 [1] QCC [0x34] 프로토콜로 E8300에 배터리 레벨이 업데이트 된 후 리모콘에서 [0x43] 프로토콜로 배터리 레벨을 조회한다.
조건 [2] 조건 [1] 시험 후 일정 시간 후 배터리 레벨이 변화된 상태에서 QCC [0x34] 프로토콜로 E8300에 배터리 레벨이 업데이트 된 후 리모콘에서 [0x43] 프로토콜로 배터리 레벨을 조회한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-30 | 맵 변경 프로토콜에 따른 맵 변경 및 응답 확인 | D | SW-FW-RID-30 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱으로 맵을 바꾸며 오실로스코프의 자극 출력과 맵 번호 변경에 대한 응답을 확인한다. | 조건 [1] 맵 1에서 [0x44,1](증가) 후 [0x44] 응답 확인 시 맵 번호 2가 응답되어야 한다.맵 2의 자극 출력이 되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [2]를 통과하면 된다.
조건 [2] 맵 2에서 [0x44,1](증가) 후 [0x44] 응답 확인 시 맵 번호 3이 응답되어야 한다.맵 3의 자극 출력이 되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [3]을 통과하면 된다..
조건 [3 맵 3에서 [0x44,1](증가) 후 [0x44] 응답 확인 시 맵 번호 4가 응답되어야 한다.맵 4의 자극 출력이 되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [4]를 통과하면 된다.
조건 [4] 맵 4에서 [0x44,1](증가) 후 [0x44] 응답 확인 시 맵 번호 1이 응답되어야 한다.맵 1의 자극 출력이 되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-13의 조건 [1]을 통과하면 된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-31 | 오디오 볼륨 변경 프로토콜에 따른 자극 출력과 응답 확인 | D | SW-FW-RID-31 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 바꾸며 오실로스코프의 자극 출력과 오디오 볼륨 변경에 대한 응답을 확인한다. | 조건 [1] 오디오 볼륨 1에서 [0x46,1](증가) 후 [0x46, 2] 응답을 받아야 한다. 앱 오디오 볼륨=2. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-25의 조건[1]을 통과하면 된다.
조건 [2] 오디오 볼륨 5에서 [0x46,1](증가) 후 [0x46, 6] 응답을 받아야 한다. 앱 오디오 볼륨=5. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-25의 조건[2]를 통과하면 된다.
조건 [3] 오디오 볼륨 10에서 [0x46,2](감소) 후 [0x46, 9] 응답을 받아야 한다. 앱 오디오 볼륨=9. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-25의 조건[3]을 통과하면 된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-32 | 자극 볼륨 변경 프로토콜에 따른 출력 크기와 응답 확인 | D | SW-FW-RID-32 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱으로 자극 볼륨(최대 출력)을 바꾸며 오실로스코프의 출력 크기와 자극 볼륨 변경에 대한 응답을 확인한다. | 조건 [1] 자극 볼륨 1에서 [0x45,1](증가) 후 [0x45, 2] 응답 확인. 자극 볼륨=2. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-26의 조건[1]을 통과하면 된다.
조건 [2] 자극 볼륨 2에서 [0x45,1](증가) 후 [0x45, 3] 응답 확인. 자극 볼륨=3. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-26의 조건[2]를 통과하면 된다.
조건 [3] 자극 볼륨 3에서 [0x45,1](증가) 후 [0x45, 4] 응답 확인. 자극 볼륨=4. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-26의 조건[3]을 통과하면 된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-33 | 리모콘의 LED 알림 설정 프로토콜에 따른 LED 상태 응답 확인 | I | SW-FW-RID-33 |  | 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱에서 LED 알림을 끄고 켠다. 설정 응답을 확인한다. | 조건 [1] LED 알림 켜진 상태에서 [0x49, 2](꺼짐) 후 [0x49, 2] 응답 확인..
조건 [2] LED 알림 꺼진 상태에서 [0x49, 1](켜짐) 후 [0x49, 1] 응답 확인
| SW-FW-SYS-Test-ID-34 | 자극 알림 설정 프로토콜에 따른 자극 출력 알림 상태 응답 확인 | D | SW-FW-RID-34 |  | 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘에서 자극 알림을 끄고 켠다. 설정 응답을 확인한다. | 조건 [1] 자극 알림 켜진 상태에서 [0x48, 2](꺼짐) 후 [0x48, 2] 응답 확인..
조건 [2] 자극 알림 꺼진 상태에서 [0x48, 1](켜짐) 후 [0x48, 1] 응답 확인
| SW-FW-SYS-Test-ID-35 | 매핑 앱을 통해 시스템 상태 확인 프로토콜을 수신하는지 확인 | D | SW-FW-RID-35 |  | 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 0x67 프로토콜을 전송한다. 외부기가 0x67 프로토콜을 수신하였는지 확인한다. | 조건 [1] 매핑 앱에서 0x67 프로토콜을 전송한다. 외부기에서 0x67 프로토콜을 수신하였는지 확인.
| SW-FW-SYS-Test-ID-36 | 매핑 앱을 통해 특정 자극 출력 프로토콜을 수신하는지 확인 | D | SW-FW-RID-36 |  | 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 0x65 프로토콜을 전송한다. 외부기가 0x65 프로토콜을 수신하였는지 확인한다. | 조건 [1] 매핑 앱/내부기 연결 후 [0x65, 01, 19, 00, 02, 01, 63, 01, 2C, 0A] 전송. 전극 수=1, 폭=25 us, 음극 선행=0, 모노폴라 rod=2, 전극=1, 기준=99, 전류=300 uA, 유지=10×100 ms(1,000 ms).
| SW-FW-SYS-Test-ID-37 | 매핑 앱을 통해 실시간 자극 프로토콜을 수신하는지 확인 | D | SW-FW-RID-37 |  | 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 0x66 프로토콜을 전송한다. 외부기가 0x66 프로토콜을 수신하였는지 확인한다. | 조건 [1] 0x66 프로토콜에 대하여 다음의 파라미터 세팅을 전송한다. 32대역, CIS, 모노폴라 rod=2, 음극 선행=0, 폭=25 us, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5. 32 대역 전체의 T Level = 300uA, C Level = 600uA로 설정한다. 수신된 0x66 프로토콜의 설정 정보가 올바른지 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-38 | 매핑 앱으로 내부기 연결/배터리 잔량/오류 전송 | D | SW-FW-RID-38 |  | 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 0x67 프로토콜을 전송한다. 외부기가 0x67 프로토콜에 대한 응답을 송신하였는지 확인한다. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-35의 조건[1]을 통과하면 된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-39 | 매핑 지정 자극의 완료 응답 | D | SW-FW-RID-39 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 지정 자극 명령을 보내고 정상 종료 후 완료 응답을 확인한다. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-36의 조건[1]을 통과하면 된다. 자극 알림 출력을 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-40 | 매핑 실시간 자극의 시작/정지 응답 | D | SW-FW-RID-40 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 실시간 자극을 시작/정지하고 각각의 응답을 확인한다. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-37의 조건[1]을 통과하면 된다. Live 모드의 자극 출력을 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-41 | FPGA I2C 통신 후 LED와 자극 출력 확인 | D | SW-FW-RID-41 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. | SW-FW-SYS-Test-ID-1, SW-FW-SYS-Test-ID-17, SW-FW-SYS-Test-ID-27 시험이 통과되어야 한다. | 외부기를 켜고 FPGA I2C 통신 상태를 확인한다. LED와 오실로스코프의 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 내부기를 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프 연결 후 외부기를 길게 터치하여 기동한다. FPGA I2C 정상 통신 상태에서 녹색 LED가 점멸하고 실제 자극 출력이 확인되어야 한다. I2C 정상 통신 상태인지 통신 신호를 확인한다.
조건 [2] 내부기를 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근 뒤 외부기를 부착하고 두드려 기동한다. FPGA I2C 정상 통신 상태에서 오실로스코프로 전극 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-42 | 터치 센서의 접촉 상태와 제어 동작 확인 | D | SW-FW-RID-42 |  |  |  | 100ms 주기로 I2C 통신을 사용해 터치 상태를 확인하는 통신 인터페이스를 확인한다. | 조건 [1] 100ms 마다 I2C 통신 에러 없이 상태가 확인되어야 한다. 비접촉→접촉→비접촉으로 읽히고, 설정된 터치 제어 동작이 실행되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-43 | PMIC I2C 설정 후 LED와 자극 출력 확인 | D | SW-FW-RID-43 |  | 외부기와 정상 시험 내부기를 준비한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결하고 PMIC 설정 요청/응답 확인 경로를 준비한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 필요 시 접근 가능한 PMIC 출력점에서 전압을 보조 측정할 계측기를 준비한다. |  | 외부기를 켜고 PMIC I2C 설정 결과를 확인한다. LED와 오실로스코프의 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 본체를 터치하여 기동한다. PMIC I2C 설정 완료 후 녹색 LED가 점멸하고 실제 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 본체를 터치하여 기동한다. PMIC I2C 설정이 완료되고 실제 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-44 | 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야한다. | A | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-SP-FW-13 |  |  | 리모콘 제어 시험 SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 결과와 통과 여부를 확인한다. 확인할 기능: 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인, 리모콘의 배터리 잔량 표시, 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인, 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인, 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인, 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-25 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-25: 오디오 볼륨 조절하기 오디오 볼륨 조절 시 자극 출력 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-26 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-26: 자극 볼륨 조절하기 자극 볼륨 조절 시 자극 출력 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-27 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-27: LED 알림 켜기/끄기 앱 설정대로 LED가 켜지거나 꺼지고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-28 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-28: 자극 알림 켜기/끄기 배터리 부족 LED가 표시되고 알림용 자극이 없어야 하며 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-29 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-29: 배터리 상태 앱 배터리 잔량 표시 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-30 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-30: 선택된 맵 번호 자극 출력과 앱 맵 번호 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [7] SW-FW-SYS-Test-ID-31 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-31: 오디오 볼륨 단계 자극 출력과 앱 오디오 볼륨 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [8] SW-FW-SYS-Test-ID-32 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-32: 자극 볼륨 단계 자극 출력과 앱 자극 볼륨(최대 출력) 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [9] SW-FW-SYS-Test-ID-33 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-33: LED 알림 설정 상태 앱 LED 알림 설정에 따른 LED 동작과 앱 상태 표시가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [10] SW-FW-SYS-Test-ID-34 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-34: 자극 알림 설정 상태 배터리 부족 LED 표시, 알림용 자극 없음, 앱 알림 꺼짐이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-45 | 매핑 프로그램이 실행되는 기기와 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야 한다. | A | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-SP-FW-14 |  |  | 매핑 제어 시험 SW-FW-SYS-Test-ID-35~SW-FW-SYS-Test-ID-40의 결과와 통과 여부를 확인한다. 확인할 기능: 매핑 앱의 내부기 연결/배터리 잔량/오류 조회, 매핑 앱의 지정 자극 출력, 매핑 앱의 실시간 자극과 음원 반응 확인, 매핑 앱으로 내부기 연결/배터리 잔량/오류 전송, 매핑 지정 자극의 완료 응답, 매핑 실시간 자극의 시작/정지 응답. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-35 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-35: 시스템 상태 확인 시스템 상태 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-36 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-36: 특정 자극 출력 오실로스코프의 지정 자극 출력이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-37 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-37: 실시간 자극 출력 진행 오실로스코프의 실시간 자극 출력이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-38 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-38: 시스템 상태 시스템 상태 전송 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-39 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-39: 특정 자극 출력 결과 지정 자극 완료 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-40 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-40: 실시간 자극 진행 상태 실시간 자극 상태 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-69 | Bluetooth Classic 스트리밍 자극 출력 | D | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-SP-FW-15 |  |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. Bluetooth Classic 스트리밍을 시작해 오실로스코프로 자극 출력을 확인한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. | 조건 [1] Bluetooth Classic 스트리밍을 시작하고 지그에 연결된 내부기의 전극을 PBS 용액에 담가 출력을 확인한다. 전송한 소리에 따른 자극 출력이 있어야 한다.
조건 [2] 일반 Classic 스트림과 QCC 0x36 [연결=1, 종류=2]를 전달한다. 크래들 플래그=0(일반 스트리밍)에서 입력 소리에 따른 자극이 있어야 한다. 보조 확인: E8300 상태 응답 ACK=[0x36,1].
| SW-FW-SYS-Test-ID-70 | BLE 제어 명령과 응답 | D | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-SP-FW-16 |  |  | BLE 연결과 인증 후 제어 명령을 보낸다. 외부기의 명령 처리와 상대 장치의 응답 수신을 확인한다. | 조건 [1] BLE 연결과 인증 후 제어 명령을 보낸다. 외부기가 명령을 처리하고 연결 상대 장치가 응답을 받아야 한다.
조건 [2] LED 끄기 [0x49,2], 켜기 [0x49,1] 명령을 차례로 보낸다. 상대 장치가 받은 E8300 응답의 해당 바이트가 각각 [0x49,2], [0x49,1]이고 LED 설정도 일치해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-46 | 등록 내부기 연결 허용과 내부기 연결 시 블루투스 광고 확인 | D | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-SP-FW-17 | 등록/미등록 내부기, 등록 제조번호가 저장된 외부기 맵, RTT 또는 디버거, 블루투스 광고 검색 장치를 준비한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 일반 모드에서 리모콘/매핑/OTA 연결을 해제한다. 일반 사용자/제조사 기본 사용자/마스터 내부기 조건을 구분하고 환자에게 연결하지 않는다. |  | 내부기 미연결, 등록 내부기 연결, 미등록 내부기 연결 상태에서 각각 광고를 검색한다. 각 상태의 자극 출력과 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 없이 기동한 뒤 등록 내부기 부착. 미연결 시 블루투스 광고 없음. 등록 내부기와 근접 무선 연결 후 광고가 검색되고 녹색 LED가 점멸해야 한다.
조건 [2] 초기 상태에서 미등록 내부기 부착. 근접 무선 연결 거부, 블루투스 광고 없음, 녹색 LED 점등.
| SW-FW-SYS-Test-ID-47 | 제어 명령 미수신 및 QCC 무송수신3분 연결 종료 | T | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-SP-FW-22 | 시험 구성: 외부기, QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] 무제어명령과 무송수신의 timer reset 정합성, 감시 start/허용오차. | 1. 사전 구성과 입력 설정 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. 2. 수행/확인 페어링/CRA 완료 후 마지막 BLE TX/RX 시각을 저장한다. 제어 외 자동 상태 조회도 중단하고180초 무송수신 및 연결 해제 시각/주체를 계측한다. 독립 조건으로 상태조회만 유지하여 무제어명령 감시와 데이터 TX/RX reset의 차이를 확인한다. | 조건[1] 마지막 BLE 데이터 송수신 이후180초(3분) 동안 TX/RX없음→연결 해제. 기존 무제어명령 시 연결종료 의도도 보존한다. 상태조회만 송수신하며 제어명령은 없는 조건의 reset 계약을 대조한다. 두 감시의 정합성/허용오차가 미확정인 부분은 판정 대기. 30분 관찰 기록은180초의 실측으로 간주하지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-48 | 페어링 전 명령 차단과 키 일치 시 페어링 허용 | D | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-SP-FW-18 | 시험 구성: 외부기, QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. |  | 1. 사전 구성과 입력 설정 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. 2. 수행/확인 GAP 연결만 된 페어링 전 상태에서 제어 명령을 보낸다. 불일치 키와 일치 키로 각각 페어링한다. 통신 규칙에 따라 오류 응답/페어링 상태/제어 허용 여부를 확인한다. | 조건 [1] GAP 연결만 된 페어링 전 상태에서 명령 전송. 오류가 발생하고 명령이 실행되지 않아야 한다.
조건 [2] 불일치 키로 페어링 시도. 페어링이 완료되지 않아야 한다.
조건 [3] 일치 키로 페어링 시도. 페어링이 완료되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-49 | 페어링 전 데이터 전송/명령 처리 차단 | D | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-SP-FW-26 | 시험 구성: 외부기, QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. |  | 1. 사전 구성과 입력 설정 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. 2. 수행/확인 등록/인증 이력이 없는 상대 장치로 GAP 연결 후 페어링 없이 제어 데이터를 보낸다. 실제 오류 응답 전체/QCC 페어링 상태/제어 차단 여부를 확인한다. | 조건 [1] 상대 장치에서 페어링 없이 데이터 전송. 블루투스 오류가 발생하고 보호 데이터 전송/명령 처리가 거부되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-50 | 리모콘 연결/해제 시 장치와 시각의 감사기록 자동 저장 | D | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-SP-FW-23 |  | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 로그 확인 명령어를 제거한다. | 연결 전 감사기록 수와 마지막 기록을 읽는다. 리모콘을 연결/해제하며 각 사건 후 --dump_log로 새 기록 전체를 읽는다. 연결 정보/이벤트/TIME을 실제 사건과 비교한다. | 조건 [1] 리모콘 1회 연결 후 감사기록 조회. 연결 이벤트 0x40, 해당 장치 주소와 시각이 자동 기록되어야 한다.
조건 [2] 직전 리모콘 연결 해제 후 감사기록 조회. 해제 이벤트 0x32와 대상 연결 정보가 새로 기록되고 기존 연결 기록도 유지되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-51 | 설정파일 손상 감지와 감사기록 자동 저장 | D | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-SP-FW-27 | 분리된 시험 저장소에 정상/손상 설정파일 사본을 준비하고 원본을 보존한다. 대상 종류/파일명/원본 해시/손상 위치와 바이트/기존 CRC를 확인한다. 손상 판정과 자동 감사기록의 조회 경로를 준비한다. | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 로그 확인 명령어를 제거한다. | 정상 사본과 기존 CRC를 유지한 손상 사본으로 각각 기동/검사한다. 손상 판정/오류 상태를 확인하고 --dump_log로 자동 생성된 감사기록 전체를 읽는다. | 조건 [1] 정상 설정파일의 내용만 손상시키고 기존 CRC 유지. 시스템을 재부팅 한다. 감사기록에 손상 정보와 INTEGRITY_ERROR=0xF0가 남아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-52 | 페어링 후 2차 인증키 일치 시 내부기 제어 허용 | T/D | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-SP-FW-19 | 시험 구성: 외부기, QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. | [QCC 자료 입력] 리모콘/매핑 키16byte(128bit), 실제 CRA 입력/상태코드/키역할·독립 계산벡터. 매핑 SHA-256키생성/AES-CMAC인증과 SRS 알고리즘 표기 정합성. | 1. 사전 구성과 입력 설정 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. 2. 수행/확인 페어링 후 CRA 완료 전에 일반 제어 명령을 보낸다. 앱/QCC의 시험키를 불일치 및 일치 조건으로 각각 구성하여 CRA를 수행하고, 인증 성공 후 일반 제어 명령을 보낸다. 각 조건의 응답/인증 상태/제어 허용 여부를 통신 규칙과 비교한다. 리모콘 및 매핑 앱을 각각 시험한다. 공개16byte 시험키를 쓰고 불일치 조건은 한쪽만 변경한다. 실제 Challenge/Response/Confirm/Status 전량을 독립 계산과 비교한다. AUTH시험패턴 중계 성공으로 CRA 성공을 대체하지 않는다. | 조건 [1] 페어링 완료/CRA 미완료 상태에서 일반 제어 명령 전송. 통신 규칙에 따른 오류 응답이 와야 하며 일반 제어 명령이 실행되지 않아야 한다.
조건 [2] 페어링 후 리모콘/매핑 각각 QCC 공개 시험키00×16 유지, 클라이언트만01×16으로 구성하여 CRA 수행. 인증 실패/오류 응답이며 일반 제어가 차단되어야 한다. 생산 비밀키는 사용/노출하지 않는다.
조건 [3] 페어링 후 일치하는 공개 시험키로 CRA 수행. 리모콘 shared_service_key 및 매핑 clinician_master_key의 공개 시험값16byte(hex)=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 리모콘 AES-CMAC 인증, 매핑 SHA-256 파생키 생성과 AES-CMAC 인증을 구분하여 정의된 순서로 성공하고 Status1과 정상 응답이 확인되어야 한다. [QCC 자료 입력] shared_service_key/clinician_master_key/clinic_service_key의 역할, serial/nonce/Challenge/Confirm 직렬화와 입력 길이, 전체16byte 독립 인증 예상 벡터 및 실제 전량 인증값. 미확정 범위는 판정 대기. 생산 비밀키는 제외한다.
조건 [4] CRA 성공 후 허용된 일반 내부기 제어 명령 전송. 정상 응답과 허용된 제어 동작이 확인되어야 한다. 인증 성공을 AUTH 중계 패턴의 전송 성공으로 대신하지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-53 | 유지보수 절차서의 보안 취약점 확인/업데이트 절차 확인 | I | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-SP-FW-30 |  |  | 유지보수 절차서의 보안 취약점 확인/업데이트 절차를 확인한다. 고객불만처리 절차 또는 A/S 처리 방침에서 기존 제품 회수와 새 제품 교환 내용을 확인한다. | 조건 [1] 소프트웨어 유지보수 절차서 확인. 보안 취약점 확인에 따른 업데이트 절차가 있어야 한다. 고객불만처리/A/S 방침에 기존 제품을 회수하고 새 제품으로 교환한다는 내용이 있어야 한다. 취약점 확인/업데이트 절차와 구분하여 문서 이름과 해당 항목을 연결한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-81 | 권한이 있는 담당자의 펌웨어 생성/배포 | I | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-SP-FW-31 |  |  | 품질관리시스템의 생성/배포 절차와 담당자 권한을 확인한다. 시험 대상 펌웨어의 생성/배포 이력을 확인한다. | 조건 [1] 품질관리시스템의 생성/배포 절차와 담당자 권한을 확인한다. 권한이 있는 담당자가 절차에 따라 펌웨어를 생성/배포해야 한다.
조건 [2] 시험 대상 펌웨어의 생성/배포 이력을 확인한다. 담당자 활동이 절차를 따르고 해당 펌웨어와 연결되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-54 | CRC 검사로 정상 실행파일 기동/손상 실행파일 기동 차단 | D | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-SP-FW-32 |  | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 테스트 코드를 제거한다. | 정상/CRC 오류 실행파일로 각각 기동하고 CRC 결과와 실행 여부를 확인한다. | 조건 [1] 정상 실행파일로 기동. CRC 검사를 통과하고 해당 이미지로 응용 프로그램이 기동되어야 한다.
조건 [2] 헤더 또는 일반 데이터 구획의 내용만 변경하고 기존 CRC를 유지한 실행파일로 기동. 손상 이미지로는 기동하지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-71 | CRA 인증 상태별 정보 노출 | T/D | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-SP-FW-20 | 시험 구성: QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. | [QCC 자료 입력] CRA 상태4종 코드/허용필드,30초 타이머 start/reset/허용오차 및 실제 계산/연결 시각. | 1. 사전 구성과 입력 설정 QCC 펌웨어, 상대 장치/앱, 프로파일/서비스, 통신 규칙과 명령 전송 도구를 확인한다. 시험용 연결의 기존 장치 등록 정보와 인증 상태를 초기화한다. 2. 수행/확인 실제 QCC에서 페어링 실패와 CRA 성공/실패/진행중/타임아웃을 각각 발생시킨다. 상대 장치의 전체 응답과 상태 코드를 QCC 통신 규칙과 대조해 인증 정보 노출을 확인한다. 인증을 완료하지 않은 BLE연결에서 타이머 시작과30초 종료/해제 시각을 계측한다. 30초 전 인증완료 조건의 연결유지도 독립 확인한다. | 조건 [1] 페어링 실패와 CRA 2차 인증 실패를 각각 발생시킨다. 텍스트 응답이나 인증 정보를 유추할 직접 피드백이 없어야 한다.
조건[2] CRA 상태 실패/성공/진행중/타임아웃을 각각 확인한다. 인증이30초 동안 완료되지 않으면 타임아웃과 연결 해제. 시작/reset/허용오차는 확정 계약과 대조한다. 30초 전 완료 연결은 인증타임아웃 때문에 해제되지 않아야 한다. 상태 코드의 실제 전체 응답에는 비밀·추론 가능한 인증 정보가 없어야 한다. 3분 무송수신 종료/60초 실패 제한과 구분한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-72 | 인증 5회 연속 실패 후 연결 제한 | T | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-SP-FW-21 | 시험 구성: QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. | [QCC 자료 입력] CRA 실패 카운터 대상/reset·재접속·제한 start/60초 경계 및 허용오차. | 1. 사전 구성과 입력 설정 QCC 펌웨어, 상대 장치/앱, 프로파일/서비스, 통신 규칙과 명령 전송 도구를 확인한다. 시험용 연결의 기존 장치 등록 정보와 인증 상태를 초기화한다. 2. 수행/확인 같은 대상 CRA 인증을1~5회 연속 실패시킨다. 각 실제 시각/횟수를 기록한다. 6회째 및60초 미만 제한 중 시도 후,60초 경과의 정상 인증 허용 여부를 확인한다. 페어링 키 실패를 CRA 실패로 치환하지 않는다. | 조건[1] 제한은 CRA 인증5회 연속 실패에 적용하며1분(60초) 연결 제한이다. 실패 카운터 대상/start/reset·재접속 계약과 actual시각을 비교한다.
조건[2] 같은 대상의 CRA 인증을1~5회 연속 실패시킨다. 각 실패/횟수/시각 기록으로5번째 실패 후60초 제한의 시작을 확인한다. 일반 페어링 실패 기록만으로 통과하지 않는다.
조건[3] 6회째 및60초 제한 구간의 시도는 연결 제한. 제한이 해제되는60초 경계와 그 이후 정상 CRA 인증/연결 허용을 확인한다. 경계/허용오차 미확정 부분은 판정 대기.
| SW-FW-SYS-Test-ID-73 | 감사기록 생성/저장 실패 시 오류 LED | D | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-SP-FW-24 | 시험용 저장소 또는 오류 재현 지그를 준비한다. 파일 열기/읽기/쓰기, 짧은 읽기/쓰기 실패를 각각 재현할 수 있게 준비한다. | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 테스트 코드를 제거한다. | 감사기록 생성 중 준비한 저장 오류를 각각 발생시킨다. 파일 함수 반환값, 감사기록 오류 상태와 최종 LED 요청을 확인한다. 실제 오류 LED 표시를 확인한다. | 조건 [1] 감사기록 생성 중 파일 열기/읽기/쓰기 실패를 각각 발생시킨다. LED로 오류가 표시되어야 한다. 코드상 보조 비교값: DATA_LOGGING_ERROR=10, 세부 코드 1=열기/3=읽기/2=쓰기 오류, 반환값 -1.
| SW-FW-SYS-Test-ID-74 | 감사기록의 날짜와 시각 | I | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-SP-FW-25 |  | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 로그 확인 명령어를 제거한다. | 외부기의 시간 기준과 설정을 확인한 뒤 감사 이벤트를 발생시킨다. 권한이 있는 로컬 경로에서 --dump_log로 저장 기록을 읽고 EVENTLOG의 TIME{...} 6개 필드를 해당 이벤트와 비교한다. | 조건 [1] 저장된 감사기록의 이벤트별 시간 정보를 확인한다. 년/월/일/시/분/초 6바이트가 포함되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-75 | 오류 메시지의 보안 정보 노출 | I | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-SP-FW-29 |  |  | 인증/연결/저장 오류를 각각 발생시키고 사용자에게 전달되는 내용을 확인한다. 무선 응답의 오류 코드와 앱의 안내 문구를 구분한다. 키/암호/보호 원문 노출 여부를 함께 확인한다. | 조건 [1] 인증 오류의 사용자/상대 장치 응답을 확인한다. 인증키, 암호와 보호 대상 원문이 직접 표시되지 않아야 한다.
조건 [2] 연결 오류의 사용자 응답을 확인한다. 키, 암호와 보호 대상 원문이 직접 표시되지 않아야 한다.
조건 [3] 저장 오류의 사용자 응답을 확인한다. 키, 암호와 보호 대상 원문이 직접 표시되지 않아야 한다. 무선 오류 응답은 정의된 오류 코드/필드로 전달되어야 한다. 보호 대상 원문을 설명하는 텍스트가 응답에 포함되면 안 된다. 상위의 “텍스트 오류 메시지 없음”은 앱의 사용자 안내까지 포함하는지 적용 범위를 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-76 | 인증 후 데이터 송수신과 생산 시 CRA 키 암호화 저장 | D | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-SP-FW-33 | 시험 구성: QCC. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. | [QCC 자료 입력] 생산 설치 shared_service_key/clinician_master_key와 생성 clinic_service_key의 역할·저장 대상/암호화 방식/접근 제한 실제 적용. | 1. 사전 구성과 입력 설정 QCC 펌웨어, 상대 장치/앱, 프로파일/서비스, 통신 규칙과 명령 전송 도구를 확인한다. 시험용 연결의 기존 장치 등록 정보와 인증 상태를 초기화한다. 2. 수행/확인 실제 QCC에서 페어링 전, 페어링 후 CRA 미인증, CRA 실패, CRA 완료 상태별로 같은 일반 데이터 요청을 보낸다. 허용/차단 여부와 응답을 확인한다. 생산 시 CRA 키의 저장 위치, 암호화 방식과 보호 자료를 확인한다. 생산 NVM PS_USR40 RAND10byte,43 clinician_master_key16byte,44 shared_service_key16byte의 실제 위치/길이/보호를 확인한다. 비밀키 원문은 기록하지 않는다. | 조건 [1] BLE 페어링 없이 상대 장치에서 데이터를 보낸다. 블루투스 오류가 발생하고 일반 데이터 송수신이 차단되어야 한다.
조건 [2] 페어링 후 CRA 인증 전후에 데이터를 전송한다. 인증 전에는 일반 데이터 송수신이 차단되고, 페어링과 CRA 인증 완료 후에는 허용되어야 한다. OTA 데이터도 인증된 QCC 암호화 연결로 전달되어야 한다.
조건[3] 생산 NVM에는 별도 리모콘 shared_service_key 및 매핑 clinician_master_key를 설치하고 암호화 저장해야 한다. 생성 clinic_service_key와 저장 대상/역할을 구분한다. PS_USR40 RAND10byte/43·44 각16byte, 실제 암호화/접근제한 자료를 대조한다. 암호문이 평문과 다름 또는 펌웨어 Write인터페이스 부재만으로 암호화/제조보호 완료를 판정하지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-77 | 내부장치 제조번호와 사용자 이니셜의 암호화/복호화 | A | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-SP-FW-34 |  | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 테스트 코드를 제거한다. | 내부장치 제조번호와 사용자 이니셜의 저장/읽기 코드를 확인한다. | 조건 [1] 내부장치 제조번호와 사용자 이니셜의 저장 구조와 파일 쓰기 경로를 분석한다. 저장 시 암호화가 적용되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-78 | 무결성 검사와 암호화 알고리즘의 규격 권고 대조 | A | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-SP-FW-35 | 적용 사이버보안 규격의 문서명, 개정판, 권고 조항과 적용 범위를 준비한다. |  | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘이 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용했는지 확인한다. | 조건 [1] 펌웨어에서 사용되는 코드가 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용하는 것으로 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-79 | 외부 감사기록의 읽기 권한과 전송 보호, 원격 편집 금지 | T/D | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-SP-FW-36 | 시험 구성: QCC, RTT. 조건별 연결/설정/초기 상태를 독립 적용할 수 있는 구성. |  | 1. 사전 구성과 입력 설정 출하용 제품의 실제 외부 감사로그 읽기/전송 기능, 접근 권한과 QCC 보호 통신 규칙을 확인한다. 로컬 RTT --dump_log/--write_integrity_err의 빌드 포함 여부와 접근 제한을 확인한다. 2. 수행/확인 권한이 있는 연결과 없는 연결에서 같은 외부 감사로그 읽기를 요청해 허용/거부를 확인한다. 보호 설정과 실제 연결에서 전송 내용의 보호를 확인한다. 원격 수정 요청의 거부와 편집 기능 부재를 확인한다. | 조건 [1] 권한이 있는 외부 연결에서 감사기록 읽기를 요청한다. 읽기가 허용되어야 한다.
조건 [2] 권한이 없는 외부 연결에서 같은 감사기록 읽기를 요청한다. 요청이 거부되고 감사기록 원문이 제공되지 않아야 한다.
조건 [3] 허용된 외부 로그 전송과 원격 편집 기능을 확인한다. 전송 내용이 다른 사람에게 읽히지 않도록 보호되고 원격 편집 기능이 없어야 하며, 권한 없는 수정이 불가능해야 한다.
조건 [4] ENABLE_UI_CMD 빌드의 로컬 RTT --dump_log/--write_integrity_err 접근을 확인한다. 출하/디버그 접근 정책이 권한 없는 외부 접근을 막아야 한다. 로컬 로그 조회: 등록 내부기 정보가 일치하고 정상 연결된 경우만 허용한다. 미연결/정보 불일치/연결 해제 시 기록 읽기 0회, 기록 출력 0건이어야 한다. 소프트웨어 유닛 검증 보고서의 CM3-ID-5 조회 조건/결과를 연결한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-80 | 설정파일 무결성 오류 시 공장 기본값 복원 | D | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-SP-FW-38 |  | 정식 릴리즈 펌웨어에서는 테스트 코드를 제거한다. | 시험용 저장소에서 설정파일을 손상시킨 뒤 정상 기동한다. 기본값 적용, 저장 함수 반환값과 다시 읽은 값을 확인한다. 재기동 후 설정값과 실제 동작을 확인한다. | 조건 [1] 외부기가 공장 기본값으로 초기화된 설정에 따라 동작해야 한다. 초기화 설정은 [맵번호,자극볼륨,오디오볼륨,LED,자극알림,텔레코일,BLE] = [1,4,1,1,1,2,1]이어야 한다.
조건 [2] 설정파일 값을 [맵번호,자극볼륨,오디오볼륨,LED,자극알림,텔레코일,BLE]=[2,2,5,2,2,1,2]와 같이 수정한다. CRC를 업데이트 하지 않는다. 무결성 체크를 진행한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-55 | 배터리 부족 자극 알림의 10분 간격 반복 | T | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-SP-FW-48 | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 지그에 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 외부기를 전원공급기에 연결하고 내부기에 부착한다. 외부기 전원을 켜고 리모콘 앱을 연결한다. | 자극 알림이 켜져 있어야 한다. | 전원을 3.7 V에서 3.3 V로 낮춘다. 오실로스코프로 배터리 부족 알림용 자극과 연속 3회 알림의 간격을 측정한다. | 조건 [1] 자극 알림을 켜고 내부기와 리모콘을 연결한다. 3.7 V로 기동한 뒤 3.3 V로 낮추면 자극 알림이 10분 간격으로 반복 출력되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-56 | 자극 볼륨의 단계적 증가와 오디오 볼륨 유지 | A | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-SP-FW-47 |  |  | 소스코드와 무선 프로토콜을 분석하여 볼륨을 단계적 증가가 아닌 특정 값으로 바로 설정가능한지 검토한다. | 조건 [1] 소스 코드에서 사용자의 볼륨 증가 명령이 단계적 증가가 아닌 직접적인 레벨 설정이 가능하면 안된다.
조건 [2] 무선 프로토콜에서 사용자의 볼륨 증가 명령에 직접적인 레벨 설정이 있으면 안된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-57 | 필수성능시험 결과 확인 | A | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-SP-FW-39, SYS-RID-SP-FW-40 |  |  | 필수성능시험 보고서의 측정값과 판정을 해당 요구사항 및 EPTC-TD24A와 대조한다. 필수성능 요구사항이 소프트웨어 요구사항 사양서와 설계 출력에 연결되고, 같은 조건으로 시험되었는지도 확인한다. | 조건 [1] 필수성능시험 보고서의 항목별 측정값과 판정을 확인한다. EPTC-TD24A의 해당 합격 기준을 만족하고 요구사항과 결과가 일치해야 한다. 상위 필수성능 요구사항 → 소프트웨어 요구사항 → 설계 항목 → 필수성능 시험 항목/결과가 빠짐없이 연결되어야 한다. 별도 시험을 새로 만들지 않고 같은 제품/맵/입력 조건의 기존 보고서 측정값과 판정을 사용한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-58 | 실시간 신호처리 주기와 블록 완료 시간 | T | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-SP-FW-41 | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근 뒤 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 개발보드를 전원공급기와 리모콘 앱에 연결한다. 외부기를 내부기에 부착하고 전원을 켠다. | 오디오 처리 시작 시 GPIO 출력 High, 오디오 처리 종료 시 GPIO 출력 Low로 설정하도록 GPIO 출력핀을 준비한다. | 정상 실시간 자극 중 오디오 신호를 입력하여 실시간 신호처리 여부를 확인한다. | 조건 [1] 정상 실시간 자극 중 처리 시작 간격 측정 처리 주기: 1.00 ms, 허용오차 ±5% 모든 측정 주기가 0.95~1.05 ms이고 다음 블록 시작 전에 처리가 완료되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-12 시험을 통과해야 한다.
조건 [2] 오디오 신호를 입력할 때 실시간 신호 처리 후 자극 파형 출력이 변하는 것을 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-59 | 데이터가 부족한 제어 명령의 오류 응답 | D | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-SP-FW-28 | 외부기를 내부기와 리모콘에 연결한다. | 필수 데이터가 빠진 명령을 보낼 수 있는 디버깅용 리모콘 앱이 준비되어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-32 통과 후. | 정상 데이터, 범위 밖 데이터, 필수 데이터가 빠진 명령을 각각 보내 응답과 설정 유지 여부를 확인한다. 0x45 명령의 방향 1은 증가, 2는 감소이다. 0x45 명령에 방향 데이터 없이 명령어 헤더만 전송한다. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-32 시험을 통과해야 한다.
조건 [2] 0x45 자극 볼륨 명령의 방향 데이터 1바이트를 뺀 [0x45]만 무선으로 보낸다. 오류 코드와 응답 형식이 QCC 통신 규칙에 맞아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-60 | CRC가 적용된 무선 통신 사용 | A | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-SP-FW-42 |  |  | SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 결과와 판정을 확인한다. 시험 연결에 CRC가 적용된 Bluetooth LE 통신을 사용했는지 확인한다. 확인할 기능: 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인, 리모콘의 배터리 잔량 표시, 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인, 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인, 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인, 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-25 / 리모콘 오디오 볼륨 조절 요구사항 내용: SW-FW-RID-25: 오디오 볼륨 조절하기 자극 출력이 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다. CRC가 적용된 Bluetooth LE 통신을 사용하고 SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34가 모두 통과해야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-26 / 리모콘 자극 볼륨 조절 요구사항 내용: SW-FW-RID-26: 자극 볼륨 조절하기 자극 출력이 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-27 / 리모콘 LED 알림 켜기/끄기 요구사항 내용: SW-FW-RID-27: LED 알림 켜기/끄기 앱 설정대로 LED가 켜지거나 꺼져야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-28 / 리모콘 자극 알림 켜기/끄기 요구사항 내용: SW-FW-RID-28: 자극 알림 켜기/끄기 배터리 부족 LED는 표시되고 자극 알림은 출력되지 않아야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-29 / 리모콘 배터리 상태 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-29: 배터리 상태 리모콘의 잔량 표시가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-30 / 리모콘 맵 번호 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-30: 선택된 맵 번호 자극 출력과 리모콘의 맵 번호가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [7] SW-FW-SYS-Test-ID-31 / 리모콘 오디오 볼륨 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-31: 오디오 볼륨 단계 자극 출력과 리모콘의 오디오 볼륨 표시가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [8] SW-FW-SYS-Test-ID-32 / 리모콘 자극 볼륨 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-32: 자극 볼륨 단계 자극 출력과 리모콘의 자극볼륨(최대출력) 표시가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [9] SW-FW-SYS-Test-ID-33 / 리모콘 LED 알림 설정 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-33: LED 알림 설정 상태 앱 설정대로 LED가 켜지고 꺼지며, 그 상태가 앱에 표시되어야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [10] SW-FW-SYS-Test-ID-34 / 리모콘 자극 알림 설정 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-34: 자극 알림 설정 상태 배터리 부족 LED는 표시되고 자극 알림은 출력되지 않으며, 리모콘에는 자극 알림 꺼짐이 표시되어야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [11] 리모콘 시험 연결의 통신 규칙을 확인한다. CRC가 적용된 Bluetooth LE 통신에서 참조 시험 25~34가 모두 통과해야 한다. 확인할 기능: 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인, 리모콘의 배터리 잔량 표시, 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인, 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인, 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인, 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인.
| SW-FW-SYS-Test-ID-61 | 내부기 미연결 시 정상 사용 준비 LED | I | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-SP-FW-43 | 내부기와 매핑 앱 연결을 해제하고 LED 알림을 켠다. | 내부기 미연결, 배터리 잔량 80% 이상. | 내부기 미연결, 잔량 80% 이상에서 정상 사용 준비 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 미연결 상태에서 정상 사용 준비 LED를 확인한다. 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-62 | 전원 커넥터가 연결되면 연결 확인이 되어 충전 여부와 배터리 잔량에 따른 LED 표시 | I | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-SP-FW-44 | 충전기와 외부기를 준비한다. 크래들 뚜껑을 열어 LED를 확인할 수 있게 한다. | LED 표시가 허용되어야 한다. 내부기/매핑 미연결이며 오류, 업데이트 및 페어링 표시가 없는 상태여야 한다. | 충전기를 연결하거나 분리한 상태에서 배터리 잔량과 LED 색상/점멸을 확인한다. | 조건 [1] 충전기 분리, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 충전기 분리, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [3] 충전기 분리, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [4] 충전기 분리, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
조건 [5] 충전기 연결, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [6] 충전기 연결, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [7] 충전기 연결, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [8] 충전기 연결, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-63 | 리모콘의 배터리 잔량 표시와 갱신 | I | SW-FW-RID-63 |  | 외부장치와 리모콘을 연결한다. | SW-FW-SYS-Test-ID-22통과. SW-FW-SYS-Test-ID-29 통과. | QCC 배터리 잔량을 리모콘에서 조회한다. 잔량을 변경하고 다시 조회해 표시 변화를 확인한다. | 조건 [1] 배터리 잔량에 대한 LED 표시를 확인할 수 있어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-22를 통과해야 한다.
조건 [2] 무선 프로토콜을 통해 리모콘으로 배터리 레벨을 전송할 수 있어야 한다. SW-FW-SYS-Test-ID-29를 통과해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-64 | 구분이 쉽도록 LED 패턴의 구분이 필요함 | I | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-SP-FW-45 |  |  | 다른 우선 LED 표시가 없는 상태에서 녹색 QCC OTA/E8300 OTA를 각각 실행한다. 파란색 페어링과 내부기 연결 매핑 상태도 각각 실행한다. 실제 점멸의 전체 반복을 관찰해 같은 색의 패턴을 구분한다. | 조건 [1] 녹색 QCC OTA와 E8300 OTA를 각각 실행한다. 두 점멸 패턴이 쉽게 구분되어야 한다. 코드상 보조 예상 켜짐/꺼짐 시간: QCC OTA 1100/1100 ms, E8300 OTA 180/180 ms.
조건 [2] 파란색 페어링과 내부기 연결 매핑(잔량 >20%)을 각각 실행한다. 두 패턴이 쉽게 구분되어야 한다. 코드상 보조 예상 켜짐/꺼짐 시간: 페어링 500/500 ms, 매핑 200/800 ms.
| SW-FW-SYS-Test-ID-65 | 오류/고장 및 주의 상태의 LED 색 | I | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-SP-FW-46 |  | 제품에서는 의도적으로 에러를 발생시킬 수 없으므로 시험은 개발보드로 진행 | 전원 IC, FPGA 설정, 내부기 오류 등 각 오류/고장을 실제 조건 또는 시험 오류 입력으로 발생시킨다. 오류 상태, LED 요청과 실제 붉은색 표시를 확인한다. 주의 상태를 발생시켜 주황색 표시를 확인한다. 정상 연결의 흰색은 시험 20, 미연결 준비의 녹색은 시험 61, 잔량에 따른 주의 표시는 시험 22/62와 함께 대조한다. | 조건 [1] 오류 또는 고장 상태를 발생시킨다. 붉은색 LED로 표시되어야 한다.
조건 [2] 주의 상태를 발생시킨다. 주황색 LED로 표시되어야 한다. 상위 기준 대조: 상위의 주의 색상은 노란색이다. 기존 결과의 주황색과 적용 상태/제품 표시 색상이 같은지 확인한다. 이번에 기존 색상/결과를 서로 바꾸지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-66 | 블루투스 연결 해제 후 정상 동작 | D | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-SP-FW-37 |  |  | 정상 동작 중 연결 상대 장치에서 블루투스 연결을 강제로 종료한다. 연결 해제 후 자극과 기본 제어를 확인한다. | 조건 [1] 리모콘과 블루투스로 연결하고 정상 독립 자극 중 상대 장치에서 연결을 강제로 종료한다. 자극과 기본 제어가 정지나 오동작 없이 정상 동작해야 한다.
조건 [2] 매핑 연결을 해제한다. 해제 후 정상 동작으로 복귀해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-67 | 시동 완료 전 자극 정지와 부착 중 이상 출력 | T | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-SP-FW-49 | 정상 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 차동 측정으로 전극 출력을 볼 수 있게 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 시동 완료 이벤트와 파형 시각을 비교할 수 있게 준비한다. |  | 외부기의 시동과 내부기 부착 과정에서 오실로스코프로 자극 파형을 확인한다. 시동 완료 시각과 비교한다. | 조건 [1] 시동 과정과 외부기 부착 중 전극 파형을 확인한다. 시동 완료 전에는 자극이 없고, 부착 중에는 이상 출력이 없어야 한다.
조건 [2] 시동 전, 준비/연결 중, 시동 완료 이벤트 시각을 전극 파형과 비교한다. 시동 완료 전에는 자극 출력이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-68 | 종료 완료 후 자극 정지와 탈착 중 이상 출력 | T | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-SP-FW-50 | 정상 자극 중인 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 차동 측정으로 전극 출력을 볼 수 있게 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 종료 완료 이벤트와 파형 시각을 비교할 수 있게 준비한다. |  | 외부기의 종료와 내부기 탈착 과정에서 오실로스코프로 자극 파형을 확인한다. 종료 완료 시각과 비교한다. | 조건 [1] 정상 종료 과정과 외부기 탈착 중 전극 파형을 확인한다. 종료 완료 후에는 자극이 없고, 탈착 중에는 이상 출력이 없어야 한다.
조건 [2] 정상 자극, 종료 처리 중, 종료 완료 이벤트 시각을 전극 파형과 비교한다. 종료 완료 후에는 자극 출력이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-82 | DMIC2 통화 오디오의 Bluetooth Classic 송신 | D | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-SP-FW-15 | DMIC2가 E8300/QCC 양쪽에 연결된 외부기, QCC 통화 송신 시험 이미지와 Bluetooth Classic 통화 상대, 수신 녹음/관찰 수단. 독립1000Hz/무음 조건의 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] DMIC2의 E8300/QCC 양쪽 연결과 QCC 통화 수음/송신 경로는 반영함. QCC 핀/클록, 통화 프로파일/코덱, 두 경로의 동시 동작 조건과 실제 수집값은 미비. 정량 품질/지연 허용범위는 미확정. | 1. Classic 통화 연결과 DMIC2 입력 경로를 확인한다. 2. DMIC2에1000Hz 시험음원을 입력한다. 3. 통화 상대의 수신 오디오/데이터와 송신 연결 상태를 관찰하고 독립 무음 조건과 비교한다. 4. DMIC2→E8300 입력 및 QCC→E8300 I2S 하향을 별도로 구분한다. | 조건 [1] 입력: DMIC2에1000Hz 시험음원, Classic 통화 연결. 통과 기준: QCC가 DMIC2를 수음하여 통화 상대에게 송신하고 상대에서 입력에 대응하는 오디오를 확인해야 한다. 정량 허용범위를 새로 만들지 않고 기능 시연(D)으로 확인한다. 기존 SW-FW-SYS-Test-ID-69(Classic 수신/자극)의 결과는 이 송신 조건의 증거로 확대하지 않는다.
[6 empty] | 같은 DMIC2 통화 송신/상대 수신 관찰 구성. 외부 시험음원 없는 독립 조건. | [QCC 자료 입력] 마이크 TX mute/무음·동시Classic수신 영향 및실제 수집값. | 1. 외부 시험음원 없는 상태에서 같은 Classic 통화를 연결한다. 2. 상대 수신 오디오/패킷과 송신 활성 상태를 관찰한다. 3. 동시 동작을 검증할 경우 별도 QCC→E8300 I2S 하향을 적용하고 확인된 동시 동작 계약과 비교한다. | 조건 [2] 입력: DMIC2 외부 시험음원 없음, 같은 Classic 통화 연결. 통과 기준: 상대 수신 오디오와 송신 상태가 입력 무음/정의된 mute 동작에 대응해야 한다. 통화 상향과 QCC→E8300 I2S 하향의 동시 허용/영향은 별도 확정 계약에 맞아야 한다. mute/동시 계약 미확정 범위는 판정 대기.
| SW-FW-SYS-Test-ID-83 | 사용자 설명서의 안전·사용·문제 해결 정보 | I | SW-FW-RID-83 |  | 사용자 배포용 외부기 설명서의 현재 파일/버전/언어/대상제품. 안전/사용/문제 해결 정보를 검토할 제품 사용 흐름과 검토 기준. | [E8300 보완] 검사한 사용설명서 초안과 사용자 배포용 설명서의 일치 여부를 확인한다. | 1. 사용설명서에 경고 및 안전사항이 기재되어 있는지 확인한다. 2. 안전하게 사용하는 작동법이 기재되어 있는지 확인한다. 3. 안전 예방조치, 사용 방법과 문제 해결 방법이 포함되어 있는지 확인한다. 4. 확인한 문서의 버전과 해당 절을 기록한다. | 조건 [1] 입력: 사용자에게 배포될 외부기 설명서 현재본. 통과 기준: 경고/안전사항, 안전한 작동법, 자세한 동작방법이 포함되고 안전 예방조치/사용/문제 해결 방법이 대상 제품의 실제 사용 흐름과 맞아야 한다. 각 내용의 실제 위치/본문과 제품 적합성을 확인한다.
6. 최종 통과 기준
: 모든 시험 항목의 합격/불합격을 반영하여 판단 결론을 내려야한다.
7. 시험 기준 검증
- 시험자가 식별되는가?
: 예
- 사용한 검증 전략과 시험절차가 적절한가?
: 예
- 시스템 시험이 모든 소프트웨어 요구사항을 포함해야 하고, 추적이 가능한가?
: 예
- 모든 결과를 반영한 최종 합격/불합격 판단을 포함하는가?
: 예