소프트웨어 아키텍쳐 기술서 (TD24A-A-EXT)

|  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성함 | 김은수 |  |  |
| 직책 | 수석연구원 |  |  |
| 일자 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |

| No. | 개정 내용 | 개정 위치 | 개정 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 최초제정 |  |  |

목차

1. 서론	4

오류! 하이퍼링크 참조가 잘못되었습니다.

1.1. 개요	4

오류! 하이퍼링크 참조가 잘못되었습니다.

1.2. 목적	4

오류! 하이퍼링크 참조가 잘못되었습니다.

1.3. 대상	4

1.4. 관련문서	4

1.4.1. 프로젝트	4

1.4.2. 표준 및 규제	4

2. 하드웨어 플랫폼	5

3. 소프트웨어 아키텍쳐	6

3.1. CFX Core용 소프트웨어 아키텍쳐	7

3.1.1. 시스템 제어 모듈	7

3.1.2. 신호처리 모듈	7

3.1.3. 내부 자극 장치 실행 모듈	7

3.2. Hear Core용 소프트웨어 아키텍쳐	7

3.3. CM3용 소프트웨어 아키텍쳐	7

3.3.1. 시스템 제어 모듈	7

3.3.2. 신호처리 모듈	8

3.3.3. 내부 자극 장치 실행 모듈	8

3.3.4. 블루투스 통신 모듈	8

3.4. QCC용 소프트웨어 아키텍쳐	8

3.4.1. E8300 연계	9

3.4.2. 블루투스 통신 연계	9

3.4.3. 시스템 관리 모듈	10

3.4.4. HW 인터페이스 모듈	10

3.4.5. 블루투스 모듈	11

3.4.6. 보안 모듈	12

3.5. 부트로더 소프트웨어 아키텍쳐	14

3.5.1. 부트 제어 및 이미지 적재 모듈	14

3.5.2. 무선 갱신 모듈	14

4. 소프트웨어 요구사항 추적성	14

5. 지원 소프트웨어	54

6. 소프트웨어 아키텍쳐 검증	54

서론

  - 개요

본 문서는 인공달팽이관 외부장치 펌웨어를 개발하기 위한 소프트웨어 아키텍쳐를 설계하고 기술한다.

  - 목적

인공달팽이관 외부장치 소프트웨어의 요구사항을 포함한 소프트웨어 아키텍쳐를 설계함으로써, 소프트웨어 개발 절차에 따라 안전한하고 일관성 및 정확성을 보장하는 소프트웨어가 개발 되는 것을 목적으로 한다.

  - 대상

소프트웨어 개발 프로젝트에 참여하는 모든 구성원은 이 문서를 참고하도록 한다.

  - 관련문서

    - 프로젝트

| No | 문서번호 |  | 문서 제목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDP-FW-TD24A |  | 소프트웨어 개발 계획서 |
| 2 | SGR-FW-TD24A |  | 소프트웨어 일반 요구사항 |
| 3 | SR-FW-TD24A |  | 소프트웨어 요구사항 |

    - 1.4.2. 표준 및 규제

| No | 문서번호 |  | 문서 제목 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IEC 62304 |  | Medical device software – Software life cycle processes |
| 2 | ISO 14971 |  | Medical devices – Application of risk management to medical |

하드웨어 플랫폼

인공달팽이관 시스템 전체의 하드웨어 플랫폼은 아래 <그림 1.>과 같다. 외부장치 Sound1의 소프트웨어는 E8300과 QCC5181에서 동작한다. DMIC1/DMIC2는 E8300에 연결되고 DMIC2는 QCC에도 연결되어 전화 통화 상향 입력으로 사용한다.

< 그림 1. 인공달팽이관 시스템 블록도 >

소프트웨어 아키텍쳐

하드웨어 플랫폼을 기반으로 동작하는 소프트웨어 아키텍쳐는 <그림 2.>와 같다.

<그림 2. 인공와우 소프트웨어 아키텍쳐 블록도>

세로 영역은 실행 코어를, 가로 영역은 각 코어가 나누어 수행하는 기능 모듈을 나타낸다. 각 코어의 유닛은 공유 메모리, 함수체인 완료 이벤트 및 통신 인터페이스를 통해 연계된다.

  - CFX Core용 소프트웨어 아키텍쳐

    - 시스템 제어 모듈

오디오 입출력 설정, 공유 메모리 접근 및 처리 순서와 관련된 유닛들로 구성되어 CFX의 동작을 제어한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

      - 시스템 초기화 항목

부트로더의 초기화 이후 CFX의 인터럽트와 오디오 경로를 설정한다.

      - 시스템 제어 항목

시스템의 전체적인 실행과 관련된 항목으로, 이 항목이 완성되면 소프트웨어 구현이 완료되게 된다.

    - 신호처리 모듈

두 마이크의 빔포밍 또는 마이크와 I2S 입력의 혼합 신호에 AGC, 주파수 분석 및 비선형 매핑을 적용한다. CIS 또는 N-of-M 방식에 따라 자극할 채널과 크기를 결정한다.

    - 내부 자극 장치 실행 모듈

내부 자극 장치에 전달되는 bitstream 생성과 관련된 유닛들로 구성되어 있다.

      - PCM 제어 항목

CM3에서 제어하는 PCM 출력 모드에 따라 내부기에 전달되는 PCM을 생성한다.

  - Hear Core용 소프트웨어 아키텍쳐

Hear Core의 소프트웨어는 디지털 신호처리 라이브러리를 묶은 Function Chain으로 동작이 실행되게 되어있으며, Function Chain은 CFX 시스템 제어항목에서 호출하게 된다.

  - CM3용 소프트웨어 아키텍쳐

    - 시스템 제어 모듈

하드웨어 설정, 공유 메모리 접근, 보조장치 제어 등과 관련된 유닛들로 구성되어 시스템의 전체 동작을 제어한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

      - 시스템 초기화 항목

CM3에서 사용하는 주변장치와 공유 상태를 초기화한다. 코어 기동 전 하드웨어 설정과 이미지 적재는 부트로더에서 수행한다.

      - 시스템 제어 항목

시스템의 전체적인 실행과 관련된 항목으로, 다른 모듈 및 유닛의 파라미터를 확인하여 시스템 동작을 제어한다. 이 항목이 완성되면 소프트웨어 구현이 완료되게 된다.

    - 신호처리 모듈

CM3에서 읽은 매핑 데이터의 펄스폭과 C/T 전류크기를 사용하여 DAC 범위, C/T 자극 레벨 및 전송 가능한 자극 수를 계산하고 CFX에 공유하는 유닛으로 구성되어 있다.

    - 내부 자극 장치 실행 모듈

내부 자극장치 제어 및 자극 출력 실행과 관련된 유닛들로 구성되어 있다.

      - 내부기 실행 제어 항목

내부 자극 장치 실행과 관련된 보조장치 설정, 내부 자극 장치 설정 및 내부 자극 장치 연결 검사와 관련된 유닛을 실행하여 내부기를 제어한다.

    - 블루투스 통신 모듈

리모콘 앱, 매핑 프로그램 통신과 관련된 유닛들로 구성되어 있다.

      - 블루투스 통신 제어 항목

QCC에서 SPI로 수신한 명령을 구분하여 리모콘, 매핑 및 시스템 정보 처리를 실행하고 응답을 전송한다. 전원 정보, LED 표시 요청 및 오디오 연결 정보를 받아 시스템 제어와 공유 메모리에 반영한다.

  - QCC용 소프트웨어 아키텍쳐

외부기의 QCC5181은 시스템 관리, HW 인터페이스, 블루투스와 보안의 4개 기능 모듈 및 14개 유닛으로 구성한다. QCC는 무선 송수신과 상태/명령 중계, PIO/전원/NVM 접근 및 CRA 인증을 처리한다. E8300은 CFX/HEAR의 오디오 처리와 CM3의 내부기 제어/자극 실행을 담당하며 두 칩은 SPI, I2S와 제어 신호로 연결한다.

표 1. 장치와 기능의 경계

| 경계 | 담당 기능 | 연계 경로 |
| --- | --- | --- |
| 외부기 / E8300 | CFX/HEAR 오디오 처리, CM3 상태/명령 처리와 내부기 제어/자극 | DMIC1/DMIC2→E8300, QCC→CM3 SPI, QCC→CFX I2S |
| 외부기 / QCC | 시스템 관리, HW 인터페이스, 블루투스, 보안 | DMIC2→QCC→통화 상대, BLE/Classic, SPI/PIO/NVM |
| 주변 장치 | 리모콘/매핑 프로그램, Classic 상대 장치와 충전케이스 | BLE AUTH/GAIA, Classic 오디오 송수신, 충전케이스 통신 |
| 내부기 | E8300의 명령/PCM 출력에 따른 자극 실행 | E8300의 내부기 제어/자극 경로 |

    - E8300 연계

QCC는 블루투스 명령과 응답을 E8300과 주고받으며 I2S로 오디오를 전달한다. 본 절은 E8300 측 인터페이스를 정의한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

      - 시스템

상태 및

      - 제어 항목

E8300은 QCC가 전달한 배터리 잔량, 충전기 연결 및 크래들 뚜껑 상태를 반영한다. 내부기 연결 상태는 ISD_CHECK 핀으로, 동작 모드 제어는 QCC_CTRL 핀으로 전달한다.

      - 오디오 연계 항목

CFX는 I2S 입력 상태에 따라 마이크와 오디오를 혼합한다. CM3가 수신한 오디오 종류가 크래들 마이크인 경우 크래들용 게인을 적용하며, 일반 스트리밍은 해당 게인을 적용하지 않는다.

    - 블루투스 통신 연계

    - 블루투스

명령과 응답은 QCC와 CM3 사이의 SPI 경로로 전달한다.

| 경계 | 담당 기능 | 연계 경로 |
| --- | --- | --- |
| 외부기 / E8300 | CFX·HEAR 오디오 처리, CM3 상태/명령 처리, 자극 파라미터와 내부기 제어 | QCC→CM3 SPI, QCC→CFX I2S, CM3→QCC 제어 신호 |
| 외부기 / QCC | System management, HW interface, Bluetooth, Security의 4개 application 모듈 | Qualcomm 내장 라이브러리 API, BLE/Classic 무선 연결, PIO/NVM/배터리 |
| 주변 장치 | 리모콘·매핑 프로그램·Classic 오디오 장치·충전케이스 | BLE AUTH/GAIA, Classic 오디오, 충전케이스 통신 |
| 내부기 | E8300에서 전달하는 자극 명령과 PCM 출력의 상대 장치 | E8300의 내부기 제어/자극 경로. QCC가 직접 자극을 계산·출력하는 경로로 기술하지 않음 |

시스템 관리 모듈

주변장치와 라이브러리를 초기화한 뒤 전원/연결 상태, Standalone/TWS 구성과 Bluetooth 활성 상태를 관리한다. 시스템 상태 유닛을 통해 BLE 명령과 E8300 SPI 명령/응답을 연결한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

시스템 초기화와 설정 항목

SU-ID-QCC-001은 QCC의 주변장치와 라이브러리를 정해진 순서로 준비하여 상태 처리와 통신이 유효한 초기 설정에서 시작되도록 한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4에서는 기동 설정/초기화와 전원 상태 SPI/ACK를 확인한다.

시스템 상태 항목

SU-ID-QCC-002은 E8300의 연결/종료 신호와 전원/무선 상태를 관리하고 BLE와 SPI 사이에서 명령과 응답을 중계한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5에서는 여섯 시스템 상태 저장/조회를 확인한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4에서는 기동 설정/초기화와 전원 상태 SPI/ACK를 연계 지원으로 확인한다.

장치 상태 항목

SU-ID-QCC-003은 생산 시 결정한 Standalone 또는 TWS 구성에 따라 오디오와 제어 데이터의 처리 대상을 선택한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6에서는 생산 시 Standalone/TWS 구성과 편이/양이 오디오/데이터 처리를 확인한다.

블루투스 상태 항목

SU-ID-QCC-004은 내부기 부착 상태와 Bluetooth 연결 상태를 연결하여 검색/연결 가능 여부와 외부기 장치명을 관리한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7에서는 연결표시 입력에 따른 Bluetooth 활성 및 장치명을 확인한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8에서는 부착/탈착 시 BLE/Classic 검색/연결 활성화를 확인한다.

HW 인터페이스 모듈

PIO, 배터리/충전과 비휘발성 저장장치의 접근을 제공한다. 입력 변화와 전원 상태는 시스템 관리에 전달하고, NVM 데이터는 일반 설정 및 보안 처리에 제공한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

PIO 포트 제어 항목

SU-ID-QCC-005은 QCC의 디지털 입력, 출력과 주변장치 기능을 설정하고 입력 변화를 상태 처리에 전달한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1에서는 PIO 방향/주변장치/초기값 및 입력변화 메시지를 확인한다.

Power 제어 항목

SU-ID-QCC-006은 배터리 전압과 충전 연결을 잔량/전원 상태로 변환하여 시스템에 전달하고 저전압과 종료 요청을 처리한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2에서는 전압→잔량/충전/저전압 상태를 확인한다.

NVM 처리 항목

SU-ID-QCC-007은 Application의 비휘발성 데이터를 식별자와 길이로 접근하여 외부기 설정과 제조 정보를 유지한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3에서는 외부기 일련번호 PS 매핑/읽기/쓰기를 확인한다.

블루투스 모듈

Classic 오디오 송수신과 BLE 광고/연결 및 메시지 전달을 처리한다. 수신 오디오는 I2S로 E8300에 전달하고 전화 통화 중 DMIC2의 음성은 통화 상대에게 송신한다. AUTH service의 전송과 보안 모듈의 인증 계산은 분리한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

Bluetooth Classic 항목

SU-ID-QCC-008은 Bluetooth Classic 오디오 연결을 관리하여 수신 오디오는 I2S로 E8300에 전달하고 통화 중 DMIC2 입력은 상대 장치로 송신한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10에서는 Classic 페어링/연결, 시험 스피커/양이 및 I2S 하향 경로를 확인한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8에서는 부착/탈착 시 BLE/Classic 검색/연결 활성화를 연계 지원으로 확인한다.

BLE 항목

SU-ID-QCC-009은 BLE 광고와 연결 상태를 관리하여 외부 앱이 장치를 식별하고 인증/데이터 서비스에 접근할 수 있게 한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9에서는 광고/스캔 응답과 현재/peer 잔량/연결 상태를 확인한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8에서는 부착/탈착 시 BLE/Classic 검색/연결 활성화를 연계 지원으로 확인한다.

AUTH service 처리 항목

SU-ID-QCC-010은 CRA의 Challenge/Response/Confirm/Status 교환을 GATT 특성에 연결하여 인증 계산과 무선 전송을 분리한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11에서는 AUTH 서비스 정의/등록 및 네 characteristic 패턴 중계를 확인한다.

BLE Data 처리 항목

SU-ID-QCC-011은 BLE 메시지의 상태, 주소, 종류와 길이를 검사하여 유효한 제어 데이터를 해당 처리 대상에 전달한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12에서는 GAIA 편이/양이 메시지 처리와 위치/잔량 응답를 확인한다.

보안 모듈

CRA를 통해 통신 상대를 확인하고 인증 상태에 따라 보호 데이터 접근을 허용한다. 보안 툴박스의 키 파생/인증값 계산과 보안 NVM의 키 읽기를 사용하며 인증 실패와 시간 제한을 BLE 연결 제어에 반영한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

보안 처리 항목

SU-ID-QCC-012은 리모콘과 매핑 통신의 상대 장치를 CRA로 확인하고 인증 결과와 제한 조건에 따라 데이터 접근을 제어한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13에서는 1:1, CRA 성공/실패/30초 timeout를 확인한다.

보안 툴박스 항목

SU-ID-QCC-013은 인증 키 선택, 매핑 키 파생과 인증값 계산 및 NVM 암복호화를 공통 인터페이스로 제공한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14에서는 리모콘 키, SHA-256 파생 매핑키, AES-CMAC 인증 및 NVM 복호화를 확인한다.

보안 NVM 항목

SU-ID-QCC-014은 생산 시 설치한 키와 난수를 정해진 보안 저장 영역에서 읽어 인증과 암복호화에 필요한 데이터로 제공한다. SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15에서는 보안 PS 영역/길이/읽기 인터페이스 및 암호화 저장값/복호화를 확인한다.

SPI 연계: E8300의 수신 정의는 0x34(data[0] 배터리 %, data[1] 충전기 미연결 0 / 연결 1, data[2] 뚜껑 열림 1 / 닫힘 2), 0x35(data[0] LED 상태, OTA_EZAIRO=4일 때 갱신 연결 1), 0x36(data[0] 오디오 미연결 0 / 연결 1, data[1] 종류 미상 0 / 크래들 1 / 기타 2)이다. 응답은 각각 명령값과 성공값 1이다. 0x36은 연결 1/종류 1일 때만 크래들 오디오 상태를 설정한다.

메시지 경계: QCC BLE Data 메시지는 type 1바이트와 data 0~19바이트로 총 1~20바이트이다. E8300 SPI 전송 프레임은 별도 길이 1바이트를 포함한 21바이트이다. 무선 메시지와 물리 SPI 프레임을 같은 계층의 길이로 취급하지 않는다.

제어 핀: E8300 QCC_CTRL(DIO24)은 High=정상 동작 요청, Low=종료 요청이며 초기값은 Low이다. ISD_CHECK(DIO13)는 High=내부기 연결, Low=미연결이며 초기값은 Low이다. CFX I2S_FLAG(DIO29)는 Low=입력 유효이다. QCC의 shutdown_ind 또는 I2S enable이라는 논리 이름만으로 물리 핀 극성을 변경하지 않는다.

오디오 입력은 DMIC1/DMIC2→E8300의 마이크 경로와 QCC→E8300의 I2S 경로로 구분한다. DMIC2는 QCC에도 연결되며 전화 통화 시 QCC가 수음한 음성을 통화 상대에게 송신한다. QCC의 Classic 수신 오디오는 I2S 24bit/16kHz로 CFX에 전달한다. E8300 PCM1은 slave, 24bit, MSB 우선/정렬, 상승 에지, 2word 설정이며 16표본 블록을 처리한다. 16kHz 표본율과 0~8kHz 오디오 대역은 구분한다. CFX는 일반 I2S 게인 1과 마이크 Gain A, 크래들 I2S Gain B와 마이크 Gain A, 매핑 연결 중 두 게인 1을 적용하며 혼합 후 2로 나누지 않는다.

시스템 관리는 PIO/전원/장치 정보를 수집하여 Bluetooth 활성과 SPI 중계를 조정한다. AUTH service는 보안 처리의 Challenge/Response/Confirm/Status를 전달하며 일반 BLE Data는 인증/권한 조건을 만족한 메시지를 시스템 관리에 전달한다. 보안 처리는 toolbox와 보안 NVM을 사용하고 보안 NVM은 HW NVM을 통해 저장 영역에 접근한다. Classic 수신 오디오는 I2S로 E8300에 전달하고 전화 통화 상향은 DMIC2→QCC→통화 상대 경로로 처리한다.

  - 부트로더 소프트웨어 아키텍쳐

    - 부트 제어 및 이미지 적재 모듈

코어 실행에 필요한 하드웨어와 메모리를 설정하고 실행 이미지를 검사하여 적재한다. 기본 이미지와 대체 이미지의 기동 상태를 관리한다.

    - 무선 갱신 모듈

CM3 응용 프로그램이 QCC를 통해 수신한 갱신 데이터를 저장한다. 부트로더는 다음 기동 시 선택된 이미지를 검사하고 적재한다.

소프트웨어 요구사항 추적성

| Software requirements |  | Software Module |
| --- | --- | --- |
| Requirements ID | Subject |  |
| SW-FW-RID-1 | 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-2 | 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다.(24채널 사용) | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-3 | 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-4 | negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-5 | 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-6 | 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-7 | 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-8 | AGC를 사용한 감도 조절 10단계 | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-9 | FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-10 | 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-11 | 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-12 | 사운드 처리 주기는 1 ms 이하이어야 한다. | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-13 | 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-14 | 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-16 | 8kHz 오디오 신호를 입력 받을 수 있어야 한다. | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-17 | 오디오 신호처리의 최종 출력은 PCM 데이터로 변환되어 FPGA에 전달되어야 한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-18 | 매핑 데이터에 기반하여 최종 자극 파라미터가 생성되어야 한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-19 | 터치 센서의 입력에 따라 전원 모드와 사용자 제어를 처리한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-20 | 외부기 동작 상태를 표시한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-21 | 전원 커넥터 연결 상태를 표시한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-22 | 배터리 저전압 상태를 표시한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-23 | 배터리 저전압 상태를 자극으로 출력한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-24 | 프로그램 변경하기 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-25 | 오디오 볼륨 조절하기 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-26 | 자극 볼륨 조절하기 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-27 | LED 알림 켜기/끄기 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-28 | 자극 알림 켜기/끄기 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-29 | 배터리 상태 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-30 | 선택된 맵 번호 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-31 | 오디오 볼륨 단계 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-32 | 자극 볼륨 단계 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-33 | LED 알림 설정 상태 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-34 | 자극 알림 설정 상태 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-35 | 시스템 상태 확인 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-36 | 특정 자극 출력 | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-37 | 실시간 자극 출력 진행 | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-38 | 시스템 상태 | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-39 | 특정 자극 출력 결과 | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-40 | 실시간 자극 진행 상태 | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-41 | I2C 프로토콜을 사용하여 FPGA와 데이터 송/수신이 가능해야한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-42 | I2C 프로토콜을 사용하여 터치 센서와 데이터를 송수신할 수 있어야 한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-43 | I2C를 프로토콜을 사용하여 PMIC의 조정이 가능해야한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-46 | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-47 | [QCC 단독] 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, BLE 연결을 해제한다. | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-48 | [QCC 단독] 1. BLE Pairing 기능을 사용하여 인가된 장치와 연결 2. BLE 연결 후 별도의 자체 인증 방식, CRA(Challenge-Response Authentication),을 사용하여 적법한 장치를 확인 | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-49 | [QCC 단독] BLE 페어링이 완료된 상태에서 데이터를 송/수신한다. - 무결성 AES-CCM (Counter with CBC-MAC)을 사용함으로써 기밀성, 무결성, 인증 세 가지의 기능이 제공됨 (Bluetooth Core specification LE Link Layer 참조) | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-50 | 감사기록을 생성한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-51 | 설정파일을 읽을 때, 파일의 무결성을 확인한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-52 | [QCC 단독] 1. CRA 인증에서 기기제어를 위한 통신과 매핑을 의한 통신을 구분하여 별도의 인증 키와 인증방식을 사용 2. CRA 인증에 사용되는 각 키의 크기는 16 bytes (128 bits)이므로 충분히 안전한 보안을 제공한다. | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-53 | 소프트웨어 업데이트가 필요할 경우 기존 제품을 회수하고 업데이트된 제품을 생산하여 교체한다. | 배포 및 변경관리 절차 |
| SW-FW-RID-54 | 1. 칩셋에서 부팅 과정에서 실행파일의 CRC 체크 기능 활성화 2. 칩셋에서 제공하는 무결성 방식을 사용하여 검사 | Boot Control Module / Image Loading Module |
| SW-FW-RID-55 | 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극 출력과 LED로 알린다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-56 | 자극 볼륨은 단계적으로 증가하도록 설계한다.(soft increase) | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-57 | 필수 성능 시험을 진행한다. | Signal Processing Module / Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-58 | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계한다. | CFX Signal Processing Module / System Control Module |
| SW-FW-RID-59 | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-60 | CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-61 | 정상사용을 위한 준비상태를 표시하도록 설계한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-62 | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야한다.(충전모드 표시). | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-63 | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-64 | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-65 | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 사용하여 인공와우 외부기 상태를 표시한다. | CM3 System Control Module |
| SW-FW-RID-66 | BLE 통신 연결 장애 발생 시, 정상 동작이 되어야 한다. | CM3 Bluetooth Communication Module / QCC 연계 |
| SW-FW-RID-67 | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-68 | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | CM3 / CFX Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-71 | [QCC 단독] - CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없음: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-72 | [QCC 단독] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-73 | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-74 | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-75 | 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-76 | [QCC 단독] 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. | QCC Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-77 | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-78 | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-79 | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-80 | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | System Control Module / 저장 및 보안 처리 |
| SW-FW-RID-81 | 품질관리시스템 절차에 따라, 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포한다. | 배포 및 변경관리 절차 |

소프트웨어 요구사항을 담당 모듈과 상세 설계 유닛에 연결한다. 유닛 ID와 이름은 소프트웨어 상세 설계서에 따른다.

표 2. 소프트웨어 요구사항과 상세 설계 유닛 연결

| 소프트웨어 요구사항 ID | 모듈 ID / 이름 | 상세 설계 유닛 ID / 이름 |
| --- | --- | --- |
| SW-FW-RID-1 | SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-027 자극 프레임 수 계산 SU-ID-CM3-029 자극 파라미터 계산 결과 공유 SU-ID-CFX-033 CIS 전략과 전략 선택 SU-ID-CFX-039 실시간 자극 데이터 생성 |
| SW-FW-RID-2 | SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-027 자극 프레임 수 계산 SU-ID-CM3-029 자극 파라미터 계산 결과 공유 SU-ID-CFX-033 CIS 전략과 전략 선택 SU-ID-CFX-039 실시간 자극 데이터 생성 |
| SW-FW-RID-3 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-041 내부기 자극 설정 적용 SU-ID-CFX-036 자극 패킷 헤더 구성 SU-ID-CFX-040 지정 명령 PCM 출력 |
| SW-FW-RID-4 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-041 내부기 자극 설정 적용 SU-ID-CFX-036 자극 패킷 헤더 구성 |
| SW-FW-RID-5 | SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 | SU-ID-CM3-028 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 SU-ID-CM3-029 자극 파라미터 계산 결과 공유 SU-ID-CFX-029 CM3 계산 T/C 값 수신 SU-ID-CFX-030 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 SU-ID-CFX-032 비선형 매핑과 T 이하 묵음 |
| SW-FW-RID-6 | SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-027 자극 프레임 수 계산 SU-ID-CM3-037 펄스폭과 역방향 통신 설정 SU-ID-CM3-041 내부기 자극 설정 적용 |
| SW-FW-RID-7 | SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 | SU-ID-CM3-028 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 SU-ID-CM3-029 자극 파라미터 계산 결과 공유 SU-ID-CFX-032 비선형 매핑과 T 이하 묵음 |
| SW-FW-RID-8 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-HEAR-001 신호처리 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-022 AGC 입력 크기 읽기와 공유 SU-ID-CFX-023 AGC 목표 이득 계산 SU-ID-CFX-024 AGC 이득의 시간 변화 SU-ID-CFX-025 AGC 표본 이득 적용 SU-ID-HEAR-001 오디오 절대값 최대값 연산 |
| SW-FW-RID-9 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-HEAR-001 신호처리 모듈 | SU-ID-CFX-002 HEAR 실행 준비 SU-ID-CFX-026 주파수 분석 입력 갱신 SU-ID-CFX-028 대역별 대표값 및 크기 보상 SU-ID-HEAR-002 창 적용 FFT와 크기 연산 |
| SW-FW-RID-10 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CFX-012 공유 맵 데이터 복사 SU-ID-CFX-027 FFT 대역 인덱스 읽기 SU-ID-CFX-028 대역별 대표값 및 크기 보상 SU-ID-CM3-020 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 |
| SW-FW-RID-11 | SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-027 자극 프레임 수 계산 SU-ID-CFX-033 CIS 전략과 전략 선택 SU-ID-CFX-034 NofM 대역 선택 SU-ID-CFX-035 NofM 선택 대역 교차 배치 SU-ID-CFX-036 자극 패킷 헤더 구성 SU-ID-CFX-037 NofM 패킷 구성과 분할 출력 |
| SW-FW-RID-12 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-HEAR-001 신호처리 모듈 | SU-ID-CFX-001 인터럽트와 반복 실행 제어 SU-ID-CFX-007 마이크 블록 수집 SU-ID-CFX-021 신호처리 경로 선택 SU-ID-CFX-026 주파수 분석 입력 갱신 SU-ID-CFX-038 PCM 모드 분기와 프리앰블 SU-ID-HEAR-001 오디오 절대값 최대값 연산 SU-ID-HEAR-002 창 적용 FFT와 크기 연산 |
| SW-FW-RID-13 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-006 시스템 상태 및 맵 변경 공유 SU-ID-CM3-022 맵 목록과 선택 정보 SU-ID-CM3-042 내부기 및 사용자 설정 저장 SU-ID-CM3-043 맵 저장과 삭제 범위 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-012 공유 맵 데이터 복사 |
| SW-FW-RID-14 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-030 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 |
| SW-FW-RID-15 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CFX-003 마이크와 오디오 경로 설정 SU-ID-CFX-005 I2S 인터페이스 초기화 SU-ID-CFX-007 마이크 블록 수집 SU-ID-CFX-008 I2S 입력 상태 판정 SU-ID-CFX-015 I2S 수신 버퍼 관리 SU-ID-CFX-016 단일 및 두 입력 혼합 SU-ID-CFX-017 두 마이크 지연 합산 빔포밍 SU-ID-CFX-018 입력별 게인 혼합 SU-ID-CFX-021 신호처리 경로 선택 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-003 장치 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 SU-ID-QCC-008 Bluetooth Classic 유닛 |
| SW-FW-RID-16 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CFX-003 마이크와 오디오 경로 설정 SU-ID-CFX-005 I2S 인터페이스 초기화 SU-ID-CFX-007 마이크 블록 수집 SU-ID-CFX-015 I2S 수신 버퍼 관리 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 SU-ID-QCC-008 Bluetooth Classic 유닛 |
| SW-FW-RID-17 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CFX-004 PCM 인터페이스 초기화 SU-ID-CFX-036 자극 패킷 헤더 구성 SU-ID-CFX-038 PCM 모드 분기와 프리앰블 SU-ID-CFX-039 실시간 자극 데이터 생성 |
| SW-FW-RID-18 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-002 신호처리 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 | SU-ID-CM3-020 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 SU-ID-CM3-027 자극 프레임 수 계산 SU-ID-CM3-028 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 SU-ID-CM3-029 자극 파라미터 계산 결과 공유 SU-ID-CM3-041 내부기 자극 설정 적용 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-029 CM3 계산 T/C 값 수신 SU-ID-CFX-031 비선형 매핑 계수 계산 SU-ID-CFX-032 비선형 매핑과 T 이하 묵음 |
| SW-FW-RID-19 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-007 전원 및 자동 절전 조건 SU-ID-CM3-009 터치 상태와 길게 누름 판정 SU-ID-CM3-010 터치 센서 읽기와 재보정 SU-ID-CM3-015 CM3 저전력 진입과 복귀 |
| SW-FW-RID-20 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-005 정상 반복 처리 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 |
| SW-FW-RID-21 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 |
| SW-FW-RID-22 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 |
| SW-FW-RID-23 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-044 자극 알림 실행 SU-ID-CFX-032 비선형 매핑과 T 이하 묵음 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-24 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-006 시스템 상태 및 맵 변경 공유 SU-ID-CM3-022 맵 목록과 선택 정보 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-012 공유 맵 데이터 복사 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-25 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-023 AGC 목표 이득 계산 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-26 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-030 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-27 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-CM3-024 사용자 알림 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-28 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-024 사용자 알림 설정 SU-ID-CM3-044 자극 알림 실행 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-29 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 |
| SW-FW-RID-30 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-022 맵 목록과 선택 정보 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-31 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-32 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-33 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-024 사용자 알림 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-34 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-024 사용자 알림 설정 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-35 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 | SU-ID-CM3-016 오류 및 공유 메모리 상태 확인 SU-ID-CM3-021 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 |
| SW-FW-RID-36 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-017 PCM 명령 및 모드 공유 SU-ID-CM3-030 내부기 실행 상태 관리 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-CFX-040 지정 명령 PCM 출력 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-37 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-030 내부기 실행 상태 관리 SU-ID-CM3-032 실시간 자극 중 연결 확인 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-CFX-038 PCM 모드 분기와 프리앰블 SU-ID-CFX-039 실시간 자극 데이터 생성 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-38 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 | SU-ID-CM3-016 오류 및 공유 메모리 상태 확인 SU-ID-CM3-021 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 |
| SW-FW-RID-39 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-017 PCM 명령 및 모드 공유 SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-40 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-017 PCM 명령 및 모드 공유 SU-ID-CM3-019 오디오 및 자극 크기 조회 SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-41 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-025 I2C 전송과 인터럽트 진행 SU-ID-CM3-034 FPGA 제어 레지스터와 리셋 SU-ID-CM3-036 FPGA 상태와 FIFO 접근 |
| SW-FW-RID-42 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-002 터치 센서 초기화 SU-ID-CM3-010 터치 센서 읽기와 재보정 SU-ID-CM3-025 I2C 전송과 인터럽트 진행 |
| SW-FW-RID-43 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-025 I2C 전송과 인터럽트 진행 SU-ID-CM3-035 송신 전력 단계 설정 SU-ID-CM3-038 주 송신 PMIC 접근 SU-ID-CM3-039 자극 전원 활성과 차단 SU-ID-CM3-040 보조 PMIC 접근 |
| SW-FW-RID-44 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-001 CM3 주변장치 초기화 SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-45 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-001 CM3 주변장치 초기화 SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-CM3-048 매핑 연결 및 종료 상태 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-46 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-021 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 SU-ID-CM3-031 내부기 및 송신 전원 초기화 SU-ID-CM3-032 실시간 자극 중 연결 확인 SU-ID-CM3-033 매핑 중 연결 확인 SU-ID-CFX-042 내부기 연결 검사와 역방향 통신 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-47 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-48 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-010 AUTH service 처리 유닛 SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 |
| SW-FW-RID-49 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 |
| SW-FW-RID-50 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 | SU-ID-CM3-001 CM3 주변장치 초기화 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 |
| SW-FW-RID-51 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-042 내부기 및 사용자 설정 저장 SU-ID-CM3-043 맵 저장과 삭제 범위 |
| SW-FW-RID-52 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-007 NVM 처리 유닛 SU-ID-QCC-010 AUTH service 처리 유닛 SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 SU-ID-QCC-013 보안 툴박스 유닛 SU-ID-QCC-014 보안 NVM 유닛 |
| SW-FW-RID-53 | 배포 및 변경관리 절차 | 절차로 관리 / 개별 유닛 해당 없음 |
| SW-FW-RID-54 | SI-ID-BOOT-001 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SU-ID-BOOT-010 응용 파일 열기와 헤더 검사 SU-ID-BOOT-011 이미지 구획 처리 SU-ID-BOOT-012 매니페스트 처리 SU-ID-BOOT-013 이미지 CRC 검사 |
| SW-FW-RID-55 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-007 전원 및 자동 절전 조건 SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-CM3-044 자극 알림 실행 SU-ID-CFX-032 비선형 매핑과 T 이하 묵음 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-56 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 | SU-ID-CM3-023 오디오 및 자극 볼륨 설정 SU-ID-CFX-011 맵 및 볼륨 변경 처리 SU-ID-CFX-030 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 |
| SW-FW-RID-57 | 필수성능시험 절차 | 시험 절차로 관리 / 개별 유닛 해당 없음 |
| SW-FW-RID-58 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-HEAR-001 신호처리 모듈 | SU-ID-CFX-001 인터럽트와 반복 실행 제어 SU-ID-CFX-007 마이크 블록 수집 SU-ID-CFX-021 신호처리 경로 선택 SU-ID-CFX-026 주파수 분석 입력 갱신 SU-ID-CFX-038 PCM 모드 분기와 프리앰블 SU-ID-HEAR-001 오디오 절대값 최대값 연산 SU-ID-HEAR-002 창 적용 FFT와 크기 연산 |
| SW-FW-RID-59 | SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-CM3-047 입력 게인 명령 처리 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-CM3-051 OTA 데이터와 기동 위치 명령 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-60 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-61 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-004 코어 간 기동 준비와 실행 허가 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-CM3-030 내부기 실행 상태 관리 |
| SW-FW-RID-62 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-63 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-011 배터리 및 크래들 정보 관리 SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 |
| SW-FW-RID-64 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 |
| SW-FW-RID-65 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-013 LED 표시 요청과 우선순위 SU-ID-CM3-014 LED 패턴 출력 |
| SW-FW-RID-66 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-005 정상 반복 처리 SU-ID-CM3-030 내부기 실행 상태 관리 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-CM3-048 매핑 연결 및 종료 상태 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-67 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-004 코어 간 기동 준비와 실행 허가 SU-ID-CM3-017 PCM 명령 및 모드 공유 SU-ID-CM3-030 내부기 실행 상태 관리 SU-ID-CM3-031 내부기 및 송신 전원 초기화 SU-ID-CM3-039 자극 전원 활성과 차단 SU-ID-CFX-038 PCM 모드 분기와 프리앰블 SU-ID-CFX-041 PCM 대기와 초기화 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-68 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SU-ID-CM3-007 전원 및 자동 절전 조건 SU-ID-CM3-012 CFX 전원 제어 요청 SU-ID-CM3-015 CM3 저전력 진입과 복귀 SU-ID-CM3-039 자극 전원 활성과 차단 SU-ID-CFX-009 CFX 저전력 전환 SU-ID-CFX-041 PCM 대기와 초기화 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 |
| SW-FW-RID-69 | SI-ID-CFX-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CFX-002 신호처리 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CFX-005 I2S 인터페이스 초기화 SU-ID-CFX-008 I2S 입력 상태 판정 SU-ID-CFX-015 I2S 수신 버퍼 관리 SU-ID-CFX-018 입력별 게인 혼합 SU-ID-CFX-019 I2S 시작과 중단의 완만한 전환 SU-ID-CFX-021 신호처리 경로 선택 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-QCC-003 장치 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 SU-ID-QCC-008 Bluetooth Classic 유닛 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 |
| SW-FW-RID-70 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 SU-ID-CM3-049 매핑 명령 실행 SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 SU-ID-QCC-003 장치 상태 유닛 SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-71 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-010 AUTH service 처리 유닛 SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-72 | SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 |
| SW-FW-RID-73 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 | SU-ID-CM3-016 오류 및 공유 메모리 상태 확인 |
| SW-FW-RID-74 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 | SU-ID-CM3-001 CM3 주변장치 초기화 SU-ID-CM3-046 리모콘 명령 처리 |
| SW-FW-RID-75 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-004 블루투스 통신 모듈 | SU-ID-CM3-016 오류 및 공유 메모리 상태 확인 SU-ID-CM3-026 SPI 응답 버퍼 관리 SU-ID-CM3-045 QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 |
| SW-FW-RID-76 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 SU-ID-QCC-007 NVM 처리 유닛 SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 SU-ID-QCC-010 AUTH service 처리 유닛 SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 SU-ID-QCC-013 보안 툴박스 유닛 SU-ID-QCC-014 보안 NVM 유닛 |
| SW-FW-RID-77 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-042 내부기 및 사용자 설정 저장 |
| SW-FW-RID-78 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 SI-ID-BOOT-001 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SU-ID-CM3-042 내부기 및 사용자 설정 저장 SU-ID-CM3-043 맵 저장과 삭제 범위 SU-ID-BOOT-013 이미지 CRC 검사 SU-ID-BOOT-014 이미지 AES 복호화 SU-ID-QCC-013 보안 툴박스 유닛 SU-ID-QCC-014 보안 NVM 유닛 |
| SW-FW-RID-79 | SI-ID-CM3-001 시스템 제어 모듈 SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-005 정상 반복 처리 SU-ID-CM3-030 내부기 실행 상태 관리 SU-ID-CM3-031 내부기 및 송신 전원 초기화 |
| SW-FW-RID-80 | SI-ID-CM3-003 내부 자극 장치 실행 모듈 | SU-ID-CM3-042 내부기 및 사용자 설정 저장 SU-ID-CM3-043 맵 저장과 삭제 범위 |
| SW-FW-RID-81 | 품질관리 절차 | 절차로 관리 / 개별 유닛 해당 없음 |
| SW-FW-RID-82 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SU-ID-QCC-008 Bluetooth Classic 유닛 [QCC 자료 입력] 외부기 마이크의 QCC 입력 경로·Classic 송신 프로파일/코덱·상대 장치·동시 송수신과 실제 자료가 필요하다. |
| SW-FW-RID-83 | 제품 사용 설명서 / 실행 모듈 배정 대상 아님 | 제품 문서 항목 / 실행 유닛 배정 대상 아님 |

| 상세 설계 유닛 ID / 이름 | 모듈 ID / 이름 | 상위 요구사항 ID |
| --- | --- | --- |
| SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 | SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 |
| SU-ID-QCC-003 장치 상태 유닛 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 |
| SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 모듈 | SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 |
| SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 | SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-69 |
| SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 | SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-23, SW-FW-RID-28, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-34, SW-FW-RID-55, SW-FW-RID-62, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-68 |
| SU-ID-QCC-007 NVM 처리 유닛 | SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 모듈 | SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-008 Bluetooth Classic 유닛 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-69 |
| SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-47, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-70, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-010 AUTH service 처리 유닛 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 | SI-ID-QCC-003 블루투스 모듈 | SW-FW-RID-24, SW-FW-RID-25, SW-FW-RID-26, SW-FW-RID-27, SW-FW-RID-28, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-30, SW-FW-RID-31, SW-FW-RID-32, SW-FW-RID-33, SW-FW-RID-34, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-36, SW-FW-RID-37, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-39, SW-FW-RID-40, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-59, SW-FW-RID-60, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-70, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 | SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SW-FW-RID-47, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-72, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-013 보안 툴박스 유닛 | SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78 |
| SU-ID-QCC-014 보안 NVM 유닛 | SI-ID-QCC-004 보안 모듈 | SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78 |

| QCC 유닛 / 원문 ID | 모듈 | 연결 요구사항 |
| --- | --- | --- |
| SU-ID-QCC-001 시스템 초기화와 설정 유닛 원문 SW-BT-DS-ID-001 | SI-ID-QCC-001 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-002 시스템 상태 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-002 | SI-ID-QCC-001 | SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-70 |
| SU-ID-QCC-003 장치 상태 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-003 | SI-ID-QCC-001 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 |
| SU-ID-QCC-004 블루투스 상태 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-004 | SI-ID-QCC-001 | SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 |
| SU-ID-QCC-005 PIO 포트 제어 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-005 | SI-ID-QCC-002 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-69 |
| SU-ID-QCC-006 Power 제어 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-006 | SI-ID-QCC-002 | SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-55, SW-FW-RID-62, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-66 |
| SU-ID-QCC-007 NVM 처리 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-007 | SI-ID-QCC-002 | SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-008 Bluetooth Classic 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-008 | SI-ID-QCC-003 | SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-82 |
| SU-ID-QCC-009 BLE 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-009 | SI-ID-QCC-003 | SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-70, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-47 |
| SU-ID-QCC-010 AUTH service 처리 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-010 | SI-ID-QCC-003 | SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-011 BLE Data 처리 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-011 | SI-ID-QCC-003 | SW-FW-RID-24, SW-FW-RID-25, SW-FW-RID-26, SW-FW-RID-27, SW-FW-RID-28, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-30, SW-FW-RID-31, SW-FW-RID-32, SW-FW-RID-33, SW-FW-RID-34, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-36, SW-FW-RID-37, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-39, SW-FW-RID-40, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-59, SW-FW-RID-60, SW-FW-RID-66, SW-FW-RID-70, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-012 보안 처리 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-012 | SI-ID-QCC-004 | SW-FW-RID-47, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-72, SW-FW-RID-76 |
| SU-ID-QCC-013 보안 툴박스 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-013 | SI-ID-QCC-004 | SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78 |
| SU-ID-QCC-014 보안 NVM 유닛 원문 SW-FW-DS-ID-014 | SI-ID-QCC-004 | SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78 |
| SW-FW-RID-83 사용자 설명서 | 제품 문서 / E8300 보완 | 사용 설명서의 안전 예방조치·사용 방법·문제 해결. QCC 실행 유닛에 억지로 배정하지 않음 |

지원 소프트웨어

표 3. 지원 소프트웨어 목록

| 소프트웨어 | 버전 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| FatFS 파일 시스템 | R0.15 patch1 | ChaN (onsemi SDK 배포) https://elm-chan.org/fsw/ff/ |
| tiny-AES-c AES 암복호화 | 1.0.0 (패키지 표기) | kokke https://github.com/kokke/tiny-AES-c |
| E8300 SDK CRC 지원 코드 | Ezairo 8300 SDK 4.5.0.107 | onsemi / Ezairo 8300 SDK |
| SEGGER RTT 디버그 입출력 | 7.56a | SEGGER https://kb.segger.com/RTT |

QCC는 Qualcomm BSP와 내장 라이브러리의 시스템 초기화, Classic/TWS/BLE, 전원 및 NVM 기능을 Application API로 사용한다. 내장 라이브러리의 내부 구현은 수정하지 않고 기능 인터페이스로 연결한다.

소프트웨어 아키텍쳐 검증

- 소프트웨어 요구사상이 모두 포함되었는가?

포함되었다.

SW-FW-RID-1~81 및 SW-FW-RID-83을 모듈/상세 설계 유닛 또는 제품 문서 항목에 연결한다. SW-FW-RID-69의 Classic 수신과 DMIC2 통화 송신은 각각의 실행 경로와 시험 조건으로 확인한다. 제품 사용 설명서 및 미확정 설계/검증 계약은 해당 미비 안내에서 확인하며 완료로 판정하지 않는다.

- 소프트웨어 모듈(항목)간 연계성 및 하드웨어 사이의 연계성이 확인되는가?

확인된다.

E8300의 공유 메모리/SPI/I2S/제어 핀과 QCC 모듈의 상태/명령/오디오/인증 경로를 연결한다. 종료 신호, 충전 변환과 무선/오디오/보안 계약의 미확정 조건은 검토 및 제품 시험에서 보류한다. 아키텍쳐의 연결성 검토와 실제 구현/통합시험의 판정은 구분한다.

- SOUP 항목의 적절한 운영이 지원되는가?

지원된다. E8300의 지원 소프트웨어는 목록에 제품/버전/출처로 식별하여 관리한다. QCC 지원 소프트웨어는 정확한 제품/버전/구성과 운영 검토 자료를 확인한 뒤 동일한 관리 범위에 연결한다.