소프트웨어 통합 계획서 (TD24A-A-EXT)

|  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성함 | 김은수 |  |  |
| 직책 | 수석연구원 |  |  |
| 일자 |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |

| No. | 개정 내용 | 개정 위치 | 개정 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 최초제정 |  |  |

목차

1. 서론	4

1.1. 개요	4

1.2. 목적	4

1.3. 대상	4

1.4. 관련문서	4

1.4.1. 프로젝트	4

1.4.2. 표준 및 규제	5

2. 소프트웨어 모듈 구현 및 통합 계획	5

2.1. 소프트웨어 구현	6

2.1.1. CFX 코어 소프트웨어	6

2.1.2. Hear 코어 소프트웨어	6

2.1.3. CM3 코어 소프트웨어	7

2.1.4. QCC 소프트웨어	7

2.1.5. 부트로더 소프트웨어	8

2.2. 소프트웨어 통합	9

2.2.1. CFX 코어 소프트웨어 통합	9

2.2.2. Hear 코어 소프트웨어 통합	10

2.2.3. CM3코어 소프트웨어 통합	10

2.2.4. QCC와 E8300 소프트웨어 통합	11

2.2.5. 부트로더 소프트웨어 통합	15

3. 소프트웨어 항목/유닛 구현 및 통합 계획	15

3.1. 소프트웨어 항목/유닛 구현	16

3.2. 소프트웨어 항목/유닛 통합	16

서론

개요

본 문서는 TD24A-A-EXT 제품의 소프트웨어 개발 절차로서 소프트웨어 통합 계획을 수립한다.

목적

인공달팽이관 외부장치 소프트웨어 모듈들의 통합 과정을 계획하여, 소프트웨어 개발 절차에 따라 각 모듈이 안전하고 일관되게 동작하도록 하는 것을 목적으로 한다.

대상

TD24A-A-EXT 제품의 펌웨어 개발 프로젝트에 참여하는 모든 구성원은 이 문서를 참고하도록 한다.

관련문서

프로젝트

| No | 문서번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDP-FW-TD24A | 소프트웨어 개발 계획서 |
| 2 | SGR-FW-TD24A | 소프트웨어 일반 요구사항 |
| 3 | SRS-FW-TD24A | 소프트웨어 요구사항 사양서 |
| 4 | SAD-FW-TD24A | 소프트웨어 아키텍쳐 기술서 |
| 5 | SDDD-FW-TD24A | 소프트웨어 상세설계서 |

    - 1.4.2. 표준 및 규제

| No | 문서번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IEC 62304 | Medical device software – Software life cycle processes |
| 2 | ISO 14971 | Medical devices – Application of risk management to medical |

소프트웨어 모듈 구현 및 통합 계획

인공달팽이관 외부장치 소프트웨어의 기능 모듈과 코어별 역할은 <그림 1.>과 같이 구성한다.

<그림 1. 인공와우 소프트웨어 아키텍쳐 블록도>

이를 참고하여 소프트웨어 모듈 구현 및 통합 순서를 다음과 같이 계획한다.

소프트웨어 구현

소프트웨어 모듈의 구현 과정에서 아직 준비되지 않은 상대 기능은 테스트 코드로 대신할 수 있다.

소프트웨어 구현 순서는 다음과 같다.

CFX 코어 소프트웨어

System Control Module

- 부트로더의 기초 하드웨어 설정과 이미지 적재를 바탕으로 CFX의 인터럽트, 공유 상태 및 반복 실행 제어를 먼저 구현한다. 이후 HEAR, 마이크, PCM과 I2S 경로를 준비한다.

- 다른 모듈의 상태에 따라 시스템을 제어하는 항목은 Signal Processing Module, Internal Stimulation Device Execution Module의 구현 및 검증이 완료된 이후에 최종적으로 구현한다.

그 외의 모듈

- System Control Module의 반복실행 기능이 동작되는 상태에서 다른 모듈을 구현한다.

- Signal Processing Module과 Internal Stimulation Device Execution Module은 독립적으로 구현할 수 있다. 다만 신호처리 결과를 자극 패킷으로 전달하는 단계에서는 맵, T/C 값과 프레임 조건을 함께 준비한다.

Hear 코어 소프트웨어

System Control Module

- HEAR의 실행 준비와 함수체인 호출, 완료 이벤트 처리는 CFX의 System Control Module에서 구현한다.

Signal Processing Module

- CFX의 반복 실행과 입력 버퍼가 준비된 상태에서 절대값 최대값 연산과 창 적용 FFT/크기 연산을 구현한다. CFX의 AGC, 분석 입력 갱신과 대역 대표값 처리에 연결한다.

CM3 코어 소프트웨어

System Control Module

- CM3 주변장치와 공유 메모리, 터치 센서 및 QCC 제어 핀을 먼저 준비한다. CFX의 기동 상태를 확인하고 공유 자료를 설정한 뒤 CFX의 반복 실행을 허가하도록 구현한다.

- 시스템을 제어하는 항목은 Signal Processing Module, Internal Stimulation Device Execution Module, Bluetooth Communication Module의 구현 및 검증이 완료된 이후에 최종적으로 구현한다.

그 외의 모듈

- Signal Processing Module, Internal Stimulation Device Execution Module과 Bluetooth Communication Module은 독립적으로 구현할 수 있다. 맵 읽기와 변경 요청, 자극 파라미터 계산, 내부기 설정 및 명령 응답의 연결은 통합 단계에서 확인한다.

QCC 소프트웨어

System Control Module

- E8300 측에서는 CM3의 SPI 명령/응답과 제어 핀, CFX의 I2S 입력 경로를 구현한다. QCC 내부 모듈의 구현과 구분한다.

PIO/Power/NVM을 먼저 준비하고 보안 키 읽기/파생/인증 계산을 연결한다. 초기화와 상태 처리에는 E8300의 준비/종료 신호 및 내부기 연결 정보를 반영한다. 하위 기능이 준비된 후 Bluetooth 검색/연결과 SPI 중계를 연결한다.

Bluetooth Communication Module

- E8300에서는 리모콘과 매핑 명령의 수신, 처리 및 응답 경로를 구현한다.

Classic, BLE, AUTH service와 BLE Data를 단계적으로 연결한다. AUTH service는 보안 처리/툴박스/보안 NVM을 사용하고 인증된 BLE 데이터는 시스템 상태 유닛을 통해 SPI로 중계한다. Classic 수신 오디오는 I2S로 E8300에 전달하며 통화 상향은 DMIC2→QCC→통화 상대 경로로 연결한다.

구현은 HW 접근과 시스템/무선/보안 기능의 의존 순서를 따른다. QCC의 4모듈/14유닛과 E8300의 실행 경로는 아래의 준비 조건 및 통합 단계에 연결한다.

표 1. QCC 구현의 사전 준비 조건

| 모듈 | 구현 대상 | 사전 준비 조건 |
| --- | --- | --- |
| SI-ID-QCC-002 HW 인터페이스 | SU-ID-QCC-005 PIO / 006 Power / 007 NVM | 회로/핀 설정과 초기값, 전압-잔량 기준, NVM 식별자/길이/오류 정책 |
| SI-ID-QCC-004 보안 | SU-ID-QCC-012 보안 처리 / 013 toolbox / 014 보안 NVM | 공개 시험키/벡터, 생산 설치 키/파생 키의 역할, 난수/복호화 bootstrap과 접근 권한 |
| SI-ID-QCC-001 시스템 관리 | SU-ID-QCC-001 초기화 / 002 시스템 상태 / 003 장치 상태 / 004 Bluetooth 상태 | HW 기능/라이브러리 준비, E8300 제어 신호와 SPI 정보, 생산 Standalone/TWS 구성 |
| SI-ID-QCC-003 블루투스 | SU-ID-QCC-008 Classic / 009 BLE / 010 AUTH / 011 BLE Data | 무선 상대와 서비스/메시지 계약, 보안/중계 준비, I2S 및 DMIC2 통화 입력 설정 |

부트로더 소프트웨어

기초 하드웨어 설정, 저장장치 준비, 이미지 헤더/구획 검사와 메모리 적재를 먼저 구현한다. 이후 응용 코어 기동, 서비스 모드, 기본/대체 슬롯 선택과 복구 처리를 연결한다. 갱신 데이터 수신/저장은 CM3 응용 프로그램에서 구현한다.

소프트웨어 통합

각 코어의 모듈을 먼저 통합한 뒤 공유 메모리와 완료 이벤트를 사용하는 코어 간 경로를 연결한다. 실행 순서는 부트로더의 이미지 적재, 응용 코어 준비, 맵/내부기 설정, 실시간 자극의 순서로 확인한다.

상대 코어의 기능이 준비되지 않은 단계에서는 테스트 코드로 입력과 응답을 대신할 수 있다. 최종 통합에서는 실제 코어와 장치를 연결하여 같은 데이터와 완료 상태가 전달되는지 확인한다.

각 통합 단계의 입력, 전달 결과와 상태 전환을 확인한 뒤 다음 단계로 진행한다. 결과가 설계와 다르면 해당 유닛과 연결 부분을 수정하고 같은 조건으로 다시 확인한다.

CFX 코어 소프트웨어 통합

병렬 통합 단계

CFX의 System Control Module을 기준으로 신호처리와 내부기 실행 모듈을 각각 통합한다. 상대 모듈의 입력은 준비된 맵 자료나 테스트 코드로 제공할 수 있다.

Signal Processing Module + System Control Module

맵의 방향/마이크 수와 입력 상태에 따라 단일 입력, 두 마이크 빔포밍 또는 I2S 혼합 경로가 선택되는지 확인한다. 오디오/자극 볼륨을 변경하여 AGC 이득, C 상한과 매핑 계수의 반영을 확인한다.

Internal Stimulation Device Execution Module + System Control Module

CM3의 내부기 연결 상태, PCM 실행 모드와 지정 명령이 CFX의 출력 경로에 반영되는지 확인한다. 명령 요청과 전송 완료를 구분하고 대기/초기화, 연결 검사 및 실시간 자극 모드를 각각 확인한다.

누적 통합 단계

신호처리와 내부기 실행 경로를 연결하고 설정 변경이 두 모듈에 반영된 뒤 자극 데이터를 출력하도록 통합한다.

Signal Processing Module + internal Stimulation Device Execution Module + System Control Module

      - 입력 혼합, HEAR 최대값 연산, AGC, FFT/크기 연산, 대역 대표값/매핑과 PCM 출력을 순서대로 연결한다. 선택한 맵의 디지털 T/C, 전극과 프레임 조건이 자극 패킷에 반영되는지 확인한다.

      - CIS는 맵의 펄스폭에서 계산한 프레임 수와 전송량을 사용한다. NofM은 대역 수 16 이상인 맵에서 16개 대역 선택, 교차 배치와 시작점 조정 후 자극당 3프레임, 1ms당 8개씩 두 구간으로 출력하는지 확인한다.

Hear 코어 소프트웨어 통합

- HEAR 통합은 CFX 신호처리 통합에 포함한다. 혼합된 16표본의 절대값 최대값 연산이 끝나면 Event 0으로 CFX의 AGC와 FFT 입력 갱신을 진행하고, 512표본 FFT/크기 연산이 끝나면 Event 1으로 후속 대역 처리와 PCM 출력을 진행하는지 확인한다.

- Event 0 전에는 최대값 결과를, Event 1 전에는 FFT/크기 결과를 사용하지 않는지 확인한다. CM3가 읽는 maxAudioInput은 혼합 후 AGC 전의 최근 16표본 절대값 최대이며, RMS나 장시간 누적 최대값과 구분한다.

CM3코어 소프트웨어 통합

병렬 통합 단계

CM3의 System Control Module을 기준으로 신호처리, 내부기 실행과 블루투스 통신 모듈을 각각 통합한다. 이 단계에서는 상대 모듈의 상태와 응답을 준비하여 개별 연결을 확인한다.

Signal Processing Module + System Control Module

맵의 펄스폭, 채널 수와 T/C 전류로 DAC 범위, 디지털 T/C 및 전송량이 계산되는지 확인한다. 선택한 내부기 파라미터와 계산 결과가 공유 메모리의 동일한 맵 자료에 대응하는지 확인한다.

Internal Stimulation Device Execution Module + System Control Module

내부기 연결 요청에 따라 FPGA/송신 전원 설정과 연결 확인이 진행되는지 확인한다. CM3의 명령 요청, CFX의 PCM 전송과 완료 통보, FPGA의 응답 처리를 연결하고 해제/재연결 시 상태 갱신도 확인한다.

Bluetooth Communication Module + System Control Module

리모콘의 연결 확인과 일반 명령 허용 상태를 구분하여 처리/응답을 확인한다. 매핑 연결/종료, 게인 변경, 배터리/충전/크래들 뚜껑 및 LED 요청이 해당 시스템 상태에 반영되는지 확인한다.

누적 통합 단계

먼저 맵 처리와 내부기 실행을 시스템 제어에 연결하고, 그 다음 블루투스 명령과 상태 전달을 추가한다.

Signal Processing Module + internal Stimulation Device Execution Module + System Control Module

      - CM3의 맵 변경 요청, CFX의 맵 반영 완료, CM3의 자극 파라미터 계산과 CFX의 결과 적용을 순서대로 확인한다. 내부기 설정과 준비 상태를 확인한 뒤 Live PCM 모드로 전환되는지 확인한다.

Signal Processing Module + internal Stimulation Device Execution Module + Bluetooth Communication Module + System Control Module

      - 입력 상태 수집 후 시스템 제어, 맵 갱신, 내부기 실행과 블루투스 통신 처리가 순서대로 연결되는지 확인한다. 맵/볼륨 변경, 연결 해제와 절전 요청이 겹치는 조건도 확인하고, 절전 시 CFX 정지 확인 후 CM3 대기로 전환되며 터치 입력으로 재시작되는지 확인한다.

QCC와 E8300 소프트웨어 통합

SPI의 0x34 배터리/충전/크래들 뚜껑, 0x35 LED/갱신 연결, 0x36 오디오 연결 종류를 전달하여 CM3의 상태 반영과 응답을 확인한다. 리모콘/매핑 명령도 수신, 실행과 SPI 응답까지 연결하여 확인한다.

I2S 오디오를 입력하여 CFX의 마이크 혼합과 자극 출력을 확인한다. 일반 스트리밍은 I2S 게인 1, 크래들 마이크는 Gain B, 매핑 연결 중에는 마이크와 I2S 게인 1을 적용하는지 확인하고 시작/중단 전환도 확인한다.

CM3가 QCC_CTRL로 동작/종료 요청을, ISD_CHECK로 내부기 연결 상태를 전달하는지 확인한다. SPI의 오디오 종류와 I2S 입력 유효 상태가 CFX의 경로 선택에 맞게 반영되는지 확인한다.

하위 유닛을 연결한 뒤 시스템 상태, 인증/데이터와 오디오 경로를 순차 통합한다. 각 단계는 아래의 기능과 연결 범위를 해당 통합 시험 조건에서 확인한다. 실패나 상충이 발견되면 관련 유닛/요구사항/시험 기준을 갱신하고 같은 입력으로 재확인한다.

표 2. QCC와 E8300의 통합 단계

| 단계 / 대상 | 연결 및 확인 내용 | 시험 연결 / 보류 조건 |
| --- | --- | --- |
| QCC-I-01 HW 기반 SU-ID-QCC-005/006/007 | 전원 인가 후 PIO 방향/초기값과 Power/NVM을 연결한다. 충전 연결/분리 및 배터리 전압별 잔량/전원 상태를 SPI 중계에 연결하고 읽기/쓰기 실패를 확인한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-018: 잔량80/40, charger 1/0, lid1/2와 0x34/ACK 전량 비교. 019: 연결/종료 신호. 충전4상태→binary와 실제 length/21byte 변환은 미확정. |
| QCC-I-02 보안 기반 SU-ID-QCC-007/013/014 | 공개 시험키/RAND/BD_ADDR를 사용하는 격리된 저장 영역을 준비한다. 제조 저장값 읽기/복호화, SHA-256 매핑 키 파생과 AES-CMAC 인증값 계산을 각각 연결한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-024: NVM 위치/길이, 파생 중간값/복호화값/인증값 전량 비교. 직렬화/모드/IV/무결성/난수 bootstrap과 독립 시험 벡터 필요. |
| QCC-I-03 시스템 상태 SU-ID-QCC-001/002/003/004/005/006 | 정해진 초기화 순서와 E8300 준비/종료, 내부기 연결 및 Bluetooth 상태를 연결한다. 생산 Standalone/TWS 구성, L+R 또는 L/R 처리와 TWS 1대 단독 사용을 확인한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-019: 부착/탈착/재부착과 종료 신호, 023: 편이/양이 데이터. QCC PIO 물리 대응/대기/디바운스와 구성 우선순위 필요. |
| QCC-I-04 BLE 인증 SU-ID-QCC-009/010/012/013/014 | 페어링 후 AUTH 접근을 연결한다. 타입1리모콘/2매핑의 Challenge→Response→Confirm→Status와 invalid/wrong key/미완료를 확인하고 인증 전후 일반 제어 접근을 비교한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-020: 네 방향의 시험 패턴 중계. 021: 실제 CRA와 제어 게이트/30초 타임아웃. 중계 패턴 통과를 CRA 성공으로 확대하지 않는다. UUID/길이/권한/타이머 계약 필요. |
| QCC-I-05 BLE 데이터 SU-ID-QCC-002/004/009/011/012 | 인증/권한에 따른 GAIA type/data와 SPI 중계를 연결한다. 유효1~20byte와 잘못된 길이/주소/종류, 연결 해제/재접속, 무송수신180초와 연속5회 인증 실패의60초 제한을 확인한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-020/021/023: 패턴 중계, CRA/시간 제한과 편이/양이 전량 데이터. GAIA 좌우/nn/CRC와 타이머 reset/실패 누적/제한 종료 경계 필요. |
| QCC-I-06 오디오 SU-ID-QCC-002/003/004/005/008 SU-ID-CFX-005/008/015 | Classic 수신→I2S24bit/16kHz→E8300 CFX 수신 버퍼를 연결하고 OFF→ON→OFF, 0x36 종류와 I2S_FLAG를 확인한다. 별도로 DMIC2→QCC 통화 수음→상대 송신을 연결한다. Standalone/TWS의 오디오 구성과 송수신 동시 조건도 확인한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-022: 수신/I2S/CFX 경계. 시스템 시험 ID69는 수신, ID82는 DMIC2 통화 송신이며 요구사항은 SW-FW-RID-69로 연결한다. 송신 시험 결과는 수신 결과와 별도로 판정한다. 프로파일/코덱/클록/상대 및 실측 필요. SU-ID-CFX-005 I2S 인터페이스 초기화는 수신 초기화와 인터럽트 준비를 담당한다. SU-ID-CFX-008 I2S 입력 상태 판정은 수신 상태/복사와 스트리밍 갱신을 담당한다. SU-ID-CFX-015 I2S 수신 버퍼 관리는 16표본 FIFO 수신/버퍼 완료를 담당한다. 믹싱/자극은 SW-FW-IntegrationTest-ID-013의 별도 범위이다. |
| QCC-I-07 전체 및 갱신 4모듈 / E8300 | 전원/LED/오디오 상태, 리모콘/매핑 요청→실행→응답과 종료/충전/연결 전환을 전체 시스템에 연결한다. QCC 자체 OTA, E8300 이미지 전달과 각 칩의 부트 검사 경로를 구분한다. | SW-FW-IntegrationTest-ID-018~024 및 해당 기존 E8300 조건. 실제 통합/제품 시험 결과와 QCC OTA/부트의 인증/오류/복구 계약 필요. 기존 E8300 결과는 해당 실행 범위로 유지한다. |

SPI 연계: E8300의 수신 정의는 0x34(data[0] 배터리 %, data[1] 충전기 미연결 0 / 연결 1, data[2] 뚜껑 열림 1 / 닫힘 2), 0x35(data[0] LED 상태, OTA_EZAIRO=4일 때 갱신 연결 1), 0x36(data[0] 오디오 미연결 0 / 연결 1, data[1] 종류 미상 0 / 크래들 1 / 기타 2)이다. 응답은 각각 명령값과 성공값 1이다. 0x36은 연결 1/종류 1일 때만 크래들 오디오 상태를 설정한다.

메시지 경계: QCC BLE Data 메시지는 type 1바이트와 data 0~19바이트로 총 1~20바이트이다. E8300 SPI 전송 프레임은 별도 길이 1바이트를 포함한 21바이트이다. 무선 메시지와 물리 SPI 프레임을 같은 계층의 길이로 취급하지 않는다.

제어 핀: E8300 QCC_CTRL(DIO24)은 High=정상 동작 요청, Low=종료 요청이며 초기값은 Low이다. ISD_CHECK(DIO13)는 High=내부기 연결, Low=미연결이며 초기값은 Low이다. CFX I2S_FLAG(DIO29)는 Low=입력 유효이다. QCC의 shutdown_ind 또는 I2S enable이라는 논리 이름만으로 물리 핀 극성을 변경하지 않는다.

오디오 입력은 DMIC1/DMIC2→E8300의 마이크 경로와 QCC→E8300의 I2S 경로로 구분한다. DMIC2는 QCC에도 연결되며 전화 통화 시 QCC가 수음한 음성을 통화 상대에게 송신한다. QCC의 Classic 수신 오디오는 I2S 24bit/16kHz로 CFX에 전달한다. E8300 PCM1은 slave, 24bit, MSB 우선/정렬, 상승 에지, 2word 설정이며 16표본 블록을 처리한다. 16kHz 표본율과 0~8kHz 오디오 대역은 구분한다. CFX는 일반 I2S 게인 1과 마이크 Gain A, 크래들 I2S Gain B와 마이크 Gain A, 매핑 연결 중 두 게인 1을 적용하며 혼합 후 2로 나누지 않는다.

시험 기록: 유닛 시험은 15그룹(SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1~15)이 14설계유닛에 대응한다. Bluetooth activation 그룹은 SU-ID-QCC-004가 주담당이고008/009가 연계된다. 통합과 시스템 시험은 상위 요구 기능을 함께 적고 준비 조건/입력/구체 예상 메시지/값/절차/통과 기준을 본문 행에 둔다. 보고서는 기준서의 공통 열/행/병합 구조를 그대로 유지하면서 같은 입력 조건 옆에 실제 시험/측정 내용과 판정을 추가한다.

신규 통합시험의 ID는 SW-FW-IntegrationTest-ID-018 전원 상태/SPI, 019 연결/종료 신호, 020 AUTH 패턴 중계, 021 실제 CRA와 제어 게이트/시간 제한, 022 Classic/I2S 오디오, 023 BLE 편이/양이 데이터, 024 보안 NVM/키 생성/CRA 계산이다. AUTH 패턴 중계 시험을 실제 CRA 통과로 확대하지 않으며, 각 단계를 해당 기준서/보고서의 같은 입력 조건과 연결한다.

시험 방법은 통과를 판단할 관찰/측정 근거에 따라 I/A/D/T로 선택한다. 수치/메시지/시간의 정량 비교는 T이며 코드 분석은 물리 실측을 대신하지 않는다. 예상 SPI/BLE 데이터, 분석 결과, 시험자 확인에 따른 기록과 실제 수집 자료를 구분한다. 미실행 조건은 미실행/판정 대기로 유지한다.

부트로더 소프트웨어 통합

정상/손상 이미지의 헤더, 구획 크기와 CRC 검사, 암호화 구획의 복호화 및 메모리 적재를 연결한다. 검사 오류 시 해당 이미지의 응용 기동이 진행되지 않는지 확인하고, 기본/대체 슬롯의 시도 횟수와 실행 성공 상태에 따라 다음 기동 위치가 선택되는지 확인한다.

CM3의 갱신 시작/데이터/종료 명령을 파일 기록 및 기동 위치 선택에 연결하고, 재기동 후 부트로더의 검사/적재까지 확인한다. OTA 명령의 슬롯 1~2와 부트로더 상태의 슬롯 1~4를 구분하며 수신 순서 오류, 저장 실패와 불완전 이미지 조건도 확인한다.

소프트웨어 항목/유닛 구현 및 통합 계획

모듈의 구현 및 통합은 위의 계획에 따라 진행한다. 하위 항목과 유닛은 소프트웨어 상세 설계서에 정의한 목적, 입력/출력, 처리 및 동작 조건을 기준으로 구현하고 연결한다.

소프트웨어 항목/유닛 구현

소프트웨어 상세 설계서의 항목과 유닛은 계층적으로 구성한다. 다른 유닛을 호출하거나 결과를 사용하는 항목은 필요한 하위 유닛을 먼저 구현한다. 독립적인 유닛은 병렬로 구현할 수 있다.

소프트웨어 항목/유닛 통합

유닛의 입력/출력과 동작 조건을 확인한 뒤 같은 항목 안의 유닛, 기능 모듈, 코어 간 경로의 순서로 통합한다. 데이터를 전달할 때는 단위, 저장 형식과 배열 크기를 맞추고, 요청/완료 상태를 확인하여 다음 처리를 진행한다.