## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SSTC-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0
소프트웨어 시스템 테스트 기준서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성 (합격기준 수립)

## 기준서_시스템 시험
시스템 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
|  | EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
|  | 内部기 출력 측정용 지그 및 PBS 용액 또는 내부기 테스트 지그(32채널 핀 헤더) | 실제 내부기는 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 32채널 핀 헤더가 있는 내부기 테스트 지그는 핀 헤더에서 오실로스코프로 바로 측정한다.
|  | 오실로스코프 | 자극 출력 파형을 측정한다.
|  | 전원공급기 | 하드웨어에 특정 전압을 공급한다.
|  | 스피커 | 음향 신호를 생성한다.
|  | 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
|  | 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 신호 파일
|  | QCC5181 블루투스 통신 시험 장치 | 리모콘 및 매핑 프로그램과 통신을 수행하기 위한 블루투스 통신 장치 (송수신 패킷 확인)
|  | 리모콘 앱 및 동작 스마트폰 | 리모콘 제어 동작 확인
|  | 매핑 앱 및 동작 테블릿 | 매핑 제어 동작 확인
4. 시험 진행 조건
시험자를 식별하여 시험보고서에 기록할 것
5. 시험 내용
| TEST ID | 설명 | 방법 | 소프트웨어 요구사항 사양 ID |  | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 독립 | 공통
| SW-FW-SYS-Test-ID-1 | 최대 자극률을 확인한다. | T | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-SP-FW-2 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 활성화된 자극 채널수: 24개 이하 펄스폭: 13 us | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 펄스파형의 전체 자극률을 측정한다. 전체 자극률은 같은 시간 동안 모든 활성 채널에서 나온 펄스 수를 합하여 구한다. 채널 하나의 반복률과 구분한다. 채널별 조건은 시험 2에서 확인한다. | 조건 [1] 최대 자극률: 24 kHz, 허용오차 ±5% 허용 범위: 22.8~25.2 kHz
H | SW-FW-SYS-Test-ID-2 | 채널별 최대 자극률을 확인한다. | T | SW-FW-RID-2 | SYS-RID-SP-FW-2 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 펄스폭: 13 us 채널을 구분할 수 있는 CIS 맵이 적용되어야 한다. 24채널과 32채널 조건을 구분한다. | 오실로스코프로 각 활성 채널의 펄스파형과 자극률을 측정한다. 24채널 조건의 채널별 반복률을 먼저 확인한다. 32채널 조건은 같은 시험에서 따로 확인한다. 전체 자극률은 시험 1의 측정값과 대조한다. | 조건 [1] 측정 채널: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 채널별 자극률: 1,000 Hz, 허용오차 ±5% 모든 측정 채널이 950~1,050 Hz이어야 한다.
조건 [2] 측정 채널: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 채널별 자극률: 1,000 Hz, 허용오차 ±5% 모든 측정 채널이 950~1,050 Hz이어야 한다.
조건 [3] 측정 채널: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 채널별 자극률: 1,000 Hz, 허용오차 ±5% 모든 측정 채널이 950~1,050 Hz이어야 한다. 32채널 조건: 전극 1~32 모두 활성, 펄스폭 13 us. 채널별 자극률: 750 Hz, 허용오차 ±5%. 모든 채널이 712.5~787.5 Hz이어야 한다. 24×1,000과 32×750은 모두 전체 24,000회/s이다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-3 | 모노폴라 방식의 자극 출력을 확인한다. | T | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-SP-FW-1 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 모노폴라 자극 출력이 설정된 맵이 적용되어야 한다. | 오실로스코프로 자극 전극과 기준전극 사이의 펄스파형을 확인한다. | 조건 [1] 모노폴라 모드 2, 자극 전극 1, 기준전극 99 펄스폭 25 us, 전류 300 uA, 음극 선행 전극 1과 기준전극 사이에 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-4 | 맵에 설정한 방향으로 첫 펄스가 출력되는지 확인한다. | T | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-SP-FW-4 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 음극 선행과 양극 선행을 각각 확인할 맵이 준비되어야 한다. | 각 맵을 적용하고 오실로스코프로 첫 펄스의 방향을 확인한다. | 조건 [1] 선행 위상 설정(firstPulsePhase)=0 펄스폭 25 us, 전류 300 uA 첫 펄스가 음극 방향으로 출력되어야 한다.
조건 [2] 선행 위상 설정(firstPulsePhase)=1 펄스폭 25 us, 전류 300 uA 첫 펄스가 양극 방향으로 출력되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-5 | 설정한 전류에 맞게 자극이 출력되는지 확인한다. | T | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-SP-FW-5 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 시험할 전류가 설정된 맵이 적용되어야 한다. 지그의 전류 측정 저항값이 확인되어야 한다. 음압에 따른 전류 범위 확인에는 같은 채널의 T/C 레벨, 펄스폭, 오디오 볼륨과 자극 볼륨을 고정한다. 묵음 처리는 해제한다. | 오실로스코프로 자극 펄스의 전압을 측정한다. 지그의 측정 저항값으로 전류를 환산하여 설정값과 비교한다. 같은 채널에 낮은 음압과 높은 음압을 입력하여 T/C 범위의 전류를 확인한다. 입력 음압/ADC 조건은 필수성능시험 기준서의 해당 전류 시험 조건을 사용한다. | 조건 [1] 설정 전류 500 uA, 펄스폭 25 us 허용오차 ±10% 측정 전류가 450~550 uA이어야 한다. 자극칩 규격의 최소/중간/최대 설정에서도 같은 오차 기준을 만족해야 한다.
조건 [2] 설정 전류 1,000 uA, 펄스폭 25 us 허용오차 ±10% 측정 전류가 900~1,100 uA이어야 한다.
조건 [3] 설정 전류 1,500 uA, 펄스폭 25 us 허용오차 ±10% 측정 전류가 1,350~1,650 uA이어야 한다. 음압을 바꾼 경우의 비교 기준: T=500 uA, C=1,500 uA인 동일 채널에서 낮은 입력의 T 출력은 450~550 uA, 높은 입력의 C 출력은 1,350~1,650 uA이어야 한다. 중간 입력의 계산 전류는 같은 맵의 T~C 사이이고, 실측값은 그 계산값의 ±10%이어야 한다. 시험 57의 필수성능시험 결과에서 같은 입력/맵 조건의 전류 기록을 연결한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-6 | 설정한 펄스폭으로 자극이 출력되는지 확인한다. | T | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-SP-FW-3 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 시험할 펄스폭이 설정된 맵이 적용되어야 한다. | 오실로스코프로 음극과 양극 펄스의 폭을 각각 측정한다. 최소 폭 13 us 다음의 14 us 설정을 확인하여 1 us 단위 변경 여부도 대조한다. 기존 25/100/255 us 조건은 유지한다. | 조건 [1] 설정 펄스폭 13 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 12.35~13.65 us이어야 한다. 1 us 증가 조건: 설정 펄스폭 14 us. 음극/양극 폭이 각각 13.30~14.70 us이어야 한다. 13→14 us 설정 차이는 1 us이며 255 us까지 같은 단위로 설정할 수 있어야 한다.
조건 [2] 설정 펄스폭 25 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 23.75~26.25 us이어야 한다.
조건 [3] 설정 펄스폭 100 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 95~105 us이어야 한다.
조건 [4] 설정 펄스폭 255 us, 허용오차 ±5% 음극과 양극 펄스의 폭이 각각 242.25~267.75 us이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-7 | 최대 전하량을 초과하면 오류가 표시되는지 확인한다. | I | SW-FW-RID-7 |  | 외부기를 내부기에 연결한다. | 최대 전하량을 초과하도록 설정한 시험 맵이 준비되어야 한다. | 시험 맵을 적용하고 오류 LED를 확인한다. | 조건 [1] T=100 uA, C=300 uA, 펄스폭 251 us, 32채널 전하량 75,300 pC가 한도 75,000 pC를 초과하므로 붉은색 오류 LED가 표시되어야 한다.
조건 [2] 계산 보조 확인: T=100 uA, C=2500 uA, 펄스폭 25 us 출력 가능한 전류 범위를 초과하므로 계산 실패가 반환되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-8 | 오디오 볼륨에 따른 AGC 출력 소리의 변화를 확인한다. | D | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-SP-FW-6 | 음원 재생 장치와 OD1 출력 수신기를 준비한다. 수신기는 차동 PDM 입력을 지원하거나 아날로그 변환 회로를 갖춰야 한다. 자극 출력 비교에는 정상 내부기와 내부기 출력 측정용 지그 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | 같은 음원, 입력 레벨, 맵과 자극 볼륨을 사용해야 한다. | 같은 음원을 재생한 채 오디오 볼륨을 1부터 10까지 차례로 바꾸고 조회값과 내부기 자극 출력의 변화를 확인한다. OD1 출력은 같은 음원의 크기 변화를 듣는 보조 확인에 사용한다. | 조건 [1] 오디오 볼륨 1 조회한 볼륨이 1이어야 한다. 볼륨 변경에 따른 출력 소리 크기의 차이가 들려야 한다. 볼륨 1~4 확인: 각 설정의 조회값이 설정한 단계와 같고, 같은 음압/맵에서 AGC 설정에 따른 자극 출력 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 오디오 볼륨 5 조회한 볼륨이 5이어야 한다. 볼륨 변경에 따른 출력 소리 크기의 차이가 들려야 한다. 볼륨 5~7 확인: 각 조회값이 설정한 단계와 같고, 같은 음압/맵에서 자극 출력 변화가 확인되어야 한다.
조건 [3] 오디오 볼륨 10 조회한 볼륨이 10이어야 한다. 볼륨 변경에 따른 출력 소리 크기의 차이가 들려야 한다. 볼륨 8~10 확인: 각 조회값이 설정한 단계와 같고, 같은 음압/맵에서 자극 출력 변화가 확인되어야 한다. AGC 유닛의 볼륨 1/10 입력/이득 결과와 시험 25의 볼륨 제어 결과를 보조 근거로 대조한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-9 | FFT 방식으로 소리의 주파수를 분석하는지 확인한다. | A | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-SP-FW-7 |  |  | 소스코드에서 FFT 처리 순서를 확인한다. 소프트웨어 유닛 검증 보고서의 HEAR FFT 입력/출력과 완료 이벤트 결과를 함께 대조한다. 같은 입력의 최대 주파수 성분이 CFX 대역 분석에 전달되는지 확인한다. | 조건 [1] 512개 샘플에 해닝 윈도우를 적용하여 실수 FFT를 수행하고, 256개 주파수 성분의 크기를 계산해야 한다. 완료 이벤트 후 CFX에서 대역을 분석해야 한다. FFT 입출력 비교 근거: 512개 영 입력 → FFT 512개/크기 256개 모두 0. 진폭 65,536의 1,000 Hz/2,000 Hz 정현파 → 최대 bin 32/64. 512개 모두 32,768인 입력 → DC 성분. +32,768/-32,768 교대 입력 → Nyquist 성분. 각 입력의 완료 이벤트=1. 수치 오차/블록 지수는 해당 유닛 검증 기준으로 비교한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-10 | 입력 주파수에 해당하는 채널에서 자극이 나오는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-SP-FW-8 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 순음 발생기를 준비한다. | 32개 분석 대역이 활성화된 맵이 적용되어야 한다. | 각 분석 대역의 순음을 하나씩 입력하고, 해당 채널의 자극 출력을 오실로스코프로 확인한다. | 조건 [1] 분석 대역: 1, 2, 3, 4 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
1~32개 분석 대역 설정을 지원해야 한다.
조건 [2] 분석 대역: 5, 6, 7, 8 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [3] 분석 대역: 9, 10, 11, 12 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [4] 분석 대역: 13, 14, 15, 16 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [5] 분석 대역: 17, 18, 19, 20 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [6] 분석 대역: 21, 22, 23, 24 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [7] 분석 대역: 25, 26, 27, 28 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [8] 분석 대역: 29, 30, 31, 32 각 대역에 해당하는 순음을 하나씩 입력한다. 입력한 대역에 배정된 전극에서 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [9] 계산 보조 확인: CIS 1/11밴드, 채널당 2프레임, 블록당 12채널 설정한 분석 대역에 대응하는 채널의 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-11 | CIS와 NofM의 채널 선택 및 자극 순서를 확인한다. | T | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-SP-FW-9 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | CIS 시험 맵과 기본 맵 3번(NofM)이 준비되어야 한다. NofM은 32개 대역 중 16개를 선택하도록 설정되어야 한다. CIS 순서 확인과 인접 전극 연속 자극 회피를 구분한다. 기본 CIS 맵은 1~32 순서이므로 비인접 순서 확인에는 별도로 설정한 CIS 순서가 필요하다. | 1. CIS 맵을 적용하고 자극 순서를 확인한다. 2. 맵 3번에서 16개보다 많은 대역의 소리를 입력한다. 3. 선택된 16채널의 자극 유무와 순서를 오실로스코프로 확인한다. | 조건 [1] CIS, 대역과 전극을 1:1로 설정 자극 순서가 맵 설정과 같아야 한다. 예상 순서=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32] 상위의 비인접 순서 확인: 같은 전극 배치에서 맵에 정의한 CIS 순서를 출력해야 하며 연속한 전극 번호의 차이가 1이면 안 된다. 한 주기의 마지막과 다음 주기의 첫 전극도 확인한다. 기본 1~32 순서와 일치한다는 결과는 순서 전달의 근거이고 비인접 조건의 근거는 아니다.
조건 [2] 맵 3번, N=16/M=32의 선택 계산 보조 확인 대역 인덱스 0~31의 자극 크기 코드=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 전극 번호=대역 인덱스+1 선택 대역=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 출력 채널=[17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32] 무자극 채널=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16]
조건 [3] 맵 3번, 출력 순서 보조 확인 선택 채널=[17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32], 직전 마지막 대역 인덱스=31 전체 순서=[17,25,18,26,19,27,20,28,21,29,22,30,23,31,24,32] 첫 1 ms: [17,25,18,26,19,27,20,28] 다음 1 ms: [21,29,22,30,23,31,24,32] 16채널이 위 순서로 2 ms 동안 출력되어야 한다.
조건 [4] 계산 보조 확인: CIS 1/11밴드, 채널당 2프레임, 블록당 12채널 설정한 순서대로 자극 데이터가 유지되어야 한다. 필요한 자극 데이터가 NOP(무자극)로 바뀌거나 누락되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-12 | 오디오 처리 주기가 1 ms인지 확인한다. | T | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-SP-FW-10 | 오디오 처리 시작 시각을 저장하고 RTT로 읽을 수 있게 준비한다. | 정상 오디오 처리 중에 시험해야 한다. | 연속한 처리 시작 시각을 저장한 뒤 RTT로 읽는다. 시작 시각의 차이로 처리 주기를 확인한다. 같은 블록의 처리 완료 시각도 시험 58의 기록과 연결해 처리에 걸린 시간을 확인한다. | 조건 [1] 연속한 처리 시작 시각 5개(t[0]~t[4])를 확인한다. 각 시작 간격이 1.00 ms, 허용오차 ±5% 이내이어야 한다. 허용 범위: 0.95~1.05 ms
조건 [2] RTT로 읽은 시작 시각이 저장된 시각과 같아야 한다. 처리 완료 시간의 근거는 시험 58에서 확인한다. 완료 시각−시작 시각은 1.00 ms 이하이고 다음 블록 시작 전에 완료되어야 한다. 시작 간격만으로 완료 시간을 판정하지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-13 | 맵 선택에 따라 자극 출력이 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-SP-FW-11 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 출력을 구분할 수 있는 맵 4개가 저장되어야 한다. | 리모콘으로 맵 1, 2, 3, 4를 선택하며 오실로스코프로 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 맵 1 선택 선택 맵 번호가 1이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 맵 2 선택 선택 맵 번호가 2이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [3] 맵 3 선택 선택 맵 번호가 3이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [4] 맵 4 선택 선택 맵 번호가 4이고, 해당 맵의 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-14 | 자극 볼륨 4단계의 출력 크기 변화를 확인한다. | D | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-SP-FW-12 | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 같은 맵과 입력 음원을 사용해야 한다. | 자극 볼륨을 1~4단계로 바꾸며 오실로스코프로 출력 크기를 확인한다. | 조건 [1] 자극 볼륨 1 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다. 계산 보조 입력: 32채널, T 코드=50, C 코드=150 예상 Cnew 코드[0~31]=[119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119,119]
조건 [2] 자극 볼륨 2 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다. 계산 보조 입력: 32채널, T 코드=50, C 코드=150 예상 Cnew 코드[0~31]=[129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129]
조건 [3] 자극 볼륨 3 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다. 계산 보조 입력: 32채널, T 코드=50, C 코드=150 예상 Cnew 코드[0~31]=[139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139,139]
조건 [4] 자극 볼륨 4 볼륨 단계에 따라 출력 크기가 달라져야 한다. 계산 보조 입력: 32채널, T 코드=50, C 코드=150 예상 Cnew 코드[0~31]=[150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150]
| SW-FW-SYS-Test-ID-15 | 두 마이크와 I2S 오디오 입력을 처리할 수 있는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-15 |  | 마이크 2개와 QCC의 I2S 오디오 입력을 준비한다. |  | 각 마이크와 I2S에 차례로 소리를 입력한다. 입력 버퍼의 변화와 I2S에 따른 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 마이크1에만 소리 입력 마이크1 입력 버퍼에 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 마이크2에만 같은 소리 입력 마이크2 입력 버퍼에 변화가 확인되어야 한다. 마이크1과 마이크2를 각각 처리할 수 있어야 한다.
조건 [3] 외부 음원이 없는 상태에서 QCC I2S를 OFF→ON→OFF로 변경한다. I2S 입력 버퍼의 변화와 ON 구간의 자극 출력 변화가 확인되어야 한다.
조건 [4] 복사 완료 플래그 보조 확인 I2S 복사 직후 copy_done=1(완료), 해제 후 copy_done=0이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-16 | 100 Hz와 8000 Hz 입력 소리를 처리할 수 있는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-16 |  | 순음 발생기를 준비한다. 음원 재생 장치와 OD1 출력 수신기를 준비한다. 수신기는 차동 PDM 입력을 지원하거나 아날로그 변환 회로를 갖춰야 한다. |  | 100 Hz와 8000 Hz 순음을 각각 입력하고 OD1 수신기에서 출력 소리를 듣는다. | 조건 [1] 100 Hz 순음 입력 OD1 수신기에서 입력에 따른 소리가 들려야 한다.
조건 [2] 8000 Hz 순음 입력 OD1 수신기에서 입력에 따른 소리가 들려야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-17 | 자극 데이터가 FPGA에 전달되고 정상 상태가 표시되는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-17 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. | FPGA와 내부기의 초기화가 완료되어야 한다. LED 표시를 허용하고 오류, 매핑 및 업데이트가 없는 상태여야 한다. | 소리를 입력하고 FPGA의 정상 응답, 내부기 자극 출력 및 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 연결 후 소리 입력 FPGA의 정상 응답과 내부기의 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 정상 APP, 내부기 연결, LED 표시 허용 백색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-18 | 자극 기능 시험 결과를 종합 확인한다. | A | SW-FW-RID-18 |  |  | 시스템 시험 ID 1~7이 완료되어야 한다. | 시스템 시험 ID 1~7의 측정 결과와 판정을 확인한다. 확인할 기능: 최대 자극률을 확인한다, 채널별 최대 자극률을 확인한다, 모노폴라 방식의 자극 출력을 확인한다, 맵에 설정한 방향으로 첫 펄스가 출력되는지 확인한다, 설정한 전류에 맞게 자극이 출력되는지 확인한다, 설정한 펄스폭으로 자극이 출력되는지 확인한다, 최대 전하량을 초과하면 오류가 표시되는지 확인한다. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-1 요구사항 내용: SW-FW-RID-1: 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-2 요구사항 내용: SW-FW-RID-2: 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다.(24채널 사용) 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-3 요구사항 내용: SW-FW-RID-3: 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-4 요구사항 내용: SW-FW-RID-4: negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-5 요구사항 내용: SW-FW-RID-5: 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-6 요구사항 내용: SW-FW-RID-6: 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
조건 [7] SW-FW-SYS-Test-ID-7 요구사항 내용: SW-FW-RID-7: 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. 해당 시험 결과가 통과이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-19 | 터치 입력과 그에 따른 전원 동작을 확인한다. | D | SW-FW-RID-19 |  |  | 부팅과 터치 센서 준비가 완료되어야 한다. | 터치 센서를 누르고 손을 떼며 입력 상태를 확인한다. 길게 누를 때 절전 진입과 복귀 동작을 확인한다. | 조건 [1] 센서 준비 상태 READY에서 누르기/유지/손 떼기 입력이 NOT_TOUCH→TOUCH→NOT_TOUCH로 바뀌고 사용자 제어에 반영되어야 한다.
조건 [2] 내부기/매핑 미연결, 절전 허용 상태에서 길게 누르기 2399/2400/2401 ms의 길게 누름 이벤트=[false,true,false] 2400 ms에 한 번 발생하고, 전원 꺼짐 표시와 자극 해제 후 절전 모드로 전환되어야 한다.
조건 [3] 절전 상태에서 손을 뗀 뒤 다시 길게 누르기 다시 기동하여 정상 모드로 복귀해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-20 | 전원 켜짐과 내부기 연결 상태의 LED 표시를 확인한다. | I | SW-FW-RID-20 |  |  | LED 표시가 허용되고 오류, 매핑 및 업데이트가 없는 상태여야 한다. | 전원을 켠 뒤 대기 상태의 LED를 확인한다. 내부기를 연결하고 LED를 확인한다. | 조건 [1] 정상 APP, 배터리 잔량 80% 이상, 내부기 미연결 하늘색 LED가 4회 깜박인 뒤 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 내부기 연결 백색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-21 | 충전 여부에 따른 배터리 LED 표시를 확인한다. | I | SW-FW-RID-21 |  | 충전기와 외부기를 준비한다. 크래들 뚜껑을 열어 LED를 확인할 수 있게 한다. | LED 표시가 허용되어야 한다. 내부기/매핑 미연결이며 오류, 업데이트 및 페어링 표시가 없는 상태여야 한다. | 충전기를 연결하거나 분리한 상태에서 배터리 잔량과 LED 색상/점멸을 확인한다. | 조건 [1] 충전기 분리, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 충전기 분리, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [3] 충전기 분리, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [4] 충전기 분리, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
조건 [5] 충전기 연결, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [6] 충전기 연결, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [7] 충전기 연결, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [8] 충전기 연결, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-22 | 배터리 잔량에 따른 LED 표시를 확인한다. | I | SW-FW-RID-22 |  | 충전기와 외부기를 준비한다. 크래들 뚜껑을 열어 LED를 확인할 수 있게 한다. | LED 표시가 허용되어야 한다. 내부기/매핑 미연결이며 오류, 업데이트 및 페어링 표시가 없는 상태여야 한다. | 충전기를 연결하거나 분리한 상태에서 배터리 잔량과 LED 색상/점멸을 확인한다. | 조건 [1] 충전기 분리, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [2] 충전기 분리, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [3] 충전기 분리, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [4] 충전기 분리, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
조건 [5] 충전기 연결, 배터리 잔량 80% 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [6] 충전기 연결, 배터리 잔량 79% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [7] 충전기 연결, 배터리 잔량 10% 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [8] 충전기 연결, 배터리 잔량 9% 노란색 LED가 깜박여야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-23 | 배터리가 부족하면 알림용 자극이 출력되는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-23 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 외부기를 전원공급기에 연결한다. | 내부기가 연결되고 배터리 부족 자극 알림이 켜져 있어야 한다. | 전원을 3.7 V에서 3.3 V로 낮춘다. 배터리 잔량과 알림용 자극 파형을 확인한다. | 조건 [1] 자극 알림 사용, 전원 3.7 V→3.3 V 배터리 부족 상태에서 알림용 자극이 출력되어야 한다.
조건 [2] 잔량 경계 확인: 내부기 연결, 알림 허용 배터리 잔량 20%에서는 부족 알림을 요청하지 않아야 한다. 19%에서는 알림 발생 조건이 되면 알림용 자극이 출력되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-24 | 리모콘의 맵 변경에 따라 자극 출력이 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-24 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 서로 다른 출력의 맵 4개를 사용할 수 있어야 한다. | 리모콘에서 맵을 변경하고 오실로스코프로 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 1 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=2, 응답=[0x44,2] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다.
조건 [2] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 2 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=3, 응답=[0x44,3] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다.
조건 [3] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 3 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=4, 응답=[0x44,4] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다.
조건 [4] 사용 가능 맵=[1,1,1,1], 현재 맵 4 맵 증가 명령 [0x44,1] 입력 선택 맵=1, 응답=[0x44,1] 선택한 맵에 맞게 자극 출력이 바뀌어야 한다.
조건 [5] 명령 0x4A 처리 중 새 명령 입력 처리 중 오류 응답 0xF0/1을 보내고 이전 명령 0x4A를 유지해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-25 | 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-25 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 같은 음원, 맵과 자극 볼륨을 사용해야 한다. | 리모콘에서 오디오 볼륨을 바꾸고 오실로스코프로 자극 크기를 확인한다. | 조건 [1] 오디오 볼륨 1에서 [0x46,1] 입력 볼륨=2, 응답=[0x46,2] 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 오디오 볼륨 5에서 [0x46,1] 입력 볼륨=6, 응답=[0x46,6] 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [3] 오디오 볼륨 10에서 [0x46,2] 입력 볼륨=9, 응답=[0x46,9] 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 크기의 변화가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-26 | 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다. | D | SW-FW-RID-26 |  | 외부기와 내부기를 연결한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결한다. 또는 32채널 핀 헤더 내부기 테스트 지그를 사용한다. 리모콘을 연결한다. | 같은 음원, 맵과 오디오 볼륨을 사용해야 한다. | 리모콘에서 자극 볼륨을 바꾸고 오실로스코프로 출력 크기를 확인한다. | 조건 [1] 자극 볼륨 1에서 [0x45,1] 입력 볼륨=2, 응답=[0x45,2] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [2] 자극 볼륨 2에서 [0x45,1] 입력 볼륨=3, 응답=[0x45,3] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [3] 자극 볼륨 3에서 [0x45,1] 입력 볼륨=4, 응답=[0x45,4] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
조건 [4] 자극 볼륨 4에서 [0x45,2] 입력 볼륨=3, 응답=[0x45,3] 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기의 변화가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-27 | 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기 | I | SW-FW-RID-27 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 전원이 켜진 외부기를 내부기에 부착하고 리모콘 앱에 연결한다. |  | 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄고 켜며 일반 상태 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 연결, 오류/전원/OTA 우선 표시 없음. [0x49,2] 전송. 설정=2(LED 알림 OFF), 응답=[0x49,2]. 일반 상태 LED가 꺼져야 한다.
조건 [2] 내부기 연결, 오류/전원/OTA 우선 표시 없음. [0x49,1] 전송. 설정=1(LED 알림 ON), 응답=[0x49,1]. 일반 상태 LED가 현재 정상 상태를 표시해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-28 | 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인 | D | SW-FW-RID-28 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. | 같은 내부기, 맵과 음원을 사용해야 한다. 알림을 켰을 때의 반복 간격이 확인되어야 한다. | 리모콘에서 자극 알림을 끈다. 전원을 3.7 V에서 낮추며 배터리 부족 LED와 알림용 자극의 유무를 확인한다. | 조건 [1] 3.7 V로 기동 후 내부기 연결. [0x48,2] 전송, LED 허용=1에서 저배터리가 되도록 전압 조정. 자극 알림 설정=2(OFF), 응답=[0x48,2]. 배터리 부족 LED가 표시되고 알림용 자극은 없어야 한다. 일반 음성 자극과 알림용 패턴을 구분한다.
조건 [2] 내부기 연결, QCC 잔량 9%, LED 허용=1, 오류/매핑/OTA 없음. 배터리 부족 LED가 노란색(ID21/22 기준)으로 표시되고 알림용 자극은 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-29 | 리모콘의 배터리 잔량 표시 | I | SW-FW-RID-29 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | QCC 잔량을 바꾸고 리모콘으로 상태를 조회한다. 전달값/응답/앱 잔량 표시를 비교한다. | 조건 [1] QCC [0x34,37,0,1](잔량 37%, 충전 해제, 뚜껑 열림) 후 [0x43] 조회. 맵=1, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. ACK=[0x34,1], 응답 8바이트=[0x43,37,1,4,5,1,2,1]. 앱 잔량=37%. 잔량 37→72% 변경 시 앱 표시도 바뀌어야 한다.
조건 [2] QCC [0x34,72,0,1](잔량 72%, 충전 해제, 뚜껑 열림) 후 [0x43] 조회. 맵=1, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. ACK=[0x34,1], 응답 8바이트=[0x43,72,1,4,5,1,2,1]. 앱 잔량=72%. 잔량 37→72% 변경 시 앱 표시도 바뀌어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-30 | 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인 | D | SW-FW-RID-30 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱으로 맵을 바꾸며 오실로스코프의 자극 출력과 앱 맵 번호를 확인한다. | 조건 [1] 4개 맵 활성화. 맵 1에서 [0x44,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x44,2], 상태 응답=[0x43,37,2,4,5,1,2,1]. 맵 2의 자극 출력과 앱 맵 번호 2로 바뀌어야 한다.
조건 [2] 4개 맵 활성화. 맵 2에서 [0x44,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x44,3], 상태 응답=[0x43,37,3,4,5,1,2,1]. 맵 3의 자극 출력과 앱 맵 번호 3로 바뀌어야 한다.
조건 [3] 4개 맵 활성화. 맵 3에서 [0x44,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x44,4], 상태 응답=[0x43,37,4,4,5,1,2,1]. 맵 4의 자극 출력과 앱 맵 번호 4로 바뀌어야 한다.
조건 [4] 4개 맵 활성화. 맵 4에서 [0x44,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x44,1], 상태 응답=[0x43,37,1,4,5,1,2,1]. 맵 1의 자극 출력과 앱 맵 번호 1로 바뀌어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-31 | 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인 | D | SW-FW-RID-31 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 바꾸며 오실로스코프의 자극 출력과 앱 볼륨 단계를 확인한다. | 조건 [1] 오디오 볼륨 1에서 [0x46,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 자극 볼륨=4, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x46,2], 상태 응답=[0x43,37,1,4,2,1,2,1]. 앱 오디오 볼륨=2. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다.
조건 [2] 오디오 볼륨 5에서 [0x46,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 자극 볼륨=4, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x46,6], 상태 응답=[0x43,37,1,4,6,1,2,1]. 앱 오디오 볼륨=6. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다.
조건 [3] 오디오 볼륨 10에서 [0x46,2](감소) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 자극 볼륨=4, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x46,9], 상태 응답=[0x43,37,1,4,9,1,2,1]. 앱 오디오 볼륨=9. 실제 자극 출력도 바뀌어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-32 | 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인 | D | SW-FW-RID-32 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱으로 자극 볼륨(최대 출력)을 바꾸며 오실로스코프의 출력 크기와 앱 볼륨 단계를 확인한다. | 조건 [1] 자극 볼륨 1에서 [0x45,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x45,2], 상태 응답=[0x43,37,1,2,5,1,2,1]. 앱 자극 볼륨=2. 실제 자극 출력 크기도 바뀌어야 한다.
조건 [2] 자극 볼륨 2에서 [0x45,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x45,3], 상태 응답=[0x43,37,1,3,5,1,2,1]. 앱 자극 볼륨=3. 실제 자극 출력 크기도 바뀌어야 한다.
조건 [3] 자극 볼륨 3에서 [0x45,1](증가) 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x45,4], 상태 응답=[0x43,37,1,4,5,1,2,1]. 앱 자극 볼륨=4. 실제 자극 출력 크기도 바뀌어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-33 | 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인 | I | SW-FW-RID-33 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 리모콘 앱에서 LED 알림을 끄고 켠다. 설정 응답/앱 표시/실제 일반 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 연결, 오류/전원 우선 표시 없음. [0x49,2] 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x49,2], 상태 응답=[0x43,37,1,4,5,2,2,1]. 앱 LED 알림은 꺼짐, 실제 일반 LED도 꺼져야 한다.
조건 [2] 내부기 연결, 오류/전원 우선 표시 없음. [0x49,1] 후 [0x43] 조회. 잔량=37%, 맵=1, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, 텔레코일=2, 자극 알림=1. 설정 응답=[0x49,1], 상태 응답=[0x43,37,1,4,5,1,2,1]. 앱 LED 알림은 켜짐이고 실제 일반 LED는 현재 동작 상태를 표시해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-34 | 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인 | D | SW-FW-RID-34 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/리모콘 앱에 연결하고 전원을 켠다. | 같은 내부기, 맵과 음원을 사용해야 한다. 알림을 켰을 때의 반복 간격이 확인되어야 한다. | 리모콘에서 자극 알림을 끄고 앱 표시를 확인한다. 전원을 3.7 V에서 낮추며 배터리 부족 LED와 알림용 자극의 유무를 확인한다. | 조건 [1] 3.7 V로 기동 후 내부기 연결. [0x48,2]로 알림을 끄고 전압을 낮춘다. 잔량=9%, 맵=1, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5, LED=1, 텔레코일=2에서 [0x43] 조회. 설정 응답=[0x48,2], 상태 응답=[0x43,9,1,4,5,1,2,2]. 앱 알림 꺼짐, 배터리 부족 LED 표시, 알림용 자극 없음.
조건 [2] 3.7 V로 기동 후 내부기 연결. [0x48,2]로 알림을 끄고 전압을 낮춘다. 배터리 부족 LED가 노란색(ID21/22 기준)으로 표시되고 알림용 자극은 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-35 | 매핑 앱의 내부기 연결/배터리 잔량/오류 조회 | D | SW-FW-RID-35 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 잔량 37%와 72%에서 매핑 앱으로 [0x67]을 보내고 응답을 비교한다. | 조건 [1] 매핑 앱 명령 대기 상태, 내부기 연결=1, QCC 잔량=37%, 오류 플래그=0에서 [0x67] 조회. 매핑 앱의 E8300 응답 5바이트=[0x67,1,37,0,0]. 순서: [명령,내부기 연결(1=연결/2=해제),잔량%,오류 플래그,예약0].
조건 [2] 매핑 앱/내부기 연결=1 유지. 잔량=72%, 오류=0에서 [0x67] 조회. 앱 응답=[0x67,1,72,0,0], 잔량이 37%에서 72%로 바뀌어야 한다.
조건 [3] CM3-049 E-09 보조 조건: command=0x62 처리 중 [0x67] 수신. fetched_command=IDLE(0), Live=Standby(0)에서 명령 해석 함수 호출. 기대값: command=0x62 유지, fetched_command=0(새 명령 미접수), tx[0]=0xF0, tx[3]=1(이전 명령 미완료). 시스템 시험의 실제 오류/후속 응답 순서는 별도로 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-36 | 매핑 앱의 지정 자극 출력 | D | SW-FW-RID-36 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 지정 자극 명령을 보내고 오실로스코프로 해당 전극의 출력을 확인한다. | 조건 [1] 매핑 앱/내부기 연결 후 [0x65,1,25,0,2,1,99,0x01,0x2C,10] 전송. 전극 수=1, 폭=25 us, 음극 선행=0, 모노폴라 rod=2, 전극=1, 기준=99, 전류=300 uA, 유지=10×100 ms(1,000 ms). 오실로스코프로 전극 1의 지정 자극이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-37 | 매핑 앱의 실시간 자극과 음원 반응 확인 | D | SW-FW-RID-37 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 실시간 자극을 시작한다. 음원을 켜거나 크기를 바꾸며 오실로스코프로 해당 대역의 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] Live 설정 전송 후 [0x66,2](시작) 전송. 32대역, CIS, 모노폴라 rod=2, 음극 선행=0, 폭=25 us, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5. 응답=[0x66,2], 하위상태=9(HoldOn). 오실로스코프로 입력 소리에 반응하는 내부기의 실시간 자극이 확인되어야 한다.
조건 [2] 32대역, CIS, 모노폴라 rod=2, 음극 선행=0, 폭=25 us, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5. 대역과 전극은 1:1 대응. 자극 전극 배열=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32]. CIS 순서 배열=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32].
조건 [3] 32대역, CIS, 모노폴라 rod=2, 음극 선행=0, 폭=25 us, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=5. T[uA]=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. C[uA]=[300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300]. 같은 음원을 켜거나 크기를 바꾸면 해당 대역의 자극 출력이 달라져야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-38 | 매핑 앱으로 내부기 연결/배터리 잔량/오류 전송 | D | SW-FW-RID-38 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 잔량 37%와 72%에서 매핑 앱으로 [0x67]을 보내고 응답을 비교한다. | 조건 [1] 매핑 앱 명령 대기 상태, 내부기 연결=1, QCC 잔량=37%, 오류 플래그=0에서 [0x67] 조회. 매핑 앱의 E8300 응답 5바이트=[0x67,1,37,0,0]. 순서: [명령,내부기 연결(1=연결/2=해제),잔량%,오류 플래그,예약0].
조건 [2] 매핑 앱/내부기 연결=1 유지. 잔량=72%, 오류=0에서 [0x67] 조회. 앱 응답=[0x67,1,72,0,0], 잔량이 37%에서 72%로 바뀌어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-39 | 매핑 지정 자극의 완료 응답 | D | SW-FW-RID-39 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 지정 자극 명령을 보내고 정상 종료 후 완료 응답을 확인한다. | 조건 [1] 매핑 앱/내부기 연결 후 [0x65,1,25,0,2,1,99,0x01,0x2C,10] 전송. 전극 수=1, 폭=25 us, 음극 선행=0, 모노폴라 rod=2, 전극=1, 기준=99, 전류=300 uA, 유지=10×100 ms. 정상 종료 후 앱 응답=[0x65,1](2바이트), 처리 명령=IDLE(0).
조건 [2] CM3-049 E-09 보조 조건: command=0x62 처리 중 [0x67] 수신. fetched_command=IDLE(0), Live=Standby(0)에서 명령 해석 함수 호출. 기대값: command=0x62 유지, fetched_command=0(새 명령 미접수), tx[0]=0xF0, tx[3]=1(이전 명령 미완료). 시스템 시험의 실제 오류/후속 응답 순서는 별도로 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-40 | 매핑 실시간 자극의 시작/정지 응답 | D | SW-FW-RID-40 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 외부기를 전원공급기/내부기/매핑 앱에 연결하고 전원을 켠다. |  | 매핑 앱에서 실시간 자극을 시작/정지하고 각각의 응답을 확인한다. 기존 명령 처리 중 새 명령 수신 조건은 별도로 확인한다. | 조건 [1] 매핑 앱 연결, Live 설정 완료 후 [0x66,2](시작) 전송. 앱 응답=[0x66,2](2바이트), 처리 명령=0x66, 하위상태=9(HoldOn).
조건 [2] Live 시작 응답 후 command=0x66, 하위상태=HoldOn(9)에서 [0x66,8](정지) 전송. 응답=[0x66,8](2바이트), 처리 명령=IDLE(0), 하위상태=Standby(0). 시작 [0x66,2]와 정지 [0x66,8] 응답이 구별되어야 한다.
조건 [3] CM3-049 E-09 보조 조건: command=0x62 처리 중 [0x67] 수신. fetched_command=IDLE(0), Live=Standby(0)에서 명령 해석 함수 호출. 기대값: command=0x62 유지, fetched_command=0(새 명령 미접수), tx[0]=0xF0, tx[3]=1(이전 명령 미완료). 시스템 시험의 실제 오류/후속 응답 순서는 별도로 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-41 | FPGA I2C 통신 후 LED와 자극 출력 확인 | D | SW-FW-RID-41 |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 측정용 지그에 연결한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. |  | 외부기를 켜고 FPGA I2C 통신 상태를 확인한다. LED와 오실로스코프의 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 내부기를 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프 연결 후 외부기를 부착하고 두드려 기동한다. FPGA I2C 정상 통신 상태에서 녹색 LED가 점멸하고 실제 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 내부기를 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근 뒤 외부기를 부착하고 두드려 기동한다. FPGA I2C 정상 통신 상태에서 오실로스코프로 전극 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-42 | 터치 센서의 접촉 상태와 제어 동작 확인 | D | SW-FW-RID-42 |  |  |  | 터치 전/접촉 중/해제 후 I2C 상태와 제어 동작을 확인한다. 2399 ms/2400 ms/접촉 유지/해제 조건의 길게 누름 동작을 확인한다. | 조건 [1] 터치 전/접촉 중/해제 후 IQS323 I2C 상태 확인. 비접촉→접촉→비접촉으로 읽히고, 설정된 터치 제어 동작이 실행되어야 한다.
조건 [2] 부팅 중 접촉 무시 처리가 끝난 정상 모드. 2399 ms 접촉: 길게 누름 이벤트 없음. 2400 ms 이상: 이벤트 1회, 유지 중 중복 없음. 해제 후 재입력이 가능해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-43 | PMIC I2C 설정 후 LED와 자극 출력 확인 | D | SW-FW-RID-43 |  | 외부기와 정상 시험 내부기를 준비한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 오실로스코프를 지그에 연결하고 PMIC 설정 요청/응답 확인 경로를 준비한다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 필요 시 접근 가능한 PMIC 출력점에서 전압을 보조 측정할 계측기를 준비한다. |  | 외부기를 켜고 PMIC I2C 설정 결과를 확인한다. LED와 오실로스코프의 자극 출력을 확인한다. | 조건 [1] 본체를 두드려 기동한다. PMIC I2C 설정 완료 후 녹색 LED가 점멸하고 실제 자극 출력이 확인되어야 한다.
조건 [2] 본체를 두드려 기동한다. PMIC I2C 설정이 완료되고 실제 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-44 | 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야한다. | A | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-SP-FW-13 |  |  | 리모콘 제어 시험 SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 결과와 통과 여부를 확인한다. 확인할 기능: 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인, 리모콘의 배터리 잔량 표시, 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인, 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인, 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인, 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-25 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-25: 오디오 볼륨 조절하기 오디오 볼륨 조절 시 자극 출력 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-26 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-26: 자극 볼륨 조절하기 자극 볼륨 조절 시 자극 출력 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-27 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-27: LED 알림 켜기/끄기 앱 설정대로 LED가 켜지거나 꺼지고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-28 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-28: 자극 알림 켜기/끄기 배터리 부족 LED가 표시되고 알림용 자극이 없어야 하며 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-29 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-29: 배터리 상태 앱 배터리 잔량 표시 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-30 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-30: 선택된 맵 번호 자극 출력과 앱 맵 번호 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [7] SW-FW-SYS-Test-ID-31 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-31: 오디오 볼륨 단계 자극 출력과 앱 오디오 볼륨 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [8] SW-FW-SYS-Test-ID-32 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-32: 자극 볼륨 단계 자극 출력과 앱 자극 볼륨(최대 출력) 변화가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [9] SW-FW-SYS-Test-ID-33 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-33: LED 알림 설정 상태 앱 LED 알림 설정에 따른 LED 동작과 앱 상태 표시가 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [10] SW-FW-SYS-Test-ID-34 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-34: 자극 알림 설정 상태 배터리 부족 LED 표시, 알림용 자극 없음, 앱 알림 꺼짐이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-45 | 매핑 프로그램이 실행되는 기기와 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야 한다. | A | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-SP-FW-14 |  |  | 매핑 제어 시험 SW-FW-SYS-Test-ID-35~SW-FW-SYS-Test-ID-40의 결과와 통과 여부를 확인한다. 확인할 기능: 매핑 앱의 내부기 연결/배터리 잔량/오류 조회, 매핑 앱의 지정 자극 출력, 매핑 앱의 실시간 자극과 음원 반응 확인, 매핑 앱으로 내부기 연결/배터리 잔량/오류 전송, 매핑 지정 자극의 완료 응답, 매핑 실시간 자극의 시작/정지 응답. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-35 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-35: 시스템 상태 확인 시스템 상태 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-36 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-36: 특정 자극 출력 오실로스코프의 지정 자극 출력이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-37 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-37: 실시간 자극 출력 진행 오실로스코프의 실시간 자극 출력이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-38 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-38: 시스템 상태 시스템 상태 전송 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-39 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-39: 특정 자극 출력 결과 지정 자극 완료 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-40 결과 확인. 요구사항 내용: SW-FW-RID-40: 실시간 자극 진행 상태 실시간 자극 상태 응답이 확인되고 해당 시험이 통과해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-69 | Bluetooth Classic 스트리밍 자극 출력 | D | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-SP-FW-15 |  |  | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. Bluetooth Classic 스트리밍을 시작해 오실로스코프로 자극 출력을 확인한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. | 조건 [1] Bluetooth Classic 스트리밍을 시작하고 지그에 연결된 내부기의 전극을 PBS 용액에 담가 출력을 확인한다. 전송한 소리에 따른 자극 출력이 있어야 한다.
조건 [2] 일반 Classic 스트림과 QCC 0x36 [연결=1, 종류=2]를 전달한다. 크래들 플래그=0(일반 스트리밍)에서 입력 소리에 따른 자극이 있어야 한다. 보조 확인: E8300 상태 응답 ACK=[0x36,1].
| SW-FW-SYS-Test-ID-70 | BLE 제어 명령과 응답 | D | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-SP-FW-16 |  |  | BLE 연결과 인증 후 제어 명령을 보낸다. 외부기의 명령 처리와 상대 장치의 응답 수신을 확인한다. | 조건 [1] BLE 연결과 인증 후 제어 명령을 보낸다. 외부기가 명령을 처리하고 연결 상대 장치가 응답을 받아야 한다.
조건 [2] LED 끄기 [0x49,2], 켜기 [0x49,1] 명령을 차례로 보낸다. 상대 장치가 받은 E8300 응답의 해당 바이트가 각각 [0x49,2], [0x49,1]이고 LED 설정도 일치해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-46 | 등록 내부기 연결 허용과 내부기 연결 시 블루투스 광고 확인 | D | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-SP-FW-17 | 등록/미등록 내부기, 등록 제조번호가 저장된 외부기 맵, RTT 또는 디버거, 블루투스 광고 검색 장치를 준비한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 대안: 내부기 테스트 지그의 32채널 전극 핀 헤더에서 오실로스코프로 측정한다. 일반 모드에서 리모콘/매핑/OTA 연결을 해제한다. 일반 사용자/제조사 기본 사용자/마스터 내부기 조건을 구분하고 환자에게 연결하지 않는다. |  | 내부기 미연결, 등록 내부기 연결, 미등록 내부기 연결 상태에서 각각 광고를 검색한다. 각 상태의 자극 출력과 LED를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 없이 기동한 뒤 등록 내부기 부착. 미연결 시 블루투스 광고 없음. 등록 내부기와 근접 무선 연결 후 광고가 검색되고 녹색 LED가 점멸해야 한다.
조건 [2] 초기 상태에서 미등록 내부기 부착. 근접 무선 연결 거부, 블루투스 광고 없음, 녹색 LED 점등.
| SW-FW-SYS-Test-ID-47 | 제어 명령 미수신 시 블루투스 연결 종료 | T | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-SP-FW-22 | 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. | QCC의 무조작 연결 종료 시간이 확인되어야 한다. 상대 장치의 자동 상태 조회가 중지되어야 한다. | 페어링과 인증 후 제어 명령을 보낸다. 조작을 멈추고 30분 동안 연결 유지 및 종료 시각을 확인한다. | 조건 [1] 상대 장치와 페어링 후 데이터를 보내지 않고 30분(1800초) 관찰. 일정 시간 제어 명령을 받지 않으면 외부기가 블루투스 연결을 해제해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-48 | 페어링 전 명령 차단과 키 일치 시 페어링 허용 | D | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-SP-FW-18 | 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. |  | GAP 연결만 된 페어링 전 상태에서 제어 명령을 보낸다. 불일치 키와 일치 키로 각각 페어링한다. 통신 규칙에 따라 오류 응답/페어링 상태/제어 허용 여부를 확인한다. | 조건 [1] GAP 연결만 된 페어링 전 상태에서 명령 전송. 오류가 발생하고 명령이 실행되지 않아야 한다.
조건 [2] 불일치 키로 페어링 시도. 페어링이 완료되지 않아야 한다.
조건 [3] 일치 키로 페어링 시도. 페어링이 완료되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-49 | 페어링 전 데이터 전송/명령 처리 차단 | D | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-SP-FW-26 | 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. |  | 등록/인증 이력이 없는 상대 장치로 GAP 연결 후 페어링 없이 제어 데이터를 보낸다. 실제 오류 응답 전체/QCC 페어링 상태/제어 차단 여부를 확인한다. | 조건 [1] 상대 장치에서 페어링 없이 데이터 전송. 블루투스 오류가 발생하고 보호 데이터 전송/명령 처리가 거부되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-50 | 리모콘 연결/해제 시 장치와 시각의 감사기록 자동 저장 | D | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-SP-FW-23 |  |  | 연결 전 감사기록 수와 마지막 기록을 읽는다. 리모콘을 연결/해제하며 각 사건 후 --dump_log로 새 기록 전체를 읽는다. 연결 정보/이벤트/TIME을 실제 사건과 비교한다. | 조건 [1] 리모콘 1회 연결 후 감사기록 조회. 연결 이벤트 0x40, 해당 장치 주소와 시각이 자동 기록되어야 한다.
조건 [2] 직전 리모콘 연결 해제 후 감사기록 조회. 해제 이벤트 0x32와 대상 연결 정보가 새로 기록되고 기존 연결 기록도 유지되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-51 | 설정파일 손상 감지와 감사기록 자동 저장 | D | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-SP-FW-27 | 분리된 시험 저장소에 정상/손상 설정파일 사본을 준비하고 원본을 보존한다. 대상 종류/파일명/원본 해시/손상 위치와 바이트/기존 CRC를 확인한다. 손상 판정과 자동 감사기록의 조회 경로를 준비한다. |  | 정상 사본과 기존 CRC를 유지한 손상 사본으로 각각 기동/검사한다. 손상 판정/오류 상태를 확인하고 --dump_log로 자동 생성된 감사기록 전체를 읽는다. | 조건 [1] 정상 설정파일의 내용만 손상시키고 기존 CRC 유지. 감사기록에 손상 정보와 INTEGRITY_ERROR=0xF0가 남아야 한다.
조건 [2] 손상 설정파일로 자동 생성된 0xF0 감사기록 확인. 이벤트/시각/대상이 실제 손상 조건과 일치해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-52 | 페어링 후 2차 인증키 일치 시 내부기 제어 허용 | D | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-SP-FW-19 | 시험용 QCC 외부기, 연결 상대 장치와 명령 전송 도구를 준비한다. 펌웨어/운영체제/장치/앱 버전, BLE/Classic 프로파일/서비스/통신 규칙 개정판을 확인한다. 이전 장치 등록(bonding)과 인증 상태를 초기화하고 페어링/CRA 인증 상태를 확인한다. |  | 페어링 후 2차 인증키 전송 전에 제어 명령을 보낸다. 불일치 키와 일치 키를 각각 보내고, 인증 성공 후 제어 명령을 보낸다. 각 조건의 응답/인증 상태/제어 허용 여부를 통신 규칙과 비교한다. | 조건 [1] 페어링 후 2차 인증키 전송 전에 다른 제어 명령 전송. 통신 규칙에 따른 오류 응답이 와야 한다.
조건 [2] 페어링 후 불일치 2차 인증키 전송. 오류 응답이 와야 한다.
조건 [3] 페어링 후 일치하는 2차 인증키 전송. 정상 응답이 와야 한다.
조건 [4] 2차 인증 성공 후 다른 내부기 제어 명령 전송. 정상 응답과 허용된 제어 동작이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-53 | 유지보수 절차서의 보안 취약점 확인/업데이트 절차 확인 | I | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-SP-FW-30 |  |  | 유지보수 절차서의 보안 취약점 확인/업데이트 절차를 확인한다. 고객불만처리 절차 또는 A/S 처리 방침에서 기존 제품 회수와 새 제품 교환 내용을 확인한다. | 조건 [1] 소프트웨어 유지보수 절차서 확인. 보안 취약점 확인에 따른 업데이트 절차가 있어야 한다. 고객불만처리/A/S 방침에 기존 제품을 회수하고 새 제품으로 교환한다는 내용이 있어야 한다. 취약점 확인/업데이트 절차와 구분하여 문서 이름과 해당 항목을 연결한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-81 | 권한이 있는 담당자의 펌웨어 생성/배포 | I | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-SP-FW-31 |  |  | 품질관리시스템의 생성/배포 절차와 담당자 권한을 확인한다. 시험 대상 펌웨어의 생성/배포 이력을 확인한다. | 조건 [1] 품질관리시스템의 생성/배포 절차와 담당자 권한을 확인한다. 권한이 있는 담당자가 절차에 따라 펌웨어를 생성/배포해야 한다.
조건 [2] 시험 대상 펌웨어의 생성/배포 이력을 확인한다. 담당자 활동이 절차를 따르고 해당 펌웨어와 연결되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-54 | CRC 검사로 정상 실행파일 기동/손상 실행파일 기동 차단 | D | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-SP-FW-32 |  |  | 정상/CRC 오류 실행파일로 각각 기동하고 CRC 결과와 실행 여부를 확인한다. | 조건 [1] 정상 실행파일로 기동. CRC 검사를 통과하고 해당 이미지로 응용 프로그램이 기동되어야 한다.
조건 [2] 헤더 또는 일반 데이터 구획의 내용만 변경하고 기존 CRC를 유지한 실행파일로 기동. 손상 이미지로는 기동하지 않아야 한다. 정상 대체 이미지의 기동 여부는 구분한다.
조건 [3] VOLATILE 구획의 CRC 불일치. 실제 기동 여부를 손상 실행파일 기동 차단 기준과 비교한다.
조건 [4] 구획 1/2개 선언 후 데이터 없음, 첫 헤더 읽기 실패, 일부 구획 이후 읽기 실패를 각각 확인. 정상 적재로 처리하지 않고 손상 이미지의 기동을 차단해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-71 | CRA 인증 상태별 정보 노출 | D | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-SP-FW-20 | QCC 펌웨어, 상대 장치/앱, 프로파일/서비스, 통신 규칙과 명령 전송 도구를 확인한다. 시험용 연결의 기존 장치 등록 정보와 인증 상태를 초기화한다. |  | 실제 QCC에서 페어링 실패와 CRA 성공/실패/진행중/타임아웃을 각각 발생시킨다. 상대 장치의 전체 응답과 상태 코드를 QCC 통신 규칙과 대조해 인증 정보 노출을 확인한다. | 조건 [1] 페어링 실패와 CRA 2차 인증 실패를 각각 발생시킨다. 텍스트 응답이나 인증 정보를 유추할 직접 피드백이 없어야 한다.
조건 [2] CRA 성공/실패/진행중/타임아웃의 응답을 각각 확인한다. 보안 정보를 드러내는 텍스트가 없어야 하며, 상태 코드는 QCC 통신 규칙과 대조한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-72 | 인증 5회 연속 실패 후 연결 제한 | T | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-SP-FW-21 | QCC 펌웨어, 상대 장치/앱, 프로파일/서비스, 통신 규칙과 명령 전송 도구를 확인한다. 시험용 연결의 기존 장치 등록 정보와 인증 상태를 초기화한다. | 적용 인증 단계, 실패 횟수의 대상/초기화 조건, 제한 시간과 시작/해제 조건이 확인되어야 한다. 실제 시도 시각을 측정할 수 있어야 한다. | 확인된 인증 단계에서 같은 대상에 1~5회 연속 실패를 발생시킨다. 6회째와 제한 시간 중 다시 시도해 연결 제한 여부와 시각을 확인한다. 제한 시간이 지난 뒤 정상 인증을 시도한다. | 조건 [1] CRA 인증/페어링 중 제한 적용 단계와 제한 시간을 확인한다. QCC 규격 및 설정과 일치하고, 6회 시도부터 일정 시간 페어링이 중지되어야 한다.
조건 [2] 같은 대상에 잘못된 페어링 키로 1~5회 연속 시도한다. 각 시도가 실패해야 하며, 횟수와 시각으로 6회부터의 제한을 확인할 수 있어야 한다.
조건 [3] 같은 대상에 6회째 및 제한 시간 중 다시 시도한다. 6회 시도부터 확인된 제한 시간 동안 페어링이 중지되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-73 | 감사기록 생성/저장 실패 시 오류 LED | D | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-SP-FW-24 | 시험용 저장소 또는 오류 재현 지그를 준비한다. 파일 열기/읽기/쓰기, 짧은 읽기/쓰기, f_sync/f_close 실패를 각각 재현할 수 있게 준비한다. |  | 감사기록 생성 중 준비한 저장 오류를 각각 발생시킨다. 파일 함수 반환값, 감사기록 오류 상태와 최종 LED 요청을 확인한다. 실제 오류 LED 표시를 확인한다. | 조건 [1] 감사기록 생성 중 파일 열기/읽기/쓰기 실패를 각각 발생시킨다. LED로 오류가 표시되어야 한다. 코드상 보조 비교값: DATA_LOGGING_ERROR=10, 세부 코드 1=열기/3=읽기/2=쓰기 오류, 반환값 -1.
조건 [2] 감사기록 초기화 중 f_sync 실패, 기록 완료 중 f_close 실패를 각각 발생시킨다. 실패를 성공으로 처리하지 않고 LED로 오류가 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-74 | 감사기록의 날짜와 시각 | I | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-SP-FW-25 |  |  | 외부기의 시간 기준과 설정을 확인한 뒤 감사 이벤트를 발생시킨다. 권한이 있는 로컬 경로에서 --dump_log로 저장 기록을 읽고 EVENTLOG의 TIME{...} 6개 필드를 해당 이벤트와 비교한다. | 조건 [1] 저장된 감사기록의 이벤트별 시간 정보를 확인한다. 년/월/일/시/분/초 6바이트가 포함되어야 한다.
조건 [2] 유닛 보조 시험의 고정 입력: 시간=[26,5,2,13,14,15], 주소=[18,52,86,120,154,188], 이벤트=0x40. 기록값은 시간=[26,5,2,13,14,15], 주소=[18,52,86,120,154,188], 이벤트=64이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-75 | 오류 메시지의 보안 정보 노출 | I | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-SP-FW-29 |  |  | 인증/연결/저장 오류를 각각 발생시키고 사용자에게 전달되는 내용을 확인한다. 무선 응답의 오류 코드와 앱의 안내 문구를 구분한다. 키/암호/보호 원문 노출 여부를 함께 확인한다. | 조건 [1] 인증 오류의 사용자/상대 장치 응답을 확인한다. 인증키, 암호와 보호 대상 원문이 직접 표시되지 않아야 한다.
조건 [2] 연결 오류의 사용자 응답을 확인한다. 키, 암호와 보호 대상 원문이 직접 표시되지 않아야 한다.
조건 [3] 저장 오류의 사용자 응답을 확인한다. 키, 암호와 보호 대상 원문이 직접 표시되지 않아야 한다. 무선 오류 응답은 정의된 오류 코드/필드로 전달되어야 한다. 보호 대상 원문을 설명하는 텍스트가 응답에 포함되면 안 된다. 상위의 “텍스트 오류 메시지 없음”은 앱의 사용자 안내까지 포함하는지 적용 범위를 확인한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-76 | 인증 후 데이터 송수신과 생산 시 CRA 키 암호화 저장 | D | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-SP-FW-33 | QCC 펌웨어, 상대 장치/앱, 프로파일/서비스, 통신 규칙과 명령 전송 도구를 확인한다. 시험용 연결의 기존 장치 등록 정보와 인증 상태를 초기화한다. |  | 실제 QCC에서 페어링 전, 페어링 후 CRA 미인증, CRA 실패, CRA 완료 상태별로 같은 일반 데이터 요청을 보낸다. 허용/차단 여부와 응답을 확인한다. 생산 시 CRA 키의 저장 위치, 암호화 방식과 보호 자료를 확인한다. | 조건 [1] BLE 페어링 없이 상대 장치에서 데이터를 보낸다. 블루투스 오류가 발생하고 일반 데이터 송수신이 차단되어야 한다.
조건 [2] 페어링 후 CRA 인증 전후에 데이터를 전송한다. 인증 전에는 일반 데이터 송수신이 차단되고, 페어링과 CRA 인증 완료 후에는 허용되어야 한다. OTA 데이터도 인증된 QCC 암호화 연결로 전달되어야 한다.
조건 [3] 생산 시 CRA 키 저장 및 보호 자료를 확인한다. CRA 인증키가 암호화되어 저장되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-77 | 내부장치 제조번호와 사용자 이니셜의 암호화/복호화 | A | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-SP-FW-34 |  |  | 내부장치 제조번호와 사용자 이니셜의 저장/읽기 코드를 확인한다. | 조건 [1] 내부장치 제조번호와 사용자 이니셜의 저장 구조와 파일 쓰기 경로를 분석한다. 저장 시 암호화가 적용되어야 한다.
조건 [2] 같은 정보의 파일 읽기 경로를 분석한다. 읽을 때 복호화가 적용되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-78 | 무결성 검사와 암호화 알고리즘의 규격 권고 대조 | A | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-SP-FW-35 | 적용 사이버보안 규격의 문서명, 개정판, 권고 조항과 적용 범위를 준비한다. |  | 소스와 설계에서 무결성 검사/암호화 알고리즘, 모드, 키 길이, 적용 대상과 QCC/E8300 담당 범위를 확인한다. 규격의 해당 권고 조항과 비교한다. | 조건 [1] 파일/이미지의 암호화 알고리즘과 모드를 규격 권고와 비교한다. 권고하는 알고리즘이 확인되어야 한다. 보조 계산(SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14): 공개 시험 키로 4워드 암호문 [3AD77BB4,0D7A3660,A89ECAF3,2466EF97]을 복호화하면 출력 [6BC1BEE2,2E409F96,E93D7E11,7393172A], 반환값 0이어야 한다. 길이 3워드는 반환값 -1이고 입력이 유지되어야 한다.
조건 [2] 설정파일/부트 이미지의 무결성 검사 알고리즘을 권고의 목적과 범위에 대조한다. 보조 계산(SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13): 헤더를 포함한 CRC 잔여값이 0이면 반환값 0이어야 한다. 첫 CRC 오류 후 복호화한 CRC 잔여값이 0이고 암호화 표시가 1이면 반환값 0이어야 한다. 복호화 후에도 CRC 오류가 있으면 반환값 -1이어야 한다.
조건 [3] AES-128 ECB와 CRC의 모드 및 사용 목적을 적용 규격의 개정판/권고 조항과 대조한다. 해당 사용 목적에 대한 권고 근거가 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-79 | 외부 감사기록의 읽기 권한과 전송 보호, 원격 편집 금지 | D | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-SP-FW-36 | 출하용 제품의 실제 외부 감사로그 읽기/전송 기능, 접근 권한과 QCC 보호 통신 규칙을 확인한다. 로컬 RTT --dump_log/--write_integrity_err의 빌드 포함 여부와 접근 제한을 확인한다. |  | 권한이 있는 연결과 없는 연결에서 같은 외부 감사로그 읽기를 요청해 허용/거부를 확인한다. 보호 설정과 실제 연결에서 전송 내용의 보호를 확인한다. 원격 수정 요청의 거부와 편집 기능 부재를 확인한다. | 조건 [1] 권한이 있는 외부 연결에서 감사기록 읽기를 요청한다. 읽기가 허용되어야 한다.
조건 [2] 권한이 없는 외부 연결에서 같은 감사기록 읽기를 요청한다. 요청이 거부되고 감사기록 원문이 제공되지 않아야 한다.
조건 [3] 허용된 외부 로그 전송과 원격 편집 기능을 확인한다. 전송 내용이 다른 사람에게 읽히지 않도록 보호되고 원격 편집 기능이 없어야 하며, 권한 없는 수정이 불가능해야 한다.
조건 [4] ENABLE_UI_CMD 빌드의 로컬 RTT --dump_log/--write_integrity_err 접근을 확인한다. 출하/디버그 접근 정책이 권한 없는 외부 접근을 막아야 한다. 로컬 로그 조회: 등록 내부기 정보가 일치하고 정상 연결된 경우만 허용한다. 미연결/정보 불일치/연결 해제 시 기록 읽기 0회, 기록 출력 0건이어야 한다. 소프트웨어 유닛 검증 보고서의 CM3-ID-5 조회 조건/결과를 연결한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-80 | 설정파일 무결성 오류 시 공장 기본값 복원 | D | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-SP-FW-38 |  |  | 시험용 저장소에서 설정파일을 손상시킨 뒤 정상 기동한다. 기본값 적용, 저장 함수 반환값과 다시 읽은 값을 확인한다. 재기동 후 설정값과 실제 동작을 확인한다. | 조건 [1] 무결성 검사에 실패한 설정파일로 기동한다. 외부기가 공장 기본값으로 초기화된 설정에 따라 동작해야 한다.
조건 [2] 사용자 설정에만 CRC 불일치를 적용한다. 손상 전 [맵번호,자극볼륨,오디오볼륨,LED,자극알림,텔레코일,BLE]=[2,2,5,2,2,1,2]. 초기화 후 전체 설정은 [1,4,1,1,1,2,1]이어야 한다. LED/자극알림/BLE는 켜짐, 텔레코일은 꺼짐이어야 한다.
조건 [3] 초기화된 설정을 저장한 뒤 다시 읽고 적용 결과를 확인한다. 외부기가 초기화된 설정에 따라 동작해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-55 | 배터리 부족 자극 알림의 10분 간격 반복 | T | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-SP-FW-48 | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 지그에 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 외부기를 전원공급기에 연결하고 내부기에 부착한다. 외부기 전원을 켜고 리모콘 앱을 연결한다. | 자극 알림이 켜져 있어야 한다. | 전원을 3.7 V에서 3.3 V로 낮춘다. 오실로스코프로 배터리 부족 알림용 자극과 연속 3회 알림의 간격을 측정한다. | 조건 [1] 자극 알림을 켜고 내부기와 리모콘을 연결한다. 3.7 V로 기동한 뒤 3.3 V로 낮추면 자극 알림이 10분 간격으로 반복 출력되어야 한다.
조건 [2] 낮춘 전압과 내부기 연결을 유지한다. 연속 알림 시각 t0, t1, t2의 간격은 t1-t0=10분(600초), t2-t1=10분(600초)이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-56 | 자극 볼륨의 단계적 증가와 오디오 볼륨 유지 | D | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-SP-FW-47 | 리모콘이 연결된 외부기와 정상 내부기를 준비한다. 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근 뒤 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 같은 음원, 맵, 전극과 펄스폭을 사용하고 부하 저항과 프로브 극성을 확인한다. | 오디오 볼륨이 고정되고 낮은 자극 볼륨에서 출력이 안정된 상태여야 한다. 자극 크기 증가의 최소 시간이 승인된 설계 조건으로 정해져 있어야 한다. 최종 크기 계산값과 실제 증가 시간을 구분한다. | 자극 볼륨을 낮은 단계에서 높은 단계로 변경하며 요청 시점부터 최종 상태까지 전극 파형을 측정한다. 부하 저항으로 전류를 환산해 자극 크기의 단계적 증가를 확인한다. 변경 전, 증가 중, 완료 후의 오디오 볼륨을 조회한다. 변경 요청부터 최종 크기 도달까지 걸린 시간을 같은 파형에서 구하여 정해진 최소 증가 시간과 비교한다. | 조건 [1] 정상 내부기와 리모콘을 연결하고 오디오 볼륨을 고정한 채 자극 볼륨을 낮은 단계에서 높은 단계로 변경한다. 자극 크기는 즉시 최종값으로 뛰지 않고 단계적으로 증가해야 하며, 오디오 볼륨은 유지되어야 한다. 최종 크기 도달 시간은 정해진 최소 증가 시간보다 짧으면 안 된다. [E8300 보완] 최소 증가 시간의 수치/단위와 설계 근거를 입력한다. 1→4의 최종 Cnew 계산값만으로 이 시간을 판정하지 않는다.
조건 [2] 정상 내부기와 리모콘을 연결하고 오디오 볼륨을 고정한 채 자극 볼륨을 낮은 단계에서 높은 단계로 변경한다. 변경 전, 증가 중, 완료 후 조회한 오디오 볼륨이 같아야 한다.
조건 [3] 32채널 자극 볼륨 1→4의 유닛 보조 계산을 확인한다. 오디오 볼륨은 고정한다. T(자극 시작 수준)=[50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50] C(최대 자극 수준)=[150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150] 시작 Cnew[0..31](자극 크기 계산값)=[119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119] 최종 Cnew[0..31]=[150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150]이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-57 | 필수성능시험 결과 확인 | A | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-SP-FW-39, SYS-RID-SP-FW-40 |  |  | 필수성능시험 보고서의 측정값과 판정을 해당 요구사항 및 EPTC-TD24A와 대조한다. 필수성능 요구사항이 소프트웨어 요구사항 사양서와 설계 출력에 연결되고, 같은 조건으로 시험되었는지도 확인한다. | 조건 [1] 필수성능시험 보고서의 항목별 측정값과 판정을 확인한다. EPTC-TD24A의 해당 합격 기준을 만족하고 요구사항과 결과가 일치해야 한다. 상위 필수성능 요구사항 → 소프트웨어 요구사항 → 설계 항목 → 필수성능 시험 항목/결과가 빠짐없이 연결되어야 한다. 별도 시험을 새로 만들지 않고 같은 제품/맵/입력 조건의 기존 보고서 측정값과 판정을 사용한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-58 | 실시간 신호처리 주기와 블록 완료 시간 | T | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-SP-FW-41 | 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근 뒤 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 개발보드를 전원공급기와 리모콘 앱에 연결한다. 외부기를 내부기에 부착하고 전원을 켠다. | 오디오 처리를 멈추지 않고 같은 타이머로 처리 시작/완료 시각을 저장할 수 있어야 한다. 타이머의 시간 단위와 기록 누락 여부를 확인할 수 있어야 한다. | 정상 실시간 자극 중 각 오디오 블록의 처리 시작/완료 시각을 저장한다. 측정 후 RTT로 읽어 처리 주기와 다음 블록 시작 전 완료 여부를 확인한다. 처리 완료 시각에서 시작 시각을 빼 실제 처리 시간을 구한다. 해당 값과 시작 간격은 따로 비교한다. | 조건 [1] 정상 실시간 자극 중 처리 시작 간격 측정 처리 주기: 1.00 ms, 허용오차 ±5% 모든 측정 주기가 0.95~1.05 ms이고 다음 블록 시작 전에 처리가 완료되어야 한다.
조건 [2] 블록별 처리 완료 시각과 다음 시작 시각 비교 모든 블록이 다음 블록의 시작 전에 처리를 마쳐야 한다. 각 블록의 완료−시작 시간도 1.00 ms 이하이어야 한다. 시작 주기의 ±5% 허용을 완료 시간 상한에 더하지 않는다.
조건 [3] 측정 후 시작/완료 시각을 RTT로 읽는다. 측정 중 로그 출력이 정상 처리를 바꾸지 않고, 연속 블록 기록에 누락이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-59 | 데이터가 부족한 제어 명령의 오류 응답 | D | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-SP-FW-28 | 외부기를 내부기와 리모콘에 연결한다. | 필수 데이터가 빠진 명령을 보낼 수 있는 디버깅용 리모콘 앱이 준비되어야 한다. | 정상 데이터, 범위 밖 데이터, 필수 데이터가 빠진 명령을 각각 보내 응답과 설정 유지 여부를 확인한다. 0x45 명령의 방향 1은 증가, 2는 감소이다. 각 정상 확인은 시작 자극 볼륨 2로 준비한다. | 조건 [1] 정상 내부기와 리모콘을 연결하고 필수 데이터보다 짧은 명령을 보낸다. 리모콘 앱에 오류 메시지가 수신되어야 한다. 정상 데이터 확인: 시작 자극 볼륨 2에서 [0x45,0x01] → 정상 응답/볼륨 3, 같은 시작값에서 [0x45,0x02] → 정상 응답/볼륨 1. 명령 처리 유닛/시험 31의 자극 볼륨 결과를 함께 대조한다.
조건 [2] 0x45 자극 볼륨 명령의 방향 데이터 1바이트를 뺀 [0x45]만 무선으로 보낸다. 앱에 오류가 표시되고 오류 코드와 응답 형식이 QCC 통신 규칙에 맞아야 한다. 범위 밖 확인: 시작 자극 볼륨 2에서 [0x45,0x00] 및 [0x45,0x03] → 데이터 범위 오류 응답, 볼륨 2 유지. 오류 코드/응답 형식은 같은 통신 규칙과 대조한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-60 | CRC가 적용된 무선 통신 사용 | A | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-SP-FW-42 |  |  | SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 결과와 판정을 확인한다. 시험 연결에 CRC가 적용된 Bluetooth LE 통신을 사용했는지 확인한다. 확인할 기능: 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인, 리모콘의 배터리 잔량 표시, 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인, 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인, 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인, 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인. | 조건 [1] SW-FW-SYS-Test-ID-25 / 리모콘 오디오 볼륨 조절 요구사항 내용: SW-FW-RID-25: 오디오 볼륨 조절하기 자극 출력이 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다. CRC가 적용된 Bluetooth LE 통신을 사용하고 SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34가 모두 통과해야 한다.
조건 [2] SW-FW-SYS-Test-ID-26 / 리모콘 자극 볼륨 조절 요구사항 내용: SW-FW-RID-26: 자극 볼륨 조절하기 자극 출력이 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [3] SW-FW-SYS-Test-ID-27 / 리모콘 LED 알림 켜기/끄기 요구사항 내용: SW-FW-RID-27: LED 알림 켜기/끄기 앱 설정대로 LED가 켜지거나 꺼져야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [4] SW-FW-SYS-Test-ID-28 / 리모콘 자극 알림 켜기/끄기 요구사항 내용: SW-FW-RID-28: 자극 알림 켜기/끄기 배터리 부족 LED는 표시되고 자극 알림은 출력되지 않아야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [5] SW-FW-SYS-Test-ID-29 / 리모콘 배터리 상태 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-29: 배터리 상태 리모콘의 잔량 표시가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [6] SW-FW-SYS-Test-ID-30 / 리모콘 맵 번호 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-30: 선택된 맵 번호 자극 출력과 리모콘의 맵 번호가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [7] SW-FW-SYS-Test-ID-31 / 리모콘 오디오 볼륨 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-31: 오디오 볼륨 단계 자극 출력과 리모콘의 오디오 볼륨 표시가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [8] SW-FW-SYS-Test-ID-32 / 리모콘 자극 볼륨 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-32: 자극 볼륨 단계 자극 출력과 리모콘의 자극볼륨(최대출력) 표시가 변해야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [9] SW-FW-SYS-Test-ID-33 / 리모콘 LED 알림 설정 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-33: LED 알림 설정 상태 앱 설정대로 LED가 켜지고 꺼지며, 그 상태가 앱에 표시되어야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [10] SW-FW-SYS-Test-ID-34 / 리모콘 자극 알림 설정 전송 요구사항 내용: SW-FW-RID-34: 자극 알림 설정 상태 배터리 부족 LED는 표시되고 자극 알림은 출력되지 않으며, 리모콘에는 자극 알림 꺼짐이 표시되어야 한다. 해당 시험이 통과해야 한다.
조건 [11] 리모콘 시험 연결의 통신 규칙을 확인한다. CRC가 적용된 Bluetooth LE 통신에서 참조 시험 25~34가 모두 통과해야 한다. 확인할 기능: 리모콘의 오디오 볼륨 변경에 따라 자극 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 자극 볼륨 변경에 따라 출력 크기가 바뀌는지 확인한다, 리모콘의 LED 알림 켜기/끄기, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED와 알림용 자극 확인, 리모콘의 배터리 잔량 표시, 맵 변경에 따른 자극 출력과 앱 맵 번호 확인, 오디오 볼륨 변경에 따른 자극 출력과 앱 표시 확인, 자극 볼륨 변경에 따른 출력 크기와 앱 표시 확인, 리모콘의 LED 알림 설정과 실제 LED 상태 확인, 자극 알림 OFF에서 배터리 부족 LED/자극 출력/앱 표시 확인.
| SW-FW-SYS-Test-ID-61 | 내부기 미연결 시 정상 사용 준비 LED | I | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-SP-FW-43 | 내부기와 매핑 앱 연결을 해제하고 LED 알림을 켠다. 오류/OTA 표시가 없고 페어링 유지 표시와 전원 켜짐 표시가 끝난 상태로 준비한다. 시험용 강제 설정 없이 실제 QCC 잔량과 적용 이미지를 확인한다. | 내부기 미연결, 배터리 잔량 80% 이상. 오류/OTA/매핑/페어링 표시와 전원 켜짐 표시가 없어야 한다. | 내부기 미연결, 잔량 80% 이상에서 정상 사용 준비 LED를 확인한다. 낮은 잔량의 색/점멸은 시험 22와 62에서 확인한다. | 조건 [1] 내부기 미연결 상태에서 정상 사용 준비 LED를 확인한다. 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-62 | 충전 여부와 배터리 잔량에 따른 LED 표시 | I | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-SP-FW-44 | LED 알림을 켜고 내부기와 매핑 앱 연결을 해제한다. 오류/OTA/매핑/페어링 표시가 없고 전원 켜짐 표시가 끝난 상태로 준비한다. 시험용 강제 설정 없이 APP/Factory Reset 이미지 종류와 실제 QCC 잔량을 확인한다. 크래들 뚜껑을 열어 둔다. | 이 시험은 내부기 미연결의 충전/잔량 표시를 확인한다. 내부기 정상 연결 시의 흰색 사용 표시는 시험 20과 구분한다. | 충전기를 연결/해제한 각각의 상태에서 실제 QCC 잔량 80%, 79%, 10%, 9%별 LED 색과 점등/점멸을 확인한다. 0x34 수신값, 충전 연결과 뚜껑 상태를 함께 확인한다. | 조건 [1] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 해제하고 잔량 80%를 확인한다. 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다. 충전 여부와 관계없이 잔량 80% 이상은 녹색 점등, 10% 이상 80% 미만은 노란색 점등, 10% 미만은 노란색 점멸이어야 한다. 상위 기준 대조: 상위 문서는 충전기 연결 시 흰색을 요구한다. 이 시험의 현재 미연결 조건은 충전 여부와 관계없이 잔량별 색을 표시한다. 두 조건의 적용 범위를 확인하며 이번에 기존 색상 기준을 임의로 바꾸지 않는다.
조건 [2] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 해제하고 잔량 79%를 확인한다. 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [3] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 해제하고 잔량 10%를 확인한다. 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [4] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 해제하고 잔량 9%를 확인한다. 노란색 LED가 점멸해야 한다.
조건 [5] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 연결하고 잔량 80%를 확인한다. 녹색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [6] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 연결하고 잔량 79%를 확인한다. 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [7] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 연결하고 잔량 10%를 확인한다. 노란색 LED가 계속 켜져 있어야 한다.
조건 [8] LED 알림 켜짐, 내부기/매핑 미연결, 오류/OTA 표시 없음, 크래들 열림 상태에서 충전기를 연결하고 잔량 9%를 확인한다. 노란색 LED가 점멸해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-63 | 리모콘의 배터리 잔량 표시와 갱신 | I | SW-FW-RID-63 |  | 외부장치와 리모콘을 연결한다. |  | QCC 배터리 잔량을 리모콘에서 조회한다. 잔량을 변경하고 다시 조회해 표시 변화를 확인한다. | 조건 [1] QCC 잔량 37%, 충전 연결, 뚜껑 열림 상태를 전달하고 리모콘에서 조회한다. 37%에 맞는 잔량이 표시되어야 한다. 단계 표시 앱은 해당 표시 규칙에 맞아야 한다.
조건 [2] 외부장치와 리모콘의 연결을 유지하고 QCC 잔량을 72%로 바꿔 다시 조회한다. 72%에 맞는 표시로 갱신되어야 한다.
조건 [3] 0x34 [37,1,1]을 전달한 뒤 [72,0,2]를 전달한다. RTT 출력이 다음 전체 문자열과 일치해야 한다: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 1, BATT LEVEL 37 PERCENT, LID STATE 1 [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 0, BATT LEVEL 72 PERCENT, LID STATE 2
| SW-FW-SYS-Test-ID-64 | 같은 색 LED 패턴의 구분 | I | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-SP-FW-45 |  |  | 다른 우선 LED 표시가 없는 상태에서 녹색 QCC OTA/E8300 OTA를 각각 실행한다. 파란색 페어링과 내부기 연결 매핑 상태도 각각 실행한다. 실제 점멸의 전체 반복을 관찰해 같은 색의 패턴을 구분한다. | 조건 [1] 녹색 QCC OTA와 E8300 OTA를 각각 실행한다. 두 점멸 패턴이 쉽게 구분되어야 한다. 코드상 보조 예상 켜짐/꺼짐 시간: QCC OTA 1100/1100 ms, E8300 OTA 180/180 ms.
조건 [2] 파란색 페어링과 내부기 연결 매핑(잔량 >20%)을 각각 실행한다. 두 패턴이 쉽게 구분되어야 한다. 코드상 보조 예상 켜짐/꺼짐 시간: 페어링 500/500 ms, 매핑 200/800 ms.
| SW-FW-SYS-Test-ID-65 | 오류/고장 및 주의 상태의 LED 색 | I | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-SP-FW-46 |  |  | 전원 IC, FPGA 설정, 내부기 오류 등 각 오류/고장을 실제 조건 또는 시험 오류 입력으로 발생시킨다. 오류 상태, LED 요청과 실제 붉은색 표시를 확인한다. 주의 상태를 발생시켜 주황색 표시를 확인한다. 정상 연결의 흰색은 시험 20, 미연결 준비의 녹색은 시험 61, 잔량에 따른 주의 표시는 시험 22/62와 함께 대조한다. | 조건 [1] 오류 또는 고장 상태를 발생시킨다. 붉은색 LED로 표시되어야 한다.
조건 [2] 주의 상태를 발생시킨다. 주황색 LED로 표시되어야 한다. 상위 기준 대조: 상위의 주의 색상은 노란색이다. 기존 결과의 주황색과 적용 상태/제품 표시 색상이 같은지 확인한다. 이번에 기존 색상/결과를 서로 바꾸지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-66 | 블루투스 연결 해제 후 정상 동작 | D | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-SP-FW-37 |  |  | 정상 동작 중 연결 상대 장치에서 블루투스 연결을 강제로 종료한다. 연결 해제 후 자극과 기본 제어를 확인한다. | 조건 [1] 리모콘과 블루투스로 연결하고 정상 독립 자극 중 상대 장치에서 연결을 강제로 종료한다. 자극과 기본 제어가 정지나 오동작 없이 정상 동작해야 한다.
조건 [2] 매핑 연결을 해제한다. 해제 후 정상 동작으로 복귀해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-67 | 시동 완료 전 자극 정지와 부착 중 이상 출력 | T | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-SP-FW-49 | 정상 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 차동 측정으로 전극 출력을 볼 수 있게 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 시동 완료 이벤트와 파형 시각을 비교할 수 있게 준비한다. |  | 외부기의 시동과 내부기 부착 과정에서 오실로스코프로 자극 파형을 확인한다. 시동 완료 시각과 비교한다. | 조건 [1] 시동 과정과 외부기 부착 중 전극 파형을 확인한다. 시동 완료 전에는 자극이 없고, 부착 중에는 이상 출력이 없어야 한다.
조건 [2] 시동 전, 준비/연결 중, 시동 완료 이벤트 시각을 전극 파형과 비교한다. 시동 완료 전에는 자극 출력이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-68 | 종료 완료 후 자극 정지와 탈착 중 이상 출력 | T | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-SP-FW-50 | 정상 자극 중인 내부기를 출력 측정용 지그에 연결하고 전극을 PBS 용액에 담근다. 차동 측정으로 전극 출력을 볼 수 있게 오실로스코프를 연결한다. 내부기 테스트 지그 사용 시 32채널 전극 핀 헤더에서 측정한다. 종료 완료 이벤트와 파형 시각을 비교할 수 있게 준비한다. |  | 외부기의 종료와 내부기 탈착 과정에서 오실로스코프로 자극 파형을 확인한다. 종료 완료 시각과 비교한다. | 조건 [1] 정상 종료 과정과 외부기 탈착 중 전극 파형을 확인한다. 종료 완료 후에는 자극이 없고, 탈착 중에는 이상 출력이 없어야 한다.
조건 [2] 정상 자극, 종료 처리 중, 종료 완료 이벤트 시각을 전극 파형과 비교한다. 종료 완료 후에는 자극 출력이 없어야 한다.
6. 최종 통과 기준
: 모든 시험 항목의 합격/불합격을 반영하여 판단 결론을 내려야한다.
7. 시험 기준 검증
- 시험자가 식별되는가?
: 예
- 사용한 검증 전략과 시험절차가 적절한가?
: 예
- 시스템 시험이 모든 소프트웨어 요구사항을 포함해야 하고, 추적이 가능한가?
: 예
- 모든 결과를 반영한 최종 합격/불합격 판단을 포함하는가?
: 예

## 사이버보안 시험 연계
사이버보안 적용 및 시험 연계
TD24A-A-EXT / Sound1. 의료기기의 사이버보안 허가/심사 가이드라인(안내서-0995-05, 2025.01.10)의 35개 항목을 연결한다. 기존 시스템 시험 ID와 유닛 시험은 유지한다.
[QCC 자료 입력] 1.5세대의 적용 여부와 시험은 참고 이력이다. Sound1의 QCC 인증/암호화 시험 완료는 작성자 확인이며 자료는 추후 첨부한다. 이 시트의 적용성 검토/추가 근거는 기존 시험의 통과 판정과 구분한다.
번호 | 보안 ID | 요구사항 | 1.5세대 참고 | Sound1 적용 범위 | 방법 | 시스템 시험/요구사항 | 재사용 유닛 시험 | 입력 및 시험 절차 | 통과 기준/미적용 검토 기준
1 | IA-01 | 사용자 식별 및 인증 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-1 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-46 SW-FW-RID-46 SYS-RID-SP-FW-17 SW-FW-SYS-Test-ID-48 SW-FW-RID-48 SYS-RID-SP-FW-18 SW-FW-SYS-Test-ID-52 SW-FW-RID-52 SYS-RID-SP-FW-19 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 1. 맵에 등록된 내부기와 등록되지 않은 내부기를 각각 연결한다. 2. 블루투스 연결 대상을 등록하지 않은 상태, 등록(페어링)만 완료한 상태, 추가 인증(CRA)까지 완료한 상태에서 같은 제어 명령을 보낸다. | 내부기: 맵에 등록된 내부기만 연결되어야 한다. QCC: 추가 인증 전에는 일반 제어 명령을 거부하고, 인증 완료 후에는 허용해야 한다.
2 | IA-02 | 계정 관리 | 미적용 | 미적용 검토: 사용자 계정 생성/삭제 기능 없음 | A | 적용성 검토 | 별도 유닛 추가 없음 | 사용자 계정을 만들거나 삭제하는 기능이 있는지 설계 문서와 제품의 설정 화면을 확인한다. | 사용자 계정 관리 기능이 없다는 설계 내용과 이 보안 항목을 적용하지 않는 사유가 일치해야 한다.
3 | IA-03 | 식별정보 관리 | 미적용 | 적용 범위 검토: 내부기 식별번호 및 QCC 연결 식별정보 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-46 SW-FW-RID-46 SYS-RID-SP-FW-17 SW-FW-SYS-Test-ID-48 SW-FW-RID-48 SYS-RID-SP-FW-18 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 1. 맵에 등록된 내부기의 식별번호를 조회한다. 2. QCC가 블루투스 연결 대상을 구분할 때 사용하는 식별정보를 확인한다. | 각 연결 대상의 식별정보를 일관되게 사용해야 한다. 등록된 대상과 다른 대상을 구분할 수 있어야 한다.
4 | IA-04 | 인증정보 관리 | 미적용 | 적용: QCC 인증키와 내부기 보안정보 | D, A | SW-FW-SYS-Test-ID-52 SW-FW-RID-52 SYS-RID-SP-FW-19 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 SW-FW-SYS-Test-ID-77 SW-FW-RID-77 SYS-RID-SP-FW-34 | 별도 유닛 추가 없음 | 1. 생산 시 QCC 인증키를 설정하고 저장하는 자료를 확인한다. 인증키는 연결 상대를 확인하기 위한 비밀정보이다. 2. 키의 저장, 사용, 전송 과정에서 보호하는 방법과 키 변경 정책을 확인한다. 3. 내부기 정보 파일을 암호화하여 저장하는 처리도 확인한다. | 인증정보를 저장, 사용, 전송할 때의 보호 방법이 확인되어야 한다. 초기 키 설정과 키 변경 정책이 제품의 사용 방식에 맞게 정해져 있어야 한다.
5 | IA-05 | 비밀번호 강도 설정 | 미적용 | 미적용 검토: 사용자가 설정하는 비밀번호 기능 없음 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-52 SW-FW-RID-52 SYS-RID-SP-FW-19 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 | 별도 유닛 추가 없음 | 제품이 사용자 설정 비밀번호로 인증하는지, 기기에 저장된 인증키로 연결 상대를 확인하는지 구분한다. | 사용자 비밀번호 기능이 없다면 이 항목을 적용하지 않는 사유가 성립해야 한다. 기기 인증키의 보호는 IA-04 및 DC-03에서 확인해야 한다.
6 | IA-06 | 인증정보에 대한 피드백 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-2 | 적용 | D, I | SW-FW-SYS-Test-ID-71 SW-FW-RID-71 SYS-RID-SP-FW-20 SW-FW-SYS-Test-ID-75 SW-FW-RID-75 SYS-RID-SP-FW-29 | 별도 유닛 추가 없음 | 1. 올바른 인증정보와 잘못된 인증정보를 각각 입력한다. 2. 인증 성공, 실패, 진행 중 및 시간 초과 시의 응답과 오류 메시지를 확인한다. | 화면이나 응답에는 인증 결과만 표시되어야 한다. 인증키 원문이나 인증정보를 알아낼 수 있는 단서가 노출되지 않아야 한다.
7 | IA-07 | 연속적인 로그인 시도 실패 시 로그인 제한 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-3 | 적용 | T | SW-FW-SYS-Test-ID-72 SW-FW-RID-72 SYS-RID-SP-FW-21 | 별도 유닛 추가 없음 | 1. 인증을 연속 5회 실패시킨다. 2. 추가 인증 시도가 차단되는지 확인한다. 3. 설정된 제한 시간이 지난 후 올바른 정보로 다시 인증한다. 4. 제한 중에도 필요한 자극 기능에 어떤 영향이 있는지 확인한다. | 설정된 제한 시간 동안 추가 인증 시도가 차단되어야 한다. 제한이 해제된 후에는 정상 인증이 가능해야 한다. 인증 제한이 자극의 필수 기능에 미치는 영향도 확인되어야 한다.
8 | IA-08 | 시스템 사용 알림 메시지 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-4 | 적용 범위 검토: 접속 상태 표시와 사용 알림 | A | SW-FW-SYS-Test-ID-44 SW-FW-RID-44 SYS-RID-SP-FW-13 SW-FW-SYS-Test-ID-45 SW-FW-RID-45 SYS-RID-SP-FW-14 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 1. 리모콘 및 매핑 프로그램 연결 전후의 상태 표시를 확인한다. 2. 인증 화면의 시스템 사용 알림과 그 알림을 설정할 수 있는 사람의 권한을 확인한다. | 연결 상태 표시와 시스템 사용 알림을 구분해야 한다. 알림이 필요한 화면에는 해당 메시지가 표시되어야 한다. 허가된 사람만 알림을 설정할 수 있어야 한다.
9 | UC-01 | 권한 부여 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-5 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-49 SW-FW-RID-49 SYS-RID-SP-FW-26 SW-FW-SYS-Test-ID-52 SW-FW-RID-52 SYS-RID-SP-FW-19 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 1. 인증 전과 인증 후에 같은 일반 제어 명령 및 매핑 명령을 보낸다. 2. E8300의 리모콘 명령 처리 허용 상태를 false(처리 불허)와 true(처리 허용)로 각각 설정하여 응답을 확인한다. | 인증 전 일반 제어 명령은 거부되어야 한다. E8300 처리 불허(false): 기능을 실행하지 않고 오류 응답의 헤더=0xF0, 오류코드=2를 보내야 한다. 처리 중 명령은 IDLE(대기)로 정리되어야 한다. E8300 처리 허용(true): 요청한 기능만 실행되어야 한다.
10 | UC-02 | 모바일 코드 사용 통제 | 미적용 | 미적용 검토: 스크립트/모바일 코드 실행 기능 없음 | I, D | SW-FW-SYS-Test-ID-81 SW-FW-RID-81 SYS-RID-SP-FW-31 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 | 별도 유닛 추가 없음 | 외부에서 받은 실행 파일이나 스크립트를 제품에서 실행할 수 있는지 확인한다. 무선 업데이트(OTA)로 받는 고정 펌웨어 파일은 별도의 업데이트 항목에서 확인한다. | 외부에서 내려받은 스크립트 등 실행 코드(모바일 코드)를 실행하는 기능이 없어야 한다. 여기서 모바일 코드는 스마트폰 앱을 뜻하지 않는다. 펌웨어 업데이트의 통제는 SI-08 및 SI-09에서 확인해야 한다.
11 | UC-03 | 세션 잠금 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-6 | 적용 | T, D | SW-FW-SYS-Test-ID-47 SW-FW-RID-47 SYS-RID-SP-FW-22 SW-FW-SYS-Test-ID-66 SW-FW-RID-66 SYS-RID-SP-FW-37 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 1. 인증을 완료한 뒤 제어 명령을 더 보내지 않는다. 2. 기존 기준의 관찰시간 30분 동안 블루투스 연결이 종료되는지 확인한다. 3. 연결 종료 후 다시 접속한다. | QCC에 설정된 무조작 조건이 되면 블루투스 연결이 해제되어야 한다. 재접속에는 필요한 인증이 다시 적용되어야 한다. 이 시험의 연결 종료는 내부기 연결 중의 절전 동작과 구분해야 한다.
12 | UC-04 | 감사기록 생성 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-7 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-50 SW-FW-RID-50 SYS-RID-SP-FW-23 SW-FW-SYS-Test-ID-51 SW-FW-RID-51 SYS-RID-SP-FW-27 | 별도 유닛 추가 없음 | 1. 블루투스를 연결한 뒤 해제한다. 2. 설정 파일이 손상된 조건을 만든다. 3. 각 상황을 시간 및 식별정보와 함께 저장하는 감사기록을 확인한다. | 연결 시 이벤트 코드=0x40, 해제 시=0x32, 설정 파일 검사 오류 시=0xF0가 기록되어야 한다. 각 기록에 관련 시간과 식별정보가 함께 저장되어야 한다.
13 | UC-05 | 감사 처리 실패 대응 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-8 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-73 SW-FW-RID-73 SYS-RID-SP-FW-24 | 별도 유닛 추가 없음 | 감사기록 파일의 열기, 읽기, 쓰기를 각각 실패시켜 오류 처리 결과를 확인한다. 파일 동기화, 닫기 및 저장공간 부족은 기존 열기/읽기/쓰기 시험과 구분해 확인한다. | 기존 시험 범위인 열기, 읽기, 쓰기 실패: 반환값=-1이어야 하며 감사 오류 정보로 실패 종류를 구분할 수 있어야 한다. 동기화, 닫기, 저장공간 부족 등 기존 시험에서 다루지 않은 오류의 처리와 필수 기능 영향은 별도로 확인되어야 한다.
14 | UC-06 | 타임스탬프 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-9 | 적용 | I | SW-FW-SYS-Test-ID-74 SW-FW-RID-74 SYS-RID-SP-FW-25 | 별도 유닛 추가 없음 | 시간을 [26,5,2,13,14,15]로 설정한다. 순서대로 연, 월, 일, 시, 분, 초이다. 이벤트를 기록한 후 저장된 날짜와 시간을 읽는다. | 저장된 연, 월, 일, 시, 분, 초가 입력값 [26,5,2,13,14,15]와 각각 일치해야 한다.
15 | UC-07 | 부인 방지 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-10 | 적용 범위 검토: 사용자 행동과 감사기록의 연결 | D, I | SW-FW-SYS-Test-ID-50 SW-FW-RID-50 SYS-RID-SP-FW-23 SW-FW-SYS-Test-ID-74 SW-FW-RID-74 SYS-RID-SP-FW-25 SW-FW-SYS-Test-ID-79 SW-FW-RID-79 SYS-RID-SP-FW-36 | 별도 유닛 추가 없음 | 사용자가 제어 또는 설정 변경을 수행한다. 해당 사용자 식별정보, 수행한 행동 및 수행 시각이 감사기록에서 서로 연결되는지 확인한다. | 정해진 기록 범위에서 누가, 어떤 행동을, 언제 수행했는지 연결할 수 있어야 한다. 장치 식별정보와 사용자 식별정보는 구분해서 확인해야 한다.
16 | SI-01 | 통신에 대한 무결성 보장 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-11 | 적용: QCC 통신 보호와 RF 오류 검출 | D, A | SW-FW-SYS-Test-ID-49 SW-FW-RID-49 SYS-RID-SP-FW-26 SW-FW-SYS-Test-ID-60 SW-FW-RID-60 SYS-RID-SP-FW-42 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 1. QCC 인증 전후의 데이터 송수신과 연결 구간의 암호화 상태를 확인한다. 2. 내부기와 주고받는 무선 데이터는 정상 데이터와 CRC 오류가 있는 데이터를 각각 입력한다. CRC는 데이터 손상 여부를 검사하는 값이다. | QCC: 인증 및 암호화가 적용된 연결에서 허용된 데이터만 주고받아야 한다. 내부기 무선 통신: CRC 오류 데이터가 정상 응답으로 처리되지 않아야 한다.
17 | SI-02 | 악성코드로부터 보호 | 미적용 | 적용 범위 검토: 고정 펌웨어의 설치/실행 통제 | I, D | SW-FW-SYS-Test-ID-81 SW-FW-RID-81 SYS-RID-SP-FW-31 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 1. 허가된 담당자가 펌웨어를 생성하고 배포하는 절차를 확인한다. 2. 받은 펌웨어를 검사하고 실행 메모리(PRAM)에 적재한 뒤 잠그는 순서를 확인한다. 3. CRC 오류가 있는 파일을 입력했을 때의 처리 결과를 확인한다. | 허가된 배포 절차를 거친 펌웨어를 검사한 뒤 실행하는 경로가 확인되어야 한다. 적재 후 실행 메모리를 잠가야 한다. CRC 오류 파일은 정해진 오류 처리 경로로 처리되어야 한다.
18 | SI-03 | 보안 기능 검증 | 미적용 | 적용 | D, A | SW-FW-SYS-Test-ID-48 SW-FW-RID-48 SYS-RID-SP-FW-18 SW-FW-SYS-Test-ID-52 SW-FW-RID-52 SYS-RID-SP-FW-19 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 SW-FW-SYS-Test-ID-78 SW-FW-RID-78 SYS-RID-SP-FW-35 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 인증 성공/실패, 펌웨어 파일의 CRC 정상/오류 및 AES 암호화 방식의 공개 복호화 입력값에 대한 기존 시험 결과를 확인한다. | 각 보안 기능이 정상 조건과 오류 조건을 구분해야 한다. AES 복호화 시험의 4워드 입력: 출력=[6BC1BEE2,2E409F96,E93D7E11,7393172A], 반환값=0이어야 한다.
19 | SI-04 | 소프트웨어 및 정보에 대한 무결성 점검 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-12 | 적용: 저장 이미지/설정의 오류 검출 및 접근 통제 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-51 SW-FW-RID-51 SYS-RID-SP-FW-27 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 SW-FW-SYS-Test-ID-80 SW-FW-RID-80 SYS-RID-SP-FW-38 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | 펌웨어 파일의 헤더, 일반 데이터 구획 및 설정 파일의 내용을 변경한다. 변경 전 CRC 값은 그대로 둔 상태에서 각 파일을 읽거나 적재한다. | 펌웨어 일반 구획: CRC 오류가 있으면 정상 적재로 처리되지 않아야 한다. 설정 파일: 손상이 검출되면 정해진 오류 처리 또는 초기화 경로로 처리되어야 한다.
20 | SI-05 | 입력값 검증 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-13 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-59 SW-FW-RID-59 SYS-RID-SP-FW-28 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 정상 명령, 지원하지 않는 명령, OTA 파일 종류 5, 저장 위치(슬롯) 3, 짧은 데이터 및 잘못된 길이의 데이터를 각각 입력한다. | OTA 읽기(READ) 응답에서 확인할 두 항목은 [응답헤더,오류코드]이다. 슬롯 3 입력: [0xF0,3]이어야 한다. 파일 종류 5 입력: [0xF0,4]이어야 한다. 위 두 항목은 전체 응답 데이터가 아닌 비교 대상 부분이다. 각 명령에서 데이터 길이와 허용 값 범위의 검사가 확인되어야 한다.
21 | SI-06 | 오류 시 사전 결정된 상태로 출력 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-14 | 적용 | D, T | SW-FW-SYS-Test-ID-51 SW-FW-RID-51 SYS-RID-SP-FW-27 SW-FW-SYS-Test-ID-66 SW-FW-RID-66 SYS-RID-SP-FW-37 SW-FW-SYS-Test-ID-67 SW-FW-RID-67 SYS-RID-SP-FW-49 SW-FW-SYS-Test-ID-68 SW-FW-RID-68 SYS-RID-SP-FW-50 SW-FW-SYS-Test-ID-80 SW-FW-RID-80 SYS-RID-SP-FW-38 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 연결 해제, 설정 파일 오류, 전원 켜기/끄기 및 대체 펌웨어로 기동하지 못하는 조건을 각각 확인한다. | 기동 및 종료 과정에서 자극을 금지한 구간에는 출력이 없어야 한다. 오류가 발생하면 정해진 상태로 전환되어야 한다. 대체 저장 위치의 기동 시도 횟수가 상한을 넘으면 기본 저장 위치인 슬롯 1로 돌아가야 한다.
22 | SI-07 | 오류 처리 | 미적용 | 적용: 오류 처리와 중요정보 미노출 | I, D | SW-FW-SYS-Test-ID-75 SW-FW-RID-75 SYS-RID-SP-FW-29 SW-FW-SYS-Test-ID-59 SW-FW-RID-59 SYS-RID-SP-FW-28 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 정상 명령, 지원하지 않는 명령 및 인증 오류를 각각 입력한다. 제품의 오류 응답과 표시 내용을 확인한다. | 정해진 오류 응답으로 처리되어야 한다. 인증키와 중요정보가 오류 메시지에 노출되지 않아야 한다.
23 | SI-08 | 업데이트 | 미적용 | 적용: OTA 업데이트 | I, D | SW-FW-SYS-Test-ID-53 SW-FW-RID-53 SYS-RID-SP-FW-30 SW-FW-SYS-Test-ID-81 SW-FW-RID-81 SYS-RID-SP-FW-31 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 1. 인증 및 암호화가 적용된 QCC 연결로 무선 업데이트 데이터를 받는다. 2. 지원하는 파일 종류 1, 2, 3, 4 및 저장 위치(슬롯) 1, 2를 입력한다. 3. 지원하지 않는 파일 종류 5 및 슬롯 3을 입력하고 오류 응답과 이후 파일 처리 여부를 각각 확인한다. 4. 다시 기동하여 받은 파일의 검사와 적재 결과를 확인한다. | 통신 구간: QCC 인증 및 암호화로 보호되어야 한다. OTA 읽기(READ) 응답의 비교 대상 [응답헤더,오류코드]: 슬롯 3은 [0xF0,3], 파일 종류 5는 [0xF0,4]이어야 한다. 오류 응답을 보낸 결과와 이후 파일 처리를 차단한 결과를 각각 확인해야 한다. 헤더와 일반 데이터 구획: CRC 검사가 정상인 경우에 적재해야 한다. VOLATILE 구획의 CRC 검사 예외와 필요한 구획이 빠진 경우는 해당 처리 범위를 별도로 대조해야 한다.
24 | SI-09 | 업데이트에 대한 진본성 및 무결성 검증 | 미적용 | 적용: 업데이트 송신자/배포 경로와 파일 보호 | I, D, A | SW-FW-SYS-Test-ID-81 SW-FW-RID-81 SYS-RID-SP-FW-31 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 SW-FW-SYS-Test-ID-78 SW-FW-RID-78 SYS-RID-SP-FW-35 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 허가된 절차로 배포한 파일을 인증 및 암호화가 적용된 QCC 연결로 받는다. 부트로더가 파일을 AES 방식으로 복호화하고 CRC를 검사하는 처리를 확인한다. | 파일은 인증된 연결로 받아야 한다. CRC 검사 잔여값=0인 입력: 반환값=0이어야 한다. 복호화 후 CRC 오류가 있는 입력: 반환값=-1이어야 한다. 무선 통신 구간의 보호와 저장 파일이 정식 배포 파일인지 확인하는 범위는 구분해야 한다.
25 | SI-10 | 물리적 변조 방지 | 미적용 | 적용 범위 검토: 제조 시 물리적 변경 방지 | D, I | SW-FW-SYS-Test-ID-79 SW-FW-RID-79 SYS-RID-SP-FW-36 SW-FW-SYS-Test-ID-81 SW-FW-RID-81 SYS-RID-SP-FW-31 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 양산품에서 프로그램 기록/디버그 단자에 접근하는 방법과 서비스 기능의 진입 조건을 확인한다. 펌웨어 적재 후 실행 메모리(PRAM)를 잠그는 순서를 확인한다. | 허가되지 않은 물리 접근과 파일 변경을 제한하는 조건이 확인되어야 한다. 실행 메모리 잠금은 파일 적재가 완료된 후 적용되어야 한다.
26 | SI-11 | 부트 프로세스 무결성 검증 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-15 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-51 SW-FW-RID-51 SYS-RID-SP-FW-27 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 SW-FW-SYS-Test-ID-80 SW-FW-RID-80 SYS-RID-SP-FW-38 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | 정상 파일과 손상된 파일을 각각 사용하여 기동한다. 펌웨어 파일의 검사/실행 결과와 설정 파일의 초기화 결과를 확인한다. | 정상 CRC 펌웨어: 실행되어야 한다. 일반 데이터 구획에 오류가 있는 펌웨어: 거부되어야 한다. 설정 파일 오류: 기본값 [1,4,1,1,1,2,1]이 적용되어야 한다.
27 | DC-01 | 정보에 대한 기밀성 보장 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-16 | 적용 | D, A | SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 SW-FW-SYS-Test-ID-77 SW-FW-RID-77 SYS-RID-SP-FW-34 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | QCC 연결 구간에서 암호화가 적용되는지 확인한다. 내부기 제조번호와 사용자 이니셜을 파일에 암호화해 저장한 뒤 다시 읽어 원래 정보로 복호화하는지 확인한다. | 전송 구간이 암호화되어야 한다. 내부기 제조번호와 사용자 이니셜은 AES 방식으로 저장 및 복호화되어야 한다.
28 | DC-02 | 보건의료정보 비식별화 | 미적용 | 적용 범위 검토: 저장하는 사용자 정보의 식별 가능성 | A | SW-FW-SYS-Test-ID-77 SW-FW-RID-77 SYS-RID-SP-FW-34 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 저장하는 내부기 제조번호 및 사용자 이니셜 등의 항목을 확인한다. 그 정보로 환자를 알아볼 수 있는지, 알아볼 수 있다면 개인을 식별하지 못하도록 처리하는 방법이 있는지 확인한다. | 개인을 식별하는 정보를 저장하지 않거나, 저장한다면 해당 정보의 비식별화 방법이 확인되어야 한다. 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 비식별화와 정보 내용을 암호로 바꾸는 AES 암호화는 구분해서 확인해야 한다.
29 | DC-03 | 안전한 암호화 사용 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-17 | 적용 | D, A | SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 SW-FW-SYS-Test-ID-78 SW-FW-RID-78 SYS-RID-SP-FW-35 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 1. QCC 통신과 인증키를 보호하는 방법을 확인한다. 2. E8300의 저장 파일 및 부트 파일에 적용하는 AES 암호화의 방식, 모드 및 키 길이를 확인한다. 3. CRC가 무엇을 검사하는지 확인한다. | E8300: AES-128 ECB 방식, 16바이트 블록 처리가 확인되어야 한다. CRC16: 데이터 오류 검출 용도로 구분되어야 한다. QCC 보호 방식: 적용 목적에 맞는 권고 근거가 별도로 확인되어야 한다.
30 | TRE-01 | 감사로그에 대한 비인가된 접근 제한 | 적용 SW-FW-VV-Test-ID-18 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-79 SW-FW-RID-79 SYS-RID-SP-FW-36 | 별도 유닛 추가 없음 | 감사기록을 읽고 전송할 수 있는 권한과 전송 시 암호화 여부를 확인한다. 허가된 사용자도 저장된 기록을 수정할 수 있는지 확인한다. 제조/시험 중의 직접 접근과 원격 접근은 구분해서 확인한다. | 허가된 경로에서만 감사기록을 읽을 수 있어야 한다. 전송 시 기록이 보호되어야 한다. 허가된 사용자도 저장된 감사기록을 수정할 수 없어야 한다.
31 | RA-01 | 서비스 거부 (Denial of Service, DoS) 방지 | 미적용 | 적용 범위 검토: 무선/입력 처리의 서비스 거부 대응 | D, T | SW-FW-SYS-Test-ID-59 SW-FW-RID-59 SYS-RID-SP-FW-28 SW-FW-SYS-Test-ID-66 SW-FW-RID-66 SYS-RID-SP-FW-37 SW-FW-SYS-Test-ID-67 SW-FW-RID-67 SYS-RID-SP-FW-49 SW-FW-SYS-Test-ID-68 SW-FW-RID-68 SYS-RID-SP-FW-50 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 지원하지 않는 명령, 잘못된 입력 및 연결 해제에 대한 기존 결과를 확인한다. 잘못된 입력을 반복하거나 지나치게 많이 보내 제품 사용을 방해할 위험을 검토한다. | 기존 오류 입력이 정상 제어 명령으로 처리되지 않아야 한다. 반복 입력이 자극의 필수 기능을 방해하는지 평가되어야 한다.
32 | RA-02 | 의료기기 백업 | 미적용 | 적용 범위 검토: 기본/대체 이미지 및 설정 복구 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-80 SW-FW-RID-80 SYS-RID-SP-FW-38 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 기본 펌웨어 저장 위치(슬롯 1), 대체 위치(슬롯 2) 및 사용자 설정의 기본값 복구를 확인한다. 백업 대상 자료와 복구 방법을 확인한다. | 정해진 펌웨어 및 설정의 복구 경로가 확인되어야 한다. 백업하지 않는 자료는 그 사유와 복구 방법이 명확해야 한다.
33 | RA-03 | 의료기기 복구 및 재구성 | 미적용 | 적용 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-80 SW-FW-RID-80 SYS-RID-SP-FW-38 SW-FW-SYS-Test-ID-54 SW-FW-RID-54 SYS-RID-SP-FW-32 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 대체 펌웨어 기동의 시도 상한을 3으로 둔다. 호출 전 시도 횟수 2와 3을 각각 입력한다. 사용자 설정도 초기화한다. | 호출 전 횟수 2: 호출 후 3이 되며 슬롯 2를 유지해야 한다. 호출 전 횟수 3: 호출 후 4가 되며 슬롯 1로 돌아가야 한다. 상태값은 BOOT/TRY_DONE/FAIL이어야 한다. 사용자 설정 초기화: 기본값 [1,4,1,1,1,2,1]이어야 한다.
34 | RA-04 | 네트워크 및 보안 구성 설정 | 미적용 | 적용 범위 검토: QCC 네트워크/보안 설정 | D | SW-FW-SYS-Test-ID-48 SW-FW-RID-48 SYS-RID-SP-FW-18 SW-FW-SYS-Test-ID-52 SW-FW-RID-52 SYS-RID-SP-FW-19 SW-FW-SYS-Test-ID-76 SW-FW-RID-76 SYS-RID-SP-FW-33 | 별도 유닛 추가 없음 | 사용설명서의 연결 대상 등록(페어링) 및 보안 설정 방법을 실제 제품 설정과 비교한다. 설정을 변경할 수 있는 사람의 권한과 변경 후 상태를 확인하는 방법을 검토한다. | 사용설명서에 해당 설정 방법이 안내되어 있어야 한다. 허가된 설정 변경 방법과 변경 후 상태 확인 방법이 제품의 동작과 일치해야 한다.
35 | RA-05 | 불필요한 기능 비활성화 | 미적용 | 적용 범위 검토: 불필요 기능 제한 | D, I | SW-FW-SYS-Test-ID-79 SW-FW-RID-79 SYS-RID-SP-FW-36 SW-FW-SYS-Test-ID-81 SW-FW-RID-81 SYS-RID-SP-FW-31 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 양산 설정에서 서비스/디버그 기능과 외부 접근 단자를 확인한다. | 제품 사용에 필요한 기능만 사용할 수 있어야 한다. 제조/시험 기능은 접근이 제한되거나 사용하지 않도록 설정되어 있어야 한다.