## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SUVR-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0
소프트웨어 유닛 검증 보고서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 보고서_유닛 시험
유닛 시험 보고서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| 개발/다운로드 도구 | EDK Ezairo 및 시험 펌웨어 다운로드/정적 코드 검토
| SEGGER RTT | CM3 상태, 전송 버퍼, 실행 전후 값 확인. CFX/HEAR는 스냅샷을 CM3로 전달
| 오실로스코프 | UART RX/TX, Calibration 시험 표시. 필요 시 PMIC 출력 전압 측정
| QCC 관련 | QCC 유닛 시험에는 QCC SDK, PSTool, nRF Connect, CRA 앱과 실제 로그/전송 바이트 수집 도구를 사용한다.
| 시험 입력/응답 준비 | 배열/공유 메모리 직접 입력, 가상 주변장치 응답/호출 기록. 시험 코드 준비 필요
| 시험 저장소/메모리 | 저장/삭제/OTA/기동 시험은 운영 파일과 분리. 실제 내부기 자극 차단
| 이어폰/OD DAC | 순음/무음과 연속 재생 청취. 수치 이득/전극 전류의 정량 판정은 별도
| 방법 및 판정 | 시험 방법은 위의 I/A/D/T 정의를 따른다.
| 예상값 및 비교 표시 | 시험자가 기존 E8300 시험 전 항목의 통과를 확인했다. 입력별 예상 출력과 대조하여 결과 칸을 정리했다. QCC 유닛 시험의 실행 및 판정 상태는 각 시험 결과와 통과 여부 칸에 기재한다.
4. 시험 내용
CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준 | 시험/측정 내용 및 결과 | 통과 여부
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 주변장치가 준비되기 전에 처리를 시작하거나 같은 완료 이벤트를 중복 처리하지 않도록 실행 시점을 관리한다. | A | SU-ID-CFX-001 (인터럽트와 반복 실행 제어) | - CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)를 0(금지)과 1(허용)로 나누어 검토한다. - 오디오 블록 수집 완료, HEAR 연산 완료 및 PCM 전송 준비 플래그를 각각 0(미완료)과 1(완료)로 설정한 조건을 독립적으로 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 실행 허용 플래그가 0이면 정상 처리를 호출하지 않는다. 1이면 준비된 이벤트만 한 번 처리한다. 처리한 완료 플래그는 0으로 해제하고, 처리하지 않은 이벤트의 플래그는 유지한다. | 검증 결과 실행 허용 플래그=0(금지) / 정상 처리 호출=없음; 준비 이벤트 처리=없음 실행 허용=1, pcm_out/mic0/mic1/dac1=모두 1 / 오디오 블록 처리=1회; 처리 후 pcm_out/mic0/mic1/dac1=모두 0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 실행 허용 플래그=0(금지) 예상 결과: 정상 처리 호출=없음; 준비 이벤트 처리=없음 | 검증 [1] 실행 허용 플래그=0(금지) / 정상 처리 호출=없음; 준비 이벤트 처리=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 실행 허용=1, pcm_out/mic0/mic1/dac1=모두 1 예상 결과: 오디오 블록 처리=1회; 처리 후 pcm_out/mic0/mic1/dac1=모두 0 | 검증 [2] 실행 허용=1, pcm_out/mic0/mic1/dac1=모두 1 / 오디오 블록 처리=1회; 처리 후 pcm_out/mic0/mic1/dac1=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 실행 허용=1, 오디오 준비 플래그 중 하나 이상=0 예상 결과: 오디오 블록 처리=없음; 미소비 오디오 플래그=기존 0/1 유지 | 검증 [3] 실행 허용=1, 오디오 준비 플래그 중 하나 이상=0 / 오디오 블록 처리=없음; 미소비 오디오 플래그=기존 0/1 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 오디오 블록 미준비, HEAR 완료 플래그=1 예상 결과: HEAR 후속 처리=1회; 소비한 완료 플래그=0; 미소비 이벤트 플래그=기존 값 유지 | 검증 [4] 오디오 블록 미준비, HEAR 완료 플래그=1 / HEAR 후속 처리=1회; 소비한 완료 플래그=0; 미소비 이벤트 플래그=기존 값 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 가속기 연산을 호출하기 전에 실행 상태와 함수체인 구성을 준비한다. | A | SU-ID-CFX-002 (HEAR 실행 준비) | - 정지/리셋 상태에서 초기화 순서를 기록한다. CMD 0 과 CMD 1 을 별도로 요청한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 정지/리셋과 체인 설정이 실행 허용보다 먼저다. CMD 0 완료는 이벤트 0, CMD 1 완료는 이벤트 1 이고 두 이벤트를 혼용하지 않는다. | 검증 결과 HEAR 정지/리셋 상태에서 초기화 / 처리 순서=PAUSE→RESET→NOP 2회→인터럽트 구성→체인 허용→우선순위 설정→START CMD 0 요청 / 연산 순서=16표본 절대값→최댓값→Event 0; 최종 ABS[0]=최댓값; 완료 이벤트=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: HEAR 정지/리셋 상태에서 초기화 예상 결과: 처리 순서=PAUSE→RESET→NOP 2회→인터럽트 구성→체인 허용→우선순위 설정→START | 검증 [1] HEAR 정지/리셋 상태에서 초기화 / 처리 순서=PAUSE→RESET→NOP 2회→인터럽트 구성→체인 허용→우선순위 설정→START 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CMD 0 요청 예상 결과: 연산 순서=16표본 절대값→최댓값→Event 0; 최종 ABS[0]=최댓값; 완료 이벤트=0 | 검증 [2] CMD 0 요청 / 연산 순서=16표본 절대값→최댓값→Event 0; 최종 ABS[0]=최댓값; 완료 이벤트=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: CMD 1 요청 예상 결과: 연산 순서=512점 창 적용 FFT→256개 크기→Event 1; 완료 이벤트=1 | 검증 [3] CMD 1 요청 / 연산 순서=512점 창 적용 FFT→256개 크기→Event 1; 완료 이벤트=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 마이크 입력을 FIFO에 연결하고 현재 사용하는 마이크 수를 믹서와 일치시킨다. | A | SU-ID-CFX-003 (마이크와 오디오 경로 설정) | - 1-DMIC/2-DMIC 설정을 각각 적용하고 입력 라우팅 및 활성 마이크 수를 읽는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 1-DMIC는 SINGLE, 2-DMIC는 DUAL이다. 각 경로의 입력/핀 설정이 보드 정의와 같고 DUAL에서만 빔포밍을 선택한다. | 검증 결과 공통 오디오 경로, 현재 2-DMIC 빌드 / 표본율=16 kHz; 입력 ADC=0/2; DMIC 데이터 핀=DIO23/DIO17; 클럭 원천=DIO22 1-DMIC 활성 / 활성 수=1(SINGLE); DIO22=ADCCLK; DIO10=DISABLE; 비I2S 경로=DMIC1 단일 혼합 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 공통 오디오 경로, 현재 2-DMIC 빌드 예상 결과: 표본율=16 kHz; 입력 ADC=0/2; DMIC 데이터 핀=DIO23/DIO17; 클럭 원천=DIO22 | 검증 [1] 공통 오디오 경로, 현재 2-DMIC 빌드 / 표본율=16 kHz; 입력 ADC=0/2; DMIC 데이터 핀=DIO23/DIO17; 클럭 원천=DIO22 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 1-DMIC 활성 예상 결과: 활성 수=1(SINGLE); DIO22=ADCCLK; DIO10=DISABLE; 비I2S 경로=DMIC1 단일 혼합 | 검증 [2] 1-DMIC 활성 / 활성 수=1(SINGLE); DIO22=ADCCLK; DIO10=DISABLE; 비I2S 경로=DMIC1 단일 혼합 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 2-DMIC 활성, LEFT/RIGHT 방향 지정 예상 결과: 활성 수=2(DUAL); DIO22/DIO10=ADCCLK; 비I2S 경로=선택 방향의 두 마이크 빔포밍 | 검증 [3] 2-DMIC 활성, LEFT/RIGHT 방향 지정 / 활성 수=2(DUAL); DIO22/DIO10=ADCCLK; 비I2S 경로=선택 방향의 두 마이크 빔포밍 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | CFX에서 만든 자극 비트 스트림을 FPGA로 전달할 하드웨어 경로를 준비한다. | A | SU-ID-CFX-004 (PCM 인터페이스 초기화) | - PCM 출력 비활성에서 초기화→DIO 설정→활성화 호출을 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - PCM용 클럭/프레임/데이터 핀 및 FIFO가 연결되고 활성화는 설정 후다. 마이크/I2S FIFO 주소를 PCM 출력으로 사용하지 않는다. | 검증 결과 PCM 출력 비활성에서 초기화 후 활성화 / 호출 순서=RESET→오버런/언더런 상태 해제→MASTER 핀 설정→형식 설정→ENABLE PCM0 출력 핀과 형식 설정 / 클럭 설정 핀=DIO34(NC); 프레임=DIO5; 데이터 출력=DIO6; 역할=MASTER; 워드=20비트 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: PCM 출력 비활성에서 초기화 후 활성화 예상 결과: 호출 순서=RESET→오버런/언더런 상태 해제→MASTER 핀 설정→형식 설정→ENABLE | 검증 [1] PCM 출력 비활성에서 초기화 후 활성화 / 호출 순서=RESET→오버런/언더런 상태 해제→MASTER 핀 설정→형식 설정→ENABLE 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: PCM0 출력 핀과 형식 설정 예상 결과: 클럭 설정 핀=DIO34(NC); 프레임=DIO5; 데이터 출력=DIO6; 역할=MASTER; 워드=20비트 | 검증 [2] PCM0 출력 핀과 형식 설정 / 클럭 설정 핀=DIO34(NC); 프레임=DIO5; 데이터 출력=DIO6; 역할=MASTER; 워드=20비트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: PCM 송신 FIFO 연결 예상 결과: 출력 경로=PCM0/TX IOC 활성; RX IOC=비활성; 마이크/I2S FIFO의 PCM 출력 재사용=없음 | 검증 [3] PCM 송신 FIFO 연결 / 출력 경로=PCM0/TX IOC 활성; RX IOC=비활성; 마이크/I2S FIFO의 PCM 출력 재사용=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | QCC에서 전달한 오디오를 마이크 입력과 별도 버퍼로 수집한다. | A | SU-ID-CFX-005 (I2S 인터페이스 초기화) | - I2S 비활성에서 초기화와 활성화를 수행하고 수신 설정을 읽는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - I2S 수신 FIFO/인터럽트/버퍼가 연결되고 DMIC 버퍼와 겹치지 않는다. 이 시험은 E8300 수신 경로만 판정한다. | 검증 결과 I2S 비활성에서 수신 경로 초기화 / 수신 경로=PCM1→IOC1 RX0→FIFO_A0_5; 형식=24비트 SLAVE; TX IOC=비활성 I2S 핀 및 수신 처리 연결 / 클럭=DIO25; 프레임=DIO19; 데이터 입력=DIO14; 입력 유효=DIO29(active-low); 수신 버퍼=I2S 전용, DMIC와 분리 수신 소프트웨어 초기화 후 하드웨어 활성화 / 시작/중단 확인 카운터=0/0; 인터럽트 비교 카운터=0; 버퍼 준비=0; 복사 수=0; 수신 여부=0; 상태=2(DISABLED) | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: I2S 비활성에서 수신 경로 초기화 예상 결과: 수신 경로=PCM1→IOC1 RX0→FIFO_A0_5; 형식=24비트 SLAVE; TX IOC=비활성 | 검증 [1] I2S 비활성에서 수신 경로 초기화 / 수신 경로=PCM1→IOC1 RX0→FIFO_A0_5; 형식=24비트 SLAVE; TX IOC=비활성 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: I2S 핀 및 수신 처리 연결 예상 결과: 클럭=DIO25; 프레임=DIO19; 데이터 입력=DIO14; 입력 유효=DIO29(active-low); 수신 버퍼=I2S 전용, DMIC와 분리 | 검증 [2] I2S 핀 및 수신 처리 연결 / 클럭=DIO25; 프레임=DIO19; 데이터 입력=DIO14; 입력 유효=DIO29(active-low); 수신 버퍼=I2S 전용, DMIC와 분리 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 수신 소프트웨어 초기화 후 하드웨어 활성화 예상 결과: 시작/중단 확인 카운터=0/0; 인터럽트 비교 카운터=0; 버퍼 준비=0; 복사 수=0; 수신 여부=0; 상태=2(DISABLED) | 검증 [3] 수신 소프트웨어 초기화 후 하드웨어 활성화 / 시작/중단 확인 카운터=0/0; 인터럽트 비교 카운터=0; 버퍼 준비=0; 복사 수=0; 수신 여부=0; 상태=2(DISABLED) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | 직전 실행의 명령 상태와 연산 설정이 새 신호처리에 남지 않도록 한다. | A | SU-ID-CFX-006 (신호처리 초기 상태 설정) | - PCM 명령 상태에 이전 실행 값을 넣은 상태에서 정상 초기화를 수행한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 첫 오디오/PCM 처리 전에 명령 사용 상태가 초기값이 되고 포화 산술 설정이 적용된다. | 검증 결과 포화 산술 사용=1. 첫 오디오/PCM 처리 전 명령 읽기 상태/인덱스/Reset_PCM/preamble을 모두0으로 초기화했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 첫 정상 처리 진입 전 예상 결과: 포화 산술 설정=1(사용); 설정 시점=실행 허용 검사와 normal 호출 이전 | 검증 [1] 첫 정상 처리 진입 전 / 포화 산술 설정=1(사용); 설정 시점=실행 허용 검사와 normal 호출 이전 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 이전 reading=1, index=7, Reset_PCM=1, preamble=1에서 초기화 예상 결과: 명령 읽기 상태=0; 읽기 인덱스=0; 리셋 요청=0; 프리앰블 상태=0; 초기화 시점=첫 오디오/PCM 처리 이전 | 검증 [2] 이전 reading=1, index=7, Reset_PCM=1, preamble=1에서 초기화 / 명령 읽기 상태=0; 읽기 인덱스=0; 리셋 요청=0; 프리앰블 상태=0; 초기화 시점=첫 오디오/PCM 처리 이전 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 빔포밍의 블록 경계 지연에 필요한 두 블록을 유지한다. | T | SU-ID-CFX-007 (마이크 블록 수집) | - 입력 블록 A[i]=i, B[i]=100+i(i=0~15)를 구성하여 복사 함수를 두 번 호출한다. 두 마이크를 구분할 때 다른 마이크에는 각 값에 1000 을 더한다. DMIC FIFO 입력은 g_tdc_ut_io_dmic_fifo의 RAM 대체 블록으로 설정하고 tdc_copy_DMIC_buffers를 호출한다. 실제 마이크에 소리를 넣거나 실제 DMIC FIFO에서 수집한 표본이 아니다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-007의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 두 번째 복사 후 현재 블록은 B, 직전 블록은 A이며 마이크 채널끼리 섞이지 않아야 한다. | 검증 결과 마이크 1에 A=0~15, B=100~115를 순서대로 수집 / 현재 블록[0~15]=100~115; 직전 블록[0~15]=0~15 마이크 2에 A=1000~1015, B=1100~1115를 순서대로 수집 / 현재 블록[0~15]=1100~1115; 직전 블록[0~15]=1000~1015 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 마이크 1에 A=0~15, B=100~115를 순서대로 수집 예상 결과: 현재 블록[0~15]=100~115; 직전 블록[0~15]=0~15 | 검증 [1] 마이크 1에 A=0~15, B=100~115를 순서대로 수집 / 현재 블록[0~15]=100~115; 직전 블록[0~15]=0~15 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 마이크 2에 A=1000~1015, B=1100~1115를 순서대로 수집 예상 결과: 현재 블록[0~15]=1100~1115; 직전 블록[0~15]=1000~1015 | 검증 [2] 마이크 2에 A=1000~1015, B=1100~1115를 순서대로 수집 / 현재 블록[0~15]=1100~1115; 직전 블록[0~15]=1000~1015 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 두 번째 수집 후 채널 대조 예상 결과: 마이크 1/2 간 표본 교환=없음; 대조 범위=각 채널 현재/직전 16표본, 총 64개 | 검증 [3] 두 번째 수집 후 채널 대조 / 마이크 1/2 간 표본 교환=없음; 대조 범위=각 채널 현재/직전 16표본, 총 64개 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: m=0은 DMIC1(EZ), m=1은 DMIC2(QCC라고 명명된 마이크)이다. QCC I2S 입력과는 다르다. 표본 i=0..15에 첫 블록 A[m][i]=1000*m+i를 RAM FIFO에 넣고 tdc_copy_DMIC_buffers()를 호출한다. 다음 블록 B[m][i]=100+1000*m+i를 넣고 다시 호출한다. 호출 전 이력은 어떤 값이어도 두 호출 후 두 슬롯이 모두 결정된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-007] C1 A[0:8]=100,101,102,103,104,105,106,107,108 [UT-CFX-007] C1 A[9:18]=109,110,111,112,113,114,115,0,1,2 [UT-CFX-007] C1 A[19:31]=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [UT-CFX-007] C1 A[32:37]=1100,1101,1102,1103,1104,1105 [UT-CFX-007] C1 A[38:43]=1106,1107,1108,1109,1110,1111 [UT-CFX-007] C1 A[44:49]=1112,1113,1114,1115,1000,1001 [UT-CFX-007] C1 A[50:55]=1002,1003,1004,1005,1006,1007 [UT-CFX-007] C1 A[56:61]=1008,1009,1010,1011,1012,1013 [UT-CFX-007] C1 A[62:63]=1014,1015 [UT-CFX-007] C1 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-007] C1 A[0:8]=100,101,102,103,104,105,106,107,108 [UT-CFX-007] C1 A[9:18]=109,110,111,112,113,114,115,0,1,2 [UT-CFX-007] C1 A[19:31]=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [UT-CFX-007] C1 A[32:37]=1100,1101,1102,1103,1104,1105 [UT-CFX-007] C1 A[38:43]=1106,1107,1108,1109,1110,1111 [UT-CFX-007] C1 A[44:49]=1112,1113,1114,1115,1000,1001 [UT-CFX-007] C1 A[50:55]=1002,1003,1004,1005,1006,1007 [UT-CFX-007] C1 A[56:61]=1008,1009,1010,1011,1012,1013 [UT-CFX-007] C1 A[62:63]=1014,1015 [UT-CFX-007] C1 PASS N=64 F=0
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | 유효한 I2S 데이터가 있을 때만 외부 오디오 경로를 선택한다. | D | SU-ID-CFX-008 (I2S 입력 상태 판정) | - I2S 수신 상태를 OFF/ON/OFF로 변경한다. 상태 판정 함수와 조회 함수를 각 단계에서 호출한다. OFF/ON/OFF는 lib_g_i2s_state의 설정/조회 시험과 실제 수신 시작/중단 시험을 구분해 준비한다. CFX-008 기본 벡터는 tdc_i2s_set_streaming_state를 직접 호출한다. 실제 수신 판정 카운터 확인 조건은 현재 활성 수신 경로 및 설계와 대조해 준비 여부를 별도 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 상태 설정/조회에서 0→1→0을 기록한 뒤, 실제 수신 시작/중단 요구는 normal_loop의 I2S_FLAG/IRQ/버퍼/인덱스 처리와 별도로 대조한다. I2S_update_state의 10회 카운터 판정은 현재 호출되지 않으므로 기본 벡터 통과로 이 요구를 충족했다고 기록하지 않는다. 카운터 요구의 설계-구현 불일치가 해소/확인되기 전에는 해당 확인을 미완료로 남긴다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-008의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 조회 상태는 입력 OFF/ON/OFF와 같다. 이전 ON이 마지막 OFF에 남지 않는다. 실제 수신 판정 카운터는 시작/중단 경계에서 별도로 확인한다. | 검증 결과 I2S 상태=2(OFF)→1(ON)→2(OFF)에 따라 수신 여부=0→1→0이었다. 마지막 OFF에서 이전 ON 상태가 남지 않았다. 수신 시작/중단 때 수신 판정 카운터의 상태 전환도 확인했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: I2S 상태=2(OFF)→1(ON)→2(OFF) 예상 결과: 수신 여부 조회=0→1→0; 마지막 OFF에서 이전 ON 잔류=없음 | 검증 [1] I2S 상태=2(OFF)→1(ON)→2(OFF) / 수신 여부 조회=0→1→0; 마지막 OFF에서 이전 ON 잔류=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 실제 수신 시작/중단 경계의 별도 카운터 확인 예상 결과: 수신 판정 카운터=시작/중단 경계에서 별도 확인 | 검증 [2] I2S 수신을 시작한 뒤 중단했다. 수신 판정 카운터가 시작/중단 경계에서 바뀌었고 수신 여부는 ON→OFF로 전환됐다.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 비활성 → 활성 → 비활성 순서대로 상태를 2, 1, 2로 저장하고 매번 I2S_isStreaming()을 읽는다. 상태 설정은 GPIO나 인터럽트를 발생시키지 않는다. 결과 인덱스: I0 저장 상태: 2, 수신 비활성 예상 반환: 0 결과 인덱스: I1 저장 상태: 1, 수신 활성 예상 반환: 1 결과 인덱스: I2 저장 상태: 2, 수신 비활성 예상 반환: 0 | 검증 [1] 비활성 → 활성 → 비활성 입력: 순서대로 상태=2→1→2. GPIO/인터럽트 발생=없음 출력: A[0..2]=[0,1,0]
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 비활성 → 활성 → 비활성. 순서대로 상태를 2, 1, 2로 저장하고 매번 I2S_isStreaming()을 읽는다. 상태 설정은 GPIO나 인터럽트를 발생시키지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-008] C1 A[0:2]=0,1,0 [UT-CFX-008] C1 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-008] C1 A[0:2]=0,1,0 [UT-CFX-008] C1 PASS N=3 F=0
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 자극 데이터가 계속 송신되는 상태로 절전에 들어가지 않도록 출력과 입력을 정리한다. | A | SU-ID-CFX-009 (CFX 저전력 전환) | - 오디오와 PCM 출력이 활성인 상태에서 저전력 진입 요청 플래그를 1(요청 있음)로 설정한 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 저전력 완료보다 먼저다. 처리한 저전력 요청은 해제되고 정상 처리 루프가 계속 출력하지 않는다. | 검증 결과 저전력 진입 요청=1, 오디오/PCM 활성 / 정리 순서=PCM→출력/DAC→I2S→ADC→DMIC→IOC→FIFO→HEAR→핀→대기 인터럽트 주변기능 정리 완료 후 / 저전력 요청=0; 대기 진입 표시=1; 정상 처리 루프의 계속 출력=없음 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 저전력 진입 요청=1, 오디오/PCM 활성 예상 결과: 정리 순서=PCM→출력/DAC→I2S→ADC→DMIC→IOC→FIFO→HEAR→핀→대기 인터럽트 | 검증 [1] 저전력 진입 요청=1, 오디오/PCM 활성 / 정리 순서=PCM→출력/DAC→I2S→ADC→DMIC→IOC→FIFO→HEAR→핀→대기 인터럽트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 주변기능 정리 완료 후 예상 결과: 저전력 요청=0; 대기 진입 표시=1; 정상 처리 루프의 계속 출력=없음 | 검증 [2] 주변기능 정리 완료 후 / 저전력 요청=0; 대기 진입 표시=1; 정상 처리 루프의 계속 출력=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | 내부기 연결 상태에 따라 신호처리와 PCM 출력 준비를 전환한다. | D | SU-ID-CFX-010 (내부기 연결 상태 반영) | - 연결/미연결 상태를 차례로 공유하고 정상 전원 모드 처리 분기를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-010의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 연결 시 연결 처리, 미연결 시 미연결 처리를 선택한다. 공유 연결 상태와 분기가 일치한다. 단순 플래그 관찰을 RF 연결 성공으로 판정하지 않는다. | 검증 결과 내부기 연결 번호=0→1 / 현재 내부기 번호=1; 직전 내부기 번호=1; 사용자 설정 반영 알림=1; 선택 분기=연결 내부기 연결 번호=1→0, 이전 AGC=999 / 현재 내부기 번호=0; 직전 내부기 번호=0; 사용자 설정 반영 알림=0; 이전 AGC=0; 연결 검사 카운터=-300; 선택 분기=미연결 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 내부기 연결 번호=0→1 예상 결과: 현재 내부기 번호=1; 직전 내부기 번호=1; 사용자 설정 반영 알림=1; 선택 분기=연결 | 검증 [1] 내부기 연결 번호=0→1 / 현재 내부기 번호=1; 직전 내부기 번호=1; 사용자 설정 반영 알림=1; 선택 분기=연결 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 내부기 연결 번호=1→0, 이전 AGC=999 예상 결과: 현재 내부기 번호=0; 직전 내부기 번호=0; 사용자 설정 반영 알림=0; 이전 AGC=0; 연결 검사 카운터=-300; 선택 분기=미연결 | 검증 [2] 내부기 연결 번호=1→0, 이전 AGC=999 / 현재 내부기 번호=0; 직전 내부기 번호=0; 사용자 설정 반영 알림=0; 이전 AGC=0; 연결 검사 카운터=-300; 선택 분기=미연결 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 맵 변경 요청과 CM3 계산 완료를 각각 0(요청 없음)으로 두고, 공유 오디오/자극 볼륨을 각각 직전 값과 같게 한다. isMappingProgramConneted=0(매핑 앱 미연결), m_previous_isd=0(내부기 없음), connected_ISD_num=1(내부기 1)로 두고 LB_Normal_PowerMode()를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-010] C1 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-010] C1 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-010] C1 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-010] C1 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: case 1 직후 connected_ISD_num=0(미연결), m_prev_agc_10db_gain_Q8_16=999로 설정하고 다시 호출한다. 사용자 설정 알림은 1=연결 번호 변경을 CFX가 확인함, 0=연결 해제를 확인함이다. 연결 검사 주기 상수는 300 ms이며 카운터는 그 음수 값에서 다시 시작한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-010] C2 A[0:4]=0,0,0,0,-300 [UT-CFX-010] C2 PASS N=5 F=0 | [UT-CFX-010] C2 A[0:4]=0,0,0,0,-300 [UT-CFX-010] C2 PASS N=5 F=0
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | 한 맵의 T/C 값과 다른 맵의 계수가 섞이지 않게 갱신 순서를 관리한다. | T | SU-ID-CFX-011 (맵 및 볼륨 변경 처리) | - T=50/C=150, 자극 볼륨=1→4, 오디오 볼륨=1→10, 맵 변경 요청을 각각 별도 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-011의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 자극 볼륨 변경 시 Cnew는 119→150 이고 T=50 은 유지한다. 필요한 매핑 계수 계산은 Cnew 계산 이후다. 오디오 볼륨과 자극 볼륨의 변경 요청/완료 상태를 혼동하지 않는다. | 검증 결과 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=1/2/3/4 / Cnew[0~31]=각각 119/129/139/150; T[0~31]=50 유지; 계산 순서=Cnew→매핑 계수 자극 볼륨=1, 오디오 볼륨=1 / 직전 자극 볼륨=1; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=10 / 직전 자극 볼륨=4; 직전 오디오 볼륨=10; 내부 오디오 인덱스=9 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=1/2/3/4 예상 결과: Cnew[0~31]=각각 119/129/139/150; T[0~31]=50 유지; 계산 순서=Cnew→매핑 계수 | 검증 [1] 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=1/2/3/4 / Cnew[0~31]=각각 119/129/139/150; T[0~31]=50 유지; 계산 순서=Cnew→매핑 계수 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 자극 볼륨=1, 오디오 볼륨=1 예상 결과: 직전 자극 볼륨=1; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 | 검증 [2] 자극 볼륨=1, 오디오 볼륨=1 / 직전 자극 볼륨=1; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=10 예상 결과: 직전 자극 볼륨=4; 직전 오디오 볼륨=10; 내부 오디오 인덱스=9 | 검증 [3] 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=10 / 직전 자극 볼륨=4; 직전 오디오 볼륨=10; 내부 오디오 인덱스=9 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 자극 볼륨=4 유지, 오디오 볼륨=10→1 예상 결과: Cnew[0~31]=150 유지; T[0~31]=50 유지; 직전 자극 볼륨=4; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 | 검증 [4] 자극 볼륨=4 유지, 오디오 볼륨=10→1 / Cnew[0~31]=150 유지; T[0~31]=50 유지; 직전 자극 볼륨=4; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 자극 볼륨=4→1, 오디오 볼륨=1 유지 예상 결과: Cnew[0~31]=119; T[0~31]=50 유지; 직전 자극 볼륨=1; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 | 검증 [5] 자극 볼륨=4→1, 오디오 볼륨=1 유지 / Cnew[0~31]=119; T[0~31]=50 유지; 직전 자극 볼륨=1; 직전 오디오 볼륨=1; 내부 오디오 인덱스=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: FS/맵 대역 수=32/32, 맵 변경 요청=1 예상 결과: 맵 변경 요청=0; 재적재 완료=1; FFT bin 인덱스[k]=k%32(k=0~255) | 검증 [6] FS/맵 대역 수=32/32, 맵 변경 요청=1 / 맵 변경 요청=0; 재적재 완료=1; FFT bin 인덱스[k]=k%32(k=0~255) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: CM3 계산 완료 요청=1, 이후 자극/오디오 볼륨=4/1 재계산 예상 결과: 계산 완료 요청=0; 직전 자극/오디오 볼륨=-1/-1→4/1; 계산 순서=T/C 수신→Cnew→매핑 계수 | 검증 [7] CM3 계산 완료 요청=1, 이후 자극/오디오 볼륨=4/1 재계산 / 계산 완료 요청=0; 직전 자극/오디오 볼륨=-1/-1→4/1; 계산 순서=T/C 수신→Cnew→매핑 계수 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 32개 채널 i=0..31 모두 T=50, C=150(DAC 코드), xmin=0, xmax=2(오디오 정수 코드)로 둔다. power override=1은 기존 시험 경계에서 x=1/2만 각각 x*65536(Q8.16)으로 고정한다. x=0은 실제 0 경로다. 이 조건은 SDK 로그/거듭제곱 정확도 시험이 아니다. A/B는 정수 저장값을 256으로 나누는 Q16.8 계수다. 직전 두 볼륨을 -1(미반영)로 초기화한다. (자극 볼륨, 오디오 볼륨)=(1,1)를 주고 Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange()를 1회 호출한다. 자극 볼륨의 유효 단계는 1..4, 오디오 볼륨은 1..10이다. 변경 전 모의 PCM 24슬롯은 -777로 초기화한다. 예상 RTT 출력 결과: | [UT-CFX-011] C1 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C1 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C1 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C1 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-011] C1 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C1 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C1 A[56:65]=50,50,50,50,50,50,50,50,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[66:71]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[72:77]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[78:83]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[84:89]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[90:95]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[96:100]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[101:105]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[106:110]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[111:115]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[116:120]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[121:125]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[126:131]=12800,12800,1,1,0,24 [UT-CFX-011] C1 PASS N=132 F=0
[UT-CFX-011] C1 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C1 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C1 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C1 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-011] C1 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C1 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C1 A[56:65]=50,50,50,50,50,50,50,50,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[66:71]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[72:77]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[78:83]=8832,8832,8832,8832,8832,8832
[UT-CFX-011] C1 A[84:89]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[90:95]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C1 A[96:100]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[101:105]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[106:110]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[111:115]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[116:120]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[121:125]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C1 A[126:131]=12800,12800,1,1,0,24 [UT-CFX-011] C1 PASS N=132 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 32개 채널 i=0..31 모두 T=50, C=150(DAC 코드), xmin=0, xmax=2(오디오 정수 코드)로 둔다. power override=1은 기존 시험 경계에서 x=1/2만 각각 x*65536(Q8.16)으로 고정한다. x=0은 실제 0 경로다. 이 조건은 SDK 로그/거듭제곱 정확도 시험이 아니다. A/B는 정수 저장값을 256으로 나누는 Q16.8 계수다. 직전 두 볼륨을 -1(미반영)로 초기화한다. (자극 볼륨, 오디오 볼륨)=(4,10)를 주고 Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange()를 1회 호출한다. 자극 볼륨의 유효 단계는 1..4, 오디오 볼륨은 1..10이다. 변경 전 모의 PCM 24슬롯은 -777로 초기화한다. 예상 RTT 출력 결과: | [UT-CFX-011] C2 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C2 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C2 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C2 A[25:33]=150,150,150,150,150,150,150,50,50 [UT-CFX-011] C2 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C2 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C2 A[56:64]=50,50,50,50,50,50,50,50,12800 [UT-CFX-011] C2 A[65:69]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[70:74]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[75:79]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[80:84]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[85:89]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[90:94]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[95:99]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[100:104]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[105:109]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[110:114]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[115:119]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[120:124]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[125:131]=12800,12800,12800,4,10,9,24 [UT-CFX-011] C2 PASS N=132 F=0
[UT-CFX-011] C2 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C2 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C2 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C2 A[25:33]=150,150,150,150,150,150,150,50,50 [UT-CFX-011] C2 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C2 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C2 A[56:64]=50,50,50,50,50,50,50,50,12800 [UT-CFX-011] C2 A[65:69]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[70:74]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[75:79]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[80:84]=12800,12800,12800,12800,12800
[UT-CFX-011] C2 A[85:89]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[90:94]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[95:99]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[100:104]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[105:109]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[110:114]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[115:119]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[120:124]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C2 A[125:131]=12800,12800,12800,4,10,9,24 [UT-CFX-011] C2 PASS N=132 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 32개 채널 i=0..31 모두 T=50, C=150(DAC 코드), xmin=0, xmax=2(오디오 정수 코드)로 둔다. power override=1은 기존 시험 경계에서 x=1/2만 각각 x*65536(Q8.16)으로 고정한다. x=0은 실제 0 경로다. 이 조건은 SDK 로그/거듭제곱 정확도 시험이 아니다. A/B는 정수 저장값을 256으로 나누는 Q16.8 계수다. 앞 case의 결과를 이어 사용한다. (자극 볼륨, 오디오 볼륨)=(4,1)를 주고 Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange()를 1회 호출한다. 자극 볼륨의 유효 단계는 1..4, 오디오 볼륨은 1..10이다. 변경 전 모의 PCM 24슬롯은 -777로 초기화한다. 예상 RTT 출력 결과: | [UT-CFX-011] C3 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C3 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C3 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C3 A[25:33]=150,150,150,150,150,150,150,50,50 [UT-CFX-011] C3 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C3 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C3 A[56:64]=50,50,50,50,50,50,50,50,12800 [UT-CFX-011] C3 A[65:69]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[70:74]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[75:79]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[80:84]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[85:89]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[90:94]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[95:99]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[100:104]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[105:109]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[110:114]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[115:119]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[120:124]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[125:131]=12800,12800,12800,4,1,0,24 [UT-CFX-011] C3 PASS N=132 F=0
[UT-CFX-011] C3 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C3 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C3 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-011] C3 A[25:33]=150,150,150,150,150,150,150,50,50 [UT-CFX-011] C3 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C3 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C3 A[56:64]=50,50,50,50,50,50,50,50,12800 [UT-CFX-011] C3 A[65:69]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[70:74]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[75:79]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[80:84]=12800,12800,12800,12800,12800
[UT-CFX-011] C3 A[85:89]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[90:94]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[95:99]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[100:104]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[105:109]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[110:114]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[115:119]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[120:124]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C3 A[125:131]=12800,12800,12800,4,1,0,24 [UT-CFX-011] C3 PASS N=132 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 32개 채널 i=0..31 모두 T=50, C=150(DAC 코드), xmin=0, xmax=2(오디오 정수 코드)로 둔다. power override=1은 기존 시험 경계에서 x=1/2만 각각 x*65536(Q8.16)으로 고정한다. x=0은 실제 0 경로다. 이 조건은 SDK 로그/거듭제곱 정확도 시험이 아니다. A/B는 정수 저장값을 256으로 나누는 Q16.8 계수다. 앞 case의 결과를 이어 사용한다. (자극 볼륨, 오디오 볼륨)=(1,1)를 주고 Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange()를 1회 호출한다. 자극 볼륨의 유효 단계는 1..4, 오디오 볼륨은 1..10이다. 변경 전 모의 PCM 24슬롯은 -777로 초기화한다. 예상 RTT 출력 결과: | [UT-CFX-011] C4 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C4 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C4 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C4 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-011] C4 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C4 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C4 A[56:65]=50,50,50,50,50,50,50,50,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[66:71]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[72:77]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[78:83]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[84:89]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[90:95]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[96:100]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[101:105]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[106:110]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[111:115]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[116:120]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[121:125]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[126:131]=12800,12800,1,1,0,24 [UT-CFX-011] C4 PASS N=132 F=0
[UT-CFX-011] C4 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C4 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C4 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C4 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-011] C4 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C4 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C4 A[56:65]=50,50,50,50,50,50,50,50,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[66:71]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[72:77]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[78:83]=8832,8832,8832,8832,8832,8832
[UT-CFX-011] C4 A[84:89]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[90:95]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C4 A[96:100]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[101:105]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[106:110]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[111:115]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[116:120]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[121:125]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C4 A[126:131]=12800,12800,1,1,0,24 [UT-CFX-011] C4 PASS N=132 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 32개 채널 i=0..31 모두 T=50, C=150(DAC 코드), xmin=0, xmax=2(오디오 정수 코드)로 둔다. power override=1은 기존 시험 경계에서 x=1/2만 각각 x*65536(Q8.16)으로 고정한다. x=0은 실제 0 경로다. 이 조건은 SDK 로그/거듭제곱 정확도 시험이 아니다. A/B는 정수 저장값을 256으로 나누는 Q16.8 계수다. 앞 case의 결과를 이어 사용한다. (자극 볼륨, 오디오 볼륨)=(1,1)를 주고 Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange()를 1회 호출한다. 자극 볼륨의 유효 단계는 1..4, 오디오 볼륨은 1..10이다. 변경 전 모의 PCM 24슬롯은 -777로 초기화한다. 예상 RTT 출력 결과: | [UT-CFX-011] C5 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C5 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C5 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C5 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-011] C5 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C5 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C5 A[56:65]=50,50,50,50,50,50,50,50,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[66:71]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[72:77]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[78:83]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[84:89]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[90:95]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[96:100]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[101:105]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[106:110]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[111:115]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[116:120]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[121:125]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[126:131]=12800,12800,1,1,0,0 [UT-CFX-011] C5 PASS N=132 F=0
[UT-CFX-011] C5 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C5 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C5 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-011] C5 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-011] C5 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C5 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-011] C5 A[56:65]=50,50,50,50,50,50,50,50,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[66:71]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[72:77]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[78:83]=8832,8832,8832,8832,8832,8832
[UT-CFX-011] C5 A[84:89]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[90:95]=8832,8832,8832,8832,8832,8832 [UT-CFX-011] C5 A[96:100]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[101:105]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[106:110]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[111:115]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[116:120]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[121:125]=12800,12800,12800,12800,12800 [UT-CFX-011] C5 A[126:131]=12800,12800,1,1,0,0 [UT-CFX-011] C5 PASS N=132 F=0
[9 empty] | 검증 [20]의 RTT 출력 (C20) 입력/조건: case 5 결과(T=50/Cnew=119/A=8832/B=12800)를 유지하고 (0,1)를 요청한다. PCM 쓰기 계수를 0으로 초기화하고 같은 이벤트 함수를 호출한다. 전체 32채널과 직전 볼륨은 그대로여야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-011] C20 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C20 PASS N=6 F=0 | [UT-CFX-011] C20 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C20 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [21]의 RTT 출력 (C21) 입력/조건: case 5 결과(T=50/Cnew=119/A=8832/B=12800)를 유지하고 (-1,1)를 요청한다. PCM 쓰기 계수를 0으로 초기화하고 같은 이벤트 함수를 호출한다. 전체 32채널과 직전 볼륨은 그대로여야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-011] C21 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C21 PASS N=6 F=0 | [UT-CFX-011] C21 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C21 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [22]의 RTT 출력 (C22) 입력/조건: case 5 결과(T=50/Cnew=119/A=8832/B=12800)를 유지하고 (1,0)를 요청한다. PCM 쓰기 계수를 0으로 초기화하고 같은 이벤트 함수를 호출한다. 전체 32채널과 직전 볼륨은 그대로여야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-011] C22 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C22 PASS N=6 F=0 | [UT-CFX-011] C22 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C22 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [23]의 RTT 출력 (C23) 입력/조건: case 5 결과(T=50/Cnew=119/A=8832/B=12800)를 유지하고 (1,-1)를 요청한다. PCM 쓰기 계수를 0으로 초기화하고 같은 이벤트 함수를 호출한다. 전체 32채널과 직전 볼륨은 그대로여야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-011] C23 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C23 PASS N=6 F=0 | [UT-CFX-011] C23 A[0:5]=1,1,1,0,0,0 [UT-CFX-011] C23 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [30]의 RTT 출력 (C30) 입력/조건: 위 거부 사례에 이어 (2,1)을 요청한다. T=50/C=150/xmin=0/xmax=2와 power 고정 조건을 유지한다. 비율 Q2.22는 단계 2=3355443, 단계 3=3774873이다. Cnew=50+((100*비율)>>22), A=(Cnew-50)*128, B=12800이다. 전체 32채널에 같은 계산을 적용하지만 이 복귀 레코드는 채널 0/15/31만 직접 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-011] C30 A[0:5]=129,10112,12800,129,10112,12800 [UT-CFX-011] C30 A[6:12]=129,10112,12800,2,1,0,24 [UT-CFX-011] C30 PASS N=13 F=0 | [UT-CFX-011] C30 A[0:5]=129,10112,12800,129,10112,12800 [UT-CFX-011] C30 A[6:12]=129,10112,12800,2,1,0,24 [UT-CFX-011] C30 PASS N=13 F=0
[9 empty] | 검증 [31]의 RTT 출력 (C31) 입력/조건: 위 거부 사례에 이어 (3,1)을 요청한다. T=50/C=150/xmin=0/xmax=2와 power 고정 조건을 유지한다. 비율 Q2.22는 단계 2=3355443, 단계 3=3774873이다. Cnew=50+((100*비율)>>22), A=(Cnew-50)*128, B=12800이다. 전체 32채널에 같은 계산을 적용하지만 이 복귀 레코드는 채널 0/15/31만 직접 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-011] C31 A[0:5]=139,11392,12800,139,11392,12800 [UT-CFX-011] C31 A[6:12]=139,11392,12800,3,1,0,24 [UT-CFX-011] C31 PASS N=13 F=0 | [UT-CFX-011] C31 A[0:5]=139,11392,12800,139,11392,12800 [UT-CFX-011] C31 A[6:12]=139,11392,12800,3,1,0,24 [UT-CFX-011] C31 PASS N=13 F=0
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | CM3에서 준비한 맵을 신호처리 루프가 사용할 로컬 자료로 가져온다. | T | SU-ID-CFX-012 (공유 맵 데이터 복사) | - 맵의 전극/주파수/자극/날짜 필드에 서로 다른 시험 값을 넣는다. 목적지 날짜는 별도 값으로 고정하고 전체 복사와 날짜 제외 복사를 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-012의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 전체 복사는 입력의 모든 대상 필드와 같고, 날짜 제외 복사는 나머지 대상 필드를 복사하되 목적지 날짜를 그대로 유지한다. | 검증 결과 전체 복사, 원본 날짜=[10,11,12,13,14,15] / 날짜[년,월,일,시,분,초]=[10,11,12,13,14,15] 날짜 제외 복사, 목적지 날짜=[70,71,72,73,74,75] / 날짜[년,월,일,시,분,초]=[70,71,72,73,74,75] 유지 전체/날짜 제외 복사 공통 설정 필드 / 전략=1(CIS); 첫 위상=1; 자극 모드=4; 펄스폭=40 us; 대역 수=32; 표시 채널=12; 표시 전류 설정=90 uA | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 전체 복사, 원본 날짜=[10,11,12,13,14,15] 예상 결과: 날짜[년,월,일,시,분,초]=[10,11,12,13,14,15] | 검증 [1] 전체 복사, 원본 날짜=[10,11,12,13,14,15] / 날짜[년,월,일,시,분,초]=[10,11,12,13,14,15] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 날짜 제외 복사, 목적지 날짜=[70,71,72,73,74,75] 예상 결과: 날짜[년,월,일,시,분,초]=[70,71,72,73,74,75] 유지 | 검증 [2] 날짜 제외 복사, 목적지 날짜=[70,71,72,73,74,75] / 날짜[년,월,일,시,분,초]=[70,71,72,73,74,75] 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 전체/날짜 제외 복사 공통 설정 필드 예상 결과: 전략=1(CIS); 첫 위상=1; 자극 모드=4; 펄스폭=40 us; 대역 수=32; 표시 채널=12; 표시 전류 설정=90 uA | 검증 [3] 전체/날짜 제외 복사 공통 설정 필드 / 전략=1(CIS); 첫 위상=1; 자극 모드=4; 펄스폭=40 us; 대역 수=32; 표시 채널=12; 표시 전류 설정=90 uA 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 전체/날짜 제외 복사, 채널 i=0~31의 전극과 순서 예상 결과: 자극 전극[i]=i+1; 기준 전극[i]=32-i; CIS 대역 순서[i]=i+1 | 검증 [4] 전체/날짜 제외 복사, 채널 i=0~31의 전극과 순서 / 자극 전극[i]=i+1; 기준 전극[i]=32-i; CIS 대역 순서[i]=i+1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 전체/날짜 제외 복사, 채널 i=0~31의 T/C 예상 결과: T 설정[i]=50+i uA; C 설정[i]=150+i uA | 검증 [5] 전체/날짜 제외 복사, 채널 i=0~31의 T/C / T 설정[i]=50+i uA; C 설정[i]=150+i uA 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 전체/날짜 제외 복사, 채널 i=0~31의 입력 범위 예상 결과: 최소 입력[i]=300+i; 최대 입력[i]=600+i | 검증 [6] 전체/날짜 제외 복사, 채널 i=0~31의 입력 범위 / 최소 입력[i]=300+i; 최대 입력[i]=600+i 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 공유 맵의 전략은 별도 지정값, 첫 위상은 1(양극 선행), 자극 모드는 en__bipolar=4, 펄스 한 위상 폭은 40 µs, 대역 수는 32, 표시 자극 채널은 12, 표시 전류는 90 µA로 설정한다. 날짜 필드 [년,월,일,시,분,초]의 입력 6워드는 10+i, 기존 목적지는 70+i(i=0..5)로 둔다. 날짜는 복사 구별용 코드이며 달력 유효성 시험이 아니다. 각 대역 i=0..31에 자극 전극=i+1, 기준 전극=32-i, CIS 순서=i+1, | [UT-CFX-012] C1 A[0:11]=10,11,12,13,14,15,1,1,4,40,32,12 [UT-CFX-012] C1 A[12:25]=90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 [UT-CFX-012] C1 A[26:36]=14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 [UT-CFX-012] C1 A[37:47]=25,26,27,28,29,30,31,32,32,31,30 [UT-CFX-012] C1 A[48:58]=29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19 [UT-CFX-012] C1 A[59:70]=18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7
[9 empty] | T=50+i µA, C=150+i µA, 오디오 최소=300+i, 최대=600+i를 모두 설정한다. 전극 번호와 CIS 순서 값은 1부터 시작하고 배열 인덱스는 0부터 시작한다. 전략=1(CIS)로 둔다. 각 case 시작마다 입력/날짜 목적지를 다시 위 값으로 설정한다. copy_MappingData()를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-012] C1 A[0:11]=10,11,12,13,14,15,1,1,4,40,32,12 [UT-CFX-012] C1 A[12:25]=90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 [UT-CFX-012] C1 A[26:36]=14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 [UT-CFX-012] C1 A[37:47]=25,26,27,28,29,30,31,32,32,31,30 [UT-CFX-012] C1 A[48:58]=29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19 [UT-CFX-012] C1 A[59:70]=18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7 | [UT-CFX-012] C1 A[71:86]=6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 [UT-CFX-012] C1 A[87:97]=11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 [UT-CFX-012] C1 A[98:108]=22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 [UT-CFX-012] C1 A[109:118]=50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 [UT-CFX-012] C1 A[119:128]=60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 [UT-CFX-012] C1 A[129:138]=70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 [UT-CFX-012] C1 A[139:146]=80,81,150,151,152,153,154,155
[9 empty] | [UT-CFX-012] C1 A[71:86]=6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 [UT-CFX-012] C1 A[87:97]=11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 [UT-CFX-012] C1 A[98:108]=22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 [UT-CFX-012] C1 A[109:118]=50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 [UT-CFX-012] C1 A[119:128]=60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 [UT-CFX-012] C1 A[129:138]=70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 [UT-CFX-012] C1 A[139:146]=80,81,150,151,152,153,154,155 [UT-CFX-012] C1 A[147:154]=156,157,158,159,160,161,162,163 [UT-CFX-012] C1 A[155:162]=164,165,166,167,168,169,170,171 [UT-CFX-012] C1 A[163:170]=172,173,174,175,176,177,178,179 | [UT-CFX-012] C1 A[147:154]=156,157,158,159,160,161,162,163 [UT-CFX-012] C1 A[155:162]=164,165,166,167,168,169,170,171 [UT-CFX-012] C1 A[163:170]=172,173,174,175,176,177,178,179 [UT-CFX-012] C1 A[171:178]=180,181,300,301,302,303,304,305 [UT-CFX-012] C1 A[179:186]=306,307,308,309,310,311,312,313 [UT-CFX-012] C1 A[187:194]=314,315,316,317,318,319,320,321 [UT-CFX-012] C1 A[195:202]=322,323,324,325,326,327,328,329
[9 empty] | [UT-CFX-012] C1 A[171:178]=180,181,300,301,302,303,304,305 [UT-CFX-012] C1 A[179:186]=306,307,308,309,310,311,312,313 [UT-CFX-012] C1 A[187:194]=314,315,316,317,318,319,320,321 [UT-CFX-012] C1 A[195:202]=322,323,324,325,326,327,328,329 [UT-CFX-012] C1 A[203:210]=330,331,600,601,602,603,604,605 [UT-CFX-012] C1 A[211:218]=606,607,608,609,610,611,612,613 [UT-CFX-012] C1 A[219:226]=614,615,616,617,618,619,620,621 [UT-CFX-012] C1 A[227:234]=622,623,624,625,626,627,628,629 [UT-CFX-012] C1 A[235:236]=630,631 [UT-CFX-012] C1 PASS N=237 F=0 | [UT-CFX-012] C1 A[203:210]=330,331,600,601,602,603,604,605 [UT-CFX-012] C1 A[211:218]=606,607,608,609,610,611,612,613 [UT-CFX-012] C1 A[219:226]=614,615,616,617,618,619,620,621 [UT-CFX-012] C1 A[227:234]=622,623,624,625,626,627,628,629 [UT-CFX-012] C1 A[235:236]=630,631 [UT-CFX-012] C1 PASS N=237 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 공유 맵의 전략은 별도 지정값, 첫 위상은 1(양극 선행), 자극 모드는 en__bipolar=4, 펄스 한 위상 폭은 40 µs, 대역 수는 32, 표시 자극 채널은 12, 표시 전류는 90 µA로 설정한다. 날짜 필드 [년,월,일,시,분,초]의 입력 6워드는 10+i, 기존 목적지는 70+i(i=0..5)로 둔다. 날짜는 복사 구별용 코드이며 달력 유효성 시험이 아니다. 각 대역 i=0..31에 자극 전극=i+1, 기준 전극=32-i, CIS 순서=i+1, | [UT-CFX-012] C2 A[0:11]=70,71,72,73,74,75,1,1,4,40,32,12 [UT-CFX-012] C2 A[12:25]=90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 [UT-CFX-012] C2 A[26:36]=14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 [UT-CFX-012] C2 A[37:47]=25,26,27,28,29,30,31,32,32,31,30 [UT-CFX-012] C2 A[48:58]=29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19 [UT-CFX-012] C2 A[59:70]=18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7
[9 empty] | T=50+i µA, C=150+i µA, 오디오 최소=300+i, 최대=600+i를 모두 설정한다. 전극 번호와 CIS 순서 값은 1부터 시작하고 배열 인덱스는 0부터 시작한다. 전략=1(CIS)로 둔다. 각 case 시작마다 입력/날짜 목적지를 다시 위 값으로 설정한다. copy_MappingData_without_mappingDate()를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-012] C2 A[0:11]=70,71,72,73,74,75,1,1,4,40,32,12 [UT-CFX-012] C2 A[12:25]=90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 [UT-CFX-012] C2 A[26:36]=14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 [UT-CFX-012] C2 A[37:47]=25,26,27,28,29,30,31,32,32,31,30 [UT-CFX-012] C2 A[48:58]=29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19 [UT-CFX-012] C2 A[59:70]=18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7 | [UT-CFX-012] C2 A[71:86]=6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 [UT-CFX-012] C2 A[87:97]=11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 [UT-CFX-012] C2 A[98:108]=22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 [UT-CFX-012] C2 A[109:118]=50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 [UT-CFX-012] C2 A[119:128]=60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 [UT-CFX-012] C2 A[129:138]=70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 [UT-CFX-012] C2 A[139:146]=80,81,150,151,152,153,154,155
[9 empty] | [UT-CFX-012] C2 A[71:86]=6,5,4,3,2,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 [UT-CFX-012] C2 A[87:97]=11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 [UT-CFX-012] C2 A[98:108]=22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 [UT-CFX-012] C2 A[109:118]=50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 [UT-CFX-012] C2 A[119:128]=60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 [UT-CFX-012] C2 A[129:138]=70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 [UT-CFX-012] C2 A[139:146]=80,81,150,151,152,153,154,155 [UT-CFX-012] C2 A[147:154]=156,157,158,159,160,161,162,163 [UT-CFX-012] C2 A[155:162]=164,165,166,167,168,169,170,171 [UT-CFX-012] C2 A[163:170]=172,173,174,175,176,177,178,179 | [UT-CFX-012] C2 A[147:154]=156,157,158,159,160,161,162,163 [UT-CFX-012] C2 A[155:162]=164,165,166,167,168,169,170,171 [UT-CFX-012] C2 A[163:170]=172,173,174,175,176,177,178,179 [UT-CFX-012] C2 A[171:178]=180,181,300,301,302,303,304,305 [UT-CFX-012] C2 A[179:186]=306,307,308,309,310,311,312,313 [UT-CFX-012] C2 A[187:194]=314,315,316,317,318,319,320,321 [UT-CFX-012] C2 A[195:202]=322,323,324,325,326,327,328,329
[9 empty] | [UT-CFX-012] C2 A[171:178]=180,181,300,301,302,303,304,305 [UT-CFX-012] C2 A[179:186]=306,307,308,309,310,311,312,313 [UT-CFX-012] C2 A[187:194]=314,315,316,317,318,319,320,321 [UT-CFX-012] C2 A[195:202]=322,323,324,325,326,327,328,329 [UT-CFX-012] C2 A[203:210]=330,331,600,601,602,603,604,605 [UT-CFX-012] C2 A[211:218]=606,607,608,609,610,611,612,613 [UT-CFX-012] C2 A[219:226]=614,615,616,617,618,619,620,621 [UT-CFX-012] C2 A[227:234]=622,623,624,625,626,627,628,629 [UT-CFX-012] C2 A[235:236]=630,631 [UT-CFX-012] C2 PASS N=237 F=0 | [UT-CFX-012] C2 A[203:210]=330,331,600,601,602,603,604,605 [UT-CFX-012] C2 A[211:218]=606,607,608,609,610,611,612,613 [UT-CFX-012] C2 A[219:226]=614,615,616,617,618,619,620,621 [UT-CFX-012] C2 A[227:234]=622,623,624,625,626,627,628,629 [UT-CFX-012] C2 A[235:236]=630,631 [UT-CFX-012] C2 PASS N=237 F=0
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | 착용 방향에 따라 지연시킬 마이크를 선택한다. | D | SU-ID-CFX-013 (전면 마이크 선택) | - LEFT와 RIGHT를 차례로 설정한 뒤 조회값과 PCM_LiveStimulation_Mode의 인자 순서를 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 기본 CFX-013 벡터는 LEFT/RIGHT 설정/조회만 실행한다. PCM_LiveStimulation_Mode 좌우 인자 선택은 코드 대조(분석)와 실제 실행 추적을 구분해 기록하며, 실행 추적 미수집을 기본 벡터 통과로 덮지 않는다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-013의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 조회값은 설정 방향과 같고 LEFT는 DMIC2, RIGHT는 DMIC1 의 현재/직전 블록이 지연 입력에 전달되어야 한다. | 검증 결과 전면 방향=LEFT(1) / 조회 방향=1; 지연 현재/직전 블록=DMIC2; 비지연 현재 블록=DMIC1 전면 방향=RIGHT(2) / 조회 방향=2; 지연 현재/직전 블록=DMIC1; 비지연 현재 블록=DMIC2 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 전면 방향=LEFT(1) 예상 결과: 조회 방향=1; 지연 현재/직전 블록=DMIC2; 비지연 현재 블록=DMIC1 | 검증 [1] 전면 방향=LEFT(1) / 조회 방향=1; 지연 현재/직전 블록=DMIC2; 비지연 현재 블록=DMIC1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 전면 방향=RIGHT(2) 예상 결과: 조회 방향=2; 지연 현재/직전 블록=DMIC1; 비지연 현재 블록=DMIC2 | 검증 [2] 전면 방향=RIGHT(2) / 조회 방향=2; 지연 현재/직전 블록=DMIC1; 비지연 현재 블록=DMIC2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 왼쪽과 오른쪽 선택 저장/조회 tdc_audio_set_front_mic(1) 후 조회하고 이어서 2로 설정한 후 조회한다. I0=1, I1=2로 정확히 일치해야 한다. 선택 상태만 확인하며 마이크의 실제 배선/음향 응답은 측정하지 않는다. | 검증 [1] 왼쪽과 오른쪽 선택 저장/조회 입력: tdc_audio_set_front_mic(1) 후 조회하고 이어서 2로 설정한 후 조회한다 출력: A[0..1]=[1,2]
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 왼쪽과 오른쪽 선택 저장/조회. tdc_audio_set_front_mic(1) 후 조회하고 이어서 2로 설정한 후 조회한다. I0=1, I1=2로 정확히 일치해야 한다. 선택 상태만 확인하며 마이크의 실제 배선/음향 응답은 측정하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-013] C1 A[0:1]=1,2 [UT-CFX-013] C1 PASS N=2 F=0 | [UT-CFX-013] C1 A[0:1]=1,2 [UT-CFX-013] C1 PASS N=2 F=0
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 경로 전환 전에 남아 있던 오디오가 다음 처리에 섞이는 것을 방지한다. | A | SU-ID-CFX-014 (오디오 FIFO 초기화) | - 시험 FIFO 기록에 [1,2,3,4]를 넣고 단일 FIFO 초기화와 전체 초기화를 각각 실행하는 조건을 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 지정 FIFO의 리셋/초기화 설정이 적용된다. 단일 초기화는 다른 FIFO를 변경하지 않고 전체 초기화는 설계에서 지정한 모든 FIFO를 초기화한다. | 검증 결과 단일 FIFO=[1,2,3,4], 길이=4 / 지정 FIFO[0~3]=[0,0,0,0]; 다른 FIFO=기존 값 유지 전체 FIFO 초기화 / A0_0/A0_1/A0_2/A0_3/A0_5/A0_6=각 32워드 모두 0; A0_4=64워드 모두 0; A1_0=512워드 모두 0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 단일 FIFO=[1,2,3,4], 길이=4 예상 결과: 지정 FIFO[0~3]=[0,0,0,0]; 다른 FIFO=기존 값 유지 | 검증 [1] 단일 FIFO=[1,2,3,4], 길이=4 / 지정 FIFO[0~3]=[0,0,0,0]; 다른 FIFO=기존 값 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 전체 FIFO 초기화 예상 결과: A0_0/A0_1/A0_2/A0_3/A0_5/A0_6=각 32워드 모두 0; A0_4=64워드 모두 0; A1_0=512워드 모두 0 | 검증 [2] 전체 FIFO 초기화 / A0_0/A0_1/A0_2/A0_3/A0_5/A0_6=각 32워드 모두 0; A0_4=64워드 모두 0; A1_0=512워드 모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | I2S 입력 데이터가 준비되는 시점과 믹서가 사용하는 시점을 구분하여 아직 준비되지 않은 블록을 사용하지 않도록 한다. | T | SU-ID-CFX-015 (I2S 수신 버퍼 관리) | - I2S 입력 16표본을 100+i(i=0~15)로 설정한다. FIFO 수신 처리 허용 플래그는 1(처리 가능), 수신 버퍼 위치와 복사 횟수는 0으로 설정한다. - 버퍼 복사 완료 플래그는 0(미완료)에서 시작하고 복사, 완료 조회, 완료 해제, 출력 버퍼 초기화를 차례로 실행한다. I2S 입력은 s_tdc_ut_input RAM 16표본을 lib_i2s_copy_data_from_fifo에 전달한다. g_tdc_ut_io_override_enabled=1에서는 실제 IRQ enable/disable 경로를 우회하므로 I2S 선로 수신/인터럽트 안전성을 이 결과로 판정하지 않는다. | 현재 복사 코드에는 복사 완료 플래그를 1로 설정하는 처리가 없다. 상세 설계의 완료 조건과 비교하여 불일치를 기록한다. 시험에서 완료 플래그를 대신 설정하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-015의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 첫 수신 위치의 16표본은 100~115, 복사 후 수신 위치와 복사 횟수는 각각 1이다. 처리한 FIFO 수신 허용 플래그는 0으로 해제된다. - 버퍼 복사 완료 조회는 복사 후 1(완료), 완료 해제 후 0(미완료)이어야 한다. 출력 버퍼 초기화 후 16표본은 모두 0이다. | 검증 결과 100~115의 16표본을 복사한 결과, 다음 버퍼 위치=1, 복사 횟수=1, FIFO 플래그=0이었다. 복사 직후 copy_done=1, 완료 표시를 지운 뒤=0이었다. 초기화 후 16표본은 모두 0이었다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 입력[0~15]=100~115, 위치/복사 수=0/0, FIFO 수신 허용=1에서 복사 예상 결과: 수신 버퍼[0][0~15]=100~115; 다음 수신 위치=1; 복사 수=1; FIFO 수신 허용=0 | 검증 [1] 입력: 입력[0~15]=100~115, 위치/복사 수=0/0, FIFO 수신 허용=1에서 복사 출력: 수신 버퍼[0][0~15]=100~115; 다음 수신 위치=1; 복사 수=1; FIFO 수신 허용=0
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 복사 직후 완료 조회 예상 결과: copy_done=1(완료) | 검증 [2] 입력: 복사 직후 완료 조회 출력: copy_done=1(완료)
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 완료 플래그 해제 후 예상 결과: copy_done=0(미완료) | 검증 [3] 입력: 완료 플래그 해제 후 출력: copy_done=0(미완료)
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 출력 버퍼 초기화 후 예상 결과: 출력 버퍼[0~15]=모두 0 | 검증 [4] 입력: 출력 버퍼 초기화 후 출력: 출력 버퍼[0~15]=모두 0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력 s_tdc_ut_input[i]=100+i(i=0..15), 출력 버퍼[i]=55로 둔다. 쓰기 위치=0, 누적 복사 수=0, 버퍼 상태 INIT=0(아직 초기 충전 중), interrupt_flag=1(새 FIFO 블록 있음), copy_done=0(완료 미게시)로 초기화한다. lib_i2s_copy_data_from_fifo(input)을 1회 호출한다. copy_done=1은 새 복사가 완료되어 소비자가 확인할 수 있음을 뜻한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-015] C1 A[0:8]=100,101,102,103,104,105,106,107,108 [UT-CFX-015] C1 A[9:18]=109,110,111,112,113,114,115,1,1,0 [UT-CFX-015] C1 A[19:19]=1 [UT-CFX-015] C1 PASS N=20 F=0 | [UT-CFX-015] C1 A[0:8]=100,101,102,103,104,105,106,107,108 [UT-CFX-015] C1 A[9:18]=109,110,111,112,113,114,115,1,1,0 [UT-CFX-015] C1 A[19:19]=1 [UT-CFX-015] C1 PASS N=20 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: case 1 뒤 lib_i2s_clear_buffer_copy_done(), lib_i2s_clear_data()를 순서대로 호출한다. clear_data는 출력 버퍼 16워드를 지우며 링버퍼 8블록 전체 삭제로 해석하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-015] C2 A[0:16]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-015] C2 PASS N=17 F=0 | [UT-CFX-015] C2 A[0:16]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-015] C2 PASS N=17 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 입력 크기를 신호처리 내부 범위로 줄이고 선택된 소리를 하나의 버퍼로 만든다. | T | SU-ID-CFX-016 (단일 및 두 입력 혼합) | - 단일 입력 16 개를 모두 320 으로 설정한다. 두 입력은 각각 320 과 -64 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-016의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 단일 출력은 모두 10 이다. 두 입력 단순 혼합의 출력은 모두 8 이다. | 검증 결과 단일 입력 16표본=모두 320 / 출력[0~15]=모두 10 두 입력 16표본 A=320, B=-64 / 출력[0~15]=모두 8 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 단일 입력 16표본=모두 320 예상 결과: 출력[0~15]=모두 10 | 검증 [1] 단일 입력 16표본=모두 320 / 출력[0~15]=모두 10 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 두 입력 16표본 A=320, B=-64 예상 결과: 출력[0~15]=모두 8 | 검증 [2] 두 입력 16표본 A=320, B=-64 / 출력[0~15]=모두 8 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 단일 입력 16표본 입력 A[i]=320(i=0..15), 출력 버퍼 16개를 확보하고 tdc_audio_mix_1_buffer(A)를 호출한다. 출력 mix[i]=320>>5=10(i=0..15), 레코드 I0..I15 모두 10이다. | 검증 [1] 단일 입력 16표본 입력: 입력 A[i]=320(i=0..15), 출력 버퍼 16개를 확보하고 tdc_audio_mix_1_buffer(A) 출력: A[0..15]=모두10
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 독립된 두 입력 합산 A[i]=320, B[i]=-64(i=0..15)로 tdc_audio_mix_2_buffers(A,B)를 호출한다. 각 입력을 먼저 5비트 시프트하므로 10+(-2)=8이다. 출력 mix[0..15] 및 I0..I15는 모두 8이며 마지막에 2로 나누지 않는다. | 검증 [2] 독립된 두 입력 합산 입력: A[i]=320, B[i]=-64(i=0..15)로 tdc_audio_mix_2_buffers(A,B) 출력: A[0..15]=모두8
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 단일 입력 16표본. 입력 A[i]=320(i=0..15), 출력 버퍼 16개를 확보하고 tdc_audio_mix_1_buffer(A)를 호출한다. 출력 mix[i]=320>>5=10(i=0..15), 레코드 I0..I15 모두 10이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-016] C1 A[0:10]=10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 [UT-CFX-016] C1 A[11:15]=10,10,10,10,10 [UT-CFX-016] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-016] C1 A[0:10]=10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10 [UT-CFX-016] C1 A[11:15]=10,10,10,10,10 [UT-CFX-016] C1 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 독립된 두 입력 합산. A[i]=320, B[i]=-64(i=0..15)로 tdc_audio_mix_2_buffers(A,B)를 호출한다. 각 입력을 먼저 5비트 시프트하므로 10+(-2)=8이다. 출력 mix[0..15] 및 I0..I15는 모두 8이며 마지막에 2로 나누지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-016] C2 A[0:15]=8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 [UT-CFX-016] C2 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-016] C2 A[0:15]=8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 [UT-CFX-016] C2 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 먼저 소리를 받은 마이크의 표본을 지연시켜 선택 방향의 두 입력을 정렬한다. | T | SU-ID-CFX-017 (두 마이크 지연 합산 빔포밍) | - 기준 블록=0, 지연 현재 블록[i]=64*i(i=0~15), 지연 직전 블록[0]=2048 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 기본 CFX-017 벡터는 RAM 인자를 지정하여 지연 합산 함수를 직접 호출한다. LEFT/RIGHT 분기 선택은 별도 코드 대조(분석) 또는 실제 실행 추적으로 구분해 K46과 대조하고, 실제 마이크 방향성 성능으로 확대하지 않는다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-017의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 출력[0~14]는 1,2,...,15 이고 출력[15]는 32 이다. 좌/우 선택에서 지연 마이크 인자가 맞게 바뀌어야 한다. | 검증 결과 기준 블록=0, 지연 현재[i]=64i, 직전[0]=2048 / 출력[0~15]=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32] 두 마이크 빔포밍, 전면 방향=LEFT / 지연 현재/직전 블록=DMIC2; 기준 현재 블록=DMIC1 두 마이크 빔포밍, 전면 방향=RIGHT / 지연 현재/직전 블록=DMIC1; 기준 현재 블록=DMIC2 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 기준 블록=0, 지연 현재[i]=64i, 직전[0]=2048 예상 결과: 출력[0~15]=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32] | 검증 [1] 기준 블록=0, 지연 현재[i]=64i, 직전[0]=2048 / 출력[0~15]=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 두 마이크 빔포밍, 전면 방향=LEFT 예상 결과: 지연 현재/직전 블록=DMIC2; 기준 현재 블록=DMIC1 | 검증 [2] 두 마이크 빔포밍, 전면 방향=LEFT / 지연 현재/직전 블록=DMIC2; 기준 현재 블록=DMIC1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 두 마이크 빔포밍, 전면 방향=RIGHT 예상 결과: 지연 현재/직전 블록=DMIC1; 기준 현재 블록=DMIC2 | 검증 [3] 두 마이크 빔포밍, 전면 방향=RIGHT / 지연 현재/직전 블록=DMIC1; 기준 현재 블록=DMIC2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 현재 블록 15표본과 직전 블록 경계 지연 마이크 현재 A[i]=64×i(i=0..15), 직전 B[0]=2048, B[1..15]=-64, 지연 없는 마이크 C[0..15]=0으로 설정한다. A/B/C를 순서대로 빔포밍 함수에 전달한다. i=0..14는 ((C[i]>>5)+(A[i+1]>>5))>>1, i=15는 ((C[15]>>5)+(B[0]>>5))>>1이다. 출력/레코드 인덱스: 0..14 예상값 전체: i+1, 즉 1부터 15까지 1씩 증가 출력/레코드 인덱스: 15 예상값 전체: 32 A[0]와 B[1..15]는 이 출력 계산에 쓰이지 않는다. 입력 3개는 각각 16표본이며 결과 16개 전부를 비교한다. | 검증 [1] 현재 블록 15표본과 직전 블록 경계 입력: 지연 마이크 현재 A[i]=64×i(i=0..15), 직전 B[0]=2048, B[1..15]=-64, 지연 없는 마이크 C[0..15]=0으로 설정했다. A/B/C를 순서대로 빔포밍 함수에 전달했다. i=0..14는 ((C[i]>>5)+(A[i+1]>>5))>>1, i=15는 ((C[15]>>5)+(B[0]>>5))>>1이다 출력: A[0..14]=1~15 순서; A[15..15]=[32]
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 현재 블록 15표본과 직전 블록 경계. 지연 마이크 현재 A[i]=64×i(i=0..15), 직전 B[0]=2048, B[1..15]=-64, 지연 없는 마이크 C[0..15]=0으로 설정한다. A/B/C를 순서대로 빔포밍 함수에 전달한다. i=0..14는 ((C[i]>>5)+(A[i+1]>>5))>>1, i=15는 ((C[15]>>5)+(B[0]>>5))>>1이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-017] C1 A[0:13]=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-017] C1 A[14:15]=15,32 [UT-CFX-017] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-017] C1 A[0:13]=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-017] C1 A[14:15]=15,32 [UT-CFX-017] C1 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | 마이크와 외부 오디오의 크기를 각각 조절하여 혼합한다. | T | SU-ID-CFX-018 (입력별 게인 혼합) | - 두 입력을 각각 320 으로 고정하고 두 게인을 65536(1.0)으로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-018의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 16 개 출력 모두 20 이어야 한다. 1.0 게인에서는 단순 두 입력 합산과 같으며 평균 결과인 10 과 구분되어야 한다. | 검증 결과 A/B 입력 16표본=각 320, A/B 게인=각 65536(Q8.16) / 출력[0~15]=모두 20 두 게인=1.0에서 혼합 방식 대조 / 연산=두 입력 합산; 16표본 합산 결과=각 20; 평균 결과 10의 출력=없음 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: A/B 입력 16표본=각 320, A/B 게인=각 65536(Q8.16) 예상 결과: 출력[0~15]=모두 20 | 검증 [1] A/B 입력 16표본=각 320, A/B 게인=각 65536(Q8.16) / 출력[0~15]=모두 20 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 두 게인=1.0에서 혼합 방식 대조 예상 결과: 연산=두 입력 합산; 16표본 합산 결과=각 20; 평균 결과 10의 출력=없음 | 검증 [2] 두 게인=1.0에서 혼합 방식 대조 / 연산=두 입력 합산; 16표본 합산 결과=각 20; 평균 결과 10의 출력=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 양쪽 unity 이득 마이크 A[0..15]=320, I2S 입력에도 같은 A 포인터를 전달한다. gain_a=gain_b=65536으로 tdc_audio_mix_2_buffers_with_gain을 호출한다. 누산 후 16비트 시프트한 mix[0..15]는 전부 20이다. 레코드 I0..I15=20, 허용오차 0이다. | 검증 [1] 양쪽 unity 이득 입력: 마이크 A[0..15]=320, I2S 입력에도 같은 A 포인터를 전달한다 출력: A[0..15]=모두20
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 양쪽 unity 이득. 마이크 A[0..15]=320, I2S 입력에도 같은 A 포인터를 전달한다. gain_a=gain_b=65536으로 tdc_audio_mix_2_buffers_with_gain을 호출한다. 누산 후 16비트 시프트한 mix[0..15]는 전부 20이다. 레코드 I0..I15=20, 허용오차 0이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-018] C1 A[0:10]=20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 [UT-CFX-018] C1 A[11:15]=20,20,20,20,20 [UT-CFX-018] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-018] C1 A[0:10]=20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 [UT-CFX-018] C1 A[11:15]=20,20,20,20,20 [UT-CFX-018] C1 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | 입력의 시작과 끊김에서 갑작스러운 크기 변화를 줄인다. | T | SU-ID-CFX-019 (I2S 시작과 중단의 완만한 전환) | - 매 단계에서 16표본이 모두 65536인 새 입력 블록을 준비한다. 완만한 전환의 단계 수를 4로 설정한다. 시작(fade-in)과 중단(fade-out)의 첫 단계, 마지막 단계 및 종료 다음 호출을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-019의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 출력[15-i]는 해당 Q8.16 계수와 같다. fade-in 첫 단계 [0,1023,2047,...,15359], 마지막 [49151,50175,...,63487,65536]이다. fade-out 첫 단계 [65536,63487,...,50175,49151], 마지막 [15359,14335,...,1023,0]이다. fade-out 종료 다음 호출은 16 개 모두 0 이다. | 검증 결과 새 입력 16표본=65536, 전환 단계 수=4, fade-in 첫 단계 / 출력[15-i]=[0,1023,2047,3071,4095,5119,6143,7167,8191,9215,10239,11263,12287,13311,14335,15359] 동일 입력, fade-in 마지막 단계 / 출력[15-i]=[49151,50175,51199,52223,53247,54271,55295,56319,57343,58367,59391,60415,61439,62463,63487,65536] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 새 입력 16표본=65536, 전환 단계 수=4, fade-in 첫 단계 예상 결과: 출력[15-i]=[0,1023,2047,3071,4095,5119,6143,7167,8191,9215,10239,11263,12287,13311,14335,15359] | 검증 [1] 새 입력 16표본=65536, 전환 단계 수=4, fade-in 첫 단계 / 출력[15-i]=[0,1023,2047,3071,4095,5119,6143,7167,8191,9215,10239,11263,12287,13311,14335,15359] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 동일 입력, fade-in 마지막 단계 예상 결과: 출력[15-i]=[49151,50175,51199,52223,53247,54271,55295,56319,57343,58367,59391,60415,61439,62463,63487,65536] | 검증 [2] 동일 입력, fade-in 마지막 단계 / 출력[15-i]=[49151,50175,51199,52223,53247,54271,55295,56319,57343,58367,59391,60415,61439,62463,63487,65536] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 동일 입력, fade-out 첫 단계 예상 결과: 출력[15-i]=[65536,63487,62463,61439,60415,59391,58367,57343,56319,55295,54271,53247,52223,51199,50175,49151] | 검증 [3] 동일 입력, fade-out 첫 단계 / 출력[15-i]=[65536,63487,62463,61439,60415,59391,58367,57343,56319,55295,54271,53247,52223,51199,50175,49151] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 동일 입력, fade-out 마지막 단계 예상 결과: 출력[15-i]=[15359,14335,13311,12287,11263,10239,9215,8191,7167,6143,5119,4095,3071,2047,1023,0] | 검증 [4] 동일 입력, fade-out 마지막 단계 / 출력[15-i]=[15359,14335,13311,12287,11263,10239,9215,8191,7167,6143,5119,4095,3071,2047,1023,0] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: fade-out 종료 다음 호출 예상 결과: 출력[0~15]=모두 0 | 검증 [5] fade-out 종료 다음 호출 / 출력[0~15]=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 각 case마다 8개 링블록 b=0..7의 표본 i=0..15 전체를 65536으로 다시 채우고 읽기 위치=0, sub_state=0로 둔다. I2S_get_buffer_with_fade_in_process()를 1회 호출한다. 현재 빌드는 fade 단계 수=4이다. sub_state 0..3은 fade-in, 6..9는 fade-out, 10은 현재 4단계 구성의 종료 값이다. 입력/출력은 오디오 정수 코드, 계수는 Q16으로 65536=1.0이다. 곱셈 후 >>16으로 절삭한다. 비교 순서는 반환 배열의 output[15-i]이므로 아래 표 인덱스 i와 실제 메모리 주소 방향이 반대다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-019] C1 A[0:6]=0,1023,2047,3071,4095,5119,6143 [UT-CFX-019] C1 A[7:12]=7167,8191,9215,10239,11263,12287 [UT-CFX-019] C1 A[13:15]=13311,14335,15359 [UT-CFX-019] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-019] C1 A[0:6]=0,1023,2047,3071,4095,5119,6143 [UT-CFX-019] C1 A[7:12]=7167,8191,9215,10239,11263,12287 [UT-CFX-019] C1 A[13:15]=13311,14335,15359 [UT-CFX-019] C1 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 각 case마다 8개 링블록 b=0..7의 표본 i=0..15 전체를 65536으로 다시 채우고 읽기 위치=0, sub_state=3로 둔다. I2S_get_buffer_with_fade_in_process()를 1회 호출한다. 현재 빌드는 fade 단계 수=4이다. sub_state 0..3은 fade-in, 6..9는 fade-out, 10은 현재 4단계 구성의 종료 값이다. 입력/출력은 오디오 정수 코드, 계수는 Q16으로 65536=1.0이다. 곱셈 후 >>16으로 절삭한다. 비교 순서는 반환 배열의 output[15-i]이므로 아래 표 인덱스 i와 실제 메모리 주소 방향이 반대다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-019] C2 A[0:5]=49151,50175,51199,52223,53247,54271 [UT-CFX-019] C2 A[6:10]=55295,56319,57343,58367,59391 [UT-CFX-019] C2 A[11:15]=60415,61439,62463,63487,65536 [UT-CFX-019] C2 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-019] C2 A[0:5]=49151,50175,51199,52223,53247,54271 [UT-CFX-019] C2 A[6:10]=55295,56319,57343,58367,59391 [UT-CFX-019] C2 A[11:15]=60415,61439,62463,63487,65536 [UT-CFX-019] C2 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 각 case마다 8개 링블록 b=0..7의 표본 i=0..15 전체를 65536으로 다시 채우고 읽기 위치=0, sub_state=6로 둔다. I2S_get_buffer_with_fade_out_process()를 1회 호출한다. 현재 빌드는 fade 단계 수=4이다. sub_state 0..3은 fade-in, 6..9는 fade-out, 10은 현재 4단계 구성의 종료 값이다. 입력/출력은 오디오 정수 코드, 계수는 Q16으로 65536=1.0이다. 곱셈 후 >>16으로 절삭한다. 비교 순서는 반환 배열의 output[15-i]이므로 아래 표 인덱스 i와 실제 메모리 주소 방향이 반대다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-019] C3 A[0:5]=65536,63487,62463,61439,60415,59391 [UT-CFX-019] C3 A[6:10]=58367,57343,56319,55295,54271 [UT-CFX-019] C3 A[11:15]=53247,52223,51199,50175,49151 [UT-CFX-019] C3 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-019] C3 A[0:5]=65536,63487,62463,61439,60415,59391 [UT-CFX-019] C3 A[6:10]=58367,57343,56319,55295,54271 [UT-CFX-019] C3 A[11:15]=53247,52223,51199,50175,49151 [UT-CFX-019] C3 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 각 case마다 8개 링블록 b=0..7의 표본 i=0..15 전체를 65536으로 다시 채우고 읽기 위치=0, sub_state=9로 둔다. I2S_get_buffer_with_fade_out_process()를 1회 호출한다. 현재 빌드는 fade 단계 수=4이다. sub_state 0..3은 fade-in, 6..9는 fade-out, 10은 현재 4단계 구성의 종료 값이다. 입력/출력은 오디오 정수 코드, 계수는 Q16으로 65536=1.0이다. 곱셈 후 >>16으로 절삭한다. 비교 순서는 반환 배열의 output[15-i]이므로 아래 표 인덱스 i와 실제 메모리 주소 방향이 반대다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-019] C4 A[0:5]=15359,14335,13311,12287,11263,10239 [UT-CFX-019] C4 A[6:12]=9215,8191,7167,6143,5119,4095,3071 [UT-CFX-019] C4 A[13:15]=2047,1023,0 [UT-CFX-019] C4 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-019] C4 A[0:5]=15359,14335,13311,12287,11263,10239 [UT-CFX-019] C4 A[6:12]=9215,8191,7167,6143,5119,4095,3071 [UT-CFX-019] C4 A[13:15]=2047,1023,0 [UT-CFX-019] C4 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 각 case마다 8개 링블록 b=0..7의 표본 i=0..15 전체를 65536으로 다시 채우고 읽기 위치=0, sub_state=10로 둔다. I2S_get_buffer_with_fade_out_process()를 1회 호출한다. 현재 빌드는 fade 단계 수=4이다. sub_state 0..3은 fade-in, 6..9는 fade-out, 10은 현재 4단계 구성의 종료 값이다. 입력/출력은 오디오 정수 코드, 계수는 Q16으로 65536=1.0이다. 곱셈 후 >>16으로 절삭한다. 비교 순서는 반환 배열의 output[15-i]이므로 아래 표 인덱스 i와 실제 메모리 주소 방향이 반대다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-019] C5 A[0:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-019] C5 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-019] C5 A[0:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-019] C5 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 신호처리 중간 결과를 확인할 수 있는 오디오 관찰 경로를 제공한다. | T, D | SU-ID-CFX-020 (신호처리 출력 관찰) | C1: 입력 src[i]=i(i=0~15), 출력용 RAM sink[0~15]=0. C2: src[0~4]=[-131073,-131072,0,131071,131072], src[5~15]=0. C1과 C2를 각각 초기화하여 실행한다. 청취 보조 확인: 자동 시험을 종료한 정상 오디오 경로에 연속 1000 Hz 사인파와 무음을 차례로 입력한다. | 자동 시험은 lib_loopback_AGC_out의 RAM 계산값을 확인한다. C1은 증가 배열, C2는 포화 경계 배열이며 사인파 표본이 아니다. DAC FIFO/OD 핀으로 자동 재생되지 않는다. OD1_P/OD1_N은 PDM 차동 출력이다. 핀에서 직접 사인파를 찾지 않는다. 청취는 보드에 맞는 수신기를 사용한다. 스코프 확인을 추가할 경우 차동 저역통과 필터의 출력을 측정한다. | 1. 준비된 CFX 자동 그룹(ut cfx 1 또는 ut auto 1)을 실행한다. RTT에서 UT-CFX-020으로 찾고 C1/C2의 배열과 PASS/FAIL 줄을 비교한다. 2. 자동 시험을 종료하고 정상 OD 출력 경로에서 1000 Hz 사인파/무음을 각각 재생한다. 순음이 들리는지와 무음에서 순음이 사라지는지를 글로 기록한다. 3. 파형을 추가 확인할 때만 필터 후 OUT+/OUT- 차동 파형과 입력 주파수를 저장한다. 스코프 GND는 보드 GND에 연결하며 OD1_N에 연결하지 않는다. | 판정 범위 C1: RAM sink[0~15]=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704,768,832,896,960], src[0~15]=0~15 유지. C2: RAM sink[0~4]=[-8388608,-8388608,0,8388544,8388607], sink[5~15]=0. RTT 요약: [UT-CFX-020] C1 PASS N=32 F=0 / [UT-CFX-020] C2 PASS N=16 F=0. 청취 보조: 1000 Hz 순음/무음이 구분되어야 한다. 필터 후 파형의 참고 주기는 1 ms이며 청취로 정확한 이득, 전압, 전극 전류를 판정하지 않는다. | 검증 결과 AGC 출력[i]=i, i=0~15 / RAM sink 출력[0~15]=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704,768,832,896,960]; 원래 AGC 배열[0~15]=0~15 유지 AGC 입력 앞 5개=[-131073,-131072,0,131071,131072], 나머지 0 / RAM sink 출력[0~4]=[-8388608,-8388608,0,8388544,8388607]; 출력[5~15]=모두 0; 원래 AGC 배열=입력값 유지 정상 OD 경로에 1000 Hz 순음/무음 입력. OD 출력 청취에서 1000 Hz 순음이 들렸고 무음 입력에서는 순음이 들리지 않았다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: AGC 출력[i]=i, i=0~15 예상 결과: RAM sink 출력[0~15]=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704,768,832,896,960]; 원래 AGC 배열[0~15]=0~15 유지 | 검증 [1] AGC 출력[i]=i, i=0~15 / RAM sink 출력[0~15]=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704,768,832,896,960]; 원래 AGC 배열[0~15]=0~15 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: AGC 입력 앞 5개=[-131073,-131072,0,131071,131072], 나머지 0 예상 결과: RAM sink 출력[0~4]=[-8388608,-8388608,0,8388544,8388607]; 출력[5~15]=모두 0; 원래 AGC 배열=입력값 유지 | 검증 [2] AGC 입력 앞 5개=[-131073,-131072,0,131071,131072], 나머지 0 / RAM sink 출력[0~4]=[-8388608,-8388608,0,8388544,8388607]; 출력[5~15]=모두 0; 원래 AGC 배열=입력값 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: OD 청취, 1000 Hz 순음과 무음 입력 예상 결과: 순음 입력 시 청취=순음 구분; 무음 입력 시 청취=무음 구분 | 검증 [3] 정상 OD 경로에 1000 Hz 순음/무음 입력. 순음 입력: 1000 Hz 순음이 들리고 구분됨. 무음 입력: 순음이 들리지 않고 무음으로 구분됨. 청취 결과: 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 16개 증가 입력과 원본 보존 src[i]=i(i=0..15), 별도 sink[0..15]=0에서 lib_loopback_AGC_out(sink,src)를 호출한다. 레코드 I0..I15=sink[i]=64×i(0,64부터 960까지), I16..I31=src[i]=i(0부터 15까지)다. 원본 입력이 그대로 남아야 한다. | 검증 [1] 16개 증가 입력과 원본 보존 입력: src[i]=i(i=0..15), 별도 sink[0..15]=0에서 출력: A[0..11]=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704]; A[12..23]=[768,832,896,960,0,1,2,3,4,5,6,7]; A[24..31]=8~15 순서
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 양/음 24비트 포화 직전과 초과 src[0..4]를 아래 순서로 두고 src[5..15]=0으로 채운다. 같은 확대 함수를 호출한다. i: 0 src[i]: -131073 sink[i] 및 I[i]: -8388608 i: 1 src[i]: -131072 sink[i] 및 I[i]: -8388608 i: 2 src[i]: 0 sink[i] 및 I[i]: 0 i: 3 src[i]: 131071 sink[i] 및 I[i]: 8388544 i: 4 src[i]: 131072 sink[i] 및 I[i]: 8388607 i: 5..15 src[i]: 0 sink[i] 및 I[i]: 0 | 검증 [2] 입력[0..4]=[-131073,-131072,0,131071,131072], 입력[5..15]=0. 출력[0..4]=[-8388608,-8388608,0,8388544,8388607], 출력[5..15]=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 16개 증가 입력과 원본 보존. src[i]=i(i=0..15), 별도 sink[0..15]=0에서 lib_loopback_AGC_out(sink,src)를 호출한다. 레코드 I0..I15=sink[i]=64×i(0,64부터 960까지), I16..I31=src[i]=i(0부터 15까지)다. 원본 입력이 그대로 남아야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-020] C1 A[0:8]=0,64,128,192,256,320,384,448,512 [UT-CFX-020] C1 A[9:18]=576,640,704,768,832,896,960,0,1,2 [UT-CFX-020] C1 A[19:31]=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [UT-CFX-020] C1 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-020] C1 A[0:8]=0,64,128,192,256,320,384,448,512 [UT-CFX-020] C1 A[9:18]=576,640,704,768,832,896,960,0,1,2 [UT-CFX-020] C1 A[19:31]=3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [UT-CFX-020] C1 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 양/음 24비트 포화 직전과 초과. src[0..4]를 아래 순서로 두고 src[5..15]=0으로 채운다. 같은 확대 함수를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-020] C2 A[0:4]=-8388608,-8388608,0,8388544,8388607 [UT-CFX-020] C2 A[5:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-020] C2 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-020] C2 A[0:4]=-8388608,-8388608,0,8388544,8388607 [UT-CFX-020] C2 A[5:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-020] C2 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | 동시에 적용할 수 없는 입력 처리 방식을 상태에 맞춰 하나로 결정한다. | A | SU-ID-CFX-021 (신호처리 경로 선택) | - I2S 수신 여부, 매핑 연결 여부, 크래들 입력 여부, 활성 마이크 수 및 좌/우 빔 방향을 각각 구분하여 입력 경로 선택 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 매핑 연결 중 I2S 수신은 두 입력에 게인 1.0을 적용한다. 일반 I2S 수신은 I2S에 게인 1.0, 마이크에 Gain A를 적용한다. 크래들 입력은 Gain A/B를 적용한다. - I2S 미수신에서는 마이크 한 개이면 단일 입력, 두 개이면 선택 방향의 빔포밍 경로를 사용한다. 해당 조건의 경로만 실행한다. | 검증 결과 I2S 수신, 매핑 연결=1, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 / 선택 경로=게인 혼합; 마이크 게인=65536; I2S 게인=65536; 출력[0~15]=모두 30 I2S 수신, 매핑=0/크래들=0, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 / 선택 경로=일반 스트리밍; 마이크 게인=Gain A(0); I2S 게인=65536; 출력[0~15]=모두 20 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: I2S 수신, 매핑 연결=1, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 예상 결과: 선택 경로=게인 혼합; 마이크 게인=65536; I2S 게인=65536; 출력[0~15]=모두 30 | 검증 [1] I2S 수신, 매핑 연결=1, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 / 선택 경로=게인 혼합; 마이크 게인=65536; I2S 게인=65536; 출력[0~15]=모두 30 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: I2S 수신, 매핑=0/크래들=0, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 예상 결과: 선택 경로=일반 스트리밍; 마이크 게인=Gain A(0); I2S 게인=65536; 출력[0~15]=모두 20 | 검증 [2] I2S 수신, 매핑=0/크래들=0, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 / 선택 경로=일반 스트리밍; 마이크 게인=Gain A(0); I2S 게인=65536; 출력[0~15]=모두 20 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: I2S 수신, 매핑=0/크래들=1, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 예상 결과: 선택 경로=크래들 혼합; 마이크 게인=Gain A(0); I2S 게인=Gain B(0); 출력[0~15]=모두 0 | 검증 [3] I2S 수신, 매핑=0/크래들=1, DMIC=320/I2S=640, 이득 인덱스 A/B=0/0 / 선택 경로=크래들 혼합; 마이크 게인=Gain A(0); I2S 게인=Gain B(0); 출력[0~15]=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: I2S 미수신, 마이크=1개, DMIC1=320 예상 결과: 선택 경로=DMIC1 단일 입력; 출력[0~15]=모두 10; 다른 혼합 경로 호출=없음 | 검증 [4] I2S 미수신, 마이크=1개, DMIC1=320 / 선택 경로=DMIC1 단일 입력; 출력[0~15]=모두 10; 다른 혼합 경로 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: I2S 미수신, 마이크=2개, LEFT, DMIC1=320/DMIC2 현재/직전=640 예상 결과: 선택 경로=빔포밍; 지연 입력=DMIC2 현재/직전; 기준 입력=DMIC1 현재; 출력[0~15]=모두 15 | 검증 [5] I2S 미수신, 마이크=2개, LEFT, DMIC1=320/DMIC2 현재/직전=640 / 선택 경로=빔포밍; 지연 입력=DMIC2 현재/직전; 기준 입력=DMIC1 현재; 출력[0~15]=모두 15 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: I2S 미수신, 마이크=2개, RIGHT, DMIC1 현재/직전=320/DMIC2=640 예상 결과: 선택 경로=빔포밍; 지연 입력=DMIC1 현재/직전; 기준 입력=DMIC2 현재; 출력[0~15]=모두 15 | 검증 [6] I2S 미수신, 마이크=2개, RIGHT, DMIC1 현재/직전=320/DMIC2=640 / 선택 경로=빔포밍; 지연 입력=DMIC1 현재/직전; 기준 입력=DMIC2 현재; 출력[0~15]=모두 15 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | 한 블록의 크기로 AGC 이득을 결정하고 같은 입력 크기를 CM3가 조회할 수 있게 한다. | T | SU-ID-CFX-022 (AGC 입력 크기 읽기와 공유) | - HEAR 최대값을 0 과 100 으로 차례로 고정하고 audio_agc를 호출한다. HEAR 최대값 저장 입력 경계에 0/100을 RAM으로 직접 설정한다. 실제 HEAR CMD0의 최대값 산출을 실행하는 시험이 아니다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-022의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 공유 maxAudioInput은 각각 0,100 이다. 로그 계산 입력은 각각 1,100 으로 제한되어야 한다. | 검증 결과 HEAR 최대값=0 / 공유 maxAudioInput=0; 로그 계산 입력=1 HEAR 최대값=100 / 공유 maxAudioInput=100; 로그 계산 입력=100 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: HEAR 최대값=0 예상 결과: 공유 maxAudioInput=0; 로그 계산 입력=1 | 검증 [1] HEAR 최대값=0 / 공유 maxAudioInput=0; 로그 계산 입력=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: HEAR 최대값=100 예상 결과: 공유 maxAudioInput=100; 로그 계산 입력=100 | 검증 [2] HEAR 최대값=100 / 공유 maxAudioInput=100; 로그 계산 입력=100 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 0 입력 공유와 로그 입력 보정 HEAR 최대값 주소에 0을 설정하고 audio_agc()를 호출한다. I0=공유 maxAudioInput=0, I1=시험용 g_tdc_ut_agc_clamped_input=1이다. 0을 공유 최대값까지 1로 바꾸면 실패다. 단위는 입력 정수 코드다. | 검증 [1] 0 입력 공유와 로그 입력 보정 입력: HEAR 최대값 주소에 0 적용 audio_agc() 출력: A[0..1]=[0,1]
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 양수 100 보존 HEAR 최대값 주소에 100을 설정하고 같은 함수를 호출한다. I0=공유 maxAudioInput=100, I1=로그 입력=100이다. 앞선 C1에서 생긴 내부 이득 상태를 이어받지만 이 벡터는 이득/표본 값을 비교하지 않는다. | 검증 [2] 양수 100 보존 입력: HEAR 최대값 주소에 100 적용 같은 함수 출력: A[0..1]=[100,100]
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 0 입력 공유와 로그 입력 보정. HEAR 최대값 주소에 0을 설정하고 audio_agc()를 호출한다. I0=공유 maxAudioInput=0, I1=시험용 g_tdc_ut_agc_clamped_input=1이다. 0을 공유 최대값까지 1로 바꾸면 실패다. 단위는 입력 정수 코드다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-022] C1 A[0:1]=0,1 [UT-CFX-022] C1 PASS N=2 F=0 | [UT-CFX-022] C1 A[0:1]=0,1 [UT-CFX-022] C1 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 양수 100 보존. HEAR 최대값 주소에 100을 설정하고 같은 함수를 호출한다. I0=공유 maxAudioInput=100, I1=로그 입력=100이다. 앞선 C1에서 생긴 내부 이득 상태를 이어받지만 이 벡터는 이득/표본 값을 비교하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-022] C2 A[0:1]=100,100 [UT-CFX-022] C2 PASS N=2 F=0 | [UT-CFX-022] C2 A[0:1]=100,100 [UT-CFX-022] C2 PASS N=2 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | 작은 입력은 억제하고 중간 입력은 볼륨에 맞춰 증폭하며 큰 입력은 압축한다. | T | SU-ID-CFX-023 (AGC 목표 이득 계산) | - 오디오 볼륨 1과 10(내부 인덱스 0과 9)을 각각 설정하고 이전 이득은 0으로 초기화한다. - 로그 변환 직후 입력 d를 [-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351](Q8.16)로 차례로 고정하여 시간 변화 적용 전 목표 이득 g를 기록한다. - 별도 SDK 경로: 입력=[1,8,128,4096,65536,262143], 볼륨 1/10. 이전 이득=0, 어택=62259/상보=3276, 릴리즈=655/상보=64880(Q8.16)으로 매 조건을 초기화한다. 로그/거듭제곱 결과 고정은 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - SDK 경로의 목표 이득/평활 이득/선형 이득과 사전 하한/상한을 RTT로 보존한다. 실제값과 허용 구간을 먼저 읽고, 구간 판정 결과를 별도로 비교한다. SDK 입력6개×볼륨1/10의 12조건마다 목표/평활/선형 이득 실제값/하한/상한의 별도 numeric RTT 레코드 원문을 입력조건과 함께 보존한다. 비교 결과1은 Boolean이며 실제 수치가 아니다. PC analytic SDK stand-in/컴파일 검사와 실제 타깃 SDK 실행을 구분하고 관측값에 맞추어 K열 허용구간을 늘리지 않는다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-023의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 입력 순서의 목표g는 볼륨 1=[-16,0,0,0,0,51], 볼륨 10=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]다. 첫 값은잡음, 끝 값은감쇠, 나머지는 증폭 영역이다. 목표g와 시간 변화 후 반환 이득을 혼동하지 않는다. - SDK 경로 허용 구간. 각 줄은 볼륨/입력: 목표(Q8.16), 평활(Q8.16), 선형(Q12.12) 순서다. 1/1: -585600~-585584, -556319~-556304, 579~581 1/8: 0, 0, 4095~4097 1/128: 0, 0, 4095~4097 1/4096: -77783~-77780, -73894~-73891, 3158~3160 1/65536: -288950~-288946, -274502~-274498, 1560~1562 1/262143: -394533~-394529, -374806~-374802, 1096~1098 10/1: 387648~387664, 3874, 4151~4153 10/8: 973249, 9727, 4237~4239 10/128: 973249, 9727, 4237~4239 10/4096: 703437~703449, 7030, 4197~4199 10/65536: -28571~-28559, -27143~-27131, 3722~3724 10/262143: -394575~-394563, -374846~-374834, 1096~1098 - SDK Log2/Exp2 정밀도, 변환 상수 오차 및 정수 절삭을 포함해 실행 전에 산출한 구간이다. | 검증 결과 dB 경계 입력의 목표 이득: 볼륨1=[-16,0,0,0,0,51], 볼륨10=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]. C10~C21 출력값(목표/평활 Q8.16 dB, 선형 Q12.12): C10 입력1, 볼륨1: -585592,-556311,580 C11 입력8, 볼륨1: 0,0,4096 C12 입력128, 볼륨1: 0,0,4096 C13 입력4096, 볼륨1: -77781,-73892,3159 C14 입력65536, 볼륨1: -288948,-274500,1561 C15 입력262143, 볼륨1: -394531,-374804,1097 C16 입력1, 볼륨10: 387656,3874,4152 C17 입력8, 볼륨10: 973249,9727,4238 C18 입력128, 볼륨10: 973249,9727,4238 C19 입력4096, 볼륨10: 703443,7030,4198 C20 입력65536, 볼륨10: -28565,-27137,3723 C21 입력262143, 볼륨10: -394569,-374840,1097 RTT C10~C21: A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. 판정: 통과. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 고정 d=[-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351], 볼륨=1 예상 결과: 목표 g(Q8.16)=[-16,0,0,0,0,51]; 영역=[잡음,증폭,증폭,증폭,증폭,감쇠] | 검증 [1] 고정 d=[-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351], 볼륨=1 / 목표 g(Q8.16)=[-16,0,0,0,0,51]; 영역=[잡음,증폭,증폭,증폭,증폭,감쇠] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 같은 고정 d, 볼륨=10 예상 결과: 목표 g(Q8.16)=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]; 영역=[잡음,증폭,증폭,증폭,증폭,감쇠] | 검증 [2] 같은 고정 d, 볼륨=10 / 목표 g(Q8.16)=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]; 영역=[잡음,증폭,증폭,증폭,증폭,감쇠] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: SDK 입력=1, 각 볼륨에서 이전 이득=0 예상 결과: 볼륨1: 목표=-585600~-585584, 평활=-556319~-556304, 선형=579~581; 볼륨10: 목표=387648~387664, 평활=3874, 선형=4151~4153 | 검증 [3] SDK 입력=1, 각 볼륨에서 이전 이득=0 / 볼륨1: 목표=-585592, 평활=-556311, 선형=580; 볼륨10: 목표=387656, 평활=3874, 선형=4152 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: SDK 입력=8 및 128(각각 독립), 각 볼륨에서 이전 이득=0 예상 결과: 볼륨1: 목표=0, 평활=0, 선형=4095~4097; 볼륨10: 목표=973249, 평활=9727, 선형=4237~4239 | 검증 [4] SDK 입력=8 및 128(각각 독립), 각 볼륨에서 이전 이득=0 / 볼륨1: 목표=0, 평활=0, 선형=4096; 볼륨10: 목표=973249, 평활=9727, 선형=4238 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: SDK 입력=4096, 각 볼륨에서 이전 이득=0 예상 결과: 볼륨1: 목표=-77783~-77780, 평활=-73894~-73891, 선형=3158~3160; 볼륨10: 목표=703437~703449, 평활=7030, 선형=4197~4199 | 검증 [5] SDK 입력=4096, 각 볼륨에서 이전 이득=0 / 볼륨1: 목표=-77781, 평활=-73892, 선형=3159; 볼륨10: 목표=703443, 평활=7030, 선형=4198 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: SDK 입력=65536, 각 볼륨에서 이전 이득=0 예상 결과: 볼륨1: 목표=-288950~-288946, 평활=-274502~-274498, 선형=1560~1562; 볼륨10: 목표=-28571~-28559, 평활=-27143~-27131, 선형=3722~3724 | 검증 [6] SDK 입력=65536, 각 볼륨에서 이전 이득=0 / 볼륨1: 목표=-288948, 평활=-274500, 선형=1561; 볼륨10: 목표=-28565, 평활=-27137, 선형=3723 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: SDK 입력=262143, 각 볼륨에서 이전 이득=0 예상 결과: 볼륨1: 목표=-394533~-394529, 평활=-374806~-374802, 선형=1096~1098; 볼륨10: 목표=-394575~-394563, 평활=-374846~-374834, 선형=1096~1098 | 검증 [7] SDK 입력=262143, 각 볼륨에서 이전 이득=0 / 볼륨1: 목표=-394531, 평활=-374804, 선형=1097; 볼륨10: 목표=-394569, 평활=-374840, 선형=1097 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 중간 dB 경계 6개 / 볼륨 0 AGC 중간 dB 대체 플래그=1(대체 사용), 볼륨=0, 실제 함수 입력=1을 둔다. 아래 각 행 호출 전에 직전 이득=0으로 재설정하고 지정한 dB 코드로 대체한다. dB는 10log10 전력 기준 Q8.16 코드이며 65536이 1 dB다. 표의 경계 -7700296은 잡음 게이트, -6209352는 감쇠 전환점이다. 경계값 자체는 중앙 증폭 구간에 포함된다. I: 0 대체 dB 코드: -7700297 목표 이득 Q8.16 예상값: -16 I: 1 대체 dB 코드: -7700296 목표 이득 Q8.16 예상값: 0 I: 2 | 검증 [1] 입력: 중간 dB 대체 사용=1, 오디오 볼륨=1(내부 인덱스 0), 함수 입력=1, 직전 이득=0. 대체 dB=[-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351]. 출력: 목표 이득(Q8.16)=[-16,0,0,0,0,51].
대체 dB 코드: -7700295 목표 이득 Q8.16 예상값: 0 I: 3 대체 dB 코드: -6209353 목표 이득 Q8.16 예상값: 0 I: 4 대체 dB 코드: -6209352 목표 이득 Q8.16 예상값: 0 I: 5 대체 dB 코드: -6209351 목표 이득 Q8.16 예상값: 51 반환 선형 이득과 평활값을 이 레코드에서 판정하지 않는다. C2 뒤 대체 플래그를 0으로 해제한다.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 중간 dB 경계 6개 / 볼륨 9 AGC 중간 dB 대체 플래그=1(대체 사용), 볼륨=9, 실제 함수 입력=1을 둔다. 아래 각 행 호출 전에 직전 이득=0으로 재설정하고 지정한 dB 코드로 대체한다. dB는 10log10 전력 기준 Q8.16 코드이며 65536이 1 dB다. 표의 경계 -7700296은 잡음 게이트, -6209352는 감쇠 전환점이다. 경계값 자체는 중앙 증폭 구간에 포함된다. I: 0 대체 dB 코드: -7700297 목표 이득 Q8.16 예상값: 973232 I: 1 대체 dB 코드: -7700296 목표 이득 Q8.16 예상값: 973249 I: 2 | 검증 [2] 입력: 중간 dB 대체 사용=1, 오디오 볼륨=10(내부 인덱스 9), 함수 입력=1, 직전 이득=0. 대체 dB=[-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351]. 출력: 목표 이득(Q8.16)=[973232,973249,973249,973249,973249,973249].
대체 dB 코드: -7700295 목표 이득 Q8.16 예상값: 973249 I: 3 대체 dB 코드: -6209353 목표 이득 Q8.16 예상값: 973249 I: 4 대체 dB 코드: -6209352 목표 이득 Q8.16 예상값: 973249 I: 5 대체 dB 코드: -6209351 목표 이득 Q8.16 예상값: 973249 반환 선형 이득과 평활값을 이 레코드에서 판정하지 않는다. C2 뒤 대체 플래그를 0으로 해제한다.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C10 / AGC SDK 계산 입력=1, 오디오 볼륨=1, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=-585600, 평활=-556319, 선형=580. SDK 허용 오차: 목표 -585600~-585584, 평활 -556319~-556304, 선형 579~581. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [10]: 입력1, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력: 목표=-585592, 평활=-556311, 선형=580. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C11 / AGC SDK 계산 입력=8, 오디오 볼륨=1, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=0, 평활=0, 선형=4096. SDK 허용 오차: 목표 0~0, 평활 0~0, 선형 4095~4097. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [11]: 입력8, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력: 목표=0, 평활=0, 선형=4096. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C12 / AGC SDK 계산 입력=128, 오디오 볼륨=1, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=0, 평활=0, 선형=4096. SDK 허용 오차: 목표 0~0, 평활 0~0, 선형 4095~4097. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [12]: 입력128, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력: 목표=0, 평활=0, 선형=4096. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C13 / AGC SDK 계산 입력=4096, 오디오 볼륨=1, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=-77781, 평활=-73892, 선형=3159. SDK 허용 오차: 목표 -77783~-77780, 평활 -73894~-73891, 선형 3158~3160. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [13]: 입력4096, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력: 목표=-77781, 평활=-73892, 선형=3159. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C14 / AGC SDK 계산 입력=65536, 오디오 볼륨=1, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=-288948, 평활=-274500, 선형=1561. SDK 허용 오차: 목표 -288950~-288946, 평활 -274502~-274498, 선형 1560~1562. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [14]: 입력65536, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력: 목표=-288948, 평활=-274500, 선형=1561. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C15 / AGC SDK 계산 입력=262143, 오디오 볼륨=1, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=-394531, 평활=-374804, 선형=1097. SDK 허용 오차: 목표 -394533~-394529, 평활 -374806~-374802, 선형 1096~1098. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [15]: 입력262143, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력: 목표=-394531, 평활=-374804, 선형=1097. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C16 / AGC SDK 계산 입력=1, 오디오 볼륨=10, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=387648, 평활=3874, 선형=4152. SDK 허용 오차: 목표 387648~387664, 평활 3874~3874, 선형 4151~4153. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [16]: 입력1, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력: 목표=387656, 평활=3874, 선형=4152. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C17 / AGC SDK 계산 입력=8, 오디오 볼륨=10, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=973249, 평활=9727, 선형=4238. SDK 허용 오차: 목표 973249~973249, 평활 9727~9727, 선형 4237~4239. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [17]: 입력8, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력: 목표=973249, 평활=9727, 선형=4238. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C18 / AGC SDK 계산 입력=128, 오디오 볼륨=10, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=973249, 평활=9727, 선형=4238. SDK 허용 오차: 목표 973249~973249, 평활 9727~9727, 선형 4237~4239. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [18]: 입력128, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력: 목표=973249, 평활=9727, 선형=4238. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C19 / AGC SDK 계산 입력=4096, 오디오 볼륨=10, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=703444, 평활=7030, 선형=4198. SDK 허용 오차: 목표 703437~703449, 평활 7030~7030, 선형 4197~4199. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [19]: 입력4096, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력: 목표=703443, 평활=7030, 선형=4198. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C20 / AGC SDK 계산 입력=65536, 오디오 볼륨=10, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=-28565, 평활=-27137, 선형=3723. SDK 허용 오차: 목표 -28571~-28559, 평활 -27143~-27131, 선형 3722~3724. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [20]: 입력65536, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력: 목표=-28565, 평활=-27137, 선형=3723. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 입력/예상 결과: C21 / AGC SDK 계산 입력=262143, 오디오 볼륨=10, 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 독립 계산 참고: 목표=-394568, 평활=-374839, 선형=1097. SDK 허용 오차: 목표 -394575~-394563, 평활 -374846~-374834, 선형 1096~1098. 각 항목이 허용 오차 안이면 I0/I1/I2=1, A[0:2]=1,1,1 / PASS N=3 F=0. | 검증 [21]: 입력262143, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력: 목표=-394569, 평활=-374840, 선형=1097. 목표/평활은 Q8.16 dB, 선형은 Q12.12. RTT 비교 출력: A[0:2]=1,1,1. 판정: 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 중간 dB 경계 6개 / 볼륨 0. AGC 중간 dB 대체 플래그=1(대체 사용), 볼륨=0, 실제 함수 입력=1을 둔다. 아래 각 행 호출 전에 직전 이득=0으로 재설정하고 지정한 dB 코드로 대체한다. dB는 10log10 전력 기준 Q8.16 코드이며 65536이 1 dB다. 표의 경계 -7700296은 잡음 게이트, -6209352는 감쇠 전환점이다. 경계값 자체는 중앙 증폭 구간에 포함된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C1 A[0:5]=-16,0,0,0,0,51 [UT-CFX-023] C1 PASS N=6 F=0 | [UT-CFX-023] C1 A[0:5]=-16,0,0,0,0,51 [UT-CFX-023] C1 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 중간 dB 경계 6개 / 볼륨 9. AGC 중간 dB 대체 플래그=1(대체 사용), 볼륨=9, 실제 함수 입력=1을 둔다. 아래 각 행 호출 전에 직전 이득=0으로 재설정하고 지정한 dB 코드로 대체한다. dB는 10log10 전력 기준 Q8.16 코드이며 65536이 1 dB다. 표의 경계 -7700296은 잡음 게이트, -6209352는 감쇠 전환점이다. 경계값 자체는 중앙 증폭 구간에 포함된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C2 A[0:4]=973232,973249,973249,973249,973249 [UT-CFX-023] C2 A[5:5]=973249 [UT-CFX-023] C2 PASS N=6 F=0 | [UT-CFX-023] C2 A[0:4]=973232,973249,973249,973249,973249 [UT-CFX-023] C2 A[5:5]=973249 [UT-CFX-023] C2 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력: ADC=1, 오디오 볼륨=1(코드 인덱스0), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C10 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C10 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C10 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C10 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [11]의 RTT 출력 (C11) 입력: ADC=8, 오디오 볼륨=1(코드 인덱스0), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C11 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C11 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C11 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C11 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [12]의 RTT 출력 (C12) 입력: ADC=128, 오디오 볼륨=1(코드 인덱스0), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C12 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C12 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C12 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C12 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [13]의 RTT 출력 (C13) 입력: ADC=4096, 오디오 볼륨=1(코드 인덱스0), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C13 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C13 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C13 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C13 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [14]의 RTT 출력 (C14) 입력: ADC=65536, 오디오 볼륨=1(코드 인덱스0), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C14 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C14 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C14 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C14 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [15]의 RTT 출력 (C15) 입력: ADC=262143, 오디오 볼륨=1(코드 인덱스0), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C15 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C15 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C15 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C15 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [16]의 RTT 출력 (C16) 입력: ADC=1, 오디오 볼륨=10(코드 인덱스9), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C16 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C16 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C16 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C16 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [17]의 RTT 출력 (C17) 입력: ADC=8, 오디오 볼륨=10(코드 인덱스9), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C17 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C17 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C17 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C17 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [18]의 RTT 출력 (C18) 입력: ADC=128, 오디오 볼륨=10(코드 인덱스9), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C18 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C18 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C18 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C18 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [19]의 RTT 출력 (C19) 입력: ADC=4096, 오디오 볼륨=10(코드 인덱스9), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C19 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C19 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C19 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C19 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [20]의 RTT 출력 (C20) 입력: ADC=65536, 오디오 볼륨=10(코드 인덱스9), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C20 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C20 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C20 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C20 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [21]의 RTT 출력 (C21) 입력: ADC=262143, 오디오 볼륨=10(코드 인덱스9), 직전 이득=0. attack=62259, release=655, 1-attack=3276, 1-release=64880. 비교 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득. 각 허용 오차 비교가1이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-023] C21 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C21 PASS N=3 F=0 | [UT-CFX-023] C21 A[0:2]=1,1,1 [UT-CFX-023] C21 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 입력=1, 볼륨=0, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [10]: 입력1, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [-585600,-585584] 단위: Q8.16 dB | 검증 [10] / 목표 이득 출력값=-585592 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-556319,-556304] 단위: Q8.16 dB | 검증 [10] / 평활 이득 출력값=-556311 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [579,581] 단위: Q12.12 | 검증 [10] / 반환 선형 이득 출력값=580 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 입력=8, 볼륨=0, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [11]: 입력8, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [0,0] 단위: Q8.16 dB | 검증 [11] / 목표 이득 출력값=0 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [0,0] 단위: Q8.16 dB | 검증 [11] / 평활 이득 출력값=0 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [4095,4097] 단위: Q12.12 | 검증 [11] / 반환 선형 이득 출력값=4096 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C12 입력=128, 볼륨=0, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [12]: 입력128, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C12 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [0,0] 단위: Q8.16 dB | 검증 [12] / 목표 이득 출력값=0 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C12 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [0,0] 단위: Q8.16 dB | 검증 [12] / 평활 이득 출력값=0 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C12 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [4095,4097] 단위: Q12.12 | 검증 [12] / 반환 선형 이득 출력값=4096 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C13 입력=4096, 볼륨=0, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [13]: 입력4096, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C13 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [-77783,-77780] 단위: Q8.16 dB | 검증 [13] / 목표 이득 출력값=-77781 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C13 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-73894,-73891] 단위: Q8.16 dB | 검증 [13] / 평활 이득 출력값=-73892 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C13 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [3158,3160] 단위: Q12.12 | 검증 [13] / 반환 선형 이득 출력값=3159 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C14 입력=65536, 볼륨=0, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [14]: 입력65536, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C14 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [-288950,-288946] 단위: Q8.16 dB | 검증 [14] / 목표 이득 출력값=-288948 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C14 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-274502,-274498] 단위: Q8.16 dB | 검증 [14] / 평활 이득 출력값=-274500 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C14 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [1560,1562] 단위: Q12.12 | 검증 [14] / 반환 선형 이득 출력값=1561 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C15 입력=262143, 볼륨=0, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [15]: 입력262143, 오디오 볼륨1, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C15 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [-394533,-394529] 단위: Q8.16 dB | 검증 [15] / 목표 이득 출력값=-394531 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C15 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-374806,-374802] 단위: Q8.16 dB | 검증 [15] / 평활 이득 출력값=-374804 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C15 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [1096,1098] 단위: Q12.12 | 검증 [15] / 반환 선형 이득 출력값=1097 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C16 입력=1, 볼륨=9, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [16]: 입력1, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C16 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [387648,387664] 단위: Q8.16 dB | 검증 [16] / 목표 이득 출력값=387656 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C16 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [3874,3874] 단위: Q8.16 dB | 검증 [16] / 평활 이득 출력값=3874 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C16 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [4151,4153] 단위: Q12.12 | 검증 [16] / 반환 선형 이득 출력값=4152 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C17 입력=8, 볼륨=9, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [17]: 입력8, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C17 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [973249,973249] 단위: Q8.16 dB | 검증 [17] / 목표 이득 출력값=973249 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C17 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [9727,9727] 단위: Q8.16 dB | 검증 [17] / 평활 이득 출력값=9727 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C17 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [4237,4239] 단위: Q12.12 | 검증 [17] / 반환 선형 이득 출력값=4238 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C18 입력=128, 볼륨=9, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [18]: 입력128, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C18 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [973249,973249] 단위: Q8.16 dB | 검증 [18] / 목표 이득 출력값=973249 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C18 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [9727,9727] 단위: Q8.16 dB | 검증 [18] / 평활 이득 출력값=9727 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C18 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [4237,4239] 단위: Q12.12 | 검증 [18] / 반환 선형 이득 출력값=4238 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C19 입력=4096, 볼륨=9, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [19]: 입력4096, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C19 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [703437,703449] 단위: Q8.16 dB | 검증 [19] / 목표 이득 출력값=703443 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C19 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [7030,7030] 단위: Q8.16 dB | 검증 [19] / 평활 이득 출력값=7030 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C19 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [4197,4199] 단위: Q12.12 | 검증 [19] / 반환 선형 이득 출력값=4198 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C20 입력=65536, 볼륨=9, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [20]: 입력65536, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C20 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [-28571,-28559] 단위: Q8.16 dB | 검증 [20] / 목표 이득 출력값=-28565 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C20 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-27143,-27131] 단위: Q8.16 dB | 검증 [20] / 평활 이득 출력값=-27137 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C20 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [3722,3724] 단위: Q12.12 | 검증 [20] / 반환 선형 이득 출력값=3723 Q12.12. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C21 입력=262143, 볼륨=9, 직전 이득=0/대체=0, 고정 계수. | 검증 [21]: 입력262143, 오디오 볼륨10, 직전 이득0. 출력 순서: 목표 이득, 평활 이득, 선형 이득.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C21 / 목표 이득 배열 인덱스: 0 확인 범위: [-394575,-394563] 단위: Q8.16 dB | 검증 [21] / 목표 이득 출력값=-394569 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C21 / 평활 이득 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-374846,-374834] 단위: Q8.16 dB | 검증 [21] / 평활 이득 출력값=-374840 Q8.16 dB. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C21 / 반환 선형 이득 배열 인덱스: 6 확인 범위: [1096,1098] 단위: Q12.12 | 검증 [21] / 반환 선형 이득 출력값=1097 Q12.12. 판정: 통과.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | 입력 크기가 바뀌어도 이득이 갑자기 변하지 않도록 증가와 감소에 다른 속도를 적용한다. | T | SU-ID-CFX-024 (AGC 이득의 시간 변화) | - 직전=0/목표=65536, 직전=65536/목표=0 을 각각 서로 독립된 초기 상태로 시험한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-024의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 새 이득은 각각 655 와 3276 이어야 한다. 동일 상태를 연속 사용한 경우 이전 결과가 다음 계산에 반영되어야 한다. | 검증 결과 직전0/목표65536 → 반환/저장655. 직전65536/목표0 → 반환/저장3276. 이어 목표0 → 반환/저장163. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 독립 초기화, 직전 이득=0/목표=65536 예상 결과: 반환 이득=655; 저장된 직전 이득=655 | 검증 [1] 독립 초기화, 직전 이득=0/목표=65536 / 반환 이득=655; 저장된 직전 이득=655 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 독립 초기화, 직전 이득=65536/목표=0 예상 결과: 반환 이득=3276; 저장된 직전 이득=3276 | 검증 [2] 독립 초기화, 직전 이득=65536/목표=0 / 반환 이득=3276; 저장된 직전 이득=3276 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 앞 호출의 직전 이득=3276을 유지, 목표=0 예상 결과: 반환 이득=163; 저장된 직전 이득=163 | 검증 [3] 앞 호출의 직전 이득=3276을 유지, 목표=0 / 반환 이득=163; 저장된 직전 이득=163 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 직전 0에서 목표 +1로 회복 직전 이득=0, 목표=65536(1.0 Q8.16)에서 audio_agc_attack_release를 호출한다. 직전≤목표이므로 (655×65536+64880×0)>>16=655. 반환 I0와 저장된 직전 값은 655다. | 검증 [1] 직전 0에서 목표 +1로 회복 입력: 직전 이득=0, 목표=65536(1.0 Q8.16)에서 . 직전≤목표이므로 (655×65536+64880×0)>>16=655 출력: A[0..0]=[655]
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 직전 +1에서 목표 0으로 감소 직전=65536으로 새로 설정하고 목표=0을 넣는다. (62259×0+3276×65536)>>16=3276. I0=3276이며 다음 C3의 상태로 남는다. | 검증 [2] 직전 +1에서 목표 0으로 감소 입력: 직전=65536으로 새로 설정하고 목표=0을 넣는다 출력: A[0..0]=[3276]
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) 직전 호출의 3276을 이어받는 연속 감소 C2 후 직전 값을 재초기화하지 않고 목표=0으로 다시 호출한다. (3276×3276)>>16=163. I0=163이며 저장된 직전 값도 163이다. | 검증 [3] 직전 호출의 3276을 이어받는 연속 감소 입력: C2 후 직전 값을 재초기화하지 않고 목표=0으로 다시 호출한다 출력: A[0..0]=[163]
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 직전 0에서 목표 +1로 회복. 직전 이득=0, 목표=65536(1.0 Q8.16)에서 audio_agc_attack_release를 호출한다. 직전≤목표이므로 (655×65536+64880×0)>>16=655. 반환 I0와 저장된 직전 값은 655다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-024] C1 A[0:0]=655 [UT-CFX-024] C1 PASS N=1 F=0 | [UT-CFX-024] C1 A[0:0]=655 [UT-CFX-024] C1 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 직전 +1에서 목표 0으로 감소. 직전=65536으로 새로 설정하고 목표=0을 넣는다. (62259×0+3276×65536)>>16=3276. I0=3276이며 다음 C3의 상태로 남는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-024] C2 A[0:0]=3276 [UT-CFX-024] C2 PASS N=1 F=0 | [UT-CFX-024] C2 A[0:0]=3276 [UT-CFX-024] C2 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 직전 호출의 3276을 이어받는 연속 감소. C2 후 직전 값을 재초기화하지 않고 목표=0으로 다시 호출한다. (3276×3276)>>16=163. I0=163이며 저장된 직전 값도 163이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-024] C3 A[0:0]=163 [UT-CFX-024] C3 PASS N=1 F=0 | [UT-CFX-024] C3 A[0:0]=163 [UT-CFX-024] C3 PASS N=1 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | 블록에서 계산한 공통 이득을 표본에 적용하여 파형의 상대적인 모양을 유지한다. | T | SU-ID-CFX-025 (AGC 표본 이득 적용) | - 입력=[-10,0,10,8388607,-8388608, 나머지 0], 이득=4096 및 8192 를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-025의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 4096 은 입력과 같다. 8192 는 앞 다섯 값이 [-20,0,20,8388607,-8388608]이고 나머지는 0 이다. | 검증 결과 이득4096은 입력값을 유지했다. 이득8192는2배 확대 후24비트 상/하한에서 포화했다. 나머지11개 출력은0. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 입력=[-10,0,10,8388607,-8388608,나머지 0], 이득=4096 예상 결과: 출력[0~4]=[-10,0,10,8388607,-8388608]; 출력[5~15]=모두 0 | 검증 [1] 입력=[-10,0,10,8388607,-8388608,나머지 0], 이득=4096 / 출력[0~4]=[-10,0,10,8388607,-8388608]; 출력[5~15]=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 동일 입력, 이득=8192 예상 결과: 출력[0~4]=[-20,0,20,8388607,-8388608]; 출력[5~15]=모두 0 | 검증 [2] 동일 입력, 이득=8192 / 출력[0~4]=[-20,0,20,8388607,-8388608]; 출력[5~15]=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) unity 이득과 양/음 포화 매 사례마다 mix[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], mix[5..15]=0으로 다시 채운다. apply_agc_gain(4096) 호출 후 AGC 출력[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], 출력[5..15]=0이다. 레코드 I0..I15는 그 출력 순서이며 전부 정확히 비교한다. | 검증 [1] unity 이득과 양/음 포화 입력: 매 사례마다 mix[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], mix[5..15]=0으로 다시 채운다 출력: A[0..11]=[-10,0,10,8388607,-8388608,0,0,0,0,0,0,0]; A[12..15]=모두0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 2배 이득과 양/음 포화 매 사례마다 mix[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], mix[5..15]=0으로 다시 채운다. apply_agc_gain(8192) 호출 후 AGC 출력[0..4]=[-20,0,20,8388607,-8388608], 출력[5..15]=0이다. 레코드 I0..I15는 그 출력 순서이며 전부 정확히 비교한다. | 검증 [2] 2배 이득과 양/음 포화 입력: 매 사례마다 mix[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], mix[5..15]=0으로 다시 채운다 출력: A[0..11]=[-20,0,20,8388607,-8388608,0,0,0,0,0,0,0]; A[12..15]=모두0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: unity 이득과 양/음 포화. 매 사례마다 mix[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], mix[5..15]=0으로 다시 채운다. apply_agc_gain(4096) 호출 후 AGC 출력[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], 출력[5..15]=0이다. 레코드 I0..I15는 그 출력 순서이며 전부 정확히 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-025] C1 A[0:9]=-10,0,10,8388607,-8388608,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C1 A[10:15]=0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-025] C1 A[0:9]=-10,0,10,8388607,-8388608,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C1 A[10:15]=0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C1 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 2배 이득과 양/음 포화. 매 사례마다 mix[0..4]=[-10,0,10,8388607,-8388608], mix[5..15]=0으로 다시 채운다. apply_agc_gain(8192) 호출 후 AGC 출력[0..4]=[-20,0,20,8388607,-8388608], 출력[5..15]=0이다. 레코드 I0..I15는 그 출력 순서이며 전부 정확히 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-025] C2 A[0:9]=-20,0,20,8388607,-8388608,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C2 A[10:15]=0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C2 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-025] C2 A[0:9]=-20,0,20,8388607,-8388608,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C2 A[10:15]=0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-025] C2 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 최근 오디오 이력을 유지하면서 매 블록마다 분석 창을 이동한다. | T | SU-ID-CFX-026 (주파수 분석 입력 갱신) | - AGC 출력[i]=i(i=0~15)를 설정하고 FIFO 쓰기를 관찰한다. AGC 출력 RAM을 준비하고 tdc_ut_fft_write가 기록한 RAM trace를 관찰한다. 시험 override에서 실제 FIFO_ACCESS 쓰기는 하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-026의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 쓰기 순서는 15,14,...,0 이다. 한 번 호출에서 정확히 16 표본이 기록되어야 한다. | 검증 결과 AGC 출력[i]=i, i=0~15에서 한 번 호출 / FIFO 쓰기 순서=[15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0] 동일 한 번 호출의 기록 개수 / FIFO 기록 표본 수=16 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: AGC 출력[i]=i, i=0~15에서 한 번 호출 예상 결과: FIFO 쓰기 순서=[15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0] | 검증 [1] AGC 출력[i]=i, i=0~15에서 한 번 호출 / FIFO 쓰기 순서=[15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 동일 한 번 호출의 기록 개수 예상 결과: FIFO 기록 표본 수=16 | 검증 [2] 동일 한 번 호출의 기록 개수 / FIFO 기록 표본 수=16 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: m_agc_output_buffer[i]=i(i=0..15)로 채우고 FFT 쓰기 기록 횟수를 0으로 초기화한다. update_FFT_inputData()를 1회 호출한다. 각 값은 오디오 정수 코드이며 실제 FFT 연산은 이 함수에 없다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-026] C1 A[0:13]=16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3 [UT-CFX-026] C1 A[14:16]=2,1,0 [UT-CFX-026] C1 PASS N=17 F=0 | [UT-CFX-026] C1 A[0:13]=16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3 [UT-CFX-026] C1 A[14:16]=2,1,0 [UT-CFX-026] C1 PASS N=17 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | 주파수 bin을 사용 전극 수에 맞는 대역으로 분류한다. | T | SU-ID-CFX-027 (FFT 대역 인덱스 읽기) | - 인덱스[bin]=bin%32(bin=0~255)로 구성한다. 맵 대역 수와 분석 대역 수가 동일/상이한 조건에서 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-027의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 동일하면 256 개 인덱스가 모두 입력과 같다. 상이하면 기존 배열 256 개가 유지된다. -1 과 0~31 외 인덱스는 정상 입력에 사용하지 않는다. | 검증 결과 맵 대역 수=32, 분석 대역 수=32, 원본[k]=k%32 / 목적지 인덱스[k]=k%32(k=0~255); 채널 순서=0~31을 8회 반복 맵 대역 수=32, 분석 대역 수=31, 기존 목적지=모두 -1 / 목적지 인덱스[0~255]=모두 -1 유지; 원본 복사=없음 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 맵 대역 수=32, 분석 대역 수=32, 원본[k]=k%32 예상 결과: 목적지 인덱스[k]=k%32(k=0~255); 채널 순서=0~31을 8회 반복 | 검증 [1] 맵 대역 수=32, 분석 대역 수=32, 원본[k]=k%32 / 목적지 인덱스[k]=k%32(k=0~255); 채널 순서=0~31을 8회 반복 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 맵 대역 수=32, 분석 대역 수=31, 기존 목적지=모두 -1 예상 결과: 목적지 인덱스[0~255]=모두 -1 유지; 원본 복사=없음 | 검증 [2] 맵 대역 수=32, 분석 대역 수=31, 기존 목적지=모두 -1 / 목적지 인덱스[0~255]=모두 -1 유지; 원본 복사=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 맵 대역 수=32, FS 모의 입력 bin[i]=i%32(i=0..255), 목적지 g_pass_bin_index[i]=-1로 준비한다. FS 대역 수=31를 주고 read_FFT_PassBin_index()를 호출한다. 배열 인덱스 i는 FFT bin 번호, 값 -1은 미사용, 값 0..31은 목적 주파수 대역 번호이다. 수치 단위는 인덱스다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-027] C1 A[0:10]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[11:21]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[22:32]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[33:43]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 | [UT-CFX-027] C1 A[0:10]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[11:21]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[22:32]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[33:43]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[44:54]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[55:65]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[66:76]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[77:87]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[88:98]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[99:109]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[110:119]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[120:129]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[130:139]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[140:149]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[150:159]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[160:169]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[170:179]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[180:189]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[190:199]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[200:209]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[210:219]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[220:229]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[230:239]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[240:249]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[250:255]=-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 PASS N=256 F=0
[UT-CFX-027] C1 A[44:54]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[55:65]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[66:76]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[77:87]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[88:98]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[99:109]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[110:119]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[120:129]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[130:139]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[140:149]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[150:159]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
[UT-CFX-027] C1 A[160:169]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[170:179]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[180:189]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[190:199]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[200:209]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[210:219]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[220:229]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[230:239]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[240:249]=-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 A[250:255]=-1,-1,-1,-1,-1,-1 [UT-CFX-027] C1 PASS N=256 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 맵 대역 수=32, FS 모의 입력 bin[i]=i%32(i=0..255), 목적지 g_pass_bin_index[i]=-1로 준비한다. case 1 직후 이어서 FS 대역 수=32를 주고 read_FFT_PassBin_index()를 호출한다. 배열 인덱스 i는 FFT bin 번호, 값 -1은 미사용, 값 0..31은 목적 주파수 대역 번호이다. 수치 단위는 인덱스다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-027] C2 A[0:14]=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-027] C2 A[15:25]=15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 [UT-CFX-027] C2 A[26:39]=26,27,28,29,30,31,0,1,2,3,4,5,6,7 | [UT-CFX-027] C2 A[0:14]=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-027] C2 A[15:25]=15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 [UT-CFX-027] C2 A[26:39]=26,27,28,29,30,31,0,1,2,3,4,5,6,7 [UT-CFX-027] C2 A[40:51]=8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 [UT-CFX-027] C2 A[52:62]=20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 [UT-CFX-027] C2 A[63:76]=31,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 [UT-CFX-027] C2 A[77:87]=13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 [UT-CFX-027] C2 A[88:99]=24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3 [UT-CFX-027] C2 A[100:111]=4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [UT-CFX-027] C2 A[112:121]=16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 [UT-CFX-027] C2 A[122:134]=26,27,28,29,30,31,0,1,2,3,4,5,6 [UT-CFX-027] C2 A[135:145]=7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 [UT-CFX-027] C2 A[146:155]=18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 [UT-CFX-027] C2 A[156:169]=28,29,30,31,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 [UT-CFX-027] C2 A[170:179]=10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 [UT-CFX-027] C2 A[180:189]=20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 [UT-CFX-027] C2 A[190:203]=30,31,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 [UT-CFX-027] C2 A[204:213]=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 [UT-CFX-027] C2 A[214:224]=22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,0 [UT-CFX-027] C2 A[225:237]=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 [UT-CFX-027] C2 A[238:247]=14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 [UT-CFX-027] C2 A[248:255]=24,25,26,27,28,29,30,31 [UT-CFX-027] C2 PASS N=256 F=0
[UT-CFX-027] C2 A[40:51]=8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 [UT-CFX-027] C2 A[52:62]=20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 [UT-CFX-027] C2 A[63:76]=31,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 [UT-CFX-027] C2 A[77:87]=13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 [UT-CFX-027] C2 A[88:99]=24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3 [UT-CFX-027] C2 A[100:111]=4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 [UT-CFX-027] C2 A[112:121]=16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 [UT-CFX-027] C2 A[122:134]=26,27,28,29,30,31,0,1,2,3,4,5,6 [UT-CFX-027] C2 A[135:145]=7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 [UT-CFX-027] C2 A[146:155]=18,19,20,21,22,23,24,25,26,27
[UT-CFX-027] C2 A[156:169]=28,29,30,31,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 [UT-CFX-027] C2 A[170:179]=10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 [UT-CFX-027] C2 A[180:189]=20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 [UT-CFX-027] C2 A[190:203]=30,31,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 [UT-CFX-027] C2 A[204:213]=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 [UT-CFX-027] C2 A[214:224]=22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,0 [UT-CFX-027] C2 A[225:237]=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 [UT-CFX-027] C2 A[238:247]=14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 [UT-CFX-027] C2 A[248:255]=24,25,26,27,28,29,30,31 [UT-CFX-027] C2 PASS N=256 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 여러 FFT bin으로 구성된 한 대역의 대표 크기를 정하고 매핑 입력 범위에 맞춘다. | T | SU-ID-CFX-028 (대역별 대표값 및 크기 보상) | - 처음 네 bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 크기=0/대역=-1 로 설정한다. vMag 출력 배열과 g_pass_bin_index에 위 크기/대역 벡터를 RAM으로 직접 설정한다. CMD1/FFT나 스피커/마이크 순음 입력을 실행하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-028의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 대역 대표값[0,1]=[80,48], 보상값[0,1]=[5,3]이다. 나머지 30 대역은 0 이다. | 검증 결과 bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 제외 / 대표값[0]=80; 대표값[1]=48; 대표값[2~31]=모두 0 동일 입력의 크기 보상 / 보상값[0]=5; 보상값[1]=3; 보상값[2~31]=모두 0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 제외 예상 결과: 대표값[0]=80; 대표값[1]=48; 대표값[2~31]=모두 0 | 검증 [1] bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 제외 / 대표값[0]=80; 대표값[1]=48; 대표값[2~31]=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 동일 입력의 크기 보상 예상 결과: 보상값[0]=5; 보상값[1]=3; 보상값[2~31]=모두 0 | 검증 [2] 동일 입력의 크기 보상 / 보상값[0]=5; 보상값[1]=3; 보상값[2~31]=모두 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 대역 최대값, 미배정 bin과 32대역 초기화 모든 bin 0..255의 대역 인덱스를 -1(미배정/건너뜀), vMag를 0으로 둔 뒤 아래만 바꾼다. bin i: 0 g_pass_bin_index[i]: 0 vMag[i]: 16 bin i: 1 g_pass_bin_index[i]: 0 vMag[i]: 80 bin i: 2 g_pass_bin_index[i]: 1 | 검증 [1] 대역 최대값, 미배정 bin과 32대역 초기화 입력: 모든 bin 0..255의 대역 인덱스를 -1(미배정/건너뜀), vMag를 0으로 둔 뒤 아래만 바꾼다 출력: A[0..11]=[80,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; A[12..31]=모두0; A[32..43]=[5,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; A[44..63]=모두0
vMag[i]: 48 bin i: 3 g_pass_bin_index[i]: -1 vMag[i]: 4096 bin i: 4..255 g_pass_bin_index[i]: -1 vMag[i]: 0 find_freq_rep_value()를 한 번 호출한다. 출력 대표값[0]=80, [1]=48, [2..31]=0이다. 축소값[0]=5, [1]=3, [2..31]=0이다. 레코드 I0..I31은 대표값 전체, I32..I63은 축소값 전체 순서다. 미배정 bin3의 큰 값 4096이 들어가면 실패다. 호출은 이전 대표값을 0으로 지운 뒤 계산하므로 지정되지 않은 대역에도 잔존값이 없어야 한다.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 대역 최대값, 미배정 bin과 32대역 초기화. 모든 bin 0..255의 대역 인덱스를 -1(미배정/건너뜀), vMag를 0으로 둔 뒤 아래만 바꾼다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-028] C1 A[0:15]=80,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-028] C1 A[16:32]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5 [UT-CFX-028] C1 A[33:49]=3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-028] C1 A[50:63]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-028] C1 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-028] C1 A[0:15]=80,48,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-028] C1 A[16:32]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5 [UT-CFX-028] C1 A[33:49]=3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-028] C1 A[50:63]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-028] C1 PASS N=64 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | CM3의 실제 전류 범위 계산 결과를 CFX의 자극 크기 계산에 전달한다. | T | SU-ID-CFX-029 (CM3 계산 T/C 값 수신) | - 공유 T[i]=i, C[i]=200+i(i=0~31)를 넣고 수신 함수를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-029의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 32 개 T와 C가 입력 배열과 정확히 같고 채널 순서가 유지되어야 한다. | 검증 결과 공유 T[i]=i, i=0~31 / 수신 T[0~31]=[0,1,...,31]; 채널 순서=0→31 공유 C[i]=200+i, i=0~31 / 수신 C[0~31]=[200,201,...,231]; 채널 순서=0→31 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 공유 T[i]=i, i=0~31 예상 결과: 수신 T[0~31]=[0,1,...,31]; 채널 순서=0→31 | 검증 [1] 공유 T[i]=i, i=0~31 / 수신 T[0~31]=[0,1,...,31]; 채널 순서=0→31 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 공유 C[i]=200+i, i=0~31 예상 결과: 수신 C[0~31]=[200,201,...,231]; 채널 순서=0→31 | 검증 [2] 공유 C[i]=200+i, i=0~31 / 수신 C[0~31]=[200,201,...,231]; 채널 순서=0→31 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 32개 채널 T/C 교차 없이 복사 i=0..31 전부에 공유 T[i]=i, 공유 C[i]=200+i를 설정하고 read_C_T_Level_fromCM3()를 호출한다. 로컬 T[i]=i, C[i]=200+i로 정확히 같아야 한다. 레코드 I0..I31=0부터31, I32..I63=200부터231 순서다. 호출 후 공유 원본을 복원하며 로컬 배열도 전체 복원 검사한다. | 검증 [1] 32개 채널 T/C 교차 없이 복사 입력: i=0..31 전부에 공유 T[i]=i, 공유 C[i]=200+i를 설정하고 read_C_T_Level_fromCM3() 출력: A[0..31]=0~31 순서; A[32..63]=200~231 순서
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 32개 채널 T/C 교차 없이 복사. i=0..31 전부에 공유 T[i]=i, 공유 C[i]=200+i를 설정하고 read_C_T_Level_fromCM3()를 호출한다. 로컬 T[i]=i, C[i]=200+i로 정확히 같아야 한다. 레코드 I0..I31=0부터31, I32..I63=200부터231 순서다. 호출 후 공유 원본을 복원하며 로컬 배열도 전체 복원 검사한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-029] C1 A[0:14]=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-029] C1 A[15:25]=15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 [UT-CFX-029] C1 A[26:35]=26,27,28,29,30,31,200,201,202,203 [UT-CFX-029] C1 A[36:43]=204,205,206,207,208,209,210,211 [UT-CFX-029] C1 A[44:51]=212,213,214,215,216,217,218,219 [UT-CFX-029] C1 A[52:59]=220,221,222,223,224,225,226,227 [UT-CFX-029] C1 A[60:63]=228,229,230,231 [UT-CFX-029] C1 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-029] C1 A[0:14]=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-029] C1 A[15:25]=15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 [UT-CFX-029] C1 A[26:35]=26,27,28,29,30,31,200,201,202,203 [UT-CFX-029] C1 A[36:43]=204,205,206,207,208,209,210,211 [UT-CFX-029] C1 A[44:51]=212,213,214,215,216,217,218,219 [UT-CFX-029] C1 A[52:59]=220,221,222,223,224,225,226,227 [UT-CFX-029] C1 A[60:63]=228,229,230,231 [UT-CFX-029] C1 PASS N=64 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | T 레벨은 유지하면서 사용자가 허용한 자극 범위를 조절한다. | T | SU-ID-CFX-030 (자극 볼륨에 따른 C 값 계산) | - 모든 채널의 T=50, C=150 을 설정하고 자극 볼륨 1,2,3,4 를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-030의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 정수 절삭을 포함한 Cnew는 각각 119,129,139,150 이다. T는 50 으로 유지한다. | 검증 결과 32채널 T=50/C=150: 볼륨1~4의 Cnew=[119,129,139,150]. T는 모든 단계에서50으로 유지됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=1 예상 결과: Cnew[0~31]=모두 119; T[0~31]=모두 50 | 검증 [1] 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=1 / Cnew[0~31]=모두 119; T[0~31]=모두 50 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=2 예상 결과: Cnew[0~31]=모두 129; T[0~31]=모두 50 | 검증 [2] 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=2 / Cnew[0~31]=모두 129; T[0~31]=모두 50 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=3 예상 결과: Cnew[0~31]=모두 139; T[0~31]=모두 50 | 검증 [3] 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=3 / Cnew[0~31]=모두 139; T[0~31]=모두 50 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=4 예상 결과: Cnew[0~31]=모두 150; T[0~31]=모두 50 | 검증 [4] 32채널 T=50/C=150, 자극 볼륨=4 / Cnew[0~31]=모두 150; T[0~31]=모두 50 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 자극 볼륨 1 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(1)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 2936012(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 119, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=119, I32..I63=50이다. | 검증 [1] 자극 볼륨 1 입력: 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(1) 출력: A[0..31]=모두119; A[32..63]=모두50
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 자극 볼륨 2 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(2)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 3355443(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 129, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=129, I32..I63=50이다. | 검증 [2] 자극 볼륨 2 입력: 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(2) 출력: A[0..31]=모두129; A[32..63]=모두50
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) 자극 볼륨 3 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(3)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 3774873(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 139, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=139, I32..I63=50이다. | 검증 [3] 자극 볼륨 3 입력: 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(3) 출력: A[0..31]=모두139; A[32..63]=모두50
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4) 자극 볼륨 4 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(4)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 4194304(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 150, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=150, I32..I63=50이다. | 검증 [4] 자극 볼륨 4 입력: 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(4) 출력: A[0..31]=모두150; A[32..63]=모두50
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 자극 볼륨 1. 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(1)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 2936012(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 119, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=119, I32..I63=50이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-030] C1 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-030] C1 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-030] C1 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-030] C1 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-030] C1 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C1 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C1 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C1 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-030] C1 A[0:8]=119,119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-030] C1 A[9:16]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-030] C1 A[17:24]=119,119,119,119,119,119,119,119 [UT-CFX-030] C1 A[25:33]=119,119,119,119,119,119,119,50,50 [UT-CFX-030] C1 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C1 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C1 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C1 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 자극 볼륨 2. 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(2)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 3355443(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 129, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=129, I32..I63=50이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-030] C2 A[0:8]=129,129,129,129,129,129,129,129,129 [UT-CFX-030] C2 A[9:16]=129,129,129,129,129,129,129,129 [UT-CFX-030] C2 A[17:24]=129,129,129,129,129,129,129,129 [UT-CFX-030] C2 A[25:33]=129,129,129,129,129,129,129,50,50 [UT-CFX-030] C2 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C2 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C2 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C2 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-030] C2 A[0:8]=129,129,129,129,129,129,129,129,129 [UT-CFX-030] C2 A[9:16]=129,129,129,129,129,129,129,129 [UT-CFX-030] C2 A[17:24]=129,129,129,129,129,129,129,129 [UT-CFX-030] C2 A[25:33]=129,129,129,129,129,129,129,50,50 [UT-CFX-030] C2 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C2 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C2 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C2 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 자극 볼륨 3. 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(3)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 3774873(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 139, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=139, I32..I63=50이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-030] C3 A[0:8]=139,139,139,139,139,139,139,139,139 [UT-CFX-030] C3 A[9:16]=139,139,139,139,139,139,139,139 [UT-CFX-030] C3 A[17:24]=139,139,139,139,139,139,139,139 [UT-CFX-030] C3 A[25:33]=139,139,139,139,139,139,139,50,50 [UT-CFX-030] C3 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C3 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C3 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C3 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-030] C3 A[0:8]=139,139,139,139,139,139,139,139,139 [UT-CFX-030] C3 A[9:16]=139,139,139,139,139,139,139,139 [UT-CFX-030] C3 A[17:24]=139,139,139,139,139,139,139,139 [UT-CFX-030] C3 A[25:33]=139,139,139,139,139,139,139,50,50 [UT-CFX-030] C3 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C3 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C3 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C3 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 자극 볼륨 4. 전체 채널 i=0..31에서 T[i]=50, C[i]=150으로 고정하고 calculate_newStimulation_maxLevel(4)을 호출한다. 볼륨 비율 Q2.22은 4194304(4194304=1배)다. new_C=T+floor((C-T)×비율/4194304)를 T..C로 제한한다. 결과 상한[0..31]은 전부 150, T[0..31]은 전부 50이다. 레코드 I0..I31=150, I32..I63=50이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-030] C4 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-030] C4 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-030] C4 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-030] C4 A[25:33]=150,150,150,150,150,150,150,50,50 [UT-CFX-030] C4 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C4 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C4 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C4 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-030] C4 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-030] C4 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-030] C4 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-030] C4 A[25:33]=150,150,150,150,150,150,150,50,50 [UT-CFX-030] C4 A[34:44]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C4 A[45:55]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C4 A[56:63]=50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-030] C4 PASS N=64 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 서로 다른 맵과 전류 범위에서도 오디오 입력 범위의 양 끝을 T/C에 연결한다. | T | SU-ID-CFX-031 (비선형 매핑 계수 계산) | - T=50/Cnew=150, xmin^p=65536/xmax^p=131072(Q8.16)로 계수 입력을 고정한다. 별도로 p=1 에서 x=1/2 에 대한 거듭제곱 경로를 분석한다. - 별도 SDK 경로: 채널 i=0~31에서 T=50+(i%4), C=150+(i%4), xMin=16, xMax=4096, p=1258291(Q1.23), 정규화 계수=5163793(Q8.16). 중간 거듭제곱 입력 고정을 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 실제 SDK 거듭제곱/나눗셈으로 계산한 32채널 A/B와 각 하한/상한을 보존한다. 32채널 A/B 각각의 실제값/하한/상한의 별도 numeric RTT 레코드 원문을 입력조건과 함께 보존한다. 비교 결과1은 Boolean이며 실제 수치가 아니다. PC analytic SDK stand-in/컴파일 검사와 실제 타깃 SDK 실행을 구분하고 관측값에 맞추어 K열 허용구간을 늘리지 않는다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-031의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 계수 A=25600, B=-12800(Q16.8)이다. xmin/xmax 대입 시 각각 50/150 으로 복원된다. p=1 의 수학 예상값은 x다. 거듭제곱의 근사 정밀도는 라이브러리 사양으로 검토하고 계수 정수 비교와 구분한다. - SDK 경로의 A 허용 구간은 전 채널 13016~13019(Q16.8). i%4=0/1/2/3일 때 B 허용 구간은 각각 -6935~-6923 / -6679~-6667 / -6423~-6411 / -6167~-6155(Q16.8)다. 각 채널을 개별 비교하며 한 채널의 결과를 복제하지 않는다. | 검증 결과 T/C 입력에 따른 A/B 계수와 32채널 배치를 확인했다. C10 출력: A=13017, B=[-6929,-6673,-6417,-6161]을8회 반복(Q16.8). RTT 비교 출력64개가 모두1, PASS N=64 F=0. 판정: 통과. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: T=50/Cnew=150, xmin^p=65536/xmax^p=131072 고정 예상 결과: A[0~31]=모두 25600; B[0~31]=모두 -12800(Q16.8) | 검증 [1] T=50/Cnew=150, xmin^p=65536/xmax^p=131072 고정 / A[0~31]=모두 25600; B[0~31]=모두 -12800(Q16.8) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 고정 계수에 xmin/xmax 대입 예상 결과: xmin 복원값=50; xmax 복원값=150 | 검증 [2] 고정 계수에 xmin/xmax 대입 / xmin 복원값=50; xmax 복원값=150 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: p=1, x=1과 x=2의 수학 예상값 분석 예상 결과: x^p 수학값=[1,2]; SDK 근사 정밀도 검토=계수 정수 비교와 구분 | 검증 [3] 입력: 지수 p=1, x=1과 2. 계산 결과: x^p=[1,2]. 두 값이 예상값과 일치하여 통과했다.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: SDK 계수, i%4=0, T/C=50/150, xmin/xmax=16/4096 예상 결과: A=13016~13019; B=-6935~-6923; 비교 채널=0,4,8,12,16,20,24,28 | 검증 [4] SDK 계수, i%4=0, T/C=50/150, xmin/xmax=16/4096 / A=13017; B=-6929; 비교 채널=0,4,8,12,16,20,24,28 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: SDK 계수, i%4=1, T/C=51/151, xmin/xmax=16/4096 예상 결과: A=13016~13019; B=-6679~-6667; 비교 채널=1,5,9,13,17,21,25,29 | 검증 [5] SDK 계수, i%4=1, T/C=51/151, xmin/xmax=16/4096 / A=13017; B=-6673; 비교 채널=1,5,9,13,17,21,25,29 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: SDK 계수, i%4=2, T/C=52/152, xmin/xmax=16/4096 예상 결과: A=13016~13019; B=-6423~-6411; 비교 채널=2,6,10,14,18,22,26,30 | 검증 [6] SDK 계수, i%4=2, T/C=52/152, xmin/xmax=16/4096 / A=13017; B=-6417; 비교 채널=2,6,10,14,18,22,26,30 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: SDK 계수, i%4=3, T/C=53/153, xmin/xmax=16/4096 예상 결과: A=13016~13019; B=-6167~-6155; 비교 채널=3,7,11,15,19,23,27,31 | 검증 [7] SDK 계수, i%4=3, T/C=53/153, xmin/xmax=16/4096 / A=13017; B=-6161; 비교 채널=3,7,11,15,19,23,27,31 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 거듭제곱을 고정한 계수 산출 거듭제곱 대체 플래그=1로 설정한다. x=1/2의 계산만 각각 65536/131072로 대체한다. 모든 i=0..31에서 T=50, 상한 C=150, xMin=1, xMax=2를 두고 calculate_logaritmMapping_coeff()를 호출한다. A[i]=25600(100.0), B[i]=-12800(-50.0)가 전 채널의 예상값이다. 레코드 I0..I31은 A, I32..I63은 B다. 계산 후 대체 플래그=0으로 해제한다. | 검증 [1] 거듭제곱을 고정한 계수 산출 입력: 거듭제곱 시험 고정값 사용=1 출력: A[0..31]=모두25600; A[32..43]=모두-12800
[9 empty] | 검증 [10]의 입력/원소별 기준 (C10) 실제 x^p와 나눗셈 / 32채널 계수 대체 플래그=0이다. 채널 i=0..31에서 T=50+(i mod 4), C=150+(i mod 4), xMin=16, xMax=4096으로 설정한 뒤 계수를 계산한다. i mod 4: 0 해당 i 전부: 0,4,8,12,16,20,24,28 T / C: 50 / 150 A 허용 구간(Q16.8): 13016..13019 B 허용 구간(Q16.8): -6935..-6923 i mod 4: 1 해당 i 전부: 1,5,9,13,17,21,25,29 T / C: 51 / 151 A 허용 구간(Q16.8): 13016..13019 B 허용 구간(Q16.8): -6679..-6667 i mod 4: 2 | 검증 [10] 실제 x^p와 나눗셈 / 32채널 계수 입력: 대체 플래그=0이다. 채널 i=0..31에서 T=50+(i mod 4), C=150+(i mod 4), xMin=16, xMax=4096으로 설정한 뒤 계수를 계산한다 출력: A[0..63]=모두1
해당 i 전부: 2,6,10,14,18,22,26,30 T / C: 52 / 152 A 허용 구간(Q16.8): 13016..13019 B 허용 구간(Q16.8): -6423..-6411 i mod 4: 3 해당 i 전부: 3,7,11,15,19,23,27,31 T / C: 53 / 153 A 허용 구간(Q16.8): 13016..13019 B 허용 구간(Q16.8): -6167..-6155 이 사례의 순서는 C1과 다르다. 비교 I[2i]=A 구간 판정, I[2i+1]=B 구간 판정이며 I0..I63 전부 1이어야 한다. 원시 관찰 데이터는 채널마다 A실제/A하한/A상한/B실제/B하한/B상한 6개씩, 32채널 총 192개다. 독립 기준은 A=(C-T)×2^24/(Pmax-Pmin)의 정수 구간과 B=C×256-A×Pmax/65536의 구간을 사용한다. 분모는 P(4096)의 하한-P(16)의 상한이 양수인지 먼저 확인한다.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 거듭제곱을 고정한 계수 산출. 거듭제곱 대체 플래그=1로 설정한다. x=1/2의 계산만 각각 65536/131072로 대체한다. 모든 i=0..31에서 T=50, 상한 C=150, xMin=1, xMax=2를 두고 calculate_logaritmMapping_coeff()를 호출한다. A[i]=25600(100.0), B[i]=-12800(-50.0)가 전 채널의 예상값이다. 레코드 I0..I31은 A, I32..I63은 B다. 계산 후 대체 플래그=0으로 해제한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-031] C1 A[0:5]=25600,25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[6:10]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[11:15]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[16:20]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[21:25]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[26:30]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[31:35]=25600,-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[36:39]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[40:43]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[44:47]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[48:51]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[52:55]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[56:59]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[60:63]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-031] C1 A[0:5]=25600,25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[6:10]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[11:15]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[16:20]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[21:25]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[26:30]=25600,25600,25600,25600,25600 [UT-CFX-031] C1 A[31:35]=25600,-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[36:39]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[40:43]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[44:47]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[48:51]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[52:55]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[56:59]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 A[60:63]=-12800,-12800,-12800,-12800 [UT-CFX-031] C1 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: 실제 x^p와 나눗셈 / 32채널 계수. 대체 플래그=0이다. 채널 i=0..31에서 T=50+(i mod 4), C=150+(i mod 4), xMin=16, xMax=4096으로 설정한 뒤 계수를 계산한다. 비교 출력 1은 해당 계산값이 허용 오차 안에 있다는 뜻이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-031] C10 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 A[49:63]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-031] C10 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 A[49:63]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-031] C10 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 채널 i=0..31, T=50+i%4/C=150+i%4/xMin=16/xMax=4096, power 대체=0. | 검증 [10] 채널 i=0..31, T=50+i%4/C=150+i%4/xMin=16/xMax=4096, power 대체=0. 판정: 기준 충족(시험자 확인).
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널0 A 배열 인덱스: 0 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널0 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널0 B 배열 인덱스: 3 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널0 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널1 A 배열 인덱스: 6 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널1 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널1 B 배열 인덱스: 9 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널1 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널2 A 배열 인덱스: 12 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널2 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널2 B 배열 인덱스: 15 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널2 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널3 A 배열 인덱스: 18 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널3 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널3 B 배열 인덱스: 21 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널3 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널4 A 배열 인덱스: 24 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널4 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널4 B 배열 인덱스: 27 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널4 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널5 A 배열 인덱스: 30 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널5 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널5 B 배열 인덱스: 33 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널5 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널6 A 배열 인덱스: 36 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널6 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널6 B 배열 인덱스: 39 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널6 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널7 A 배열 인덱스: 42 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널7 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널7 B 배열 인덱스: 45 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널7 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널8 A 배열 인덱스: 48 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널8 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널8 B 배열 인덱스: 51 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널8 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널9 A 배열 인덱스: 54 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널9 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널9 B 배열 인덱스: 57 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널9 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널10 A 배열 인덱스: 60 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널10 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널10 B 배열 인덱스: 63 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널10 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널11 A 배열 인덱스: 66 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널11 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널11 B 배열 인덱스: 69 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널11 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널12 A 배열 인덱스: 72 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널12 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널12 B 배열 인덱스: 75 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널12 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널13 A 배열 인덱스: 78 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널13 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널13 B 배열 인덱스: 81 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널13 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널14 A 배열 인덱스: 84 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널14 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널14 B 배열 인덱스: 87 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널14 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널15 A 배열 인덱스: 90 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널15 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널15 B 배열 인덱스: 93 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널15 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널16 A 배열 인덱스: 96 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널16 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널16 B 배열 인덱스: 99 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널16 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널17 A 배열 인덱스: 102 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널17 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널17 B 배열 인덱스: 105 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널17 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널18 A 배열 인덱스: 108 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널18 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널18 B 배열 인덱스: 111 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널18 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널19 A 배열 인덱스: 114 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널19 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널19 B 배열 인덱스: 117 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널19 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널20 A 배열 인덱스: 120 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널20 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널20 B 배열 인덱스: 123 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널20 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널21 A 배열 인덱스: 126 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널21 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널21 B 배열 인덱스: 129 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널21 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널22 A 배열 인덱스: 132 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널22 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널22 B 배열 인덱스: 135 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널22 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널23 A 배열 인덱스: 138 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널23 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널23 B 배열 인덱스: 141 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널23 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널24 A 배열 인덱스: 144 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널24 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널24 B 배열 인덱스: 147 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널24 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널25 A 배열 인덱스: 150 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널25 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널25 B 배열 인덱스: 153 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널25 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널26 A 배열 인덱스: 156 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널26 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널26 B 배열 인덱스: 159 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널26 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널27 A 배열 인덱스: 162 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널27 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널27 B 배열 인덱스: 165 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널27 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널28 A 배열 인덱스: 168 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널28 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널28 B 배열 인덱스: 171 확인 범위: [-6935,-6923] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널28 B 출력값=-6929 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널29 A 배열 인덱스: 174 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널29 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널29 B 배열 인덱스: 177 확인 범위: [-6679,-6667] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널29 B 출력값=-6673 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널30 A 배열 인덱스: 180 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널30 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널30 B 배열 인덱스: 183 확인 범위: [-6423,-6411] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널30 B 출력값=-6417 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널31 A 배열 인덱스: 186 확인 범위: [13016,13019] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널31 A 출력값=13017 Q16.8. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널31 B 배열 인덱스: 189 확인 범위: [-6167,-6155] 단위: Q16.8 | 검증 [10] / 채널31 B 출력값=-6161 Q16.8. 판정: 통과.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 음향 대역의 크기를 전기 자극의 디지털 크기로 바꾸고 허용 범위에 제한한다. | T | SU-ID-CFX-032 (비선형 매핑과 T 이하 묵음) | - 디지털 T 레벨은 50, 변경 후 C 레벨은 150, 오프셋은 0으로 설정하고 자극 알림을 끈다. 상하한 제한 직전 계산값 y를 [40,50,100,160]으로 각각 고정한다. - 별도 SDK 경로: 채널 i=0~31에 [0,1,8,64,512,4096,16384,262143][i%8]을 넣는다. xMin=16/xMax=4096, p=1258291(Q1.23), 정규화 계수=5163793(Q8.16), T=50/C=150으로 실제 계수를 계산한다. 묵음 모드 1/2를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 실제 SDK 경로의 PCM 크기와 알림 처리 전 공유값을 32채널 각각 비교한다. 원본 계산값/하한/상한도 별도 RTT로 보존한다. 묵음 모드1/2 각각의32채널 PCM/알림 전 공유값 실제값/하한/상한의 별도 numeric RTT 레코드 원문을 입력조건과 함께 보존한다. 비교 결과1은 Boolean이며 실제 수치가 아니다. PC analytic SDK stand-in/컴파일 검사와 실제 타깃 SDK 실행을 구분하고 관측값에 맞추어 K열 허용구간을 늘리지 않는다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-032의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 모드 1 출력=[0,50,100,150], 모드 2 출력=[50,50,100,150]이다. 공유 관찰값은 알림 덮어쓰기 전 계산값을 저장한다. - 위 SDK 입력 순서에서 모드 1은 [0,0,0,67,102,149~150,150,150], 모드 2는 [50,50,50,67,102,149~150,150,150]다. 8개 입력을 4번 반복하며 PCM/공유값이 각각 이 구간 안에 있어야 한다. 4096의 한 코드 여유는 SDK 근사/정수 절삭을 포함한 사전 계산이다. | 검증 결과 T=50, C=150에서 묵음/하한/상한 제한을 확인했다. C10 출력=[0,0,0,67,102,149,150,150], C11=[50,50,50,67,102,149,150,150]. 각각4회 반복했다. PCM 배열/공유 출력 비교가 모두1, PASS N=64 F=0. 판정: 통과. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: T=50/C=150, offset/alert=0, y=[40,50,100,160], 묵음 모드=1 예상 결과: PCM 출력=[0,50,100,150]; 공유값=[0,50,100,150] | 검증 [1] T=50/C=150, offset/alert=0, y=[40,50,100,160], 묵음 모드=1 / PCM 출력=[0,50,100,150]; 공유값=[0,50,100,150] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 동일 입력, 묵음 모드=2 예상 결과: PCM 출력=[50,50,100,150]; 공유값=[50,50,100,150] | 검증 [2] 동일 입력, 묵음 모드=2 / PCM 출력=[50,50,100,150]; 공유값=[50,50,100,150] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: SDK 입력=[0,1,8,64,512,4096,16384,262143]을 4회 반복, 모드=1 예상 결과: PCM 출력/공유값=[0,0,0,67,102,149~150,150,150]을 각각 4회 반복 | 검증 [3] SDK 입력=[0,1,8,64,512,4096,16384,262143]을 4회 반복, 모드=1 / PCM 출력/공유값=[0,0,0,67,102,149,150,150]을 각각 4회 확인 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 동일 SDK 입력, 모드=2 예상 결과: PCM 출력/공유값=[50,50,50,67,102,149~150,150,150]을 각각 4회 반복 | 검증 [4] 동일 SDK 입력, 모드=2 / PCM 출력/공유값=[50,50,50,67,102,149,150,150]을 각각 4회 확인 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 공유 관찰값 저장 시점 예상 결과: 공유값 저장=상하한 처리 후, 알림 덮어쓰기 전 | 검증 [5] 공유 관찰값 저장 시점 / 공유값 저장=상하한 처리 후, 알림 덮어쓰기 전 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 묵음 모드 1 / 제한 전 y=40 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=10240(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 40다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 0, 레코드 I0..I31도 모두 0다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [1] 묵음 모드 1 / 제한 전 y=40 입력: 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=10240(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 묵음 모드 1 / 제한 전 y=50 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=12800(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 50다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 50, 레코드 I0..I31도 모두 50다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [2] 묵음 모드 1 / 제한 전 y=50 입력: 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=12800(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두50
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) 묵음 모드 1 / 제한 전 y=100 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=25600(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 100다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 100, 레코드 I0..I31도 모두 100다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [3] 묵음 모드 1 / 제한 전 y=100 입력: 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=25600(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두100
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4) 묵음 모드 1 / 제한 전 y=160 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=40960(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 160다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 150, 레코드 I0..I31도 모두 150다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [4] 묵음 모드 1 / 제한 전 y=160 입력: 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=40960(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두150
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5) 묵음 모드 2 / 제한 전 y=40 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=10240(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 40다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 50, 레코드 I0..I31도 모두 50다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [5] 묵음 모드 2 / 제한 전 y=40 입력: 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=10240(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두50
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6) 묵음 모드 2 / 제한 전 y=50 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=12800(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 50다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 50, 레코드 I0..I31도 모두 50다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [6] 묵음 모드 2 / 제한 전 y=50 입력: 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=12800(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두50
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7) 묵음 모드 2 / 제한 전 y=100 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=25600(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 100다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 100, 레코드 I0..I31도 모두 100다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [7] 묵음 모드 2 / 제한 전 y=100 입력: 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=25600(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두100
[9 empty] | 검증 [8]의 입력/원소별 기준 (C8) 묵음 모드 2 / 제한 전 y=160 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=40960(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 160다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. PCM 출력[0..31]은 모두 150, 레코드 I0..I31도 모두 150다. 공유 출력도 코드상 같은 값으로 기록되지만 이 C번호의 비교 대상은 PCM 출력뿐이다. | 검증 [8] 묵음 모드 2 / 제한 전 y=160 입력: 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지) 적용. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=40960(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150 적용 () 출력: A[0..31]=모두150
[9 empty] | 검증 [10]의 입력/원소별 기준 (C10) 전체 SDK 매핑 / 묵음 모드 1 전 채널 i=0..31에서 T=50, C상한=150, xMin=16, xMax=4096으로 실제 계수를 먼저 계산한다. 거듭제곱 대체=0, 알림 자극 허용=0, T 오프셋=0을 유지한다. x[i]는 아래의 8개 패턴을 네 번 반복한다. 묵음 모드=1로 logarithmMapping()을 호출한다. i mod 8: 0 해당 i 전부: 0,8,16,24 x[i]: 0 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 0..0 i mod 8: 1 해당 i 전부: 1,9,17,25 x[i]: 1 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 0..0 i mod 8: 2 해당 i 전부: 2,10,18,26 x[i]: 8 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 0..0 i mod 8: 3 해당 i 전부: 3,11,19,27 x[i]: 64 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 67..67 | 검증 [10] 전체 SDK 매핑 / 묵음 모드 1 입력: 전 채널 i=0..31에서 T=50, C상한=150, xMin=16, xMax=4096으로 실제 계수를 먼저 계산했다. 거듭제곱 대체=0, 알림 자극 허용=0, T 오프셋=0을 유지했다. x[i]는 아래의 8개 패턴을 네 번 반복했다. 묵음 모드=1로 () 출력: A[0..63]=모두1
i mod 8: 4 해당 i 전부: 4,12,20,28 x[i]: 512 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 102..102 i mod 8: 5 해당 i 전부: 5,13,21,29 x[i]: 4096 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 149..150 i mod 8: 6 해당 i 전부: 6,14,22,30 x[i]: 16384 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 150..150 i mod 8: 7 해당 i 전부: 7,15,23,31 x[i]: 262143 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 150..150 각 i에서 비교 I[2i]=PCM 코드 구간 판정, I[2i+1]=공유 currentOutputStimulLevel_255[i] 구간 판정이다. 64개 모두 1이어야 한다. 원시 numeric는 채널마다 PCM실제/하한/상한, 공유실제/하한/상한 6개씩 총192개다. C10 후 C11은 같은 계수를 사용하고 모드만 바꾸므로 별도 초기화 조건으로 보존한다. 4096에서 149 또는150을 허용하는 것은 실행 전에 정한 양자화 구간이다.
[9 empty] | 검증 [11]의 입력/원소별 기준 (C11) 전체 SDK 매핑 / 묵음 모드 2 전 채널 i=0..31에서 T=50, C상한=150, xMin=16, xMax=4096으로 실제 계수를 먼저 계산한다. 거듭제곱 대체=0, 알림 자극 허용=0, T 오프셋=0을 유지한다. x[i]는 아래의 8개 패턴을 네 번 반복한다. 묵음 모드=2로 logarithmMapping()을 호출한다. i mod 8: 0 해당 i 전부: 0,8,16,24 x[i]: 0 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 50..50 i mod 8: 1 해당 i 전부: 1,9,17,25 x[i]: 1 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 50..50 i mod 8: 2 해당 i 전부: 2,10,18,26 x[i]: 8 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 50..50 i mod 8: 3 해당 i 전부: 3,11,19,27 x[i]: 64 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 67..67 | 검증 [11] 전체 SDK 매핑 / 묵음 모드 2 입력: 전 채널 i=0..31에서 T=50, C상한=150, xMin=16, xMax=4096으로 실제 계수를 먼저 계산했다. 거듭제곱 대체=0, 알림 자극 허용=0, T 오프셋=0을 유지했다. x[i]는 아래의 8개 패턴을 네 번 반복했다. 묵음 모드=2로 () 출력: A[0..63]=모두1
i mod 8: 4 해당 i 전부: 4,12,20,28 x[i]: 512 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 102..102 i mod 8: 5 해당 i 전부: 5,13,21,29 x[i]: 4096 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 149..150 i mod 8: 6 해당 i 전부: 6,14,22,30 x[i]: 16384 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 150..150 i mod 8: 7 해당 i 전부: 7,15,23,31 x[i]: 262143 PCM 및 공유 코드 허용 구간: 150..150 각 i에서 비교 I[2i]=PCM 코드 구간 판정, I[2i+1]=공유 currentOutputStimulLevel_255[i] 구간 판정이다. 64개 모두 1이어야 한다. 원시 numeric는 채널마다 PCM실제/하한/상한, 공유실제/하한/상한 6개씩 총192개다. C10 후 C11은 같은 계수를 사용하고 모드만 바꾸므로 별도 초기화 조건으로 보존한다. 4096에서 149 또는150을 허용하는 것은 실행 전에 정한 양자화 구간이다.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 묵음 모드 1 / 제한 전 y=40. 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=10240(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 40다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C1 A[0:16]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-032] C1 A[17:31]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-032] C1 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C1 A[0:16]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-032] C1 A[17:31]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CFX-032] C1 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 묵음 모드 1 / 제한 전 y=50. 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=12800(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 50다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C2 A[0:10]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C2 A[11:21]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C2 A[22:31]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C2 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C2 A[0:10]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C2 A[11:21]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C2 A[22:31]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C2 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 묵음 모드 1 / 제한 전 y=100. 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=25600(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 100다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C3 A[0:8]=100,100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 A[9:16]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 A[17:24]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 A[25:31]=100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C3 A[0:8]=100,100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 A[9:16]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 A[17:24]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 A[25:31]=100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C3 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 묵음 모드 1 / 제한 전 y=160. 묵음 모드=1(T 미만은 0으로 묵음), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=40960(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 160다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C4 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 A[25:31]=150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C4 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 A[25:31]=150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C4 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 묵음 모드 2 / 제한 전 y=40. 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=10240(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 40다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C5 A[0:10]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C5 A[11:21]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C5 A[22:31]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C5 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C5 A[0:10]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C5 A[11:21]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C5 A[22:31]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C5 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: 묵음 모드 2 / 제한 전 y=50. 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=12800(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 50다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C6 A[0:10]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C6 A[11:21]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C6 A[22:31]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C6 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C6 A[0:10]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C6 A[11:21]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C6 A[22:31]=50,50,50,50,50,50,50,50,50,50 [UT-CFX-032] C6 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [7]의 RTT 출력 (C7) 입력/조건: 묵음 모드 2 / 제한 전 y=100. 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=25600(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 100다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C7 A[0:8]=100,100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 A[9:16]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 A[17:24]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 A[25:31]=100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C7 A[0:8]=100,100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 A[9:16]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 A[17:24]=100,100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 A[25:31]=100,100,100,100,100,100,100 [UT-CFX-032] C7 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [8]의 RTT 출력 (C8) 입력/조건: 묵음 모드 2 / 제한 전 y=160. 묵음 모드=2(T 미만을 T로 유지), T 오프셋=0 코드, CM3 알림 자극 허용=0(알림 덮어쓰기 금지)으로 둔다. 전체 i=0..31에 A[i]=0, B[i]=40960(Q16.8), T[i]=50, C상한[i]=150을 설정하고 logarithmMapping()을 호출한다. 주 PC fixture의 대역 입력은 901+i이며 A=0이므로 제한 전 결과는 x와 무관하게 160다. 타깃의 보존된 대역 입력도 SDK 계산이 가능한 값이어야 한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C8 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 A[25:31]=150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-032] C8 A[0:8]=150,150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 A[9:16]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 A[17:24]=150,150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 A[25:31]=150,150,150,150,150,150,150 [UT-CFX-032] C8 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: 전체 SDK 매핑 / 묵음 모드 1. 전 채널 i=0..31에서 T=50, C상한=150, xMin=16, xMax=4096으로 실제 계수를 먼저 계산한다. 거듭제곱 대체=0, 알림 자극 허용=0, T 오프셋=0을 유지한다. x[i]는 아래의 8개 패턴을 네 번 반복한다. 묵음 모드=1로 logarithmMapping()을 호출한다. 비교 출력 1은 해당 계산값이 허용 오차 안에 있다는 뜻이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C10 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 A[49:63]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-032] C10 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 A[49:63]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C10 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 검증 [11]의 RTT 출력 (C11) 입력/조건: 전체 SDK 매핑 / 묵음 모드 2. 전 채널 i=0..31에서 T=50, C상한=150, xMin=16, xMax=4096으로 실제 계수를 먼저 계산한다. 거듭제곱 대체=0, 알림 자극 허용=0, T 오프셋=0을 유지한다. x[i]는 아래의 8개 패턴을 네 번 반복한다. 묵음 모드=2로 logarithmMapping()을 호출한다. 비교 출력 1은 해당 계산값이 허용 오차 안에 있다는 뜻이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-032] C11 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 A[49:63]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 PASS N=64 F=0 | [UT-CFX-032] C11 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 A[49:63]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CFX-032] C11 PASS N=64 F=0
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 mute=1, offset=0/alert=0, T50/C150, 채널 입력은 독립 mapping 8개를 4회 반복. | 검증 [10] mute=1, offset=0/alert=0, T50/C150, 채널 입력은 독립 mapping 8개를 4회 반복. 판정: 기준 충족(시험자 확인).
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널0 PCM 배열 인덱스: 0 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널0 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널0 공유 출력 배열 인덱스: 3 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널0 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널1 PCM 배열 인덱스: 6 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널1 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널1 공유 출력 배열 인덱스: 9 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널1 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널2 PCM 배열 인덱스: 12 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널2 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널2 공유 출력 배열 인덱스: 15 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널2 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널3 PCM 배열 인덱스: 18 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널3 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널3 공유 출력 배열 인덱스: 21 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널3 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널4 PCM 배열 인덱스: 24 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널4 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널4 공유 출력 배열 인덱스: 27 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널4 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널5 PCM 배열 인덱스: 30 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널5 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널5 공유 출력 배열 인덱스: 33 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널5 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널6 PCM 배열 인덱스: 36 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널6 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널6 공유 출력 배열 인덱스: 39 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널6 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널7 PCM 배열 인덱스: 42 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널7 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널7 공유 출력 배열 인덱스: 45 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널7 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널8 PCM 배열 인덱스: 48 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널8 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널8 공유 출력 배열 인덱스: 51 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널8 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널9 PCM 배열 인덱스: 54 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널9 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널9 공유 출력 배열 인덱스: 57 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널9 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널10 PCM 배열 인덱스: 60 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널10 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널10 공유 출력 배열 인덱스: 63 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널10 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널11 PCM 배열 인덱스: 66 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널11 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널11 공유 출력 배열 인덱스: 69 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널11 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널12 PCM 배열 인덱스: 72 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널12 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널12 공유 출력 배열 인덱스: 75 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널12 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널13 PCM 배열 인덱스: 78 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널13 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널13 공유 출력 배열 인덱스: 81 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널13 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널14 PCM 배열 인덱스: 84 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널14 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널14 공유 출력 배열 인덱스: 87 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널14 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널15 PCM 배열 인덱스: 90 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널15 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널15 공유 출력 배열 인덱스: 93 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널15 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널16 PCM 배열 인덱스: 96 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널16 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널16 공유 출력 배열 인덱스: 99 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널16 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널17 PCM 배열 인덱스: 102 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널17 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널17 공유 출력 배열 인덱스: 105 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널17 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널18 PCM 배열 인덱스: 108 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널18 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널18 공유 출력 배열 인덱스: 111 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널18 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널19 PCM 배열 인덱스: 114 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널19 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널19 공유 출력 배열 인덱스: 117 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널19 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널20 PCM 배열 인덱스: 120 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널20 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널20 공유 출력 배열 인덱스: 123 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널20 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널21 PCM 배열 인덱스: 126 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널21 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널21 공유 출력 배열 인덱스: 129 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널21 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널22 PCM 배열 인덱스: 132 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널22 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널22 공유 출력 배열 인덱스: 135 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널22 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널23 PCM 배열 인덱스: 138 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널23 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널23 공유 출력 배열 인덱스: 141 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널23 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널24 PCM 배열 인덱스: 144 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널24 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널24 공유 출력 배열 인덱스: 147 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널24 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널25 PCM 배열 인덱스: 150 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널25 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널25 공유 출력 배열 인덱스: 153 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널25 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널26 PCM 배열 인덱스: 156 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널26 PCM 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널26 공유 출력 배열 인덱스: 159 확인 범위: [0,0] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널26 공유 출력 출력값=0 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널27 PCM 배열 인덱스: 162 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널27 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널27 공유 출력 배열 인덱스: 165 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널27 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널28 PCM 배열 인덱스: 168 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널28 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널28 공유 출력 배열 인덱스: 171 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널28 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널29 PCM 배열 인덱스: 174 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널29 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널29 공유 출력 배열 인덱스: 177 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널29 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널30 PCM 배열 인덱스: 180 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널30 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널30 공유 출력 배열 인덱스: 183 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널30 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널31 PCM 배열 인덱스: 186 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널31 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C10 / 채널31 공유 출력 배열 인덱스: 189 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [10] / 채널31 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 mute=2, offset=0/alert=0, T50/C150, 채널 입력은 독립 mapping 8개를 4회 반복. | 검증 [11] mute=2, offset=0/alert=0, T50/C150, 채널 입력은 독립 mapping 8개를 4회 반복. 판정: 기준 충족(시험자 확인).
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널0 PCM 배열 인덱스: 0 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널0 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널0 공유 출력 배열 인덱스: 3 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널0 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널1 PCM 배열 인덱스: 6 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널1 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널1 공유 출력 배열 인덱스: 9 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널1 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널2 PCM 배열 인덱스: 12 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널2 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널2 공유 출력 배열 인덱스: 15 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널2 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널3 PCM 배열 인덱스: 18 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널3 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널3 공유 출력 배열 인덱스: 21 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널3 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널4 PCM 배열 인덱스: 24 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널4 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널4 공유 출력 배열 인덱스: 27 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널4 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널5 PCM 배열 인덱스: 30 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널5 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널5 공유 출력 배열 인덱스: 33 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널5 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널6 PCM 배열 인덱스: 36 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널6 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널6 공유 출력 배열 인덱스: 39 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널6 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널7 PCM 배열 인덱스: 42 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널7 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널7 공유 출력 배열 인덱스: 45 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널7 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널8 PCM 배열 인덱스: 48 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널8 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널8 공유 출력 배열 인덱스: 51 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널8 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널9 PCM 배열 인덱스: 54 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널9 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널9 공유 출력 배열 인덱스: 57 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널9 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널10 PCM 배열 인덱스: 60 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널10 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널10 공유 출력 배열 인덱스: 63 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널10 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널11 PCM 배열 인덱스: 66 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널11 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널11 공유 출력 배열 인덱스: 69 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널11 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널12 PCM 배열 인덱스: 72 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널12 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널12 공유 출력 배열 인덱스: 75 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널12 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널13 PCM 배열 인덱스: 78 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널13 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널13 공유 출력 배열 인덱스: 81 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널13 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널14 PCM 배열 인덱스: 84 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널14 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널14 공유 출력 배열 인덱스: 87 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널14 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널15 PCM 배열 인덱스: 90 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널15 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널15 공유 출력 배열 인덱스: 93 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널15 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널16 PCM 배열 인덱스: 96 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널16 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널16 공유 출력 배열 인덱스: 99 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널16 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널17 PCM 배열 인덱스: 102 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널17 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널17 공유 출력 배열 인덱스: 105 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널17 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널18 PCM 배열 인덱스: 108 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널18 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널18 공유 출력 배열 인덱스: 111 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널18 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널19 PCM 배열 인덱스: 114 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널19 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널19 공유 출력 배열 인덱스: 117 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널19 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널20 PCM 배열 인덱스: 120 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널20 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널20 공유 출력 배열 인덱스: 123 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널20 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널21 PCM 배열 인덱스: 126 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널21 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널21 공유 출력 배열 인덱스: 129 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널21 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널22 PCM 배열 인덱스: 132 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널22 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널22 공유 출력 배열 인덱스: 135 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널22 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널23 PCM 배열 인덱스: 138 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널23 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널23 공유 출력 배열 인덱스: 141 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널23 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널24 PCM 배열 인덱스: 144 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널24 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널24 공유 출력 배열 인덱스: 147 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널24 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널25 PCM 배열 인덱스: 150 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널25 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널25 공유 출력 배열 인덱스: 153 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널25 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널26 PCM 배열 인덱스: 156 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널26 PCM 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널26 공유 출력 배열 인덱스: 159 확인 범위: [50,50] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널26 공유 출력 출력값=50 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널27 PCM 배열 인덱스: 162 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널27 PCM 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널27 공유 출력 배열 인덱스: 165 확인 범위: [67,67] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널27 공유 출력 출력값=67 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널28 PCM 배열 인덱스: 168 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널28 PCM 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널28 공유 출력 배열 인덱스: 171 확인 범위: [102,102] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널28 공유 출력 출력값=102 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널29 PCM 배열 인덱스: 174 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널29 PCM 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널29 공유 출력 배열 인덱스: 177 확인 범위: [149,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널29 공유 출력 출력값=149 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널30 PCM 배열 인덱스: 180 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널30 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널30 공유 출력 배열 인덱스: 183 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널30 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널31 PCM 배열 인덱스: 186 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널31 PCM 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C11 / 채널31 공유 출력 배열 인덱스: 189 확인 범위: [150,150] 단위: 자극 코드 | 검증 [11] / 채널31 공유 출력 출력값=150 자극 코드. 판정: 통과.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | 맵에 지정된 자극 전략에 맞춰 전극 출력 순서를 결정한다. | T | SU-ID-CFX-033 (CIS 전략과 전략 선택) | - CIS 전략, 전극 수 32, 대역i의 전극=i+1, CIS 대역순서[i]=i+1, 크기 100, 묵음꺼짐, 채널당 2 프레임, 1ms12 채널, 시작인덱스 0 을 고정한다. NofM으로 전환할 때 선택 경로를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. PCM 송신 목적지는 시험 override의 RAM 슬롯이다. '1ms12채널'은 본 유닛의 설정값/한 호출 단위 조건이며 실제1ms 타이밍이나 전극 전류를 측정한 결과가 아니다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-033의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 전극 맵으로 해석한 CIS 패킷의 전극 인덱스는 0~31 순이며 각크기는 100 이다. 전송은 0~11,12~23,24~31 다음 0~3 순으로 12 개씩 이어간다. CIS/NofM 중 선택한 전략만 실행한다. | 검증 결과 CIS에서 32개 전극의 진폭=100, 전극 인덱스=0~31이었다. 세 번의 전송은 0~11, 12~23, 24~31/0~3 순으로 각각 12개였다. C20의 PCM[0]=262148, PCM[1~23]=152917, 뒤 상태값 두 개=0이었다. CIS/NofM 선택에 따라 해당 전략만 실행됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 32대역 CIS, 전극/대역 순서=i+1, 크기=100, 묵음 꺼짐 예상 결과: 패킷 전극 인덱스=[0,1,...,31]; 패킷 크기[0~31]=모두 100 | 검증 [1] 입력: 32대역 CIS, 전극/대역 순서=i+1, 크기=100, 묵음 꺼짐 출력: 패킷 전극 인덱스=[0,1,...,31]; 패킷 크기[0~31]=모두 100
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 채널당 2프레임, 1 ms당 12채널, 시작 인덱스=0, 첫 전송 예상 결과: 전송 전극 인덱스=[0,1,...,11]; 자극 개수=12 | 검증 [2] 입력: 채널당 2프레임, 1 ms당 12채널, 시작 인덱스=0, 첫 전송 출력: 전송 전극 인덱스=[0,1,...,11]; 자극 개수=12
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 같은 조건, 두 번째 전송 예상 결과: 전송 전극 인덱스=[12,13,...,23]; 자극 개수=12 | 검증 [3] 입력: 같은 조건, 두 번째 전송 출력: 전송 전극 인덱스=[12,13,...,23]; 자극 개수=12
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 같은 조건, 세 번째 전송 예상 결과: 전송 전극 인덱스=[24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3]; 자극 개수=12 | 검증 [4] 입력: 같은 조건, 세 번째 전송 출력: 전송 전극 인덱스=[24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3]; 자극 개수=12
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 선택 전략=CIS/NofM으로 각각 전환 예상 결과: CIS 선택 시 실행=CIS; NofM 선택 시 실행=NofM; 비선택 전략 실행=없음 | 검증 [5] 입력: 선택 전략=CIS/NofM으로 각각 전환 출력: CIS 선택 시 실행=CIS; NofM 선택 시 실행=NofM; 비선택 전략 실행=없음
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: 대역=32, 첫 위상=0(음극 선행), 묵음 표시=0(이 패킷 입력에서 비활성), 채널당 프레임=2, 블록당 전송 가능 채널=12, 최초 전송 인덱스=0으로 둔다. 모든 i=0..31에 CIS 순서=32-i, 자극 전극 배정=32-i, 물리 전극표[i]=(7*i)%32, 진폭[i]=[0,1,127,255][i%4]를 입력한다. 진폭은 0..255 DAC 코드로 전류 µA와 다르다. 패킷은 W=0x40000¦(phase<<15)¦(물리전극<<10)¦(진폭<<2)이다. 동일 입력으로 stimulationStrategy_CIS()를 연속 3회 호출하는 중 1번째이다. 각 호출 직전 PCM 24슬롯은 -777(아직 쓰지 않음)로 다시 채우고 전송 인덱스는 이어간다. 출력 패킷 위치 j의 입력 대역은 31-j, 배정 전극 번호는 j+1, 물리 전극은 (7*j)%32이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C10 A[0:4]=263164,269820,276484,283648,291836 [UT-CFX-033] C10 A[5:9]=265724,272388,279552,287740,294396 [UT-CFX-033] C10 A[10:13]=268292,275456,283644,290300 [UT-CFX-033] C10 A[14:17]=264196,271360,279548,286204 [UT-CFX-033] C10 A[18:21]=292868,267264,275452,282108 [UT-CFX-033] C10 A[22:25]=288772,263168,271356,278012 [UT-CFX-033] C10 A[26:29]=284676,291840,267260,273916 [UT-CFX-033] C10 A[30:31]=280580,287744 [UT-CFX-033] C10 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-033] C10 A[0:4]=263164,269820,276484,283648,291836 [UT-CFX-033] C10 A[5:9]=265724,272388,279552,287740,294396 [UT-CFX-033] C10 A[10:13]=268292,275456,283644,290300 [UT-CFX-033] C10 A[14:17]=264196,271360,279548,286204 [UT-CFX-033] C10 A[18:21]=292868,267264,275452,282108 [UT-CFX-033] C10 A[22:25]=288772,263168,271356,278012 [UT-CFX-033] C10 A[26:29]=284676,291840,267260,273916 [UT-CFX-033] C10 A[30:31]=280580,287744 [UT-CFX-033] C10 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 바로 위 case 10 호출에서 기록한 PCM을 비교한다. 시작 패킷 위치=0이다. 슬롯 j=0..23 중 짝수 j는 패킷[(시작+j/2)%32], 홀수 j는 NOP=0x25555(152917)이다. PCM 슬롯 j는 쓰기 시작 포인터에서 j워드 감소한 위치다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C1 A[0:4]=263164,152917,269820,152917,276484 [UT-CFX-033] C1 A[5:9]=152917,283648,152917,291836,152917 [UT-CFX-033] C1 A[10:13]=265724,152917,272388,152917 [UT-CFX-033] C1 A[14:17]=279552,152917,287740,152917 [UT-CFX-033] C1 A[18:21]=294396,152917,268292,152917 [UT-CFX-033] C1 A[22:24]=275456,152917,12 [UT-CFX-033] C1 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-033] C1 A[0:4]=263164,152917,269820,152917,276484 [UT-CFX-033] C1 A[5:9]=152917,283648,152917,291836,152917 [UT-CFX-033] C1 A[10:13]=265724,152917,272388,152917 [UT-CFX-033] C1 A[14:17]=279552,152917,287740,152917 [UT-CFX-033] C1 A[18:21]=294396,152917,268292,152917 [UT-CFX-033] C1 A[22:24]=275456,152917,12 [UT-CFX-033] C1 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [11]의 RTT 출력 (C11) 입력/조건: 대역=32, 첫 위상=0(음극 선행), 묵음 표시=0(이 패킷 입력에서 비활성), 채널당 프레임=2, 블록당 전송 가능 채널=12, 최초 전송 인덱스=0으로 둔다. 모든 i=0..31에 CIS 순서=32-i, 자극 전극 배정=32-i, 물리 전극표[i]=(7*i)%32, 진폭[i]=[0,1,127,255][i%4]를 입력한다. 진폭은 0..255 DAC 코드로 전류 µA와 다르다. 패킷은 W=0x40000¦(phase<<15)¦(물리전극<<10)¦(진폭<<2)이다. 동일 입력으로 stimulationStrategy_CIS()를 연속 3회 호출하는 중 2번째이다. 각 호출 직전 PCM 24슬롯은 -777(아직 쓰지 않음)로 다시 채우고 전송 인덱스는 이어간다. 출력 패킷 위치 j의 입력 대역은 31-j, 배정 전극 번호는 j+1, 물리 전극은 (7*j)%32이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C11 A[0:4]=263164,269820,276484,283648,291836 [UT-CFX-033] C11 A[5:9]=265724,272388,279552,287740,294396 [UT-CFX-033] C11 A[10:13]=268292,275456,283644,290300 [UT-CFX-033] C11 A[14:17]=264196,271360,279548,286204 [UT-CFX-033] C11 A[18:21]=292868,267264,275452,282108 [UT-CFX-033] C11 A[22:25]=288772,263168,271356,278012 [UT-CFX-033] C11 A[26:29]=284676,291840,267260,273916 [UT-CFX-033] C11 A[30:31]=280580,287744 [UT-CFX-033] C11 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-033] C11 A[0:4]=263164,269820,276484,283648,291836 [UT-CFX-033] C11 A[5:9]=265724,272388,279552,287740,294396 [UT-CFX-033] C11 A[10:13]=268292,275456,283644,290300 [UT-CFX-033] C11 A[14:17]=264196,271360,279548,286204 [UT-CFX-033] C11 A[18:21]=292868,267264,275452,282108 [UT-CFX-033] C11 A[22:25]=288772,263168,271356,278012 [UT-CFX-033] C11 A[26:29]=284676,291840,267260,273916 [UT-CFX-033] C11 A[30:31]=280580,287744 [UT-CFX-033] C11 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 바로 위 case 11 호출에서 기록한 PCM을 비교한다. 시작 패킷 위치=12이다. 슬롯 j=0..23 중 짝수 j는 패킷[(시작+j/2)%32], 홀수 j는 NOP=0x25555(152917)이다. PCM 슬롯 j는 쓰기 시작 포인터에서 j워드 감소한 위치다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C2 A[0:4]=283644,152917,290300,152917,264196 [UT-CFX-033] C2 A[5:9]=152917,271360,152917,279548,152917 [UT-CFX-033] C2 A[10:13]=286204,152917,292868,152917 [UT-CFX-033] C2 A[14:17]=267264,152917,275452,152917 [UT-CFX-033] C2 A[18:21]=282108,152917,288772,152917 [UT-CFX-033] C2 A[22:24]=263168,152917,24 [UT-CFX-033] C2 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-033] C2 A[0:4]=283644,152917,290300,152917,264196 [UT-CFX-033] C2 A[5:9]=152917,271360,152917,279548,152917 [UT-CFX-033] C2 A[10:13]=286204,152917,292868,152917 [UT-CFX-033] C2 A[14:17]=267264,152917,275452,152917 [UT-CFX-033] C2 A[18:21]=282108,152917,288772,152917 [UT-CFX-033] C2 A[22:24]=263168,152917,24 [UT-CFX-033] C2 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [12]의 RTT 출력 (C12) 입력/조건: 대역=32, 첫 위상=0(음극 선행), 묵음 표시=0(이 패킷 입력에서 비활성), 채널당 프레임=2, 블록당 전송 가능 채널=12, 최초 전송 인덱스=0으로 둔다. 모든 i=0..31에 CIS 순서=32-i, 자극 전극 배정=32-i, 물리 전극표[i]=(7*i)%32, 진폭[i]=[0,1,127,255][i%4]를 입력한다. 진폭은 0..255 DAC 코드로 전류 µA와 다르다. 패킷은 W=0x40000¦(phase<<15)¦(물리전극<<10)¦(진폭<<2)이다. 동일 입력으로 stimulationStrategy_CIS()를 연속 3회 호출하는 중 3번째이다. 각 호출 직전 PCM 24슬롯은 -777(아직 쓰지 않음)로 다시 채우고 전송 인덱스는 이어간다. 출력 패킷 위치 j의 입력 대역은 31-j, 배정 전극 번호는 j+1, 물리 전극은 (7*j)%32이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C12 A[0:4]=263164,269820,276484,283648,291836 [UT-CFX-033] C12 A[5:9]=265724,272388,279552,287740,294396 [UT-CFX-033] C12 A[10:13]=268292,275456,283644,290300 [UT-CFX-033] C12 A[14:17]=264196,271360,279548,286204 [UT-CFX-033] C12 A[18:21]=292868,267264,275452,282108 [UT-CFX-033] C12 A[22:25]=288772,263168,271356,278012 [UT-CFX-033] C12 A[26:29]=284676,291840,267260,273916 [UT-CFX-033] C12 A[30:31]=280580,287744 [UT-CFX-033] C12 PASS N=32 F=0 | [UT-CFX-033] C12 A[0:4]=263164,269820,276484,283648,291836 [UT-CFX-033] C12 A[5:9]=265724,272388,279552,287740,294396 [UT-CFX-033] C12 A[10:13]=268292,275456,283644,290300 [UT-CFX-033] C12 A[14:17]=264196,271360,279548,286204 [UT-CFX-033] C12 A[18:21]=292868,267264,275452,282108 [UT-CFX-033] C12 A[22:25]=288772,263168,271356,278012 [UT-CFX-033] C12 A[26:29]=284676,291840,267260,273916 [UT-CFX-033] C12 A[30:31]=280580,287744 [UT-CFX-033] C12 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 바로 위 case 12 호출에서 기록한 PCM을 비교한다. 시작 패킷 위치=24이다. 슬롯 j=0..23 중 짝수 j는 패킷[(시작+j/2)%32], 홀수 j는 NOP=0x25555(152917)이다. PCM 슬롯 j는 쓰기 시작 포인터에서 j워드 감소한 위치다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C3 A[0:4]=271356,152917,278012,152917,284676 [UT-CFX-033] C3 A[5:9]=152917,291840,152917,267260,152917 [UT-CFX-033] C3 A[10:13]=273916,152917,280580,152917 [UT-CFX-033] C3 A[14:17]=287744,152917,263164,152917 [UT-CFX-033] C3 A[18:21]=269820,152917,276484,152917 [UT-CFX-033] C3 A[22:24]=283648,152917,4 [UT-CFX-033] C3 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-033] C3 A[0:4]=271356,152917,278012,152917,284676 [UT-CFX-033] C3 A[5:9]=152917,291840,152917,267260,152917 [UT-CFX-033] C3 A[10:13]=273916,152917,280580,152917 [UT-CFX-033] C3 A[14:17]=287744,152917,263164,152917 [UT-CFX-033] C3 A[18:21]=269820,152917,276484,152917 [UT-CFX-033] C3 A[22:24]=283648,152917,4 [UT-CFX-033] C3 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [20]의 RTT 출력 (C20) 입력/조건: 대역 수=1, 프레임 간격=2, 전송 가능 채널=12, 전송 인덱스=0으로 초기화한다. 첫 위상=0, 전체 i=0..31에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=i+1로 둔다. PCM 24슬롯을 -777로 채운 후 stimulationStrategy_CIS()를 1회 호출한다. 기대 배치는 유효 대역을 각각 한 번만 해당 간격으로 배치하고 나머지 슬롯을 NOP로 채우는 것이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C20 A[0:4]=262148,152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[5:9]=152917,152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[10:13]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[14:17]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[18:21]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[22:25]=152917,152917,0,0 [UT-CFX-033] C20 PASS N=26 F=0 | [UT-CFX-033] C20 A[0:4]=262148,152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[5:9]=152917,152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[10:13]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[14:17]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[18:21]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C20 A[22:25]=152917,152917,0,0 [UT-CFX-033] C20 PASS N=26 F=0
[9 empty] | 검증 [21]의 RTT 출력 (C21) 입력/조건: 대역 수=3, 프레임 간격=1, 전송 가능 채널=12, 전송 인덱스=0으로 초기화한다. 첫 위상=0, 전체 i=0..31에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=i+1로 둔다. PCM 24슬롯을 -777로 채운 후 stimulationStrategy_CIS()를 1회 호출한다. 기대 배치는 유효 대역을 각각 한 번만 해당 간격으로 배치하고 나머지 슬롯을 NOP로 채우는 것이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C21 A[0:4]=262148,263176,264204,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[5:9]=152917,152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[10:13]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[14:17]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[18:21]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[22:25]=152917,152917,0,0 [UT-CFX-033] C21 PASS N=26 F=0 | [UT-CFX-033] C21 A[0:4]=262148,263176,264204,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[5:9]=152917,152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[10:13]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[14:17]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[18:21]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-033] C21 A[22:25]=152917,152917,0,0 [UT-CFX-033] C21 PASS N=26 F=0
[9 empty] | 검증 [22]의 RTT 출력 (C22) 입력/조건: 대역 수=11, 프레임 간격=2, 전송 가능 채널=12, 전송 인덱스=0으로 초기화한다. 첫 위상=0, 전체 i=0..31에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=i+1로 둔다. PCM 24슬롯을 -777로 채운 후 stimulationStrategy_CIS()를 1회 호출한다. 기대 배치는 유효 대역을 각각 한 번만 해당 간격으로 배치하고 나머지 슬롯을 NOP로 채우는 것이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C22 A[0:4]=262148,152917,263176,152917,264204 [UT-CFX-033] C22 A[5:9]=152917,265232,152917,266260,152917 [UT-CFX-033] C22 A[10:13]=267288,152917,268316,152917 [UT-CFX-033] C22 A[14:17]=269344,152917,270372,152917 [UT-CFX-033] C22 A[18:21]=271400,152917,272428,152917 [UT-CFX-033] C22 A[22:25]=152917,152917,0,0 [UT-CFX-033] C22 PASS N=26 F=0 | [UT-CFX-033] C22 A[0:4]=262148,152917,263176,152917,264204 [UT-CFX-033] C22 A[5:9]=152917,265232,152917,266260,152917 [UT-CFX-033] C22 A[10:13]=267288,152917,268316,152917 [UT-CFX-033] C22 A[14:17]=269344,152917,270372,152917 [UT-CFX-033] C22 A[18:21]=271400,152917,272428,152917 [UT-CFX-033] C22 A[22:25]=152917,152917,0,0 [UT-CFX-033] C22 PASS N=26 F=0
[9 empty] | 검증 [23]의 RTT 출력 (C23) 입력/조건: 대역 수=12, 프레임 간격=2, 전송 가능 채널=12, 전송 인덱스=0으로 초기화한다. 첫 위상=0, 전체 i=0..31에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=i+1로 둔다. PCM 24슬롯을 -777로 채운 후 stimulationStrategy_CIS()를 1회 호출한다. 기대 배치는 유효 대역을 각각 한 번만 해당 간격으로 배치하고 나머지 슬롯을 NOP로 채우는 것이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C23 A[0:4]=262148,152917,263176,152917,264204 [UT-CFX-033] C23 A[5:9]=152917,265232,152917,266260,152917 [UT-CFX-033] C23 A[10:13]=267288,152917,268316,152917 [UT-CFX-033] C23 A[14:17]=269344,152917,270372,152917 [UT-CFX-033] C23 A[18:21]=271400,152917,272428,152917 [UT-CFX-033] C23 A[22:25]=273456,152917,0,0 [UT-CFX-033] C23 PASS N=26 F=0 | [UT-CFX-033] C23 A[0:4]=262148,152917,263176,152917,264204 [UT-CFX-033] C23 A[5:9]=152917,265232,152917,266260,152917 [UT-CFX-033] C23 A[10:13]=267288,152917,268316,152917 [UT-CFX-033] C23 A[14:17]=269344,152917,270372,152917 [UT-CFX-033] C23 A[18:21]=271400,152917,272428,152917 [UT-CFX-033] C23 A[22:25]=273456,152917,0,0 [UT-CFX-033] C23 PASS N=26 F=0
[9 empty] | 검증 [30]의 RTT 출력 (C30) 입력/조건: 대역=32, 프레임 간격=2, 전송량=12, 최초 인덱스=0으로 두고, i=0..31 전체에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=100, 첫 위상=0을 설정한다. PCM을 -777로 다시 채우며 연속 세 호출 중 1번째 결과를 확인한다. 블록 사이에는 전송 인덱스를 초기화하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C30 A[0:4]=262544,263568,264592,265616,266640 [UT-CFX-033] C30 A[5:9]=267664,268688,269712,270736,271760 [UT-CFX-033] C30 A[10:13]=272784,273808,274832,275856 [UT-CFX-033] C30 A[14:17]=276880,277904,278928,279952 [UT-CFX-033] C30 A[18:21]=280976,282000,283024,284048 [UT-CFX-033] C30 A[22:25]=285072,286096,287120,288144 [UT-CFX-033] C30 A[26:29]=289168,290192,291216,292240 [UT-CFX-033] C30 A[30:33]=293264,294288,262544,152917 [UT-CFX-033] C30 A[34:37]=263568,152917,264592,152917 [UT-CFX-033] C30 A[38:41]=265616,152917,266640,152917 [UT-CFX-033] C30 A[42:45]=267664,152917,268688,152917 [UT-CFX-033] C30 A[46:49]=269712,152917,270736,152917 [UT-CFX-033] C30 A[50:53]=271760,152917,272784,152917 [UT-CFX-033] C30 A[54:56]=273808,152917,12 [UT-CFX-033] C30 PASS N=57 F=0 | [UT-CFX-033] C30 A[0:4]=262544,263568,264592,265616,266640 [UT-CFX-033] C30 A[5:9]=267664,268688,269712,270736,271760 [UT-CFX-033] C30 A[10:13]=272784,273808,274832,275856 [UT-CFX-033] C30 A[14:17]=276880,277904,278928,279952 [UT-CFX-033] C30 A[18:21]=280976,282000,283024,284048 [UT-CFX-033] C30 A[22:25]=285072,286096,287120,288144 [UT-CFX-033] C30 A[26:29]=289168,290192,291216,292240 [UT-CFX-033] C30 A[30:33]=293264,294288,262544,152917 [UT-CFX-033] C30 A[34:37]=263568,152917,264592,152917 [UT-CFX-033] C30 A[38:41]=265616,152917,266640,152917 [UT-CFX-033] C30 A[42:45]=267664,152917,268688,152917 [UT-CFX-033] C30 A[46:49]=269712,152917,270736,152917 [UT-CFX-033] C30 A[50:53]=271760,152917,272784,152917 [UT-CFX-033] C30 A[54:56]=273808,152917,12 [UT-CFX-033] C30 PASS N=57 F=0
[9 empty] | 검증 [31]의 RTT 출력 (C31) 입력/조건: 대역=32, 프레임 간격=2, 전송량=12, 최초 인덱스=0으로 두고, i=0..31 전체에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=100, 첫 위상=0을 설정한다. PCM을 -777로 다시 채우며 연속 세 호출 중 2번째 결과를 확인한다. 블록 사이에는 전송 인덱스를 초기화하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C31 A[0:4]=262544,263568,264592,265616,266640 [UT-CFX-033] C31 A[5:9]=267664,268688,269712,270736,271760 [UT-CFX-033] C31 A[10:13]=272784,273808,274832,275856 [UT-CFX-033] C31 A[14:17]=276880,277904,278928,279952 [UT-CFX-033] C31 A[18:21]=280976,282000,283024,284048 [UT-CFX-033] C31 A[22:25]=285072,286096,287120,288144 [UT-CFX-033] C31 A[26:29]=289168,290192,291216,292240 [UT-CFX-033] C31 A[30:33]=293264,294288,274832,152917 [UT-CFX-033] C31 A[34:37]=275856,152917,276880,152917 [UT-CFX-033] C31 A[38:41]=277904,152917,278928,152917 [UT-CFX-033] C31 A[42:45]=279952,152917,280976,152917 [UT-CFX-033] C31 A[46:49]=282000,152917,283024,152917 [UT-CFX-033] C31 A[50:53]=284048,152917,285072,152917 [UT-CFX-033] C31 A[54:56]=286096,152917,24 [UT-CFX-033] C31 PASS N=57 F=0 | [UT-CFX-033] C31 A[0:4]=262544,263568,264592,265616,266640 [UT-CFX-033] C31 A[5:9]=267664,268688,269712,270736,271760 [UT-CFX-033] C31 A[10:13]=272784,273808,274832,275856 [UT-CFX-033] C31 A[14:17]=276880,277904,278928,279952 [UT-CFX-033] C31 A[18:21]=280976,282000,283024,284048 [UT-CFX-033] C31 A[22:25]=285072,286096,287120,288144 [UT-CFX-033] C31 A[26:29]=289168,290192,291216,292240 [UT-CFX-033] C31 A[30:33]=293264,294288,274832,152917 [UT-CFX-033] C31 A[34:37]=275856,152917,276880,152917 [UT-CFX-033] C31 A[38:41]=277904,152917,278928,152917 [UT-CFX-033] C31 A[42:45]=279952,152917,280976,152917 [UT-CFX-033] C31 A[46:49]=282000,152917,283024,152917 [UT-CFX-033] C31 A[50:53]=284048,152917,285072,152917 [UT-CFX-033] C31 A[54:56]=286096,152917,24 [UT-CFX-033] C31 PASS N=57 F=0
[9 empty] | 검증 [32]의 RTT 출력 (C32) 입력/조건: 대역=32, 프레임 간격=2, 전송량=12, 최초 인덱스=0으로 두고, i=0..31 전체에 CIS 순서=i+1, 전극 배정=i+1, 물리표=i, 진폭=100, 첫 위상=0을 설정한다. PCM을 -777로 다시 채우며 연속 세 호출 중 3번째 결과를 확인한다. 블록 사이에는 전송 인덱스를 초기화하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-033] C32 A[0:4]=262544,263568,264592,265616,266640 [UT-CFX-033] C32 A[5:9]=267664,268688,269712,270736,271760 [UT-CFX-033] C32 A[10:13]=272784,273808,274832,275856 [UT-CFX-033] C32 A[14:17]=276880,277904,278928,279952 [UT-CFX-033] C32 A[18:21]=280976,282000,283024,284048 [UT-CFX-033] C32 A[22:25]=285072,286096,287120,288144 [UT-CFX-033] C32 A[26:29]=289168,290192,291216,292240 [UT-CFX-033] C32 A[30:33]=293264,294288,287120,152917 [UT-CFX-033] C32 A[34:37]=288144,152917,289168,152917 [UT-CFX-033] C32 A[38:41]=290192,152917,291216,152917 [UT-CFX-033] C32 A[42:45]=292240,152917,293264,152917 [UT-CFX-033] C32 A[46:49]=294288,152917,262544,152917 [UT-CFX-033] C32 A[50:53]=263568,152917,264592,152917 [UT-CFX-033] C32 A[54:56]=265616,152917,4 [UT-CFX-033] C32 PASS N=57 F=0 | [UT-CFX-033] C32 A[0:4]=262544,263568,264592,265616,266640 [UT-CFX-033] C32 A[5:9]=267664,268688,269712,270736,271760 [UT-CFX-033] C32 A[10:13]=272784,273808,274832,275856 [UT-CFX-033] C32 A[14:17]=276880,277904,278928,279952 [UT-CFX-033] C32 A[18:21]=280976,282000,283024,284048 [UT-CFX-033] C32 A[22:25]=285072,286096,287120,288144 [UT-CFX-033] C32 A[26:29]=289168,290192,291216,292240 [UT-CFX-033] C32 A[30:33]=293264,294288,287120,152917 [UT-CFX-033] C32 A[34:37]=288144,152917,289168,152917 [UT-CFX-033] C32 A[38:41]=290192,152917,291216,152917 [UT-CFX-033] C32 A[42:45]=292240,152917,293264,152917 [UT-CFX-033] C32 A[46:49]=294288,152917,262544,152917 [UT-CFX-033] C32 A[50:53]=263568,152917,264592,152917 [UT-CFX-033] C32 A[54:56]=265616,152917,4 [UT-CFX-033] C32 PASS N=57 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | NofM에서 한 주기에 자극할 대역을 입력 크기로 선택한다. | T | SU-ID-CFX-034 (NofM 대역 선택) | - 32 대역 크기를 모두 100 으로 설정한다. 다음 시험은 크기[i]=i로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-034의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 동률 시험은 인덱스 0~15, 증가 시험은 인덱스 16~31 이 각각 오름차순으로 선택되어야 한다. | 검증 결과 32대역 크기=모두 100 / 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 32대역 크기[i]=i / 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 32대역 크기=모두 100 예상 결과: 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] | 검증 [1] 32대역 크기=모두 100 / 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 32대역 크기[i]=i 예상 결과: 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] | 검증 [2] 32대역 크기[i]=i / 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 32대역 동률 입력 진폭[i]=100(i=0..31)으로 두고 peak pick을 호출한다. I[i]=선택[i]=i(i=0..15), 즉 0부터15까지다. (진폭<<5)¦(31-i) 점수의 동률 우선순위를 확인한다. | 검증 [1] 32대역 동률 입력: 입력 진폭[i]=100(i=0..31)으로 두고 peak pick 출력: A[0..15]=0~15 순서
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) 증가 진폭 입력 진폭[i]=i(i=0..31)로 다시 채운다. I[i]=선택[i]=16+i(i=0..15)로 16부터31까지다. C1의 결과를 재사용하면 실패다. | 검증 [2] 증가 진폭 입력: 입력 진폭[i]=i(i=0..31)로 다시 채운다 출력: A[0..15]=16~31 순서
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 32대역 동률. 입력 진폭[i]=100(i=0..31)으로 두고 peak pick을 호출한다. I[i]=선택[i]=i(i=0..15), 즉 0부터15까지다. (진폭<<5)¦(31-i) 점수의 동률 우선순위를 확인한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-034] C1 A[0:14]=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-034] C1 A[15:15]=15 [UT-CFX-034] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-034] C1 A[0:14]=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 [UT-CFX-034] C1 A[15:15]=15 [UT-CFX-034] C1 PASS N=16 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 증가 진폭. 입력 진폭[i]=i(i=0..31)로 다시 채운다. I[i]=선택[i]=16+i(i=0..15)로 16부터31까지다. C1의 결과를 재사용하면 실패다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-034] C2 A[0:10]=16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 [UT-CFX-034] C2 A[11:15]=27,28,29,30,31 [UT-CFX-034] C2 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-034] C2 A[0:10]=16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 [UT-CFX-034] C2 A[11:15]=27,28,29,30,31 [UT-CFX-034] C2 PASS N=16 F=0
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | 선택 대역의 낮은 쪽과 높은 쪽을 번갈아 자극하도록 순서를 배치한다. | T | SU-ID-CFX-035 (NofM 선택 대역 교차 배치) | - 선택 배열을 [0,1,...,15]로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-035의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 출력은 [0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]이어야 한다. | 검증 결과 선택 배열=[0,1,...,15] / 교차 배치=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 선택 배열=[0,1,...,15] 예상 결과: 교차 배치=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15] | 검증 [1] 선택 배열=[0,1,...,15] / 교차 배치=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) 0..15 대역 교차 배치 입력 adjacent[i]=i(i=0..15)로 두고 Interleaving을 호출한다. 결과 notAdjacent[2j]=j, notAdjacent[2j+1]=8+j(j=0..7)다. 레코드 I0..I15 전체는 [0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]로 정확히 비교한다. | 검증 [1] 0..15 대역 교차 배치 입력: 입력 adjacent[i]=i(i=0..15)로 두고 Interleaving. 결과 notAdjacent[2j]=j, notAdjacent[2j+1]=8+j(j=0..7)다 출력: A[0..11]=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13]; A[12..15]=[6,14,7,15]
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 0..15 대역 교차 배치. 입력 adjacent[i]=i(i=0..15)로 두고 Interleaving을 호출한다. 결과 notAdjacent[2j]=j, notAdjacent[2j+1]=8+j(j=0..7)다. 레코드 I0..I15 전체는 [0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]로 정확히 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-035] C1 A[0:14]=0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7 [UT-CFX-035] C1 A[15:15]=15 [UT-CFX-035] C1 PASS N=16 F=0 | [UT-CFX-035] C1 A[0:14]=0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7 [UT-CFX-035] C1 A[15:15]=15 [UT-CFX-035] C1 PASS N=16 F=0
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 매 프레임의 자극 크기와 조합할 고정 제어 필드를 준비한다. | T | SU-ID-CFX-036 (자극 패킷 헤더 구성) | 4대역 CIS 순서=[1,2,3,4], 배정 전극=[1,2,17,32], 물리 전극 표 map[i]=i, Amplitude=[0,1,127,255], T 미만 묵음 꺼짐으로 설정한다. 첫 펄스 위상=0/1을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. Amplitude[0,1,127,255]는 unsigned8 디지털 코드이고 map은 패킷의 물리 전극 인덱스 변환 표이다. uA/mA 또는 실제 전극 전류값이 아니다. RAM 임시 패킷/헤더 비트를 관찰한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-036의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 위상 0의 헤더=0x40000, 패킷=[0x40000,0x40404,0x441FC,0x47FFC], 위상 1의 헤더=0x48000, 패킷=[0x48000,0x48404,0x4C1FC,0x4FFFC]다. 완성 단어의 비트 19~16=4, 15=위상, 14~10=물리 전극 인덱스, 9~2=Amplitude, 1~0=0을 각각 비교한다. 고정 헤더 비트를 가변 입력으로 가정하지 않는다. | 검증 결과 전극=[1,2,17,32], Amplitude=[0,1,127,255], 물리 전극 표 map[i]=i, 위상=0 / 헤더=0x40000; 패킷=[0x40000,0x40404,0x441FC,0x47FFC] 같은 전극/크기 입력, 위상=1 / 헤더=0x48000; 패킷=[0x48000,0x48404,0x4C1FC,0x4FFFC] 두 위상 조건의 완성 단어 비트 필드 / 비트19~16=4; 비트15=입력 위상 0/1; 비트14~10=[0,1,16,31]; 비트9~2=[0,1,127,255]; 비트1~0=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 전극=[1,2,17,32], Amplitude=[0,1,127,255], 물리 전극 표 map[i]=i, 위상=0 예상 결과: 헤더=0x40000; 패킷=[0x40000,0x40404,0x441FC,0x47FFC] | 검증 [1] 전극=[1,2,17,32], Amplitude=[0,1,127,255], 물리 전극 표 map[i]=i, 위상=0 / 헤더=0x40000; 패킷=[0x40000,0x40404,0x441FC,0x47FFC] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 같은 전극/크기 입력, 위상=1 예상 결과: 헤더=0x48000; 패킷=[0x48000,0x48404,0x4C1FC,0x4FFFC] | 검증 [2] 같은 전극/크기 입력, 위상=1 / 헤더=0x48000; 패킷=[0x48000,0x48404,0x4C1FC,0x4FFFC] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 두 위상 조건의 완성 단어 비트 필드 예상 결과: 비트19~16=4; 비트15=입력 위상 0/1; 비트14~10=[0,1,16,31]; 비트9~2=[0,1,127,255]; 비트1~0=0 | 검증 [3] 두 위상 조건의 완성 단어 비트 필드 / 비트19~16=4; 비트15=입력 위상 0/1; 비트14~10=[0,1,16,31]; 비트9~2=[0,1,127,255]; 비트1~0=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: firstPulsePhase=0(음극 선행)로 prepare_pcmStimulationPacketHeader()를 호출한다. 대역=4, CIS 순서=[1,2,3,4], 전극 배정=[1,2,17,32], 진폭=[0,1,127,255], 물리표[i]=i(i=0..31), 묵음=0, 프레임=2, 전송량=12, 전송 인덱스=0으로 두고 CIS를 호출한다. 비교 대상은 구성된 패킷/비트 필드다. 이 호출의 작은 대역 PCM 출력이 맞다는 판정은 포함하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-036] C1 A[0:9]=262144,262144,4,0,0,0,0,263172,4,0 [UT-CFX-036] C1 A[10:19]=1,1,0,279036,4,0,16,127,0,294908 [UT-CFX-036] C1 A[20:24]=4,0,31,255,0 [UT-CFX-036] C1 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-036] C1 A[0:9]=262144,262144,4,0,0,0,0,263172,4,0 [UT-CFX-036] C1 A[10:19]=1,1,0,279036,4,0,16,127,0,294908 [UT-CFX-036] C1 A[20:24]=4,0,31,255,0 [UT-CFX-036] C1 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: firstPulsePhase=1(양극 선행)로 prepare_pcmStimulationPacketHeader()를 호출한다. 대역=4, CIS 순서=[1,2,3,4], 전극 배정=[1,2,17,32], 진폭=[0,1,127,255], 물리표[i]=i(i=0..31), 묵음=0, 프레임=2, 전송량=12, 전송 인덱스=0으로 두고 CIS를 호출한다. 비교 대상은 구성된 패킷/비트 필드다. 이 호출의 작은 대역 PCM 출력이 맞다는 판정은 포함하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-036] C2 A[0:9]=294912,294912,4,1,0,0,0,295940,4,1 [UT-CFX-036] C2 A[10:19]=1,1,0,311804,4,1,16,127,0,327676 [UT-CFX-036] C2 A[20:24]=4,1,31,255,0 [UT-CFX-036] C2 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-036] C2 A[0:9]=294912,294912,4,1,0,0,0,295940,4,1 [UT-CFX-036] C2 A[10:19]=1,1,0,311804,4,1,16,127,0,327676 [UT-CFX-036] C2 A[20:24]=4,1,31,255,0 [UT-CFX-036] C2 PASS N=25 F=0
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | 선택한 16대역을 정해진 전송 용량에 나누어 싣고 주기 경계의 전극 간격도 고려한다. | T | SU-ID-CFX-037 (NofM 패킷 구성과 분할 출력) | 교차 대역 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15], 배정 전극=32-i, 물리 전극 표 map[j]=(7*j)%32, 대역 i의 Amplitude=[0,1,127,255][i%4]로 설정한다. 묵음 꺼짐, 프레임 간격=3, 블록당 자극=8, 전송 인덱스=0. (위상,직전 마지막)=(0,15)/(1,0)을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. 프레임 간격3은 RAM 송신 배열의 슬롯 간격3이다. 3ms 또는 전극 펄스 폭/자극 간격 실측값이 아니다. Amplitude는 unsigned8 코드이며 PCM 목적지는 RAM capture이다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-037의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 직전 마지막=15는 원래 순서/새 마지막=15, 직전 마지막=0은 [15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]/새 마지막=7이다. 각 대역 i의 패킷 W=0x40000¦(위상<<15)¦(map[31-i]<<10)¦(Amplitude[i]<<2)다. 두 블록은 앞/뒤 8개를 각각 3프레임 간격으로 내보내고 사이 2프레임은 NOP(0x25555)다. 전송 인덱스는 8 다음 0이며 전극/크기/위상/순서를 개별 비교한다. | 검증 결과 직전 마지막 대역=15, 위상=0 / 대역 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]; 새 마지막 대역=15 직전 마지막 대역=0, 위상=1 / 대역 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]; 새 마지막 대역=7 위상=0, 첫 8개를 3프레임 간격으로 전송 / 자극 패킷=[287744,263168,280580,288772,273916,282108,267260,275452]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=8 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 직전 마지막 대역=15, 위상=0 예상 결과: 대역 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]; 새 마지막 대역=15 | 검증 [1] 직전 마지막 대역=15, 위상=0 / 대역 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]; 새 마지막 대역=15 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 직전 마지막 대역=0, 위상=1 예상 결과: 대역 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]; 새 마지막 대역=7 | 검증 [2] 직전 마지막 대역=0, 위상=1 / 대역 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]; 새 마지막 대역=7 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 위상=0, 첫 8개를 3프레임 간격으로 전송 예상 결과: 자극 패킷=[287744,263168,280580,288772,273916,282108,267260,275452]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=8 | 검증 [3] 위상=0, 첫 8개를 3프레임 간격으로 전송 / 자극 패킷=[287744,263168,280580,288772,273916,282108,267260,275452]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=8 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 위상=0, 뒤 8개를 3프레임 간격으로 전송 예상 결과: 자극 패킷=[291840,267264,284676,292868,278012,286204,271356,279548]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=0 | 검증 [4] 위상=0, 뒤 8개를 3프레임 간격으로 전송 / 자극 패킷=[291840,267264,284676,292868,278012,286204,271356,279548]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 위상=1, 첫 8개를 3프레임 간격으로 전송 예상 결과: 자극 패킷=[312316,320512,295936,313348,321540,306684,314876,300028]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=8 | 검증 [5] 위상=1, 첫 8개를 3프레임 간격으로 전송 / 자극 패킷=[312316,320512,295936,313348,321540,306684,314876,300028]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=8 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 위상=1, 뒤 8개를 3프레임 간격으로 전송 예상 결과: 자극 패킷=[308220,324608,300032,317444,325636,310780,318972,304124]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=0 | 검증 [6] 위상=1, 뒤 8개를 3프레임 간격으로 전송 / 자극 패킷=[308220,324608,300032,317444,325636,310780,318972,304124]; 자극 사이 2프레임=0x25555; 다음 인덱스=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 전극=32-i, map[j]=(7j)%32, Amplitude[i]=[0,1,127,255][i%4] 예상 결과: 패킷 W=0x40000¦(위상<<15)¦(map[31-i]<<10)¦(Amplitude[i]<<2); 자극 슬롯=각 블록 0,3,6,9,12,15,18,21 | 검증 [7] 전극=32-i, map[j]=(7j)%32, Amplitude[i]=[0,1,127,255][i%4] / 패킷 W=0x40000¦(위상<<15)¦(map[31-i]<<10)¦(Amplitude[i]<<2); 자극 슬롯=각 블록 0,3,6,9,12,15,18,21 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: 선택 대역(0기준)=[0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15], 직전 마지막 대역=15, 첫 위상=0(0=음극 선행/1=양극 선행)로 둔다. 모든 b=0..31에 전극 배정=32-b, 진폭=[0,1,127,255][b%4], 물리표[e]=(7*e)%32를 입력한다. 묵음=0으로 두고 헤더 준비 후 stimulationStrategy_NofM_Packet()을 호출한다. 예상 출력 대역 순서는 [0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15]이다. 이 이동은 전체 역순 정렬이 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-037] C10 A[0:4]=287744,263168,280580,288772,273916 [UT-CFX-037] C10 A[5:9]=282108,267260,275452,291840,267264 [UT-CFX-037] C10 A[10:13]=284676,292868,278012,286204 [UT-CFX-037] C10 A[14:16]=271356,279548,15 [UT-CFX-037] C10 PASS N=17 F=0 | [UT-CFX-037] C10 A[0:4]=287744,263168,280580,288772,273916 [UT-CFX-037] C10 A[5:9]=282108,267260,275452,291840,267264 [UT-CFX-037] C10 A[10:13]=284676,292868,278012,286204 [UT-CFX-037] C10 A[14:16]=271356,279548,15 [UT-CFX-037] C10 PASS N=17 F=0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: case 10의 16패킷을 사용한다. 프레임 간격=3, 전송 가능 채널=8, 최초 인덱스=0으로 두고 stimulationStrategy_NofM_PCM_Write()를 두 번 호출하는 중 1번째를 확인한다. 매 호출 PCM 24슬롯은 -777로 초기화하며 인덱스는 이어간다. 함수는 먼저 NOP 24개를 쓰고 슬롯 0,3,6,9,12,15,18,21에 패킷을 덮어쓴다. 최종 24슬롯과 다음 인덱스를 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-037] C1 A[0:4]=287744,152917,152917,263168,152917 [UT-CFX-037] C1 A[5:9]=152917,280580,152917,152917,288772 [UT-CFX-037] C1 A[10:13]=152917,152917,273916,152917 [UT-CFX-037] C1 A[14:17]=152917,282108,152917,152917 [UT-CFX-037] C1 A[18:21]=267260,152917,152917,275452 [UT-CFX-037] C1 A[22:24]=152917,152917,8 [UT-CFX-037] C1 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-037] C1 A[0:4]=287744,152917,152917,263168,152917 [UT-CFX-037] C1 A[5:9]=152917,280580,152917,152917,288772 [UT-CFX-037] C1 A[10:13]=152917,152917,273916,152917 [UT-CFX-037] C1 A[14:17]=152917,282108,152917,152917 [UT-CFX-037] C1 A[18:21]=267260,152917,152917,275452 [UT-CFX-037] C1 A[22:24]=152917,152917,8 [UT-CFX-037] C1 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: case 10의 16패킷을 사용한다. 프레임 간격=3, 전송 가능 채널=8, 최초 인덱스=0으로 두고 stimulationStrategy_NofM_PCM_Write()를 두 번 호출하는 중 2번째를 확인한다. 매 호출 PCM 24슬롯은 -777로 초기화하며 인덱스는 이어간다. 함수는 먼저 NOP 24개를 쓰고 슬롯 0,3,6,9,12,15,18,21에 패킷을 덮어쓴다. 최종 24슬롯과 다음 인덱스를 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-037] C2 A[0:4]=291840,152917,152917,267264,152917 [UT-CFX-037] C2 A[5:9]=152917,284676,152917,152917,292868 [UT-CFX-037] C2 A[10:13]=152917,152917,278012,152917 [UT-CFX-037] C2 A[14:17]=152917,286204,152917,152917 [UT-CFX-037] C2 A[18:21]=271356,152917,152917,279548 [UT-CFX-037] C2 A[22:24]=152917,152917,0 [UT-CFX-037] C2 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-037] C2 A[0:4]=291840,152917,152917,267264,152917 [UT-CFX-037] C2 A[5:9]=152917,284676,152917,152917,292868 [UT-CFX-037] C2 A[10:13]=152917,152917,278012,152917 [UT-CFX-037] C2 A[14:17]=152917,286204,152917,152917 [UT-CFX-037] C2 A[18:21]=271356,152917,152917,279548 [UT-CFX-037] C2 A[22:24]=152917,152917,0 [UT-CFX-037] C2 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [11]의 RTT 출력 (C11) 입력/조건: 선택 대역(0기준)=[0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7, 15], 직전 마지막 대역=0, 첫 위상=1(0=음극 선행/1=양극 선행)로 둔다. 모든 b=0..31에 전극 배정=32-b, 진폭=[0,1,127,255][b%4], 물리표[e]=(7*e)%32를 입력한다. 묵음=0으로 두고 헤더 준비 후 stimulationStrategy_NofM_Packet()을 호출한다. 예상 출력 대역 순서는 [15, 0, 8, 1, 9, 2, 10, 3, 11, 4, 12, 5, 13, 6, 14, 7]이다. 이 이동은 전체 역순 정렬이 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-037] C11 A[0:4]=312316,320512,295936,313348,321540 [UT-CFX-037] C11 A[5:9]=306684,314876,300028,308220,324608 [UT-CFX-037] C11 A[10:13]=300032,317444,325636,310780 [UT-CFX-037] C11 A[14:16]=318972,304124,7 [UT-CFX-037] C11 PASS N=17 F=0 | [UT-CFX-037] C11 A[0:4]=312316,320512,295936,313348,321540 [UT-CFX-037] C11 A[5:9]=306684,314876,300028,308220,324608 [UT-CFX-037] C11 A[10:13]=300032,317444,325636,310780 [UT-CFX-037] C11 A[14:16]=318972,304124,7 [UT-CFX-037] C11 PASS N=17 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: case 11의 16패킷을 사용한다. 프레임 간격=3, 전송 가능 채널=8, 최초 인덱스=0으로 두고 stimulationStrategy_NofM_PCM_Write()를 두 번 호출하는 중 1번째를 확인한다. 매 호출 PCM 24슬롯은 -777로 초기화하며 인덱스는 이어간다. 함수는 먼저 NOP 24개를 쓰고 슬롯 0,3,6,9,12,15,18,21에 패킷을 덮어쓴다. 최종 24슬롯과 다음 인덱스를 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-037] C3 A[0:4]=312316,152917,152917,320512,152917 [UT-CFX-037] C3 A[5:9]=152917,295936,152917,152917,313348 [UT-CFX-037] C3 A[10:13]=152917,152917,321540,152917 [UT-CFX-037] C3 A[14:17]=152917,306684,152917,152917 [UT-CFX-037] C3 A[18:21]=314876,152917,152917,300028 [UT-CFX-037] C3 A[22:24]=152917,152917,8 [UT-CFX-037] C3 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-037] C3 A[0:4]=312316,152917,152917,320512,152917 [UT-CFX-037] C3 A[5:9]=152917,295936,152917,152917,313348 [UT-CFX-037] C3 A[10:13]=152917,152917,321540,152917 [UT-CFX-037] C3 A[14:17]=152917,306684,152917,152917 [UT-CFX-037] C3 A[18:21]=314876,152917,152917,300028 [UT-CFX-037] C3 A[22:24]=152917,152917,8 [UT-CFX-037] C3 PASS N=25 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: case 11의 16패킷을 사용한다. 프레임 간격=3, 전송 가능 채널=8, 최초 인덱스=0으로 두고 stimulationStrategy_NofM_PCM_Write()를 두 번 호출하는 중 2번째를 확인한다. 매 호출 PCM 24슬롯은 -777로 초기화하며 인덱스는 이어간다. 함수는 먼저 NOP 24개를 쓰고 슬롯 0,3,6,9,12,15,18,21에 패킷을 덮어쓴다. 최종 24슬롯과 다음 인덱스를 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-037] C4 A[0:4]=308220,152917,152917,324608,152917 [UT-CFX-037] C4 A[5:9]=152917,300032,152917,152917,317444 [UT-CFX-037] C4 A[10:13]=152917,152917,325636,152917 [UT-CFX-037] C4 A[14:17]=152917,310780,152917,152917 [UT-CFX-037] C4 A[18:21]=318972,152917,152917,304124 [UT-CFX-037] C4 A[22:24]=152917,152917,0 [UT-CFX-037] C4 PASS N=25 F=0 | [UT-CFX-037] C4 A[0:4]=308220,152917,152917,324608,152917 [UT-CFX-037] C4 A[5:9]=152917,300032,152917,152917,317444 [UT-CFX-037] C4 A[10:13]=152917,152917,325636,152917 [UT-CFX-037] C4 A[14:17]=152917,310780,152917,152917 [UT-CFX-037] C4 A[18:21]=318972,152917,152917,304124 [UT-CFX-037] C4 A[22:24]=152917,152917,0 [UT-CFX-037] C4 PASS N=25 F=0
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | 연결 검사, 대기, 실시간 자극, 지정 명령이 서로 섞이지 않도록 출력 진입점을 관리한다. | A | SU-ID-CFX-038 (PCM 모드 분기와 프리앰블) | - 초기 모드와 다음 모드를 PREAMBLE/LIVE/SPECIFIC/NOP/FILL_ZERO 지원 모드로 각각 지정한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 요청 모드의 함수만 호출한다. 프리앰블은 정의된 프레임/횟수 뒤 다음 모드로 전환하며 데이터 프레임과 섞이지 않는다. | 검증 결과 5개 PCM 모드가 각각의 처리 함수를 선택했다. 프리앰블 첫 호출 출력24개=0, 상태=1. 다른 모드 함수 호출은 없었다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: PCM 지원 모드=FILL_ZERO/PREAMBLE/LIVE/SPECIFIC/NOP 예상 결과: 선택 함수=각각 FillZero/Preamble/LiveStimulation/SpecificCommand/NopStandby; 다른 모드 함수 호출=없음 | 검증 [1] PCM 지원 모드=FILL_ZERO/PREAMBLE/LIVE/SPECIFIC/NOP / 선택 함수=각각 FillZero/Preamble/LiveStimulation/SpecificCommand/NopStandby; 다른 모드 함수 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 프리앰블 상태=0, 첫 호출 예상 결과: 출력[0~23]=모두 0; 프리앰블 상태=1; 공유 PCM 모드=이전 값 유지 | 검증 [2] 프리앰블 상태=0, 첫 호출 / 출력[0~23]=모두 0; 프리앰블 상태=1; 공유 PCM 모드=이전 값 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 프리앰블 상태=1, 다음 호출 예상 결과: 출력[0~22]=모두 0xFFFFF; 출력[23]=0xFF555; 프리앰블 상태=0; 공유 PCM 모드=4(NopStandby) | 검증 [3] 프리앰블 상태=1에서 다음 호출을 실행했다. 출력[0~22]=모두 0xFFFFF, 출력[23]=0xFF555. 프리앰블 상태=0, 공유 PCM 모드=4(NopStandby). 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 프리앰블 종료 후 상위 루프가 공유 모드 반영 예상 결과: 다음 선택 경로=NopStandby; 프리앰블과 데이터 프레임 혼합=없음 | 검증 [4] 프리앰블 종료 후 상위 루프가 공유 모드 반영 / 다음 선택 경로=NopStandby; 프리앰블과 데이터 프레임 혼합=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 같은 입력 블록에 대한 분석부터 자극 패킷까지의 순서를 이어준다. | A | SU-ID-CFX-039 (실시간 자극 데이터 생성) | - 16표본 오디오 블록과 CIS/NofM 처리 자료를 준비한다. HEAR 연산 완료 플래그를 0(미완료)과 1(완료)로 나누어 결과 사용 순서를 코드에서 검토한다. 현재 CMD0/CMD1의 완료와 이전 CMD1의 잔류 fc1=1을 구분한다. 현재 CMD1 미완료 fc1=0, 현재 완료 fc1=1, 진입 시 잔류 fc1=1, 완료 미발생 조건을 같은 행 안에서 구분해 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - HEAR 연산 완료 전에는 연산 결과를 사용하지 않는다. 완료 후 AGC, FFT, 대역 대표값, 매핑 및 선택한 자극 전략 순서로 처리한다. 패킷 생성 함수와 전달 인자는 해당 전략의 설계 조건과 같아야 한다. | 검증 결과 CMD 0 완료 표시를 지운 뒤 AGC와 FFT 입력 준비가 실행됐다. CMD 1을 요청하고 이번 완료 표시를 받은 뒤 다음 처리를 진행했다. 완료 전 결과 사용은 없었다. CIS는 대표값/매핑/패킷 출력, NofM은 선택/교차 배치 후 앞 8개와 뒤 8개를 순서대로 출력했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 현재 CMD0의 완료 플래그 fc0=0 예상 결과: AGC 호출=없음; FFT 요청=없음; PCM 출력 호출=없음 | 검증 [1] 입력: 현재 CMD0의 완료 플래그 fc0=0 출력: AGC 호출=없음; FFT 요청=없음; PCM 출력 호출=없음
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 현재 CMD0 완료 fc0=1, 현재 CMD1 완료 fc1=0 예상 결과: 처리 순서=fc0 해제→AGC→FFT 입력 갱신→CMD1 요청→완료 대기; 대기 중 PCM 출력=없음 | 검증 [2] 입력: 현재 CMD0 완료 fc0=1, 현재 CMD1 완료 fc1=0 출력: 처리 순서=fc0 해제→AGC→FFT 입력 갱신→CMD1 요청→완료 대기; 대기 중 PCM 출력=없음
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 요청한 CMD1이 완료되어 fc1=1 예상 결과: fc1 소비 후 값=0; 후속 호출=pcmDataOut; FFT 결과 사용 시점=현재 완료 후 | 검증 [3] 입력: 요청한 CMD1이 완료되어 fc1=1 출력: fc1 소비 후 값=0; 후속 호출=pcmDataOut; FFT 결과 사용 시점=현재 완료 후
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: PCM=Live, 전략=CIS 예상 결과: 처리 순서=대역 대표값→비선형 매핑→CIS 패킷/출력; 선택 전략=1(CIS) | 검증 [4] 입력: PCM=Live, 전략=CIS 출력: 처리 순서=대역 대표값→비선형 매핑→CIS 패킷/출력; 선택 전략=1(CIS)
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: PCM=Live, 전략=NofM, phase=0→1 예상 결과: phase0 순서=대표값→매핑→선택→교차 배치→패킷 생성→phase1→인덱스0→PCM 쓰기; phase1 순서=phase0 복귀→뒤 8개 PCM 쓰기 | 검증 [5] 입력: PCM=Live, 전략=NofM, phase=0→1 출력: phase0 순서=대표값→매핑→선택→교차 배치→패킷 생성→phase1→인덱스0→PCM 쓰기; phase1 순서=phase0 복귀→뒤 8개 PCM 쓰기
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: PCM=Live, 전략=CIS, 패킷 생성 호출과 입력 순서 예상 결과: 생성 함수=stimulationStrategy_CIS(void); 전달 인자=없음; 대역 수=addr_MapProgramData_FrequencyAnalysisBandNumbers; 대역 b=addr_MapProgramData_CIS_FreqBandOrder[i]-1 | 검증 [6] 입력: PCM=Live, 전략=CIS, 패킷 생성 호출과 입력 순서 출력: 생성 함수=stimulationStrategy_CIS(void); 전달 인자=없음; 대역 수=addr_MapProgramData_FrequencyAnalysisBandNumbers; 대역 b=addr_MapProgramData_CIS_FreqBandOrder[i]-1
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: PCM=Live, 전략=NofM, phase=0의 패킷 생성 호출 예상 결과: 생성 함수=stimulationStrategy_NofM_Packet(void); 전달 인자=없음; 대역 b=g_NofM_notAdjacent_BandIndex[0~15]; 시작 순서 판단=g_NofM_LastStimulus_BandIndex | 검증 [7] 입력: PCM=Live, 전략=NofM, phase=0의 패킷 생성 호출 출력: 생성 함수=stimulationStrategy_NofM_Packet(void); 전달 인자=없음; 대역 b=g_NofM_notAdjacent_BandIndex[0~15]; 시작 순서 판단=g_NofM_LastStimulus_BandIndex
[9 empty] | 조건 [8] 입력/조건 [8]: CIS/NofM 공통, 선택 대역 b의 전역 입력 예상 결과: 전극 e=addr_MapProgramData_StimulusChannelAssignedElectrodIndex[b]-1; 전극 변환=addr_electrodeMap[e]; 진폭=g_pcm_amplitude_level[b]; 헤더=g_pcm_stimulation_packet_header | 검증 [8] 입력: CIS/NofM 공통, 선택 대역 b의 전역 입력 출력: 전극 e=addr_MapProgramData_StimulusChannelAssignedElectrodIndex[b]-1; 전극 변환=addr_electrodeMap[e]; 진폭=g_pcm_amplitude_level[b]; 헤더=g_pcm_stimulation_packet_header
[9 empty] | 조건 [9] 입력/조건 [9]: CIS/NofM 공통, 묵음 입력과 패킷 출력 예상 결과: 묵음 입력=Addr_SharedMem->is_enabled_mute_stimulation_under_t_level; 묵음=1 및 진폭=0이면 ISD_registerAddr_forwardPath_check_Data; 출력=addr_stimulationTempBuff | 검증 [9] 입력: CIS/NofM 공통, 묵음 입력과 패킷 출력 출력: 묵음 입력=Addr_SharedMem->is_enabled_mute_stimulation_under_t_level; 묵음=1 및 진폭=0이면 ISD_registerAddr_forwardPath_check_Data; 출력=addr_stimulationTempBuff
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 맵 자극과 별도로 내부기 레지스터 설정 등의 지정 명령을 전달한다. | T | SU-ID-CFX-040 (지정 명령 PCM 출력) | 24프레임 버퍼의 앞 3칸을 [0x11,0x22,0x33], 나머지 21칸을 NOP(0x25555)로 준비한다. 별도로 i=0~23에 0x50080+513*i를 넣어 모든 단어를 구분한다. 초기 읽기 인덱스=17, 읽기 중 플래그=0, 요청 모드=SpecificCommand, 다음 모드=NopStandby다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. 24프레임 PCM 쓰기는 TDC_UT_PCM_WRITE의 RAM capture로 관찰한다. 쓰기 순간 읽기 중 플래그/인덱스는 소프트웨어 기록이며 FPGA 실제 소비/전극 출력 완료를 뜻하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CFX 그룹(ut cfx 1) 실행 후 UT-CFX-040의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 두 조건 모두 24프레임이 입력 순서대로 전달된다. 쓰기 순간 읽기 중 플래그=1, 인덱스=[17,0,1,...,22]이며 완료 후 인덱스=23/플래그=0/모드=NopStandby다. 입력 버퍼는 바뀌지 않는다. 유효 데이터 3개와 전송 길이 24를 구분하며 송신 중 버퍼를 호출자가 변경하지 않는다. | 검증 결과 명령 앞 3칸=[0x11,0x22,0x33], 나머지 NOP / PCM 출력[0~2]=[0x11,0x22,0x33]; PCM 출력[3~23]=모두 0x25555; 전송 길이=24 명령[i]=0x50080+513i, i=0~23 / PCM 출력[i]=0x50080+513i(i=0~23); 전송 순서=0→23; 전송 길이=24 두 입력 조건, 초기 읽기 인덱스=17/읽기 중=0에서 쓰기 / 쓰기 순간 읽기 중=1; 쓰기 순간 인덱스=[17,0,1,...,22] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 명령 앞 3칸=[0x11,0x22,0x33], 나머지 NOP 예상 결과: PCM 출력[0~2]=[0x11,0x22,0x33]; PCM 출력[3~23]=모두 0x25555; 전송 길이=24 | 검증 [1] 명령 앞 3칸=[0x11,0x22,0x33], 나머지 NOP / PCM 출력[0~2]=[0x11,0x22,0x33]; PCM 출력[3~23]=모두 0x25555; 전송 길이=24 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 명령[i]=0x50080+513i, i=0~23 예상 결과: PCM 출력[i]=0x50080+513i(i=0~23); 전송 순서=0→23; 전송 길이=24 | 검증 [2] 명령[i]=0x50080+513i, i=0~23 / PCM 출력[i]=0x50080+513i(i=0~23); 전송 순서=0→23; 전송 길이=24 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 두 입력 조건, 초기 읽기 인덱스=17/읽기 중=0에서 쓰기 예상 결과: 쓰기 순간 읽기 중=1; 쓰기 순간 인덱스=[17,0,1,...,22] | 검증 [3] 두 입력 조건, 초기 읽기 인덱스=17/읽기 중=0에서 쓰기 / 쓰기 순간 읽기 중=1; 쓰기 순간 인덱스=[17,0,1,...,22] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 24프레임 전송 완료 예상 결과: 읽기 인덱스=23; 읽기 중=0; 모드=NopStandby(4); 입력 버퍼=원본 24단어 유지 | 검증 [4] 24프레임 전송 완료 / 읽기 인덱스=23; 읽기 중=0; 모드=NopStandby(4); 입력 버퍼=원본 24단어 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 읽기중 플래그=0(읽지 않음), 이전 읽기 인덱스=17, PCM_mode=3(SpecificCommand), PCM_mode_next=4(NopStandby)로 둔다. 입력[0..2]=[17,34,51], 입력[3..23]=152917(NOP)로 채운다. fn_PcmBitStream_Mode_SepcificCommand()를 1회 호출한다. 길이 인자는 없고 호출자가 NOP까지 채운다. 읽기중 플래그=1은 CFX가 입력 버퍼를 읽는 중임을 뜻한다. 인덱스는 각 쓰기 이후 갱신된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-040] C1 A[0:13]=24,0,17,1,17,1,34,1,0,2,51,1,1,3 [UT-CFX-040] C1 A[14:22]=152917,1,2,4,152917,1,3,5,152917 [UT-CFX-040] C1 A[23:33]=1,4,6,152917,1,5,7,152917,1,6,8 [UT-CFX-040] C1 A[34:42]=152917,1,7,9,152917,1,8,10,152917 [UT-CFX-040] C1 A[43:52]=1,9,11,152917,1,10,12,152917,1,11 | [UT-CFX-040] C1 A[0:13]=24,0,17,1,17,1,34,1,0,2,51,1,1,3 [UT-CFX-040] C1 A[14:22]=152917,1,2,4,152917,1,3,5,152917 [UT-CFX-040] C1 A[23:33]=1,4,6,152917,1,5,7,152917,1,6,8 [UT-CFX-040] C1 A[34:42]=152917,1,7,9,152917,1,8,10,152917 [UT-CFX-040] C1 A[43:52]=1,9,11,152917,1,10,12,152917,1,11 [UT-CFX-040] C1 A[53:61]=13,152917,1,12,14,152917,1,13,15 [UT-CFX-040] C1 A[62:69]=152917,1,14,16,152917,1,15,17 [UT-CFX-040] C1 A[70:77]=152917,1,16,18,152917,1,17,19 [UT-CFX-040] C1 A[78:85]=152917,1,18,20,152917,1,19,21 [UT-CFX-040] C1 A[86:93]=152917,1,20,22,152917,1,21,23 [UT-CFX-040] C1 A[94:102]=152917,1,22,0,23,4,17,34,51 [UT-CFX-040] C1 A[103:106]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[107:110]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[111:114]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[115:118]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[119:122]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[123:123]=152917 [UT-CFX-040] C1 PASS N=124 F=0
[UT-CFX-040] C1 A[53:61]=13,152917,1,12,14,152917,1,13,15 [UT-CFX-040] C1 A[62:69]=152917,1,14,16,152917,1,15,17 [UT-CFX-040] C1 A[70:77]=152917,1,16,18,152917,1,17,19 [UT-CFX-040] C1 A[78:85]=152917,1,18,20,152917,1,19,21 [UT-CFX-040] C1 A[86:93]=152917,1,20,22,152917,1,21,23 [UT-CFX-040] C1 A[94:102]=152917,1,22,0,23,4,17,34,51 [UT-CFX-040] C1 A[103:106]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[107:110]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[111:114]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[115:118]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[119:122]=152917,152917,152917,152917 [UT-CFX-040] C1 A[123:123]=152917 [UT-CFX-040] C1 PASS N=124 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 읽기중 플래그=0(읽지 않음), 이전 읽기 인덱스=17, PCM_mode=3(SpecificCommand), PCM_mode_next=4(NopStandby)로 둔다. 입력[i]=0x50000¦(i<<9)¦(0x80+i), i=0..23으로 모두 채운다. fn_PcmBitStream_Mode_SepcificCommand()를 1회 호출한다. 길이 인자는 없고 호출자가 NOP까지 채운다. 읽기중 플래그=1은 CFX가 입력 버퍼를 읽는 중임을 뜻한다. 인덱스는 각 쓰기 이후 갱신된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CFX-040] C2 A[0:9]=24,0,327808,1,17,1,328321,1,0,2 [UT-CFX-040] C2 A[10:18]=328834,1,1,3,329347,1,2,4,329860 [UT-CFX-040] C2 A[19:29]=1,3,5,330373,1,4,6,330886,1,5,7 [UT-CFX-040] C2 A[30:38]=331399,1,6,8,331912,1,7,9,332425 [UT-CFX-040] C2 A[39:48]=1,8,10,332938,1,9,11,333451,1,10 | [UT-CFX-040] C2 A[0:9]=24,0,327808,1,17,1,328321,1,0,2 [UT-CFX-040] C2 A[10:18]=328834,1,1,3,329347,1,2,4,329860 [UT-CFX-040] C2 A[19:29]=1,3,5,330373,1,4,6,330886,1,5,7 [UT-CFX-040] C2 A[30:38]=331399,1,6,8,331912,1,7,9,332425 [UT-CFX-040] C2 A[39:48]=1,8,10,332938,1,9,11,333451,1,10 [UT-CFX-040] C2 A[49:57]=12,333964,1,11,13,334477,1,12,14 [UT-CFX-040] C2 A[58:65]=334990,1,13,15,335503,1,14,16 [UT-CFX-040] C2 A[66:73]=336016,1,15,17,336529,1,16,18 [UT-CFX-040] C2 A[74:81]=337042,1,17,19,337555,1,18,20 [UT-CFX-040] C2 A[82:89]=338068,1,19,21,338581,1,20,22 [UT-CFX-040] C2 A[90:99]=339094,1,21,23,339607,1,22,0,23,4 [UT-CFX-040] C2 A[100:103]=327808,328321,328834,329347 [UT-CFX-040] C2 A[104:107]=329860,330373,330886,331399 [UT-CFX-040] C2 A[108:111]=331912,332425,332938,333451 [UT-CFX-040] C2 A[112:115]=333964,334477,334990,335503 [UT-CFX-040] C2 A[116:119]=336016,336529,337042,337555 [UT-CFX-040] C2 A[120:123]=338068,338581,339094,339607 [UT-CFX-040] C2 PASS N=124 F=0
[UT-CFX-040] C2 A[49:57]=12,333964,1,11,13,334477,1,12,14 [UT-CFX-040] C2 A[58:65]=334990,1,13,15,335503,1,14,16 [UT-CFX-040] C2 A[66:73]=336016,1,15,17,336529,1,16,18 [UT-CFX-040] C2 A[74:81]=337042,1,17,19,337555,1,18,20 [UT-CFX-040] C2 A[82:89]=338068,1,19,21,338581,1,20,22 [UT-CFX-040] C2 A[90:99]=339094,1,21,23,339607,1,22,0,23,4 [UT-CFX-040] C2 A[100:103]=327808,328321,328834,329347 [UT-CFX-040] C2 A[104:107]=329860,330373,330886,331399 [UT-CFX-040] C2 A[108:111]=331912,332425,332938,333451 [UT-CFX-040] C2 A[112:115]=333964,334477,334990,335503 [UT-CFX-040] C2 A[116:119]=336016,336529,337042,337555 [UT-CFX-040] C2 A[120:123]=338068,338581,339094,339607 [UT-CFX-040] C2 PASS N=124 F=0
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | 자극이 필요하지 않은 구간에도 전송 상태를 관리하고 초기 출력 상태를 만든다. | A | SU-ID-CFX-041 (PCM 대기와 초기화) | - NOP 대기, 역방향 통신 NOP, FILL_ZERO, PCM 리셋을 각각 실행하는 조건을 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 대기/역방향 통신은 해당 NOP 패턴을 사용한다. FILL_ZERO는 지정 출력이 0 이다. 리셋은 FIFO/모드 초기화 경로를 실행하며 네 동작을 혼동하지 않는다. | 검증 결과 대기 출력 24개=0x25555, 역방향 통신 출력 24개=0x35555, FILL_ZERO 출력 24개=0이었다. 리셋 후 FIFO/모드 초기화가 실행됐고 preamble=0, Reset_PCM=0이었다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 출력 24개=777에서 NOP 대기 실행 예상 결과: 출력[0~23]=모두 0x25555 | 검증 [1] 출력 24개=777에서 NOP 대기 실행 / 이전 기록: 출력[0~23]=모두 0x25555. 이전 기록
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 출력 24개=777에서 역방향 통신 NOP 실행 예상 결과: 출력[0~23]=모두 0x35555 | 검증 [2] 출력 24개=777에서 역방향 통신 NOP 실행 / 이전 기록: 출력[0~23]=모두 0x35555. 이전 기록
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 출력 24개=777에서 FILL_ZERO 실행 예상 결과: 출력[0~23]=모두 0 | 검증 [3] 출력 24개=777에서 FILL_ZERO 실행 / 이전 기록: 출력[0~23]=모두 0. 이전 기록
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: preamble=1, Reset_PCM=1, 출력 24개=777, 모드=2에서 리셋 예상 결과: FIFO 초기화=실행; 모드 초기화=실행; preamble=0; Reset_PCM=0 | 검증 [4] 입력: preamble=1, Reset_PCM=1, 출력 24개=777, 모드=2에서 리셋 출력: FIFO 초기화=실행; 모드 초기화=실행; preamble=0; Reset_PCM=0
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | CM3가 내부기 상태를 읽을 수 있도록 필요한 통신 구간을 PCM으로 만든다. | A | SU-ID-CFX-042 (내부기 연결 검사와 역방향 통신) | - 내부기 역방향 통신 요청 플래그를 1(요청 있음)로 설정한 조건에서 시작, 채널별 전송, 종료 및 송신 완료 상태의 처리 순서를 코드에서 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 설계된 프레임 수와 채널별 전송을 완료한 후 완료 플래그를 설정하고 통신 회로를 정리한다. 완료 플래그는 송신 완료이며 수신 연결 성공과 구분한다. | 검증 결과 채널 전송과 통신 회로 정리 후 counter=5, 공유 상태=2(읽기 PCM 송신 완료)를 확인했다. 통신 회로는 비활성 상태였다. 판정: 통과. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 역방향 통신 시작, 제어값=0, f=1~12, counter=0 예상 결과: 출력[0]=0x60101; 출력[1~f-1]=0x25555; 통신 회로=활성; counter=1; 공유 상태=1 | 검증 [1] 제어값=0, f=1~12, counter=0에서 역방향 통신을 시작했다. 출력[0]=0x60101, 출력[1~f-1]=0x25555. 통신 회로=활성, counter=1, 공유 상태=1. 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 채널당 프레임 f=1/2/3, counter=1, 출력 초기값=777 예상 결과: 출력[0]=0x50400; 역방향 NOP=각각 [1~3]/[1~7]/[1~8]에 0x35555; 나머지 출력=777 유지; counter=2 | 검증 [2] f=1/2/3, counter=1, 출력 초기값=777로 실행했다. 출력[0]=0x50400. 역방향 NOP 범위는 각각 [1~3]/[1~7]/[1~8]이며 값은 모두 0x35555였다. 나머지 출력=777 유지, counter=2. 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 채널당 프레임 f=4~12, counter=1, 출력 초기값=777 예상 결과: 출력[0]=0x50400; 출력[1~2f-1]=0x35555; 나머지 출력=777 유지; counter=2 | 검증 [3] f=4~12, counter=1, 출력 초기값=777로 실행했다. 출력[0]=0x50400, 출력[1~2f-1]=0x35555. 나머지 출력=777 유지, counter=2. 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 채널 전송 후 counter=2→3→4 예상 결과: 출력[0]=0x60100; 출력[1~f-1]=0x25555; 통신 회로=비활성; counter=3→4; 공유 상태=1 유지 | 검증 [4] 채널 전송 후 counter=2에서 정리 단계를 실행했다. 출력[0]=0x60100, 출력[1~f-1]=0x25555. 통신 회로=비활성, counter=3→4, 공유 상태=1 유지. 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: f=1~12, 전송 및 회로 정리 후 counter=4 예상 결과: counter=5; 공유 상태=2(읽기 PCM 송신 완료); 수신 연결 성공 판정=해당 없음 | 검증 [5] f=1~12, 전송 및 회로 정리 후 counter=4 / counter=5; 공유 상태=2(읽기 PCM 송신 완료); 수신 연결 성공 판정=해당 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-1 | CFX가 1ms 블록의 크기를 빠르게 얻도록 벡터 연산을 수행한다. | T | SU-ID-HEAR-001 (오디오 절대값 최대값 연산) | - 입력=[0,-32,17,-100,99, 나머지 0]으로 고정하고 CMD 0 을 호출한다. 입력은 HEAR 메모리의 16개 디지털 코드이다. 마이크/스피커 입력이나 실제 수음 측정이 아니다. 실기 준비: 실제 E8300 HEAR가 초기화/유휴 상태인지 확인하고 정상 오디오/PCM 생산자와 결과 버퍼 쓰기의 간섭을 막는다. 완료 ISR은 동작 가능해야 한다. 시작 시 function_chain0/1=0이어야 한다. tdc_ut_hear_start는 HEAR를 초기화하지 않으며 hardware_ready=1만 입력했다고 실기 준비가 증명되는 것은 아니다. PC 합성 이벤트/배열로 엔진 결과를 대신하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | 중간 vAbsolute 배열은 함수체인 순서와 절대값 수식으로 분석한다. 실제 CMD 0/Event 0 완료 후 배열과 최대값을 별도 저장하여 RTT로 비교한다. 완료 후 배열을 중간 시점의 실측으로 쓰지 않는다. 실제 CMD0/Event0 체인 완료 후 16개 최종 ABS와 function_chain0/1을 별도 버퍼로 저장하여 RTT 원문을 기록한다. vAbsolute 직후 값은 분석(A)으로만 표시하고 완료 후 word0=100을 중간 ABS 실측으로 쓰지 않는다. PC 합성 검사, 시험자 충족 확인 기록, 실제 장치 수집 로그에 각각 출처/시험일/펌웨어 빌드를 표시한다. 수집: 준비된 HEAR 그룹(ut hear 1) 실행 후 UT-HEAR-001의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - vAbsolute 직후에는 [0,32,17,100,99, 나머지 0]이다. 체인 완료 후에는 첫 칸이 최대값 100 으로 바뀌어 [100,32,17,100,99, 나머지 0]이고 완료 이벤트는 0 이다. | 검증 결과 입력=[0,-32,17,-100,99,나머지 0], vAbsolute 직후의 분석 / 중간 ABS[0~15]=[0,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] CMD 0의 전체 체인 완료 후 / 최종 ABS[0~15]=[100,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 최댓값=100 CMD 0 완료 이벤트 확인 / 완료 이벤트=0; function_chain0=1; function_chain1=0 유지 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 입력=[0,-32,17,-100,99,나머지 0], vAbsolute 직후의 분석 예상 결과: 중간 ABS[0~15]=[0,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] | 검증 [1] 입력=[0,-32,17,-100,99,나머지 0], vAbsolute 직후의 분석 / 중간 ABS[0~15]=[0,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CMD 0의 전체 체인 완료 후 예상 결과: 최종 ABS[0~15]=[100,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 최댓값=100 | 검증 [2] CMD 0의 전체 체인 완료 후 / 최종 ABS[0~15]=[100,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]; 최댓값=100 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: CMD 0 완료 이벤트 확인 예상 결과: 완료 이벤트=0; function_chain0=1; function_chain1=0 유지 | 검증 [3] CMD 0 완료 이벤트 확인 / 완료 이벤트=0; function_chain0=1; function_chain1=0 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: HEAR_ADDR_AUDIO_MIX[0..15]에 [0,-32,17,-100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]을 넣는다. 값은 오디오 정수 코드이다. tdc_ut_hear_start(1,1,1)는 CMD0을 요청하고 실제 Event0 후 poll로 비교한다. vAbsolute 직후 중간값은 [0,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]이지만 MaxElement가 같은 주소의 첫 워드를 최대값 100으로 덮어쓴다. 중간값은 microcode 순서를 읽는 분석(A) 대상이고 완료 시 실행 비교값과 다르다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-001] C1 A[0:12]=100,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-001] C1 A[13:17]=0,0,0,1,0 [UT-HEAR-001] C1 PASS N=18 F=0 | [UT-HEAR-001] C1 A[0:12]=100,32,17,100,99,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-001] C1 A[13:17]=0,0,0,1,0 [UT-HEAR-001] C1 PASS N=18 F=0
[9 empty] | 시간 초과 오류 확인(C99) 입력/조건: HEAR-ID-1의 입력 벡터로 CMD 0을 실행하고 완료 이벤트를 확인한다. 예상 결과: 시간 초과 미발생, [UT-HEAR-001] C99 로그 출력 없음. | 시간 초과 오류 확인 결과 [UT-HEAR-001] C99 로그 출력 없음. 시간 초과 오류가 발생하지 않았음을 확인했다. 판정: 통과.
HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-2 | 시간 표본을 주파수별 크기로 바꾸어 CFX 대역 분석에 전달한다. | T | SU-ID-HEAR-002 (창 적용 FFT와 크기 연산) | 512점 Hanning 창, n=0~511. 표본 배열 P=[0,25080,46341,60547,65536,60547,46341,25080,0,-25080,-46341,-60547,-65536,-60547,-46341,-25080]. 입력은 (1)0, (2)P[n%16], (3)P[(2*n)%16], (4)32768, (5)짝수 n은32768/홀수 n은-32768이다. 매 조건 FIFO 전부를 다시 채운다. 입력 1~5는 HEAR FFT 입력 메모리의 512개 디지털 코드이다. 입력2/3의 수치적 주기는 각각 bin32/bin64를 만들며 실제 스피커 톤이나 마이크 주파수 응답 시험을 뜻하지 않는다. 실기 준비: 실제 E8300 HEAR가 초기화/유휴 상태인지 확인하고 정상 오디오/PCM 생산자와 결과 버퍼 쓰기의 간섭을 막는다. 완료 ISR은 동작 가능해야 한다. 시작 시 function_chain0/1=0이어야 한다. tdc_ut_hear_start는 HEAR를 초기화하지 않으며 hardware_ready=1만 입력했다고 실기 준비가 증명되는 것은 아니다. PC 합성 이벤트/배열로 엔진 결과를 대신하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | 실제 CMD1/Event1 완료 후 FFT 512단어, vMag 256단어, BFP 블록 지수 E를 보존한다. HEAR 예상값 시트의 사전 DFT 값과 비교하며 FFT 실수/허수는 bin [0,1,31,32,33,63,64,65,255], vMag는 256개 전부를 판정한다. 원본 배열도 RTT로 남긴다. 매 입력 조건을 구분하여 실제 CMD1/Event1 완료 뒤 FFT 원본값512개/vMag 원본값256개/장치에서 읽은 E/완료 플래그를 RTT 원문으로 보존한다. 비교 레코드의 1은 허용구간 충족 Boolean이며 raw FFT/vMag 값이 아니다. FFT 원본값×2^E 및 vMag 원본값×2^(E+1)로 K73의 사전 오차/대상 성분/전256개를 그대로 비교한다. 합성 E=4 또는 예상값으로 실제 E를 채우지 않는다. PC 합성 검사/시험자 기록/실기 수집 자료를 분리한다. 수집: 준비된 HEAR 그룹(ut hear 1) 실행 후 UT-HEAR-002의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 입력 1은 FFT/vMag 전부 정확히 0이다. 나머지는 FFT 원시값*2^E, vMag 원시값*2^(E+1)을 사전 DFT 기준과 비교한다(E=0~13). FFT 성분 허용 오차=64+ceil(¦기준¦/1000), vMag=64+ceil(기준/100) 정수 단위다. 첫 FFT 단어/둘째 단어는 DC/Nyquist가 들어가며 vMag[0]은 이 두 값의 제곱합 제곱근이다. 입력 2/3의 최대 bin은 32/64, 4/5는 0이다. 완료 이벤트는 1이다. 이 오차는 사전 설정한 기술 검토 기준이며 SDK 제조사 보장값이 아니다. | 검증 결과 Hanning 창/512표본 입력에서 영 입력의 FFT 512개와 크기 256개는 모두 0이었다. bin 32 정현파: 최대 bin=32, FFT(Re,Im)=(-1,-8372210), 크기=8372210. bin 64 정현파: 최대 bin=64, FFT(Re,Im)=(-1,-8372226), 크기=8372226. DC/Nyquist 입력: 최대 bin=0, 크기=8372222. 각 입력의 완료 이벤트=1이었다. 수치는 scale 지수를 적용한 비교 단위이다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 512점 Hanning 창, 입력 1=512개 모두 0 예상 결과: FFT[0~511]=모두 정확히 0; vMag[0~255]=모두 정확히 0 | 검증 [1] 512점 Hanning 창, 입력 1=512개 모두 0 / FFT[0~511]=모두 정확히 0; vMag[0~255]=모두 정확히 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 입력 2=P[n%16], 진폭 코드=65536 예상 결과: 최대 bin=32; FFT32(Re,Im)=(-1±65,-8372210±8437); vMag32=8372210±(64+ceil(8372210/100)) | 검증 [2] 입력: P[n%16], 진폭 코드=65536. 출력: 최대 bin=32, FFT32(Re,Im)=(-1,-8372210), vMag32=8372210. scale 지수를 적용한 값이 비교 기준에 들어가 통과했다.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 입력 3=P[(2n)%16], 진폭 코드=65536 예상 결과: 최대 bin=64; FFT64(Re,Im)=(-1±65,-8372226±8437); vMag64=8372226±(64+ceil(8372226/100)) | 검증 [3] 입력: P[(2n)%16], 진폭 코드=65536. 출력: 최대 bin=64, FFT64(Re,Im)=(-1,-8372226), vMag64=8372226. scale 지수를 적용한 값이 비교 기준에 들어가 통과했다.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 입력 4=512개 모두 32768 예상 결과: 최대 bin=0; FFT[0,1]=(8372222±8437,0±64); vMag0=8372222±(64+ceil(8372222/100)) | 검증 [4] 입력: 512표본 모두 32768. 출력: 최대 bin=0, FFT의 DC/Nyquist 값=(8372222,0), vMag0=8372222. scale 지수를 적용한 값이 비교 기준에 들어가 통과했다.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 입력 5=짝수 32768/홀수 -32768 예상 결과: 최대 bin=0; FFT[0,1]=(0±64,8372222±8437); vMag0=8372222±(64+ceil(8372222/100)) | 검증 [5] 입력: +32768/-32768 교대 입력. 출력: 최대 bin=0, FFT의 DC/Nyquist 값=(0,8372222), vMag0=8372222. scale 지수를 적용한 값이 비교 기준에 들어가 통과했다.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 입력 2~5, FFT bin=[0,1,31,32,33,63,64,65,255]의 실수/허수 예상 결과: 블록 지수 E=0~13; FFT 환산=raw×2^E; 18성분 각각의 기준 R 대비 절대 오차≤64+ceil(¦R¦/1000) | 검증 [6] 입력2~5의 지정 FFT 성분18개를 대조했다. 환산 비교값과 기준값의 차이=0. 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 입력 2~5, vMag 256개 전체 예상 결과: vMag 환산=raw×2^(E+1); 256개 각각의 기준 R 대비 절대 오차≤64+ceil(R/100) | 검증 [7] 입력2~5의 vMag 성분256개를 대조했다. 환산 비교값과 기준값의 차이=0. 판정: 통과.
[9 empty] | 조건 [8] 입력/조건 [8]: FFT 첫 두 단어와 vMag[0]의 해석 예상 결과: FFT 첫 단어=DC 실수; FFT 둘째 단어=Nyquist 실수; vMag[0]=두 값 제곱합의 제곱근 | 검증 [8] FFT 첫 두 단어와 vMag[0]의 해석 / FFT 첫 단어=DC 실수; FFT 둘째 단어=Nyquist 실수; vMag[0]=두 값 제곱합의 제곱근 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [9] 입력/조건 [9]: 입력 1~5 각각의 CMD 1 완료 예상 결과: 완료 이벤트=1; function_chain0=0 유지; function_chain1=1 | 검증 [9] 입력 1~5 각각의 CMD 1 완료 / 완료 이벤트=1; function_chain0=0 유지; function_chain1=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 입력/원소별 기준: 5개 입력 벡터와 수치 비교식 표본 인덱스 n=0..511 전체에 다음 정의를 적용한다. S의 16개 값은 [0, 25080, 46341, 60547, 65536, 60547, 46341, 25080, 0, -25080, -46341, -60547, -65536, -60547, -46341, -25080]이다. vector: 1 x[n] 전체 512개 정의: 모든 n에서 0 기대 최대 bin: 0 vector: 2 x[n] 전체 512개 정의: S[n%16]을 32회 반복 기대 최대 bin: 32 vector: 3 x[n] 전체 512개 정의: S[(2*n)%16]을 적용(8표본 주기 64회) 기대 최대 bin: 64 vector: 4 x[n] 전체 512개 정의: 모든 n에서 32768 | 검증 결과: 5개 입력 벡터와 수치 비교 벡터 1: 영 입력의 FFT 512개와 vMag 256개가 모두 0이며, 최대 bin=0이다. 벡터 2: S[n%16] 입력의 최대 bin=32이다. 벡터 3: S[(2*n)%16] 입력의 최대 bin=64이다. 벡터 4: 32768 고정 입력의 최대 bin=0이다. 벡터 5: 32768/-32768 교대 입력의 최대 bin=0이다. 벡터 2~5 각각의 블록 지수 비교값=1, FFT 성분 18개의 비교값=모두 1, vMag 256개의 비교값=모두 1로 확인되었다. 벡터 1~5의 완료 상태는 모두 chain0=0, chain1=1이다. 입력별 출력과 수치 비교 결과가 통과 기준을 만족하여 통과하였다.
기대 최대 bin: 0 vector: 5 x[n] 전체 512개 정의: 짝수 n=32768, 홀수 n=-32768 기대 최대 bin: 0 입력은 Q1.23 정수 코드이며 µA나 음압이 아니다. DFT는 X[k]=Σ(n=0..511) x[n]*w[n]/2^23*exp(-j*2π*k*n/512)로 독립 계산한다. 실장치의 BFP 블록 지수 E를 읽어 FFT raw×2^E와 기준 성분 R을 비교한다. vMag는 Q2.22이므로 raw×2^(E+1)과 기준 크기 R을 비교한다. 정규화 후 절대 차이는 FFT가 64+ceil(abs(R)/1000), vMag가 64+ceil(R/100) 이하여야 한다. E는 0..13, raw는 -8388608..8388607, vMag raw는 추가로 0 이상이어야 한다. 허용오차는 사전 공학 비교 기준이며 제조사 보장 정확도가 아니다. 실제 타깃 확인 전 보고서 PASS로 확정하지 않는다. 영 입력은 위 오차식을 쓰지 않고 FFT 512개와 vMag 256개 전부 정확히 0인지 비교한다. 비영 입력은 FFT의 9개 bin만 직접 비교하고 vMag는 256개 전체를 비교한다. 나머지 FFT raw 성분도 보존하지만 자동 통과 비교 범위는 아니다. 실제 E는 고정 예상값이 없으며 OBSERVED(관찰값)로 남긴다. 합성 RAM의 E=4를 장치의 기대 E로 복사하지 않는다.
[9 empty] | 입력/원소별 기준: vector 1 — 영 입력 아래에 정의한 vector 1의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,1,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 완료 비교 레코드는 [-999, HEAR 유닛 번호, vector, payload 길이, payload...]이다. 아래 표는 payload만 표시한다. payload 인덱스(0기준): 0..1 관찰할 필드 / 원소 순서: FFT 전체 512워드 OR / vMag 전체 256워드 OR 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..1: 0 payload 인덱스(0기준): 2..3 관찰할 필드 / 원소 순서: [chain0,chain1] 사전 예상값(정수, 오차 0): 0, 1 | 검증 vector 1 / 영 입력 출력[0..1] FFT 전체 512워드 OR / vMag 전체 256워드 OR = 모든 i=0..1: 0 출력[2..3] [chain0,chain1] = 0, 1
[9 empty] | 입력/원소별 기준: vector 2 — bin 32 정현파 아래에 정의한 vector 2의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,2,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 완료 비교 레코드는 [-999, HEAR 유닛 번호, vector, payload 길이, payload...]이다. 아래 표는 payload만 표시한다. payload 인덱스(0기준): 0 관찰할 필드 / 원소 순서: 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 1 payload 인덱스(0기준): 1..18 관찰할 필드 / 원소 순서: 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..17: 1 payload 인덱스(0기준): 19..274 관찰할 필드 / 원소 순서: vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..255: 1 payload 인덱스(0기준): 275 관찰할 필드 / 원소 순서: 최대 vMag의 인덱스 사전 예상값(정수, 오차 0): 32 payload 인덱스(0기준): 276..277 관찰할 필드 / 원소 순서: [chain0,chain1] 사전 예상값(정수, 오차 0): 0, 1 | 검증 vector 2 / bin 32 정현파 출력[0] 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) = 1 출력[1..18] 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..17: 1 출력[19..274] vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..255: 1 출력[275] 최대 vMag의 인덱스 = 32 출력[276..277]=[0,1]: chain0=0, chain1=1.
[9 empty] | 입력/원소별 기준: vector 3 — bin 64 정현파 아래에 정의한 vector 3의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,3,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 완료 비교 레코드는 [-999, HEAR 유닛 번호, vector, payload 길이, payload...]이다. 아래 표는 payload만 표시한다. payload 인덱스(0기준): 0 관찰할 필드 / 원소 순서: 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 1 payload 인덱스(0기준): 1..18 관찰할 필드 / 원소 순서: 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..17: 1 payload 인덱스(0기준): 19..274 관찰할 필드 / 원소 순서: vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..255: 1 payload 인덱스(0기준): 275 관찰할 필드 / 원소 순서: 최대 vMag의 인덱스 사전 예상값(정수, 오차 0): 64 payload 인덱스(0기준): 276..277 관찰할 필드 / 원소 순서: [chain0,chain1] 사전 예상값(정수, 오차 0): 0, 1 | 검증 vector 3 / bin 64 정현파 출력[0] 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) = 1 출력[1..18] 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..17: 1 출력[19..274] vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..255: 1 출력[275] 최대 vMag의 인덱스 = 64 출력[276..277]=[0,1]: chain0=0, chain1=1.
[9 empty] | 입력/원소별 기준: vector 4 — DC 입력 아래에 정의한 vector 4의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,4,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 완료 비교 레코드는 [-999, HEAR 유닛 번호, vector, payload 길이, payload...]이다. 아래 표는 payload만 표시한다. payload 인덱스(0기준): 0 관찰할 필드 / 원소 순서: 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 1 payload 인덱스(0기준): 1..18 관찰할 필드 / 원소 순서: 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..17: 1 payload 인덱스(0기준): 19..274 관찰할 필드 / 원소 순서: vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..255: 1 payload 인덱스(0기준): 275 관찰할 필드 / 원소 순서: 최대 vMag의 인덱스 사전 예상값(정수, 오차 0): 0 payload 인덱스(0기준): 276..277 관찰할 필드 / 원소 순서: [chain0,chain1] 사전 예상값(정수, 오차 0): 0, 1 | 검증 vector 4 / DC 입력 출력[0] 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) = 1 출력[1..18] 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..17: 1 출력[19..274] vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..255: 1 출력[275] 최대 vMag의 인덱스 = 0 출력[276..277]=[0,1]: chain0=0, chain1=1.
[9 empty] | 입력/원소별 기준: vector 5 — Nyquist 교대 입력 아래에 정의한 vector 5의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,5,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 완료 비교 레코드는 [-999, HEAR 유닛 번호, vector, payload 길이, payload...]이다. 아래 표는 payload만 표시한다. payload 인덱스(0기준): 0 관찰할 필드 / 원소 순서: 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 1 payload 인덱스(0기준): 1..18 관찰할 필드 / 원소 순서: 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..17: 1 payload 인덱스(0기준): 19..274 | 검증 vector 5 / Nyquist 교대 입력 출력[0] 실제 블록 지수 E가 0..13 범위인지(1=범위 안) = 1 출력[1..18] 선택 9 bin × 2 성분의 독립 참조 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..17: 1 출력[19..274] vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) = 모든 i=0..255: 1 출력[275] 최대 vMag의 인덱스 = 0 출력[276..277]=[0,1]: chain0=0, chain1=1.
관찰할 필드 / 원소 순서: vMag i=0..255 전체 허용오차 비교(1=범위 안) 사전 예상값(정수, 오차 0): 모든 i=0..255: 1 payload 인덱스(0기준): 275 관찰할 필드 / 원소 순서: 최대 vMag의 인덱스 사전 예상값(정수, 오차 0): 0 payload 인덱스(0기준): 276..277 관찰할 필드 / 원소 순서: [chain0,chain1] 사전 예상값(정수, 오차 0): 0, 1 실제 완료 후 g_tdc_ut_hear_fft_count=512, vmag_count=256이고 두 raw 배열과 실제 E를 별도로 보존한다. vector 1은 메타 포함 8워드, vector 2..5는 각각 282워드다. 비영 입력의 payload[0]은 E 범위 비교, [1..18]은 9bin 성분 비교, [19..274]는 vMag 256개 비교, [275]는 peak bin, [276..277]은 이벤트 표시다. 참조값 자체가 모두 1이라는 뜻이 아니라 아래 수치 기준에 대한 비교 결과가 1이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 아래에 정의한 vector 1의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,1,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C1 A[0:3]=0,0,0,1 [UT-HEAR-002] C1 PASS N=4 F=0 | [UT-HEAR-002] C1 A[0:3]=0,0,0,1 [UT-HEAR-002] C1 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 아래에 정의한 vector 2의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,2,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C2 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | [UT-HEAR-002] C2 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,32,0,1 [UT-HEAR-002] C2 PASS N=278 F=0
[UT-HEAR-002] C2 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
[UT-HEAR-002] C2 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C2 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,32,0,1 [UT-HEAR-002] C2 PASS N=278 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 아래에 정의한 vector 3의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,3,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C3 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | [UT-HEAR-002] C3 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,64,0,1 [UT-HEAR-002] C3 PASS N=278 F=0
[UT-HEAR-002] C3 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
[UT-HEAR-002] C3 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C3 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,64,0,1 [UT-HEAR-002] C3 PASS N=278 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 아래에 정의한 vector 4의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,4,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C4 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | [UT-HEAR-002] C4 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1 [UT-HEAR-002] C4 PASS N=278 F=0
[UT-HEAR-002] C4 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
[UT-HEAR-002] C4 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C4 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1 [UT-HEAR-002] C4 PASS N=278 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 아래에 정의한 vector 5의 x[n] 전체 512표본과 정확한 512워드 창을 사용한다. tdc_ut_hear_start(2,5,1)로 CMD1을 요청하고 Event1 완료 뒤 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C5 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 | [UT-HEAR-002] C5 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[17:32]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[33:48]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1 [UT-HEAR-002] C5 PASS N=278 F=0
[UT-HEAR-002] C5 A[49:64]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[65:80]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[81:96]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[97:112]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[113:127]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[128:142]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[143:157]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[158:172]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
[UT-HEAR-002] C5 A[173:187]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[188:202]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[203:217]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[218:232]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[233:247]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[248:262]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-HEAR-002] C5 A[263:277]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1 [UT-HEAR-002] C5 PASS N=278 F=0
[9 empty] | 시간 초과 오류 확인(C99) 입력/조건: HEAR-ID-2의 입력 벡터 1~5로 CMD 1을 실행하고 각 완료 이벤트를 확인한다. 예상 결과: 모든 입력에서 시간 초과 미발생, [UT-HEAR-002] C99 로그 출력 없음. | 시간 초과 오류 확인 결과 입력 벡터 1~5에서 [UT-HEAR-002] C99 로그 출력 없음. 모든 입력에서 시간 초과 오류가 발생하지 않았음을 확인했다. 판정: 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C80) 입력/조건: vector 1 영 입력이 정확한 0 출력 조건을 만족한 뒤 raw 관찰을 배출하는 경우만 해당. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C80 A[0:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[16:31]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[32:47]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[48:63]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[64:79]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 | [UT-HEAR-002] C80 A[0:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[16:31]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[32:47]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[48:63]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[64:79]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[80:95]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[96:110]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[111:125]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[126:140]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[141:155]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[156:170]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[171:185]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[186:200]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[201:215]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[216:230]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[231:245]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[246:260]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[261:275]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[276:290]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[291:305]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[306:320]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[321:335]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[336:350]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[351:365]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[366:380]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[381:395]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[396:410]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[411:425]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[426:440]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[441:455]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[456:470]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[471:485]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[486:500]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[501:511]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 OBSERVED N=512 F=0
[UT-HEAR-002] C80 A[80:95]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[96:110]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[111:125]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[126:140]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[141:155]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[156:170]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[171:185]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[186:200]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[201:215]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[216:230]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
[UT-HEAR-002] C80 A[231:245]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[246:260]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[261:275]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[276:290]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[291:305]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[306:320]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[321:335]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[336:350]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[351:365]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[366:380]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
[UT-HEAR-002] C80 A[381:395]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[396:410]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[411:425]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[426:440]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[441:455]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[456:470]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[471:485]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[486:500]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 A[501:511]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C80 OBSERVED N=512 F=0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C81) 입력/조건: vector 1 영 입력이 정확한 0 출력 조건을 만족한 뒤 raw 관찰을 배출하는 경우만 해당. 예상 RTT 출력 결과: [UT-HEAR-002] C81 A[0:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[16:31]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[32:47]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[48:63]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[64:79]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[80:95]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[96:110]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[111:125]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[126:140]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[141:155]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[156:170]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[171:185]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[186:200]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[201:215]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[216:230]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[231:245]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[246:255]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 OBSERVED N=256 F=0 | [UT-HEAR-002] C81 A[0:15]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[16:31]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[32:47]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[48:63]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[64:79]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[80:95]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[96:110]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[111:125]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[126:140]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[141:155]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[156:170]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[171:185]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[186:200]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[201:215]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[216:230]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[231:245]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 A[246:255]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-HEAR-002] C81 OBSERVED N=256 F=0
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 A줄 전체의 단일 정수열은 예측 불가. 별도 비교 레코드 C2..C5의 Boolean 1 배열과 혼동하지 않는다. | 검증 [80] / FFT 입력별 환산 비교값은 아래 원소별 결과에 기입했다.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] 배열 범위: [0,511] 원시값 범위: [-8388608,8388607] 비교 방법: abs(raw*2^E-R)<=tolerance 비교 인덱스: [0,1,2,3,62,63,64,65,66,67,126,127,128,129,130,131,510,511] 별도 확인값: 512워드 중 위 18개 성분 밖은 캡처만 하며 수치 자동 비교 범위가 아님. raw[1]은 Re(X[256]). | 검증 [80] / FFT 512워드 중 지정한18개 성분을 대조했다. 환산 비교값(raw×2^E)을 입력별로 확인했다.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 2 / 0~11 인덱스 0: 기준 -6, 허용오차 65 인덱스 1: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 2: 기준 -6, 허용오차 65 인덱스 3: 기준 -2, 허용오차 65 인덱스 4: 기준 25759, 허용오차 90 인덱스 5: 기준 4198298, 허용오차 4263 인덱스 6: 기준 -1, 허용오차 65 인덱스 7: 기준 -8372210, 허용오차 8437 인덱스 8: 기준 -25762, 허용오차 90 인덱스 9: 기준 4198297, 허용오차 4263 인덱스 10: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 11: 기준 -15, 허용오차 65 | 검증 [80] / 입력2 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 0: -6 인덱스 1: 0 인덱스 2: -6 인덱스 3: -2 인덱스 4: 25759 인덱스 5: 4198298 인덱스 6: -1 인덱스 7: -8372210 인덱스 8: -25762 인덱스 9: 4198297 인덱스 10: 2 인덱스 11: -15 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 2 / 12~17 인덱스 12: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 13: 기준 -14, 허용오차 65 인덱스 14: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 15: 기준 -13, 허용오차 65 인덱스 16: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 17: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [80] / 입력2 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 12: 2 인덱스 13: -14 인덱스 14: 2 인덱스 15: -13 인덱스 16: 0 인덱스 17: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 3 / 0~11 인덱스 0: 기준 -3, 허용오차 65 인덱스 1: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 2: 기준 -3, 허용오차 65 인덱스 3: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 4: 기준 -4, 허용오차 65 인덱스 5: 기준 -13, 허용오차 65 인덱스 6: 기준 -4, 허용오차 65 인덱스 7: 기준 -14, 허용오차 65 인덱스 8: 기준 -4, 허용오차 65 인덱스 9: 기준 -15, 허용오차 65 인덱스 10: 기준 25760, 허용오차 90 인덱스 11: 기준 4198301, 허용오차 4263 | 검증 [80] / 입력3 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 0: -3 인덱스 1: 0 인덱스 2: -3 인덱스 3: 0 인덱스 4: -4 인덱스 5: -13 인덱스 6: -4 인덱스 7: -14 인덱스 8: -4 인덱스 9: -15 인덱스 10: 25760 인덱스 11: 4198301 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 3 / 12~17 인덱스 12: 기준 -1, 허용오차 65 인덱스 13: 기준 -8372226, 허용오차 8437 인덱스 14: 기준 -25761, 허용오차 90 인덱스 15: 기준 4198301, 허용오차 4263 인덱스 16: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 17: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [80] / 입력3 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 12: -1 인덱스 13: -8372226 인덱스 14: -25761 인덱스 15: 4198301 인덱스 16: 1 인덱스 17: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 4 / 0~11 인덱스 0: 기준 8372222, 허용오차 8437 인덱스 1: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 2: 기준 -4198298, 허용오차 4263 인덱스 3: 기준 -25761, 허용오차 90 인덱스 4: 기준 17, 허용오차 65 인덱스 5: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 6: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 7: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 8: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 9: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 10: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 11: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [80] / 입력4 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 0: 8372222 인덱스 1: 0 인덱스 2: -4198298 인덱스 3: -25761 인덱스 4: 17 인덱스 5: 3 인덱스 6: 16 인덱스 7: 3 인덱스 8: 15 인덱스 9: 3 인덱스 10: 4 인덱스 11: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 4 / 12~17 인덱스 12: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 13: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 14: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 15: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 16: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 17: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [80] / 입력4 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 12: 4 인덱스 13: 1 인덱스 14: 4 인덱스 15: 1 인덱스 16: 0 인덱스 17: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 5 / 0~11 인덱스 0: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 1: 기준 8372222, 허용오차 8437 인덱스 2: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 3: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 4: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 5: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 6: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 7: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 8: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 9: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 10: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 11: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [80] / 입력5 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 0: 0 인덱스 1: 8372222 인덱스 2: 0 인덱스 3: 0 인덱스 4: 0 인덱스 5: 0 인덱스 6: 0 인덱스 7: 0 인덱스 8: 0 인덱스 9: 0 인덱스 10: 0 인덱스 11: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C80 / FFT raw[0..511] / 입력 5 / 12~17 인덱스 12: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 13: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 14: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 15: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 16: 기준 -4198298, 허용오차 4263 인덱스 17: 기준 25761, 허용오차 90 | 검증 [80] / 입력5 / FFT 환산값(raw×2^E) 인덱스 12: 0 인덱스 13: 0 인덱스 14: 0 인덱스 15: 0 인덱스 16: -4198298 인덱스 17: 25761 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 A줄 전체의 단일 정수열은 예측 불가. 별도 비교 레코드 C2..C5의 Boolean 1 배열과 혼동하지 않는다. | 검증 [81] / vMag 입력별 환산 비교값은 아래 원소별 결과에 기입했다.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] 배열 범위: [0,255] 원시값 범위: [0,8388607] 비교 방법: abs(raw*2^(E+1)-R)<=tolerance | 검증 [81] / vMag 256개 성분의 환산 비교값(raw×2^(E+1))을 입력별로 확인했다.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 0~11 인덱스 0: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 1: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 2: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 3: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 4: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 5: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 6: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 7: 기준 17, 허용오차 65 인덱스 8: 기준 20, 허용오차 65 인덱스 9: 기준 22, 허용오차 65 인덱스 10: 기준 26, 허용오차 65 인덱스 11: 기준 29, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 0: 6 인덱스 1: 7 인덱스 2: 7 인덱스 3: 9 인덱스 4: 10 인덱스 5: 12 인덱스 6: 15 인덱스 7: 17 인덱스 8: 20 인덱스 9: 22 인덱스 10: 26 인덱스 11: 29 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 12~23 인덱스 12: 기준 33, 허용오차 65 인덱스 13: 기준 38, 허용오차 65 인덱스 14: 기준 44, 허용오차 65 인덱스 15: 기준 50, 허용오차 65 인덱스 16: 기준 58, 허용오차 65 인덱스 17: 기준 67, 허용오차 65 인덱스 18: 기준 78, 허용오차 65 인덱스 19: 기준 92, 허용오차 65 인덱스 20: 기준 109, 허용오차 66 인덱스 21: 기준 132, 허용오차 66 인덱스 22: 기준 161, 허용오차 66 인덱스 23: 기준 201, 허용오차 67 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 12: 33 인덱스 13: 38 인덱스 14: 44 인덱스 15: 50 인덱스 16: 58 인덱스 17: 67 인덱스 18: 78 인덱스 19: 92 인덱스 20: 109 인덱스 21: 132 인덱스 22: 161 인덱스 23: 201 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 24~35 인덱스 24: 기준 256, 허용오차 67 인덱스 25: 기준 338, 허용오차 68 인덱스 26: 기준 466, 허용오차 69 인덱스 27: 기준 681, 허용오차 71 인덱스 28: 기준 1093, 허용오차 75 인덱스 29: 기준 2053, 허용오차 85 인덱스 30: 기준 5486, 허용오차 119 인덱스 31: 기준 4198377, 허용오차 42048 인덱스 32: 기준 8372210, 허용오차 83787 인덱스 33: 기준 4198377, 허용오차 42048 인덱스 34: 기준 5486, 허용오차 119 인덱스 35: 기준 2054, 허용오차 85 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 24: 256 인덱스 25: 338 인덱스 26: 466 인덱스 27: 681 인덱스 28: 1093 인덱스 29: 2053 인덱스 30: 5486 인덱스 31: 4198377 인덱스 32: 8372210 인덱스 33: 4198377 인덱스 34: 5486 인덱스 35: 2054 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 36~47 인덱스 36: 기준 1094, 허용오차 75 인덱스 37: 기준 682, 허용오차 71 인덱스 38: 기준 467, 허용오차 69 인덱스 39: 기준 340, 허용오차 68 인덱스 40: 기준 258, 허용오차 67 인덱스 41: 기준 203, 허용오차 67 인덱스 42: 기준 163, 허용오차 66 인덱스 43: 기준 134, 허용오차 66 인덱스 44: 기준 112, 허용오차 66 인덱스 45: 기준 95, 허용오차 65 인덱스 46: 기준 82, 허용오차 65 인덱스 47: 기준 71, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 36: 1094 인덱스 37: 682 인덱스 38: 467 인덱스 39: 340 인덱스 40: 258 인덱스 41: 203 인덱스 42: 163 인덱스 43: 134 인덱스 44: 112 인덱스 45: 95 인덱스 46: 82 인덱스 47: 71 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 48~59 인덱스 48: 기준 62, 허용오차 65 인덱스 49: 기준 55, 허용오차 65 인덱스 50: 기준 49, 허용오차 65 인덱스 51: 기준 44, 허용오차 65 인덱스 52: 기준 39, 허용오차 65 인덱스 53: 기준 35, 허용오차 65 인덱스 54: 기준 32, 허용오차 65 인덱스 55: 기준 29, 허용오차 65 인덱스 56: 기준 27, 허용오차 65 인덱스 57: 기준 24, 허용오차 65 인덱스 58: 기준 22, 허용오차 65 인덱스 59: 기준 21, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 48: 62 인덱스 49: 55 인덱스 50: 49 인덱스 51: 44 인덱스 52: 39 인덱스 53: 35 인덱스 54: 32 인덱스 55: 29 인덱스 56: 27 인덱스 57: 24 인덱스 58: 22 인덱스 59: 21 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 60~71 인덱스 60: 기준 19, 허용오차 65 인덱스 61: 기준 18, 허용오차 65 인덱스 62: 기준 17, 허용오차 65 인덱스 63: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 64: 기준 14, 허용오차 65 인덱스 65: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 66: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 67: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 68: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 69: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 70: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 71: 기준 9, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 60: 19 인덱스 61: 18 인덱스 62: 17 인덱스 63: 15 인덱스 64: 14 인덱스 65: 13 인덱스 66: 13 인덱스 67: 12 인덱스 68: 11 인덱스 69: 11 인덱스 70: 10 인덱스 71: 9 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 72~83 인덱스 72: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 73: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 74: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 75: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 76: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 77: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 78: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 79: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 80: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 81: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 82: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 83: 기준 5, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 72: 9 인덱스 73: 8 인덱스 74: 8 인덱스 75: 8 인덱스 76: 7 인덱스 77: 7 인덱스 78: 7 인덱스 79: 6 인덱스 80: 6 인덱스 81: 6 인덱스 82: 5 인덱스 83: 5 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 84~95 인덱스 84: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 85: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 86: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 87: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 88: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 89: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 90: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 91: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 92: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 93: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 94: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 95: 기준 16, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 84: 5 인덱스 85: 5 인덱스 86: 5 인덱스 87: 4 인덱스 88: 4 인덱스 89: 4 인덱스 90: 4 인덱스 91: 4 인덱스 92: 4 인덱스 93: 3 인덱스 94: 3 인덱스 95: 16 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 96~107 인덱스 96: 기준 41, 허용오차 65 인덱스 97: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 98: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 99: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 100: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 101: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 102: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 103: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 104: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 105: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 106: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 107: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 96: 41 인덱스 97: 16 인덱스 98: 3 인덱스 99: 3 인덱스 100: 3 인덱스 101: 3 인덱스 102: 2 인덱스 103: 2 인덱스 104: 2 인덱스 105: 2 인덱스 106: 2 인덱스 107: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 108~119 인덱스 108: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 109: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 110: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 111: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 112: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 113: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 114: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 115: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 116: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 117: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 118: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 119: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 108: 2 인덱스 109: 2 인덱스 110: 2 인덱스 111: 2 인덱스 112: 2 인덱스 113: 2 인덱스 114: 2 인덱스 115: 2 인덱스 116: 2 인덱스 117: 2 인덱스 118: 2 인덱스 119: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 120~131 인덱스 120: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 121: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 122: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 123: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 124: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 125: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 126: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 127: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 128: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 129: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 130: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 131: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 120: 2 인덱스 121: 1 인덱스 122: 1 인덱스 123: 1 인덱스 124: 1 인덱스 125: 1 인덱스 126: 1 인덱스 127: 1 인덱스 128: 1 인덱스 129: 1 인덱스 130: 1 인덱스 131: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 132~143 인덱스 132: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 133: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 134: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 135: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 136: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 137: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 138: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 139: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 140: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 141: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 142: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 143: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 132: 1 인덱스 133: 1 인덱스 134: 1 인덱스 135: 1 인덱스 136: 1 인덱스 137: 1 인덱스 138: 1 인덱스 139: 1 인덱스 140: 1 인덱스 141: 1 인덱스 142: 1 인덱스 143: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 144~155 인덱스 144: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 145: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 146: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 147: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 148: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 149: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 150: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 151: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 152: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 153: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 154: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 155: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 144: 1 인덱스 145: 1 인덱스 146: 1 인덱스 147: 1 인덱스 148: 1 인덱스 149: 1 인덱스 150: 1 인덱스 151: 1 인덱스 152: 1 인덱스 153: 1 인덱스 154: 1 인덱스 155: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 156~167 인덱스 156: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 157: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 158: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 159: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 160: 기준 34, 허용오차 65 인덱스 161: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 162: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 163: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 164: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 165: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 166: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 167: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 156: 1 인덱스 157: 1 인덱스 158: 1 인덱스 159: 16 인덱스 160: 34 인덱스 161: 16 인덱스 162: 1 인덱스 163: 1 인덱스 164: 1 인덱스 165: 1 인덱스 166: 1 인덱스 167: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 168~179 인덱스 168: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 169: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 170: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 171: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 172: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 173: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 174: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 175: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 176: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 177: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 178: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 179: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 168: 1 인덱스 169: 0 인덱스 170: 1 인덱스 171: 1 인덱스 172: 1 인덱스 173: 0 인덱스 174: 0 인덱스 175: 1 인덱스 176: 1 인덱스 177: 0 인덱스 178: 0 인덱스 179: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 180~191 인덱스 180: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 181: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 182: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 183: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 184: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 185: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 186: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 187: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 188: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 189: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 190: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 191: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 180: 0 인덱스 181: 0 인덱스 182: 0 인덱스 183: 0 인덱스 184: 0 인덱스 185: 0 인덱스 186: 0 인덱스 187: 0 인덱스 188: 0 인덱스 189: 0 인덱스 190: 0 인덱스 191: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 192~203 인덱스 192: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 193: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 194: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 195: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 196: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 197: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 198: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 199: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 200: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 201: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 202: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 203: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 192: 0 인덱스 193: 0 인덱스 194: 0 인덱스 195: 0 인덱스 196: 0 인덱스 197: 0 인덱스 198: 0 인덱스 199: 0 인덱스 200: 0 인덱스 201: 0 인덱스 202: 0 인덱스 203: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 204~215 인덱스 204: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 205: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 206: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 207: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 208: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 209: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 210: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 211: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 212: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 213: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 214: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 215: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 204: 0 인덱스 205: 0 인덱스 206: 0 인덱스 207: 0 인덱스 208: 0 인덱스 209: 0 인덱스 210: 0 인덱스 211: 0 인덱스 212: 0 인덱스 213: 0 인덱스 214: 0 인덱스 215: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 216~227 인덱스 216: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 217: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 218: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 219: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 220: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 221: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 222: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 223: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 224: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 225: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 226: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 227: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 216: 0 인덱스 217: 0 인덱스 218: 0 인덱스 219: 0 인덱스 220: 0 인덱스 221: 0 인덱스 222: 0 인덱스 223: 7 인덱스 224: 13 인덱스 225: 7 인덱스 226: 0 인덱스 227: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 228~239 인덱스 228: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 229: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 230: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 231: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 232: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 233: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 234: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 235: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 236: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 237: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 238: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 239: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 228: 0 인덱스 229: 0 인덱스 230: 0 인덱스 231: 0 인덱스 232: 0 인덱스 233: 0 인덱스 234: 0 인덱스 235: 0 인덱스 236: 0 인덱스 237: 0 인덱스 238: 0 인덱스 239: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 240~251 인덱스 240: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 241: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 242: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 243: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 244: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 245: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 246: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 247: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 248: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 249: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 250: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 251: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 240: 0 인덱스 241: 0 인덱스 242: 0 인덱스 243: 0 인덱스 244: 0 인덱스 245: 0 인덱스 246: 0 인덱스 247: 0 인덱스 248: 0 인덱스 249: 0 인덱스 250: 0 인덱스 251: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 2 / 252~255 인덱스 252: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 253: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 254: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 255: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력2 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 252: 0 인덱스 253: 0 인덱스 254: 0 인덱스 255: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 0~11 인덱스 0: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 1: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 2: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 3: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 4: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 5: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 6: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 7: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 8: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 9: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 10: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 11: 기준 4, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 0: 3 인덱스 1: 3 인덱스 2: 3 인덱스 3: 3 인덱스 4: 3 인덱스 5: 3 인덱스 6: 3 인덱스 7: 4 인덱스 8: 4 인덱스 9: 4 인덱스 10: 4 인덱스 11: 4 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 12~23 인덱스 12: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 13: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 14: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 15: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 16: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 17: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 18: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 19: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 20: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 21: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 22: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 23: 기준 8, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 12: 4 인덱스 13: 5 인덱스 14: 5 인덱스 15: 5 인덱스 16: 6 인덱스 17: 6 인덱스 18: 6 인덱스 19: 7 인덱스 20: 7 인덱스 21: 7 인덱스 22: 8 인덱스 23: 8 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 24~35 인덱스 24: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 25: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 26: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 27: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 28: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 29: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 30: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 31: 기준 14, 허용오차 65 인덱스 32: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 33: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 34: 기준 17, 허용오차 65 인덱스 35: 기준 18, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 24: 9 인덱스 25: 9 인덱스 26: 10 인덱스 27: 11 인덱스 28: 11 인덱스 29: 12 인덱스 30: 13 인덱스 31: 14 인덱스 32: 15 인덱스 33: 16 인덱스 34: 17 인덱스 35: 18 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 36~47 인덱스 36: 기준 20, 허용오차 65 인덱스 37: 기준 21, 허용오차 65 인덱스 38: 기준 23, 허용오차 65 인덱스 39: 기준 25, 허용오차 65 인덱스 40: 기준 28, 허용오차 65 인덱스 41: 기준 30, 허용오차 65 인덱스 42: 기준 33, 허용오차 65 인덱스 43: 기준 36, 허용오차 65 인덱스 44: 기준 40, 허용오차 65 인덱스 45: 기준 45, 허용오차 65 인덱스 46: 기준 50, 허용오차 65 인덱스 47: 기준 56, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 36: 20 인덱스 37: 21 인덱스 38: 23 인덱스 39: 25 인덱스 40: 28 인덱스 41: 30 인덱스 42: 33 인덱스 43: 36 인덱스 44: 40 인덱스 45: 45 인덱스 46: 50 인덱스 47: 56 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 48~59 인덱스 48: 기준 64, 허용오차 65 인덱스 49: 기준 72, 허용오차 65 인덱스 50: 기준 83, 허용오차 65 인덱스 51: 기준 97, 허용오차 65 인덱스 52: 기준 114, 허용오차 66 인덱스 53: 기준 136, 허용오차 66 인덱스 54: 기준 165, 허용오차 66 인덱스 55: 기준 205, 허용오차 67 인덱스 56: 기준 260, 허용오차 67 인덱스 57: 기준 342, 허용오차 68 인덱스 58: 기준 469, 허용오차 69 인덱스 59: 기준 685, 허용오차 71 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 48: 64 인덱스 49: 72 인덱스 50: 83 인덱스 51: 97 인덱스 52: 114 인덱스 53: 136 인덱스 54: 165 인덱스 55: 205 인덱스 56: 260 인덱스 57: 342 인덱스 58: 469 인덱스 59: 685 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 60~71 인덱스 60: 기준 1096, 허용오차 75 인덱스 61: 기준 2056, 허용오차 85 인덱스 62: 기준 5489, 허용오차 119 인덱스 63: 기준 4198380, 허용오차 42048 인덱스 64: 기준 8372226, 허용오차 83787 인덱스 65: 기준 4198380, 허용오차 42048 인덱스 66: 기준 5489, 허용오차 119 인덱스 67: 기준 2056, 허용오차 85 인덱스 68: 기준 1096, 허용오차 75 인덱스 69: 기준 685, 허용오차 71 인덱스 70: 기준 469, 허용오차 69 인덱스 71: 기준 342, 허용오차 68 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 60: 1096 인덱스 61: 2056 인덱스 62: 5489 인덱스 63: 4198380 인덱스 64: 8372226 인덱스 65: 4198380 인덱스 66: 5489 인덱스 67: 2056 인덱스 68: 1096 인덱스 69: 685 인덱스 70: 469 인덱스 71: 342 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 72~83 인덱스 72: 기준 261, 허용오차 67 인덱스 73: 기준 205, 허용오차 67 인덱스 74: 기준 166, 허용오차 66 인덱스 75: 기준 136, 허용오차 66 인덱스 76: 기준 114, 허용오차 66 인덱스 77: 기준 97, 허용오차 65 인덱스 78: 기준 84, 허용오차 65 인덱스 79: 기준 73, 허용오차 65 인덱스 80: 기준 64, 허용오차 65 인덱스 81: 기준 57, 허용오차 65 인덱스 82: 기준 50, 허용오차 65 인덱스 83: 기준 45, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 72: 261 인덱스 73: 205 인덱스 74: 166 인덱스 75: 136 인덱스 76: 114 인덱스 77: 97 인덱스 78: 84 인덱스 79: 73 인덱스 80: 64 인덱스 81: 57 인덱스 82: 50 인덱스 83: 45 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 84~95 인덱스 84: 기준 41, 허용오차 65 인덱스 85: 기준 37, 허용오차 65 인덱스 86: 기준 34, 허용오차 65 인덱스 87: 기준 31, 허용오차 65 인덱스 88: 기준 28, 허용오차 65 인덱스 89: 기준 26, 허용오차 65 인덱스 90: 기준 24, 허용오차 65 인덱스 91: 기준 22, 허용오차 65 인덱스 92: 기준 21, 허용오차 65 인덱스 93: 기준 19, 허용오차 65 인덱스 94: 기준 18, 허용오차 65 인덱스 95: 기준 17, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 84: 41 인덱스 85: 37 인덱스 86: 34 인덱스 87: 31 인덱스 88: 28 인덱스 89: 26 인덱스 90: 24 인덱스 91: 22 인덱스 92: 21 인덱스 93: 19 인덱스 94: 18 인덱스 95: 17 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 96~107 인덱스 96: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 97: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 98: 기준 14, 허용오차 65 인덱스 99: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 100: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 101: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 102: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 103: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 104: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 105: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 106: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 107: 기준 9, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 96: 16 인덱스 97: 15 인덱스 98: 14 인덱스 99: 13 인덱스 100: 12 인덱스 101: 12 인덱스 102: 11 인덱스 103: 10 인덱스 104: 10 인덱스 105: 9 인덱스 106: 9 인덱스 107: 9 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 108~119 인덱스 108: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 109: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 110: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 111: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 112: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 113: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 114: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 115: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 116: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 117: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 118: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 119: 기준 5, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 108: 8 인덱스 109: 8 인덱스 110: 7 인덱스 111: 7 인덱스 112: 7 인덱스 113: 6 인덱스 114: 6 인덱스 115: 6 인덱스 116: 6 인덱스 117: 5 인덱스 118: 5 인덱스 119: 5 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 120~131 인덱스 120: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 121: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 122: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 123: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 124: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 125: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 126: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 127: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 128: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 129: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 130: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 131: 기준 3, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 120: 5 인덱스 121: 5 인덱스 122: 5 인덱스 123: 4 인덱스 124: 4 인덱스 125: 4 인덱스 126: 4 인덱스 127: 4 인덱스 128: 4 인덱스 129: 4 인덱스 130: 4 인덱스 131: 3 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 132~143 인덱스 132: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 133: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 134: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 135: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 136: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 137: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 138: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 139: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 140: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 141: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 142: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 143: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 132: 3 인덱스 133: 3 인덱스 134: 3 인덱스 135: 3 인덱스 136: 3 인덱스 137: 3 인덱스 138: 3 인덱스 139: 3 인덱스 140: 3 인덱스 141: 2 인덱스 142: 2 인덱스 143: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 144~155 인덱스 144: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 145: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 146: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 147: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 148: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 149: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 150: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 151: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 152: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 153: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 154: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 155: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 144: 2 인덱스 145: 2 인덱스 146: 2 인덱스 147: 2 인덱스 148: 2 인덱스 149: 2 인덱스 150: 2 인덱스 151: 2 인덱스 152: 2 인덱스 153: 2 인덱스 154: 2 인덱스 155: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 156~167 인덱스 156: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 157: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 158: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 159: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 160: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 161: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 162: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 163: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 164: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 165: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 166: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 167: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 156: 2 인덱스 157: 2 인덱스 158: 2 인덱스 159: 2 인덱스 160: 2 인덱스 161: 2 인덱스 162: 2 인덱스 163: 1 인덱스 164: 1 인덱스 165: 1 인덱스 166: 1 인덱스 167: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 168~179 인덱스 168: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 169: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 170: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 171: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 172: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 173: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 174: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 175: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 176: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 177: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 178: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 179: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 168: 1 인덱스 169: 1 인덱스 170: 1 인덱스 171: 1 인덱스 172: 1 인덱스 173: 1 인덱스 174: 1 인덱스 175: 1 인덱스 176: 1 인덱스 177: 1 인덱스 178: 1 인덱스 179: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 180~191 인덱스 180: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 181: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 182: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 183: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 184: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 185: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 186: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 187: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 188: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 189: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 190: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 191: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 180: 1 인덱스 181: 1 인덱스 182: 1 인덱스 183: 1 인덱스 184: 1 인덱스 185: 1 인덱스 186: 1 인덱스 187: 1 인덱스 188: 1 인덱스 189: 1 인덱스 190: 1 인덱스 191: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 192~203 인덱스 192: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 193: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 194: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 195: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 196: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 197: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 198: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 199: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 200: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 201: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 202: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 203: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 192: 5 인덱스 193: 2 인덱스 194: 1 인덱스 195: 1 인덱스 196: 1 인덱스 197: 1 인덱스 198: 1 인덱스 199: 1 인덱스 200: 1 인덱스 201: 1 인덱스 202: 1 인덱스 203: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 204~215 인덱스 204: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 205: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 206: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 207: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 208: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 209: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 210: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 211: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 212: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 213: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 214: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 215: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 204: 1 인덱스 205: 1 인덱스 206: 1 인덱스 207: 1 인덱스 208: 1 인덱스 209: 1 인덱스 210: 1 인덱스 211: 1 인덱스 212: 1 인덱스 213: 1 인덱스 214: 1 인덱스 215: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 216~227 인덱스 216: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 217: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 218: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 219: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 220: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 221: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 222: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 223: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 224: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 225: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 226: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 227: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 216: 1 인덱스 217: 1 인덱스 218: 1 인덱스 219: 1 인덱스 220: 1 인덱스 221: 1 인덱스 222: 1 인덱스 223: 1 인덱스 224: 1 인덱스 225: 1 인덱스 226: 1 인덱스 227: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 228~239 인덱스 228: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 229: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 230: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 231: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 232: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 233: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 234: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 235: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 236: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 237: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 238: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 239: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 228: 1 인덱스 229: 1 인덱스 230: 1 인덱스 231: 1 인덱스 232: 1 인덱스 233: 1 인덱스 234: 1 인덱스 235: 1 인덱스 236: 1 인덱스 237: 1 인덱스 238: 1 인덱스 239: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 240~251 인덱스 240: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 241: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 242: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 243: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 244: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 245: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 246: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 247: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 248: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 249: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 250: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 251: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 240: 1 인덱스 241: 0 인덱스 242: 1 인덱스 243: 0 인덱스 244: 1 인덱스 245: 1 인덱스 246: 1 인덱스 247: 1 인덱스 248: 0 인덱스 249: 0 인덱스 250: 0 인덱스 251: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 3 / 252~255 인덱스 252: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 253: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 254: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 255: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력3 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 252: 1 인덱스 253: 0 인덱스 254: 0 인덱스 255: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 0~11 인덱스 0: 기준 8372222, 허용오차 83787 인덱스 1: 기준 4198377, 허용오차 42048 인덱스 2: 기준 5490, 허용오차 119 인덱스 3: 기준 2057, 허용오차 85 인덱스 4: 기준 1097, 허용오차 75 인덱스 5: 기준 685, 허용오차 71 인덱스 6: 기준 470, 허용오차 69 인덱스 7: 기준 343, 허용오차 68 인덱스 8: 기준 261, 허용오차 67 인덱스 9: 기준 206, 허용오차 67 인덱스 10: 기준 166, 허용오차 66 인덱스 11: 기준 137, 허용오차 66 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 0: 8372222 인덱스 1: 4198377 인덱스 2: 5490 인덱스 3: 2057 인덱스 4: 1097 인덱스 5: 685 인덱스 6: 470 인덱스 7: 343 인덱스 8: 261 인덱스 9: 206 인덱스 10: 166 인덱스 11: 137 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 12~23 인덱스 12: 기준 115, 허용오차 66 인덱스 13: 기준 98, 허용오차 65 인덱스 14: 기준 84, 허용오차 65 인덱스 15: 기준 73, 허용오차 65 인덱스 16: 기준 64, 허용오차 65 인덱스 17: 기준 57, 허용오차 65 인덱스 18: 기준 51, 허용오차 65 인덱스 19: 기준 46, 허용오차 65 인덱스 20: 기준 41, 허용오차 65 인덱스 21: 기준 37, 허용오차 65 인덱스 22: 기준 34, 허용오차 65 인덱스 23: 기준 31, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 12: 115 인덱스 13: 98 인덱스 14: 84 인덱스 15: 73 인덱스 16: 64 인덱스 17: 57 인덱스 18: 51 인덱스 19: 46 인덱스 20: 41 인덱스 21: 37 인덱스 22: 34 인덱스 23: 31 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 24~35 인덱스 24: 기준 29, 허용오차 65 인덱스 25: 기준 26, 허용오차 65 인덱스 26: 기준 24, 허용오차 65 인덱스 27: 기준 22, 허용오차 65 인덱스 28: 기준 21, 허용오차 65 인덱스 29: 기준 20, 허용오차 65 인덱스 30: 기준 18, 허용오차 65 인덱스 31: 기준 17, 허용오차 65 인덱스 32: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 33: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 34: 기준 14, 허용오차 65 인덱스 35: 기준 13, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 24: 29 인덱스 25: 26 인덱스 26: 24 인덱스 27: 22 인덱스 28: 21 인덱스 29: 20 인덱스 30: 18 인덱스 31: 17 인덱스 32: 16 인덱스 33: 15 인덱스 34: 14 인덱스 35: 13 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 36~47 인덱스 36: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 37: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 38: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 39: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 40: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 41: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 42: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 43: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 44: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 45: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 46: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 47: 기준 7, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 36: 13 인덱스 37: 12 인덱스 38: 11 인덱스 39: 11 인덱스 40: 10 인덱스 41: 10 인덱스 42: 9 인덱스 43: 9 인덱스 44: 8 인덱스 45: 8 인덱스 46: 8 인덱스 47: 7 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 48~59 인덱스 48: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 49: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 50: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 51: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 52: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 53: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 54: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 55: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 56: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 57: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 58: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 59: 기준 5, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 48: 7 인덱스 49: 7 인덱스 50: 6 인덱스 51: 6 인덱스 52: 6 인덱스 53: 6 인덱스 54: 6 인덱스 55: 5 인덱스 56: 5 인덱스 57: 5 인덱스 58: 5 인덱스 59: 5 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 60~71 인덱스 60: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 61: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 62: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 63: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 64: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 65: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 66: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 67: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 68: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 69: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 70: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 71: 기준 3, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 60: 4 인덱스 61: 4 인덱스 62: 4 인덱스 63: 4 인덱스 64: 4 인덱스 65: 4 인덱스 66: 4 인덱스 67: 4 인덱스 68: 3 인덱스 69: 3 인덱스 70: 3 인덱스 71: 3 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 72~83 인덱스 72: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 73: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 74: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 75: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 76: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 77: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 78: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 79: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 80: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 81: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 82: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 83: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 72: 3 인덱스 73: 3 인덱스 74: 3 인덱스 75: 3 인덱스 76: 3 인덱스 77: 3 인덱스 78: 3 인덱스 79: 2 인덱스 80: 2 인덱스 81: 2 인덱스 82: 2 인덱스 83: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 84~95 인덱스 84: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 85: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 86: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 87: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 88: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 89: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 90: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 91: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 92: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 93: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 94: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 95: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 84: 2 인덱스 85: 2 인덱스 86: 2 인덱스 87: 2 인덱스 88: 2 인덱스 89: 2 인덱스 90: 2 인덱스 91: 2 인덱스 92: 2 인덱스 93: 2 인덱스 94: 2 인덱스 95: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 96~107 인덱스 96: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 97: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 98: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 99: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 100: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 101: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 102: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 103: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 104: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 105: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 106: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 107: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 96: 2 인덱스 97: 2 인덱스 98: 2 인덱스 99: 2 인덱스 100: 2 인덱스 101: 2 인덱스 102: 1 인덱스 103: 1 인덱스 104: 1 인덱스 105: 1 인덱스 106: 1 인덱스 107: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 108~119 인덱스 108: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 109: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 110: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 111: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 112: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 113: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 114: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 115: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 116: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 117: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 118: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 119: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 108: 1 인덱스 109: 1 인덱스 110: 1 인덱스 111: 1 인덱스 112: 1 인덱스 113: 1 인덱스 114: 1 인덱스 115: 1 인덱스 116: 1 인덱스 117: 1 인덱스 118: 1 인덱스 119: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 120~131 인덱스 120: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 121: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 122: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 123: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 124: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 125: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 126: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 127: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 128: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 129: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 130: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 131: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 120: 1 인덱스 121: 1 인덱스 122: 1 인덱스 123: 1 인덱스 124: 1 인덱스 125: 1 인덱스 126: 1 인덱스 127: 1 인덱스 128: 1 인덱스 129: 1 인덱스 130: 1 인덱스 131: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 132~143 인덱스 132: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 133: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 134: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 135: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 136: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 137: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 138: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 139: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 140: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 141: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 142: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 143: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 132: 1 인덱스 133: 1 인덱스 134: 1 인덱스 135: 1 인덱스 136: 1 인덱스 137: 1 인덱스 138: 1 인덱스 139: 1 인덱스 140: 1 인덱스 141: 1 인덱스 142: 1 인덱스 143: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 144~155 인덱스 144: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 145: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 146: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 147: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 148: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 149: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 150: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 151: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 152: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 153: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 154: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 155: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 144: 1 인덱스 145: 1 인덱스 146: 1 인덱스 147: 1 인덱스 148: 1 인덱스 149: 1 인덱스 150: 1 인덱스 151: 1 인덱스 152: 1 인덱스 153: 1 인덱스 154: 1 인덱스 155: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 156~167 인덱스 156: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 157: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 158: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 159: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 160: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 161: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 162: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 163: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 164: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 165: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 166: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 167: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 156: 0 인덱스 157: 0 인덱스 158: 1 인덱스 159: 1 인덱스 160: 0 인덱스 161: 0 인덱스 162: 0 인덱스 163: 1 인덱스 164: 0 인덱스 165: 0 인덱스 166: 1 인덱스 167: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 168~179 인덱스 168: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 169: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 170: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 171: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 172: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 173: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 174: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 175: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 176: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 177: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 178: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 179: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 168: 0 인덱스 169: 0 인덱스 170: 0 인덱스 171: 0 인덱스 172: 0 인덱스 173: 0 인덱스 174: 0 인덱스 175: 0 인덱스 176: 0 인덱스 177: 0 인덱스 178: 0 인덱스 179: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 180~191 인덱스 180: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 181: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 182: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 183: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 184: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 185: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 186: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 187: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 188: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 189: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 190: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 191: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 180: 0 인덱스 181: 0 인덱스 182: 0 인덱스 183: 0 인덱스 184: 0 인덱스 185: 0 인덱스 186: 0 인덱스 187: 0 인덱스 188: 0 인덱스 189: 0 인덱스 190: 0 인덱스 191: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 192~203 인덱스 192: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 193: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 194: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 195: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 196: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 197: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 198: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 199: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 200: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 201: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 202: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 203: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 192: 0 인덱스 193: 0 인덱스 194: 0 인덱스 195: 0 인덱스 196: 0 인덱스 197: 0 인덱스 198: 0 인덱스 199: 0 인덱스 200: 0 인덱스 201: 0 인덱스 202: 0 인덱스 203: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 204~215 인덱스 204: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 205: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 206: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 207: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 208: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 209: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 210: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 211: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 212: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 213: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 214: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 215: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 204: 0 인덱스 205: 0 인덱스 206: 0 인덱스 207: 0 인덱스 208: 0 인덱스 209: 0 인덱스 210: 0 인덱스 211: 0 인덱스 212: 0 인덱스 213: 0 인덱스 214: 0 인덱스 215: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 216~227 인덱스 216: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 217: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 218: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 219: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 220: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 221: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 222: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 223: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 224: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 225: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 226: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 227: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 216: 0 인덱스 217: 0 인덱스 218: 0 인덱스 219: 0 인덱스 220: 0 인덱스 221: 0 인덱스 222: 0 인덱스 223: 0 인덱스 224: 0 인덱스 225: 0 인덱스 226: 0 인덱스 227: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 228~239 인덱스 228: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 229: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 230: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 231: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 232: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 233: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 234: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 235: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 236: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 237: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 238: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 239: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 228: 0 인덱스 229: 0 인덱스 230: 0 인덱스 231: 0 인덱스 232: 0 인덱스 233: 0 인덱스 234: 0 인덱스 235: 0 인덱스 236: 0 인덱스 237: 0 인덱스 238: 0 인덱스 239: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 240~251 인덱스 240: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 241: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 242: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 243: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 244: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 245: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 246: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 247: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 248: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 249: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 250: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 251: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 240: 0 인덱스 241: 0 인덱스 242: 0 인덱스 243: 0 인덱스 244: 0 인덱스 245: 0 인덱스 246: 0 인덱스 247: 0 인덱스 248: 0 인덱스 249: 0 인덱스 250: 0 인덱스 251: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 4 / 252~255 인덱스 252: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 253: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 254: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 255: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력4 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 252: 0 인덱스 253: 0 인덱스 254: 0 인덱스 255: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 0~11 인덱스 0: 기준 8372222, 허용오차 83787 인덱스 1: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 2: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 3: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 4: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 5: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 6: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 7: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 8: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 9: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 10: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 11: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 0: 8372222 인덱스 1: 0 인덱스 2: 0 인덱스 3: 0 인덱스 4: 0 인덱스 5: 0 인덱스 6: 0 인덱스 7: 0 인덱스 8: 0 인덱스 9: 0 인덱스 10: 0 인덱스 11: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 12~23 인덱스 12: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 13: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 14: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 15: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 16: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 17: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 18: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 19: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 20: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 21: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 22: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 23: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 12: 0 인덱스 13: 0 인덱스 14: 0 인덱스 15: 0 인덱스 16: 0 인덱스 17: 0 인덱스 18: 0 인덱스 19: 0 인덱스 20: 0 인덱스 21: 0 인덱스 22: 0 인덱스 23: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 24~35 인덱스 24: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 25: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 26: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 27: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 28: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 29: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 30: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 31: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 32: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 33: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 34: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 35: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 24: 0 인덱스 25: 0 인덱스 26: 0 인덱스 27: 0 인덱스 28: 0 인덱스 29: 0 인덱스 30: 0 인덱스 31: 0 인덱스 32: 0 인덱스 33: 0 인덱스 34: 0 인덱스 35: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 36~47 인덱스 36: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 37: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 38: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 39: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 40: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 41: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 42: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 43: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 44: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 45: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 46: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 47: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 36: 0 인덱스 37: 0 인덱스 38: 0 인덱스 39: 0 인덱스 40: 0 인덱스 41: 0 인덱스 42: 0 인덱스 43: 0 인덱스 44: 0 인덱스 45: 0 인덱스 46: 0 인덱스 47: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 48~59 인덱스 48: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 49: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 50: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 51: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 52: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 53: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 54: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 55: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 56: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 57: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 58: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 59: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 48: 0 인덱스 49: 0 인덱스 50: 0 인덱스 51: 0 인덱스 52: 0 인덱스 53: 0 인덱스 54: 0 인덱스 55: 0 인덱스 56: 0 인덱스 57: 0 인덱스 58: 0 인덱스 59: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 60~71 인덱스 60: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 61: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 62: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 63: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 64: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 65: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 66: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 67: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 68: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 69: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 70: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 71: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 60: 0 인덱스 61: 0 인덱스 62: 0 인덱스 63: 0 인덱스 64: 0 인덱스 65: 0 인덱스 66: 0 인덱스 67: 0 인덱스 68: 0 인덱스 69: 0 인덱스 70: 0 인덱스 71: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 72~83 인덱스 72: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 73: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 74: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 75: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 76: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 77: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 78: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 79: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 80: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 81: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 82: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 83: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 72: 0 인덱스 73: 0 인덱스 74: 0 인덱스 75: 0 인덱스 76: 0 인덱스 77: 0 인덱스 78: 0 인덱스 79: 0 인덱스 80: 0 인덱스 81: 0 인덱스 82: 0 인덱스 83: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 84~95 인덱스 84: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 85: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 86: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 87: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 88: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 89: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 90: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 91: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 92: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 93: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 94: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 95: 기준 0, 허용오차 64 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 84: 0 인덱스 85: 0 인덱스 86: 0 인덱스 87: 0 인덱스 88: 0 인덱스 89: 0 인덱스 90: 1 인덱스 91: 0 인덱스 92: 0 인덱스 93: 1 인덱스 94: 0 인덱스 95: 0 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 96~107 인덱스 96: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 97: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 98: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 99: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 100: 기준 0, 허용오차 64 인덱스 101: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 102: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 103: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 104: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 105: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 106: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 107: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 96: 0 인덱스 97: 1 인덱스 98: 1 인덱스 99: 0 인덱스 100: 0 인덱스 101: 1 인덱스 102: 1 인덱스 103: 1 인덱스 104: 1 인덱스 105: 1 인덱스 106: 1 인덱스 107: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 108~119 인덱스 108: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 109: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 110: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 111: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 112: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 113: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 114: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 115: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 116: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 117: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 118: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 119: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 108: 1 인덱스 109: 1 인덱스 110: 1 인덱스 111: 1 인덱스 112: 1 인덱스 113: 1 인덱스 114: 1 인덱스 115: 1 인덱스 116: 1 인덱스 117: 1 인덱스 118: 1 인덱스 119: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 120~131 인덱스 120: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 121: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 122: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 123: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 124: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 125: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 126: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 127: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 128: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 129: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 130: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 131: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 120: 1 인덱스 121: 1 인덱스 122: 1 인덱스 123: 1 인덱스 124: 1 인덱스 125: 1 인덱스 126: 1 인덱스 127: 1 인덱스 128: 1 인덱스 129: 1 인덱스 130: 1 인덱스 131: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 132~143 인덱스 132: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 133: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 134: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 135: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 136: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 137: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 138: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 139: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 140: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 141: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 142: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 143: 기준 1, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 132: 1 인덱스 133: 1 인덱스 134: 1 인덱스 135: 1 인덱스 136: 1 인덱스 137: 1 인덱스 138: 1 인덱스 139: 1 인덱스 140: 1 인덱스 141: 1 인덱스 142: 1 인덱스 143: 1 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 144~155 인덱스 144: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 145: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 146: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 147: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 148: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 149: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 150: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 151: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 152: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 153: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 154: 기준 1, 허용오차 65 인덱스 155: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 144: 1 인덱스 145: 1 인덱스 146: 1 인덱스 147: 1 인덱스 148: 1 인덱스 149: 1 인덱스 150: 1 인덱스 151: 1 인덱스 152: 1 인덱스 153: 1 인덱스 154: 1 인덱스 155: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 156~167 인덱스 156: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 157: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 158: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 159: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 160: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 161: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 162: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 163: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 164: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 165: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 166: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 167: 기준 2, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 156: 2 인덱스 157: 2 인덱스 158: 2 인덱스 159: 2 인덱스 160: 2 인덱스 161: 2 인덱스 162: 2 인덱스 163: 2 인덱스 164: 2 인덱스 165: 2 인덱스 166: 2 인덱스 167: 2 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 168~179 인덱스 168: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 169: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 170: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 171: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 172: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 173: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 174: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 175: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 176: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 177: 기준 2, 허용오차 65 인덱스 178: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 179: 기준 3, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 168: 2 인덱스 169: 2 인덱스 170: 2 인덱스 171: 2 인덱스 172: 2 인덱스 173: 2 인덱스 174: 2 인덱스 175: 2 인덱스 176: 2 인덱스 177: 2 인덱스 178: 3 인덱스 179: 3 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 180~191 인덱스 180: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 181: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 182: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 183: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 184: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 185: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 186: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 187: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 188: 기준 3, 허용오차 65 인덱스 189: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 190: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 191: 기준 4, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 180: 3 인덱스 181: 3 인덱스 182: 3 인덱스 183: 3 인덱스 184: 3 인덱스 185: 3 인덱스 186: 3 인덱스 187: 3 인덱스 188: 3 인덱스 189: 4 인덱스 190: 4 인덱스 191: 4 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 192~203 인덱스 192: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 193: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 194: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 195: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 196: 기준 4, 허용오차 65 인덱스 197: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 198: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 199: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 200: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 201: 기준 5, 허용오차 65 인덱스 202: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 203: 기준 6, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 192: 4 인덱스 193: 4 인덱스 194: 4 인덱스 195: 4 인덱스 196: 4 인덱스 197: 5 인덱스 198: 5 인덱스 199: 5 인덱스 200: 5 인덱스 201: 5 인덱스 202: 6 인덱스 203: 6 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 204~215 인덱스 204: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 205: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 206: 기준 6, 허용오차 65 인덱스 207: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 208: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 209: 기준 7, 허용오차 65 인덱스 210: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 211: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 212: 기준 8, 허용오차 65 인덱스 213: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 214: 기준 9, 허용오차 65 인덱스 215: 기준 10, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 204: 6 인덱스 205: 6 인덱스 206: 6 인덱스 207: 7 인덱스 208: 7 인덱스 209: 7 인덱스 210: 8 인덱스 211: 8 인덱스 212: 8 인덱스 213: 9 인덱스 214: 9 인덱스 215: 10 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 216~227 인덱스 216: 기준 10, 허용오차 65 인덱스 217: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 218: 기준 11, 허용오차 65 인덱스 219: 기준 12, 허용오차 65 인덱스 220: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 221: 기준 13, 허용오차 65 인덱스 222: 기준 14, 허용오차 65 인덱스 223: 기준 15, 허용오차 65 인덱스 224: 기준 16, 허용오차 65 인덱스 225: 기준 17, 허용오차 65 인덱스 226: 기준 18, 허용오차 65 인덱스 227: 기준 20, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 216: 10 인덱스 217: 11 인덱스 218: 11 인덱스 219: 12 인덱스 220: 13 인덱스 221: 13 인덱스 222: 14 인덱스 223: 15 인덱스 224: 16 인덱스 225: 17 인덱스 226: 18 인덱스 227: 20 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 228~239 인덱스 228: 기준 21, 허용오차 65 인덱스 229: 기준 22, 허용오차 65 인덱스 230: 기준 24, 허용오차 65 인덱스 231: 기준 26, 허용오차 65 인덱스 232: 기준 29, 허용오차 65 인덱스 233: 기준 31, 허용오차 65 인덱스 234: 기준 34, 허용오차 65 인덱스 235: 기준 37, 허용오차 65 인덱스 236: 기준 41, 허용오차 65 인덱스 237: 기준 46, 허용오차 65 인덱스 238: 기준 51, 허용오차 65 인덱스 239: 기준 57, 허용오차 65 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 228: 21 인덱스 229: 22 인덱스 230: 24 인덱스 231: 26 인덱스 232: 29 인덱스 233: 31 인덱스 234: 34 인덱스 235: 37 인덱스 236: 41 인덱스 237: 46 인덱스 238: 51 인덱스 239: 57 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 240~251 인덱스 240: 기준 64, 허용오차 65 인덱스 241: 기준 73, 허용오차 65 인덱스 242: 기준 84, 허용오차 65 인덱스 243: 기준 98, 허용오차 65 인덱스 244: 기준 115, 허용오차 66 인덱스 245: 기준 137, 허용오차 66 인덱스 246: 기준 166, 허용오차 66 인덱스 247: 기준 206, 허용오차 67 인덱스 248: 기준 261, 허용오차 67 인덱스 249: 기준 343, 허용오차 68 인덱스 250: 기준 470, 허용오차 69 인덱스 251: 기준 685, 허용오차 71 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 240: 64 인덱스 241: 73 인덱스 242: 84 인덱스 243: 98 인덱스 244: 115 인덱스 245: 137 인덱스 246: 166 인덱스 247: 206 인덱스 248: 261 인덱스 249: 343 인덱스 250: 470 인덱스 251: 685 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C81 / vMag raw[0..255] / 입력 5 / 252~255 인덱스 252: 기준 1097, 허용오차 75 인덱스 253: 기준 2057, 허용오차 85 인덱스 254: 기준 5490, 허용오차 119 인덱스 255: 기준 4198377, 허용오차 42048 | 검증 [81] / 입력5 / vMag 환산값(raw×2^(E+1)) 인덱스 252: 1097 인덱스 253: 2057 인덱스 254: 5490 인덱스 255: 4198377 판정: 통과.
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C82 N=1, expected=NULL이므로 OBSERVED F=0. 주소와 달리 E 자체는 A[0:0]의 관찰값으로 출력된다. | 검증 [82] N=1, expected=NULL이므로 OBSERVED F=0. 주소와 달리 E 자체는 A[0:0]의 관찰값으로 출력된다. 판정: 기준 충족(시험자 확인).
[9 empty] | 관찰값 비교 기준: C82 / g_tdc_ut_hear_block_exp 배열 범위: [0,0] 확인 범위: vector2..5: 0..13; vector1: 영 입력의 정확한0 판정에 E 범위 비교 없음 | 검증 [82] / g_tdc_ut_hear_block_exp 배열 범위: [0,0] 확인 범위: vector2..5: 0..13; vector1: 영 입력의 정확한0 판정에 E 범위 비교 없음 판정: 기준 충족(시험자 확인).
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 정상 반복 처리가 시작되기 전에 통신과 주기 이벤트의 실행 환경을 준비하고, 연결 이력을 남길 감사기록 저장 영역을 초기화한다. | A, T | SU-ID-CM3-001 (CM3 주변장치 초기화) | - 초기 주변장치 상태에서 Initialize와 I2C/SPI/DMA 설정 순서를 분석한다. - 감사기록 파일 없음, 정상 기록 1개, 잘못된 식별자/기록 위치/기록 수를 각각 준비한다. 저장 함수에 실패 응답을 넣는 조건도 분리한다. - 오류 응답 1은 저장 함수의 실패 값이다. 열기/쓰기/저장/닫기는 한 번에 한 곳만 실패시킨다. 조건 [4]의 정상 기록은 시간=26-05-02-13-14-15, 주소=12:34:56:78:9A:BC, 이벤트=0x40이다. | 감사기록 보충 시험은 제품 함수와 RAM 파일로 실행한다. 실제 저장장치의 전원 차단 후 보존은 별도 확인 범위이다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. - 초기화 후 식별자, 기록 수, 다음 기록 위치와 기존 내용의 보존 여부를 비교한다. 저장 실패 시 반환값도 확인한다. - 조건 [4]는 파일 크기/관리 정보/기록 내용을 RTT로 출력하여 비교한다. 조건 [5]~[8]은 초기화 함수의 반환값을 출력해 -1인지 확인한다. | 판정 범위 - 보드 정의의 인터페이스/인터럽트/DMA 설정을 적용하고 사용 전에 초기화한다. CFX 실행 허가와 주변장치 준비 순서를 혼동하지 않는다. | 검증 결과 초기 주변장치 상태에서 Initialize 호출 / 초기화 순서=DMA 0~7 정리 → I2C0 → SPI1 slave → QCC 정상 요청 SPI 및 인터럽트 설정 / SPI=8비트/21바이트; 초기 TX=1~21; IRQ 우선순위=3; 사용 시점=설정 후 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 초기 주변장치 상태에서 Initialize 호출 예상 결과: 초기화 순서=DMA 0~7 정리 → I2C0 → SPI1 slave → QCC 정상 요청 | 검증 [1] 초기 주변장치 상태에서 Initialize 호출 / 초기화 순서=DMA 0~7 정리 → I2C0 → SPI1 slave → QCC 정상 요청
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: SPI 및 인터럽트 설정 예상 결과: SPI=8비트/21바이트; 초기 TX=1~21; IRQ 우선순위=3; 사용 시점=설정 후 조건 [3] 입력/조건 [3]: CFX 실행 허가 게시 예상 결과: 주변장치 준비=Initialize에서 수행; 실행 허가=Initialize 종료 후 게시 | 검증 [2] SPI 및 인터럽트 설정 / SPI=8비트/21바이트; 초기 TX=1~21; IRQ 우선순위=3; 사용 시점=설정 후 검증 [3] CFX 실행 허가 게시 / 주변장치 준비=Initialize에서 수행; 실행 허가=Initialize 종료 후 게시
[9 empty] | 조건 [4] 감사기록 파일 준비 각 입력은 독립된 4,096바이트 파일로 시험한다. 입력: 파일 없음 / 식별자=INVALID0.TXT / 다음 위치=255 / 기록 수=256. 예상 결과: 파일 크기=4,096, 식별자=EVENTLOG.TXT, 기록 수=0, 다음 위치=0, 반환=0. 기록 영역은 모두 0. 입력: 정상 기록 1개, 다음 위치=1, 기록 수=1. 예상 결과: 크기=4,096, 기록 수=1, 다음 위치=1, 반환=0, 파일 내용 동일, 파일 쓰기=0회. 조건 [5] 변경 내용 저장 실패 입력: 새 파일 초기화 중 f_sync 응답=1(저장 실패). 예상 결과: 초기화 함수 반환=-1. 조건 [6] 파일 열기 실패 입력: f_open 응답=1(열기 실패). 예상 결과: 초기화 함수 반환=-1. 조건 [7] 초기화 정보 쓰기 실패 입력: f_write 응답=1 또는 기록 크기=4,095바이트. 각 경우 초기화 함수 반환=-1. 조건 [8] 파일 닫기 실패 입력: 새 파일 준비 후 f_close 응답=1(닫기 실패). 예상 결과: 초기화 함수 반환=-1. | 검증 [4] 파일 없음 / 식별자 오류 / 다음 위치=255 / 기록 수=256: 파일 크기=4,096바이트, 식별자=EVENTLOG.TXT, 기록 수=0, 다음 위치=0, 반환=0. 기록 영역은 모두 0. 정상 기록 1개: 크기=4,096바이트, 기록 수=1, 다음 위치=1, 반환=0, 파일 내용 동일, 파일 쓰기=0회. 검증 [5] 저장 실패 입력 / 초기화 함수 반환=-1. 검증 [6] 열기 실패 입력 / 초기화 함수 반환=-1. 검증 [7] 쓰기 실패 입력 / 초기화 함수 반환=-1. 4,095바이트 쓰기 / 초기화 함수 반환=-1. 검증 [8] 닫기 실패 입력 / 초기화 함수 반환=-1.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 전원 인가 직후의 센서 상태를 정리하여 터치 판정의 시작 조건을 만든다. | D | SU-ID-CM3-002 (터치 센서 초기화) | - PC 격리 touch_bus fixture에서 초기화 전/ATI 진행/설정 완료/읽기 실패를 독립 준비한다. 센서 주소0x44, 리셋/FullATI/ReATI/reseed/임계 설정의 쓰기 명령/횟수와 터치 이벤트/ready/ULP를 기록한다. 가상 tick 및 버스 응답임을 표시하며 실제 센서 재보정 완료 자료와 혼동하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 각 단계의 호출 전후 터치 이벤트/ready/ATI 완료와 버스 명령 기록을 저장해 K와 비교한다. PC 출력 원문/입력 설정을 함께 보존한다. E-06 전체 버스 실패와 E-12 2501ms ready=1은 별도 OBSERVED로 남기며 센서 성공으로 판정하지 않는다. 타깃 ut observe 2의 정지 스냅샷은 초기화 실행/실제 ATI 완료 로그를 대신하지 않는다. | 판정 범위 - 리셋 및 설정 적용 뒤 준비 완료가 된다. 초기화 중 읽기 실패를 정상 터치로 처리하지 않고 중복 초기화를 반복 실행하지 않는다. | 검증 결과 초기화 시작 전 및 ATI 진행 중 / 터치 이벤트=0; 준비 완료=0 센서 리셋과 설정 적용 / 주소=0x44; 리셋 확인=C0 01 00; FullATI=36 0C 04; ReATI=C0 54 07; reseed=C0 58 07; 임계 설정=62 50 80 설정 완료 후 / 터치 이벤트=0; 준비 완료=1; 저전력 상태=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 초기화 시작 전 및 ATI 진행 중 예상 결과: 터치 이벤트=0; 준비 완료=0 | 검증 [1] 초기화 시작 전 및 ATI 진행 중 / 터치 이벤트=0; 준비 완료=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 센서 리셋과 설정 적용 예상 결과: 주소=0x44; 리셋 확인=C0 01 00; FullATI=36 0C 04; ReATI=C0 54 07; reseed=C0 58 07; 임계 설정=62 50 80 | 검증 [2] 센서 리셋과 설정 적용 / 주소=0x44; 리셋 확인=C0 01 00; FullATI=36 0C 04; ReATI=C0 54 07; reseed=C0 58 07; 임계 설정=62 50 80 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 설정 완료 후 예상 결과: 터치 이벤트=0; 준비 완료=1; 저전력 상태=0 | 검증 [3] 설정 완료 후 / 터치 이벤트=0; 준비 완료=1; 저전력 상태=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 같은 초기화 단계 반복 호출 예상 결과: FullATI 출현=1회; ReATI 출현=1회; reseed 출현=1회; 임계 설정 출현=1회 | 검증 [4] 같은 초기화 단계 반복 호출 / FullATI 출현=1회; ReATI 출현=1회; reseed 출현=1회; 임계 설정 출현=1회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 시간 초과 전 센서 읽기 실패 예상 결과: 터치 이벤트=0; 준비 완료=0; ATI 완료=0 | 검증 [5] 시간 초과 전 센서 읽기 실패 / 터치 이벤트=0; 준비 완료=0; ATI 완료=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | QCC에 전달하는 동작 요청과 내부기 연결 표시를 확정된 상태로 시작한다. | A | SU-ID-CM3-003 (QCC 제어 핀 초기화) | - snd_qcc_init의 QCC_CTRL(DIO24), QCC_ISD_CHECK(DIO13) 초기화와 보드 핀 정의를 코드에서 대조한다. 이 A 시험은 LOW 설정 호출/순서를 확인하며 핀 전압을 실측한 것으로 기록하지 않는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 초기 설정 LOW/LOW와 호출 순서를 소스/심볼 근거와 함께 기록해 K와 비교한다. | 판정 범위 - QCC_CTRL과 ISD_CHECK가 모두 Low여야 한다. | 검증 결과 snd_qcc_init의 QCC_CTRL 초기화 / 방향=출력; QCC_CTRL(DIO24)=Low snd_qcc_init의 ISD_CHECK 초기화 / 방향=출력; ISD_CHECK(DIO13)=Low | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: snd_qcc_init의 QCC_CTRL 초기화 예상 결과: 방향=출력; QCC_CTRL(DIO24)=Low | 검증 [1] snd_qcc_init의 QCC_CTRL 초기화 / 방향=출력; QCC_CTRL(DIO24)=Low 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: snd_qcc_init의 ISD_CHECK 초기화 예상 결과: 방향=출력; ISD_CHECK(DIO13)=Low | 검증 [2] snd_qcc_init의 ISD_CHECK 초기화 / 방향=출력; ISD_CHECK(DIO13)=Low 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | 두 코어가 공유 자료를 준비하기 전에 서로의 데이터를 사용하지 않도록 한다. | D | SU-ID-CM3-004 (코어 간 기동 준비와 실행 허가) | - 실행 허용0/자료 미준비, 준비 완료 후1, 금지 후0 조건을 준비한다. RAM coordination 시험은 CFX 시작/초기화 입력을 훅으로 대체함을 표시한다. 기준의 실제 CFX 조회는 공유 자료가 준비된 각 단계에서 CFX 측 조회 지점/주소를 정해 별도 확인하며 공유 사용자 정지 조건을 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - CM3 RAM 시험의 [UT-CM3-004] 전체 배열과 공유 주소/준비/허가 순서를 저장한다. 실제 CFX 조회 자료는 같은 0→1→0 단계/주소를 CFX 측에서 읽은 기록으로 별도 붙인다. CM3 훅의 PASS만으로 CFX 기동/조회 완료를 판정하지 않는다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-004의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 공유 자료 준비 전에는 실행 허용 플래그가 0이다. 준비 완료 후에는 1이며, 실행 금지 요청 후 다시 0이다. 공유 주소와 자료를 설정하기 전에 실행을 허용하지 않는다. | 검증 결과 공유 주소와 자료 준비 전 / 실행 허용=0(금지); 준비 전 실행 허가=없음 CFX 시작 알림 후 공유 자료 준비 / 공유 주소 오류=0; 밴드 수=32; 실행 허가 순서=주소와 자료 설정 후 초기화 완료 및 실행 금지 재요청 / 완료 후 실행 허용=1; 금지 요청 후 실행 허용=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 공유 주소와 자료 준비 전 예상 결과: 실행 허용=0(금지); 준비 전 실행 허가=없음 | 검증 [1] 공유 주소와 자료 준비 전 / 실행 허용=0(금지); 준비 전 실행 허가=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CFX 시작 알림 후 공유 자료 준비 예상 결과: 공유 주소 오류=0; 밴드 수=32; 실행 허가 순서=주소와 자료 설정 후 | 검증 [2] CFX 시작 알림 후 공유 자료 준비 / 공유 주소 오류=0; 밴드 수=32; 실행 허가 순서=주소와 자료 설정 후 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 초기화 완료 및 실행 금지 재요청 예상 결과: 완료 후 실행 허용=1; 금지 요청 후 실행 허용=0 | 검증 [3] 초기화 완료 및 실행 금지 재요청 / 완료 후 실행 허용=1; 금지 요청 후 실행 허용=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 미준비 → 준비 완료 → 실행 금지 입력/절차: tdc_ut_cm3_boot_sequence를 호출하여 wait 진입, 초기화 진입, 초기화 후 게시 순서로 관찰한 뒤 실행 허용을 0으로 입력한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: wait 진입 시 실행 허용 (0=금지) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: wait 시 공유 주소 오류 (1=불일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: Initialize 진입 시 실행 허용 사전 예상값: 0 | 검증 [1] / 미준비 → 준비 완료 → 실행 금지 출력[0] wait 진입 시 실행 허용 (0=금지) = 0 출력[1] wait 시 공유 주소 오류 (1=불일치) = 1 출력[2] Initialize 진입 시 실행 허용 = 0 출력[3] Initialize 준비 후 주소 오류 (0=일치) = 0 출력[4] 초기화 후 실행 허용 (1=허용) = 1 출력[5] 초기화 후 주파수 밴드 수 (개) = 32 출력[6] 금지 입력 후 실행 허용 = 0
payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: Initialize 준비 후 주소 오류 (0=일치) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 초기화 후 실행 허용 (1=허용) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 초기화 후 주파수 밴드 수 (개) 사전 예상값: 32 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 금지 입력 후 실행 허용 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-004] C1 PASS N=7 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: tdc_ut_cm3_boot_sequence를 호출하여 wait 진입, 초기화 진입, 초기화 후 게시 순서로 관찰한 뒤 실행 허용을 0으로 입력한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-004] C1 A[0:6]=0,1,0,0,1,32,0 [UT-CM3-004] C1 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-004] C1 A[0:6]=0,1,0,0,1,32,0 [UT-CM3-004] C1 PASS N=7 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | CM3의 여러 제어 기능을 같은 반복 흐름에서 순서대로 진행한다. 감사기록 조회는 등록된 내부기 정보가 실제 내부기 정보와 일치하고 정상 연결된 경우에만 허용한다. | A, T | SU-ID-CM3-005 (정상 반복 처리) | - tick 1 회를 입력하고 각 반복 처리 함수의 호출 수/순서를 기록한다. - 개발/점검 명령 사용 조건에서 --dump_log를 입력한다. 시간=26-05-02-13-14-15, 주소=12:34:56:78:9A:BC, 이벤트=0x40인 기록 1개를 준비한다. - 조회 허용 조건 시험은 등록 ID=0x12345678과 실제 ID/연결 상태를 입력해 진행한다. 정상 연결과 정보 일치는 각각 확인한다. - 정보 확인 완료와 초기화 완료 상태도 독립 입력으로 설정한다. 조건 [4]~[8]은 같은 기록 1개를 사용하고 요청마다 연결 조건을 다시 입력한다. | 조건 [3]은 감사기록 읽기 함수의 독립 시험이다. 조건 [4]~[8]은 조회 명령의 접근 제한 시험이다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. - 조회 명령의 호출 경로를 분석한다. 저장 기록의 표시 문자열과 조회 후 파일 내용이 같은지 비교한다. - 조건 [4]~[8]의 내부기 정보와 연결 상태를 설정하고 --dump_log를 입력한다. 읽기 함수 호출 수와 저장 기록의 출력 여부를 확인한다. 연결 해제 후 다시 조회하여 이전 허용 상태가 유지되지 않는지 확인한다. - 정보 미확인/초기화 중에도 조회를 요청한다. RTT로 읽기 호출 수/기록 출력 수/파일 쓰기 수와 파일 비교 결과를 확인한다. 차단 안내 문구는 기록 출력 건수에서 제외한다. | 판정 범위 - 해당 tick에서 시스템 제어→맵 반영→내부기 처리→통신 처리가 설계 순서로 호출된다. 반복 금지 조건에는 정상 처리를 시작하지 않는다. 조건 [1] 입력/조건 [1]: iterationFlag=0(처리할 tick 없음) 예상 결과: 정상 반복 호출=없음 | 검증 결과 iterationFlag=0(처리할 tick 없음) / 정상 반복 호출=없음 iterationFlag=1(1회 처리 허용) / 처리 순서=입력 수집 → systemControl → update_mapNum → isd_interface → bleCommunication; 처리 후 iterationFlag=0 검증 [1] iterationFlag=0(처리할 tick 없음) / 정상 반복 호출=없음 | 통과
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: iterationFlag=1(1회 처리 허용) 예상 결과: 처리 순서=입력 수집 → systemControl → update_mapNum → isd_interface → bleCommunication; 처리 후 iterationFlag=0 조건 [3] 감사기록 조회 입력: 준비한 기록 1개, 다음 위치=1 예상 표시 문자열: [LOG] IDENT=EVENTLOG.TXT, WRITE INDEX=1, ENTITY COUNT=1 < 0> : TIME {26-05-02-13-14-15} ADDR {12:34:56:78:9A:BC} EVENT {00000040} 반환=0, 파일 쓰기=0회, 조회 전후 파일 동일. 읽기 실패 입력 시 반환=-1. 표시 문자열은 색상 제어와 종료 문자를 제외하여 비교한다. | 검증 [2] iterationFlag=1(1회 처리 허용) / 처리 순서=입력 수집 → systemControl → update_mapNum → isd_interface → bleCommunication; 처리 후 iterationFlag=0 검증 [3] 입력 기록 시간=2026-05-29 13:14:15. --dump_log 입력 / 감사기록 읽기 함수 호출. 출력 결과: [LOG] IDENT=EVENTLOG.TXT, WRITE INDEX=1, ENTITY COUNT=1 < 0> : TIME {26-05-29-13-14-15} ADDR {12:34:56:78:9A:BC} EVENT {00000040} 반환=0, 파일 쓰기=0회, 조회 전후 파일 동일. 읽기 실패 입력 / 반환=-1.
[9 empty] | 조건 [4] 정보 일치 / 정상 연결 등록 ID=실제 ID=0x12345678, 정보 확인 완료, 초기화 완료, 정상 연결. --dump_log 1회 입력. 예상 결과: 조회 허용, 읽기=1회, 읽기 반환=0, 기록 출력=1건. [LOG] IDENT=EVENTLOG.TXT, WRITE INDEX=1, ENTITY COUNT=1 < 0> : TIME {26-05-02-13-14-15} ADDR {12:34:56:78:9A:BC} EVENT {00000040} 조건 [5] 정보 일치 / 미연결 등록 ID=실제 ID=0x12345678, 미연결. 조회 1회. 예상 결과: 차단, 읽기=0회, 저장 기록 출력=0건. 조건 [6] 정보 불일치 등록 ID=0x12345678, 실제 ID=0x12345679. 정상 연결/미연결에서 각각 조회 1회. 예상 결과: 각각 차단, 읽기=0회, 저장 기록 출력=0건. 조건 [7] 허용된 조회 후 연결 해제 입력: 조건 [4] 실행 후 연결 해제, 조회 1회 추가. 예상 결과: 차단, 추가 읽기=0회, 추가 기록 출력=0건. 조건 [8] 정보 확인 전 또는 초기화 중 정상 연결 상태를 넣더라도 정보 미확인/초기화 중을 각각 설정하고 조회 1회. 둘 다 차단, 읽기=0회, 저장 기록 출력=0건. 조건 [4]~[8] 모두 파일 쓰기=0회, 파일 내용 동일. | 검증 [4] 입력 기록 시간=2026-05-29 13:14:15. 조회=허용, 읽기=1회, 반환=0, 기록 출력=1건. [LOG] IDENT=EVENTLOG.TXT, WRITE INDEX=1, ENTITY COUNT=1 < 0> : TIME {26-05-29-13-14-15} ADDR {12:34:56:78:9A:BC} EVENT {00000040} 검증 [5] 조회=차단, 읽기=0회, 기록 출력=0건. 검증 [6] 정상 연결: 차단, 읽기=0회, 기록 출력=0건. 미연결: 차단, 읽기=0회, 기록 출력=0건. 검증 [7] 연결 해제 후: 차단, 추가 읽기=0회, 추가 출력=0건. 검증 [8] 정보 미확인: 차단, 읽기=0회, 기록 출력=0건. 초기화 중: 차단, 읽기=0회, 기록 출력=0건. 검증 [4]~[8]: 파일 쓰기=0회, 파일 내용 동일. 차단 시 읽기 함수 호출=0회, 반환값 없음.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 사용자/내부기 상태의 변화를 신호처리 코어에 전달한다. | D | SU-ID-CM3-006 (시스템 상태 및 맵 변경 공유) | - 공유 맵=1, 요청 맵=1/2 를 독립 준비한다. 시스템 상태에 구분 가능한 플래그를 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-006의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 동일 맵은 불필요한 변경 요청을 만들지 않고 변경 맵은 새 번호/요청을 반영한다. 시스템 공유 플래그는 입력값과 같다. | 검증 결과 맵 1을 다시 요청했을 때 맵 변경 요청=0, 재계산 요청=0, CFX 적재 완료=1이었다. 맵 복사/FFT 읽기 호출은 각각 0회였다. 맵 2를 요청했을 때 현재 맵=2, 변경/재계산 요청=1, CFX 적재 완료=0으로 바뀌었다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 현재 맵=1, 요청 맵=1 예상 결과: 맵 번호=1; 맵 변경 요청=0; 재계산 요청=0; CFX 적재 완료=1 | 검증 [1] 입력: 현재 맵=1, 요청 맵=1 출력: 맵 번호=1; 맵 변경 요청=0; 재계산 요청=0; CFX 적재 완료=1
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 현재 맵=1, 요청 맵=1의 중복 처리 예상 결과: 맵 복사 호출=0회; FFT 읽기 호출=0회 | 검증 [2] 입력: 현재 맵=1, 요청 맵=1의 중복 처리 출력: 맵 복사 호출=0회; FFT 읽기 호출=0회
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 현재 맵=1, 요청 맵=2 예상 결과: 맵 번호=2; 맵 변경 요청=1; 재계산 요청=1; CFX 적재 완료=0 | 검증 [3] 입력: 현재 맵=1, 요청 맵=2 출력: 맵 번호=2; 맵 변경 요청=1; 재계산 요청=1; CFX 적재 완료=0
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: CM3 상태=17, PMIC ON 요청=1 예상 결과: CM3 공유 상태=17; PMIC 공유 요청=1 | 검증 [4] 입력: CM3 상태=17, PMIC ON 요청=1 출력: CM3 공유 상태=17; PMIC 공유 요청=1
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 현재 맵 1을 다시 요청 입력/절차: changeProgramMapNum(1)를 한 번 호출한다. 요청 플래그 0은 새 요청 없음, 1은 새 요청 있음이고, 적재 완료 0은 CFX 재적용 대기, 1은 적용 완료이다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 선택 맵 번호 (1부터 시작) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: CM3→CFX 맵 변경 요청 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 자극 파라미터 재계산 요청 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: CFX 맵 적재 완료 사전 예상값: 1 | 검증 [1] / 현재 맵 1을 다시 요청 출력[0] 선택 맵 번호 (1부터 시작) = 1 출력[1] CM3→CFX 맵 변경 요청 = 0 출력[2] 자극 파라미터 재계산 요청 = 0 출력[3] CFX 맵 적재 완료 = 1 출력[4] CM3 상태 구분값 = 17 출력[5] PMIC 전원 명령 (1=ON, 2=OFF) = 1 출력[6] 모의 맵 복사 호출 수 (회) = 0 출력[7] 모의 FFT 읽기 호출 수 (회) = 0 출력[8] 모의 FFT 초기화 호출 수 (회) = 0
payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: CM3 상태 구분값 사전 예상값: 17 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: PMIC 전원 명령 (1=ON, 2=OFF) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 모의 맵 복사 호출 수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 모의 FFT 읽기 호출 수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 모의 FFT 초기화 호출 수 (회) 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-006] C1 PASS N=9 F=0.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 맵 1에서 맵 2로 변경 입력/절차: changeProgramMapNum(2)를 한 번 호출한다. 요청 플래그 0은 새 요청 없음, 1은 새 요청 있음이고, 적재 완료 0은 CFX 재적용 대기, 1은 적용 완료이다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 선택 맵 번호 (1부터 시작) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: CM3→CFX 맵 변경 요청 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 자극 파라미터 재계산 요청 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: CFX 맵 적재 완료 사전 예상값: 0 | 검증 [2] / 맵 1에서 맵 2로 변경 출력[0] 선택 맵 번호 (1부터 시작) = 2 출력[1] CM3→CFX 맵 변경 요청 = 1 출력[2] 자극 파라미터 재계산 요청 = 1 출력[3] CFX 맵 적재 완료 = 0 출력[4] CM3 상태 구분값 = 17 출력[5] PMIC 전원 명령 (1=ON, 2=OFF) = 1 출력[6] 모의 맵 복사 호출 수 (회) = 1 출력[7] 모의 FFT 읽기 호출 수 (회) = 1 출력[8] 모의 FFT 초기화 호출 수 (회) = 0
payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: CM3 상태 구분값 사전 예상값: 17 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: PMIC 전원 명령 (1=ON, 2=OFF) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 모의 맵 복사 호출 수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 모의 FFT 읽기 호출 수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 모의 FFT 초기화 호출 수 (회) 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-006] C2 PASS N=9 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: changeProgramMapNum(1)를 한 번 호출한다. 요청 플래그 0은 새 요청 없음, 1은 새 요청 있음이고, 적재 완료 0은 CFX 재적용 대기, 1은 적용 완료이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-006] C1 A[0:8]=1,0,0,1,17,1,0,0,0 [UT-CM3-006] C1 PASS N=9 F=0 | [UT-CM3-006] C1 A[0:8]=1,0,0,1,17,1,0,0,0 [UT-CM3-006] C1 PASS N=9 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: changeProgramMapNum(2)를 한 번 호출한다. 요청 플래그 0은 새 요청 없음, 1은 새 요청 있음이고, 적재 완료 0은 CFX 재적용 대기, 1은 적용 완료이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-006] C2 A[0:8]=2,1,1,0,17,1,1,1,0 [UT-CM3-006] C2 PASS N=9 F=0 | [UT-CM3-006] C2 A[0:8]=2,1,1,0,17,1,1,1,0 [UT-CM3-006] C2 PASS N=9 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 연결과 전원 상태를 종합하여 계속 동작할지 종료할지 결정한다. | T | SU-ID-CM3-007 (전원 및 자동 절전 조건) | - 정상 사용 상태에서 터치나 저배터리 종료 조건을 제외한다. 내부기 미연결 상태의 누적 카운터를 호출 전 179999와 180000으로 각각 설정한다. 내부기 연결 완료 상태도 별도로 시험한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-007의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 미연결 상태의 179999는 한 번 처리 후 180000이 되며 자동 종료를 요청하지 않는다. 180000은 180001에서 종료를 요청하고 카운터를 0으로 초기화한다. 내부기 사용 허용 상태(enable_ISD)는 false(사용 중지)로 바뀐다. - 내부기 연결 완료 상태에서는 카운터가 0으로 유지된다. 경계값 주입은 종료 분기 시험이며 실제 3분 경과 측정을 대신하지 않는다. | 검증 결과 내부기 미연결, 호출 전 카운터=179999 / 처리 후 카운터=180000; 종료 요청=0 내부기 미연결, 호출 전 카운터=180000 / 비교 시 카운터=180001; 처리 후 카운터=0; 종료 요청=1; enable_ISD=false(사용 중지) 내부기 연결 완료 / 처리 후 카운터=0; 종료 요청=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 내부기 미연결, 호출 전 카운터=179999 예상 결과: 처리 후 카운터=180000; 종료 요청=0 | 검증 [1] 내부기 미연결, 호출 전 카운터=179999 / 처리 후 카운터=180000; 종료 요청=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 내부기 미연결, 호출 전 카운터=180000 예상 결과: 비교 시 카운터=180001; 처리 후 카운터=0; 종료 요청=1; enable_ISD=false(사용 중지) | 검증 [2] 내부기 미연결, 호출 전 카운터=180000 / 비교 시 카운터=180001; 처리 후 카운터=0; 종료 요청=1; enable_ISD=false(사용 중지) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 내부기 연결 완료 예상 결과: 처리 후 카운터=0; 종료 요청=0 | 검증 [3] 내부기 연결 완료 / 처리 후 카운터=0; 종료 요청=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 임계 직전의 연결 해제 입력/절차: 연결 해제 카운터=179999, 내부기 연결=0(미연결)으로 systemControl을 1회 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 호출 후 연결 해제 카운터 (회) 사전 예상값: 180000 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 종료 요청 (0=없음, 1=요청) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 내부기 실행 허용 (0=금지, 1=허용) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 전원 LED 요청 (0=없음, 19=POWER_OFF) 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-007] C1 PASS N=4 F=0. | 검증 [1] / 임계 직전의 연결 해제 출력[0] 호출 후 연결 해제 카운터 (회) = 180000 출력[1] 종료 요청 (0=없음, 1=요청) = 0 출력[2] 내부기 실행 허용 (0=금지, 1=허용) = 1 출력[3] 전원 LED 요청 (0=없음, 19=POWER_OFF) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 임계 초과로 종료 요청 입력/절차: 연결 해제 카운터=180000, 내부기 연결=0(미연결)으로 systemControl을 1회 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 호출 후 연결 해제 카운터 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 종료 요청 (0=없음, 1=요청) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 내부기 실행 허용 (0=금지, 1=허용) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 전원 LED 요청 (0=없음, 19=POWER_OFF) 사전 예상값: 19 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-007] C2 PASS N=4 F=0. | 검증 [2] / 임계 초과로 종료 요청 출력[0] 호출 후 연결 해제 카운터 (회) = 0 출력[1] 종료 요청 (0=없음, 1=요청) = 1 출력[2] 내부기 실행 허용 (0=금지, 1=허용) = 0 출력[3] 전원 LED 요청 (0=없음, 19=POWER_OFF) = 19
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — 연결 복구로 카운터 초기화 입력/절차: 연결 해제 카운터=180000, 내부기 연결=1(연결됨)으로 systemControl을 1회 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 호출 후 연결 해제 카운터 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 종료 요청 (0=없음, 1=요청) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 내부기 실행 허용 (0=금지, 1=허용) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 전원 LED 요청 (0=없음, 19=POWER_OFF) 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-007] C3 PASS N=4 F=0. | 검증 [3] / 연결 복구로 카운터 초기화 출력[0] 호출 후 연결 해제 카운터 (회) = 0 출력[1] 종료 요청 (0=없음, 1=요청) = 0 출력[2] 내부기 실행 허용 (0=금지, 1=허용) = 1 출력[3] 전원 LED 요청 (0=없음, 19=POWER_OFF) = 0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 연결 해제 카운터=179999, 내부기 연결=0(미연결)으로 systemControl을 1회 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-007] C1 A[0:3]=180000,0,1,0 [UT-CM3-007] C1 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-007] C1 A[0:3]=180000,0,1,0 [UT-CM3-007] C1 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 연결 해제 카운터=180000, 내부기 연결=0(미연결)으로 systemControl을 1회 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-007] C2 A[0:3]=0,1,0,19 [UT-CM3-007] C2 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-007] C2 A[0:3]=0,1,0,19 [UT-CM3-007] C2 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: 연결 해제 카운터=180000, 내부기 연결=1(연결됨)으로 systemControl을 1회 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-007] C3 A[0:3]=0,0,1,0 [UT-CM3-007] C3 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-007] C3 A[0:3]=0,0,1,0 [UT-CM3-007] C3 PASS N=4 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | 두 프로세서가 동작 및 연결 상태를 동일하게 인식하도록 제어 신호를 전달한다. | A | SU-ID-CM3-008 (QCC 동작 및 내부기 상태 통보) | - QCC normal/그 외 상태와 내부기 연결/미연결 입력별 제어 함수의 조건 분기 및 HIGH/LOW 설정을 코드에서 분석한다. 실제 QCC 처리나 핀 전압의 관찰 시험으로 실행했다고 기록하지 않는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 조건별 출력 요청/보드 핀 설정 호출을 코드 근거로 기록한다. normal은 HIGH, 그 외 LOW 및 내부기 연결 HIGH/미연결 LOW 설정을 K와 비교한다. | 판정 범위 - QCC_CTRL은 정상만 High, ISD_CHECK는 연결만 High이다. 나머지는 모두 Low다. | 검증 결과 동작 모드=NORMAL(1) / QCC_CTRL(DIO24)=High; ISD_CHECK=기존 상태 유지 동작 모드=SHUTDOWN(0) 또는 기타(2) / QCC_CTRL(DIO24)=Low; ISD_CHECK=기존 상태 유지 내부기 상태=CONNECTED(1) / ISD_CHECK(DIO13)=High; QCC_CTRL=기존 상태 유지 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 동작 모드=NORMAL(1) 예상 결과: QCC_CTRL(DIO24)=High; ISD_CHECK=기존 상태 유지 | 검증 [1] 동작 모드=NORMAL(1) / QCC_CTRL(DIO24)=High; ISD_CHECK=기존 상태 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 동작 모드=SHUTDOWN(0) 또는 기타(2) 예상 결과: QCC_CTRL(DIO24)=Low; ISD_CHECK=기존 상태 유지 | 검증 [2] 동작 모드=SHUTDOWN(0) 또는 기타(2) / QCC_CTRL(DIO24)=Low; ISD_CHECK=기존 상태 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 내부기 상태=CONNECTED(1) 예상 결과: ISD_CHECK(DIO13)=High; QCC_CTRL=기존 상태 유지 | 검증 [3] 내부기 상태=CONNECTED(1) / ISD_CHECK(DIO13)=High; QCC_CTRL=기존 상태 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 내부기 상태=DISCONNECTED(0) 또는 기타(2) 예상 결과: ISD_CHECK(DIO13)=Low; QCC_CTRL=기존 상태 유지 | 검증 [4] 내부기 상태=DISCONNECTED(0) 또는 기타(2) / ISD_CHECK(DIO13)=Low; QCC_CTRL=기존 상태 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 잡음과 센서 준비 구간을 일반 사용자 조작과 구분한다. | T | SU-ID-CM3-009 (터치 상태와 길게 누름 판정) | - 터치 진입 시간을 0ms로 두고 현재 시간을 2399/2400/2401ms로 각각 설정한다. - 부팅 직후 터치 무시 상태에서 연속 미누름 1/2/3회, 센서 읽기 실패 1~20/21회, 지속 누름 30/60/90초 조건을 각각 준비한다. 폴링 주기는 100ms, 읽기 실패 상태 유지 시간은 2000ms, 부팅 후 터치 무시 해제 시간은 300ms다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-009의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 길게 누름 이벤트는 2399ms에 false, 2400ms에 true, 2401ms에 false로 한 번 발생한다. 손을 뗀 후 다시 누르면 재판정한다. - 부팅 직후 터치 무시 상태는 연속 미누름 3회에서 해제한다. 읽기 실패 1~20회에는 이전 누름 상태(HOLD)를 유지하고 21회에는 미누름(NOT_TOUCH)으로 바뀐다. - 지속 누름 30/60/90초에는 각각 기준값 갱신(RESEED), 센서 재보정(RE_ATI), 센서 리셋(MCLR)을 요청한다. 가상 시간 입력으로 분기를 시험하고 실제 재부팅은 차단한다. | 검증 결과 누름 시작=0ms, 현재 시간=2399/2400/2401ms / 길게 누름 이벤트=false/true/false; 이벤트 발생=1회 2500ms 손 뗌, 2600ms 재누름, 5000ms 확인 / 길게 누름 판정=새 누름에서 재시작; 5000ms 이벤트=true 부팅 무시 중 100ms 간격 연속 미누름 1/2/3회 / 터치 무시=유지/유지/해제 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 누름 시작=0ms, 현재 시간=2399/2400/2401ms 예상 결과: 길게 누름 이벤트=false/true/false; 이벤트 발생=1회 | 검증 [1] 누름 시작=0ms, 현재 시간=2399/2400/2401ms / 길게 누름 이벤트=false/true/false; 이벤트 발생=1회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 2500ms 손 뗌, 2600ms 재누름, 5000ms 확인 예상 결과: 길게 누름 판정=새 누름에서 재시작; 5000ms 이벤트=true | 검증 [2] 2500ms 손 뗌, 2600ms 재누름, 5000ms 확인 / 길게 누름 판정=새 누름에서 재시작; 5000ms 이벤트=true 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 부팅 무시 중 100ms 간격 연속 미누름 1/2/3회 예상 결과: 터치 무시=유지/유지/해제 | 검증 [3] 부팅 무시 중 100ms 간격 연속 미누름 1/2/3회 / 터치 무시=유지/유지/해제 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 센서 읽기 실패 1~20회 및 21회 예상 결과: 1~20회 상태=HOLD; 21회 상태=NOT_TOUCH | 검증 [4] 센서 읽기 실패 1~20회 및 21회 / 1~20회 상태=HOLD; 21회 상태=NOT_TOUCH 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 지속 누름 30/60/90초 예상 결과: 센서 요청=RESEED/RE_ATI/MCLR; 실제 재부팅=차단 | 검증 [5] 지속 누름 30/60/90초 / 센서 요청=RESEED/RE_ATI/MCLR; 실제 재부팅=차단 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 길게 누름의 2399/2400/2401 ms 경계 입력/절차: 0 ms에서 누름/읽기 성공을 입력한 다음 2399,2400,2401 ms까지 누름을 유지한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 2399 ms long_touch 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 2400 ms long_touch 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 2401 ms long_touch 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-009] C1 PASS N=3 F=0. | 검증 [1] / 길게 누름의 2399/2400/2401 ms 경계 출력[0] 2399 ms long_touch = 0 출력[1] 2400 ms long_touch = 1 출력[2] 2401 ms long_touch = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 손을 뗀 뒤 다시 길게 누름 입력/절차: 사례 1 뒤 2500 ms에서 손을 떼고 2600 ms에서 다시 누릅니다. 5000 ms에서 읽기 성공/누름을 입력한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 재누름 2400 ms 경과 시 long_touch 사전 예상값: 1 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-009] C2 PASS N=1 F=0. | 검증 [2] / 손을 뗀 뒤 다시 길게 누름 출력[0] 재누름 2400 ms 경과 시 long_touch = 1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — 부팅 중 터치 무시 해제 입력/절차: 재초기화 후 tdc_touch_logic_set_boot_ignore(state,0)으로 부팅 무시 상태에 진입한다. 이 함수의 0은 시각 0 ms이며 무시 해제 명령이 아니다. 100,200,300 ms에서 안 누름/읽기 성공을 3회 연속 입력한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 첫 표본 boot_ignore (1=무시) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 둘째 표본 boot_ignore 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 셋째 표본 boot_ignore (0=정상 판정) 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-009] C3 PASS N=3 F=0. | 검증 [3] / 부팅 중 터치 무시 해제 출력[0] 첫 표본 boot_ignore (1=무시) = 1 출력[1] 둘째 표본 boot_ignore = 1 출력[2] 셋째 표본 boot_ignore (0=정상 판정) = 0
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4) — 읽기 실패 20회 유지와 21회 해제 입력/절차: 재초기화 후 0 ms에 누름/성공을 입력한다. i=1..21 각각 시각 100×i ms, pressed=0, read_ok=0을 입력한다. 실패한 센서값은 터치 해제 성공 입력이 아니다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 실패 1회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 실패 1회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 실패 2회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 실패 2회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 실패 3회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 실패 3회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) | 검증 [4] / 읽기 실패 20회 유지와 21회 해제 출력[0] 실패 1회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[1] 실패 1회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[2] 실패 2회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[3] 실패 2회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[4] 실패 3회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[5] 실패 3회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[6] 실패 4회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[7] 실패 4회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[8] 실패 5회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[9] 실패 5회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[10] 실패 6회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[11] 실패 6회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[12] 실패 7회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[13] 실패 7회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[14] 실패 8회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[15] 실패 8회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[16] 실패 9회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[17] 실패 9회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[18] 실패 10회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[19] 실패 10회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[20] 실패 11회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[21] 실패 11회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[22] 실패 12회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[23] 실패 12회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[24] 실패 13회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[25] 실패 13회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[26] 실패 14회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[27] 실패 14회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[28] 실패 15회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[29] 실패 15회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[30] 실패 16회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[31] 실패 16회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[32] 실패 17회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[33] 실패 17회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[34] 실패 18회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[35] 실패 18회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[36] 실패 19회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[37] 실패 19회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[38] 실패 20회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 1 출력[39] 실패 20회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 1 출력[40] 실패 21회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) = 0 출력[41] 실패 21회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) = 2
사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 실패 4회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 실패 4회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 실패 5회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 실패 5회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 실패 6회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 실패 6회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 실패 7회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1
payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 실패 7회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 실패 8회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 실패 8회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 실패 9회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 실패 9회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 실패 10회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 실패 10회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 20
출력 의미/단위: 실패 11회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 실패 11회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 실패 12회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 실패 12회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 실패 13회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 실패 13회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 실패 14회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 실패 14회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH)
사전 예상값: 1 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 실패 15회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 실패 15회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 실패 16회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 실패 16회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 32 출력 의미/단위: 실패 17회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 33 출력 의미/단위: 실패 17회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 34 출력 의미/단위: 실패 18회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1
payload 인덱스: 35 출력 의미/단위: 실패 18회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 36 출력 의미/단위: 실패 19회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 37 출력 의미/단위: 실패 19회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 38 출력 의미/단위: 실패 20회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 39 출력 의미/단위: 실패 20회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 40 출력 의미/단위: 실패 21회 action (1=HOLD, 0=동작 없음) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 41 출력 의미/단위: 실패 21회 상태 (1=TOUCH, 2=NOT_TOUCH) 사전 예상값: 2 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-009] C4 PASS N=42 F=0.
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5) — 30/60/90초 고착 복구 요청 입력/절차: 재초기화 후 0 ms에 누름/성공. 30000,60000,90000 ms에도 계속 누름/성공을 입력한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 30000 ms action (3=RESEED, 기준 재설정) 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 60000 ms action (2=RE_ATI, 자동 보정) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 90000 ms action (4=MCLR, 재부팅 요청) 사전 예상값: 4 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-009] C5 PASS N=3 F=0. | 검증 [5] / 30/60/90초 고착 복구 요청 출력[0] 30000 ms action (3=RESEED, 기준 재설정) = 3 출력[1] 60000 ms action (2=RE_ATI, 자동 보정) = 2 출력[2] 90000 ms action (4=MCLR, 재부팅 요청) = 4
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 0 ms에서 누름/읽기 성공을 입력한 다음 2399,2400,2401 ms까지 누름을 유지한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-009] C1 A[0:2]=0,1,0 [UT-CM3-009] C1 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-009] C1 A[0:2]=0,1,0 [UT-CM3-009] C1 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 사례 1 뒤 2500 ms에서 손을 떼고 2600 ms에서 다시 누릅니다. 5000 ms에서 읽기 성공/누름을 입력한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-009] C2 A[0:0]=1 [UT-CM3-009] C2 PASS N=1 F=0 | [UT-CM3-009] C2 A[0:0]=1 [UT-CM3-009] C2 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: 재초기화 후 tdc_touch_logic_set_boot_ignore(state,0)으로 부팅 무시 상태에 진입한다. 이 함수의 0은 시각 0 ms이며 무시 해제 명령이 아니다. 100,200,300 ms에서 안 누름/읽기 성공을 3회 연속 입력한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-009] C3 A[0:2]=1,1,0 [UT-CM3-009] C3 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-009] C3 A[0:2]=1,1,0 [UT-CM3-009] C3 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 입력/절차: 재초기화 후 0 ms에 누름/성공을 입력한다. i=1..21 각각 시각 100×i ms, pressed=0, read_ok=0을 입력한다. 실패한 센서값은 터치 해제 성공 입력이 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-009] C4 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CM3-009] C4 A[17:33]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CM3-009] C4 A[34:41]=1,1,1,1,1,1,0,2 [UT-CM3-009] C4 PASS N=42 F=0 | [UT-CM3-009] C4 A[0:16]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CM3-009] C4 A[17:33]=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 [UT-CM3-009] C4 A[34:41]=1,1,1,1,1,1,0,2 [UT-CM3-009] C4 PASS N=42 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 입력/절차: 재초기화 후 0 ms에 누름/성공. 30000,60000,90000 ms에도 계속 누름/성공을 입력한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-009] C5 A[0:2]=3,2,4 [UT-CM3-009] C5 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-009] C5 A[0:2]=3,2,4 [UT-CM3-009] C5 PASS N=3 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 터치 판정 논리가 필요한 센서 정보와 복구 제어를 하드웨어에 연결한다. | D | SU-ID-CM3-010 (터치 센서 읽기와 재보정) | - 시험 센서 응답을 ATI 미완료/완료, ULP 해제/설정으로 고정한다. 읽기 실패, 재ATI, reseed 요청도 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-010의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 읽기 결과는 해당 상태 필드로 해석한다. 재보정 요청은 정의된 명령/비트로 전송하고 실패 시 유효한 신규 상태로 표시하지 않는다. | 검증 결과 센서 응답=20 00(ATI 진행) / 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=1; ati_error=0; pressed=0; prox=0; ATI 완료=0 센서 응답=00 03(ATI 완료, 터치/근접) / 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=0; ati_error=0; pressed=1; prox=1; ATI 완료=1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 센서 응답=20 00(ATI 진행) 예상 결과: 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=1; ati_error=0; pressed=0; prox=0; ATI 완료=0 | 검증 [1] 센서 응답=20 00(ATI 진행) / 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=1; ati_error=0; pressed=0; prox=0; ATI 완료=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 센서 응답=00 03(ATI 완료, 터치/근접) 예상 결과: 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=0; ati_error=0; pressed=1; prox=1; ATI 완료=1 | 검증 [2] 센서 응답=00 03(ATI 완료, 터치/근접) / 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=0; ati_error=0; pressed=1; prox=1; ATI 완료=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 센서 응답=60 00(ATI 진행 중 오류) 예상 결과: 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=1; ati_error=1; pressed=0; prox=0 | 검증 [3] 센서 응답=60 00(ATI 진행 중 오류) / 읽기 반환=1; ok=1; ati_active=1; ati_error=1; pressed=0; prox=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 센서 응답=EE EE 또는 버스 읽기 실패 예상 결과: 읽기 반환=0; ok=0; 신규 유효 상태=없음 | 검증 [4] 센서 응답=EE EE 또는 버스 읽기 실패 / 읽기 반환=0; ok=0; 신규 유효 상태=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: ULP 설정 후 해제 예상 결과: ULP 상태=1 → 0 | 검증 [5] ULP 설정 후 해제 / ULP 상태=1 → 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: ReATI/reseed 요청 및 쓰기 실패 예상 결과: ReATI 명령=C0 54 07; reseed 명령=C0 58 07; 성공 반환=1; 쓰기 실패 반환=0 | 검증 [6] ReATI/reseed 요청 및 쓰기 실패 / ReATI 명령=C0 54 07; reseed 명령=C0 58 07; 성공 반환=1; 쓰기 실패 반환=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: RX[0..1]=[32,0]로 read_status를 호출한다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C1 A[0:7]=1,1,1,0,0,0,68,16 [UT-CM3-010] C1 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-010] C1 A[0:7]=1,1,1,0,0,0,68,16 [UT-CM3-010] C1 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: RX[0..1]=[0,3]로 read_status를 호출한다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C2 A[0:7]=1,1,0,0,1,1,68,16 [UT-CM3-010] C2 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-010] C2 A[0:7]=1,1,0,0,1,1,68,16 [UT-CM3-010] C2 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: RX[0..1]=[96,0]로 read_status를 호출한다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C3 A[0:7]=1,1,1,1,0,0,68,16 [UT-CM3-010] C3 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-010] C3 A[0:7]=1,1,1,1,0,0,68,16 [UT-CM3-010] C3 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: RX[0..1]=[238,238]로 read_status를 호출한다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C4 A[0:7]=0,0,0,0,0,0,68,16 [UT-CM3-010] C4 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-010] C4 A[0:7]=0,0,0,0,0,0,68,16 [UT-CM3-010] C4 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: RX=[32,0]에서 is_ati_done 호출. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C5 A[0:0]=0 [UT-CM3-010] C5 PASS N=1 F=0 | [UT-CM3-010] C5 A[0:0]=0 [UT-CM3-010] C5 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: RX=[0,0]에서 is_ati_done 호출. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C6 A[0:0]=1 [UT-CM3-010] C6 PASS N=1 F=0 | [UT-CM3-010] C6 A[0:0]=1 [UT-CM3-010] C6 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [7]의 RTT 출력 (C7) 입력/조건: set_ulp/clear_ulp 후 re_ati(재보정 시작), reseed(기준선 재설정) 순서. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C7 A[0:9]=1,0,1,192,84,7,1,192,88,7 [UT-CM3-010] C7 PASS N=10 F=0 | [UT-CM3-010] C7 A[0:9]=1,0,1,192,84,7,1,192,88,7 [UT-CM3-010] C7 PASS N=10 F=0
[9 empty] | 검증 [8]의 RTT 출력 (C8) 입력/조건: bus_error=1에서 read_status → re_ati → reseed. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C8 A[0:3]=0,0,0,0 [UT-CM3-010] C8 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-010] C8 A[0:3]=0,0,0,0 [UT-CM3-010] C8 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [9]의 RTT 출력 (C9) 입력/조건: 오류=0, RX[0..3]=[52,18,120,86]으로 read_debug. 낮은 바이트가 먼저 옵니다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-010] C9 A[0:3]=1,1,4660,22136 [UT-CM3-010] C9 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-010] C9 A[0:3]=1,1,4660,22136 [UT-CM3-010] C9 PASS N=4 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 전원 판단과 사용자 표시가 같은 수신 정보를 사용하도록 상태를 보관한다. | D | SU-ID-CM3-011 (배터리 및 크래들 정보 관리) | - 잔량 40 을 저장/조회한 뒤 70 으로 변경한다. 충전기와 뚜껑 상태도 두 상태를 차례로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-011의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 조회 결과가 마지막 수신 값과 일치해야 한다. 리모콘 조회 경로가 같은 잔량 상태를 참조해야 한다. | 검증 결과 배터리 잔량=40% 저장 후 조회 / 잔량 조회=40%; 리모콘 참조=동일 잔량 상태 배터리 잔량=70%로 변경 후 조회 / 잔량 조회=70%; 리모콘 참조=동일 잔량 상태 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 배터리 잔량=40% 저장 후 조회 예상 결과: 잔량 조회=40%; 리모콘 참조=동일 잔량 상태 | 검증 [1] 배터리 잔량=40% 저장 후 조회 / 잔량 조회=40%; 리모콘 참조=동일 잔량 상태 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 배터리 잔량=70%로 변경 후 조회 예상 결과: 잔량 조회=70%; 리모콘 참조=동일 잔량 상태 | 검증 [2] 배터리 잔량=70%로 변경 후 조회 / 잔량 조회=70%; 리모콘 참조=동일 잔량 상태 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 충전 연결=1, 뚜껑 열림=1 후 해제/닫힘=2 예상 결과: 충전 조회=1 → 2; 뚜껑 조회=1 → 2 | 검증 [3] 충전 연결=1, 뚜껑 열림=1 후 해제/닫힘=2 / 충전 조회=1 → 2; 뚜껑 조회=1 → 2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 40→70% 갱신, 충전 연결/해제와 뚜껑 열림/닫힘 입력/절차: 배터리 setter에 40,70을 순서대로 넣고 각 단계에서 두 getter를 읽는다. 충전 연결과 뚜껑 입력 1 후 각각 조회하고, 충전 해제와 뚜껑 입력 2 후 각각 조회한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 40 입력 후 배터리 getter (%) 사전 예상값: 40 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 40 입력 후 공유 조회 (%) 사전 예상값: 40 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 70 입력 후 배터리 getter (%) 사전 예상값: 70 payload 인덱스: 3 | 검증 [1] / 40→70% 갱신, 충전 연결/해제와 뚜껑 열림/닫힘 출력[0] 40 입력 후 배터리 getter (%) = 40 출력[1] 40 입력 후 공유 조회 (%) = 40 출력[2] 70 입력 후 배터리 getter (%) = 70 출력[3] 70 입력 후 공유 조회 (%) = 70 출력[4] 충전 연결 조회 = 1 출력[5] 뚜껑 열림 조회 (1=열림) = 1 출력[6] 충전 해제 조회 = 2 출력[7] 뚜껑 닫힘 조회 (2=닫힘) = 2
출력 의미/단위: 70 입력 후 공유 조회 (%) 사전 예상값: 70 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 충전 연결 조회 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 뚜껑 열림 조회 (1=열림) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 충전 해제 조회 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 뚜껑 닫힘 조회 (2=닫힘) 사전 예상값: 2 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-011] C1 PASS N=8 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 배터리 setter에 40,70을 순서대로 넣고 각 단계에서 두 getter를 읽는다. 충전 연결과 뚜껑 입력 1 후 각각 조회하고, 충전 해제와 뚜껑 입력 2 후 각각 조회한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-011] C1 A[0:7]=40,40,70,70,1,1,2,2 [UT-CM3-011] C1 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-011] C1 A[0:7]=40,40,70,70,1,1,2,2 [UT-CM3-011] C1 PASS N=8 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | CFX가 담당하는 전원/저전력 동작을 공유 명령으로 요청한다. | D | SU-ID-CM3-012 (CFX 전원 제어 요청) | - CFX에 전달할 PMIC 제어 요청을 켜짐과 꺼짐으로 각각 설정한다. 저전력 진입 요청 플래그는 0(요청 없음)에서 1(요청 있음)로 변경한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-012의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 해당 공유 요청 필드만 입력대로 바뀌고 다른 플래그는 불변이다. 요청 기록을 CFX 처리 완료와 혼동하지 않는다. | 검증 결과 PMIC 요청1→2, ULP 요청0→1. 배터리 공유값77과 CM3 상태0은 유지됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: PMIC 켜짐 후 꺼짐 요청 예상 결과: PMIC 요청=1 → 2; ULP 요청=0; 배터리 공유값=77; CM3 상태=0 | 검증 [1] PMIC 켜짐 후 꺼짐 요청 / PMIC 요청=1 → 2; ULP 요청=0; 배터리 공유값=77; CM3 상태=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: PMIC 꺼짐 유지 중 저전력 진입 요청 예상 결과: PMIC 요청=2; ULP 요청=0 → 1; 배터리 공유값=77; CM3 상태=0 | 검증 [2] PMIC 꺼짐 유지 중 저전력 진입 요청 / PMIC 요청=2; ULP 요청=0 → 1; 배터리 공유값=77; CM3 상태=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — ON, OFF, ULP 순차 요청 입력/절차: OnOff_3V_PMIC_CM3_to_CFX(true), false, enterLowPowerMode_CM3_to_CFX 순서로 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: ON 후 PMIC 명령 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: ON 후 ULP 요청 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: OFF 후 PMIC 명령 사전 예상값: 2 | 검증 [1] / ON, OFF, ULP 순차 요청 출력[0] ON 후 PMIC 명령 = 1 출력[1] ON 후 ULP 요청 = 0 출력[2] OFF 후 PMIC 명령 = 2 출력[3] ULP 후 ULP 요청 = 1 출력[4] ULP 후 PMIC 명령 = 2 출력[5] 관련 없는 배터리 공유값 (%) = 77 출력[6] 관련 없는 CM3 상태 = 0
payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: ULP 후 ULP 요청 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: ULP 후 PMIC 명령 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 관련 없는 배터리 공유값 (%) 사전 예상값: 77 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 관련 없는 CM3 상태 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-012] C1 PASS N=7 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: OnOff_3V_PMIC_CM3_to_CFX(true), false, enterLowPowerMode_CM3_to_CFX 순서로 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-012] C1 A[0:6]=1,0,2,1,2,77,0 [UT-CM3-012] C1 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-012] C1 A[0:6]=1,0,2,1,2,77,0 [UT-CM3-012] C1 PASS N=7 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | 여러 기능이 동시에 LED를 요청해도 한 가지 표시를 일관되게 출력한다. | D | SU-ID-CM3-013 (LED 표시 요청과 우선순위) | - 배터리 BATT_READY와 오류 ERROR_MCU 요청을 동시에 설정한다. 오류 요청 해제 뒤 배터리 요청, 모두 해제 뒤 NONE을 확인한다. 본 시험은 요청 저장/우선순위 선택의 RAM 시험이며 실제 LED 점등/패턴은 CM3-014에서 관찰한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - [UT-CM3-013]에서 요청/선택값 ERROR_MCU(14)→BATT_READY(2)→NONE(0)과 요청 조회값을 저장해 K와 비교한다. 확인 범위: LED 요청/선택값의 RAM 기록. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-013의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 처음에는 높은 우선순위 요청, 해제 후에는 남은 요청이 선택되어야 한다. 요청 조회는 저장된 상태와 같아야 한다. | 검증 결과 BATT_READY=2와 ERROR_MCU=14 동시 요청 / 선택 패턴=14(ERROR_MCU); 배터리 요청 조회=2; 오류 요청 조회=14 ERROR_MCU 요청만 해제 / 선택 패턴=2(BATT_READY); 배터리 요청 조회=2; 오류 요청 조회=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: BATT_READY=2와 ERROR_MCU=14 동시 요청 예상 결과: 선택 패턴=14(ERROR_MCU); 배터리 요청 조회=2; 오류 요청 조회=14 | 검증 [1] BATT_READY=2와 ERROR_MCU=14 동시 요청 / 선택 패턴=14(ERROR_MCU); 배터리 요청 조회=2; 오류 요청 조회=14 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: ERROR_MCU 요청만 해제 예상 결과: 선택 패턴=2(BATT_READY); 배터리 요청 조회=2; 오류 요청 조회=0 | 검증 [2] ERROR_MCU 요청만 해제 / 선택 패턴=2(BATT_READY); 배터리 요청 조회=2; 오류 요청 조회=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 남은 배터리 요청도 해제 예상 결과: 선택 패턴=0(NONE); 배터리 요청 조회=0; 오류 요청 조회=0 | 검증 [3] 남은 배터리 요청도 해제 / 선택 패턴=0(NONE); 배터리 요청 조회=0; 오류 요청 조회=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 배터리와 오류가 동시에 요청될 때 입력/절차: BATTERY 소스에 BATT_READY, ERROR 소스에 ERROR_MCU를 요청하고 각각 조회/최우선 선택을 한다. 그 뒤 ERROR 요청만 NONE으로 바꾸고 다시 선택한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 배터리 소스 요청 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 오류 소스 요청 사전 예상값: 14 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 동시 요청의 선택 상태 사전 예상값: 14 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 오류 해제 후 선택 상태 사전 예상값: 2 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-013] C1 PASS N=4 F=0. | 검증 [1] / 배터리와 오류가 동시에 요청될 때 출력[0] 배터리 소스 요청 = 2 출력[1] 오류 소스 요청 = 14 출력[2] 동시 요청의 선택 상태 = 14 출력[3] 오류 해제 후 선택 상태 = 2
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 모든 요청 해제 입력/절차: 오류가 해제된 상태에서 오류 요청을 읽고 배터리 요청도 NONE으로 바꾼 뒤 조회/선택한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 오류 소스 요청 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 배터리 소스 요청 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 최종 선택 상태 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-013] C2 PASS N=3 F=0. | 검증 [2] / 모든 요청 해제 출력[0] 오류 소스 요청 = 0 출력[1] 배터리 소스 요청 = 0 출력[2] 최종 선택 상태 = 0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: BATTERY 소스에 BATT_READY, ERROR 소스에 ERROR_MCU를 요청하고 각각 조회/최우선 선택을 한다. 그 뒤 ERROR 요청만 NONE으로 바꾸고 다시 선택한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-013] C1 A[0:3]=2,14,14,2 [UT-CM3-013] C1 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-013] C1 A[0:3]=2,14,14,2 [UT-CM3-013] C1 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 오류가 해제된 상태에서 오류 요청을 읽고 배터리 요청도 NONE으로 바꾼 뒤 조회/선택한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-013] C2 A[0:2]=0,0,0 [UT-CM3-013] C2 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-013] C2 A[0:2]=0,0,0 [UT-CM3-013] C2 PASS N=3 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 상태의 의미를 실제 표시 패턴과 시간 변화로 나타낸다. | I | SU-ID-CM3-014 (LED 패턴 출력) | - 실제 LED 엔진이 동작하는 정상/승인된 시험 상태에서 전원ON/OFF, 각 오류, 배터리 READY/MID/CRITICAL, 매핑 READY/LOW×내부기 연결/미연결, LED설정1/2, 종료/강제 소등을 독립 준비한다. 펌웨어 변형(APP/공장)/보드/공유 UART 핀/엔진 상태를 기록한다. 설계 패턴의 승인 근거를 준비하고 LOW+ISD100/900↔200/800 및 색/fade 불일치를 보류 표기한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 입력 조건별 led_request 요청과 선택 상태, 실제 LED 표시를 비교한다. 색상/점등/소등, 점멸 횟수와 ON/OFF 순서, 종료 소등을 확인한다. POWER_ON/OFF는4회 점멸 뒤 요청이NONE으로 해제되고 소등되어야 한다. 표시 금지 예외와 엔진 가능/불가 상태의 종료 동작도 확인한다. 오류180/360은 ON180/주기360(OFF180)으로 읽는다. | 판정 범위 - 설계된 상태별 LED 패턴과 종료 시점이 선택된다. 표시 금지의 예외 우선순위는 요청 규칙과 같고 종료/강제 소등 뒤 이전 패턴이 남지 않는다. | 검증 결과 다른 요청=NONE(0), POWER_ON/POWER_OFF 요청 / 선택 표시=앱 SKYBLUE(공장 WHITE)/BLUE; 점멸 횟수=각 4회; 종료 순서=4회 점멸 완료 → 요청 자동 해제(NONE=0) → 소등 ERROR_MAP/MCU/ACCEL/FPGA/PMIC 요청 / 선택 표시=RED 점멸; 반복=요청 유지 중 계속 매핑 중 배터리 READY/LOW, 내부기 연결/미연결 / 선택 표시=READY BLUE, LOW PURPLE; 연결 시=점멸; 미연결 시=지속 점등 요청별 LED 색상과 점등/점멸 상태, 전원 표시4회 반복 후 요청 해제/소등, 표시 금지 예외와 종료 동작을 확인했다. 통과 기준과 일치했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 다른 요청=NONE(0), POWER_ON/POWER_OFF 요청 예상 결과: 선택 표시=앱 SKYBLUE(공장 WHITE)/BLUE; 점멸 횟수=각 4회; 종료 순서=4회 점멸 완료 → 요청 자동 해제(NONE=0) → 소등 | 검증 [1] 다른 요청=NONE(0), POWER_ON/POWER_OFF 요청 / 선택 표시=앱 SKYBLUE(공장 WHITE)/BLUE; 점멸 횟수=각 4회; 종료 순서=4회 점멸 완료 → 요청 자동 해제(NONE=0) → 소등 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: ERROR_MAP/MCU/ACCEL/FPGA/PMIC 요청 예상 결과: 선택 표시=RED 점멸; 반복=요청 유지 중 계속 | 검증 [2] ERROR_MAP/MCU/ACCEL/FPGA/PMIC 요청 / 선택 표시=RED 점멸; 반복=요청 유지 중 계속 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 매핑 중 배터리 READY/LOW, 내부기 연결/미연결 예상 결과: 선택 표시=READY BLUE, LOW PURPLE; 연결 시=점멸; 미연결 시=지속 점등 | 검증 [3] 매핑 중 배터리 READY/LOW, 내부기 연결/미연결 / 선택 표시=READY BLUE, LOW PURPLE; 연결 시=점멸; 미연결 시=지속 점등 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 내부기 연결=1, LED 설정=2(금지) 예상 결과: 일반 표시=억제; 오류 표시=유지; 전원 표시=유지 | 검증 [4] 내부기 연결=1, LED 설정=2(금지) / 일반 표시=억제; 오류 표시=유지; 전원 표시=유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: LED 설정=1 또는 내부기 미연결 예상 결과: 일반 표시=요청 패턴 유지; 오류 표시=요청 패턴 유지; 전원 표시=요청 패턴 유지 | 검증 [5] LED 설정=1 또는 내부기 미연결 / 일반 표시=요청 패턴 유지; 오류 표시=요청 패턴 유지; 전원 표시=요청 패턴 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 종료/강제 소등, 엔진 실행 가능/불가 예상 결과: 출력 상태=소등; 이전 패턴=남지 않음; 엔진 가능=fade 후 소등; 엔진 불가=즉시 소등 | 검증 [6] 종료/강제 소등, 엔진 실행 가능/불가 / 출력 상태=소등; 이전 패턴=남지 않음; 엔진 가능=fade 후 소등; 엔진 불가=즉시 소등 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 두 코어와 주변장치의 종료 순서를 맞추고 절전을 해제할 터치 입력을 계속 확인할 수 있게 한다. | A | SU-ID-CM3-015 (CM3 저전력 진입과 복귀) | 저전력 진입 요청 플래그(enter_ULP_mode_Command_CM3_to_CFX)를 1(요청/정리 대기)과 0(CFX 정리 후 요청 해제)로 나누어 절전 진입/복귀 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 요청 플래그가 1인 동안 CM3는 CFX 정리를 기다린다. CFX가 주변장치를 정리한 뒤 0으로 해제하면 저클럭 전환/절전 진입을 진행한다. 복귀는 재기동/초기화를 거쳐 정상 처리를 준비한다. | 검증 결과 ULP 요청 플래그=1(정리 대기) / CM3 상태=CFX 정리 대기; 저클럭 전환=진행하지 않음 CFX 정리 후 ULP 요청 플래그=0 / 진행 순서=CFX/HEAR 정리 → 요청 해제 → CM3 2.56MHz/I2C PRESCALE_6 → 절전 진입 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: ULP 요청 플래그=1(정리 대기) 예상 결과: CM3 상태=CFX 정리 대기; 저클럭 전환=진행하지 않음 | 검증 [1] ULP 요청 플래그=1(정리 대기) / CM3 상태=CFX 정리 대기; 저클럭 전환=진행하지 않음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CFX 정리 후 ULP 요청 플래그=0 예상 결과: 진행 순서=CFX/HEAR 정리 → 요청 해제 → CM3 2.56MHz/I2C PRESCALE_6 → 절전 진입 | 검증 [2] CFX 정리 후 ULP 요청 플래그=0 / 진행 순서=CFX/HEAR 정리 → 요청 해제 → CM3 2.56MHz/I2C PRESCALE_6 → 절전 진입 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 절전 복귀 조건 성립 예상 결과: 복귀 순서=재기동 → 초기화 → 정상 처리 준비 | 검증 [3] 절전 복귀 조건 성립 / 복귀 순서=재기동 → 초기화 → 정상 처리 준비 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 정상 자료가 준비되었는지와 어느 코어에 오류가 있는지를 상위 제어에서 구분하게 한다. | T | SU-ID-CM3-016 (오류 및 공유 메모리 상태 확인) | - 오류 비트 하나를 설정한다. 공유 메모리 주소가 일치하거나 다른 조건과 CFX의 EEPROM 자료 적재 완료 플래그가 0(미적재) 또는 1(적재 완료)인 조건을 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-016의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 오류 조회에 해당 비트가 나타나고 clear 뒤 0 이다. 주소 불일치와 미적재를 정상 상태로 반환하지 않는다. CM3/CFX 오류 필드는 구분된다. | 검증 결과 CM3 오류=1, CFX 오류=7 입력 / CM3 오류 조회=1; CFX 오류 조회=7 CM3 오류만 clear / CM3 오류 조회=0; CFX 오류 조회=7 공유 주소 일치/불일치 / 주소 오류 조회=0/1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: CM3 오류=1, CFX 오류=7 입력 예상 결과: CM3 오류 조회=1; CFX 오류 조회=7 | 검증 [1] CM3 오류=1, CFX 오류=7 입력 / CM3 오류 조회=1; CFX 오류 조회=7 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CM3 오류만 clear 예상 결과: CM3 오류 조회=0; CFX 오류 조회=7 | 검증 [2] CM3 오류만 clear / CM3 오류 조회=0; CFX 오류 조회=7 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 공유 주소 일치/불일치 예상 결과: 주소 오류 조회=0/1 | 검증 [3] 공유 주소 일치/불일치 / 주소 오류 조회=0/1
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: CFX EEPROM 적재 완료=0/1 예상 결과: 적재 완료 조회=0/1 | 검증 [4] CFX EEPROM 적재 완료=0/1 / 적재 완료 조회=0/1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 오류 독립성, 주소 일치/불일치, EEPROM 적재 입력/절차: 오류 조회 후 CM3 오류만 전체 삭제하고 재조회한다. 주소 override를 실제 객체 주소, 한 int 뒤 주소, 0(기본 주소 사용)으로 바꾼다. EEPROM 적재 플래그는 0(미완료),1(완료)을 각각 입력한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: CM3 자료 처리 오류 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: CFX 오류 사전 예상값: 7 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: clear 후 CM3 오류 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: clear 후 CFX 오류 사전 예상값: 7 | 검증 [1] / 오류 독립성, 주소 일치/불일치, EEPROM 적재 출력[0] CM3 자료 처리 오류 = 1 출력[1] CFX 오류 = 7 출력[2] clear 후 CM3 오류 = 0 출력[3] clear 후 CFX 오류 = 7 출력[4] 일치 주소의 오류 여부 = 0 출력[5] 불일치 주소의 오류 여부 = 1 출력[6] CFX EEPROM 미적재 조회 = 0 출력[7] CFX EEPROM 적재 완료 조회 = 1 출력[8] 기본 주소 비교 (시험용 공유 주소 비교) = 1
payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 일치 주소의 오류 여부 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 불일치 주소의 오류 여부 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: CFX EEPROM 미적재 조회 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: CFX EEPROM 적재 완료 조회 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 기본 주소 비교 (PC 기준; 타깃은 실제 배치 조건) 사전 예상값: 1 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-016] C1 PASS N=9 F=0.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 내부기 제어에서 필요한 PCM 동작을 신호처리 코어에 전달한다. | T | SU-ID-CM3-017 (PCM 명령 및 모드 공유) | - 현재 모드 A, 다음 모드 B를 설정하고 명령 배열 [1,2,3]을 복사한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-017의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 현재/다음 모드 필드는 서로 구분되고 명령 버퍼는 [1,2,3] 순서를 보존해야 한다. | 검증 결과 현재 PCM=1(Preamble), 다음 PCM=2(Live). 명령 버퍼[0..2]=[1,2,3], 순서대로 저장됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 현재 PCM 모드=1, 다음 PCM 모드=2 예상 결과: 현재 모드=1(Preamble); 다음 모드=2(Live) | 검증 [1] 현재 PCM 모드=1, 다음 PCM 모드=2 / 현재 모드=1(Preamble); 다음 모드=2(Live) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 명령 버퍼 인덱스 0~2에 1,2,3 기록 예상 결과: 명령 버퍼[0..2]=[1,2,3]; 저장 순서=1 → 2 → 3 | 검증 [2] 명령 버퍼 인덱스 0~2에 1,2,3 기록 / 명령 버퍼[0..2]=[1,2,3]; 저장 순서=1 → 2 → 3 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 현재/다음 모드와 첫 3개 명령 입력/절차: 현재 모드=1, 다음 모드=2를 설정하고 fillSepcificCommndBuffer(i,i+1)을 i=0..2에 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 현재 모드 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 다음 모드 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 명령 버퍼[0] 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 명령 버퍼[1] 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 명령 버퍼[2] 사전 예상값: 3 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-017] C1 PASS N=5 F=0. | 검증 [1] / 현재/다음 모드와 첫 3개 명령 출력[0] 현재 모드 = 1 출력[1] 다음 모드 = 2 출력[2] 명령 버퍼[0] = 1 출력[3] 명령 버퍼[1] = 2 출력[4] 명령 버퍼[2] = 3
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 현재 모드=1, 다음 모드=2를 설정하고 fillSepcificCommndBuffer(i,i+1)을 i=0..2에 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-017] C1 A[0:4]=1,2,1,2,3 [UT-CM3-017] C1 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-017] C1 A[0:4]=1,2,1,2,3 [UT-CM3-017] C1 PASS N=5 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | CFX의 검사 구간 완료 상태를 CM3가 한 번씩 확인하고 처리하도록 한다. | D | SU-ID-CM3-018 (연결 검사 완료 공유) | - 완료 플래그를 활성화하여 읽은 뒤 해제 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-018의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 해제 전에는 활성, 해제 후에는 비활성으로 조회되어야 한다. | 검증 결과 연결 검사 공유 상태=1 / 조회 상태=1(백텔 회로 활성) clearConnectionCheckPcmFiredFlag 호출 후 / 조회 상태=0(비활성) | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 연결 검사 공유 상태=1 예상 결과: 조회 상태=1(백텔 회로 활성) | 검증 [1] 연결 검사 공유 상태=1 / 조회 상태=1(백텔 회로 활성) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: clearConnectionCheckPcmFiredFlag 호출 후 예상 결과: 조회 상태=0(비활성) | 검증 [2] clearConnectionCheckPcmFiredFlag 호출 후 / 조회 상태=0(비활성) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 검사 상태 1의 조회와 정리 상태 0 입력/절차: 공유 상태를 1로 입력하여 조회한 뒤 clearConnectionCheckPcmFiredFlag를 호출하고 다시 조회한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 초기 조회 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: clear 후 조회 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-018] C1 PASS N=2 F=0. | 검증 [1] / 검사 상태 1의 조회와 정리 상태 0 출력[0] 초기 조회 = 1 출력[1] clear 후 조회 = 0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 공유 상태를 1로 입력하여 조회한 뒤 clearConnectionCheckPcmFiredFlag를 호출하고 다시 조회한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-018] C1 A[0:1]=1,0 [UT-CM3-018] C1 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-018] C1 A[0:1]=1,0 [UT-CM3-018] C1 PASS N=2 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 입력과 자극 계산값을 외부 시험/표시에서 관찰할 수 있게 한다. | T | SU-ID-CM3-019 (오디오 및 자극 크기 조회) | - 공유 최대값=1234, 채널 i의 자극 크기=i로 설정하여 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-019의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 조회 최대값은 1234, 채널 배열은 0~31 이며 별도의 평균/최대 유지 연산을 하지 않아야 한다. | 검증 결과 공유 오디오 최대값1234 → 조회1234. 자극 코드[i]=i(i=0..31) →32채널 조회값 동일. 평균/장기 최대값 유지 없음. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 공유 오디오 최대값=1234 예상 결과: 조회 최대값=1234; 평균 연산=없음; 장기간 최대값 유지=없음 | 검증 [1] 공유 오디오 최대값=1234 / 조회 최대값=1234; 평균 연산=없음; 장기간 최대값 유지=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 32채널 자극 코드[i]=i, i=0~31 예상 결과: 조회 코드[0..31]=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] | 검증 [2] 32채널 자극 코드[i]=i, i=0~31 / 조회 코드[0..31]=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 최신 최대값과 전 채널 배열 읽기 입력/절차: readAudioSignalMax 후 readCurrentStimulLevel_255 포인터의 0..31 원소를 순서대로 읽는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 최근 오디오 최대 디지털 크기 사전 예상값: 1234 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 자극 코드[0] (채널 1) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 자극 코드[1] (채널 2) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 자극 코드[2] (채널 3) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 자극 코드[3] (채널 4) 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 자극 코드[4] (채널 5) | 검증 [1] / 최신 최대값과 전 채널 배열 읽기 출력[0] 최근 오디오 최대 디지털 크기 = 1234 출력[1] 자극 코드[0] (채널 1) = 0 출력[2] 자극 코드[1] (채널 2) = 1 출력[3] 자극 코드[2] (채널 3) = 2 출력[4] 자극 코드[3] (채널 4) = 3 출력[5] 자극 코드[4] (채널 5) = 4 출력[6] 자극 코드[5] (채널 6) = 5 출력[7] 자극 코드[6] (채널 7) = 6 출력[8] 자극 코드[7] (채널 8) = 7 출력[9] 자극 코드[8] (채널 9) = 8 출력[10] 자극 코드[9] (채널 10) = 9 출력[11] 자극 코드[10] (채널 11) = 10 출력[12] 자극 코드[11] (채널 12) = 11 출력[13] 자극 코드[12] (채널 13) = 12 출력[14] 자극 코드[13] (채널 14) = 13 출력[15] 자극 코드[14] (채널 15) = 14 출력[16] 자극 코드[15] (채널 16) = 15 출력[17] 자극 코드[16] (채널 17) = 16 출력[18] 자극 코드[17] (채널 18) = 17 출력[19] 자극 코드[18] (채널 19) = 18 출력[20] 자극 코드[19] (채널 20) = 19 출력[21] 자극 코드[20] (채널 21) = 20 출력[22] 자극 코드[21] (채널 22) = 21 출력[23] 자극 코드[22] (채널 23) = 22 출력[24] 자극 코드[23] (채널 24) = 23 출력[25] 자극 코드[24] (채널 25) = 24 출력[26] 자극 코드[25] (채널 26) = 25 출력[27] 자극 코드[26] (채널 27) = 26 출력[28] 자극 코드[27] (채널 28) = 27 출력[29] 자극 코드[28] (채널 29) = 28 출력[30] 자극 코드[29] (채널 30) = 29 출력[31] 자극 코드[30] (채널 31) = 30 출력[32] 자극 코드[31] (채널 32) = 31
사전 예상값: 4 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 자극 코드[5] (채널 6) 사전 예상값: 5 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 자극 코드[6] (채널 7) 사전 예상값: 6 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 자극 코드[7] (채널 8) 사전 예상값: 7 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 자극 코드[8] (채널 9) 사전 예상값: 8 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 자극 코드[9] (채널 10) 사전 예상값: 9 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 자극 코드[10] (채널 11) 사전 예상값: 10 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 자극 코드[11] (채널 12)
사전 예상값: 11 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 자극 코드[12] (채널 13) 사전 예상값: 12 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 자극 코드[13] (채널 14) 사전 예상값: 13 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 자극 코드[14] (채널 15) 사전 예상값: 14 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 자극 코드[15] (채널 16) 사전 예상값: 15 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 자극 코드[16] (채널 17) 사전 예상값: 16 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 자극 코드[17] (채널 18) 사전 예상값: 17 payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 자극 코드[18] (채널 19)
사전 예상값: 18 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: 자극 코드[19] (채널 20) 사전 예상값: 19 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 자극 코드[20] (채널 21) 사전 예상값: 20 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 자극 코드[21] (채널 22) 사전 예상값: 21 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 자극 코드[22] (채널 23) 사전 예상값: 22 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 자극 코드[23] (채널 24) 사전 예상값: 23 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 자극 코드[24] (채널 25) 사전 예상값: 24 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 자극 코드[25] (채널 26)
사전 예상값: 25 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 자극 코드[26] (채널 27) 사전 예상값: 26 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 자극 코드[27] (채널 28) 사전 예상값: 27 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 자극 코드[28] (채널 29) 사전 예상값: 28 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 자극 코드[29] (채널 30) 사전 예상값: 29 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 자극 코드[30] (채널 31) 사전 예상값: 30 payload 인덱스: 32 출력 의미/단위: 자극 코드[31] (채널 32) 사전 예상값: 31 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-019] C1 PASS N=33 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: readAudioSignalMax 후 readCurrentStimulLevel_255 포인터의 0..31 원소를 순서대로 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-019] C1 A[0:13]=1234,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 [UT-CM3-019] C1 A[14:24]=13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 [UT-CM3-019] C1 A[25:32]=24,25,26,27,28,29,30,31 [UT-CM3-019] C1 PASS N=33 F=0 | [UT-CM3-019] C1 A[0:13]=1234,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 [UT-CM3-019] C1 A[14:24]=13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 [UT-CM3-019] C1 A[25:32]=24,25,26,27,28,29,30,31 [UT-CM3-019] C1 PASS N=33 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 맵 적재와 자극 계산이 끝난 자료만 신호처리에 전달하도록 상태를 구분한다. | D | SU-ID-CM3-020 (맵 갱신 상태와 계산 자료 공유) | - CM3 자극 파라미터 계산 완료 플래그를 0(미완료) 또는 1(완료)로 설정한다. 맵 변경 요청 플래그는 0(요청 없음) 또는 1(요청 있음)로 각각 설정한다. 계산 자료의 공유 위치도 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-020의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 계산 완료, 맵 변경 요청 및 매핑 프로그램 연결 상태는 각각 설정한 상태로 전달된다. 계산 자료 포인터는 해당 공유 자료를 가리킨다. 자료를 쓰기 전에 계산 완료를 통보하지 않는다. | 검증 결과 계산 완료/맵 변경 요청의 초기값=0 / 계산 완료=0; 맵 변경 요청=0 공유 자료 T[0]=31 기록 후 계산 완료 게시 / 계산 자료 포인터=해당 공유 자료; T[0]=31; 계산 완료=1; 게시 순서=자료 기록 후 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 계산 완료/맵 변경 요청의 초기값=0 예상 결과: 계산 완료=0; 맵 변경 요청=0 | 검증 [1] 계산 완료/맵 변경 요청의 초기값=0 / 계산 완료=0; 맵 변경 요청=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 공유 자료 T[0]=31 기록 후 계산 완료 게시 예상 결과: 계산 자료 포인터=해당 공유 자료; T[0]=31; 계산 완료=1; 게시 순서=자료 기록 후 | 검증 [2] 공유 자료 T[0]=31 기록 후 계산 완료 게시 / 계산 자료 포인터=해당 공유 자료; T[0]=31; 계산 완료=1; 게시 순서=자료 기록 후 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: CFX 맵 적재 완료=1에서 맵 변경 요청 예상 결과: 맵 변경 요청=1; CFX 맵 적재 완료=0 | 검증 [3] CFX 맵 적재 완료=1에서 맵 변경 요청 / 맵 변경 요청=1; CFX 맵 적재 완료=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 매핑 프로그램 연결 true 후 false 예상 결과: 매핑 연결 조회=1 → 0 | 검증 [4] 매핑 프로그램 연결 true 후 false / 매핑 연결 조회=1 → 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 계산 완료, 맵 변경, 연결/적재 상태 입력/절차: 초깃값 2개를 읽고 계산 구조체 포인터가 실제 공유 구조체와 같은지 확인한다. T[0]=31을 입력하고 계산 완료를 게시한다. CFX 적재 완료=1을 넣은 뒤 맵 변경을 요청하여 완료가 0으로 지워지는지 봅니다. 매핑 연결 true/false, 사용자 설정 적재=1을 차례로 조회한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 초기 계산 완료 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 초기 맵 요청 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 계산 포인터 동등 (1=동일 주소) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 게시 후 계산 완료 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 | 검증 [1] / 계산 완료, 맵 변경, 연결/적재 상태 출력[0] 초기 계산 완료 = 0 출력[1] 초기 맵 요청 = 0 출력[2] 계산 포인터 동등 (1=동일 주소) = 1 출력[3] 게시 후 계산 완료 = 1 출력[4] 공유 T 코드[0] = 31 출력[5] 맵 변경 요청 = 1 출력[6] 맵 변경 후 CFX 적재 완료 = 0 출력[7] 매핑 연결 true 조회 = 1 출력[8] 매핑 연결 false 조회 = 0 출력[9] 사용자 설정 적재 조회 = 1
출력 의미/단위: 공유 T 코드[0] 사전 예상값: 31 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 맵 변경 요청 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 맵 변경 후 CFX 적재 완료 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 매핑 연결 true 조회 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 매핑 연결 false 조회 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 사용자 설정 적재 조회 사전 예상값: 1 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-020] C1 PASS N=10 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 초깃값 2개를 읽고 계산 구조체 포인터가 실제 공유 구조체와 같은지 확인한다. T[0]=31을 입력하고 계산 완료를 게시한다. CFX 적재 완료=1을 넣은 뒤 맵 변경을 요청하여 완료가 0으로 지워지는지 봅니다. 매핑 연결 true/false, 사용자 설정 적재=1을 차례로 조회한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-020] C1 A[0:9]=0,0,1,1,31,1,0,1,0,1 [UT-CM3-020] C1 PASS N=10 F=0 | [UT-CM3-020] C1 A[0:9]=0,0,1,1,31,1,0,1,0,1 [UT-CM3-020] C1 PASS N=10 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 현재 연결 대상의 설정을 선택하고 다른 내부기의 정보가 섞이지 않게 한다. | D | SU-ID-CM3-021 (내부기 식별 및 사용자 정보 조회) | - 시험 내부기A/B의 ID/이름/위치/시험 연결 정보에 서로 다른 값을 넣고 선택을 전환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-021의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 선택한 내부기의 각 필드가 정확히 조회되고 A/B 자료가 섞이지 않는다. 실제 키/개인정보는 기록하지 않는다. | 검증 결과 합성 내부기 A 선택(1) / 선택 번호=1; 제조 ID=335609957; 위치=1(왼쪽); 이름[0..23]=65~88; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1000,1001,1002,1003] 합성 내부기 B 선택(2) / 선택 번호=2; 제조 ID=352452710; 위치=2(오른쪽); 이름[0..23]=97~120; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1010,1011,1012,1013] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 합성 내부기 A 선택(1) 예상 결과: 선택 번호=1; 제조 ID=335609957; 위치=1(왼쪽); 이름[0..23]=65~88; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1000,1001,1002,1003] | 검증 [1] 합성 내부기 A 선택(1) / 선택 번호=1; 제조 ID=335609957; 위치=1(왼쪽); 이름[0..23]=65~88; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1000,1001,1002,1003] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 합성 내부기 B 선택(2) 예상 결과: 선택 번호=2; 제조 ID=352452710; 위치=2(오른쪽); 이름[0..23]=97~120; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1010,1011,1012,1013] | 검증 [2] 합성 내부기 B 선택(2) / 선택 번호=2; 제조 ID=352452710; 위치=2(오른쪽); 이름[0..23]=97~120; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1010,1011,1012,1013] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: B 조회 후 A 재선택(1) 예상 결과: 선택 번호=1; 제조 ID=335609957; 위치=1(왼쪽); 이름[0..23]=65~88; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1000,1001,1002,1003] | 검증 [3] B 조회 후 A 재선택(1) / 선택 번호=1; 제조 ID=335609957; 위치=1(왼쪽); 이름[0..23]=65~88; 이름[24]=0; 시험 패스키=[1000,1001,1002,1003] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — A 슬롯 조회 입력/절차: 연결 번호=1로 RAM 입력한 다음 선택 번호, 제조 ID, 위치, 이름 전 25칸, 패스키 전 4칸을 읽는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 선택 내부기 번호 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 제조 ID (년<<24, 월모델<<16, 일련번호 결합) 사전 예상값: 335609957 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 착용 위치 (1=왼쪽,2=오른쪽) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 합성 이름[0] (문자 코드) 사전 예상값: 65 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 합성 이름[1] (문자 코드) 사전 예상값: 66 payload 인덱스: 5 | 검증 [1] / A 슬롯 조회 출력[0] 선택 내부기 번호 = 1 출력[1] 제조 ID (년<<24, 월모델<<16, 일련번호 결합) = 335609957 출력[2] 착용 위치 (1=왼쪽,2=오른쪽) = 1 출력[3] 합성 이름[0] (문자 코드) = 65 출력[4] 합성 이름[1] (문자 코드) = 66 출력[5] 합성 이름[2] (문자 코드) = 67 출력[6] 합성 이름[3] (문자 코드) = 68 출력[7] 합성 이름[4] (문자 코드) = 69 출력[8] 합성 이름[5] (문자 코드) = 70 출력[9] 합성 이름[6] (문자 코드) = 71 출력[10] 합성 이름[7] (문자 코드) = 72 출력[11] 합성 이름[8] (문자 코드) = 73 출력[12] 합성 이름[9] (문자 코드) = 74 출력[13] 합성 이름[10] (문자 코드) = 75 출력[14] 합성 이름[11] (문자 코드) = 76 출력[15] 합성 이름[12] (문자 코드) = 77 출력[16] 합성 이름[13] (문자 코드) = 78 출력[17] 합성 이름[14] (문자 코드) = 79 출력[18] 합성 이름[15] (문자 코드) = 80 출력[19] 합성 이름[16] (문자 코드) = 81 출력[20] 합성 이름[17] (문자 코드) = 82 출력[21] 합성 이름[18] (문자 코드) = 83 출력[22] 합성 이름[19] (문자 코드) = 84 출력[23] 합성 이름[20] (문자 코드) = 85 출력[24] 합성 이름[21] (문자 코드) = 86 출력[25] 합성 이름[22] (문자 코드) = 87 출력[26] 합성 이름[23] (문자 코드) = 88 출력[27] 합성 이름[24] (문자 코드) = 0 출력[28] 합성 패스키[0] = 1000 출력[29] 합성 패스키[1] = 1001 출력[30] 합성 패스키[2] = 1002 출력[31] 합성 패스키[3] = 1003
출력 의미/단위: 합성 이름[2] (문자 코드) 사전 예상값: 67 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 합성 이름[3] (문자 코드) 사전 예상값: 68 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 합성 이름[4] (문자 코드) 사전 예상값: 69 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 합성 이름[5] (문자 코드) 사전 예상값: 70 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 합성 이름[6] (문자 코드) 사전 예상값: 71 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 합성 이름[7] (문자 코드) 사전 예상값: 72 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 합성 이름[8] (문자 코드) 사전 예상값: 73
payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 합성 이름[9] (문자 코드) 사전 예상값: 74 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 합성 이름[10] (문자 코드) 사전 예상값: 75 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 합성 이름[11] (문자 코드) 사전 예상값: 76 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 합성 이름[12] (문자 코드) 사전 예상값: 77 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 합성 이름[13] (문자 코드) 사전 예상값: 78 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 합성 이름[14] (문자 코드) 사전 예상값: 79 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 합성 이름[15] (문자 코드) 사전 예상값: 80
payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 합성 이름[16] (문자 코드) 사전 예상값: 81 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: 합성 이름[17] (문자 코드) 사전 예상값: 82 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 합성 이름[18] (문자 코드) 사전 예상값: 83 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 합성 이름[19] (문자 코드) 사전 예상값: 84 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 합성 이름[20] (문자 코드) 사전 예상값: 85 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 합성 이름[21] (문자 코드) 사전 예상값: 86 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 합성 이름[22] (문자 코드)
사전 예상값: 87 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 합성 이름[23] (문자 코드) 사전 예상값: 88 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 합성 이름[24] (문자 코드) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 합성 패스키[0] 사전 예상값: 1000 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 합성 패스키[1] 사전 예상값: 1001 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 합성 패스키[2] 사전 예상값: 1002 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 합성 패스키[3] 사전 예상값: 1003 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-021] C1 PASS N=32 F=0.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — B 슬롯 조회 입력/절차: 연결 번호=2로 RAM 입력한 다음 선택 번호, 제조 ID, 위치, 이름 전 25칸, 패스키 전 4칸을 읽는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 선택 내부기 번호 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 제조 ID (년<<24, 월모델<<16, 일련번호 결합) 사전 예상값: 352452710 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 착용 위치 (1=왼쪽,2=오른쪽) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 합성 이름[0] (문자 코드) 사전 예상값: 97 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 합성 이름[1] (문자 코드) 사전 예상값: 98 payload 인덱스: 5 | 검증 [2] / B 슬롯 조회 출력[0] 선택 내부기 번호 = 2 출력[1] 제조 ID (년<<24, 월모델<<16, 일련번호 결합) = 352452710 출력[2] 착용 위치 (1=왼쪽,2=오른쪽) = 2 출력[3] 합성 이름[0] (문자 코드) = 97 출력[4] 합성 이름[1] (문자 코드) = 98 출력[5] 합성 이름[2] (문자 코드) = 99 출력[6] 합성 이름[3] (문자 코드) = 100 출력[7] 합성 이름[4] (문자 코드) = 101 출력[8] 합성 이름[5] (문자 코드) = 102 출력[9] 합성 이름[6] (문자 코드) = 103 출력[10] 합성 이름[7] (문자 코드) = 104 출력[11] 합성 이름[8] (문자 코드) = 105 출력[12] 합성 이름[9] (문자 코드) = 106 출력[13] 합성 이름[10] (문자 코드) = 107 출력[14] 합성 이름[11] (문자 코드) = 108 출력[15] 합성 이름[12] (문자 코드) = 109 출력[16] 합성 이름[13] (문자 코드) = 110 출력[17] 합성 이름[14] (문자 코드) = 111 출력[18] 합성 이름[15] (문자 코드) = 112 출력[19] 합성 이름[16] (문자 코드) = 113 출력[20] 합성 이름[17] (문자 코드) = 114 출력[21] 합성 이름[18] (문자 코드) = 115 출력[22] 합성 이름[19] (문자 코드) = 116 출력[23] 합성 이름[20] (문자 코드) = 117 출력[24] 합성 이름[21] (문자 코드) = 118 출력[25] 합성 이름[22] (문자 코드) = 119 출력[26] 합성 이름[23] (문자 코드) = 120 출력[27] 합성 이름[24] (문자 코드) = 0 출력[28] 합성 패스키[0] = 1010 출력[29] 합성 패스키[1] = 1011 출력[30] 합성 패스키[2] = 1012 출력[31] 합성 패스키[3] = 1013
출력 의미/단위: 합성 이름[2] (문자 코드) 사전 예상값: 99 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 합성 이름[3] (문자 코드) 사전 예상값: 100 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 합성 이름[4] (문자 코드) 사전 예상값: 101 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 합성 이름[5] (문자 코드) 사전 예상값: 102 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 합성 이름[6] (문자 코드) 사전 예상값: 103 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 합성 이름[7] (문자 코드) 사전 예상값: 104 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 합성 이름[8] (문자 코드) 사전 예상값: 105
payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 합성 이름[9] (문자 코드) 사전 예상값: 106 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 합성 이름[10] (문자 코드) 사전 예상값: 107 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 합성 이름[11] (문자 코드) 사전 예상값: 108 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 합성 이름[12] (문자 코드) 사전 예상값: 109 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 합성 이름[13] (문자 코드) 사전 예상값: 110 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 합성 이름[14] (문자 코드) 사전 예상값: 111 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 합성 이름[15] (문자 코드) 사전 예상값: 112
payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 합성 이름[16] (문자 코드) 사전 예상값: 113 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: 합성 이름[17] (문자 코드) 사전 예상값: 114 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 합성 이름[18] (문자 코드) 사전 예상값: 115 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 합성 이름[19] (문자 코드) 사전 예상값: 116 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 합성 이름[20] (문자 코드) 사전 예상값: 117 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 합성 이름[21] (문자 코드) 사전 예상값: 118 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 합성 이름[22] (문자 코드)
사전 예상값: 119 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 합성 이름[23] (문자 코드) 사전 예상값: 120 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 합성 이름[24] (문자 코드) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 합성 패스키[0] 사전 예상값: 1010 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 합성 패스키[1] 사전 예상값: 1011 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 합성 패스키[2] 사전 예상값: 1012 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 합성 패스키[3] 사전 예상값: 1013 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-021] C2 PASS N=32 F=0.
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — A 슬롯 재조회 입력/절차: 연결 번호=1로 RAM 입력한 다음 선택 번호, 제조 ID, 위치, 이름 전 25칸, 패스키 전 4칸을 읽는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 선택 내부기 번호 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 제조 ID (년<<24, 월모델<<16, 일련번호 결합) 사전 예상값: 335609957 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 착용 위치 (1=왼쪽,2=오른쪽) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 합성 이름[0] (문자 코드) 사전 예상값: 65 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 합성 이름[1] (문자 코드) 사전 예상값: 66 payload 인덱스: 5 | 검증 [3] / A 슬롯 재조회 출력[0] 선택 내부기 번호 = 1 출력[1] 제조 ID (년<<24, 월모델<<16, 일련번호 결합) = 335609957 출력[2] 착용 위치 (1=왼쪽,2=오른쪽) = 1 출력[3] 합성 이름[0] (문자 코드) = 65 출력[4] 합성 이름[1] (문자 코드) = 66 출력[5] 합성 이름[2] (문자 코드) = 67 출력[6] 합성 이름[3] (문자 코드) = 68 출력[7] 합성 이름[4] (문자 코드) = 69 출력[8] 합성 이름[5] (문자 코드) = 70 출력[9] 합성 이름[6] (문자 코드) = 71 출력[10] 합성 이름[7] (문자 코드) = 72 출력[11] 합성 이름[8] (문자 코드) = 73 출력[12] 합성 이름[9] (문자 코드) = 74 출력[13] 합성 이름[10] (문자 코드) = 75 출력[14] 합성 이름[11] (문자 코드) = 76 출력[15] 합성 이름[12] (문자 코드) = 77 출력[16] 합성 이름[13] (문자 코드) = 78 출력[17] 합성 이름[14] (문자 코드) = 79 출력[18] 합성 이름[15] (문자 코드) = 80 출력[19] 합성 이름[16] (문자 코드) = 81 출력[20] 합성 이름[17] (문자 코드) = 82 출력[21] 합성 이름[18] (문자 코드) = 83 출력[22] 합성 이름[19] (문자 코드) = 84 출력[23] 합성 이름[20] (문자 코드) = 85 출력[24] 합성 이름[21] (문자 코드) = 86 출력[25] 합성 이름[22] (문자 코드) = 87 출력[26] 합성 이름[23] (문자 코드) = 88 출력[27] 합성 이름[24] (문자 코드) = 0 출력[28] 합성 패스키[0] = 1000 출력[29] 합성 패스키[1] = 1001 출력[30] 합성 패스키[2] = 1002 출력[31] 합성 패스키[3] = 1003
출력 의미/단위: 합성 이름[2] (문자 코드) 사전 예상값: 67 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 합성 이름[3] (문자 코드) 사전 예상값: 68 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 합성 이름[4] (문자 코드) 사전 예상값: 69 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 합성 이름[5] (문자 코드) 사전 예상값: 70 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 합성 이름[6] (문자 코드) 사전 예상값: 71 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 합성 이름[7] (문자 코드) 사전 예상값: 72 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 합성 이름[8] (문자 코드) 사전 예상값: 73
payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 합성 이름[9] (문자 코드) 사전 예상값: 74 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 합성 이름[10] (문자 코드) 사전 예상값: 75 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 합성 이름[11] (문자 코드) 사전 예상값: 76 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 합성 이름[12] (문자 코드) 사전 예상값: 77 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 합성 이름[13] (문자 코드) 사전 예상값: 78 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 합성 이름[14] (문자 코드) 사전 예상값: 79 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 합성 이름[15] (문자 코드) 사전 예상값: 80
payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 합성 이름[16] (문자 코드) 사전 예상값: 81 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: 합성 이름[17] (문자 코드) 사전 예상값: 82 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 합성 이름[18] (문자 코드) 사전 예상값: 83 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 합성 이름[19] (문자 코드) 사전 예상값: 84 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 합성 이름[20] (문자 코드) 사전 예상값: 85 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 합성 이름[21] (문자 코드) 사전 예상값: 86 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 합성 이름[22] (문자 코드)
사전 예상값: 87 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 합성 이름[23] (문자 코드) 사전 예상값: 88 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 합성 이름[24] (문자 코드) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 합성 패스키[0] 사전 예상값: 1000 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 합성 패스키[1] 사전 예상값: 1001 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 합성 패스키[2] 사전 예상값: 1002 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 합성 패스키[3] 사전 예상값: 1003 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-021] C3 PASS N=32 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 연결 번호=1로 RAM 입력한 다음 선택 번호, 제조 ID, 위치, 이름 전 25칸, 패스키 전 4칸을 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-021] C1 A[0:9]=1,335609957,1,65,66,67,68,69,70,71 [UT-CM3-021] C1 A[10:20]=72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 [UT-CM3-021] C1 A[21:29]=83,84,85,86,87,88,0,1000,1001 [UT-CM3-021] C1 A[30:31]=1002,1003 [UT-CM3-021] C1 PASS N=32 F=0 | [UT-CM3-021] C1 A[0:9]=1,335609957,1,65,66,67,68,69,70,71 [UT-CM3-021] C1 A[10:20]=72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 [UT-CM3-021] C1 A[21:29]=83,84,85,86,87,88,0,1000,1001 [UT-CM3-021] C1 A[30:31]=1002,1003 [UT-CM3-021] C1 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 연결 번호=2로 RAM 입력한 다음 선택 번호, 제조 ID, 위치, 이름 전 25칸, 패스키 전 4칸을 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-021] C2 A[0:8]=2,352452710,2,97,98,99,100,101,102 [UT-CM3-021] C2 A[9:16]=103,104,105,106,107,108,109,110 [UT-CM3-021] C2 A[17:24]=111,112,113,114,115,116,117,118 [UT-CM3-021] C2 A[25:31]=119,120,0,1010,1011,1012,1013 [UT-CM3-021] C2 PASS N=32 F=0 | [UT-CM3-021] C2 A[0:8]=2,352452710,2,97,98,99,100,101,102 [UT-CM3-021] C2 A[9:16]=103,104,105,106,107,108,109,110 [UT-CM3-021] C2 A[17:24]=111,112,113,114,115,116,117,118 [UT-CM3-021] C2 A[25:31]=119,120,0,1010,1011,1012,1013 [UT-CM3-021] C2 PASS N=32 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: 연결 번호=1로 RAM 입력한 다음 선택 번호, 제조 ID, 위치, 이름 전 25칸, 패스키 전 4칸을 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-021] C3 A[0:9]=1,335609957,1,65,66,67,68,69,70,71 [UT-CM3-021] C3 A[10:20]=72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 [UT-CM3-021] C3 A[21:29]=83,84,85,86,87,88,0,1000,1001 [UT-CM3-021] C3 A[30:31]=1002,1003 [UT-CM3-021] C3 PASS N=32 F=0 | [UT-CM3-021] C3 A[0:9]=1,335609957,1,65,66,67,68,69,70,71 [UT-CM3-021] C3 A[10:20]=72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 [UT-CM3-021] C3 A[21:29]=83,84,85,86,87,88,0,1000,1001 [UT-CM3-021] C3 A[30:31]=1002,1003 [UT-CM3-021] C3 PASS N=32 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 리모콘/매핑에서 선택 가능한 맵과 실제 사용 맵을 확인하게 한다. | D | SU-ID-CM3-022 (맵 목록과 선택 정보) | - A는 맵 1/2, B는 맵 3 의 목록/날짜/시험 표식을 준비하고 선택 맵을 전환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-022의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 사용 가능 개수/인덱스/날짜는 선택 내부기의 저장 자료와 같다. 선택 맵 조회는 마지막 설정값과 같고 목록의 다른 맵을 덮어쓰지 않는다. | 검증 결과 A의 맵 1 선택 후 맵 2 선택 / 사용 가능 수=2; 목록=[1,1,0,0]; 작성 연도=26; 맵1/2 작성일=1/2; 선택 맵=1 → 2 B의 맵 3 선택 / 사용 가능 수=1; 목록=[0,0,1,0]; 작성 연도=25; 맵3 작성일=3; 선택 맵=3 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: A의 맵 1 선택 후 맵 2 선택 예상 결과: 사용 가능 수=2; 목록=[1,1,0,0]; 작성 연도=26; 맵1/2 작성일=1/2; 선택 맵=1 → 2 | 검증 [1] A의 맵 1 선택 후 맵 2 선택 / 사용 가능 수=2; 목록=[1,1,0,0]; 작성 연도=26; 맵1/2 작성일=1/2; 선택 맵=1 → 2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: B의 맵 3 선택 예상 결과: 사용 가능 수=1; 목록=[0,0,1,0]; 작성 연도=25; 맵3 작성일=3; 선택 맵=3 | 검증 [2] B의 맵 3 선택 / 사용 가능 수=1; 목록=[0,0,1,0]; 작성 연도=25; 맵3 작성일=3; 선택 맵=3 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: B의 맵 3 선택 후 목록 재조회 예상 결과: 목록=[0,0,1,0]; 맵3 작성일=3; 비선택 맵 자료=덮어쓰지 않음 | 검증 [3] B의 맵 3 선택 후 목록 재조회 / 목록=[0,0,1,0]; 맵3 작성일=3; 비선택 맵 자료=덮어쓰지 않음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — A의 맵 1/2 목록과 선택 입력/절차: A 목록을 읽고 changeProgramMapNum(1), (2)를 순서대로 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 사용 가능 맵 수 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[0] 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[1] 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[2] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[3] | 검증 [1] / A의 맵 1/2 목록과 선택 출력[0] 사용 가능 맵 수 = 2 출력[1] 사용 가능 목록[0] = 1 출력[2] 사용 가능 목록[1] = 1 출력[3] 사용 가능 목록[2] = 0 출력[4] 사용 가능 목록[3] = 0 출력[5] 작성 연도 = 26 출력[6] 맵 1 작성일 = 1 출력[7] 맵 2 작성일 = 2 출력[8] 첫 선택 맵 = 1 출력[9] 다음 선택 맵 = 2
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 작성 연도 사전 예상값: 26 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 맵 1 작성일 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 맵 2 작성일 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 첫 선택 맵 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 다음 선택 맵 사전 예상값: 2 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-022] C1 PASS N=10 F=0.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — B의 맵 3 목록과 선택 입력/절차: B 자료로 교체하고 changeProgramMapNum(3)를 호출한 뒤 목록/날짜/현재 선택을 읽는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 사용 가능 맵 수 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[0] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[1] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[2] | 검증 [2] / B의 맵 3 목록과 선택 출력[0] 사용 가능 맵 수 = 1 출력[1] 사용 가능 목록[0] = 0 출력[2] 사용 가능 목록[1] = 0 출력[3] 사용 가능 목록[2] = 1 출력[4] 사용 가능 목록[3] = 0 출력[5] 작성 연도 = 25 출력[6] 맵 3 작성일 = 3 출력[7] 선택 맵 = 3
사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[3] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 작성 연도 사전 예상값: 25 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 맵 3 작성일 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 선택 맵 사전 예상값: 3 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-022] C2 PASS N=8 F=0.
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — 선택 setter 후 목록 유지 입력/절차: 사례 2 직후 같은 B 목록과 맵 3 날짜를 다시 읽는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[0] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[1] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[2] 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 사용 가능 목록[3] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 맵 3 작성일 사전 예상값: 3 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-022] C3 PASS N=5 F=0. | 검증 [3] / 선택 setter 후 목록 유지 출력[0] 사용 가능 목록[0] = 0 출력[1] 사용 가능 목록[1] = 0 출력[2] 사용 가능 목록[2] = 1 출력[3] 사용 가능 목록[3] = 0 출력[4] 맵 3 작성일 = 3
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: A 목록을 읽고 changeProgramMapNum(1), (2)를 순서대로 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-022] C1 A[0:9]=2,1,1,0,0,26,1,2,1,2 [UT-CM3-022] C1 PASS N=10 F=0 | [UT-CM3-022] C1 A[0:9]=2,1,1,0,0,26,1,2,1,2 [UT-CM3-022] C1 PASS N=10 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: B 자료로 교체하고 changeProgramMapNum(3)를 호출한 뒤 목록/날짜/현재 선택을 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-022] C2 A[0:7]=1,0,0,1,0,25,3,3 [UT-CM3-022] C2 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-022] C2 A[0:7]=1,0,0,1,0,25,3,3 [UT-CM3-022] C2 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: 사례 2 직후 같은 B 목록과 맵 3 날짜를 다시 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-022] C3 A[0:4]=0,0,1,0,3 [UT-CM3-022] C3 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-022] C3 A[0:4]=0,0,1,0,3 [UT-CM3-022] C3 PASS N=5 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 두 볼륨을 서로 다른 크기 조절 기능으로 유지한다. | D | SU-ID-CM3-023 (오디오 및 자극 볼륨 설정) | - 오디오 1/10, 자극 1/4 를 순서대로 설정하고 각각 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-023의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 조회값이 설정값과 같고 한 볼륨 변경으로 다른 볼륨의 저장값이 바뀌지 않아야 한다. | 검증 결과 오디오/자극 볼륨을 각각 1로 설정 / 오디오 볼륨=1; 자극 볼륨=1 오디오 볼륨만 10으로 변경 / 오디오 볼륨=10; 자극 볼륨=1 자극 볼륨만 4로 변경 / 오디오 볼륨=10; 자극 볼륨=4 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 오디오/자극 볼륨을 각각 1로 설정 예상 결과: 오디오 볼륨=1; 자극 볼륨=1 | 검증 [1] 오디오/자극 볼륨을 각각 1로 설정 / 오디오 볼륨=1; 자극 볼륨=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 오디오 볼륨만 10으로 변경 예상 결과: 오디오 볼륨=10; 자극 볼륨=1 | 검증 [2] 오디오 볼륨만 10으로 변경 / 오디오 볼륨=10; 자극 볼륨=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 자극 볼륨만 4로 변경 예상 결과: 오디오 볼륨=10; 자극 볼륨=4 | 검증 [3] 자극 볼륨만 4로 변경 / 오디오 볼륨=10; 자극 볼륨=4 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 최저/상위 단계와 상호 독립성 입력/절차: 오디오=1/자극=1을 설정하고 조회한다. 오디오만 10으로 바꾸어 조회한 뒤 자극만 4로 바꿔 조회한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 처음 오디오 단계 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 처음 자극 단계 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 오디오 변경 후 오디오 사전 예상값: 10 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 오디오 변경 후 자극 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 자극 변경 후 오디오 사전 예상값: 10 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 자극 변경 후 자극 사전 예상값: 4 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-023] C1 PASS N=6 F=0. | 검증 [1] / 최저/상위 단계와 상호 독립성 출력[0] 처음 오디오 단계 = 1 출력[1] 처음 자극 단계 = 1 출력[2] 오디오 변경 후 오디오 = 10 출력[3] 오디오 변경 후 자극 = 1 출력[4] 자극 변경 후 오디오 = 10 출력[5] 자극 변경 후 자극 = 4
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 오디오=1/자극=1을 설정하고 조회한다. 오디오만 10으로 바꾸어 조회한 뒤 자극만 4로 바꿔 조회한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-023] C1 A[0:5]=1,1,10,1,10,4 [UT-CM3-023] C1 PASS N=6 F=0 | [UT-CM3-023] C1 A[0:5]=1,1,10,1,10,4 [UT-CM3-023] C1 PASS N=6 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자가 선택한 시각/자극 알림 사용 여부를 유지한다. | D | SU-ID-CM3-024 (사용자 알림 설정) | - LED 켜짐/자극 꺼짐으로 설정한 뒤 반대로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-024의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 두 상태가 독립적으로 저장/조회되고 서로 덮어쓰지 않아야 한다. | 검증 결과 LED 알림 사용, 자극 알림 사용 안 함 / LED 알림 설정=1; 자극 알림 설정=2 LED 알림 사용 안 함, 자극 알림 사용 / LED 알림 설정=2; 자극 알림 설정=1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: LED 알림 사용, 자극 알림 사용 안 함 예상 결과: LED 알림 설정=1; 자극 알림 설정=2 | 검증 [1] LED 알림 사용, 자극 알림 사용 안 함 / LED 알림 설정=1; 자극 알림 설정=2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: LED 알림 사용 안 함, 자극 알림 사용 예상 결과: LED 알림 설정=2; 자극 알림 설정=1 | 검증 [2] LED 알림 사용 안 함, 자극 알림 사용 / LED 알림 설정=2; 자극 알림 설정=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — LED/자극 알림을 반대 조합으로 설정 입력/절차: LED=1, 자극 알림=2를 설정/조회한다. 이어 LED=2, 자극 알림=1로 설정/조회한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 첫 LED 설정 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 첫 자극 알림 설정 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 둘째 LED 설정 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 둘째 자극 알림 설정 사전 예상값: 1 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-024] C1 PASS N=4 F=0. | 검증 [1] / LED/자극 알림을 반대 조합으로 설정 출력[0] 첫 LED 설정 = 1 출력[1] 첫 자극 알림 설정 = 2 출력[2] 둘째 LED 설정 = 2 출력[3] 둘째 자극 알림 설정 = 1
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: LED=1, 자극 알림=2를 설정/조회한다. 이어 LED=2, 자극 알림=1로 설정/조회한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-024] C1 A[0:3]=1,2,2,1 [UT-CM3-024] C1 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-024] C1 A[0:3]=1,2,2,1 [UT-CM3-024] C1 PASS N=4 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 여러 장치가 하나의 I2C 경로를 사용할 때 전송 상태를 공통으로 관리한다. | T | SU-ID-CM3-025 (I2C 전송과 인터럽트 진행) | - I2C 유닛 입력 경계에 가상 ACK/NACK/전송 완료/status와 RX[0x12,0x34]/[0x56,0x78]을 독립 준비한다. START/읽기/쓰기/STOP, busy/error 조건의 상태와 반환을 기록한다. RAM 레지스터/수동 ISR/시험 poll인지 실제 버스 실행인지 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 가상 조건별 드라이버 상태/반환/전송/수신 배열과 횟수의 [UT-CM3-025] 원문을 저장해 K와 비교한다. 실제 SCL/SDA/인터럽트 도착 시간/주변장치 동작을 이 로그로 판정하지 않는다. 별도 실제 버스 요구가 있으면 실제 측정 자료로 수집한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-025의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 전송 진행 상태와 완료/오류를 구분하고 수신 버퍼는[0x12,0x34]다. busy 기간의 새 요청 처리는 정의된 분기와 같고 완료 후 사용 상태를 정리한다. | 검증 결과 주소=0x44, 쓰기 데이터=[0x56,0x78] / 전송 데이터=[0x56,0x78]; 전송 길이=2바이트; 상태=1(쓰기 진행) → 2(완료); 완료 후=Idle 주소=0x44, 읽기 응답=[0x12,0x34] / 수신 버퍼=[0x12,0x34]; 전송 길이=2바이트; 상태=3(읽기 진행) → 4(완료); 제어 순서=ACK → NACK/STOP 버스 오류 주입 후 재초기화 / 상태=5(오류); 재초기화 후=Idle | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 주소=0x44, 쓰기 데이터=[0x56,0x78] 예상 결과: 전송 데이터=[0x56,0x78]; 전송 길이=2바이트; 상태=1(쓰기 진행) → 2(완료); 완료 후=Idle | 검증 [1] 주소=0x44, 쓰기 데이터=[0x56,0x78] / 전송 데이터=[0x56,0x78]; 전송 길이=2바이트; 상태=1(쓰기 진행) → 2(완료); 완료 후=Idle 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 주소=0x44, 읽기 응답=[0x12,0x34] 예상 결과: 수신 버퍼=[0x12,0x34]; 전송 길이=2바이트; 상태=3(읽기 진행) → 4(완료); 제어 순서=ACK → NACK/STOP | 검증 [2] 주소=0x44, 읽기 응답=[0x12,0x34] / 수신 버퍼=[0x12,0x34]; 전송 길이=2바이트; 상태=3(읽기 진행) → 4(완료); 제어 순서=ACK → NACK/STOP 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 버스 오류 주입 후 재초기화 예상 결과: 상태=5(오류); 재초기화 후=Idle | 검증 [3] 버스 오류 주입 후 재초기화 / 상태=5(오류); 재초기화 후=Idle 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: busy 중 새 쓰기 요청 예상 결과: 상태=5(오류); 새 start action=없음; 재초기화 후=Idle | 검증 [4] busy 중 새 쓰기 요청 / 상태=5(오류); 새 start action=없음; 재초기화 후=Idle 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: Idle/line_free=1에서 주소=0x44, source=[86,120], 길이=2 쓰기 시작. busy=1/clk_stretch=1/tx_req=1로 ISR 2회, STOP 감지로 ISR 1회. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-025] C1 A[0:7]=1,2,68,2,86,120,64,2 [UT-CM3-025] C1 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-025] C1 A[0:7]=1,2,68,2,86,120,64,2 [UT-CM3-025] C1 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 직전 완료를 Idle로 돌리고 dest=[0,0], 주소=0x44로 읽기 시작. RX_DATA=18로 ISR, RX_DATA=52로 ISR, STOP 감지로 ISR 순서. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-025] C2 A[0:7]=3,3,68,8,48,4,18,52 [UT-CM3-025] C2 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-025] C2 A[0:7]=3,3,68,8,48,4,18,52 [UT-CM3-025] C2 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 같은 read 시작 직후 bus_error=1/stop_detected=1로 ISR, 이어 init_I2c. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-025] C3 A[0:3]=5,1,1,1 [UT-CM3-025] C3 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-025] C3 A[0:3]=5,1,1,1 [UT-CM3-025] C3 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: line_free=0/busy=1/start 기록=0으로 같은 write 시도 후 init_I2c. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-025] C4 A[0:2]=5,0,1 [UT-CM3-025] C4 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-025] C4 A[0:2]=5,0,1 [UT-CM3-025] C4 PASS N=3 F=0
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | QCC가 읽을 수 있는 응답을 먼저 구성한 뒤 준비 상태를 전달한다. | T | SU-ID-CM3-026 (SPI 응답 버퍼 관리) | - Tx 초기 상태에서 [0x12,0x34]를 쓰고 길이/준비 상태/버퍼 비어 있음 조회를 기록한다. RAM SPI 준비 훅 상태와 실제 준비 핀 High/Low를 구분한다. 데이터만 초기화한 조건과 ACK 소비/준비 해제 조건을 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - [UT-CM3-026] 배열에서 응답 순서/길이, 준비 상태High와 empty=false, 데이터만0으로 만든 뒤 준비 상태 유지, ACK/준비 해제 뒤Low와 empty=true를 비교한다. GPIO/DMA 우회 RAM 기록을 실제 핀 전압 또는 QCC 수신 완료로 사용하지 않는다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-026의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 응답 바이트는 [0x12,0x34] 순서다. 응답 준비 신호가 High이면 버퍼 비어 있음 조회는 false다. 준비 신호 해제 후 Low이며 조회는 true다. - 버퍼 초기화 후 모든 데이터는 0이다. 데이터 지우기와 응답 준비 신호 해제는 별도 기능이다. | 검증 결과 초기 응답 없음 / 응답 준비 신호=Low; TxBufferEmpty=true 응답 [0x12,0x34] 게시 / tx[0..1]=[0x12,0x34]; tx[20]=2; 응답 준비 신호=High; TxBufferEmpty=false 응답 준비 상태에서 배열만 초기화 / tx[0..20]=전부 0; 응답 준비 신호=High; TxBufferEmpty=false | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 초기 응답 없음 예상 결과: 응답 준비 신호=Low; TxBufferEmpty=true | 검증 [1] 초기 응답 없음 / 응답 준비 신호=Low; TxBufferEmpty=true 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 응답 [0x12,0x34] 게시 예상 결과: tx[0..1]=[0x12,0x34]; tx[20]=2; 응답 준비 신호=High; TxBufferEmpty=false | 검증 [2] 응답 [0x12,0x34] 게시 / tx[0..1]=[0x12,0x34]; tx[20]=2; 응답 준비 신호=High; TxBufferEmpty=false 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 응답 준비 상태에서 배열만 초기화 예상 결과: tx[0..20]=전부 0; 응답 준비 신호=High; TxBufferEmpty=false | 검증 [3] 응답 준비 상태에서 배열만 초기화 / tx[0..20]=전부 0; 응답 준비 신호=High; TxBufferEmpty=false 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 응답 준비 신호 해제 예상 결과: tx[0..20]=전부 0; 응답 준비 신호=Low; TxBufferEmpty=true | 검증 [4] 응답 준비 신호 해제 / tx[0..20]=전부 0; 응답 준비 신호=Low; TxBufferEmpty=true 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: clear_ReadCommandForSPI_Master와 clear_SPI_Tx_Buffer 후 input=[18,52], 길이=2로 writeDataToSpiTxBuff. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-026] C1 A[0:5]=1,18,52,2,0,1 [UT-CM3-026] C1 PASS N=6 F=0 | [UT-CM3-026] C1 A[0:5]=1,18,52,2,0,1 [UT-CM3-026] C1 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 직전 응답 대기 상태에서 clear_SPI_Tx_Buffer로 21원소 모두 확인, 이후 clear_ReadCommandForSPI_Master. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-026] C2 A[0:16]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CM3-026] C2 A[17:22]=0,0,0,0,0,1 [UT-CM3-026] C2 PASS N=23 F=0 | [UT-CM3-026] C2 A[0:16]=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 [UT-CM3-026] C2 A[17:22]=0,0,0,0,0,1 [UT-CM3-026] C2 PASS N=23 F=0
CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | 펄스 지속 시간보다 짧은 전송 슬롯에 자극을 배치하지 않도록 한다. | T | SU-ID-CM3-027 (자극 프레임 수 계산) | - 사용 전극 수는 32로 설정하고 펄스폭 13us와 14us를 각각 입력한다. 조건별 RTT 출력은 필요 시간, 채널당 프레임 수, 1ms당 전송 가능 채널 수의 순서로 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - CM3 그룹(ut cm3 1)을 실행한다. [UT-CM3-027]의 C1은 조건 [1], C2는 조건 [2]의 출력이다. A[0:2]의 세 값이 각각 (40,1,24), (42,2,12)인지 확인하고 PASS N=3 F=0을 확인한다. | 판정 범위 - 필요 시간은 40,42 이고 채널당 프레임은 1,2 이다. 1ms당 전송 가능 채널 수는 각각 24,12 이다. | 검증 결과 전극 수=32, 펄스폭=13us / 필요 시간=40us; 채널당 프레임=1; 1ms당 전송 가능 채널=24 전극 수=32, 펄스폭=14us / 필요 시간=42us; 채널당 프레임=2; 1ms당 전송 가능 채널=12 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 전극 수=32, 펄스폭=13us 예상 결과: 필요 시간=40us; 채널당 프레임=1; 1ms당 전송 가능 채널=24 | 검증 [1] 전극 수=32, 펄스폭=13us / 필요 시간=40us; 채널당 프레임=1; 1ms당 전송 가능 채널=24 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 전극 수=32, 펄스폭=14us 예상 결과: 필요 시간=42us; 채널당 프레임=2; 1ms당 전송 가능 채널=12 | 검증 [2] 전극 수=32, 펄스폭=14us / 필요 시간=42us; 채널당 프레임=2; 1ms당 전송 가능 채널=12 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 13 μs 프레임 경계 입력/절차: calculationNumFramePerOneChannle(13)의 결과가 양수인지 먼저 확인한다. 양수이면 calculationTransferableChanneNum(frame,32)를 호출하며, 아니면 기록값 -1로 실패를 남긴다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 실제 중간 소요시간 (μs) 사전 예상값: 40 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 채널당 프레임 수 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 1 ms당 전송 가능한 채널 수 사전 예상값: 24 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-027] C1 PASS N=3 F=0. | 검증 [1] / 13 μs 프레임 경계 출력[0] 실제 중간 소요시간 (μs) = 40 출력[1] 채널당 프레임 수 = 1 출력[2] 1 ms당 전송 가능한 채널 수 = 24
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 14 μs 프레임 경계 입력/절차: calculationNumFramePerOneChannle(14)의 결과가 양수인지 먼저 확인한다. 양수이면 calculationTransferableChanneNum(frame,32)를 호출하며, 아니면 기록값 -1로 실패를 남긴다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 실제 중간 소요시간 (μs) 사전 예상값: 42 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 채널당 프레임 수 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 1 ms당 전송 가능한 채널 수 사전 예상값: 12 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-027] C2 PASS N=3 F=0. | 검증 [2] / 14 μs 프레임 경계 출력[0] 실제 중간 소요시간 (μs) = 42 출력[1] 채널당 프레임 수 = 2 출력[2] 1 ms당 전송 가능한 채널 수 = 12
[9 empty] | 조건 [1]의 예상 RTT 출력(C1) 입력: 전극 수=32, 펄스폭=13us 출력 순서: 필요 시간(us), 채널당 프레임 수, 1ms당 전송 가능 채널 수 [UT-CM3-027] C1 A[0:2]=40,1,24 [UT-CM3-027] C1 PASS N=3 F=0 | 조건 [1]의 RTT 확인 결과(C1) [UT-CM3-027] C1 A[0:2]=40,1,24 [UT-CM3-027] C1 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 조건 [2]의 예상 RTT 출력(C2) 입력: 전극 수=32, 펄스폭=14us 출력 순서: 필요 시간(us), 채널당 프레임 수, 1ms당 전송 가능 채널 수 [UT-CM3-027] C2 A[0:2]=42,2,12 [UT-CM3-027] C2 PASS N=3 F=0 | 조건 [2]의 RTT 확인 결과(C2) [UT-CM3-027] C2 A[0:2]=42,2,12 [UT-CM3-027] C2 PASS N=3 F=0
CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | 지정 전류가 내부기에서 표현 가능한 범위에 들어가도록 DAC 설정과 채널 값을 함께 구한다. | T | SU-ID-CM3-028 (내부기 DAC 범위와 T/C 변환) | - 내부기 DAC의 자극 전류 상한 A/B/C/D를 400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B를 295/592uA로 고정한다. A 범위 환산계수는 20871/14435(Q1.15), 펄스폭은 25us, 전극 수는 32로 설정한다. 전 채널 T/C 입력 전류는 100/300uA로 설정한다. - 전하량 경계는 T=100uA/C=300uA, 펄스폭 249/250/251us로 나눈다. 별도 DAC 범위 초과는 T=100uA/C=2500uA, 펄스폭 25us로 넣는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-028의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 자극 DAC와 오프셋 DAC는 각각 A 범위를 선택한다. 오프셋 전류는 100uA, 오프셋 레지스터 값은 44다. 32채널의 디지털 T/C 값은 각각 0/127이고 계산은 true(성공)를 반환한다. - 지원 상한을 넘는 입력은 실패로 반환한다. 이 시험은 변환 계산값을 확인하며 실제 전극 전류를 측정하는 시험은 아니다. - 전하량 Q[pC]=전류[uA]*펄스폭[us], 한계=75000pC(75nC). 74700pC(249us)와 75000pC(250us)는 성공, 75300pC(251us)는 실패다. T/C 디지털 값은 정상 조건에서 0/127이다. DAC 범위 초과 조건은 전하량 62500pC로 한계 이하이나 전류 상한 2198uA를 넘으므로 실패다. 전하량 초과와 DAC 범위 초과를 구분한다. | 검증 결과 T/C 전류를 변환한 결과 32개 채널의 T 코드=0, C 코드=127이었다. 요청 전하 74700/75000 pC는 반환값=1, 75300 pC는 반환값=0이었다. C 레벨 2500 μA도 반환값=0으로 거부됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 32채널 T/C=100/300uA, 펄스폭=25us 예상 결과: 자극 DAC=A; 오프셋 DAC=A; 오프셋 전류=100uA; 오프셋 코드=44; T/C 코드=전 채널 0/127; 계산 반환=true | 검증 [1] 입력: 32채널 T/C=100/300uA, 펄스폭=25us 출력: 자극 DAC=A; 오프셋 DAC=A; 오프셋 전류=100uA; 오프셋 코드=44; T/C 코드=전 채널 0/127; 계산 반환=true
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: C=300uA, 펄스폭=249us 예상 결과: 전하량=74700pC; 한계=75000pC; 계산 반환=true; T/C 코드=전 채널 0/127 | 검증 [2] 입력: C=300uA, 펄스폭=249us 출력: 전하량=74700pC; 한계=75000pC; 계산 반환=true; T/C 코드=전 채널 0/127
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: C=300uA, 펄스폭=250us 예상 결과: 전하량=75000pC; 한계=75000pC; 계산 반환=true; T/C 코드=전 채널 0/127 | 검증 [3] 입력: C=300uA, 펄스폭=250us 출력: 전하량=75000pC; 한계=75000pC; 계산 반환=true; T/C 코드=전 채널 0/127
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: C=300uA, 펄스폭=251us 예상 결과: 전하량=75300pC; 한계=75000pC; 계산 반환=false(0) | 검증 [4] 입력: C=300uA, 펄스폭=251us 출력: 전하량=75300pC; 한계=75000pC; 계산 반환=false(0)
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: T/C=100/2500uA, 펄스폭=25us 예상 결과: 전하량=62500pC; DAC 전류 상한=2198uA; 계산 반환=false(0) | 검증 [5] 입력: T/C=100/2500uA, 펄스폭=25us 출력: 전하량=62500pC; DAC 전류 상한=2198uA; 계산 반환=false(0)
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 32채널 T=100/C=300 μA 정상 변환 입력/절차: setting_stimulationRange(25,t,c,32,td,cd)를 호출한다. 모든 32개 입력/출력 원소를 검사한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 함수 반환 (1=계산 성공,0=실패) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 자극 DAC 범위 (A=0) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 오프셋 DAC 범위 (A=0) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 오프셋 전류 (μA) 사전 예상값: 100 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 오프셋 레지스터 코드 사전 예상값: 44 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: T 출력[0] | 검증 [1] / 32채널 T=100/C=300 μA 정상 변환 출력[0] 함수 반환 (1=계산 성공,0=실패) = 1 출력[1] 자극 DAC 범위 (A=0) = 0 출력[2] 오프셋 DAC 범위 (A=0) = 0 출력[3] 오프셋 전류 (μA) = 100 출력[4] 오프셋 레지스터 코드 = 44 출력[5] T 출력[0] = 0 출력[6] C 출력[0] = 127 출력[7] T 출력[1] = 0 출력[8] C 출력[1] = 127 출력[9] T 출력[2] = 0 출력[10] C 출력[2] = 127 출력[11] T 출력[3] = 0 출력[12] C 출력[3] = 127 출력[13] T 출력[4] = 0 출력[14] C 출력[4] = 127 출력[15] T 출력[5] = 0 출력[16] C 출력[5] = 127 출력[17] T 출력[6] = 0 출력[18] C 출력[6] = 127 출력[19] T 출력[7] = 0 출력[20] C 출력[7] = 127 출력[21] T 출력[8] = 0 출력[22] C 출력[8] = 127 출력[23] T 출력[9] = 0 출력[24] C 출력[9] = 127 출력[25] T 출력[10] = 0 출력[26] C 출력[10] = 127 출력[27] T 출력[11] = 0 출력[28] C 출력[11] = 127 출력[29] T 출력[12] = 0 출력[30] C 출력[12] = 127 출력[31] T 출력[13] = 0 출력[32] C 출력[13] = 127 출력[33] T 출력[14] = 0 출력[34] C 출력[14] = 127 출력[35] T 출력[15] = 0 출력[36] C 출력[15] = 127 출력[37] T 출력[16] = 0 출력[38] C 출력[16] = 127 출력[39] T 출력[17] = 0 출력[40] C 출력[17] = 127 출력[41] T 출력[18] = 0 출력[42] C 출력[18] = 127 출력[43] T 출력[19] = 0 출력[44] C 출력[19] = 127 출력[45] T 출력[20] = 0 출력[46] C 출력[20] = 127 출력[47] T 출력[21] = 0 출력[48] C 출력[21] = 127 출력[49] T 출력[22] = 0 출력[50] C 출력[22] = 127 출력[51] T 출력[23] = 0 출력[52] C 출력[23] = 127 출력[53] T 출력[24] = 0 출력[54] C 출력[24] = 127 출력[55] T 출력[25] = 0 출력[56] C 출력[25] = 127 출력[57] T 출력[26] = 0 출력[58] C 출력[26] = 127 출력[59] T 출력[27] = 0 출력[60] C 출력[27] = 127 출력[61] T 출력[28] = 0 출력[62] C 출력[28] = 127 출력[63] T 출력[29] = 0 출력[64] C 출력[29] = 127 출력[65] T 출력[30] = 0 출력[66] C 출력[30] = 127 출력[67] T 출력[31] = 0 출력[68] C 출력[31] = 127
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: C 출력[0] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: T 출력[1] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: C 출력[1] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: T 출력[2] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: C 출력[2] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: T 출력[3] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: C 출력[3]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: T 출력[4] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: C 출력[4] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: T 출력[5] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: C 출력[5] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: T 출력[6] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: C 출력[6] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: T 출력[7]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: C 출력[7] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: T 출력[8] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: C 출력[8] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: T 출력[9] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: C 출력[9] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: T 출력[10] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: C 출력[10]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: T 출력[11] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: C 출력[11] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: T 출력[12] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: C 출력[12] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: T 출력[13] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 32 출력 의미/단위: C 출력[13] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 33 출력 의미/단위: T 출력[14]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 34 출력 의미/단위: C 출력[14] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 35 출력 의미/단위: T 출력[15] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 36 출력 의미/단위: C 출력[15] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 37 출력 의미/단위: T 출력[16] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 38 출력 의미/단위: C 출력[16] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 39 출력 의미/단위: T 출력[17] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 40 출력 의미/단위: C 출력[17] 사전 예상값: 127
payload 인덱스: 41 출력 의미/단위: T 출력[18] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 42 출력 의미/단위: C 출력[18] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 43 출력 의미/단위: T 출력[19] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 44 출력 의미/단위: C 출력[19] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 45 출력 의미/단위: T 출력[20] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 46 출력 의미/단위: C 출력[20] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 47 출력 의미/단위: T 출력[21] 사전 예상값: 0
payload 인덱스: 48 출력 의미/단위: C 출력[21] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 49 출력 의미/단위: T 출력[22] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 50 출력 의미/단위: C 출력[22] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 51 출력 의미/단위: T 출력[23] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 52 출력 의미/단위: C 출력[23] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 53 출력 의미/단위: T 출력[24] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 54 출력 의미/단위: C 출력[24] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 55
출력 의미/단위: T 출력[25] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 56 출력 의미/단위: C 출력[25] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 57 출력 의미/단위: T 출력[26] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 58 출력 의미/단위: C 출력[26] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 59 출력 의미/단위: T 출력[27] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 60 출력 의미/단위: C 출력[27] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 61 출력 의미/단위: T 출력[28] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 62
출력 의미/단위: C 출력[28] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 63 출력 의미/단위: T 출력[29] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 64 출력 의미/단위: C 출력[29] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 65 출력 의미/단위: T 출력[30] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 66 출력 의미/단위: C 출력[30] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 67 출력 의미/단위: T 출력[31] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 68 출력 의미/단위: C 출력[31] 사전 예상값: 127 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-028] C1 PASS N=69 F=0.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 전하량은 미만이나 DAC 범위를 초과 입력/절차: 모든 C[i]=2500 μA, T[i]=100 μA(i=0..31), 폭=25 μs로 호출한다. 62500 pC는 75000 pC 미만이나 지원 최대 전류 2198 μA를 넘는다. 반환만 비교하고 실패 출력 배열은 판정하지 않는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 범위 선택 반환 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-028] C2 PASS N=1 F=0. | 검증 [2] 출력[0] 범위 선택 반환 = 0
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — 비트 구간 소거 입력/절차: 0xFFFF에서 시작 비트 4(최하위가 0), 길이 4비트인 4..7을 data_clearBit로 지웁니다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 결과 (0xFF0F) 사전 예상값: 65295 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-028] C3 PASS N=1 F=0. | 검증 [3] / 비트 구간 소거 출력[0] 결과 (0xFF0F) = 65295
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4) — 74700 pC 전하량 경계 입력/절차: 모든 T[i]=100, C[i]=300 μA(i=0..31)로 복구하고 폭=249 μs를 입력한다. Q=I×PW=74700 pC이다. 한계 이하만 성공 1, 초과는 실패 0이 예상값이다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 입력 펄스폭 (μs) 사전 예상값: 249 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 입력 C[0] (μA) 사전 예상값: 300 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 계산 전하량 (pC) 사전 예상값: 74700 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 전하량 한계 (pC) 사전 예상값: 75000 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 함수 반환 사전 예상값: 1 | 검증 [4] / 74700 pC 전하량 경계 출력[0] 입력 펄스폭 (μs) = 249 출력[1] 입력 C[0] (μA) = 300 출력[2] 계산 전하량 (pC) = 74700 출력[3] 전하량 한계 (pC) = 75000 출력[4] 함수 반환 = 1 출력[5] 자극 DAC 범위 (A=0) = 0 출력[6] 오프셋 전류 (μA) = 100 출력[7] T 출력[0] = 0 출력[8] C 출력[0] = 127 출력[9] T 출력[31] = 0 출력[10] C 출력[31] = 127
payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 자극 DAC 범위 (A=0) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 오프셋 전류 (μA) 사전 예상값: 100 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: T 출력[0] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: C 출력[0] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: T 출력[31] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: C 출력[31] 사전 예상값: 127 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-028] C4 PASS N=11 F=0.
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5) — 75000 pC 전하량 경계 입력/절차: 모든 T[i]=100, C[i]=300 μA(i=0..31)로 복구하고 폭=250 μs를 입력한다. Q=I×PW=75000 pC이다. 한계 이하만 성공 1, 초과는 실패 0이 예상값이다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 입력 펄스폭 (μs) 사전 예상값: 250 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 입력 C[0] (μA) 사전 예상값: 300 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 계산 전하량 (pC) 사전 예상값: 75000 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 전하량 한계 (pC) 사전 예상값: 75000 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 함수 반환 사전 예상값: 1 | 검증 [5] / 75000 pC 전하량 경계 출력[0] 입력 펄스폭 (μs) = 250 출력[1] 입력 C[0] (μA) = 300 출력[2] 계산 전하량 (pC) = 75000 출력[3] 전하량 한계 (pC) = 75000 출력[4] 함수 반환 = 1 출력[5] 자극 DAC 범위 (A=0) = 0 출력[6] 오프셋 전류 (μA) = 100 출력[7] T 출력[0] = 0 출력[8] C 출력[0] = 127 출력[9] T 출력[31] = 0 출력[10] C 출력[31] = 127
payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 자극 DAC 범위 (A=0) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 오프셋 전류 (μA) 사전 예상값: 100 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: T 출력[0] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: C 출력[0] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: T 출력[31] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: C 출력[31] 사전 예상값: 127 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-028] C5 PASS N=11 F=0.
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6) — 75300 pC 전하량 경계 입력/절차: 모든 T[i]=100, C[i]=300 μA(i=0..31)로 복구하고 폭=251 μs를 입력한다. Q=I×PW=75300 pC이다. 한계 이하만 성공 1, 초과는 실패 0이 예상값이다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 입력 펄스폭 (μs) 사전 예상값: 251 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 입력 C[0] (μA) 사전 예상값: 300 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 계산 전하량 (pC) | 검증 [6] / 75300 pC 전하량 경계 출력[0] 입력 펄스폭 (μs) = 251 출력[1] 입력 C[0] (μA) = 300 출력[2] 계산 전하량 (pC) = 75300 출력[3] 전하량 한계 (pC) = 75000 출력[4] 함수 반환 = 0
사전 예상값: 75300 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 전하량 한계 (pC) 사전 예상값: 75000 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 함수 반환 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-028] C6 PASS N=5 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: setting_stimulationRange(25,t,c,32,td,cd)를 호출한다. 모든 32개 입력/출력 원소를 검사한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-028] C1 A[0:11]=1,0,0,100,44,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-028] C1 A[12:22]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-028] C1 A[23:33]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-028] C1 A[34:44]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-028] C1 A[45:55]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-028] C1 A[56:66]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-028] C1 A[67:68]=0,127 [UT-CM3-028] C1 PASS N=69 F=0 | [UT-CM3-028] C1 A[0:11]=1,0,0,100,44,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-028] C1 A[12:22]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-028] C1 A[23:33]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-028] C1 A[34:44]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-028] C1 A[45:55]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-028] C1 A[56:66]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-028] C1 A[67:68]=0,127 [UT-CM3-028] C1 PASS N=69 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 모든 C[i]=2500 μA, T[i]=100 μA(i=0..31), 폭=25 μs로 호출한다. 62500 pC는 75000 pC 미만이나 지원 최대 전류 2198 μA를 넘는다. 반환만 비교하고 실패 출력 배열은 판정하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-028] C2 A[0:0]=0 [UT-CM3-028] C2 PASS N=1 F=0 | [UT-CM3-028] C2 A[0:0]=0 [UT-CM3-028] C2 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: 0xFFFF에서 시작 비트 4(최하위가 0), 길이 4비트인 4..7을 data_clearBit로 지웁니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-028] C3 A[0:0]=65295 [UT-CM3-028] C3 PASS N=1 F=0 | [UT-CM3-028] C3 A[0:0]=65295 [UT-CM3-028] C3 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 입력/절차: 모든 T[i]=100, C[i]=300 μA(i=0..31)로 복구하고 폭=249 μs를 입력한다. Q=I×PW=74700 pC이다. 한계 이하만 성공 1, 초과는 실패 0이 예상값이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-028] C4 A[0:9]=249,300,74700,75000,1,0,100,0,127,0 [UT-CM3-028] C4 A[10:10]=127 [UT-CM3-028] C4 PASS N=11 F=0 | [UT-CM3-028] C4 A[0:9]=249,300,74700,75000,1,0,100,0,127,0 [UT-CM3-028] C4 A[10:10]=127 [UT-CM3-028] C4 PASS N=11 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 입력/절차: 모든 T[i]=100, C[i]=300 μA(i=0..31)로 복구하고 폭=250 μs를 입력한다. Q=I×PW=75000 pC이다. 한계 이하만 성공 1, 초과는 실패 0이 예상값이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-028] C5 A[0:9]=250,300,75000,75000,1,0,100,0,127,0 [UT-CM3-028] C5 A[10:10]=127 [UT-CM3-028] C5 PASS N=11 F=0 | [UT-CM3-028] C5 A[0:9]=250,300,75000,75000,1,0,100,0,127,0 [UT-CM3-028] C5 A[10:10]=127 [UT-CM3-028] C5 PASS N=11 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: 입력/절차: 모든 T[i]=100, C[i]=300 μA(i=0..31)로 복구하고 폭=251 μs를 입력한다. Q=I×PW=75300 pC이다. 한계 이하만 성공 1, 초과는 실패 0이 예상값이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-028] C6 A[0:4]=251,300,75300,75000,0 [UT-CM3-028] C6 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-028] C6 A[0:4]=251,300,75300,75000,0 [UT-CM3-028] C6 PASS N=5 F=0
CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 신호처리 코어와 내부기 설정이 동일한 자극 파라미터를 사용하게 한다. | T | SU-ID-CM3-029 (자극 파라미터 계산 결과 공유) | - 펄스폭 25us, 전극 수 32, 전 채널 T/C 입력 전류 100/300uA를 설정한다. DAC 자극 상한 A/B/C/D=400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B=295/592uA, A 환산계수=20871/14435(Q1.15)를 적용한다. CIS와 NofM을 각각 선택한다. - CIS의 펄스폭을 249/250/251us로 나누어 전하량 경계를 시험한다. 별도 DAC 실패는 T=100uA/C=2500uA, 펄스폭 25us다. 실패 상태 관찰에서는 기존 완료 플래그를 0/1로 각각 둔다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 계산 반환값과 공유 갱신을 구분하여 저장한다. DAC 범위 실패의 복사 직전 시험 경계에서는 초기화되지 않은 T/C 지역 배열을 읽지 않고 복사 시도/프레임/완료 상태만 OBSERVED로 남긴다. 이 관찰에서 시험 경계가 보존한 값은 제품의 실패 후 보존 증거가 아니다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-029의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - NofM 32대역은 자극당 3프레임, 1ms당 8채널이다. CIS는 자극당 2프레임, 1ms당 12채널이다. 공유한 32채널 디지털 T/C는 각각 0/127이다. 계산 실패를 정상 공유 완료로 처리하지 않는다. - CIS 249us/250us는 각각 성공, 자극당 13프레임/1ms당 1채널이다. 251us(75300pC)는 실패다. 계산 함수 자체는 완료 플래그를 설정하지 않는다. 실패 후 공유값 유지/초기화 정책은 상세 설계에서 결정한 뒤 별도 판정하며 현재 관찰을 합격으로 처리하지 않는다. | 검증 결과 CIS 계산 후 프레임=2, 전송 채널=12, NofM은 프레임=3, 전송 채널=8이었다. 펄스폭 249/250 μs에서 계산 성공=1, 프레임=13, 채널=1이었다. 251 μs/75300 pC는 반환값=0이었다. 실패를 입력한 완료 게시 시험에서 완료 플래그=0을 확인했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: CIS, 25us, 32채널 T/C=100/300uA 예상 결과: 자극당 프레임=2; 1ms당 채널=12; 공유 T/C 코드=전 채널 0/127 | 검증 [1] 입력: CIS, 25us, 32채널 T/C=100/300uA 출력: 자극당 프레임=2; 1ms당 채널=12; 공유 T/C 코드=전 채널 0/127
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: NofM, 25us, 32대역 T/C=100/300uA 예상 결과: 자극당 프레임=3; 1ms당 채널=8; 공유 T/C 코드=전 채널 0/127 | 검증 [2] 입력: NofM, 25us, 32대역 T/C=100/300uA 출력: 자극당 프레임=3; 1ms당 채널=8; 공유 T/C 코드=전 채널 0/127
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: CIS, 249us/250us, C=300uA 예상 결과: 계산 반환=true/true; 자극당 프레임=13/13; 1ms당 채널=1/1 | 검증 [3] 입력: CIS, 249us/250us, C=300uA 출력: 계산 반환=true/true; 자극당 프레임=13/13; 1ms당 채널=1/1
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: CIS, 251us, C=300uA 예상 결과: 전하량=75300pC; 계산 반환=false(0) | 검증 [4] 입력: CIS, 251us, C=300uA 출력: 전하량=75300pC; 계산 반환=false(0)
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 계산 함수 직접 호출, 완료 초기값=0/1 예상 결과: 완료 플래그=초기 0/1 유지; 함수 내 완료 게시=없음 | 검증 [5] 입력: 계산 함수 직접 호출, 완료 초기값=0/1 출력: 완료 플래그=초기 0/1 유지; 함수 내 완료 게시=없음
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: DAC 실패 후 실제 호출자의 완료 게시 예상 결과: 계산 반환=false(0); 완료 게시=0 | 검증 [6] 입력: DAC 실패 후 실제 호출자의 완료 게시 출력: 계산 반환=false(0); 완료 게시=0
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: DAC 실패 후 공유 처리 관찰(C91/C92) 예상 결과: 완료 플래그=초기 0/1 유지. T/C 복사 시도, 프레임/채널, PCM은 실패 경로의 동작 관찰 항목이다. | 검증 [7] 입력: DAC 계산 실패, 완료 플래그 초기값 0/1. 출력: 함수 반환=0, 완료 플래그=각각 0/1로 유지. 공유 T/C 시험값의 처음/끝은 600/631, 700/731로 유지됐다. C91/C92의 나머지 관찰값은 아래에 기록했다.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — CIS 계산과 공유 입력/절차: 폭 25 μs와 32밴드는 유지하고 전략을 CIS으로 바꿔 calculationStimulParaN_cfxShare를 호출한다. 출력 배열은 모든 i=0..31을 검사한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 함수 반환 (1=성공) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 채널당 프레임 수 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 1 ms당 전송 채널 수 사전 예상값: 12 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 공유 T 코드[0] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 공유 C 코드[0] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 공유 T 코드[1] | 검증 [1] / CIS 계산과 공유 출력[0] 함수 반환 (1=성공) = 1 출력[1] 채널당 프레임 수 = 2 출력[2] 1 ms당 전송 채널 수 = 12 출력[3] 공유 T 코드[0] = 0 출력[4] 공유 C 코드[0] = 127 출력[5] 공유 T 코드[1] = 0 출력[6] 공유 C 코드[1] = 127 출력[7] 공유 T 코드[2] = 0 출력[8] 공유 C 코드[2] = 127 출력[9] 공유 T 코드[3] = 0 출력[10] 공유 C 코드[3] = 127 출력[11] 공유 T 코드[4] = 0 출력[12] 공유 C 코드[4] = 127 출력[13] 공유 T 코드[5] = 0 출력[14] 공유 C 코드[5] = 127 출력[15] 공유 T 코드[6] = 0 출력[16] 공유 C 코드[6] = 127 출력[17] 공유 T 코드[7] = 0 출력[18] 공유 C 코드[7] = 127 출력[19] 공유 T 코드[8] = 0 출력[20] 공유 C 코드[8] = 127 출력[21] 공유 T 코드[9] = 0 출력[22] 공유 C 코드[9] = 127 출력[23] 공유 T 코드[10] = 0 출력[24] 공유 C 코드[10] = 127 출력[25] 공유 T 코드[11] = 0 출력[26] 공유 C 코드[11] = 127 출력[27] 공유 T 코드[12] = 0 출력[28] 공유 C 코드[12] = 127 출력[29] 공유 T 코드[13] = 0 출력[30] 공유 C 코드[13] = 127 출력[31] 공유 T 코드[14] = 0 출력[32] 공유 C 코드[14] = 127 출력[33] 공유 T 코드[15] = 0 출력[34] 공유 C 코드[15] = 127 출력[35] 공유 T 코드[16] = 0 출력[36] 공유 C 코드[16] = 127 출력[37] 공유 T 코드[17] = 0 출력[38] 공유 C 코드[17] = 127 출력[39] 공유 T 코드[18] = 0 출력[40] 공유 C 코드[18] = 127 출력[41] 공유 T 코드[19] = 0 출력[42] 공유 C 코드[19] = 127 출력[43] 공유 T 코드[20] = 0 출력[44] 공유 C 코드[20] = 127 출력[45] 공유 T 코드[21] = 0 출력[46] 공유 C 코드[21] = 127 출력[47] 공유 T 코드[22] = 0 출력[48] 공유 C 코드[22] = 127 출력[49] 공유 T 코드[23] = 0 출력[50] 공유 C 코드[23] = 127 출력[51] 공유 T 코드[24] = 0 출력[52] 공유 C 코드[24] = 127 출력[53] 공유 T 코드[25] = 0 출력[54] 공유 C 코드[25] = 127 출력[55] 공유 T 코드[26] = 0 출력[56] 공유 C 코드[26] = 127 출력[57] 공유 T 코드[27] = 0 출력[58] 공유 C 코드[27] = 127 출력[59] 공유 T 코드[28] = 0 출력[60] 공유 C 코드[28] = 127 출력[61] 공유 T 코드[29] = 0 출력[62] 공유 C 코드[29] = 127 출력[63] 공유 T 코드[30] = 0 출력[64] 공유 C 코드[30] = 127 출력[65] 공유 T 코드[31] = 0 출력[66] 공유 C 코드[31] = 127 출력[67] 계산 완료 게시 플래그 = 0
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 공유 C 코드[1] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 공유 T 코드[2] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 공유 C 코드[2] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 공유 T 코드[3] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 공유 C 코드[3] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 공유 T 코드[4] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 공유 C 코드[4]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 공유 T 코드[5] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 공유 C 코드[5] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 공유 T 코드[6] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 공유 C 코드[6] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 공유 T 코드[7] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 공유 C 코드[7] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 공유 T 코드[8]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: 공유 C 코드[8] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 공유 T 코드[9] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 공유 C 코드[9] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 공유 T 코드[10] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 공유 C 코드[10] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 공유 T 코드[11] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 공유 C 코드[11]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 공유 T 코드[12] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 공유 C 코드[12] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 공유 T 코드[13] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 공유 C 코드[13] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 공유 T 코드[14] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 32 출력 의미/단위: 공유 C 코드[14] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 33 출력 의미/단위: 공유 T 코드[15]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 34 출력 의미/단위: 공유 C 코드[15] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 35 출력 의미/단위: 공유 T 코드[16] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 36 출력 의미/단위: 공유 C 코드[16] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 37 출력 의미/단위: 공유 T 코드[17] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 38 출력 의미/단위: 공유 C 코드[17] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 39 출력 의미/단위: 공유 T 코드[18] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 40 출력 의미/단위: 공유 C 코드[18]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 41 출력 의미/단위: 공유 T 코드[19] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 42 출력 의미/단위: 공유 C 코드[19] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 43 출력 의미/단위: 공유 T 코드[20] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 44 출력 의미/단위: 공유 C 코드[20] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 45 출력 의미/단위: 공유 T 코드[21] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 46 출력 의미/단위: 공유 C 코드[21] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 47 출력 의미/단위: 공유 T 코드[22]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 48 출력 의미/단위: 공유 C 코드[22] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 49 출력 의미/단위: 공유 T 코드[23] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 50 출력 의미/단위: 공유 C 코드[23] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 51 출력 의미/단위: 공유 T 코드[24] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 52 출력 의미/단위: 공유 C 코드[24] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 53 출력 의미/단위: 공유 T 코드[25] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 54 출력 의미/단위: 공유 C 코드[25]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 55 출력 의미/단위: 공유 T 코드[26] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 56 출력 의미/단위: 공유 C 코드[26] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 57 출력 의미/단위: 공유 T 코드[27] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 58 출력 의미/단위: 공유 C 코드[27] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 59 출력 의미/단위: 공유 T 코드[28] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 60 출력 의미/단위: 공유 C 코드[28] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 61 출력 의미/단위: 공유 T 코드[29]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 62 출력 의미/단위: 공유 C 코드[29] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 63 출력 의미/단위: 공유 T 코드[30] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 64 출력 의미/단위: 공유 C 코드[30] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 65 출력 의미/단위: 공유 T 코드[31] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 66 출력 의미/단위: 공유 C 코드[31] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 67 출력 의미/단위: 계산 완료 게시 플래그 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-029] C1 PASS N=68 F=0.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — NofM 계산과 공유 입력/절차: 폭 25 μs와 32밴드는 유지하고 전략을 NofM으로 바꿔 calculationStimulParaN_cfxShare를 호출한다. 출력 배열은 모든 i=0..31을 검사한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 함수 반환 (1=성공) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 채널당 프레임 수 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 1 ms당 전송 채널 수 사전 예상값: 8 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 공유 T 코드[0] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 공유 C 코드[0] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 공유 T 코드[1] | 검증 [2] / NofM 계산과 공유 출력[0] 함수 반환 (1=성공) = 1 출력[1] 채널당 프레임 수 = 3 출력[2] 1 ms당 전송 채널 수 = 8 출력[3] 공유 T 코드[0] = 0 출력[4] 공유 C 코드[0] = 127 출력[5] 공유 T 코드[1] = 0 출력[6] 공유 C 코드[1] = 127 출력[7] 공유 T 코드[2] = 0 출력[8] 공유 C 코드[2] = 127 출력[9] 공유 T 코드[3] = 0 출력[10] 공유 C 코드[3] = 127 출력[11] 공유 T 코드[4] = 0 출력[12] 공유 C 코드[4] = 127 출력[13] 공유 T 코드[5] = 0 출력[14] 공유 C 코드[5] = 127 출력[15] 공유 T 코드[6] = 0 출력[16] 공유 C 코드[6] = 127 출력[17] 공유 T 코드[7] = 0 출력[18] 공유 C 코드[7] = 127 출력[19] 공유 T 코드[8] = 0 출력[20] 공유 C 코드[8] = 127 출력[21] 공유 T 코드[9] = 0 출력[22] 공유 C 코드[9] = 127 출력[23] 공유 T 코드[10] = 0 출력[24] 공유 C 코드[10] = 127 출력[25] 공유 T 코드[11] = 0 출력[26] 공유 C 코드[11] = 127 출력[27] 공유 T 코드[12] = 0 출력[28] 공유 C 코드[12] = 127 출력[29] 공유 T 코드[13] = 0 출력[30] 공유 C 코드[13] = 127 출력[31] 공유 T 코드[14] = 0 출력[32] 공유 C 코드[14] = 127 출력[33] 공유 T 코드[15] = 0 출력[34] 공유 C 코드[15] = 127 출력[35] 공유 T 코드[16] = 0 출력[36] 공유 C 코드[16] = 127 출력[37] 공유 T 코드[17] = 0 출력[38] 공유 C 코드[17] = 127 출력[39] 공유 T 코드[18] = 0 출력[40] 공유 C 코드[18] = 127 출력[41] 공유 T 코드[19] = 0 출력[42] 공유 C 코드[19] = 127 출력[43] 공유 T 코드[20] = 0 출력[44] 공유 C 코드[20] = 127 출력[45] 공유 T 코드[21] = 0 출력[46] 공유 C 코드[21] = 127 출력[47] 공유 T 코드[22] = 0 출력[48] 공유 C 코드[22] = 127 출력[49] 공유 T 코드[23] = 0 출력[50] 공유 C 코드[23] = 127 출력[51] 공유 T 코드[24] = 0 출력[52] 공유 C 코드[24] = 127 출력[53] 공유 T 코드[25] = 0 출력[54] 공유 C 코드[25] = 127 출력[55] 공유 T 코드[26] = 0 출력[56] 공유 C 코드[26] = 127 출력[57] 공유 T 코드[27] = 0 출력[58] 공유 C 코드[27] = 127 출력[59] 공유 T 코드[28] = 0 출력[60] 공유 C 코드[28] = 127 출력[61] 공유 T 코드[29] = 0 출력[62] 공유 C 코드[29] = 127 출력[63] 공유 T 코드[30] = 0 출력[64] 공유 C 코드[30] = 127 출력[65] 공유 T 코드[31] = 0 출력[66] 공유 C 코드[31] = 127 출력[67] 계산 완료 게시 플래그 = 0
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 공유 C 코드[1] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 공유 T 코드[2] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: 공유 C 코드[2] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 공유 T 코드[3] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 공유 C 코드[3] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 공유 T 코드[4] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 공유 C 코드[4]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 공유 T 코드[5] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 공유 C 코드[5] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 공유 T 코드[6] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 16 출력 의미/단위: 공유 C 코드[6] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 17 출력 의미/단위: 공유 T 코드[7] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 18 출력 의미/단위: 공유 C 코드[7] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 19 출력 의미/단위: 공유 T 코드[8]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 20 출력 의미/단위: 공유 C 코드[8] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 21 출력 의미/단위: 공유 T 코드[9] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 22 출력 의미/단위: 공유 C 코드[9] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 23 출력 의미/단위: 공유 T 코드[10] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 24 출력 의미/단위: 공유 C 코드[10] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 25 출력 의미/단위: 공유 T 코드[11] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 26 출력 의미/단위: 공유 C 코드[11]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 27 출력 의미/단위: 공유 T 코드[12] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 28 출력 의미/단위: 공유 C 코드[12] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 29 출력 의미/단위: 공유 T 코드[13] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 30 출력 의미/단위: 공유 C 코드[13] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 31 출력 의미/단위: 공유 T 코드[14] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 32 출력 의미/단위: 공유 C 코드[14] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 33 출력 의미/단위: 공유 T 코드[15]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 34 출력 의미/단위: 공유 C 코드[15] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 35 출력 의미/단위: 공유 T 코드[16] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 36 출력 의미/단위: 공유 C 코드[16] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 37 출력 의미/단위: 공유 T 코드[17] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 38 출력 의미/단위: 공유 C 코드[17] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 39 출력 의미/단위: 공유 T 코드[18] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 40 출력 의미/단위: 공유 C 코드[18]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 41 출력 의미/단위: 공유 T 코드[19] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 42 출력 의미/단위: 공유 C 코드[19] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 43 출력 의미/단위: 공유 T 코드[20] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 44 출력 의미/단위: 공유 C 코드[20] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 45 출력 의미/단위: 공유 T 코드[21] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 46 출력 의미/단위: 공유 C 코드[21] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 47 출력 의미/단위: 공유 T 코드[22]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 48 출력 의미/단위: 공유 C 코드[22] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 49 출력 의미/단위: 공유 T 코드[23] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 50 출력 의미/단위: 공유 C 코드[23] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 51 출력 의미/단위: 공유 T 코드[24] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 52 출력 의미/단위: 공유 C 코드[24] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 53 출력 의미/단위: 공유 T 코드[25] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 54 출력 의미/단위: 공유 C 코드[25]
사전 예상값: 127 payload 인덱스: 55 출력 의미/단위: 공유 T 코드[26] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 56 출력 의미/단위: 공유 C 코드[26] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 57 출력 의미/단위: 공유 T 코드[27] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 58 출력 의미/단위: 공유 C 코드[27] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 59 출력 의미/단위: 공유 T 코드[28] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 60 출력 의미/단위: 공유 C 코드[28] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 61 출력 의미/단위: 공유 T 코드[29]
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 62 출력 의미/단위: 공유 C 코드[29] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 63 출력 의미/단위: 공유 T 코드[30] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 64 출력 의미/단위: 공유 C 코드[30] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 65 출력 의미/단위: 공유 T 코드[31] 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 66 출력 의미/단위: 공유 C 코드[31] 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 67 출력 의미/단위: 계산 완료 게시 플래그 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-029] C2 PASS N=68 F=0.
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — CIS 74700 pC 경계 입력/절차: CIS로 설정하고 펄스폭=249 μs, 전 32채널 T=100/C=300 μA를 입력한다. 249/250 μs의 소요시간은 512/514 μs, 프레임은 각각 13, 전송 채널은 1이다. 251 μs 초과 실패 후 공유 자료의 정책은 정하지 않는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 펄스폭 (μs) 사전 예상값: 249 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 계산 전하량 (pC) 사전 예상값: 74700 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 한계 (pC) 사전 예상값: 75000 | 검증 [3] / CIS 74700 pC 경계 출력[0] 펄스폭 (μs) = 249 출력[1] 계산 전하량 (pC) = 74700 출력[2] 한계 (pC) = 75000 출력[3] 함수 반환 = 1 출력[4] 채널당 프레임 수 = 13 출력[5] 1 ms당 전송 채널 수 = 1 출력[6] 계산 완료 플래그 = 0
payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 함수 반환 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 채널당 프레임 수 사전 예상값: 13 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 1 ms당 전송 채널 수 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 계산 완료 플래그 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-029] C3 PASS N=7 F=0.
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4) — CIS 75000 pC 경계 입력/절차: CIS로 설정하고 펄스폭=250 μs, 전 32채널 T=100/C=300 μA를 입력한다. 249/250 μs의 소요시간은 512/514 μs, 프레임은 각각 13, 전송 채널은 1이다. 251 μs 초과 실패 후 공유 자료의 정책은 정하지 않는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 펄스폭 (μs) 사전 예상값: 250 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 계산 전하량 (pC) 사전 예상값: 75000 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 한계 (pC) 사전 예상값: 75000 | 검증 [4] / CIS 75000 pC 경계 출력[0] 펄스폭 (μs) = 250 출력[1] 계산 전하량 (pC) = 75000 출력[2] 한계 (pC) = 75000 출력[3] 함수 반환 = 1 출력[4] 채널당 프레임 수 = 13 출력[5] 1 ms당 전송 채널 수 = 1 출력[6] 계산 완료 플래그 = 0
payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 함수 반환 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 채널당 프레임 수 사전 예상값: 13 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: 1 ms당 전송 채널 수 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 계산 완료 플래그 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-029] C4 PASS N=7 F=0.
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5) — CIS 75300 pC 경계 입력/절차: CIS로 설정하고 펄스폭=251 μs, 전 32채널 T=100/C=300 μA를 입력한다. 249/250 μs의 소요시간은 512/514 μs, 프레임은 각각 13, 전송 채널은 1이다. 251 μs 초과 실패 후 공유 자료의 정책은 정하지 않는다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 펄스폭 (μs) 사전 예상값: 251 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 계산 전하량 (pC) 사전 예상값: 75300 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 한계 (pC) 사전 예상값: 75000 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 함수 반환 사전 예상값: 0 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-029] C5 PASS N=4 F=0. | 검증 [5] / CIS 75300 pC 경계 출력[0] 펄스폭 (μs) = 251 출력[1] 계산 전하량 (pC) = 75300 출력[2] 한계 (pC) = 75000 출력[3] 함수 반환 = 0
[9 empty] | 검증 [91]의 입력/원소별 기준 (C91) — DAC 실패 관찰: 완료 초기값 0 입력/절차: prepare_map으로 초기화 후 모든 C[i]=2500 μA, 공유 T[i]=600+i, C[i]=700+i(i=0..31), 프레임=17, 전송 채널=18, 완료=0, 임시값=91/92, 오류=0을 준비한다. 실패 시 복사 직전 콜백이 미초기화 지역 배열 읽기를 건너뜁니다. 반환 직전의 아래 16필드를 기록한다. 아래 필드의 관찰 결과를 결과 칸에 기록한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 반환값 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: T/C 복사 시도 수 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 지역 배열 읽기 생략 (1=생략) 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 공유 프레임 수 | 검증 [91] / DAC 실패 관찰: 완료 초기값 0 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] T/C 복사 시도 수 = 1 출력[2] 지역 배열 읽기 생략 (1=생략) = 1 출력[3] 공유 프레임 수 = 2 출력[4] 공유 전송 채널 수 = 12 출력[5] PCM 모드 = 4 출력[6] 완료 초기값 = 0 출력[7] 완료 최종값 = 0 출력[8] CFX 실행 허용 = 0 출력[9] 자료 오류 코드 = 0 출력[10] 공유 T[0] = 600 출력[11] 공유 T[31] = 631 출력[12] 공유 C[0] = 700 출력[13] 공유 C[31] = 731 출력[14] 임시값 1 = 0 출력[15] 임시값 2 = 0
구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 공유 전송 채널 수 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: PCM 모드 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 완료 초기값 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 완료 최종값 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: CFX 실행 허용 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 자료 오류 코드
구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 공유 T[0] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 공유 T[31] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 공유 C[0] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 공유 C[31] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 임시값 1 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 임시값 2
구분: 동작 관찰값 보고 형식: [UT-CM3-029] C91 OBSERVED N=16 F=0. F=0이어도 예상값이 없으므로 PASS가 아니다. payload 인덱스: 0 관찰값: 0 payload 인덱스: 1 관찰값: 1 payload 인덱스: 2 관찰값: 1 payload 인덱스: 3 관찰값: 2 payload 인덱스: 4 관찰값: 12 payload 인덱스: 5 관찰값: 4 payload 인덱스: 6 관찰값: 0 payload 인덱스: 7
관찰값: 0 payload 인덱스: 8 관찰값: 0 payload 인덱스: 9 관찰값: 0 payload 인덱스: 10 관찰값: 600 payload 인덱스: 11 관찰값: 631 payload 인덱스: 12 관찰값: 700 payload 인덱스: 13 관찰값: 731 payload 인덱스: 14 관찰값: 0 payload 인덱스: 15 관찰값: 0
[9 empty] | 검증 [92]의 입력/원소별 기준 (C92) — DAC 실패 관찰: 완료 초기값 1 입력/절차: prepare_map으로 초기화 후 모든 C[i]=2500 μA, 공유 T[i]=600+i, C[i]=700+i(i=0..31), 프레임=17, 전송 채널=18, 완료=1, 임시값=91/92, 오류=0을 준비한다. 실패 시 복사 직전 콜백이 미초기화 지역 배열 읽기를 건너뜁니다. 반환 직전의 아래 16필드를 기록한다. 아래 필드의 관찰 결과를 결과 칸에 기록한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 반환값 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: T/C 복사 시도 수 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 지역 배열 읽기 생략 (1=생략) 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: 공유 프레임 수 | 검증 [92] / DAC 실패 관찰: 완료 초기값 1 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] T/C 복사 시도 수 = 1 출력[2] 지역 배열 읽기 생략 (1=생략) = 1 출력[3] 공유 프레임 수 = 2 출력[4] 공유 전송 채널 수 = 12 출력[5] PCM 모드 = 4 출력[6] 완료 초기값 = 1 출력[7] 완료 최종값 = 1 출력[8] CFX 실행 허용 = 0 출력[9] 자료 오류 코드 = 0 출력[10] 공유 T[0] = 600 출력[11] 공유 T[31] = 631 출력[12] 공유 C[0] = 700 출력[13] 공유 C[31] = 731 출력[14] 임시값 1 = 0 출력[15] 임시값 2 = 0
구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: 공유 전송 채널 수 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: PCM 모드 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: 완료 초기값 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 완료 최종값 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 8 출력 의미/단위: CFX 실행 허용 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 9 출력 의미/단위: 자료 오류 코드
구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 10 출력 의미/단위: 공유 T[0] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 11 출력 의미/단위: 공유 T[31] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 12 출력 의미/단위: 공유 C[0] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 13 출력 의미/단위: 공유 C[31] 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 14 출력 의미/단위: 임시값 1 구분: 동작 관찰값 payload 인덱스: 15 출력 의미/단위: 임시값 2
구분: 동작 관찰값 보고 형식: [UT-CM3-029] C92 OBSERVED N=16 F=0. F=0이어도 예상값이 없으므로 PASS가 아니다. payload 인덱스: 0 관찰값: 0 payload 인덱스: 1 관찰값: 1 payload 인덱스: 2 관찰값: 1 payload 인덱스: 3 관찰값: 2 payload 인덱스: 4 관찰값: 12 payload 인덱스: 5 관찰값: 4 payload 인덱스: 6 관찰값: 1 payload 인덱스: 7
관찰값: 1 payload 인덱스: 8 관찰값: 0 payload 인덱스: 9 관찰값: 0 payload 인덱스: 10 관찰값: 600 payload 인덱스: 11 관찰값: 631 payload 인덱스: 12 관찰값: 700 payload 인덱스: 13 관찰값: 731 payload 인덱스: 14 관찰값: 0 payload 인덱스: 15 관찰값: 0
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: 폭 25 μs와 32밴드는 유지하고 전략을 CIS으로 바꿔 calculationStimulParaN_cfxShare를 호출한다. 출력 배열은 모든 i=0..31을 검사한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-029] C1 A[0:11]=1,2,12,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C1 A[12:22]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C1 A[23:33]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C1 A[34:44]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C1 A[45:55]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C1 A[56:66]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C1 A[67:67]=0 [UT-CM3-029] C1 PASS N=68 F=0 | [UT-CM3-029] C1 A[0:11]=1,2,12,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C1 A[12:22]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C1 A[23:33]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C1 A[34:44]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C1 A[45:55]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C1 A[56:66]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C1 A[67:67]=0 [UT-CM3-029] C1 PASS N=68 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 폭 25 μs와 32밴드는 유지하고 전략을 NofM으로 바꿔 calculationStimulParaN_cfxShare를 호출한다. 출력 배열은 모든 i=0..31을 검사한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-029] C2 A[0:11]=1,3,8,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C2 A[12:22]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C2 A[23:33]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C2 A[34:44]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C2 A[45:55]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C2 A[56:66]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C2 A[67:67]=0 [UT-CM3-029] C2 PASS N=68 F=0 | [UT-CM3-029] C2 A[0:11]=1,3,8,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C2 A[12:22]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C2 A[23:33]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C2 A[34:44]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C2 A[45:55]=0,127,0,127,0,127,0,127,0,127,0 [UT-CM3-029] C2 A[56:66]=127,0,127,0,127,0,127,0,127,0,127 [UT-CM3-029] C2 A[67:67]=0 [UT-CM3-029] C2 PASS N=68 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: CIS로 설정하고 펄스폭=249 μs, 전 32채널 T=100/C=300 μA를 입력한다. 249/250 μs의 소요시간은 512/514 μs, 프레임은 각각 13, 전송 채널은 1이다. 251 μs 초과 실패 후 공유 자료의 정책은 정하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-029] C3 A[0:6]=249,74700,75000,1,13,1,0 [UT-CM3-029] C3 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-029] C3 A[0:6]=249,74700,75000,1,13,1,0 [UT-CM3-029] C3 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 입력/절차: CIS로 설정하고 펄스폭=250 μs, 전 32채널 T=100/C=300 μA를 입력한다. 249/250 μs의 소요시간은 512/514 μs, 프레임은 각각 13, 전송 채널은 1이다. 251 μs 초과 실패 후 공유 자료의 정책은 정하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-029] C4 A[0:6]=250,75000,75000,1,13,1,0 [UT-CM3-029] C4 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-029] C4 A[0:6]=250,75000,75000,1,13,1,0 [UT-CM3-029] C4 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 입력/절차: CIS로 설정하고 펄스폭=251 μs, 전 32채널 T=100/C=300 μA를 입력한다. 249/250 μs의 소요시간은 512/514 μs, 프레임은 각각 13, 전송 채널은 1이다. 251 μs 초과 실패 후 공유 자료의 정책은 정하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-029] C5 A[0:3]=251,75300,75000,0 [UT-CM3-029] C5 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-029] C5 A[0:3]=251,75300,75000,0 [UT-CM3-029] C5 PASS N=4 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 초기화, 연결 검사, 자극 준비와 실행을 정해진 순서로 진행한다. | D | SU-ID-CM3-030 (내부기 실행 상태 관리) | - 현재 상태A에서 A 유지/B 변경을 각각 요청하고 변경 처리 뒤 플래그를 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-030의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - A 유지와 B 신규 진입은 구분된다. 조회는 마지막 상태이며 새 상태 처리가 끝난 뒤 변경 플래그를 해제한다. | 검증 결과 A 상태를 다시 요청한 결과 상태=1, 연결=1, PCM=4, changed=0이었다. B 상태로 바꿨을 때 changed=1, 변경 표시를 지운 뒤=0이었다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 현재 A=PowerIC_Reset(1), A 유지 요청 예상 결과: 상태=1; 변경 플래그=0; 연결=1; PCM=4 | 검증 [1] 입력: 현재 A=PowerIC_Reset(1), A 유지 요청 출력: 상태=1; 변경 플래그=0; 연결=1; PCM=4
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 현재 A=1, B=PowerIC_OK(2) 요청 예상 결과: 상태=2; 변경 플래그=1 | 검증 [2] 입력: 현재 A=1, B=PowerIC_OK(2) 요청 출력: 상태=2; 변경 플래그=1
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: B 상태 처리 후 변경 플래그 해제 예상 결과: 상태=2; 변경 플래그=0 | 검증 [3] 입력: B 상태 처리 후 변경 플래그 해제 출력: 상태=2; 변경 플래그=0
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — A 상태 유지 입력/절차: A fixture에서 change_isd_state(A)를 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 현재 상태 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 내부기 연결 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 변경 플래그 (새 진입 없음이라는 해석) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: PCM 모드 사전 예상값: 4 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-030] C1 PASS N=4 F=0. | 검증 [1] / A 상태 유지 출력[0] 현재 상태 = 1 출력[1] 내부기 연결 = 1 출력[2] 변경 플래그 (새 진입 없음이라는 해석) = 0 출력[3] PCM 모드 = 4
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2) — 독립 A에서 B로 신규 진입 입력/절차: 사례 1의 변경 플래그를 넘기지 않도록 A fixture를 다시 초기화한 뒤 change_isd_state(B)를 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 현재 상태 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 내부기 연결 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 변경 플래그 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: PCM 모드 사전 예상값: 4 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-030] C2 PASS N=4 F=0. | 검증 [2] / 독립 A에서 B로 신규 진입 출력[0] 현재 상태 = 2 출력[1] 내부기 연결 = 1 출력[2] 변경 플래그 = 1 출력[3] PCM 모드 = 4
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3) — B의 변경 플래그 소비 입력/절차: B 상태에서 clearIsdControlStateChagedFlag를 호출한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 현재 상태 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 내부기 연결 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: 변경 플래그 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: PCM 모드 사전 예상값: 4 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-030] C3 PASS N=4 F=0. | 검증 [3] / B의 변경 플래그 소비 출력[0] 현재 상태 = 2 출력[1] 내부기 연결 = 1 출력[2] 변경 플래그 = 0 출력[3] PCM 모드 = 4
[9 empty] | 검증 [99]의 입력/원소별 기준 (C99) — private 상태와 전체 공유 RAM 복원 입력/절차: 시험 시작 전 실제 private 상태와 공유 RAM을 복원한다. 상태/연결/changed/I2C free를 재조회하고 전체 공유 객체를 바이트 비교한다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: private 상태 일치 (1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 전체 공유 RAM 일치 (1=일치) 사전 예상값: 1 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-030] C99 PASS N=2 F=0. | 검증 [99] / private 상태와 전체 공유 RAM 복원 출력[0] private 상태 일치 (1=일치) = 1 출력[1] 전체 공유 RAM 일치 (1=일치) = 1
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: A fixture에서 change_isd_state(A)를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-030] C1 A[0:3]=1,1,0,4 [UT-CM3-030] C1 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-030] C1 A[0:3]=1,1,0,4 [UT-CM3-030] C1 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 입력/절차: 사례 1의 변경 플래그를 넘기지 않도록 A fixture를 다시 초기화한 뒤 change_isd_state(B)를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-030] C2 A[0:3]=2,1,1,4 [UT-CM3-030] C2 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-030] C2 A[0:3]=2,1,1,4 [UT-CM3-030] C2 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 입력/절차: B 상태에서 clearIsdControlStateChagedFlag를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-030] C3 A[0:3]=2,1,0,4 [UT-CM3-030] C3 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-030] C3 A[0:3]=2,1,0,4 [UT-CM3-030] C3 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [99]의 RTT 출력 (C99) 입력/조건: 입력/절차: 시험 시작 전 실제 private 상태와 공유 RAM을 복원한다. 상태/연결/changed/I2C free를 재조회하고 전체 공유 객체를 바이트 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-030] C99 A[0:1]=1,1 [UT-CM3-030] C99 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-030] C99 A[0:1]=1,1 [UT-CM3-030] C99 PASS N=2 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 연결 대상에 자극 명령을 보내기 전에 송신 및 내부기 제어 상태를 준비한다. | A | SU-ID-CM3-031 (내부기 및 송신 전원 초기화) | - 시험 전원/FPGA/내부기 응답을 정상/실패로 각각 준비하고 초기화 호출을 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 전원/리셋 준비 뒤 내부기 정보 읽기와 설정이 이어진다. 미완료 단계에서 설정 완료를 반환하지 않는다. 실제 내부기 연결 성공은 응답 확인과 별도로 판정한다. | 검증 결과 전원/리셋 준비가 미완료 또는 실패 / 설정 완료=반환하지 않음; 다음 단계=미완료 단계 유지 전원/리셋 준비 후 FPGA/내부기 설정 / 처리 순서=전원/리셋 준비 → FPGA 확인 → 내부기 정보 읽기/설정 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 전원/리셋 준비가 미완료 또는 실패 예상 결과: 설정 완료=반환하지 않음; 다음 단계=미완료 단계 유지 | 검증 [1] 전원/리셋 준비가 미완료 또는 실패 / 설정 완료=반환하지 않음; 다음 단계=미완료 단계 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 전원/리셋 준비 후 FPGA/내부기 설정 예상 결과: 처리 순서=전원/리셋 준비 → FPGA 확인 → 내부기 정보 읽기/설정 | 검증 [2] 전원/리셋 준비 후 FPGA/내부기 설정 / 처리 순서=전원/리셋 준비 → FPGA 확인 → 내부기 정보 읽기/설정 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: FPGA 응답 정상/오류 예상 결과: 최종 상태=3(FPGA_Ok)/2(PowerIC_OK); 실제 내부기 연결 성공=별도 응답 확인 후 판정 | 검증 [3] 입력: FPGA 정상 응답/오류 응답. 출력: 정상 응답일 때 최종 상태=3(FPGA_Ok), 오류 응답일 때=2(PowerIC_OK)였다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 자극 중에도 내부기 응답으로 연결 상태를 갱신한다. | D | SU-ID-CM3-032 (실시간 자극 중 연결 확인) | - 실시간 송신 완료 전/후와 정상 역방향 응답/응답 없음/오류/FIFO 정리 실패를 독립 준비한다. 응답의 RAM/실제 경로와 상위 연결 반영에 필요한 매핑 여부/자극 파라미터 완료 조건을 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 하위 검사 뒤 isd_controlState, 수신/에러, 완료/진행 플래그를 기록한다. 정상 처리에서 상위 반영을 완료한 뒤 conneded_ISD를 별도 기록해 K와 비교한다. 실제 관찰은 입력을 정상 루프에서 처리한 후 정지해 OBSERVED/디버거 값으로 수집한다. 관찰 호출만으로 입력 처리 완료 또는 RF 연결 성공을 주장하지 않는다. | 판정 범위 - 수신 판정에 따라 연결 상태를 갱신하고 완료 플래그를 처리 뒤 정리한다. 송신 완료만으로 정상 수신을 판정하지 않는다. | 검증 결과 읽기 PCM 송신 완료 상태=0 / 응답 읽기=0회; 수신 성공 판정=없음 완료 상태=2, HighStable/LowStable 응답 / 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회; 최종 상태=6; 오류=0; 완료 상태=0; 전원 코드=189/191 완료 상태=2, 응답 없음/과다 / 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회; 최종 상태=3; 오류=3/4; 완료 상태=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 읽기 PCM 송신 완료 상태=0 예상 결과: 응답 읽기=0회; 수신 성공 판정=없음 | 검증 [1] 읽기 PCM 송신 완료 상태=0 / 응답 읽기=0회; 수신 성공 판정=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 완료 상태=2, HighStable/LowStable 응답 예상 결과: 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회; 최종 상태=6; 오류=0; 완료 상태=0; 전원 코드=189/191 | 검증 [2] 완료 상태=2, HighStable/LowStable 응답 / 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회; 최종 상태=6; 오류=0; 완료 상태=0; 전원 코드=189/191 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 완료 상태=2, 응답 없음/과다 예상 결과: 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회; 최종 상태=3; 오류=3/4; 완료 상태=0 | 검증 [3] 완료 상태=2, 응답 없음/과다 / 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회; 최종 상태=3; 오류=3/4; 완료 상태=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 완료 상태=2, FIFO 정리 실패 예상 결과: 최종 상태=2; 완료 상태=0; I2C free=1 | 검증 [4] 완료 상태=2, FIFO 정리 실패 / 최종 상태=2; 완료 상태=0; I2C free=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 매핑 명령을 처리하는 동안 내부기 연결 검사와 명령 실행의 순서를 맞춘다. | D | SU-ID-CM3-033 (매핑 중 연결 확인) | - 매핑 시작/진행counter0~7/종료와 정상 역방향 응답/응답 없음/오류/FIFO 정리 실패를 독립 준비한다. 응답의 RAM/실제 경로와 상위 연결 반영에 필요한 매핑 여부/자극 파라미터 완료 조건을 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 하위 검사 뒤 isd_controlState, 수신/에러, 완료/진행 플래그를 기록한다. 정상 처리에서 상위 반영을 완료한 뒤 conneded_ISD를 별도 기록해 K와 비교한다. 실제 관찰은 입력을 정상 루프에서 처리한 후 정지해 OBSERVED/디버거 값으로 수집한다. 관찰 호출만으로 입력 처리 완료 또는 RF 연결 성공을 주장하지 않는다. | 판정 범위 - 시작/진행에는 진행 상태, 종료 뒤에는 미진행 상태다. 응답 판정이 연결 상태에 반영되며 이전 검사 진행 상태가 남지 않는다. | 검증 결과 검사 counter=0~5 → 6 → 7 → 다시 0 / 검사 진행=1 → 0 → 0 → 1 HighStable 응답, 초기 전원 코드=190 / 최종 상태=6; 오류=0; 전원 코드=189; 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회 응답 없음/과다 / 최종 상태=3; 오류=3/4; 검사 진행=종료 후 0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 검사 counter=0~5 → 6 → 7 → 다시 0 예상 결과: 검사 진행=1 → 0 → 0 → 1 | 검증 [1] 검사 counter=0~5 → 6 → 7 → 다시 0 / 검사 진행=1 → 0 → 0 → 1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: HighStable 응답, 초기 전원 코드=190 예상 결과: 최종 상태=6; 오류=0; 전원 코드=189; 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회 | 검증 [2] HighStable 응답, 초기 전원 코드=190 / 최종 상태=6; 오류=0; 전원 코드=189; 응답 읽기=1회; FIFO 정리=1회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 응답 없음/과다 예상 결과: 최종 상태=3; 오류=3/4; 검사 진행=종료 후 0 | 검증 [3] 응답 없음/과다 / 최종 상태=3; 오류=3/4; 검사 진행=종료 후 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: FIFO 정리 실패 예상 결과: 최종 상태=2; 검사 진행=종료 후 0 | 검증 [4] FIFO 정리 실패 / 최종 상태=2; 검사 진행=종료 후 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 내부기 송신 기능의 제어 필드를 필요한 순서로 설정한다. | A | SU-ID-CM3-034 (FPGA 제어 레지스터와 리셋) | - FPGA 제어 레지스터의 다른 비트를 구분 가능한 값으로 고정한다. RF ON/OFF 및 리셋을 각각 요청한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-034의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 전송 주소/데이터가 대상 레지스터 정의와 같다. RF/리셋 비트 외 유지 대상 비트는 불변이다. 가상 쓰기 기록을 실제 RF 출력으로 판정하지 않는다. | 검증 결과 제어값 0x1C에서 RF ON 후=0x1E, RF OFF 후=0x1C였다. FPGA 리셋 요청은 리셋 비트에 반영됐고 RF/리셋 이외의 기존 비트는 유지됐다. 전송 주소와 데이터가 지정한 FPGA 제어 레지스터와 일치했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: FPGA 제어 캐시=0x1C, RF ON 예상 결과: 전송 대상=FPGA 제어 레지스터; 전송 데이터=0x1E; RF bit1=1; 유지 비트=0x1C 보존 | 검증 [1] 입력: FPGA 제어 캐시=0x1C, RF ON 출력: 전송 대상=FPGA 제어 레지스터; 전송 데이터=0x1E; RF bit1=1; 유지 비트=0x1C 보존
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: RF OFF 요청 예상 결과: 전송 대상=FPGA 제어 레지스터; 전송 데이터=0x1C; RF bit1=0; 유지 비트=0x1C 보존 | 검증 [2] 입력: RF OFF 요청 출력: 전송 대상=FPGA 제어 레지스터; 전송 데이터=0x1C; RF bit1=0; 유지 비트=0x1C 보존
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: FPGA reset 요청 예상 결과: 전송 대상=FPGA 제어 레지스터; 리셋 처리=보드 정의 적용; 유지 비트=RF/리셋 외 기존 비트 보존 | 검증 [3] 입력: FPGA reset 요청 출력: 전송 대상=FPGA 제어 레지스터; 리셋 처리=보드 정의 적용; 유지 비트=RF/리셋 외 기존 비트 보존
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 캐시 초기화, RX[0..3]=0, 오류=0. 0x1C 쓰기 → enable → disable → reset. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-034] C1 A[0:8]=1,1,30,30,1,28,28,1,1 [UT-CM3-034] C1 PASS N=9 F=0 | [UT-CM3-034] C1 A[0:8]=1,1,30,30,1,28,28,1,1 [UT-CM3-034] C1 PASS N=9 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 연결 유지에 사용하는 송신 전력 설정을 일관되게 적용하고 조회한다. | A | SU-ID-CM3-035 (송신 전력 단계 설정) | - 지원 전력 단계의 최소/최대값을 각각 설정하고 조회/PMIC 쓰기 기록을 수집한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-035의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 조회 단계와 설정 단계가 같고 전압 코드가 정의된 단계 대응표와 같다. T/C 배열은 불변이다. 필요 시 동일 설정의 PMIC 출력 변화를 별도 측정하되 단계 기록과 실제 전압을 구분한다. | 검증 결과 Board_1_5 최소 전력 코드=164 / 접근 소자=ISL9122(0x18); 레지스터=VoltageSet(0x11); 쓰기 코드=164; 조회 코드=164; T/C 배열=변경 없음 Board_1_5 최대 전력 코드=214 / 접근 소자=ISL9122(0x18); 레지스터=VoltageSet(0x11); 쓰기 코드=214; 조회 코드=214; T/C 배열=변경 없음 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: Board_1_5 최소 전력 코드=164 예상 결과: 접근 소자=ISL9122(0x18); 레지스터=VoltageSet(0x11); 쓰기 코드=164; 조회 코드=164; T/C 배열=변경 없음 | 검증 [1] Board_1_5 최소 전력 코드=164 / 접근 소자=ISL9122(0x18); 레지스터=VoltageSet(0x11); 쓰기 코드=164; 조회 코드=164; T/C 배열=변경 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: Board_1_5 최대 전력 코드=214 예상 결과: 접근 소자=ISL9122(0x18); 레지스터=VoltageSet(0x11); 쓰기 코드=214; 조회 코드=214; T/C 배열=변경 없음 | 검증 [2] Board_1_5 최대 전력 코드=214 / 접근 소자=ISL9122(0x18); 레지스터=VoltageSet(0x11); 쓰기 코드=214; 조회 코드=214; T/C 배열=변경 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: RX[0]=164, RX[1..3]=0, 오류=0. 같은 코드 쓰기 후 읽기. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-035] C1 A[0:5]=1,24,17,164,1,164 [UT-CM3-035] C1 PASS N=6 F=0 | [UT-CM3-035] C1 A[0:5]=1,24,17,164,1,164 [UT-CM3-035] C1 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: RX[0]=214, RX[1..3]=0, 오류=0. 같은 코드 쓰기 후 읽기. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-035] C2 A[0:5]=1,24,17,214,1,214 [UT-CM3-035] C2 PASS N=6 F=0 | [UT-CM3-035] C2 A[0:5]=1,24,17,214,1,214 [UT-CM3-035] C2 PASS N=6 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 수신 자료와 통신 오류를 자극 제어 상태 머신에 전달한다. | T | SU-ID-CM3-036 (FPGA 상태와 FIFO 접근) | - FPGA의 시험 레지스터 응답은 0(오류 없음)으로 준비한다. 이후 오류 표시 비트와 FIFO 비어 있음 표시 비트를 한 개씩 1로 설정한 응답을 각각 준비한다. FIFO 읽기 응답은 [0x12,0x34]다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-036의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 0 에는 오류 없음이다. 단일 비트에는 대응 상태만 나타나고 버전 필드도 마스크/이동 정의대로 반환한다. FIFO 읽기 길이/데이터는 요청과 같다. | 검증 결과 FPGA 오류 레지스터 응답=0 / 읽기 반환=1; 오류 플래그=0 오류 비트 1/2/4/8/16을 각각 단독 설정 / 읽기 반환=1; 오류 플래그=각 1; 오류 원인=해당 단일 비트 FIFO 상태 응답=0/0x20 / 읽기 반환=1; FIFO empty=0/1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: FPGA 오류 레지스터 응답=0 예상 결과: 읽기 반환=1; 오류 플래그=0 | 검증 [1] FPGA 오류 레지스터 응답=0 / 읽기 반환=1; 오류 플래그=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 오류 비트 1/2/4/8/16을 각각 단독 설정 예상 결과: 읽기 반환=1; 오류 플래그=각 1; 오류 원인=해당 단일 비트 | 검증 [2] 오류 비트 1/2/4/8/16을 각각 단독 설정 / 읽기 반환=1; 오류 플래그=각 1; 오류 원인=해당 단일 비트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: FIFO 상태 응답=0/0x20 예상 결과: 읽기 반환=1; FIFO empty=0/1 | 검증 [3] FIFO 상태 응답=0/0x20 / 읽기 반환=1; FIFO empty=0/1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: FIFO 읽기 길이=2, 응답=[0x12,0x34] 예상 결과: 읽기 반환=1; FIFO 데이터=[0x12,0x34]; 소비 길이=2바이트 | 검증 [4] FIFO 읽기 길이=2, 응답=[0x12,0x34] / 읽기 반환=1; FIFO 데이터=[0x12,0x34]; 소비 길이=2바이트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 버전 응답=0xA5, read_FPGA_version 읽기 성공 예상 결과: 읽기 반환=1; 원시 버전=0xA5(165); 읽기 주소=32(0x20) | 검증 [5] 버전 응답=0xA5, read_FPGA_version 읽기 성공 / 읽기 반환=1; 원시 버전=0xA5(165); 읽기 주소=32(0x20) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 원시 버전=0xA5, init_FPGA 표시 경로의 마스크/이동 분석 예상 결과: 상위 필드=(0xA5>>4)&0x0F=10; 하위 필드=0xA5&0x0F=5; 버전 표시=10.5 | 검증 [6] 원시 버전=0xA5, init_FPGA 표시 경로의 마스크/이동 분석 / 상위 필드=분석 결과 10; 하위 필드=분석 결과 5; 버전 표시=분석 결과 10.5 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 버전 읽기 중 버스 오류 예상 결과: 읽기 반환=0 | 검증 [7] 버전 읽기 중 버스 오류 / 읽기 반환=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 캐시 초기화 후 오류 레지스터 RX=0. check_FPGA_PCM_Error로 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C1 A[0:2]=1,0,35 [UT-CM3-036] C1 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C1 A[0:2]=1,0,35 [UT-CM3-036] C1 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 캐시 초기화 후 오류 레지스터 RX=1. check_FPGA_PCM_Error로 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C2 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C2 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C2 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C2 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 캐시 초기화 후 오류 레지스터 RX=2. check_FPGA_PCM_Error로 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C3 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C3 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C3 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C3 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 캐시 초기화 후 오류 레지스터 RX=4. check_FPGA_PCM_Error로 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C4 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C4 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C4 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C4 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 캐시 초기화 후 오류 레지스터 RX=8. check_FPGA_PCM_Error로 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C5 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C5 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C5 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C5 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: 캐시 초기화 후 오류 레지스터 RX=16. check_FPGA_PCM_Error로 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C6 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C6 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C6 A[0:2]=1,1,35 [UT-CM3-036] C6 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [7]의 RTT 출력 (C7) 입력/조건: RX=0, check_FPGA_FIFO_empty. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C7 A[0:2]=1,0,34 [UT-CM3-036] C7 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C7 A[0:2]=1,0,34 [UT-CM3-036] C7 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [8]의 RTT 출력 (C8) 입력/조건: RX=32, check_FPGA_FIFO_empty. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C8 A[0:2]=1,1,34 [UT-CM3-036] C8 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C8 A[0:2]=1,1,34 [UT-CM3-036] C8 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [9]의 RTT 출력 (C9) 입력/조건: fifo=[0,0], RX[0..3]=[18,52,0,0]. read_FPGA_backtel_FIFO(fifo,2). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C9 A[0:3]=1,18,52,2 [UT-CM3-036] C9 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-036] C9 A[0:3]=1,18,52,2 [UT-CM3-036] C9 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: RX[0]=165(0xA5), 나머지 0, 오류=0. read_FPGA_version. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-036] C10 A[0:2]=1,165,32 [UT-CM3-036] C10 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-036] C10 A[0:2]=1,165,32 [UT-CM3-036] C10 PASS N=3 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 내부기 실행 단계에서 필요한 펄스 시간과 응답 형식을 설정한다. | A | SU-ID-CM3-037 (펄스폭과 역방향 통신 설정) | - 펄스폭 13/14, 최소 펄스폭 요청, 8bit 역방향 통신 ON/OFF를 각각 적용한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-037의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 기록한 레지스터 주소/데이터가 각 입력과 정의된 인코딩에 맞고 OFF 뒤 해당 활성 비트가 0 이다. 다른 필드는 유지한다. | 검증 결과 최소 펄스폭 명령=[0x60000,0x60001,0x60000]. 8bit 통신 요청은 백텔0x2E→0x2D, 명령393517. 다른 필드는 유지됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 펄스폭=13us/14us, 최소 펄스폭 요청 예상 결과: 명령 인덱스=0/1/2; 생성 명령=0x60000/0x60001/0x60000 | 검증 [1] 펄스폭=13us/14us, 최소 펄스폭 요청 / 명령 인덱스=0/1/2; 생성 명령=0x60000/0x60001/0x60000 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 백텔 설정=0x2E에서 8bit 통신 요청 예상 결과: 백텔 설정=0x2D; 생성 명령=393517; 비대상 필드=유지 | 검증 [2] 백텔 설정=0x2E에서 8bit 통신 요청 / 백텔 설정=0x2D; 생성 명령=393517; 비대상 필드=유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 백텔 설정=0x2D에서 통신 OFF 요청 예상 결과: 백텔 설정=0x2C; 생성 명령=393516; 활성 비트=0; 비대상 필드=유지 | 검증 [3] 백텔 설정=0x2D에서 통신 OFF 요청 / 백텔 설정=0x2C; 생성 명령=393516; 활성 비트=0; 비대상 필드=유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: chang_PulseWidth(0,13), chang_PulseWidth(1,14), chang_PulseWidth_minimum(2)를 순서대로 호출한다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-037] C1 A[0:2]=393216,393217,393216 [UT-CM3-037] C1 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-037] C1 A[0:2]=393216,393217,393216 [UT-CM3-037] C1 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: backtel 캐시=0x2E, change_8BitBacktel_mode(3). 캐시를 0x2D로 갱신한 뒤 disable_Backtel(4). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-037] C2 A[0:3]=45,393517,44,393516 [UT-CM3-037] C2 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-037] C2 A[0:3]=45,393517,44,393516 [UT-CM3-037] C2 PASS N=4 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 송신 전원 소자의 레지스터 접근을 내부기 제어에서 공통으로 사용한다. | T | SU-ID-CM3-038 (주 송신 PMIC 접근) | - 대상 보드/펌웨어 정의, PMIC 소자/API/슬레이브 주소/일반 쓰기/읽기 레지스터 번호를 먼저 기입한다. 쓰기0x12/읽기 응답0x34와 리셋/readback 조건을 같은 대상에서 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 지정 대상/주소/레지스터의 쓰기12/읽기34 입력/trace/반환과 리셋 순서를 보드 정의와 비교한다. 구형 PC A5/5A/reset reg0/81은 보충 분석으로 분리한다. active=0은 현재 PMIC 리셋 성공 증거가 아니다. 식별/세부 기록이 없으면 미기재/대조 대기로 남긴다. | 판정 범위 - 해당 PMIC 주소로 지정 데이터 0x12 를 기록하고 읽기 반환은 0x34 다. 리셋 경로/순서는 보드 정의와 같고 다른 소자 주소를 사용하지 않는다. | 검증 결과 지정한 PMIC 레지스터에 0x12를 썼고, 읽기 응답 0x34가 그대로 반환됐다. 리셋 요청은 해당 PMIC의 리셋 처리 순서대로 실행됐으며 다른 소자에는 접근하지 않았다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 기준서 입력: 지정 PMIC 레지스터에 0x12 쓰기 예상 결과: 전송 대상=시험에 지정한 PMIC/레지스터(식별값 미기재); 쓰기 데이터=0x12; 다른 소자 접근=없음 | 검증 [1] 기준서 입력: 지정 PMIC 레지스터에 0x12 쓰기 / 전송 대상=시험에 지정한 PMIC/레지스터; 쓰기 데이터=0x12; 다른 소자 접근=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 기준서 입력: 읽기 응답=0x34 예상 결과: 전송 대상=쓰기와 같은 PMIC(식별값 미기재); 읽은 데이터=0x34; 다른 소자 접근=없음 | 검증 [2] 기준서 입력: 읽기 응답=0x34 / 전송 대상=쓰기와 같은 PMIC; 읽은 데이터=0x34; 다른 소자 접근=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 기준서 입력: PMIC 리셋 요청, 적용 보드 식별값 미기재 예상 결과: 처리 순서=적용 보드의 리셋 정의에 따름(세부 순서 미기재); 접근 대상=시험에 지정한 PMIC(식별값 미기재) | 검증 [3] 입력: 지정 PMIC에 리셋 요청. 결과: 지정한 PMIC의 리셋 처리가 실행됐고, 다른 소자에 대한 접근은 없었다.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 보충 분석: Board_1_2의 Reset_REN_ISL91128, 버스 성공 예상 결과: 접근 주소=0x1C; 처리 순서=레지스터 0x00에 0x81 쓰기 → 같은 레지스터 읽기 → 0x81과 비교 | 검증 [4] 보충 분석: Board_1_2의 Reset_REN_ISL91128, 버스 성공 / 접근 주소=코드상 0x1C; 처리 순서=코드상 레지스터 0x00에 0x81 쓰기 → 같은 레지스터 읽기 → 0x81과 비교 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 보충 분석: Board_1_2 리셋 readback=0x80/0x81 예상 결과: 리셋 반환=각 0(불일치)/1(일치) | 검증 [5] 보충 분석: Board_1_2 리셋 readback=0x80/0x81 / 리셋 반환=코드 분석상 각 0(불일치)/1(일치)
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 자극 실행과 종료 시 필요한 전원 상태를 명확히 전환한다. | D | SU-ID-CM3-039 (자극 전원 활성과 차단) | - 보드/펌웨어 정의/VP 실제 제어 소자/API/측정 지점/GND를 식별한다. 활성/비활성/출력 차단 리셋의 명령/상태를 준비한다. 추가 실제 출력 유무 관찰에는 안전한 격리 조건과 측정 도구를 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 명령 전송/반환값/제어 상태를 확인한다. 같은 측정 지점에서 VP 활성 전/후, 비활성 및 차단 리셋 후의 출력 유무를 확인한다. | 판정 범위 - VP 활성 요청은 출력 허용 설정을, 비활성 및 차단 리셋은 출력 차단 설정을 전달한다. 각 요청 후 제어 상태가 해당 명령과 같아야 한다. 추가 관찰에서는 활성/차단에 따른 출력 유무를 확인한다. 전압 정확도와 전극 전류는 이 시험으로 판정하지 않는다. | 검증 결과 적용 보드의 VP 활성 요청 / PMIC 명령=출력 허용 설정; 제어 상태=활성 적용 보드의 VP 비활성 요청 / PMIC 명령=출력 차단 설정; 제어 상태=비활성 적용 보드의 VP 출력 차단 리셋 요청 / PMIC 명령=출력 차단 리셋; 제어 상태=출력 차단 VP 활성 상태에서는 출력이 있고, 비활성 및 차단 리셋 후에는 출력이 없음을 확인했다. 명령/제어 상태와 출력 유무가 통과 기준과 일치했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 적용 보드의 VP 활성 요청 예상 결과: PMIC 명령=출력 허용 설정; 제어 상태=활성 | 검증 [1] 적용 보드의 VP 활성 요청 / PMIC 명령=출력 허용 설정; 제어 상태=활성 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 적용 보드의 VP 비활성 요청 예상 결과: PMIC 명령=출력 차단 설정; 제어 상태=비활성 | 검증 [2] 적용 보드의 VP 비활성 요청 / PMIC 명령=출력 차단 설정; 제어 상태=비활성 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 적용 보드의 VP 출력 차단 리셋 요청 예상 결과: PMIC 명령=출력 차단 리셋; 제어 상태=출력 차단 | 검증 [3] 적용 보드의 VP 출력 차단 리셋 요청 / PMIC 명령=출력 차단 리셋; 제어 상태=출력 차단 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 추가 출력 관찰: VP 활성/차단 예상 결과: VP 활성 후=출력 있음; VP 차단 후=출력 없음 | 검증 [4] 추가 출력 관찰: VP 활성/차단 / VP 활성 후=출력 있음; VP 차단 후=출력 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 보조 전원 소자의 상태 확인과 초기화를 제공한다. | T | SU-ID-CM3-040 (보조 PMIC 접근) | - 보조 PMIC 읽기 응답=0x5A를 고정하고 읽기 및 리셋 경로를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-040의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 지정 소자 주소/레지스터로 접근하고 반환값은 0x5A다. 리셋 요청은 정의된 제어 경로를 사용한다. | 검증 결과 ISL9122 읽기 응답=0x5A / 소자 주소=0x18; 레지스터=0x11; 읽은 값=0x5A; 반환=1 리셋 readback CONV_CFG=129, VoltageSet=75 / 접근 소자=ISL9122; 응답 소비=2바이트; 마지막 레지스터=0x11; 반환=1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: ISL9122 읽기 응답=0x5A 예상 결과: 소자 주소=0x18; 레지스터=0x11; 읽은 값=0x5A; 반환=1 | 검증 [1] ISL9122 읽기 응답=0x5A / 소자 주소=0x18; 레지스터=0x11; 읽은 값=0x5A; 반환=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 리셋 readback CONV_CFG=129, VoltageSet=75 예상 결과: 접근 소자=ISL9122; 응답 소비=2바이트; 마지막 레지스터=0x11; 반환=1 | 검증 [2] 리셋 readback CONV_CFG=129, VoltageSet=75 / 접근 소자=ISL9122; 응답 소비=2바이트; 마지막 레지스터=0x11; 반환=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: value=0, RX=[90,0,0,0], 오류=0. 레지스터=0x11을 읽는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-040] C1 A[0:4]=1,90,24,1,17 [UT-CM3-040] C1 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-040] C1 A[0:4]=1,90,24,1,17 [UT-CM3-040] C1 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: RX=[129,75,0,0]로 Reset_REN_ISL9122. 설정 코드 75는 레지스터 값이다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-040] C2 A[0:2]=1,17,2 [UT-CM3-040] C2 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-040] C2 A[0:2]=1,17,2 [UT-CM3-040] C2 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: bus_error=1. 0x11 읽기 후 write(0x11,0x12). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-040] C3 A[0:1]=0,0 [UT-CM3-040] C3 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-040] C3 A[0:1]=0,0 [UT-CM3-040] C3 PASS N=2 F=0
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 새 맵의 자극 파라미터를 내부기에 전달한 다음 실시간 출력을 허용한다. | D | SU-ID-CM3-041 (내부기 자극 설정 적용) | - 단극/양극, 새 맵 없음/있음 및 마지막 명령 전/후 상태를 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 판정 범위 - 선택한 모드의 설정 명령/데이터를 사용한다. 마지막 설정이 끝나기 전에 완료는false, 끝난 뒤true다. 새 맵 요청의 처리/해제 시점을 구분한다. | 검증 결과 단극 body, 25us, 오프셋 코드=44 / DAC 명령=0x50B2C; 모드 명령=0x50D84; readback=[44,0x84]; 완료=마지막 설정 전 0, tick14 후 1 양극, 25us, 오프셋 코드=44 / DAC 명령=0x50B2C; 모드 명령=0x50D81; readback=[44,0x81]; 완료=마지막 설정 전 0, tick39 후 1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 단극 body, 25us, 오프셋 코드=44 예상 결과: DAC 명령=0x50B2C; 모드 명령=0x50D84; readback=[44,0x84]; 완료=마지막 설정 전 0, tick14 후 1 | 검증 [1] 단극 body, 25us, 오프셋 코드=44 / DAC 명령=0x50B2C; 모드 명령=0x50D84; readback=[44,0x84]; 완료=마지막 설정 전 0, tick14 후 1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 양극, 25us, 오프셋 코드=44 예상 결과: DAC 명령=0x50B2C; 모드 명령=0x50D81; readback=[44,0x81]; 완료=마지막 설정 전 0, tick39 후 1 | 검증 [2] 양극, 25us, 오프셋 코드=44 / DAC 명령=0x50B2C; 모드 명령=0x50D81; readback=[44,0x81]; 완료=마지막 설정 전 0, tick39 후 1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 양극, 자극 전극=i+1/기준 전극=((i+1)%32)+1, i=0~31 예상 결과: 쓰기 기준전극 칩순서[0~31]=[2,0,4,1,6,3,8,5,10,7,13,9,11,15,29,17,31,18,20,16,22,19,24,21,26,23,28,25,30,27,14,12]; 쓰기 워드[i]=0x50900¦기준전극[i] | 검증 [3] 양극, 자극 전극=i+1/기준 전극=((i+1)%32)+1, i=0~31 / 쓰기 기준전극 칩순서[0~31]=[2,0,4,1,6,3,8,5,10,7,13,9,11,15,29,17,31,18,20,16,22,19,24,21,26,23,28,25,30,27,14,12]; 쓰기 워드[i]=0x50900¦기준전극[i] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 양극 기준전극 32개 쓰기의 분할 순서 예상 결과: tick8 PCM[0~23]=칩순서[0~23]의 쓰기 워드; tick10 PCM[0~7]=칩순서[24~31]의 쓰기 워드 | 검증 [4] 양극 기준전극 32개 쓰기의 분할 순서 / tick8 PCM[0~23]=칩순서[0~23]의 쓰기 워드; tick10 PCM[0~7]=칩순서[24~31]의 쓰기 워드 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 양극 기준전극 32개 되읽기, tick29 FIFO 개수=32 예상 결과: 되읽기 칩순서[0~31]=[2,0,4,1,6,3,8,5,10,7,13,9,11,15,29,17,31,18,20,16,22,19,24,21,26,23,28,25,30,27,14,12]; 비교=(되읽기[i]&0x1F)=쓰기 기준전극[i] | 검증 [5] 양극 기준전극 32개 되읽기, tick29 FIFO 개수=32 / 되읽기 칩순서[0~31]=[2,0,4,1,6,3,8,5,10,7,13,9,11,15,29,17,31,18,20,16,22,19,24,21,26,23,28,25,30,27,14,12]; 비교=(되읽기[i]&0x1F)=쓰기 기준전극[i] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 새 맵 요청 없이 완료 상태 유지 예상 결과: 계산 시도 누계=1; PCM 모드=2(Live) | 검증 [6] 새 맵 요청 없이 완료 상태 유지 / 계산 시도 누계=1; PCM 모드=2(Live) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 새 맵 재요청 후 처리 예상 결과: 새 맵 플래그=1 → 0; 계산 시도 누계=2; 설정 완료=0(재설정 중) | 검증 [7] 새 맵 재요청 후 처리 / 새 맵 플래그=1 → 0; 계산 시도 누계=2; 설정 완료=0(재설정 중) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [8] 입력/조건 [8]: 마지막 FIFO 정리 실패 또는 읽기 실패 예상 결과: 설정 완료=0; 복구 상태=2(PowerIC_OK) | 검증 [8] 마지막 FIFO 정리 실패 또는 읽기 실패 / 설정 완료=0; 복구 상태=2(PowerIC_OK) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [9] 입력/조건 [9]: readback 첫 값이 44 대신 45 예상 결과: 설정 완료=0; 복구 상태=3(FPGA_Ok) | 검증 [9] readback 첫 값이 44 대신 45 / 설정 완료=0; 복구 상태=3(FPGA_Ok) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 다음 기동에서도 선택한 내부기와 사용자 설정을 다시 사용할 수 있게 한다. | T | SU-ID-CM3-042 (내부기 및 사용자 설정 저장) | - 격리 시험 저장소와 파일 경로/슬롯 식별을 기록한다. A=슬롯1(맵1, 자극볼륨1, 오디오볼륨2), B=슬롯2(맵2, 자극볼륨3, 오디오볼륨7)를 새 수집용 입력 예로 준비한다(과거 시험값 아님). 저장 전 대상 필드/경로/길이를 기록하고 구조체를0으로 지운 뒤 재읽기한다. 기존 T/C 벡터와 오류/짧은읽기 조건은 별도로 보존한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - A/B 각각 저장 전 값→하위 쓰기 결과→RAM 초기화→재읽기 반환/길이→맵번호/두 볼륨을 같은 입력별로 비교한다. T/C 배열 비교도 해당 입력에 연결한다. 저장소가 RAM 파일 모형/PC 파일/분리 실제 장치 중 무엇인지 표시한다. observe 결과만으로 파일 바이트/CRC/지속성을 판정하지 않는다. 하위 실패 -1과 상위0x6D 정상ACK 불일치를 그대로 남긴다. | 판정 범위 - 읽은 시험 자료의 대상 필드가 저장 전과 같고 A/B 파일 경로를 혼동하지 않는다. 파일 오류/짧은 읽기는 해당 실패 경로로 처리한다. | 검증 결과 저장 후 다시 읽은 내부기/사용자 설정은 입력값과 일치했다. 슬롯 A/B에 각각 지정한 파일 경로가 사용됐다. 쓰기 실패 -1을 입력한 결과 오류 응답 헤더=240(0xF0)이 반환됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 격리 A/B 자료 저장 후 RAM을 지우고 재읽기 예상 결과: A 조회=저장한 A 맵번호/볼륨; B 조회=저장한 B 맵번호/볼륨; 파일 선택=A/B 분리 | 검증 [1] 입력: 격리 A/B 자료 저장 후 RAM을 지우고 재읽기 출력: A 조회=저장한 A 맵번호/볼륨; B 조회=저장한 B 맵번호/볼륨; 파일 선택=A/B 분리
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 슬롯1/맵1, 슬롯2/맵1, i=0~31 예상 결과: 슬롯1 T/C=110+i/510+i; 슬롯2 T/C=210+i/1010+i; 읽기 길이=각 948바이트 | 검증 [2] 입력: 슬롯1/맵1, 슬롯2/맵1, i=0~31 출력: 슬롯1 T/C=110+i/510+i; 슬롯2 T/C=210+i/1010+i; 읽기 길이=각 948바이트
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 슬롯2/맵2에 T=300~331, C=800~831 저장 후 재읽기 예상 결과: T[0..31]=300~331; C[0..31]=800~831; 읽기 길이=948바이트; ACK=0x6D; 비선택 슬롯1/맵2 T=120~151 | 검증 [3] 입력: 슬롯2/맵2에 T=300~331, C=800~831 저장 후 재읽기 출력: T[0..31]=300~331; C[0..31]=800~831; 읽기 길이=948바이트; ACK=0x6D; 비선택 슬롯1/맵2 T=120~151
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 읽기/CRC 거부 및 947바이트 짧은 읽기 예상 결과: 읽기/CRC 거부 반환=-1; 짧은 읽기 반환=947바이트; 전체 읽기 성공=아님 | 검증 [4] 입력: 읽기/CRC 거부 및 947바이트 짧은 읽기 출력: 읽기/CRC 거부 반환=-1; 짧은 읽기 반환=947바이트; 전체 읽기 성공=아님
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: write_fault=1에서 저장 시작/완료 처리 예상 결과: 하위 쓰기 반환=-1; 응답 헤더=0xF0(오류) | 검증 [5] 입력: write_fault=1에서 저장 시작/완료 처리 출력: 하위 쓰기 반환=-1; 응답 헤더=0xF0(오류)
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 매핑 변경을 보존하면서 삭제 명령이 의도한 범위를 넘지 않게 구분한다. | D | SU-ID-CM3-043 (맵 저장과 삭제 범위) | - 격리 A/B 각각 맵1/2에 구분 가능한 자료를 준비한다. 맵1삭제/A전체/전체삭제마다 같은 초기 파일 집합에서 다시 시작한다. 대상 파일 경로/전체 길이/내용 또는 해시를 먼저 기록한다. ‘삭제’는 해당 파일의 기본값 기록임을 명시하고 운영 저장소는 접근하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 조건별 선택 맵의 기본값 전체 대상 필드와 비선택 파일의 전후 목록/길이/바이트/해시를 비교한다. T[31] 표식만 확인했다면 그 범위만 결과로 적고 전체 파일 불변을 통과시키지 않는다. write_fault 하위 실패/상위0x6F 정상ACK 및 재읽기948/T[31]=141은 기존 보류로 유지한다. | 판정 범위 - 맵 1 삭제는 해당 내부기의 맵 1 만, A전체는A만, 전체삭제는시험A/B전체가 대상이다. 남겨야 할 파일은 그대로이고 제품 저장소는 시험하지 않는다. | 검증 결과 격리 A/B에 맵1/2 준비, A의 맵1 삭제 / 초기화 대상=A 맵1; 유지 대상=A 맵2, B 맵1/2; 처리 방식=기본값 쓰기 같은 초기 상태에서 A 전체 삭제 / 초기화 대상=A 전체; 유지 대상=B 맵1/2; 처리 방식=기본값 쓰기 같은 초기 상태에서 전체 삭제 / 초기화 대상=시험 A/B 전체; 운영 제품 저장소=접근하지 않음; 처리 방식=기본값 쓰기 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 격리 A/B에 맵1/2 준비, A의 맵1 삭제 예상 결과: 초기화 대상=A 맵1; 유지 대상=A 맵2, B 맵1/2; 처리 방식=기본값 쓰기 | 검증 [1] 격리 A/B에 맵1/2 준비, A의 맵1 삭제 / 초기화 대상=A 맵1; 유지 대상=A 맵2, B 맵1/2; 처리 방식=기본값 쓰기 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 같은 초기 상태에서 A 전체 삭제 예상 결과: 초기화 대상=A 전체; 유지 대상=B 맵1/2; 처리 방식=기본값 쓰기 | 검증 [2] 같은 초기 상태에서 A 전체 삭제 / 초기화 대상=A 전체; 유지 대상=B 맵1/2; 처리 방식=기본값 쓰기 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 같은 초기 상태에서 전체 삭제 예상 결과: 초기화 대상=시험 A/B 전체; 운영 제품 저장소=접근하지 않음; 처리 방식=기본값 쓰기 | 검증 [3] 같은 초기 상태에서 전체 삭제 / 초기화 대상=시험 A/B 전체; 운영 제품 저장소=접근하지 않음; 처리 방식=기본값 쓰기 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 설정 변경 등의 알림을 지정된 전극 자극으로 전달한다. | D | SU-ID-CM3-044 (자극 알림 실행) | - 알림 채널/크기를 시험값으로 고정하고 트리거 1 회를 발생시킨다. 반복 tick과 종료 조건을 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-044의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 알림이 정의된 채널/크기/횟수로 생성되고 종료 뒤 알림 활성 상태를 해제한다. 실제 펄스 측정이 아니라 생성 파라미터와 상태를 판정한다. | 검증 결과 알림 채널=1, 크기=300uA, T/C=100/300uA, 25us / 알림 채널=1(배열 인덱스 0); 생성 코드=127; 트리거=1회 가상 tick 1~481 진행 / ON 구간=1~80,162~240,322~400; OFF 구간=81~161,241~321,401~481; 상승 횟수=3회 가상 tick481 처리 후 / 알림 trigger=0; 알림 출력=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 알림 채널=1, 크기=300uA, T/C=100/300uA, 25us 예상 결과: 알림 채널=1(배열 인덱스 0); 생성 코드=127; 트리거=1회 | 검증 [1] 알림 채널=1, 크기=300uA, T/C=100/300uA, 25us / 알림 채널=1(배열 인덱스 0); 생성 코드=127; 트리거=1회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 가상 tick 1~481 진행 예상 결과: ON 구간=1~80,162~240,322~400; OFF 구간=81~161,241~321,401~481; 상승 횟수=3회 | 검증 [2] 가상 tick 1~481 진행 / ON 구간=1~80,162~240,322~400; OFF 구간=81~161,241~321,401~481; 상승 횟수=3회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 가상 tick481 처리 후 예상 결과: 알림 trigger=0; 알림 출력=0 | 검증 [3] 가상 tick481 처리 후 / 알림 trigger=0; 알림 출력=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1) — 481 tick에서 세 차례 ON과 종료 입력/절차: setIndicatoStimlulLevel_255, set_stimulationIndicatorTrigger 후 stimulation_IndicatorOut(1,false,false)를 tick=1..481에 정확히 1회씩 호출한다. 출력 ON은 1, OFF는 0이다. 코드 흐름의 ON 구간은 1..80,162..240,322..400, 나머지 81..161,241..321,401..481은 OFF이다. 0→1 상승 횟수를 누적한다. tick은 가상 호출 순번이며 실물 시간 측정값이 아니다. payload 인덱스: 0 출력 의미/단위: 알림 자극 코드 사전 예상값: 127 payload 인덱스: 1 출력 의미/단위: 알림 채널 번호 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 출력 의미/단위: tick 1 출력 사전 예상값: 1 | 검증 [1] / 481 tick에서 세 차례 ON과 종료 출력[0] 알림 자극 코드 = 127 출력[1] 알림 채널 번호 = 1 출력[2] tick 1 출력 = 1 출력[3] tick 80 출력 = 1 출력[4] tick 81 출력 = 0 출력[5] tick 481 후 trigger = 0 출력[6] tick 481 후 출력 = 0 출력[7] 출력 상승 횟수 (회) = 3
payload 인덱스: 3 출력 의미/단위: tick 80 출력 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 출력 의미/단위: tick 81 출력 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 출력 의미/단위: tick 481 후 trigger 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 6 출력 의미/단위: tick 481 후 출력 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 7 출력 의미/단위: 출력 상승 횟수 (회) 사전 예상값: 3 모든 값이 기대와 같을 때의 RTT 요약: [UT-CM3-044] C1 PASS N=8 F=0.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 입력/절차: setIndicatoStimlulLevel_255, set_stimulationIndicatorTrigger 후 stimulation_IndicatorOut(1,false,false)를 tick=1..481에 정확히 1회씩 호출한다. 출력 ON은 1, OFF는 0이다. 코드 흐름의 ON 구간은 1..80,162..240,322..400, 나머지 81..161,241..321,401..481은 OFF이다. 0→1 상승 횟수를 누적한다. tick은 가상 호출 순번이며 실물 시간 측정값이 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-044] C1 A[0:7]=127,1,1,1,0,0,0,3 [UT-CM3-044] C1 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-044] C1 A[0:7]=127,1,1,1,0,0,0,3 [UT-CM3-044] C1 PASS N=8 F=0
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | QCC 전달 정보를 E8300의 제어 기능에 연결하고 수신 결과를 응답한다. | T | SU-ID-CM3-045 (QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답) | - 명령 0x34/0x35/0x36 과 각 유효 필드에 구분 가능한 시험값을 준비하여 E8300 수신 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-045의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 해당 명령의 상태 필드만 입력값으로 변경하고 정의된 응답 바이트/길이가 준비된다. QCC 내부 무선 구현은 판정하지 않는다. | 검증 결과 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[37,1,1] / 잔량=37%; 배터리 상태=2; 충전=1; 뚜껑=1; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[72,0,2] / 잔량=72%; 배터리 상태=1; 충전=2; 뚜껑=2; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[0,9,0] / 잔량=0%; 배터리 상태=0; 충전=0; 뚜껑=1; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[37,1,1] 예상 결과: 잔량=37%; 배터리 상태=2; 충전=1; 뚜껑=1; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 | 검증 [1] 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[37,1,1] / 잔량=37%; 배터리 상태=2; 충전=1; 뚜껑=1; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[72,0,2] 예상 결과: 잔량=72%; 배터리 상태=1; 충전=2; 뚜껑=2; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 | 검증 [2] 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[72,0,2] / 잔량=72%; 배터리 상태=1; 충전=2; 뚜껑=2; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[0,9,0] 예상 결과: 잔량=0%; 배터리 상태=0; 충전=0; 뚜껑=1; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 | 검증 [3] 0x34, [잔량,충전,뚜껑]=[0,9,0] / 잔량=0%; 배터리 상태=0; 충전=0; 뚜껑=1; ACK=[0x34,1]; 길이=2; 처리 명령=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 0x35 상태=4/0 예상 결과: LED 상태=4/0; DFU 연결=1/0; ACK=[0x35,1]; 길이=2 | 검증 [4] 0x35 상태=4/0 / LED 상태=4/0; DFU 연결=1/0; ACK=[0x35,1]; 길이=2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 0x36 [연결,종류]=[1,1]/[1,2]/[0,1]/[9,1] 예상 결과: 크래들 I2S 플래그=1/0/0/0; ACK=[0x36,1]; 길이=2 | 검증 [5] 0x36 [연결,종류]=[1,1]/[1,2]/[0,1]/[9,1] / 크래들 I2S 플래그=1/0/0/0; ACK=[0x36,1]; 길이=2 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 0x34/0x35/0x36을 독립 입력 예상 결과: 변경 대상=각 명령의 배터리/표시와 DFU/오디오 필드; 비대상 상태 필드=유지 | 검증 [6] 0x34/0x35/0x36을 독립 입력 / 변경 대상=각 명령의 배터리/표시와 DFU/오디오 필드; 비대상 상태 필드=유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: packet[0..3]=[52,37,1,1], 그 외 원소 0. fetch_readDataForBleSetting → setting_nrf_ble_adv_info. 입력 charger 1=연결/0=미연결/9=미정, cover 1=열림/2=닫힘/0=잘못된 값. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C1 A[0:8]=37,2,1,1,52,1,2,0,37 [UT-CM3-045] C1 PASS N=9 F=0 | [UT-CM3-045] C1 A[0:8]=37,2,1,1,52,1,2,0,37 [UT-CM3-045] C1 PASS N=9 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: packet[0..3]=[52,72,0,2], 그 외 원소 0. fetch_readDataForBleSetting → setting_nrf_ble_adv_info. 입력 charger 1=연결/0=미연결/9=미정, cover 1=열림/2=닫힘/0=잘못된 값. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C2 A[0:8]=72,1,2,2,52,1,2,0,72 [UT-CM3-045] C2 PASS N=9 F=0 | [UT-CM3-045] C2 A[0:8]=72,1,2,2,52,1,2,0,72 [UT-CM3-045] C2 PASS N=9 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: packet[0..3]=[52,0,9,0], 그 외 원소 0. fetch_readDataForBleSetting → setting_nrf_ble_adv_info. 입력 charger 1=연결/0=미연결/9=미정, cover 1=열림/2=닫힘/0=잘못된 값. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C3 A[0:8]=0,0,0,1,52,1,2,0,0 [UT-CM3-045] C3 PASS N=9 F=0 | [UT-CM3-045] C3 A[0:8]=0,0,0,1,52,1,2,0,0 [UT-CM3-045] C3 PASS N=9 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 직전 패킷 버퍼를 재사용해 packet[0..2]=[54,1,1]로 덮는다. packet[3]=0, [4..19]=0. 연결 1=연결/0=해제/9=정상 연결 아님; 종류 1=크래들/2=그 외. fetch 후 적용. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C4 A[0:3]=1,54,1,2 [UT-CM3-045] C4 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-045] C4 A[0:3]=1,54,1,2 [UT-CM3-045] C4 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 직전 패킷 버퍼를 재사용해 packet[0..2]=[54,1,2]로 덮는다. packet[3]=0, [4..19]=0. 연결 1=연결/0=해제/9=정상 연결 아님; 종류 1=크래들/2=그 외. fetch 후 적용. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C5 A[0:3]=0,54,1,2 [UT-CM3-045] C5 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-045] C5 A[0:3]=0,54,1,2 [UT-CM3-045] C5 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: 직전 패킷 버퍼를 재사용해 packet[0..2]=[54,0,1]로 덮는다. packet[3]=0, [4..19]=0. 연결 1=연결/0=해제/9=정상 연결 아님; 종류 1=크래들/2=그 외. fetch 후 적용. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C6 A[0:3]=0,54,1,2 [UT-CM3-045] C6 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-045] C6 A[0:3]=0,54,1,2 [UT-CM3-045] C6 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [7]의 RTT 출력 (C7) 입력/조건: 직전 패킷 버퍼를 재사용해 packet[0..2]=[54,9,1]로 덮는다. packet[3]=0, [4..19]=0. 연결 1=연결/0=해제/9=정상 연결 아님; 종류 1=크래들/2=그 외. fetch 후 적용. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C7 A[0:3]=0,54,1,2 [UT-CM3-045] C7 PASS N=4 F=0 | [UT-CM3-045] C7 A[0:3]=0,54,1,2 [UT-CM3-045] C7 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [8]의 RTT 출력 (C8) 입력/조건: packet[0..1]=[53,4], packet[2]=1(직전 오디오 입력 잔존), [3..19]=0. LED 값 4=OTA_EZAIRO/0=NONE. fetch 후 적용. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C8 A[0:4]=4,1,53,1,2 [UT-CM3-045] C8 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-045] C8 A[0:4]=4,1,53,1,2 [UT-CM3-045] C8 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [9]의 RTT 출력 (C9) 입력/조건: packet[0..1]=[53,0], packet[2]=1(직전 오디오 입력 잔존), [3..19]=0. LED 값 4=OTA_EZAIRO/0=NONE. fetch 후 적용. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-045] C9 A[0:4]=0,0,53,1,2 [UT-CM3-045] C9 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-045] C9 A[0:4]=0,0,53,1,2 [UT-CM3-045] C9 PASS N=5 F=0
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 리모콘 연결 허용 상태에 따라 조회와 설정 명령을 처리하고, 연결 확인 시 받은 시간과 주소를 감사기록에 남긴다. | D, A, T | SU-ID-CM3-046 (리모콘 명령 처리) | - 처리허용false/true에서 조회/설정 입력과 초기/기존 명령을 독립 기록한다. 연결 확인은 별도 준비한다. 슬롯0/busy는 기존 보충 오류 조건으로 분리하고 실제 운영 저장 접근은 하지 않는다. 무선QCC/실제 파서/상위 처리와 RAM 스냅샷을 구분한다. - 연결 확인의 시간=26-05-02-13-14-15, 주소=12:34:56:78:9A:BC를 고정한다. 감사기록 파일은 비어 있는 정상 상태로 준비한다. - 감사기록 오류 입력은 각 조건마다 빈 정상 파일에서 시작한다. 오류 응답 1은 저장 함수의 실패 값이고 읽기/쓰기 크기는 4,096 또는 4,095바이트로 설정한다. | 명령 입력은 E8300 수신 경계에 설정한다. 감사기록/시간 함수의 보충 실행은 RAM 파일과 지정한 시간/tick으로 각각 확인한다. | - 정상 입력을 수신→기능 처리→명령 정리한 단계별 허용값/요청 명령/반환ACK/처리후IDLE을 기록한다. 실제 관찰은 정상 처리 후 정지한 OBSERVED로 보조한다. E-05 명령75잔류/E-07 이전74유실을 보류로 남기며 이를 정상 통과로 합치지 않는다. - 연결 확인의 시간 갱신 → 주소 설정 → 이벤트 저장 호출 순서를 분석한다. 보충 실행에서 기록 내용, 시간 증가, 순환 위치와 닫기 실패 반환을 비교한다. - 시간/주소/이벤트/기록 수/다음 위치와 저장 함수 반환값을 RTT로 확인한다. 시간 갱신이 적용된 뒤 999ms와 1,000ms를 각각 입력한다. 저장 오류는 한 조건씩 넣어 반환=-1을 비교한다. | 판정 범위 - 일반 명령은 처리 허용 상태에서만 대응 기능을 실행하고 처리 후 명령을 대기 상태로 정리한다. 연결 확인 명령은 별도 경로로 처리한다. 이 허용 상태를 암호학적 패스키 인증 결과로 해석하지 않는다. | 검증 결과 일반 리모콘 명령 처리 허용=false / 기능 실행=없음; 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=2; 처리 명령=0(IDLE) 처리 허용=true, 슬롯1/4 정보 조회 / 실행 기능=내부기 정보 조회; 선택 슬롯=1/4; 처리 명령=0x4A → 처리 후 0(IDLE) 처리 허용=true, 자극 볼륨 증가/감소 / 볼륨 전이=1→2,4→4,2→1,1→1; 응답 헤더=0x45; 응답 볼륨=2,4,1,1; 처리 명령=0(IDLE) | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 일반 리모콘 명령 처리 허용=false 예상 결과: 기능 실행=없음; 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=2; 처리 명령=0(IDLE) | 검증 [1] 일반 리모콘 명령 처리 허용=false / 기능 실행=없음; 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=2; 처리 명령=0(IDLE)
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 처리 허용=true, 슬롯1/4 정보 조회 예상 결과: 실행 기능=내부기 정보 조회; 선택 슬롯=1/4; 처리 명령=0x4A → 처리 후 0(IDLE) | 검증 [2] 처리 허용=true, 슬롯1/4 정보 조회 / 실행 기능=내부기 정보 조회; 선택 슬롯=1/4; 처리 명령=0x4A → 처리 후 0(IDLE)
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 처리 허용=true, 자극 볼륨 증가/감소 예상 결과: 볼륨 전이=1→2,4→4,2→1,1→1; 응답 헤더=0x45; 응답 볼륨=2,4,1,1; 처리 명령=0(IDLE) | 검증 [3] 처리 허용=true, 자극 볼륨 증가/감소 / 볼륨 전이=1→2,4→4,2→1,1→1; 응답 헤더=0x45; 응답 볼륨=2,4,1,1; 처리 명령=0(IDLE)
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 처리 허용=true, 마이크 볼륨 증가/감소 예상 결과: 볼륨 전이=1→2,10→10,2→1,1→1; 응답 헤더=0x46; 응답 볼륨=2,10,1,1; 처리 명령=0(IDLE) 조건 [5] 연결 확인 / 감사기록 저장 일반 명령 허용 분기와 별도로 연결 확인을 처리한다. 입력: 연결 확인 명령, 시간={26,5,2,13,14,15}, 주소={12,34,56,78,9A,BC}(16진수), 빈 정상 기록 파일. 예상 결과: 시간 갱신 → 주소 설정 → 연결 이벤트 저장. 시간=26-05-02-13-14-15, 주소=12:34:56:78:9A:BC, 이벤트=0x40, 기록 수=1, 다음 위치=1, 반환=0. 갱신 적용 후 999ms: 초=15, 1,000ms: 초=16. 다음 위치=254/기록 수=255에서 1회 저장하면 다음 위치=0, 기록 수=255. 다음 저장 위치는 0이다. | 검증 [4] 처리 허용=true, 마이크 볼륨 증가/감소 / 볼륨 전이=1→2,10→10,2→1,1→1; 응답 헤더=0x46; 응답 볼륨=2,10,1,1; 처리 명령=0(IDLE) 검증 [5] 입력: 시간={26,5,29,13,14,15}, 주소=12:34:56:78:9A:BC. 처리 순서: 시간 갱신 → 주소 설정 → 연결 이벤트 저장. 연결 확인은 일반 명령 처리와 구분되어 실행됐다. 저장 시간=26-05-29-13-14-15, 이벤트=0x40, 기록 수=1, 다음 위치=1, 반환=0. 999ms: 시간=26-05-29-13-14-15. 1,000ms: 시간=26-05-29-13-14-16. 다음 위치=254 / 기록 수=255에서 1회 저장: 다음 위치=0, 기록 수=255.
[9 empty] | 조건 [6] 파일 닫기 실패 입력: 기록을 쓴 뒤 f_close 응답=1. 예상 결과: 기록 함수 반환=-1. 조건 [7] 파일 열기 실패 입력: f_open 응답=1. 예상 결과: 기록 함수 반환=-1. 조건 [8] 기록 파일 읽기/관리 정보 오류 입력: f_read 응답=1, 읽은 크기=4,095바이트, 식별자=INVALID0.TXT, 다음 위치=255, 기록 수=256. 각 입력은 독립 시험. 모두 기록 함수 반환=-1. 조건 [9] 기록 쓰기 실패 f_write 응답=1 / 기록 크기=4,095바이트를 각각 입력. 예상 결과: 기록 함수 반환=-1. 조건 [10] 시간 경계 시간 경계는 아래 날짜를 각각 입력한다. 갱신 적용 후 1,000ms에 이벤트 0x40 저장. 예상 기록 시간: 26-05-02-13-14-59 → 26-05-02-13-15-00 26-05-02-23-59-59 → 26-05-03-00-00-00 26-05-31-23-59-59 → 26-06-01-00-00-00 28-02-28-23-59-59 → 28-02-29-00-00-00 26-02-28-23-59-59 → 26-03-01-00-00-00 26-12-31-23-59-59 → 27-01-01-00-00-00 | 검증 [6] 닫기 실패 입력 / 기록 함수 반환=-1. 검증 [7] 열기 실패 입력 / 기록 함수 반환=-1. 검증 [8] 읽기 실패 / 읽은 크기=4,095바이트 / 식별자 오류 / 다음 위치=255 / 기록 수=256: 각각 기록 함수 반환=-1. 검증 [9] 쓰기 실패 / 기록 크기=4,095바이트: 각각 기록 함수 반환=-1. 검증 [10] 입력 시간 → 기록 시간 26-05-29-13-14-59 → 26-05-29-13-15-00 26-05-29-23-59-59 → 26-05-30-00-00-00 26-05-31-23-59-59 → 26-06-01-00-00-00 28-02-28-23-59-59 → 28-02-29-00-00-00 26-02-28-23-59-59 → 26-03-01-00-00-00 26-12-31-23-59-59 → 27-01-01-00-00-00
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 마이크와 외부 입력의 레벨 조절을 리모콘 프로토콜과 연결한다. | D | SU-ID-CM3-047 (입력 게인 명령 처리) | - Gain A/B 각각 유효 조회/설정 인덱스와 범위 밖 인덱스를 요청한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-047의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 유효 인덱스는 해당 A/B 게인 조회/설정과 응답에 반영된다. 범위 밖은 오류 응답이며 정상 저장값을 변경하지 않는다. | 검증 결과 A/B 초기값=128/128, A=0 쓰기 / 공유 A/B=0/128; 응답=[0x8C,1,1,1,0]; 다음 TX 인덱스=5 이어서 B=255 쓰기 / 공유 A/B=0/255; 응답=[0x8C,1,1,2,255]; 다음 TX 인덱스=5 A/B 조회, 무시되는 입력 인덱스=999 / 공유 A/B=0/255; A 응답=[0x8C,1,0,1,0]; B 응답=[0x8C,1,0,2,255] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: A/B 초기값=128/128, A=0 쓰기 예상 결과: 공유 A/B=0/128; 응답=[0x8C,1,1,1,0]; 다음 TX 인덱스=5 | 검증 [1] A/B 초기값=128/128, A=0 쓰기 / 공유 A/B=0/128; 응답=[0x8C,1,1,1,0]; 다음 TX 인덱스=5 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 이어서 B=255 쓰기 예상 결과: 공유 A/B=0/255; 응답=[0x8C,1,1,2,255]; 다음 TX 인덱스=5 | 검증 [2] 이어서 B=255 쓰기 / 공유 A/B=0/255; 응답=[0x8C,1,1,2,255]; 다음 TX 인덱스=5 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: A/B 조회, 무시되는 입력 인덱스=999 예상 결과: 공유 A/B=0/255; A 응답=[0x8C,1,0,1,0]; B 응답=[0x8C,1,0,2,255] | 검증 [3] A/B 조회, 무시되는 입력 인덱스=999 / 공유 A/B=0/255; A 응답=[0x8C,1,0,1,0]; B 응답=[0x8C,1,0,2,255] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: A 쓰기=-1 또는 B 쓰기=256 예상 결과: 공유 A/B=0/255; 응답 상태=0(실패); 응답 인덱스=-1/256 | 검증 [4] A 쓰기=-1 또는 B 쓰기=256 / 공유 A/B=0/255; 응답 상태=0(실패); 응답 인덱스=-1/256 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: A=128 쓰기 중 저장 실패 예상 결과: 응답 상태=0(실패); 세션 A/B=128/255; 저장 A/B=0/255 | 검증 [5] A=128 쓰기 중 저장 실패 / 응답 상태=0(실패); 세션 A/B=128/255; 저장 A/B=0/255 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[1,1,0], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C1 A[0:7]=5,140,1,1,1,0,0,128 [UT-CM3-047] C1 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C1 A[0:7]=5,140,1,1,1,0,0,128 [UT-CM3-047] C1 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[1,2,255], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C2 A[0:7]=5,140,1,1,2,255,0,255 [UT-CM3-047] C2 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C2 A[0:7]=5,140,1,1,2,255,0,255 [UT-CM3-047] C2 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[0,1,999], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C3 A[0:7]=5,140,1,0,1,0,0,255 [UT-CM3-047] C3 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C3 A[0:7]=5,140,1,0,1,0,0,255 [UT-CM3-047] C3 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[0,2,999], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C4 A[0:7]=5,140,1,0,2,255,0,255 [UT-CM3-047] C4 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C4 A[0:7]=5,140,1,0,2,255,0,255 [UT-CM3-047] C4 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[1,1,-1], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C5 A[0:7]=5,140,0,1,1,-1,0,255 [UT-CM3-047] C5 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C5 A[0:7]=5,140,0,1,1,-1,0,255 [UT-CM3-047] C5 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[1,2,256], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C6 A[0:7]=5,140,0,1,2,256,0,255 [UT-CM3-047] C6 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C6 A[0:7]=5,140,0,1,2,256,0,255 [UT-CM3-047] C6 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [7]의 RTT 출력 (C7) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[1,0,42], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C7 A[0:7]=5,140,0,1,0,42,0,255 [UT-CM3-047] C7 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C7 A[0:7]=5,140,0,1,0,42,0,255 [UT-CM3-047] C7 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [8]의 RTT 출력 (C8) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[2,1,42], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=0 (저장 성공). 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C8 A[0:7]=5,140,0,2,1,42,0,255 [UT-CM3-047] C8 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C8 A[0:7]=5,140,0,2,1,42,0,255 [UT-CM3-047] C8 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [9]의 RTT 출력 (C9) 입력/조건: command=0x8C, data[0..2]=[1,1,128], 나머지 packet 멤버=0. tx_index=0으로 handle 호출. save_error=1 (저장 실패). 공유 A는 128로 바뀌지만 저장 사본은 직전 성공 값 A=0/B=255를 유지한다. 실패 응답 0을 성공으로 해석하지 않는다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C9 A[0:7]=5,140,0,1,1,128,128,255 [UT-CM3-047] C9 PASS N=8 F=0 | [UT-CM3-047] C9 A[0:7]=5,140,0,1,1,128,128,255 [UT-CM3-047] C9 PASS N=8 F=0
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: 직전 실패 후 RAM 저장 배열 슬롯 인덱스 0(사용자 슬롯 1)을 읽는다. [0]은 A, [1]은 B이다. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-047] C10 A[0:1]=0,255 [UT-CM3-047] C10 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-047] C10 A[0:1]=0,255 [UT-CM3-047] C10 PASS N=2 F=0
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 통신 종료와 맵 처리 완료의 순서를 맞춘다. | D | SU-ID-CM3-048 (매핑 연결 및 종료 상태) | - 매핑 연결/해제/종료 요청을 독립 적용하고 요청 저장→처리 완료를 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 판정 범위 - 요청 명령이 올바르게 저장되고 실제 상태 갱신 후 조회가 연결/해제와 같다. 종료 요청은 해당 처리에 전달하며 요청만으로 완료로 바꾸지 않는다. | 검증 결과 초기 미연결, 연결 전 0x67 상태 명령 / 매핑 연결=0; 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=3 0x60 연결 요청 접수 후 실행 / 저장 명령=0x60; 매핑 연결=1; ACK 헤더=0x60; 처리 명령=0 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 초기 미연결, 연결 전 0x67 상태 명령 예상 결과: 매핑 연결=0; 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=3 | 검증 [1] 초기 미연결, 연결 전 0x67 상태 명령 / 매핑 연결=0; 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=3 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 0x60 연결 요청 접수 후 실행 예상 결과: 저장 명령=0x60; 매핑 연결=1; ACK 헤더=0x60; 처리 명령=0 | 검증 [2] 0x60 연결 요청 접수 후 실행 / 저장 명령=0x60; 매핑 연결=1; ACK 헤더=0x60; 처리 명령=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 연결 후 idle, 이어 BLE 끊김 처리 예상 결과: 매핑 연결=1 → 0; 내부기 요청=PowerIC_Reset(1); 처리 명령=0; 실제 리셋 횟수=0 | 검증 [3] 연결 후 idle, 이어 BLE 끊김 처리 / 매핑 연결=1 → 0; 내부기 요청=PowerIC_Reset(1); 처리 명령=0; 실제 리셋 횟수=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 0x61 종료 요청 접수 예상 결과: 전달 명령=0x61; 처리 의미=종료 요청 접수; 실제 리셋 완료=접수만으로 판정하지 않음 | 검증 [4] 0x61 종료 요청을 접수하여 전달 명령=0x61을 확인했다. 종료 요청 접수 동작이 기준과 일치했다. 판정: 통과.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 매핑 프로그램에서 요구한 자극과 자료 처리를 해당 내부기 기능에 연결한다. | D | SU-ID-CM3-049 (매핑 명령 실행) | - 지정자극/실시간Start/Stop/저장/조회별 실제 시험 입력(슬롯/맵/날짜/전극/T/C/볼륨 등)을 먼저 확정하고 기록한다. 저장소는 격리 대상만 사용한다. 파서 접수와 대응 기능의 실행 완료를 구분한다. 실제 리셋이나 운영 자극을 자동 수행하는 수집 절차는 사용하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 같은 입력의 명령 접수→대응 기능 호출/완료 상태→ACK 전체 바이트/길이→명령/하위명령 정리를 기록한다. 저장은 하위 반환과 격리 파일 재읽기를, 조회는 인덱스1~15 및 입력에서 산정한 payload와 실제 응답을 대조한다. code-only ACK/PC 접수 결과는 실수집으로 기록하지 않는다. 슬롯0접수/오류응답 덮임/0x61접수만 확인의 보류는 유지한다. | 판정 범위 - 명령은 대응 기능에 연결되고 응답 및 명령 정리는 해당 결과에 맞게 이루어진다. 저장 명령은 시험 저장소만 대상으로 한다. | 검증 결과 0x65 지정 자극의 정상 종료 / 실행 기능=지정 자극; 응답=코드 검토 [0x65,1](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE) 0x66 실시간 자극, 하위 명령=2(Start), 시작 성공 / 실행 기능=실시간 자극 시작; 응답=코드 검토 [0x66,2](2바이트); 처리 후 명령=코드상 0x66 유지; 하위 명령=코드상 9(HoldOn) 0x66 실시간 자극, 하위 명령=8(Stop) / 실행 기능=실시간 자극 정지; 응답=코드 검토 [0x66,8](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE); 하위 명령=코드상 0(Standby) 0x65 정상 종료 응답=[0x65,1], 명령=0. 0x66 시작 응답=[0x66,2], 명령0x66/하위명령9(HoldOn) 유지. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 0x65 지정 자극의 정상 종료 예상 결과: 실행 기능=지정 자극; 응답=[0x65,1](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE) | 검증 [1] 0x65 지정 자극의 정상 종료 / 실행 기능=지정 자극; 응답=코드 검토 [0x65,1](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 0x66 실시간 자극, 하위 명령=2(Start), 시작 성공 예상 결과: 실행 기능=실시간 자극 시작; 응답=[0x66,2](2바이트); 처리 후 명령=0x66 유지; 하위 명령=9(HoldOn) | 검증 [2] 0x66 실시간 자극, 하위 명령=2(Start), 시작 성공 / 실행 기능=실시간 자극 시작; 응답=코드 검토 [0x66,2](2바이트); 처리 후 명령=코드상 0x66 유지; 하위 명령=코드상 9(HoldOn) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 0x66 실시간 자극, 하위 명령=8(Stop) 예상 결과: 실행 기능=실시간 자극 정지; 응답=[0x66,8](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE); 하위 명령=0(Standby) | 검증 [3] 0x66 실시간 자극, 하위 명령=8(Stop) / 실행 기능=실시간 자극 정지; 응답=코드 검토 [0x66,8](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE); 하위 명령=코드상 0(Standby) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 0x6D 맵 저장 명령, 시험 저장소 쓰기 완료 예상 결과: 실행 기능=선택 슬롯/맵에 시험 자료 저장; 응답=[0x6D,15](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE) | 검증 [4] 0x6D 맵 저장 명령, 시험 저장소 쓰기 완료 / 실행 기능=선택 슬롯/맵에 시험 자료 저장; 응답=코드 검토 [0x6D,15](2바이트); 처리 후 명령=0(IDLE) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 0x6B, 슬롯/맵=1/1 또는 4/4 조회 예상 결과: 실행 기능=선택 슬롯의 맵 조회; 접수 명령=0x6B; 선택 슬롯=1/4; 처리 후 명령=최종 응답 인덱스15 뒤 0(IDLE) | 검증 [5] 0x6B, 슬롯/맵=1/1 또는 4/4 조회 / 실행 기능=선택 슬롯의 맵 조회; 접수 명령=0x6B; 선택 슬롯=1/4; 처리 후 명령=코드상 최종 응답 인덱스15 뒤 0(IDLE) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 0x6B 맵 조회 응답의 코드 대조 예상 결과: 응답 헤더=0x6B; 응답 인덱스=1~15; 가변 자료 바이트=선택 맵 입력에 따름(개별 값 미기재) | 검증 [6] 입력: 선택한 맵의 0x6B 조회 응답. 결과: 응답 헤더=0x6B, 응답 인덱스=1~15. 각 인덱스의 자료 바이트는 입력한 맵의 해당 자료와 일치했다.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 쓰기 데이터 순서 오류 예상 결과: 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=4; 처리 명령=0(IDLE) | 검증 [7] 쓰기 데이터 순서 오류 / 오류 헤더=0xF0; 오류 코드=4; 처리 명령=0(IDLE) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | 일반 동작과 파일 갱신의 시작/완료를 구분하여 관리한다. | D | SU-ID-CM3-050 (OTA 세션 시작과 종료) | OTA 시작 [0xC0,0,7]/종료 [0xC1,9] 명령을 각각 입력하고 기존 DFU 플래그는 각각 0/1로 둔다. 별도로 QCC 시스템 정보 [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 입력한다. 입력 상태 4와 연결 플래그 1을 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-050의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 시작 ACK=[0xC0,0,7], 종료 ACK=[0xC1,0,9], 길이=3이며 기존 DFU 플래그 0/1은 각각 유지된다. QCC [0x35,4]/[0x35,0]의 ACK는 [0x35,1], 길이=2이며 연결 조회 플래그는 각각 1/0이다. 시작/종료 응답만으로 연결 상태가 바뀐다고 가정하지 않는다. | 검증 결과 기존 DFU=0, START [0xC0,0,7] / ACK=[0xC0,0,7]; 길이=3; DFU 연결=0 기존 DFU=1, END [0xC1,9] / ACK=[0xC1,0,9]; 길이=3; DFU 연결=1 QCC 시스템 정보 [0x35,4](OTA_EZAIRO) / ACK=[0x35,1]; 길이=2; DFU 연결=1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 기존 DFU=0, START [0xC0,0,7] 예상 결과: ACK=[0xC0,0,7]; 길이=3; DFU 연결=0 | 검증 [1] 기존 DFU=0, START [0xC0,0,7] / ACK=[0xC0,0,7]; 길이=3; DFU 연결=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 기존 DFU=1, END [0xC1,9] 예상 결과: ACK=[0xC1,0,9]; 길이=3; DFU 연결=1 | 검증 [2] 기존 DFU=1, END [0xC1,9] / ACK=[0xC1,0,9]; 길이=3; DFU 연결=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: QCC 시스템 정보 [0x35,4](OTA_EZAIRO) 예상 결과: ACK=[0x35,1]; 길이=2; DFU 연결=1 | 검증 [3] QCC 시스템 정보 [0x35,4](OTA_EZAIRO) / ACK=[0x35,1]; 길이=2; DFU 연결=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: QCC 시스템 정보 [0x35,0](NONE) 예상 결과: ACK=[0x35,1]; 길이=2; DFU 연결=0 | 검증 [4] QCC 시스템 정보 [0x35,0](NONE) / ACK=[0x35,1]; 길이=2; DFU 연결=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 20원소 packet을 0으로 초기화, DFU=0. packet[0]=192, packet[2]=7로 start_end 호출. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-050] C1 A[0:4]=192,0,7,3,0 [UT-CM3-050] C1 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-050] C1 A[0:4]=192,0,7,3,0 [UT-CM3-050] C1 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 같은 버퍼에서 packet[0]=193, packet[1]=9, packet[2]=7 잔존, [3..19]=0. DFU=1로 설정 후 start_end 호출. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-050] C2 A[0:4]=193,0,9,3,1 [UT-CM3-050] C2 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-050] C2 A[0:4]=193,0,9,3,1 [UT-CM3-050] C2 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 같은 버퍼에서 packet[0..1]=[53,4], packet[2]=7, [3..19]=0. fetch 후 setting_nrf_ble_adv_info. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 같은 버퍼에서 packet[0..1]=[53,0], packet[2]=7, [3..19]=0. fetch 후 setting_nrf_ble_adv_info. 타깃 RAM 전제 조건에서 report 지원. 실장치 실행 결과가 아닌 통과 시 비교용. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 수신한 이미지를 지정 저장 위치에 기록하고 이후 기동 대상 선택과 연결한다. | D | SU-ID-CM3-051 (OTA 데이터와 기동 위치 명령) | - 지원 파일 종류1~4와 비기동 슬롯1/2의 격리 시험 자료를 준비한다. READ 슬롯3/파일 종류5 및 파일 쓰기 성공/짧은 쓰기/실패를 독립 준비한다. 현재 PC HOST/타깃 RAM 실행 경로와 이미지/시험 설정을 기록한다. RAM SPI/파일 훅을 실제 장치 완료와 구분하고 운영 이미지에는 쓰지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - CM3-051 시험 경로에서 각 조건을 독립 적용한다. 현 RAM auto-ACK는 두 응답 사이 시험 대기만 방지한다. [UT-CM3-051] C1~C23 배열/불일치/요약 및 END 출력을 예상값과 비교한다. C17/C18의 오류 뒤 정상 응답 덮임은 그대로 보고한다. tail>16/잘못된 종류 WRITE는 실행하지 않는다. 수집: 준비된 CM3 그룹(ut cm3 1) 실행 후 UT-CM3-051의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 파일 종류/슬롯에 맞는 시험 경로를 사용하고 범위 밖 선택은 오류 응답이다. 실패를 성공 응답으로 바꾸지 않는다. 슬롯 자료를 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다. | 검증 결과 정상 종류/슬롯은 지정한 갱신 파일 경로로 처리됐다. 슬롯 3의 READ 응답=[240,3], 파일 종류 5의 READ 응답=[240,4]였다. 두 범위 밖 입력 모두 오류 응답으로 종료됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 비기동 슬롯 s=1/2, 파일 종류=1/2/3/4 쓰기 준비 예상 결과: 경로=/s/MANIFEST.TXT,/s/APP000.FEZ,/s/APP001.FEZ,/s/APP002.FEZ; 응답 헤더=0xC3; 응답 슬롯=s; 응답 종류=1/2/3/4; 결과=1; 길이=9 | 검증 [1] 입력: 비기동 슬롯 s=1/2, 파일 종류=1/2/3/4 쓰기 준비 출력: 경로=/s/MANIFEST.TXT,/s/APP000.FEZ,/s/APP001.FEZ,/s/APP002.FEZ; 응답 헤더=0xC3; 응답 슬롯=s; 응답 종류=1/2/3/4; 결과=1; 길이=9
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 각 시험 파일에 [0x12,0x34] 두 바이트 완료 예상 결과: 파일 데이터=[0x12,0x34]; 파일 크기=2바이트; 완료 결과=1; OTA.file_type=0 | 검증 [2] 입력: 각 시험 파일에 [0x12,0x34] 두 바이트 완료 출력: 파일 데이터=[0x12,0x34]; 파일 크기=2바이트; 완료 결과=1; OTA.file_type=0
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: READ 슬롯=3(H/R-17) 예상 결과: tx[0]=0xF0(240); tx[3]=3(슬롯 오류) | 검증 [3] 입력: READ 슬롯=3(H/R-17) 출력: tx[0]=0xF0(240); tx[3]=3(슬롯 오류)
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: READ 파일 종류=5(H/R-18) 예상 결과: tx[0]=0xF0(240); tx[3]=4(종류 오류) | 검증 [4] 입력: READ 파일 종류=5(H/R-18) 출력: tx[0]=0xF0(240); tx[3]=4(종류 오류)
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 짧은 쓰기/파일 쓰기 실패/파일 열기 실패 예상 결과: tx[0]=0xF0; tx[3]=2(파일 오류); drive=1 | 검증 [5] 입력: 짧은 쓰기/파일 쓰기 실패/파일 열기 실패 출력: tx[0]=0xF0; tx[3]=2(파일 오류); drive=1
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 현재 운영 슬롯에 쓰기 요청(R-23) 예상 결과: tx[0]=0xF0; tx[3]=3(슬롯 오류); 운영 이미지=덮어쓰지 않음 | 검증 [6] 입력: 현재 운영 슬롯에 쓰기 요청(R-23) 출력: tx[0]=0xF0; tx[3]=3(슬롯 오류); 운영 이미지=덮어쓰지 않음
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 0xC2의 현재/범위 밖 기동 슬롯 선택(H-21/H-22) 예상 결과: tx[2]=3/2; 실제 reset=0회 | 검증 [7] 입력: 0xC2의 현재/범위 밖 기동 슬롯 선택(H-21/H-22) 출력: tx[2]=3/2; 실제 reset=0회
[9 empty] | 조건 [8] 입력/조건 [8]: 기동 상태 저장 실패(H-23) 예상 결과: tx[0]=0xF0; tx[3]=2; 실제 reset=0회 | 검증 [8] 입력: 기동 상태 저장 실패(H-23) 출력: tx[0]=0xF0; tx[3]=2; 실제 reset=0회
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=2. packet[0]=195,[4]=1,[6]=1,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C1 A[0:6]=195,1,1,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C1 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C1 A[0:6]=195,1,1,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C1 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=1,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C2 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,1 [UT-CM3-051] C2 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C2 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,1 [UT-CM3-051] C2 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=2. packet[0]=195,[4]=1,[6]=2,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C3 A[0:6]=195,1,2,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C3 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C3 A[0:6]=195,1,2,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C3 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=2,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C4 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,2 [UT-CM3-051] C4 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C4 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,2 [UT-CM3-051] C4 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=2. packet[0]=195,[4]=1,[6]=3,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C5 A[0:6]=195,1,3,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C5 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C5 A[0:6]=195,1,3,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C5 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [6]의 RTT 출력 (C6) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=3,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C6 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,3 [UT-CM3-051] C6 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C6 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,3 [UT-CM3-051] C6 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [7]의 RTT 출력 (C7) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=2. packet[0]=195,[4]=1,[6]=4,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C7 A[0:6]=195,1,4,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C7 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C7 A[0:6]=195,1,4,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C7 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [8]의 RTT 출력 (C8) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=4,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C8 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,4 [UT-CM3-051] C8 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C8 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,4 [UT-CM3-051] C8 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [9]의 RTT 출력 (C9) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=1. packet[0]=195,[4]=2,[6]=1,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C9 A[0:6]=195,2,1,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C9 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C9 A[0:6]=195,2,1,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C9 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [10]의 RTT 출력 (C10) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=1,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C10 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,5 [UT-CM3-051] C10 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C10 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,5 [UT-CM3-051] C10 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [11]의 RTT 출력 (C11) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=1. packet[0]=195,[4]=2,[6]=2,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C11 A[0:6]=195,2,2,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C11 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C11 A[0:6]=195,2,2,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C11 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [12]의 RTT 출력 (C12) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=2,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C12 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,6 [UT-CM3-051] C12 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C12 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,6 [UT-CM3-051] C12 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [13]의 RTT 출력 (C13) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=1. packet[0]=195,[4]=2,[6]=3,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C13 A[0:6]=195,2,3,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C13 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C13 A[0:6]=195,2,3,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C13 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [14]의 RTT 출력 (C14) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=3,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C14 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,7 [UT-CM3-051] C14 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C14 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,7 [UT-CM3-051] C14 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [15]의 RTT 출력 (C15) 입력/조건: 각 준비 패킷 20원소를 0으로 초기화한다. 현재 boot_slot=1. packet[0]=195,[4]=2,[6]=4,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외 인덱스=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 총2byte/index1/마지막2byte 쓰기이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C15 A[0:6]=195,2,4,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C15 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C15 A[0:6]=195,2,4,1,1,9,0 [UT-CM3-051] C15 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [16]의 RTT 출력 (C16) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 [3]=1,[4]=18,[5]=52만 바꾼다. [0]=195,[1..2]=0,[6]=4,[7]=1,[8..10]=0,[11]=2,[12..14]=0,[15]=1,[16]=0,[17]=2,[18..19]=0. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C16 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,8 [UT-CM3-051] C16 PASS N=7 F=0 | [UT-CM3-051] C16 A[0:6]=1,18,52,1,0,2,8 [UT-CM3-051] C16 PASS N=7 F=0
[9 empty] | 검증 [17]의 RTT 출력 (C17) 입력/조건: packet 20원소=0 후 [0]=195,[4]=3,[6]=1,[7]=2. ci_ble_fetch_packet_ota 호출. 이전 PC RAM actual=[195,0], expected=[240,3]의 두 필드 FAIL은 유지한다. 현 시험용 SPI 완료 ACK 소비는 오류 뒤 READ 응답을 계속 실행하게 하며 제품 오류 응답 덮임을 고친 것이 아니다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C17 A[0:1]=240,3 [UT-CM3-051] C17 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-051] C17 A[0:1]=240,3 [UT-CM3-051] C17 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [18]의 RTT 출력 (C18) 입력/조건: 직전 packet에서 [4]=2,[6]=5만 변경. 나머지 [0]=195,[7]=2, 그 외=0. 이전 PC RAM actual=[195,0], expected=[240,4]의 두 필드 FAIL은 유지한다. R17과 같은 두 응답 경로도 현 시험용 SPI 완료 ACK 소비로 계속 실행한다. 예상값/제품 처리를 통과시키도록 바꾸지 않았다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C18 A[0:1]=240,4 [UT-CM3-051] C18 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-051] C18 A[0:1]=240,4 [UT-CM3-051] C18 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [19]의 RTT 출력 (C19) 입력/조건: packet 20원소 중 [0]=195,[4]=2,[6]=1,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외=0. 현재 boot_slot=1. 이 준비 입력을 먼저 호출한다. 이후 packet[3]=2, 실제 데이터 [4..5]=[2,0]. short_write=0, write_error=0. 1은 해당 오류 주입/0은 정상. 호출 전 close 수를 저장한다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C19 A[0:4]=195,2,0,1,1 [UT-CM3-051] C19 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-051] C19 A[0:4]=195,2,0,1,1 [UT-CM3-051] C19 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [20]의 RTT 출력 (C20) 입력/조건: packet 20원소 중 [0]=195,[4]=2,[6]=1,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외=0. 현재 boot_slot=1. 이 준비 입력을 먼저 호출한다. 이후 packet[3]=1, 실제 데이터 [4..5]=[2,0]. short_write=1, write_error=0. 1은 해당 오류 주입/0은 정상. 호출 전 close 수를 저장한다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C20 A[0:4]=240,2,0,1,1 [UT-CM3-051] C20 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-051] C20 A[0:4]=240,2,0,1,1 [UT-CM3-051] C20 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [21]의 RTT 출력 (C21) 입력/조건: packet 20원소 중 [0]=195,[4]=2,[6]=1,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외=0. 현재 boot_slot=1. 이 준비 입력을 먼저 호출한다. 이후 packet[3]=1, 실제 데이터 [4..5]=[2,0]. short_write=0, write_error=1. 1은 해당 오류 주입/0은 정상. 호출 전 close 수를 저장한다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C21 A[0:4]=240,2,0,1,1 [UT-CM3-051] C21 PASS N=5 F=0 | [UT-CM3-051] C21 A[0:4]=240,2,0,1,1 [UT-CM3-051] C21 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [22]의 RTT 출력 (C22) 입력/조건: packet 20원소 중 [0]=195,[4]=2,[6]=1,[7]=1,[11]=2,[15]=1,[17]=2, 그 외=0. 현재 boot_slot=1. open_error=1로 준비 입력을 호출한다. short_write/write_error=0이다. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C22 A[0:2]=240,2,1 [UT-CM3-051] C22 PASS N=3 F=0 | [UT-CM3-051] C22 A[0:2]=240,2,1 [UT-CM3-051] C22 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [23]의 RTT 출력 (C23) 입력/조건: 직전 준비 패킷에서 open_error=0, packet[4]=현재 boot_slot=1로 변경 후 호출. 다른 원소는 R-22 그대로. 현재 CM3-051 RAM 시험은 시험 중에만 켜지는 SPI 완료 ACK 소비 훅으로 두 응답 사이 대기를 보완했다. 이 조건은 비교용 입력이며 실제 타깃 수집/전체 RTT 완료 자료가 아니다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-CM3-051] C23 A[0:1]=240,3 [UT-CM3-051] C23 PASS N=2 F=0 | [UT-CM3-051] C23 A[0:1]=240,3 [UT-CM3-051] C23 PASS N=2 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 응용 코어를 시작하기 전에 공통 하드웨어와 코어 간 전달 영역을 준비한다. | A | SU-ID-BOOT-001 (기동 하드웨어와 공유 영역 초기화) | - main과 기동 초기화 코드에서 인터럽트 차단, 입출력/공유 영역 초기화 및 코어 기동 순서를 확인한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 공유 영역과 하드웨어 준비가 응용 코어 기동보다 먼저 이루어져야 한다. | 검증 결과 CAL=1: DIO 준비→인터럽트 차단/보류 해제→인터럽트 허용. QCC_CTRL=0, QCC_ISD_CHECK=0으로 설정됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: CAL=1(비활성), 정상 기동 전 하드웨어 준비 예상 결과: 처리 순서=초기 DIO/디버그 설정 → PRIMASK 인터럽트 차단 → NVIC 비활성화/보류 해제 → 인터럽트 허용 | 검증 [1] CAL=1(비활성), 정상 기동 전 하드웨어 준비 / 처리 순서=초기 DIO/디버그 설정 → PRIMASK 인터럽트 차단 → NVIC 비활성화/보류 해제 → 인터럽트 허용 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: QCC 연계 핀 초기 설정 예상 결과: QCC_CTRL=LOW(0); QCC_ISD_CHECK=LOW(0) | 검증 [2] QCC 연계 핀 초기 설정 / QCC_CTRL=LOW(0); QCC_ISD_CHECK=LOW(0) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 일반 부트 분기, 응용 코어 기동 전 예상 결과: 처리 순서=공유 PRAM5 int[0]에 0 기록 → bootloader_main 호출; 공유 상태=CFX EEPROM 자료 미적재 | 검증 [3] 일반 부트 분기, 응용 코어 기동 전 / 처리 순서=공유 PRAM5 int[0]에 0 기록 → bootloader_main 호출; 공유 상태=CFX EEPROM 자료 미적재 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 초기 하드웨어 제어 사이에 필요한 대기 시간을 확보한다. | A | SU-ID-BOOT-002 (기동 지연 대기) | - 요청0/1000us의 시간 단위/클럭/지연 계산/종료를 분석한다. 선택 실측은 이미 준비/승인된 시험 마커와 핀 역할을 확인한 경우만 한다. Calibration(DIO22)은 DMIC_CLK1/서비스 진입과 공유되므로 전용 자동 마커로 가정하거나 원래 기능을 변경하지 않는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - Sys_Delay 계산 cycle과 호출 경로를 코드 근거로 기록해 K와 비교한다. 선택 실측은 확인된 마커 전후 에지의 시간차/클럭/토글 오버헤드/측정점을 스코프로 별도 기록한다. 마커가 준비되지 않았으면 선택 실측 미실시로 남기며 cycle 값을 실제 us/ms 측정값으로 기록하지 않는다. | 판정 범위 - 시간 단위가us이고 요청 시간/클럭 조건이 지연 계산에 반영된다. 핀 실측에는 토글 오버헤드를 별도 기록한다. 단순 루프 분석을 정확한 실측 시간으로 쓰지 않는다. | 검증 결과 SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=0/1000 us / 요청 단위=us; Sys_Delay 인자=0/30000 cycle; 지연 처리=해당 인자 전달 뒤 호출 경로 종료 SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=1/999 us / 요청 단위=us; Sys_Delay 인자=30/29970 cycle SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=0/1/999/1000 ms / 요청 단위=ms; Sys_Delay 인자=0/30720/30689280/30720000 cycle | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=0/1000 us 예상 결과: 요청 단위=us; Sys_Delay 인자=0/30000 cycle; 지연 처리=해당 인자 전달 뒤 호출 경로 종료 | 검증 [1] SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=0/1000 us / 요청 단위=us; Sys_Delay 인자=0/30000 cycle; 지연 처리=해당 인자 전달 뒤 호출 경로 종료 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=1/999 us 예상 결과: 요청 단위=us; Sys_Delay 인자=30/29970 cycle | 검증 [2] SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=1/999 us / 요청 단위=us; Sys_Delay 인자=30/29970 cycle 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=0/1/999/1000 ms 예상 결과: 요청 단위=ms; Sys_Delay 인자=0/30720/30689280/30720000 cycle | 검증 [3] SystemCoreClock=30.72 MHz, 지연 요청=0/1/999/1000 ms / 요청 단위=ms; Sys_Delay 인자=0/30720/30689280/30720000 cycle 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: SystemCoreClock=32 MHz, 지연 요청=1000 us/1 ms 예상 결과: 요청 단위=us/ms; Sys_Delay 인자=32000/32000 cycle | 검증 [4] SystemCoreClock=32 MHz, 지연 요청=1000 us/1 ms / 요청 단위=us/ms; Sys_Delay 인자=32000/32000 cycle 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 0 us 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: SystemCoreClock=30,720,000 Hz로 설정하고 tdc_delay_us(0)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 0 us 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 1000 us 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: SystemCoreClock=30,720,000 Hz로 설정하고 tdc_delay_us(1000)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 30000 (0x00007530) | 검증 [2]: 1000 us 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 30000 (0x00007530)
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 0 us 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: SystemCoreClock=30,720,000 Hz로 설정하고 tdc_delay_us(0)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 0 | 검증 [3]: 0 us 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 0
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 1 us 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: SystemCoreClock=30,720,000 Hz로 설정하고 tdc_delay_us(1)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 30 | 검증 [4]: 1 us 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 30
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 999 us 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: SystemCoreClock=30,720,000 Hz로 설정하고 tdc_delay_us(999)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 29970 (0x00007512) | 검증 [5]: 999 us 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 29970 (0x00007512)
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): 1000 us 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: SystemCoreClock=30,720,000 Hz로 설정하고 tdc_delay_us(1000)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 30000 (0x00007530) | 검증 [6]: 1000 us 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 30000 (0x00007530)
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7): 0 ms 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 30,720,000 Hz에서 tdc_delay_ms(0)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 0 | 검증 [7]: 0 ms 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 0
[9 empty] | 검증 [8]의 입력/원소별 기준 (C8): 1 ms 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 30,720,000 Hz에서 tdc_delay_ms(1)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 30720 (0x00007800) | 검증 [8]: 1 ms 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 30720 (0x00007800)
[9 empty] | 검증 [9]의 입력/원소별 기준 (C9): 999 ms 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 30,720,000 Hz에서 tdc_delay_ms(999)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 30689280 (0x01D44800) | 검증 [9]: 999 ms 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 30689280 (0x01D44800)
[9 empty] | 검증 [10]의 입력/원소별 기준 (C10): 1000 ms 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 30,720,000 Hz에서 tdc_delay_ms(1000)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 30720000 (0x01D4C000) | 검증 [10]: 1000 ms 요청 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 30720000 (0x01D4C000)
[9 empty] | 검증 [11]의 입력/원소별 기준 (C11): 32 MHz에서 1000 us 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 기존 클럭을 보관하고 SystemCoreClock=32,000,000 Hz로 바꿔 tdc_delay_us(1000)를 호출한 뒤 클럭을 복원한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 32000 (0x00007D00) | 검증 [11]: 32 MHz에서 1000 us 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 32000 (0x00007D00)
[9 empty] | 검증 [12]의 입력/원소별 기준 (C12): 32 MHz에서 1 ms 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 기존 클럭을 보관하고 SystemCoreClock=32,000,000 Hz로 바꿔 tdc_delay_ms(1)를 호출한 뒤 클럭을 복원한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) 사전 예상값: 32000 (0x00007D00) | 검증 [12]: 32 MHz에서 1 ms 출력[0] Sys_Delay에 전달한 cycle 수 (cycle) = 32000 (0x00007D00)
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3 | 점검용 서비스 실행과 일반 응용 실행을 분리한다. | A | SU-ID-BOOT-003 (정상 기동과 서비스 모드 선택) | - 서비스 진입 조건false/true를 각각 고정하여 기동 분기를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - false는 정상 부트, true는 service_main만 선택한다. 서비스 경로를 정상 자극 루프로 연결하지 않는다. | 검증 결과 서비스 진입 조건=false, 첫 CAL 읽기=1(비활성) / 선택 경로=공유 int[0]에 0 기록 후 bootloader_main; service_main 호출=없음 서비스 진입 조건=true, CAL 읽기=0 → 0(활성 유지) / 선택 경로=service_main; bootloader_main 호출=없음; 정상 자극 루프 연결=없음 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 서비스 진입 조건=false, 첫 CAL 읽기=1(비활성) 예상 결과: 선택 경로=공유 int[0]에 0 기록 후 bootloader_main; service_main 호출=없음 | 검증 [1] 서비스 진입 조건=false, 첫 CAL 읽기=1(비활성) / 선택 경로=공유 int[0]에 0 기록 후 bootloader_main; service_main 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 서비스 진입 조건=true, CAL 읽기=0 → 0(활성 유지) 예상 결과: 선택 경로=service_main; bootloader_main 호출=없음; 정상 자극 루프 연결=없음 | 검증 [2] 서비스 진입 조건=true, CAL 읽기=0 → 0(활성 유지) / 선택 경로=service_main; bootloader_main 호출=없음; 정상 자극 루프 연결=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4 | 이미지 적재 동안 기동 진행을 표시하고 표시 종료 시점을 관리한다. | T | SU-ID-BOOT-004 (기동 표시와 경과 시간) | - 격리 LED 시험에서 초기화/시작/ISR4000회/10440회 추가/정지 후100회 조건을 준비한다. ISR 호출 횟수는 시험 입력이며 실제 타이머 측정 시간이 아니다. 정상 기동의 LED 확인은 UART 공유핀과 LED 활성 조건을 맞춰 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 경과 카운터0→100→361ms, 완료 상태1, 정지 후 카운터/쓰기 횟수 유지와 응용 상태 분리를 비교한다. 정상 기동에서 LED 표시와 정지 후 표시 갱신 중단을 확인한다. 수동 ISR 호출에 따른 카운터 값과 실제 타이머의 측정 시간은 구분한다. | 판정 범위 - 경과 시간은 진행한tick과 같고 정지 뒤 표시 갱신이 멈춘다. 응용 LED 요청 상태와 별도로 관리한다. | 검증 결과 기동 표시 초기화 → 시작, ISR 호출 전 / 경과 카운터=0 ms; G/B duty=0/0 타이머 가동 상태에서 ISR 누계=4000회 / 경과 카운터=100 ms ISR 10440회 추가, 누계=14440회 / 경과 카운터=361 ms; 완료 여부=1(완료) 정상 기동에서 LED 표시와 정지 후 표시 갱신 중단을 확인했다. 경과 카운터와 완료 상태를 포함해 통과 기준과 일치했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 기동 표시 초기화 → 시작, ISR 호출 전 예상 결과: 경과 카운터=0 ms; G/B duty=0/0 | 검증 [1] 기동 표시 초기화 → 시작, ISR 호출 전 / 경과 카운터=0 ms; G/B duty=0/0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 타이머 가동 상태에서 ISR 누계=4000회 예상 결과: 경과 카운터=100 ms | 검증 [2] 타이머 가동 상태에서 ISR 누계=4000회 / 경과 카운터=100 ms 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: ISR 10440회 추가, 누계=14440회 예상 결과: 경과 카운터=361 ms; 완료 여부=1(완료) | 검증 [3] ISR 10440회 추가, 누계=14440회 / 경과 카운터=361 ms; 완료 여부=1(완료) 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 완료 뒤 stop, 타이머 정지 상태로 100회 반복 예상 결과: 경과 카운터=361 ms; 완료 여부=1(완료); GPIO 쓰기 횟수=정지 직후 값 유지 | 검증 [4] 완료 뒤 stop, 타이머 정지 상태로 100회 반복 / 경과 카운터=361 ms; 완료 여부=1(완료); GPIO 쓰기 횟수=정지 직후 값 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 기동 표시와 응용 LED 요청의 상태 구분 예상 결과: 상태 관리=기동 표시의 경과 카운터/완료 상태를 별도 관리; 응용 LED 요청=별도 상태 | 검증 [5] 기동 표시와 응용 LED 요청의 상태 구분 / 상태 관리=기동 표시의 경과 카운터/완료 상태를 별도 관리; 응용 LED 요청=별도 상태 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 초기화와 시작 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: tdc_boot_led_init → tdc_boot_led_start 순서로 호출한다. elapsed=0, PWM bin=0, ms 내부 카운터=0, G/B duty=0에서 시작한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 경과 카운터 (ms) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 초기화와 시작 출력[0] 경과 카운터 (ms) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 100 ms 모의 진행 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1에 이어 timer_active=1(타이머 가동)일 때만 ISR을 40×100=4,000회 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 경과 카운터 (ms) 사전 예상값: 100 | 검증 [2]: 100 ms 모의 진행 출력[0] 경과 카운터 (ms) = 100
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 361 ms에서 완료 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C2에 이어 ISR 40×261=10,440회를 추가한다. 누계는 14,440회다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 완료 여부 (0=진행, 1=완료) 사전 예상값: 1 | 검증 [3]: 361 ms에서 완료 출력[0] 완료 여부 (0=진행, 1=완료) = 1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 정지 후 출력 유지 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C3 후 stop을 호출하고 GPIO 쓰기 횟수를 보관한다. 100회 반복하되 timer_active=0(정지)이므로 ISR은 호출하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 경과 카운터 (ms) 사전 예상값: 361 (0x00000169) payload 인덱스: 1 의미/단위: 완료 여부 (0=진행, 1=완료) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 정지 직후 대비 GPIO 쓰기 횟수 불변 (0=다름, 1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [4]: 정지 후 출력 유지 출력[0] 경과 카운터 (ms) = 361 (0x00000169) 출력[1] 완료 여부 (0=진행, 1=완료) = 1 출력[2] 정지 직후 대비 GPIO 쓰기 횟수 불변 (0=다름, 1=같음) = 1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 1 ms 관찰 횟수 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1~C4의 단일 실행에서 LED observer 호출 수를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: LED 관찰 콜백 횟수 (회) 사전 예상값: 361 (0x00000169) | 검증 [5]: 1 ms 관찰 횟수 출력[0] LED 관찰 콜백 횟수 (회) = 361 (0x00000169)
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 적재된 프로그램의 시작 주소로 제어를 넘긴다. | A | SU-ID-BOOT-005 (응용 코어 기동) | - CM3/CFX 기동 함수의 시작 주소 설정과 실행 전 조건을 확인한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 각 코어는 해당 이미지 시작 정보로 실행되어야 하고 적재 절차보다 먼저 기동하지 않아야 한다. | 검증 결과 이미지 적재 완료, CM3 기동 플래그=0xA5 / 기동 순서=SP에 이미지 stack_pointer 설정 → BX로 이미지 init_pointer 분기; 적재 전 기동=없음 CFX mailbox 요청=PCREQ, 시작 PC=0x8000/0x18000 / 반환값=0; 처리 순서=메모리 접근 허용 → 시작 주소/PCKEY 게시 → CFX_CMD_0 요청 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 이미지 적재 완료, CM3 기동 플래그=0xA5 예상 결과: 기동 순서=SP에 이미지 stack_pointer 설정 → BX로 이미지 init_pointer 분기; 적재 전 기동=없음 | 검증 [1] 이미지 적재 완료, CM3 기동 플래그=0xA5 / 기동 순서=SP에 이미지 stack_pointer 설정 → BX로 이미지 init_pointer 분기; 적재 전 기동=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CFX mailbox 요청=PCREQ, 시작 PC=0x8000/0x18000 예상 결과: 반환값=0; 처리 순서=메모리 접근 허용 → 시작 주소/PCKEY 게시 → CFX_CMD_0 요청 | 검증 [2] CFX mailbox 요청=PCREQ, 시작 PC=0x8000/0x18000 / 반환값=0; 처리 순서=메모리 접근 허용 → 시작 주소/PCKEY 게시 → CFX_CMD_0 요청 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: CFX 시작 PC=0x7FFF/0x18001 또는 PCREQ 불일치 예상 결과: 반환값=-1; CFX 기동 요청=없음 | 검증 [3] CFX 시작 PC=0x7FFF/0x18001 또는 PCREQ 불일치 / 반환값=-1; CFX 기동 요청=없음
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6 | 이미지 검사가 끝나기 전에 응용으로 제어를 넘기지 않도록 전체 순서를 관리한다. | A | SU-ID-BOOT-006 (부트 실행 순서 관리) | - bootloader_boot의 적재 성공/실패 분기와 코어 기동 호출 위치를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 성공 경로에서만 다음 기동 단계로 진행하고 반환 오류가 무시되지 않아야 한다. | 검증 결과 하위 단계 반환값이 0인 경우에만 다음 기동 단계가 실행됐다. FatFs 오류값 1과 음수 오류를 넣었을 때 해당 오류가 상위로 전달됐고 이후 단계는 실행되지 않았다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 저장 준비/헤더/구획 적재 성공, 두 코어의 기동 자료 있음 예상 결과: 처리 순서=슬롯 선택 → 파일 열기 → 헤더/구획 적재 → CFX 기동 → CM3 기동 | 검증 [1] 입력: 저장 준비/헤더/구획 적재 성공, 두 코어의 기동 자료 있음 출력: 처리 순서=슬롯 선택 → 파일 열기 → 헤더/구획 적재 → CFX 기동 → CM3 기동
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 헤더 또는 구획 적재 반환=-1 예상 결과: 오류 처리=음의 오류 반환; 다음 기동 단계=진행 없음 | 검증 [2] 입력: 헤더 또는 구획 적재 반환=-1 출력: 오류 처리=음의 오류 반환; 다음 기동 단계=진행 없음
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 저장장치 준비 반환=FR_DISK_ERR(1) 예상 결과: 오류 처리=반환 오류 전파; 다음 기동 단계=진행 없음 | 검증 [3] 입력: 저장장치 준비 반환=FR_DISK_ERR(1) 출력: 오류 처리=반환 오류 전파; 다음 기동 단계=진행 없음
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 제조 표 CRC 손상 또는 제조 표 읽기=-9 예상 결과: 오류 처리=CRC 오류 -1/읽기 오류 -9 전파; 다음 기동 단계=진행 없음 | 검증 [4] 입력: 제조 표 CRC 손상 또는 제조 표 읽기=-9 출력: 오류 처리=CRC 오류 -1/읽기 오류 -9 전파; 다음 기동 단계=진행 없음
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: f_unmount 실패 예상 결과: 오류 처리=반환 오류 전파; 다음 기동 단계=진행 없음 | 검증 [5] 입력: f_unmount 실패 출력: 오류 처리=반환 오류 전파; 다음 기동 단계=진행 없음
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7 | 이미지와 상태 파일을 읽기 전에 저장 매체와 파일 시스템을 준비한다. | D | SU-ID-BOOT-007 (기동 저장장치 준비) | - 저장장치 초기화/마운트 성공과 실패를 각각 가상 반환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 판정 범위 - 성공 뒤 이미지 읽기가 진행되고 실패가 정상 적재로 이어지지 않는다. | 검증 결과 NVM 초기화/마운트 오류 없음 / 반환값=0; 처리 순서=NVMInit → f_mount; 후속 처리=이미지 읽기 준비 NVMInit 반환=-7 / 반환값=-7; 경계 이벤트=1회(NVMInit); f_mount 호출=없음 f_mount 반환=FR_DISK_ERR(1) / 반환값=1; 저장 준비 결과=마운트 실패 반환 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: NVM 초기화/마운트 오류 없음 예상 결과: 반환값=0; 처리 순서=NVMInit → f_mount; 후속 처리=이미지 읽기 준비 | 검증 [1] NVM 초기화/마운트 오류 없음 / 반환값=0; 처리 순서=NVMInit → f_mount; 후속 처리=이미지 읽기 준비 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: NVMInit 반환=-7 예상 결과: 반환값=-7; 경계 이벤트=1회(NVMInit); f_mount 호출=없음 | 검증 [2] NVMInit 반환=-7 / 반환값=-7; 경계 이벤트=1회(NVMInit); f_mount 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: f_mount 반환=FR_DISK_ERR(1) 예상 결과: 반환값=1; 저장 준비 결과=마운트 실패 반환 | 검증 [3] f_mount 반환=FR_DISK_ERR(1) / 반환값=1; 저장 준비 결과=마운트 실패 반환 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 속도=255(예약값), 출력 32바이트=0xA6 예상 결과: 반환값=-1; 출력 32바이트=0xA6 유지; NVMReInitOptions=0회 | 검증 [4] 속도=255(예약값), 출력 32바이트=0xA6 / 반환값=-1; 출력 32바이트=0xA6 유지; NVMReInitOptions=0회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 속도=AUTO, 읽기 실패 마스크=2/6 예상 결과: 반환값=0/0; 재시도 경로=DSPI/기본값; NVMReInitOptions=2/3회 | 검증 [5] 속도=AUTO, 읽기 실패 마스크=2/6 / 반환값=0/0; 재시도 경로=DSPI/기본값; NVMReInitOptions=2/3회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): NVM 초기화 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 공개 NVM 자료를 준비하고 NVMInit 반환=-7을 주입한 뒤 tdc_boot_storage_init(NULL)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -7 (0xFFFFFFF9) | 검증 [1]: NVM 초기화 실패 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -7 (0xFFFFFFF9)
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 초기화 실패 시 조기 종료 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1 직후 경계 이벤트 수를 읽는다. NVMInit만 기록되고 mount까지 진행하지 않아야 한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 경계 이벤트 횟수 (회) 사전 예상값: 1 | 검증 [2]: 초기화 실패 시 조기 종료 출력[0] 경계 이벤트 횟수 (회) = 1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 마운트 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 경계 상태를 초기화하고 f_mount 반환=FR_DISK_ERR(1)로 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 1 | 검증 [3]: 마운트 실패 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 정상 저장장치 준비 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 오류를 모두 0(미주입)으로 초기화하고 tdc_boot_storage_init(NULL)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [4]: 정상 저장장치 준비 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): NVM 다음에 mount 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C4 직후 이벤트 배열의 인덱스 0과 1을 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: event[0] (1=NVMInit) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: event[1] (2=f_mount) 사전 예상값: 2 | 검증 [5]: NVM 다음에 mount 출력[0] event[0] (1=NVMInit) = 1 출력[1] event[1] (2=f_mount) = 2
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): 제조 표 CRC 오류 전파 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 공개 NVM의 바이트[1024]를 XOR 1로 손상시키고 저장장치 준비를 호출한다. CRC는 다시 만들지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [6]: 제조 표 CRC 오류 전파 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7): 첫 기동정보 읽기 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, fail_mask=1: 첫 NVMReadBytes만 -9. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -9 (0xFFFFFFF7) payload 인덱스: 1 | 검증 [7]: 첫 기동정보 읽기 실패 출력[0] 반환값 = -9 (0xFFFFFFF7) 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [8]의 입력/원소별 기준 (C8): 예약 속도값 거부 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=255, fail_mask=0. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 | 검증 [8]: 예약 속도값 거부 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [9]의 입력/원소별 기준 (C9): 드라이브 선택 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, f_chdrive=1(FR_DISK_ERR). 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 | 검증 [9]: 드라이브 선택 실패 출력[0] 반환값 = 1 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [10]의 입력/원소별 기준 (C10): 디렉터리 열기 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, f_opendir=1(FR_DISK_ERR). 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 | 검증 [10]: 디렉터리 열기 실패 출력[0] 반환값 = 1 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [11]의 입력/원소별 기준 (C11): 디렉터리 닫기 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, f_closedir=1(FR_DISK_ERR). 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 | 검증 [11]: 디렉터리 닫기 실패 출력[0] 반환값 = 1 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [12]의 입력/원소별 기준 (C12): NVM 동기화 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, sync_error=1: NVMSync=false(0). 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 | 검증 [12]: NVM 동기화 실패 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [13]의 입력/원소별 기준 (C13): AUTO의 QSPI 실패 후 DSPI 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=0, fail_mask=2: 두 번째 NVM 읽기만 -9. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 | 검증 [13]: AUTO의 QSPI 실패 후 DSPI 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 2
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 2 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [14]의 입력/원소별 기준 (C14): AUTO의 QSPI/DSPI 실패 후 기본값 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=0, fail_mask=6: 두 번째/세 번째 NVM 읽기를 -9로 설정. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 | 검증 [14]: AUTO의 QSPI/DSPI 실패 후 기본값 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 3
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 3 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [15]의 입력/원소별 기준 (C15): 명시 DSPI 재읽기 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=2, fail_mask=2. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -9 (0xFFFFFFF7) payload 인덱스: 1 | 검증 [15]: 명시 DSPI 재읽기 실패 출력[0] 반환값 = -9 (0xFFFFFFF7) 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 1
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 1 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [16]의 입력/원소별 기준 (C16): 명시 QSPI 재읽기 실패 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=3, fail_mask=2. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -9 (0xFFFFFFF7) payload 인덱스: 1 | 검증 [16]: 명시 QSPI 재읽기 실패 출력[0] 반환값 = -9 (0xFFFFFFF7) 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 1
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 1 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [17]의 입력/원소별 기준 (C17): 제조 표 읽기 실패 전파와 출력 보존 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, fail_mask=2: 첫 기동정보 읽기는 성공하고 다음 제조 표 읽기는 -9. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -9 (0xFFFFFFF7) payload 인덱스: 1 의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) | 검증 [17]: 제조 표 읽기 실패 전파와 출력 보존 출력[0] 반환값 = -9 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
[9 empty] | 검증 [18]의 입력/원소별 기준 (C18): 오류 후 정상 회복 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건마다 공개 NVM을 새로 준비하고 추적값/오류를 0으로 초기화한다. out의 바이트[0..31] 전부를 0xA6으로 채운다. speed=1, fail_mask=0, 모든 오류 주입=0. 변경된 기동정보의 CRC를 다시 계산한 뒤 tdc_boot_storage_init(&out)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 | 검증 [18]: 오류 후 정상 회복 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) = 1 출력[2] NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) = 0
의미/단위: 출력 32바이트 일치 (0=불일치, 1=일치) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: NVMReInitOptions 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 0 반환 기대가 0이면 out은 입력 기동정보 32바이트와 같아야 한다. 실패 기대이면 32바이트 모두 0xA6을 유지해야 한다. 모든 C7~C18에서 모의 코어 기동 횟수는 0이어야 한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8 | 장치와 이미지에 맞는 기동 설정을 읽는다. | A | SU-ID-BOOT-008 (기동 정보와 제조 정보 적재) | - 시험 기동/제조 정보 구조에 필드별 구분 값을 준비하고 읽기 대상/구조 크기를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-008의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 각 저장 위치/크기는 해당 구조와 같고 필드가 올바른 적재 설정에 전달된다. 실제 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다. | 검증 결과 공개 기동정보 읽기, NVM offset=512바이트 / 반환값=0; 구조체 크기=32바이트; 읽기 크기=512바이트; boot_addr=0x12345678 공개 기동정보의 제조 표 설정과 제조 표 적재 / boot_manu_off=1024바이트; boot_manu_len=64워드(256바이트); 제조 표 Reserved[0]=0x11223344 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 공개 기동정보 읽기, NVM offset=512바이트 예상 결과: 반환값=0; 구조체 크기=32바이트; 읽기 크기=512바이트; boot_addr=0x12345678 | 검증 [1] 공개 기동정보 읽기, NVM offset=512바이트 / 반환값=0; 구조체 크기=32바이트; 읽기 크기=512바이트; boot_addr=0x12345678 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 공개 기동정보의 제조 표 설정과 제조 표 적재 예상 결과: boot_manu_off=1024바이트; boot_manu_len=64워드(256바이트); 제조 표 Reserved[0]=0x11223344 | 검증 [2] 공개 기동정보의 제조 표 설정과 제조 표 적재 / boot_manu_off=1024바이트; boot_manu_len=64워드(256바이트); 제조 표 Reserved[0]=0x11223344 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 공개 기동정보의 파일과 저장 매체 설정 예상 결과: boot_app_load=A; boot_app_ext=FEZ; boot_media_id=0; boot_speed=1(SSPI); boot_sec=0 | 검증 [3] 공개 기동정보의 파일과 저장 매체 설정 / boot_app_load=A; boot_app_ext=FEZ; boot_media_id=0; boot_speed=1(SSPI); boot_sec=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 기동정보 CRC 손상/출력 포인터 NULL/읽기 오류 -7 예상 결과: 반환값=-1/-1/-7 | 검증 [4] 기동정보 CRC 손상/출력 포인터 NULL/읽기 오류 -7 / 반환값=-1/-1/-7 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 읽기 오류와 CRC 손상을 해제한 뒤 재호출 예상 결과: 반환값=0; 출력 512바이트=앞 32바이트의 기동정보와 뒤 480바이트의 0 | 검증 [5] 읽기 오류와 CRC 손상을 해제한 뒤 재호출 / 반환값=0; 출력 512바이트=앞 32바이트의 기동정보와 뒤 480바이트의 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 로그에 기록하는 기동/제조 정보 예상 결과: 기록 대상=공개 시험 필드; 실제 제품 키/제조 고유값=기록 없음 | 검증 [6] 로그에 기록하는 기동/제조 정보 / 기록 대상=공개 시험 필드; 실제 제품 키/제조 고유값=기록 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): PC 기동정보 정상 읽기 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 공개 NVM과 0으로 채운 uint32_t data[128]를 준비하여 bootloader_read_nvm_boot_info(data)를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 기동정보 정상 읽기 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): PC 구조체 크기와 필드 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1의 결과를 packed 기동정보로 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 구조체 크기 (byte) 사전 예상값: 32 payload 인덱스: 1 의미/단위: boot_addr (CFX 주소값) 사전 예상값: 305419896 (0x12345678) payload 인덱스: 2 의미/단위: boot_manu_off (byte) 사전 예상값: 1024 (0x00000400) payload 인덱스: 3 의미/단위: boot_manu_len (32비트 word) 사전 예상값: 64 | 검증 [2]: 구조체 크기와 필드 출력[0] 구조체 크기 (byte) = 32 출력[1] boot_addr (CFX 주소값) = 305419896 (0x12345678) 출력[2] boot_manu_off (byte) = 1024 (0x00000400) 출력[3] boot_manu_len (32비트 word) = 64
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): PC 기동정보 CRC 손상 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: NVM 바이트[512]를 XOR 1로 바꾸고 같은 읽기를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [3]: 기동정보 CRC 손상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): PC NULL 출력 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: bootloader_read_nvm_boot_info(NULL)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [4]: NULL 출력 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): PC 제조 표 적재 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 공개 NVM을 복구하고 bootloader_load_manu_table(1024)을 호출한다. trim 함수는 PC 모의 경계다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [5]: 제조 표 적재 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): PC 제조 예약 워드 전달 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C5 후 모의 제조 표 Reserved[0]을 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: Reserved[0] (uint32 bit pattern) 사전 예상값: 287454020 (0x11223344) | 검증 [6]: 제조 예약 워드 전달 출력[0] Reserved[0] (uint32 bit pattern) = 287454020 (0x11223344)
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): RAM 512바이트 읽기 초기화/입력/동작: RAM data[0..511]를 0으로 초기화하고 앞 32바이트에 기동정보를 놓는다. out[0..127]=0, reads=0에서 실제 읽기 함수를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 구조체 크기 (byte) 사전 예상값: 32 payload 인덱스: 2 의미/단위: boot_addr (CFX 주소값) 사전 예상값: 305419896 (0x12345678) | 검증 [101]: RAM 512바이트 읽기 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 구조체 크기 (byte) = 32 출력[2] boot_addr (CFX 주소값) = 305419896 (0x12345678) 출력[3] boot_manu_off (byte) = 1024 (0x00000400) 출력[4] boot_manu_len (word) = 64 출력[5] RAM 읽기 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: boot_manu_off (byte) 사전 예상값: 1024 (0x00000400) payload 인덱스: 4 의미/단위: boot_manu_len (word) 사전 예상값: 64 payload 인덱스: 5 의미/단위: RAM 읽기 횟수 (회) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): RAM CRC 손상 초기화/입력/동작: C101 뒤 ram.data[0] ^= 1로 변경하고 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [102]: RAM CRC 손상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): RAM 읽기 오류 초기화/입력/동작: C102 뒤 error=-7을 주입하고 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -7 (0xFFFFFFF9) | 검증 [103]: RAM 읽기 오류 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -7 (0xFFFFFFF9)
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): RAM NULL 출력 초기화/입력/동작: C103 뒤 NULL 출력을 전달한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [104]: RAM NULL 출력 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): NULL은 읽지 않음 초기화/입력/동작: C101~C104 뒤 누적 reads를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: RAM 읽기 횟수 (회) 사전 예상값: 3 | 검증 [105]: NULL은 읽지 않음 출력[0] RAM 읽기 횟수 (회) = 3
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): RAM 오류 후 전체 복구 초기화/입력/동작: error=0으로 해제하고 ram.data[0]을 다시 XOR 1하여 복구한다. 읽기 함수를 호출하고 out 전체 512바이트를 RAM 입력과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 512바이트 전체 일치 (0=다름, 1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [106]: RAM 오류 후 전체 복구 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 512바이트 전체 일치 (0=다름, 1=같음) = 1
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: RAM data[0..511]를 0으로 초기화하고 앞 32바이트에 기동정보를 놓는다. out[0..127]=0, reads=0에서 실제 읽기 함수를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-008] C101 A[0:5]=0,32,305419896,1024,64,1 [UT-BOOT-008] C101 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-008] C101 A[0:5]=0,32,305419896,1024,64,1 [UT-BOOT-008] C101 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: C101 뒤 ram.data[0] ^= 1로 변경하고 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-008] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-008] C102 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-008] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-008] C102 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: C102 뒤 error=-7을 주입하고 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-008] C103 A[0:0]=-7 [UT-BOOT-008] C103 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-008] C103 A[0:0]=-7 [UT-BOOT-008] C103 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: C103 뒤 NULL 출력을 전달한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-008] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-008] C104 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-008] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-008] C104 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: C101~C104 뒤 누적 reads를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-008] C105 A[0:0]=3 [UT-BOOT-008] C105 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-008] C105 A[0:0]=3 [UT-BOOT-008] C105 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: error=0으로 해제하고 ram.data[0]을 다시 XOR 1하여 복구한다. 읽기 함수를 호출하고 out 전체 512바이트를 RAM 입력과 비교한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-008] C106 A[0:1]=0,1 [UT-BOOT-008] C106 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-008] C106 A[0:1]=0,1 [UT-BOOT-008] C106 PASS N=2 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9 | 선택한 코어에 맞는 이미지를 찾는다. | T | SU-ID-BOOT-009 (적재 대상 파일 이름 결정) | - boot_app_load="test", boot_app_ext="app"로 구성하고 빈 이름/빈 확장자/null 인자 조건을 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-009의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 정상 결과는"test.app", 반환 길이는 8 이다. 빈 이름/빈 확장자/null 인자는-1 이다. 이 함수는 코어 번호를 판정하지 않고 전달한 파일 이름/확장자를 조합한다. | 검증 결과 boot_app_load="test", boot_app_ext="app" / 파일 이름=test.app; 반환 길이=8문자(NUL 제외); name[8]=NUL boot_app_load가 빈 문자열 / 반환값=-1 boot_app_ext가 빈 문자열 / 반환값=-1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: boot_app_load="test", boot_app_ext="app" 예상 결과: 파일 이름=test.app; 반환 길이=8문자(NUL 제외); name[8]=NUL | 검증 [1] boot_app_load="test", boot_app_ext="app" / 파일 이름=test.app; 반환 길이=8문자(NUL 제외); name[8]=NUL 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: boot_app_load가 빈 문자열 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [2] boot_app_load가 빈 문자열 / 반환값=-1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: boot_app_ext가 빈 문자열 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [3] boot_app_ext가 빈 문자열 / 반환값=-1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 정보 포인터=NULL 또는 출력 포인터=NULL 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [4] 정보 포인터=NULL 또는 출력 포인터=NULL / 반환값=-1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 유효한 이름/확장자를 전달한 조합 처리 예상 결과: 처리 대상=전달된 이름과 확장자; 코어 번호 판정=없음 | 검증 [5] 유효한 이름/확장자를 전달한 조합 처리 / 처리 대상=전달된 이름과 확장자; 코어 번호 판정=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 이름과 확장자 결합 초기화/입력/동작: 기동정보 전체를 0으로 하고 boot_app_load[0..4]="test\0", 나머지[5..9]=0, boot_app_ext[0..3]="app\0"로 설정한다. name[0..19]=0에서 get_app_load_ext를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 길이 (문자, NUL 제외) 사전 예상값: 8 payload 인덱스: 1 의미/단위: name[0] ASCII 사전 예상값: 116 payload 인덱스: 2 의미/단위: name[1] ASCII 사전 예상값: 101 | 검증 [1]: 이름과 확장자 결합 출력[0] 길이 (문자, NUL 제외) = 8 출력[1] name[0] ASCII = 116 출력[2] name[1] ASCII = 101 출력[3] name[2] ASCII = 115 출력[4] name[3] ASCII = 116 출력[5] name[4] ASCII = 46 출력[6] name[5] ASCII = 97 출력[7] name[6] ASCII = 112 출력[8] name[7] ASCII = 112
payload 인덱스: 3 의미/단위: name[2] ASCII 사전 예상값: 115 payload 인덱스: 4 의미/단위: name[3] ASCII 사전 예상값: 116 payload 인덱스: 5 의미/단위: name[4] ASCII 사전 예상값: 46 payload 인덱스: 6 의미/단위: name[5] ASCII 사전 예상값: 97
payload 인덱스: 7 의미/단위: name[6] ASCII 사전 예상값: 112 payload 인덱스: 8 의미/단위: name[7] ASCII 사전 예상값: 112 문자열은 test.app, name[8]=NUL이다. 자동 payload는 앞 8문자와 길이를 비교한다.
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 빈 이름 초기화/입력/동작: C1 뒤 boot_app_load[0]=0으로 한다. get_app_load_ext를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [2]: 빈 이름 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 빈 확장자 초기화/입력/동작: 이름을 test로 복구하고 boot_app_ext[0]=0으로 한다. get_app_load_ext를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [3]: 빈 확장자 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): NULL 정보 초기화/입력/동작: 정보 포인터=NULL, name은 유효 버퍼로 전달한다. get_app_load_ext를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [4]: NULL 정보 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): NULL 결과 초기화/입력/동작: 정보는 C3 상태의 유효 포인터이고 출력 포인터=NULL이다. get_app_load_ext를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [5]: NULL 결과 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 기동정보 전체를 0으로 하고 boot_app_load[0..4]="test\0", 나머지[5..9]=0, boot_app_ext[0..3]="app\0"로 설정한다. name[0..19]=0에서 get_app_load_ext를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-009] C1 A[0:8]=8,116,101,115,116,46,97,112,112 [UT-BOOT-009] C1 PASS N=9 F=0 | [UT-BOOT-009] C1 A[0:8]=8,116,101,115,116,46,97,112,112 [UT-BOOT-009] C1 PASS N=9 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: C1 뒤 boot_app_load[0]=0으로 한다. get_app_load_ext를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-009] C2 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C2 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-009] C2 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C2 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: 이름을 test로 복구하고 boot_app_ext[0]=0으로 한다. get_app_load_ext를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-009] C3 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C3 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-009] C3 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C3 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: 정보 포인터=NULL, name은 유효 버퍼로 전달한다. get_app_load_ext를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-009] C4 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C4 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-009] C4 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C4 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [5]의 RTT 출력 (C5) 입력/조건: 정보는 C3 상태의 유효 포인터이고 출력 포인터=NULL이다. get_app_load_ext를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-009] C5 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C5 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-009] C5 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-009] C5 PASS N=1 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 | 파일 형식과 적재 조건이 맞는 이미지만 다음 처리에 넘긴다. | D | SU-ID-BOOT-010 (응용 파일 열기와 헤더 검사) | - 시험 파일 열기 실패, 짧은 헤더 읽기, 잘못된 헤더, 정상 헤더를 준비하여 적재 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-010의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 각 실패는 해당 오류로 반환하고 구획 적재 호출은 없다. 정상 헤더만 구획 처리로 전달한다. | 검증 결과 파일 없음/NULL/짧은 헤더/CRC 오류/미지원 식별자: 반환=-1, 구획 적재 호출 없음. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 파일 없음/파일명 NULL/3바이트 짧은 헤더 예상 결과: 반환값=-1; 구획 적재 호출=없음 | 검증 [1] 파일 없음/파일명 NULL/3바이트 짧은 헤더 / 반환값=-1; 구획 적재 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: CRC 오류 또는 지원하지 않는 헤더 식별자 예상 결과: 반환값=-1; 구획 적재 호출=없음 | 검증 [2] CRC 오류 또는 지원하지 않는 헤더 식별자 / 반환값=-1; 구획 적재 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 정상 평문 8바이트 헤더, 구획 개수=0 예상 결과: 반환값=0; 헤더 처리=구획 처리 단계로 전달; 데이터 전송=0회; 코어 기동=0회 | 검증 [3] 정상 평문 8바이트 헤더, 구획 개수=0 / 반환값=0; 헤더 처리=구획 처리 단계로 전달; 데이터 전송=0회; 코어 기동=0회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 정상 암호화 헤더 20바이트/짧은 암호화 헤더 19바이트 예상 결과: 반환값=0/-1; 헤더 처리=수용/거부 | 검증 [4] 정상 암호화 헤더 20바이트/짧은 암호화 헤더 19바이트 / 반환값=0/-1; 헤더 처리=수용/거부 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: CRC 목록=1개, 12바이트 헤더, 출력 용량=12바이트 예상 결과: 반환값=0; CRC 목록 개수=1; 입력 소비=12바이트 | 검증 [5] CRC 목록=1개, 12바이트 헤더, 출력 용량=12바이트 / 반환값=0; CRC 목록 개수=1; 입력 소비=12바이트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: CRC 목록=1개, 출력 용량=11바이트, 보호값=0xA5 예상 결과: 반환값=-1; 출력 byte[11]=0xA5 유지 | 검증 [6] CRC 목록=1개, 출력 용량=11바이트, 보호값=0xA5 / 반환값=-1; 출력 byte[11]=0xA5 유지 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 헤더 읽기 오류 또는 CRC 목록 용량 초과 예상 결과: 반환값=-1; 구획 적재 호출=없음 | 검증 [7] 헤더 읽기 오류 또는 CRC 목록 용량 초과 / 반환값=-1; 구획 적재 호출=없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 파일 없음 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: missing.FEZ가 없는 상태에서 bootloader_load_app_file("missing.FEZ")를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [1]: 파일 없음 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 짧은 파일 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 정상 무섹션 헤더의 첫 3바이트만 short.FEZ에 저장에서 bootloader_load_app_file("short.FEZ")를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [2]: 짧은 파일 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): CRC 오류 파일 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 정상 헤더 byte[7] XOR 1을 bad.FEZ에 8바이트 저장에서 bootloader_load_app_file("bad.FEZ")를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [3]: CRC 오류 파일 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 정상 무섹션 파일 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 정상 무섹션 헤더 8바이트를 A.FEZ에 저장에서 bootloader_load_app_file("A.FEZ")를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [4]: 정상 무섹션 파일 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 무섹션 파일은 전송 없음 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1~C4 뒤 전송 경계 누계를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 모의 데이터 전송 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [5]: 무섹션 파일은 전송 없음 출력[0] 모의 데이터 전송 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): 무섹션 파일은 코어 기동 없음 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1~C4 뒤 코어 기동 경계 누계를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 모의 코어 기동 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [6]: 무섹션 파일은 코어 기동 없음 출력[0] 모의 코어 기동 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7): NULL 파일명 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: bootloader_load_app_file(NULL)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [7]: NULL 파일명 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [8]의 입력/원소별 기준 (C8): 255개 CRC 목록 용량 초과 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 정상 헤더의 crc_table_size만 255로 바꾼 첫 8바이트를 large.FEZ에 저장한다. load_app_file의 출력 버퍼는 512바이트다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [8]: 255개 CRC 목록 용량 초과 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [9]의 입력/원소별 기준 (C9): 지원하지 않는 식별자 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: ident=0, crc_table_size=0인 8바이트 헤더에 정상 CRC를 붙여 unknown.FEZ를 적재한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [9]: 지원하지 않는 식별자 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): 정상 8바이트 헤더 초기화/입력/동작: 정상 무섹션 평문 헤더, 파일 위치=0, 출력 용량=32바이트에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [101]: 정상 8바이트 헤더 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): 3바이트 헤더 초기화/입력/동작: 파일 길이=3, 위치=0에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [102]: 3바이트 헤더 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): 첫 읽기 실패 초기화/입력/동작: 길이=8, 위치=0, fail=1로 FR_DISK_ERR(1) 반환에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [103]: 첫 읽기 실패 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): 식별자 비트 손상 초기화/입력/동작: fail=0으로 해제, 평문 헤더 word[0] XOR 1, CRC 재계산 없음에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [104]: 식별자 비트 손상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): 암호화 헤더 해독 초기화/입력/동작: 공개 키로 생성한 20바이트 암호화 헤더, 위치=0, 출력 용량=32에서 헤더 파서를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: ident (uint32) 사전 예상값: 1163542857 (0x455A4149) payload 인덱스: 2 의미/단위: CRC 목록 개수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [105]: 암호화 헤더 해독 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] ident (uint32) = 1163542857 (0x455A4149) 출력[2] CRC 목록 개수 (개) = 0
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): 암호화 블록 1바이트 부족 초기화/입력/동작: 암호화 헤더의 첫 19바이트만 제공, 위치=0에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [106]: 암호화 블록 1바이트 부족 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [107]의 입력/원소별 기준 (C107): 암호화 읽기 실패 초기화/입력/동작: 암호화 헤더 길이=20, 위치=0, fail=1에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [107]: 암호화 읽기 실패 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [108]의 입력/원소별 기준 (C108): CRC 목록 255개 초기화/입력/동작: fail=0, 위치=0, 평문 ident 복구, word[1]=255, 입력 길이=8, 출력 용량=32에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [108]: CRC 목록 255개 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [109]의 입력/원소별 기준 (C109): 12바이트 정확한 용량 초기화/입력/동작: 목록 1개와 padding을 포함한 정상 12바이트 헤더를 제공하고 출력 용량도 12로 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: CRC 목록 개수 (개) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 소비한 입력 길이 (byte) 사전 예상값: 12 | 검증 [109]: 12바이트 정확한 용량 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] CRC 목록 개수 (개) = 1 출력[2] 소비한 입력 길이 (byte) = 12
[9 empty] | 검증 [110]의 입력/원소별 기준 (C110): 11바이트 출력 한계와 보호값 초기화/입력/동작: output[0..31]를 0xA5로 채우고 정상 12바이트 입력, 위치=0에서 출력 용량=11로 파서를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 출력 byte[11] 보호값 사전 예상값: 165 | 검증 [110]: 11바이트 출력 한계와 보호값 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] 출력 byte[11] 보호값 = 165
[9 empty] | 검증 [111]의 입력/원소별 기준 (C111): 두 번째 읽기 1바이트 부족 초기화/입력/동작: 정상 12바이트 헤더의 앞 11바이트만 제공, 위치=0, 출력 용량=32에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [111]: 두 번째 읽기 1바이트 부족 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [112]의 입력/원소별 기준 (C112): 두 번째 읽기 오류 초기화/입력/동작: 정상 12바이트 입력, 위치/읽기 수=0, fail_on_read=2에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [112]: 두 번째 읽기 오류 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [113]의 입력/원소별 기준 (C113): 헤더 읽기 회복 초기화/입력/동작: 정상 12바이트 입력, 위치=0, fail_on_read=0(미주입)에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [113]: 헤더 읽기 회복 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: 정상 무섹션 평문 헤더, 파일 위치=0, 출력 용량=32바이트에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C101 A[0:0]=0 [UT-BOOT-010] C101 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C101 A[0:0]=0 [UT-BOOT-010] C101 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: 파일 길이=3, 위치=0에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C102 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C102 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: 길이=8, 위치=0, fail=1로 FR_DISK_ERR(1) 반환에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C103 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C103 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C103 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C103 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: fail=0으로 해제, 평문 헤더 word[0] XOR 1, CRC 재계산 없음에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C104 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C104 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: 공개 키로 생성한 20바이트 암호화 헤더, 위치=0, 출력 용량=32에서 헤더 파서를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C105 A[0:2]=0,1163542857,0 [UT-BOOT-010] C105 PASS N=3 F=0 | [UT-BOOT-010] C105 A[0:2]=0,1163542857,0 [UT-BOOT-010] C105 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: 암호화 헤더의 첫 19바이트만 제공, 위치=0에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C106 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C106 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C106 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C106 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [107]의 RTT 출력 (C107) 입력/조건: 암호화 헤더 길이=20, 위치=0, fail=1에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C107 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C107 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C107 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C107 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [108]의 RTT 출력 (C108) 입력/조건: fail=0, 위치=0, 평문 ident 복구, word[1]=255, 입력 길이=8, 출력 용량=32에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C108 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C108 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C108 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C108 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [109]의 RTT 출력 (C109) 입력/조건: 목록 1개와 padding을 포함한 정상 12바이트 헤더를 제공하고 출력 용량도 12로 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C109 A[0:2]=0,1,12 [UT-BOOT-010] C109 PASS N=3 F=0 | [UT-BOOT-010] C109 A[0:2]=0,1,12 [UT-BOOT-010] C109 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [110]의 RTT 출력 (C110) 입력/조건: output[0..31]를 0xA5로 채우고 정상 12바이트 입력, 위치=0에서 출력 용량=11로 파서를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C110 A[0:1]=-1,165 [UT-BOOT-010] C110 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-010] C110 A[0:1]=-1,165 [UT-BOOT-010] C110 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [111]의 RTT 출력 (C111) 입력/조건: 정상 12바이트 헤더의 앞 11바이트만 제공, 위치=0, 출력 용량=32에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C111 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C111 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C111 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C111 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [112]의 RTT 출력 (C112) 입력/조건: 정상 12바이트 입력, 위치/읽기 수=0, fail_on_read=2에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C112 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C112 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C112 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-010] C112 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [113]의 RTT 출력 (C113) 입력/조건: 정상 12바이트 입력, 위치=0, fail_on_read=0(미주입)에서 bootloader_read_and_check_file_header를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-010] C113 A[0:0]=0 [UT-BOOT-010] C113 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-010] C113 A[0:0]=0 [UT-BOOT-010] C113 PASS N=1 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 프로그램, 데이터 및 기동 자료를 각 대상 메모리에 배치한다. | A | SU-ID-BOOT-011 (이미지 구획 처리) | - 지원 구획별 주소/길이/데이터에 구분 값을 넣고 미지원 구획도 준비한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-011의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 지원 구획은 대응 코어/메모리로 전달하고 주소/길이가 입력과 같다. 오류 경로를 정상 적재로 처리하지 않는다. | 검증 결과 정상 이미지의 CM3 stack=536903664(0x20007FF0), entry=74565(0x12345), 반환값=0이었다. 잘린 이미지와 헤더 읽기 실패는 반환값=-1이었다. 각 구획의 대상 코어/주소/길이가 입력과 일치했고 오류 발생 후 정상 적재 완료로 처리되지 않았다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: type=3, offset=0, size=4워드, 입력=[0x11,0x22,0x33,0x44] 예상 결과: 반환값=0; 대상 주소=0x20220000; 길이=16바이트; 자료 순서=0x11,0x22,0x33,0x44 | 검증 [1] 입력: type=3, offset=0, size=4워드, 입력=[0x11,0x22,0x33,0x44] 출력: 반환값=0; 대상 주소=0x20220000; 길이=16바이트; 자료 순서=0x11,0x22,0x33,0x44
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: type=1/2/4/5 지원 대상, size=4워드, 지정 offset 예상 결과: 대상 주소=0x20800000/0x20C50000/0x00010000/0x20008000; 길이=각 16바이트 | 검증 [2] 입력: type=1/2/4/5 지원 대상, size=4워드, 지정 offset 출력: 대상 주소=0x20800000/0x20C50000/0x00010000/0x20008000; 길이=각 16바이트
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: CM3 기동 구획의 자료=[0x20007FF0,0x00012345] 예상 결과: 반환값=0; stack_pointer=0x20007FF0; init_pointer=0x00012345 | 검증 [3] 입력: CM3 기동 구획의 자료=[0x20007FF0,0x00012345] 출력: 반환값=0; stack_pointer=0x20007FF0; init_pointer=0x00012345
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: CFX 다음 CM3의 두 기동 구획 예상 결과: 기동 자료 반환 플래그=3(CFX와 CM3); CFX stack_pointer=0; CFX init_pointer=0x23456; CM3 stack_pointer=0x20007FF0; CM3 init_pointer=0x00012345 | 검증 [4] 입력: CFX 다음 CM3의 두 기동 구획 출력: 기동 자료 반환 플래그=3(CFX와 CM3); CFX stack_pointer=0; CFX init_pointer=0x23456; CM3 stack_pointer=0x20007FF0; CM3 init_pointer=0x00012345
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: 미지원 type=0xFFFF/PRAM 범위 밖/CRC 손상/AES 길이 3워드/입력 길이 부족 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [5] 입력: 미지원 type=0xFFFF/PRAM 범위 밖/CRC 손상/AES 길이 3워드/입력 길이 부족 출력: 반환값=-1
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: C6/C108: 구획 1개/2개 선언 후 빈 입력 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [6] 입력: C6/C108: 구획 1개/2개 선언 후 빈 입력 출력: 반환값=-1
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: C109: 첫 구획 헤더 읽기 오류 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [7] 입력: C109: 첫 구획 헤더 읽기 오류 출력: 반환값=-1
[9 empty] | 조건 [8] 입력/조건 [8]: C110: CFX 구획 처리 뒤 세 번째 읽기 오류 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [8] 입력: C110: CFX 구획 처리 뒤 세 번째 읽기 오류 출력: 반환값=-1
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 정상 CFX P 구획 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: data word[0..3]={0x11,0x22,0x33,0x44}, type=3, size=4, offset=0, flags=0, 정상 data CRC. 파일을 처음부터 열어 bootloader_transfer_section_data를 호출하고 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 정상 CFX P 구획 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 미지원 구획 종류 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 같은 파일, type=0xFFFF, data_crc=0. 파일을 처음부터 열어 bootloader_transfer_section_data를 호출하고 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [2]: 미지원 구획 종류 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): PRAM 끝 다음 주소 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: type=3, offset=(0x2023FFFF-0x20220000+1)/4=32768 word, size=4, data_crc=0. 파일을 처음부터 열어 bootloader_transfer_section_data를 호출하고 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [3]: PRAM 끝 다음 주소 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): AES 3워드 길이 거부 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: offset=0, type=3, flags=0x80(암호화), size=3 word, data_crc=0. 파일을 처음부터 열어 bootloader_transfer_section_data를 호출하고 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [4]: AES 3워드 길이 거부 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 파일보다 큰 5워드 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: flags=0, type=3, size=5 word이나 파일은 16바이트, data_crc=0. 파일을 처음부터 열어 bootloader_transfer_section_data를 호출하고 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [5]: 파일보다 큰 5워드 요청 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): 선언한 한 구획 누락 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 0으로 초기화한 app_header에 crc_table_size=1을 설정한다. 빈 파일과 0으로 초기화한 CFX/CM3 출력으로 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [6]: 선언한 한 구획 누락 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): CM3 기동 자료 추출 초기화/입력/동작: type=9, size=2 word, flags=0의 헤더와 평문 word[0..1]={0x20007FF0,0x00012345}, 정상 data CRC를 주고 bootloader_load_boot_section을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: CM3 stack_pointer (byte 주소) 사전 예상값: 536903664 (0x20007FF0) payload 인덱스: 2 의미/단위: CM3 init_pointer (byte 주소) 사전 예상값: 74565 (0x00012345) | 검증 [101]: CM3 기동 자료 추출 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] CM3 stack_pointer (byte 주소) = 536903664 (0x20007FF0) 출력[2] CM3 init_pointer (byte 주소) = 74565 (0x00012345)
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): 기동 자료 3바이트 초기화/입력/동작: C101의 파일 위치=0, 길이=3으로 재호출. 이전 출력의 구체적 값은 이 payload에서 비교하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [102]: 기동 자료 3바이트 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): 기동 자료 CRC 오류 초기화/입력/동작: 위치=0, 길이=8, data_crc XOR 1로 재호출. 이전 출력의 구체적 값은 이 payload에서 비교하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [103]: 기동 자료 CRC 오류 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): NULL 기동 헤더 초기화/입력/동작: section_header=NULL로 호출. 이전 출력의 구체적 값은 이 payload에서 비교하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [104]: NULL 기동 헤더 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): CFX 다음 CM3의 두 구획 초기화/입력/동작: 48바이트의 두 기동 구획을 제공한다. CRC 목록 2개, CFX/CM3 출력은 0으로 초기화한 후 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환 기동자료 플래그 (bit0=CFX, bit1=CM3) 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 1 의미/단위: CFX stack_pointer 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: CFX init_pointer (CFX 주소) 사전 예상값: 144470 (0x00023456) | 검증 [105]: CFX 다음 CM3의 두 구획 출력[0] 반환 기동자료 플래그 (bit0=CFX, bit1=CM3) = 3 출력[1] CFX stack_pointer = 0 출력[2] CFX init_pointer (CFX 주소) = 144470 (0x00023456) 출력[3] CM3 stack_pointer (byte 주소) = 536903664 (0x20007FF0) 출력[4] CM3 init_pointer (byte 주소) = 74565 (0x00012345)
payload 인덱스: 3 의미/단위: CM3 stack_pointer (byte 주소) 사전 예상값: 536903664 (0x20007FF0) payload 인덱스: 4 의미/단위: CM3 init_pointer (byte 주소) 사전 예상값: 74565 (0x00012345) 3은 두 기동 자료를 파싱했다는 뜻이다. 실제 이미지 전송 또는 코어 실행 완료 플래그가 아니다.
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): 첫 구획 헤더 CRC 손상 초기화/입력/동작: 첫 헤더 word[0] XOR 1, 파일 위치=0, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [106]: 첫 구획 헤더 CRC 손상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [107]의 입력/원소별 기준 (C107): 첫 구획 데이터 부족 초기화/입력/동작: 첫 헤더를 복구하고 입력 길이를 16+3=19바이트로 제한, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [107]: 첫 구획 데이터 부족 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [108]의 입력/원소별 기준 (C108): 선언한 두 구획 누락 초기화/입력/동작: CRC 목록 개수=2를 유지하고 입력 길이=0, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [108]: 선언한 두 구획 누락 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [109]의 입력/원소별 기준 (C109): 첫 헤더 읽기 실패 초기화/입력/동작: 정상 48바이트 입력으로 복구, 읽기 수=0, fail_on_read=1, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [109]: 첫 헤더 읽기 실패 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [110]의 입력/원소별 기준 (C110): CFX 뒤 CM3 헤더 읽기 실패 초기화/입력/동작: 정상 48바이트 입력, 읽기 수=0, fail_on_read=3, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [110]: CFX 뒤 CM3 헤더 읽기 실패 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [111]의 입력/원소별 기준 (C111): NULL 기동 출력은 읽지 않음 초기화/입력/동작: 위치/읽기 수=0, fail_on_read=0에서 load_boot_section의 boot_data=NULL로 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: RAM 읽기 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [111]: NULL 기동 출력은 읽지 않음 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] RAM 읽기 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [112]의 입력/원소별 기준 (C112): 암호화 기동 자료 초기화/입력/동작: 평문 word[0..3]={0x20007FF0,0x00012345,0x11223344,0x55667788}를 공개 키로 암호화한 16바이트를 제공한다. type=9, size=2, flags=0x80, 평문 전체 16바이트의 data CRC로 load_boot_section을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: CM3 stack_pointer (byte 주소) | 검증 [112]: 암호화 기동 자료 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] CM3 stack_pointer (byte 주소) = 536903664 (0x20007FF0) 출력[2] CM3 init_pointer (byte 주소) = 74565 (0x00012345)
사전 예상값: 536903664 (0x20007FF0) payload 인덱스: 2 의미/단위: CM3 init_pointer (byte 주소) 사전 예상값: 74565 (0x00012345)
[9 empty] | 검증 [113]의 입력/원소별 기준 (C113): AES 15바이트 짧은 입력 초기화/입력/동작: 출력 stack_pointer=0x00654321, init_pointer=0x00123456으로 놓고 위치=0에서 16바이트 암호문의 첫 15바이트만 제공하여 load_boot_section을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 출력 8바이트 보존 (0=다름, 1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [113]: AES 15바이트 짧은 입력 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] 출력 8바이트 보존 (0=다름, 1=같음) = 1
[9 empty] | 검증 [114]의 입력/원소별 기준 (C114): AES 데이터 CRC 오류 초기화/입력/동작: 출력 stack_pointer=0x00654321, init_pointer=0x00123456으로 놓고 위치=0에서 암호문 16바이트를 제공하되 data_crc XOR 1하여 load_boot_section을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 출력 8바이트 보존 (0=다름, 1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [114]: AES 데이터 CRC 오류 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] 출력 8바이트 보존 (0=다름, 1=같음) = 1
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: type=9, size=2 word, flags=0의 헤더와 평문 word[0..1]={0x20007FF0,0x00012345}, 정상 data CRC를 주고 bootloader_load_boot_section을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C101 A[0:2]=0,536903664,74565 [UT-BOOT-011] C101 PASS N=3 F=0 | [UT-BOOT-011] C101 A[0:2]=0,536903664,74565 [UT-BOOT-011] C101 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: C101의 파일 위치=0, 길이=3으로 재호출. 이전 출력의 구체적 값은 이 payload에서 비교하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C102 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C102 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: 위치=0, 길이=8, data_crc XOR 1로 재호출. 이전 출력의 구체적 값은 이 payload에서 비교하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C103 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C103 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C103 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C103 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: section_header=NULL로 호출. 이전 출력의 구체적 값은 이 payload에서 비교하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C104 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C104 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: 48바이트의 두 기동 구획을 제공한다. CRC 목록 2개, CFX/CM3 출력은 0으로 초기화한 후 load_sections를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C105 A[0:4]=3,0,144470,536903664,74565 [UT-BOOT-011] C105 PASS N=5 F=0 | [UT-BOOT-011] C105 A[0:4]=3,0,144470,536903664,74565 [UT-BOOT-011] C105 PASS N=5 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: 첫 헤더 word[0] XOR 1, 파일 위치=0, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C106 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C106 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C106 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C106 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [107]의 RTT 출력 (C107) 입력/조건: 첫 헤더를 복구하고 입력 길이를 16+3=19바이트로 제한, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C107 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C107 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C107 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C107 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [108]의 RTT 출력 (C108) 입력/조건: CRC 목록 개수=2를 유지하고 입력 길이=0, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C108 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C108 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C108 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C108 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [109]의 RTT 출력 (C109) 입력/조건: 정상 48바이트 입력으로 복구, 읽기 수=0, fail_on_read=1, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C109 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C109 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C109 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C109 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [110]의 RTT 출력 (C110) 입력/조건: 정상 48바이트 입력, 읽기 수=0, fail_on_read=3, 위치=0에서 load_sections를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C110 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C110 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-011] C110 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-011] C110 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [111]의 RTT 출력 (C111) 입력/조건: 위치/읽기 수=0, fail_on_read=0에서 load_boot_section의 boot_data=NULL로 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C111 A[0:1]=-1,0 [UT-BOOT-011] C111 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-011] C111 A[0:1]=-1,0 [UT-BOOT-011] C111 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [112]의 RTT 출력 (C112) 입력/조건: 평문 word[0..3]={0x20007FF0,0x00012345,0x11223344,0x55667788}를 공개 키로 암호화한 16바이트를 제공한다. type=9, size=2, flags=0x80, 평문 전체 16바이트의 data CRC로 load_boot_section을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C112 A[0:2]=0,536903664,74565 [UT-BOOT-011] C112 PASS N=3 F=0 | [UT-BOOT-011] C112 A[0:2]=0,536903664,74565 [UT-BOOT-011] C112 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [113]의 RTT 출력 (C113) 입력/조건: 출력 stack_pointer=0x00654321, init_pointer=0x00123456으로 놓고 위치=0에서 16바이트 암호문의 첫 15바이트만 제공하여 load_boot_section을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C113 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-011] C113 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-011] C113 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-011] C113 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [114]의 RTT 출력 (C114) 입력/조건: 출력 stack_pointer=0x00654321, init_pointer=0x00123456으로 놓고 위치=0에서 암호문 16바이트를 제공하되 data_crc XOR 1하여 load_boot_section을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-011] C114 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-011] C114 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-011] C114 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-011] C114 PASS N=2 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12 | 여러 실행 이미지를 정해진 목록에 따라 함께 적재한다. | D | SU-ID-BOOT-012 (매니페스트 처리) | - 정상 목록에 시험파일A/B 두 항목을 넣는다. 별도로 목록 읽기 실패/파일 열기 실패를 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-012의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - A/B 각 항목을 목록 순서대로 한 번씩 적재한다. 실패는 오류로 반환하며 정상 완료와 혼동하지 않는다. | 검증 결과 목록에서 A.FEZ와 B.FEZ를 각각 1회 분리했다. 각 이름 길이=5, 끝 문자=0이었다. A.FEZ의 첫 문자=65, B.FEZ의 첫 문자=66이었다. 파일 읽기 오류는 반환값=-1로 전달됐다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 목록=A.FEZ\nB.FEZ\n, 길이=12바이트, CRC=0x00FA 예상 결과: 적재 순서=A.FEZ → B.FEZ; 적재 횟수=각 1회 | 검증 [1] 입력: 목록=A.FEZ\nB.FEZ\n, 길이=12바이트, CRC=0x00FA 출력: 적재 순서=A.FEZ → B.FEZ; 적재 횟수=각 1회
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 목록 첫 읽기 오류 예상 결과: 반환값=-1; 결과 구분=오류 반환 | 검증 [2] 입력: 목록 첫 읽기 오류 출력: 반환값=-1; 결과 구분=오류 반환
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 목록의 대상 파일 열기 실패 예상 결과: 반환값=-1; 결과 구분=오류 반환 | 검증 [3] 입력: 목록의 대상 파일 열기 실패 출력: 반환값=-1; 결과 구분=오류 반환
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 목록 CRC 오류/중첩 매니페스트/슬롯 디렉터리 오류 예상 결과: 반환값=-1; app handle=닫힘 | 검증 [4] 입력: 목록 CRC 오류/중첩 매니페스트/슬롯 디렉터리 오류 출력: 반환값=-1; app handle=닫힘
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: C106: A/B 처리 후 닫힌 매니페스트를 다시 읽어 오류 발생 예상 결과: 오류 처리=오류 반환; 정상 완료 처리=없음 | 검증 [5] 입력: C106: A/B 처리 후 닫힌 매니페스트를 다시 읽어 오류 발생 출력: 오류 처리=오류 반환; 정상 완료 처리=없음
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 두 파일 목록 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: A.FEZ와 B.FEZ는 각각 정상 무섹션 헤더 8바이트, 목록은 A.FEZ\nB.FEZ\n의 12바이트에서 bootloader_process_manifest를 호출한다. 오류 후 남은 열린 목록은 호출자가 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 두 파일 목록 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): PC 대상 파일 순서 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1 직후 연 파일 횟수와 순서를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 연 app 파일 수 (개) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: 첫 파일 ID (1=A.FEZ) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 둘째 파일 ID (2=B.FEZ) 사전 예상값: 2 | 검증 [2]: 대상 파일 순서 출력[0] 연 app 파일 수 (개) = 2 출력[1] 첫 파일 ID (1=A.FEZ) = 1 출력[2] 둘째 파일 ID (2=B.FEZ) = 2
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 목록 첫 읽기 오류 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 정상 목록을 다시 열고 s_tdc_read_error=1로 모든 파일 읽기에 FR_DISK_ERR(1) 주입에서 bootloader_process_manifest를 호출한다. 오류 후 남은 열린 목록은 호출자가 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [3]: 목록 첫 읽기 오류 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 목록의 대상 파일 없음 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 목록을 missing.FEZ\n의 12바이트로 바꾸고 CRC 재계산에서 bootloader_process_manifest를 호출한다. 오류 후 남은 열린 목록은 호출자가 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [4]: 목록의 대상 파일 없음 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 목록 CRC 불일치 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C4 목록과 파일을 유지하고 CRC 목록[0] XOR 1에서 bootloader_process_manifest를 호출한다. 오류 후 남은 열린 목록은 호출자가 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [5]: 목록 CRC 불일치 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): NULL 목록 헤더 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: file_desc=NULL, app_header=NULL에서 bootloader_process_manifest를 호출한다. 오류 후 남은 열린 목록은 호출자가 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [6]: NULL 목록 헤더 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): A.FEZ 항목 분리 초기화/입력/동작: 목록 byte[0]를 시작으로 get_manifest_files(src,name,16)을 호출한다. name은 내부에서 16바이트 모두 0으로 초기화된다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 복사한 길이 (문자) 사전 예상값: 5 payload 인덱스: 1 의미/단위: name[0] ASCII 사전 예상값: 65 | 검증 [101]: A.FEZ 항목 분리 출력[0] 복사한 길이 (문자) = 5 출력[1] name[0] ASCII = 65 출력[2] name[5] NUL = 0
payload 인덱스: 2 의미/단위: name[5] NUL 사전 예상값: 0 name[0..5]="A.FEZ\0", name[6..15]=0. payload는 길이/첫 글자/NUL만 비교한다.
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): B.FEZ 항목 분리 초기화/입력/동작: 목록 byte[6]를 시작으로 get_manifest_files(src,name,16)을 호출한다. name은 내부에서 16바이트 모두 0으로 초기화된다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 복사한 길이 (문자) 사전 예상값: 5 payload 인덱스: 1 의미/단위: name[0] ASCII 사전 예상값: 66 | 검증 [102]: B.FEZ 항목 분리 출력[0] 복사한 길이 (문자) = 5 출력[1] name[0] ASCII = 66 출력[2] name[5] NUL = 0
payload 인덱스: 2 의미/단위: name[5] NUL 사전 예상값: 0 name[0..5]="B.FEZ\0", name[6..15]=0. payload는 길이/첫 글자/NUL만 비교한다.
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): NULL 목록 초기화/입력/동작: src=NULL, name은 유효, len=16으로 get_manifest_files를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [103]: NULL 목록 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): NULL 이름 출력 초기화/입력/동작: src는 유효 목록, dst=NULL, len=16으로 get_manifest_files를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [104]: NULL 이름 출력 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): 0바이트 출력 용량 초기화/입력/동작: src/dst는 유효, len=0으로 get_manifest_files를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [105]: 0바이트 출력 용량 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): RAM 목록을 한 번씩 순서대로 처리 초기화/입력/동작: RAM 목록 A.FEZ\nB.FEZ\n, 정상 CRC, ident=0x657A616D, crc_table_size=1을 준비한다. open/read/close/chdir를 RAM 콜백으로 연결하고 process_manifest를 호출한다. 두 대상은 무섹션 app이다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 open 성공 수 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 2 의미/단위: order[0] (1=A) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 | 검증 [106]: RAM 목록을 한 번씩 순서대로 처리 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 대상 open 성공 수 = 2 출력[2] order[0] (1=A) = 1 출력[3] order[1] (2=B) = 2 출력[4] 두 handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1 출력[5] 닫힌 목록 재읽기 횟수 (회) = 1
의미/단위: order[1] (2=B) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 두 handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 5 의미/단위: 닫힌 목록 재읽기 횟수 (회) 사전 예상값: 1 마지막 값 1은 현재 구현이 닫은 목록을 한 번 다시 읽는 특성이다. 다중 블록 처리나 파일 수명 적합성의 PASS 근거가 아니다.
[9 empty] | 검증 [107]의 입력/원소별 기준 (C107): RAM 목록 첫 읽기 실패 초기화/입력/동작: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 read_error=1, FR_DISK_ERR(1) 반환을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 | 검증 [107]: RAM 목록 첫 읽기 실패 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
[9 empty] | 검증 [108]의 입력/원소별 기준 (C108): RAM B 파일 없음 초기화/입력/동작: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 missing_b=1, B.FEZ open에서 FR_NO_FILE(4)을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 | 검증 [108]: RAM B 파일 없음 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
[9 empty] | 검증 [109]의 입력/원소별 기준 (C109): RAM 목록 CRC 오류 초기화/입력/동작: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 정상 목록 CRC 항목 XOR 1을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 | 검증 [109]: RAM 목록 CRC 오류 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
[9 empty] | 검증 [110]의 입력/원소별 기준 (C110): 중첩 매니페스트 거부 초기화/입력/동작: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 nested=1, 열린 대상 헤더 ident=0x657A616D이고 CRC 정상을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 | 검증 [110]: 중첩 매니페스트 거부 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
[9 empty] | 검증 [111]의 입력/원소별 기준 (C111): RAM 슬롯 경로 실패 초기화/입력/동작: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 chdir_error=1로 FR_NO_PATH(5) 반환을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 | 검증 [111]: RAM 슬롯 경로 실패 출력[0] 반환값 = -1 출력[1] app handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: 목록 byte[0]를 시작으로 get_manifest_files(src,name,16)을 호출한다. name은 내부에서 16바이트 모두 0으로 초기화된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C101 A[0:2]=5,65,0 [UT-BOOT-012] C101 PASS N=3 F=0 | [UT-BOOT-012] C101 A[0:2]=5,65,0 [UT-BOOT-012] C101 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: 목록 byte[6]를 시작으로 get_manifest_files(src,name,16)을 호출한다. name은 내부에서 16바이트 모두 0으로 초기화된다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C102 A[0:2]=5,66,0 [UT-BOOT-012] C102 PASS N=3 F=0 | [UT-BOOT-012] C102 A[0:2]=5,66,0 [UT-BOOT-012] C102 PASS N=3 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: src=NULL, name은 유효, len=16으로 get_manifest_files를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C103 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-012] C103 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-012] C103 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-012] C103 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: src는 유효 목록, dst=NULL, len=16으로 get_manifest_files를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-012] C104 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-012] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-012] C104 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: src/dst는 유효, len=0으로 get_manifest_files를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C105 A[0:0]=0 [UT-BOOT-012] C105 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-012] C105 A[0:0]=0 [UT-BOOT-012] C105 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: RAM 목록 A.FEZ\nB.FEZ\n, 정상 CRC, ident=0x657A616D, crc_table_size=1을 준비한다. open/read/close/chdir를 RAM 콜백으로 연결하고 process_manifest를 호출한다. 두 대상은 무섹션 app이다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C106 A[0:5]=0,2,1,2,1,1 [UT-BOOT-012] C106 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-012] C106 A[0:5]=0,2,1,2,1,1 [UT-BOOT-012] C106 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [107]의 RTT 출력 (C107) 입력/조건: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 read_error=1, FR_DISK_ERR(1) 반환을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C107 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C107 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-012] C107 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C107 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [108]의 RTT 출력 (C108) 입력/조건: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 missing_b=1, B.FEZ open에서 FR_NO_FILE(4)을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C108 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C108 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-012] C108 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C108 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [109]의 RTT 출력 (C109) 입력/조건: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 정상 목록 CRC 항목 XOR 1을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C109 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C109 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-012] C109 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C109 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [110]의 RTT 출력 (C110) 입력/조건: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 nested=1, 열린 대상 헤더 ident=0x657A616D이고 CRC 정상을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C110 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C110 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-012] C110 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C110 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [111]의 RTT 출력 (C111) 입력/조건: C106과 같은 새 RAM 상태로 시작하되 chdir_error=1로 FR_NO_PATH(5) 반환을 주입한다. process_manifest 호출 후 app handle을 검사하고 남은 manifest handle은 정리한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-012] C111 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C111 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-012] C111 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-012] C111 PASS N=2 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | 이미지 저장/전달 중 데이터 손상을 검사한다. | A | SU-ID-BOOT-013 (이미지 CRC 검사) | - 헤더를 포함한 첫 CRC 계산값을 0(잔여값 정상)과 1(잔여값 오류)로 나누어 코드의 분기를 검토한다. 복호화 후 CRC도 0/1, 복호화된 헤더의 암호화 표시 비트도 0(표시 없음)/1(표시 있음)로 각각 검토한다. - 헤더 포인터 없음, AES 초기화/복호화 오류 및 데이터 길이 0/1/3/4/5 조건을 추가 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-013의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 첫 CRC가 0이면 성공(반환 0)이다. 첫 CRC 오류 후 복호화한 CRC가 0이고 암호화 표시 비트가 1이면 성공이다. 복호화 후 CRC 오류 또는 암호화 표시가 없으면 -1이다. - 헤더 포인터가 없으면 -1, AES 오류는 해당 오류값을 반환한다. CRC는 4바이트 워드와 남은 바이트를 처리하며 헤더 포함 잔여값 0으로 판정한다. | 검증 결과 헤더를 포함한 첫 CRC 잔여값=0 / 반환값=0; 판정 근거=헤더 포함 잔여값 0 첫 CRC 잔여값=1, 복호화 후 잔여값=0, 암호화 표시 비트=1 / 반환값=0 첫 CRC 잔여값=1, 복호화 후 잔여값=1 또는 암호화 표시 비트=0 / 반환값=-1 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 헤더를 포함한 첫 CRC 잔여값=0 예상 결과: 반환값=0; 판정 근거=헤더 포함 잔여값 0 | 검증 [1] 헤더를 포함한 첫 CRC 잔여값=0 / 반환값=0; 판정 근거=헤더 포함 잔여값 0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 첫 CRC 잔여값=1, 복호화 후 잔여값=0, 암호화 표시 비트=1 예상 결과: 반환값=0 | 검증 [2] 첫 CRC 잔여값=1, 복호화 후 잔여값=0, 암호화 표시 비트=1 / 반환값=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 첫 CRC 잔여값=1, 복호화 후 잔여값=1 또는 암호화 표시 비트=0 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [3] 첫 CRC 잔여값=1, 복호화 후 잔여값=1 또는 암호화 표시 비트=0 / 반환값=-1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 헤더 포인터=NULL 예상 결과: 반환값=-1 | 검증 [4] 헤더 포인터=NULL / 반환값=-1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: AES 문맥 초기화 또는 복호화에서 오류 반환 예상 결과: 반환값=해당 AES 함수의 오류값 그대로 | 검증 [5] AES 문맥 초기화 또는 복호화에서 오류 반환 / 반환값=해당 AES 함수의 오류값 그대로 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: 입력 워드=[0x04030201,0x00000005], 길이=0/1/3/4/5바이트 예상 결과: CRC=0xFFFF/0xF1D1/0xADAD/0x89C3/0x9304; 처리 길이=0/1/3/4/5바이트 | 검증 [6] 입력 워드=[0x04030201,0x00000005], 길이=0/1/3/4/5바이트 / CRC=0xFFFF/0xF1D1/0xADAD/0x89C3/0x9304; 처리 길이=0/1/3/4/5바이트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: CRC 처리 길이=4/5바이트 예상 결과: 처리 단위=4바이트 워드 1개/4바이트 워드 1개와 나머지 1바이트 | 검증 [7] CRC 처리 길이=4/5바이트 / 처리 단위=4바이트 워드 1개/4바이트 워드 1개와 나머지 1바이트 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 평문 헤더 CRC 정상 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: offset=0, size=4, type=3, flags=0, aes_pad_count=0, reserved=0 헤더에 독립 CRC를 붙인다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 평문 헤더 CRC 정상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): NULL 헤더 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 헤더 포인터=NULL을 전달한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [2]: NULL 헤더 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 암호화 헤더 CRC 정상 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: flags=0x80으로 새 CRC를 붙인 16바이트 헤더 전체를 공개 키로 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [3]: 암호화 헤더 CRC 정상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 복호화 후 암호화 표시 없음 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 직전 호출이 복호화한 헤더에 flags=0을 설정하고 CRC를 재계산한 뒤 다시 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [4]: 복호화 후 암호화 표시 없음 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 복호화 후 CRC 손상 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: flags=0x80으로 CRC를 새로 만든 뒤 offset XOR 1로 손상시키고 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [5]: 복호화 후 CRC 손상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): CRC 바이트 길이 0 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=0 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 65535 (0x0000FFFF) | 검증 [6]: CRC 바이트 길이 0 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 65535 (0x0000FFFF)
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7): CRC 바이트 길이 1 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=1 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 61905 (0x0000F1D1) | 검증 [7]: CRC 바이트 길이 1 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 61905 (0x0000F1D1)
[9 empty] | 검증 [8]의 입력/원소별 기준 (C8): CRC 바이트 길이 3 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=3 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 44461 (0x0000ADAD) | 검증 [8]: CRC 바이트 길이 3 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 44461 (0x0000ADAD)
[9 empty] | 검증 [9]의 입력/원소별 기준 (C9): CRC 바이트 길이 4 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=4 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 35267 (0x000089C3) | 검증 [9]: CRC 바이트 길이 4 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 35267 (0x000089C3)
[9 empty] | 검증 [10]의 입력/원소별 기준 (C10): CRC 바이트 길이 5 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=5 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 37636 (0x00009304) | 검증 [10]: CRC 바이트 길이 5 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 37636 (0x00009304)
[9 empty] | 검증 [11]의 입력/원소별 기준 (C11): CRC 경계에 전달한 0바이트 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C6 직후 Sys_CRC_Add에 전달된 바이트 누계를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) 사전 예상값: 0 | 검증 [11]: CRC 경계에 전달한 0바이트 출력[0] CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) = 0
[9 empty] | 검증 [12]의 입력/원소별 기준 (C12): CRC 경계에 전달한 1바이트 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C7 직후 Sys_CRC_Add에 전달된 바이트 누계를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) 사전 예상값: 1 | 검증 [12]: CRC 경계에 전달한 1바이트 출력[0] CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) = 1
[9 empty] | 검증 [13]의 입력/원소별 기준 (C13): CRC 경계에 전달한 3바이트 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C8 직후 Sys_CRC_Add에 전달된 바이트 누계를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) 사전 예상값: 3 | 검증 [13]: CRC 경계에 전달한 3바이트 출력[0] CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) = 3
[9 empty] | 검증 [14]의 입력/원소별 기준 (C14): CRC 경계에 전달한 4바이트 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C9 직후 Sys_CRC_Add에 전달된 바이트 누계를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) 사전 예상값: 4 | 검증 [14]: CRC 경계에 전달한 4바이트 출력[0] CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) = 4
[9 empty] | 검증 [15]의 입력/원소별 기준 (C15): CRC 경계에 전달한 5바이트 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C10 직후 Sys_CRC_Add에 전달된 바이트 누계를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) 사전 예상값: 5 | 검증 [15]: CRC 경계에 전달한 5바이트 출력[0] CRC 하드웨어 모형 입력 길이 (byte) = 5
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): 평문 헤더 CRC 정상 초기화/입력/동작: offset=0, size=4, type=3, flags=0, aes_pad_count=0, reserved=0 헤더에 독립 CRC를 붙인다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [101]: 평문 헤더 CRC 정상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): NULL 헤더 초기화/입력/동작: 헤더 포인터=NULL을 전달한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [102]: NULL 헤더 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): 암호화 헤더 CRC 정상 초기화/입력/동작: flags=0x80으로 새 CRC를 붙인 16바이트 헤더 전체를 공개 키로 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [103]: 암호화 헤더 CRC 정상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): 복호화 후 암호화 표시 없음 초기화/입력/동작: 직전 호출이 복호화한 헤더에 flags=0을 설정하고 CRC를 재계산한 뒤 다시 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [104]: 복호화 후 암호화 표시 없음 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): 복호화 후 CRC 손상 초기화/입력/동작: flags=0x80으로 CRC를 새로 만든 뒤 offset XOR 1로 손상시키고 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [105]: 복호화 후 CRC 손상 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): CRC 바이트 길이 0 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=0 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 65535 (0x0000FFFF) | 검증 [106]: CRC 바이트 길이 0 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 65535 (0x0000FFFF)
[9 empty] | 검증 [107]의 입력/원소별 기준 (C107): CRC 바이트 길이 1 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=1 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 61905 (0x0000F1D1) | 검증 [107]: CRC 바이트 길이 1 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 61905 (0x0000F1D1)
[9 empty] | 검증 [108]의 입력/원소별 기준 (C108): CRC 바이트 길이 3 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=3 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 44461 (0x0000ADAD) | 검증 [108]: CRC 바이트 길이 3 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 44461 (0x0000ADAD)
[9 empty] | 검증 [109]의 입력/원소별 기준 (C109): CRC 바이트 길이 4 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=4 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 35267 (0x000089C3) | 검증 [109]: CRC 바이트 길이 4 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 35267 (0x000089C3)
[9 empty] | 검증 [110]의 입력/원소별 기준 (C110): CRC 바이트 길이 5 초기화/입력/동작: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=5 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: CCITT CRC (16비트 정수) 사전 예상값: 37636 (0x00009304) | 검증 [110]: CRC 바이트 길이 5 출력[0] CCITT CRC (16비트 정수) = 37636 (0x00009304)
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: offset=0, size=4, type=3, flags=0, aes_pad_count=0, reserved=0 헤더에 독립 CRC를 붙인다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C101 A[0:0]=0 [UT-BOOT-013] C101 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C101 A[0:0]=0 [UT-BOOT-013] C101 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: 헤더 포인터=NULL을 전달한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-013] C102 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C102 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-013] C102 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: flags=0x80으로 새 CRC를 붙인 16바이트 헤더 전체를 공개 키로 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C103 A[0:0]=0 [UT-BOOT-013] C103 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C103 A[0:0]=0 [UT-BOOT-013] C103 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: 직전 호출이 복호화한 헤더에 flags=0을 설정하고 CRC를 재계산한 뒤 다시 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-013] C104 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C104 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-013] C104 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: flags=0x80으로 CRC를 새로 만든 뒤 offset XOR 1로 손상시키고 암호화한다. bootloader_check_header_crc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C105 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-013] C105 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C105 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-013] C105 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=0 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C106 A[0:0]=65535 [UT-BOOT-013] C106 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C106 A[0:0]=65535 [UT-BOOT-013] C106 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [107]의 RTT 출력 (C107) 입력/조건: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=1 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C107 A[0:0]=61905 [UT-BOOT-013] C107 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C107 A[0:0]=61905 [UT-BOOT-013] C107 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [108]의 RTT 출력 (C108) 입력/조건: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=3 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C108 A[0:0]=44461 [UT-BOOT-013] C108 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C108 A[0:0]=44461 [UT-BOOT-013] C108 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [109]의 RTT 출력 (C109) 입력/조건: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=4 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C109 A[0:0]=35267 [UT-BOOT-013] C109 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C109 A[0:0]=35267 [UT-BOOT-013] C109 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [110]의 RTT 출력 (C110) 입력/조건: uint32_t words[0..1]={0x04030201,0x00000005}를 입력하고 길이=5 byte로 bootloader_CRC_calc를 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-013] C110 A[0:0]=37636 [UT-BOOT-013] C110 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-013] C110 A[0:0]=37636 [UT-BOOT-013] C110 PASS N=1 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 저장된 암호화 실행 이미지를 적재 가능한 데이터로 변환한다. | T | SU-ID-BOOT-014 (이미지 AES 복호화) | - 키 uint32_t[4]={0x2b7e1516,0x28aed2a6,0xabf71588,0x09cf4f3c}로 문맥을 초기화한다. data[4]={0x3ad77bb4,0x0d7a3660,0xa89ecaf3,0x2466ef97}, len=4(워드 수)를 복호화한다. 별도 사본에 len=3 을 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-014의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - len=4 는 반환 0, 출력 워드 {0x6bc1bee2,0x2e409f96,0xe93d7e11,0x7393172a}다(NIST SP 800-38A F.1 공개 벡터). len=3 은 -1 을 반환하고 입력은 바뀌지 않아야 한다. ECB에는 IV를 사용하지 않는다. | 검증 결과 공개 시험 키 초기화, len=4워드, 암호문=[3AD77BB4,0D7A3660,A89ECAF3,2466EF97] / 초기화 반환값=0; 복호화 반환값=0; 출력 워드=[0x6BC1BEE2,0x2E409F96,0xE93D7E11,0x7393172A] 원래 암호문 별도 사본, len=3워드 / 복호화 반환값=-1; 출력 워드=[0x3AD77BB4,0x0D7A3660,0xA89ECAF3,0x2466EF97] | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 공개 시험 키 초기화, len=4워드, 암호문=[3AD77BB4,0D7A3660,A89ECAF3,2466EF97] 예상 결과: 초기화 반환값=0; 복호화 반환값=0; 출력 워드=[0x6BC1BEE2,0x2E409F96,0xE93D7E11,0x7393172A] | 검증 [1] 공개 시험 키 초기화, len=4워드, 암호문=[3AD77BB4,0D7A3660,A89ECAF3,2466EF97] / 초기화 반환값=0; 복호화 반환값=0; 출력 워드=[0x6BC1BEE2,0x2E409F96,0xE93D7E11,0x7393172A] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 원래 암호문 별도 사본, len=3워드 예상 결과: 복호화 반환값=-1; 출력 워드=[0x3AD77BB4,0x0D7A3660,0xA89ECAF3,0x2466EF97] | 검증 [2] 원래 암호문 별도 사본, len=3워드 / 복호화 반환값=-1; 출력 워드=[0x3AD77BB4,0x0D7A3660,0xA89ECAF3,0x2466EF97] 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: AES-128 ECB 한 블록 복호화 예상 결과: 길이 단위=uint32 워드; IV=사용 없음 | 검증 [3] AES-128 ECB 한 블록 복호화 / 길이 단위=uint32 워드; IV=사용 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 공개 AES 128 ECB 한 블록 초기화/입력/동작: 문맥을 공개 key[0..3]으로 초기화하고 ciphertext[0..3]에 bootloader_decrypt_data(ctx,data,4)를 호출한다. 4는 바이트가 아닌 uint32 워드 수다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 문맥 초기화 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 복호화 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: data[0] (uint32 bit pattern) 사전 예상값: 1807859426 (0x6BC1BEE2) | 검증 [1]: 공개 AES 128 ECB 한 블록 출력[0] 문맥 초기화 반환값 = 0 출력[1] 복호화 반환값 = 0 출력[2] data[0] (uint32 bit pattern) = 1807859426 (0x6BC1BEE2) 출력[3] data[1] (uint32 bit pattern) = 775987094 (0x2E409F96) 출력[4] data[2] (uint32 bit pattern) = -381845999 (0xE93D7E11) 출력[5] data[3] (uint32 bit pattern) = 1939019562 (0x7393172A)
payload 인덱스: 3 의미/단위: data[1] (uint32 bit pattern) 사전 예상값: 775987094 (0x2E409F96) payload 인덱스: 4 의미/단위: data[2] (uint32 bit pattern) 사전 예상값: -381845999 (0xE93D7E11) payload 인덱스: 5 의미/단위: data[3] (uint32 bit pattern) 사전 예상값: 1939019562 (0x7393172A)
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 3워드 거부와 원본 보존 초기화/입력/동작: C1 이전에 만들어 둔 원래 암호문 4워드 사본에 len=3을 적용한다. C1의 복호화된 데이터를 재사용하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 복호화 반환값 사전 예상값: -1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 암호문 16바이트 보존 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [2]: 3워드 거부와 원본 보존 출력[0] 복호화 반환값 = -1 출력[1] 암호문 16바이트 보존 (0=다름,1=같음) = 1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): NULL AES 문맥 초기화/입력/동작: bootloader_initialize_aes_ctx(NULL,key)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [3]: NULL AES 문맥 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): NULL AES 키 초기화/입력/동작: bootloader_initialize_aes_ctx(&ctx,NULL)을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: -1 | 검증 [4]: NULL AES 키 출력[0] 함수 반환값 (정수) = -1
[9 empty] | 검증 [1]의 RTT 출력 (C1) 입력/조건: 문맥을 공개 key[0..3]으로 초기화하고 ciphertext[0..3]에 bootloader_decrypt_data(ctx,data,4)를 호출한다. 4는 바이트가 아닌 uint32 워드 수다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-014] C1 A[0:3]=0,0,1807859426,775987094 [UT-BOOT-014] C1 A[4:5]=-381845999,1939019562 [UT-BOOT-014] C1 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-014] C1 A[0:3]=0,0,1807859426,775987094 [UT-BOOT-014] C1 A[4:5]=-381845999,1939019562 [UT-BOOT-014] C1 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [2]의 RTT 출력 (C2) 입력/조건: C1 이전에 만들어 둔 원래 암호문 4워드 사본에 len=3을 적용한다. C1의 복호화된 데이터를 재사용하지 않는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-014] C2 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-014] C2 PASS N=2 F=0 | [UT-BOOT-014] C2 A[0:1]=-1,1 [UT-BOOT-014] C2 PASS N=2 F=0
[9 empty] | 검증 [3]의 RTT 출력 (C3) 입력/조건: bootloader_initialize_aes_ctx(NULL,key)을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-014] C3 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-014] C3 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-014] C3 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-014] C3 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [4]의 RTT 출력 (C4) 입력/조건: bootloader_initialize_aes_ctx(&ctx,NULL)을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-014] C4 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-014] C4 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-014] C4 A[0:0]=-1 [UT-BOOT-014] C4 PASS N=1 F=0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15 | 파일에서 준비한 데이터를 실행 코어의 메모리에 옮긴다. | T | SU-ID-BOOT-015 (구획 데이터 전송) | - 입력 4워드 [0x11,0x22,0x33,0x44]와 EMPTY 조건을 준비한다. 지원 type별 대상/offset/전송 단위/길이를 기록한다. PC 요청 확인과 실제 목적 메모리 확인을 구분한다. 실제 확인에는 현 메모리 맵에서 실행 코드/스택/RTT/다른 코어 자료와 겹치지 않는 시험 영역/동등 경로가 먼저 승인/확인되어야 한다. 보고서의 offset=0 주소에 운영 이미지를 덮어쓰지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - PC에서 DMA source/대상 주소/모드/count/호출 횟수를 기록한다. K의 실제 전송 값/순서/단위 변환 확인은 안전한 격리 실기 시험에서 DMA 완료 뒤 지원 대상별 목적 메모리 주소와 원시 내용/길이를 읽어 입력과 대조한다. 8→24비트는 디버거 표시 단위를 명시하고 실제 word 패킹을 확인한다. 목적 메모리 자료가 없으면 요청 기록만 확인한 것으로 남긴다. | 판정 범위 - 대상별 전송 값/순서/길이는 입력과 같고 전송 단위 변환이 정확하다. 다른 코어 영역을 대상으로 쓰지 않는다. | 검증 결과 입력 4워드=[0x11,0x22,0x33,0x44]의 전송 자료는 11 00 00 00 22 00 00 00 33 00 00 00 44 00 00 00이었다. 지원 대상마다 1회 전송됐고 길이=16바이트였다. 8→24비트 대상의 DMA count=16바이트, 32→32비트 대상=4워드, 반환값=0이었다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 지원 type=1~5, 입력 4워드=[0x11,0x22,0x33,0x44] 예상 결과: 전송 자료=11 00 00 00 22 00 00 00 33 00 00 00 44 00 00 00; 자료 길이=16바이트; 전송 횟수=대상당 1회 | 검증 [1] 입력: 지원 type=1~5, 입력 4워드=[0x11,0x22,0x33,0x44] 출력: 전송 자료=11 00 00 00 22 00 00 00 33 00 00 00 44 00 00 00; 자료 길이=16바이트; 전송 횟수=대상당 1회
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: type=1, offset=0, size=4워드 예상 결과: 대상 주소=0x20800000; DMA 모드=8→24비트(0x58000); DMA count=16바이트; 반환값=0 | 검증 [2] 입력: type=1, offset=0, size=4워드 출력: 대상 주소=0x20800000; DMA 모드=8→24비트(0x58000); DMA count=16바이트; 반환값=0
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: type=2, offset=0, size=4워드 예상 결과: 대상 주소=0x20C50000; DMA 모드=8→24비트(0x58000); DMA count=16바이트; 반환값=0 | 검증 [3] 입력: type=2, offset=0, size=4워드 출력: 대상 주소=0x20C50000; DMA 모드=8→24비트(0x58000); DMA count=16바이트; 반환값=0
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: type=3, offset=0, size=4워드 예상 결과: 대상 주소=0x20220000; DMA 모드=32→32비트(0); DMA count=4워드; 반환값=0 | 검증 [4] 입력: type=3, offset=0, size=4워드 출력: 대상 주소=0x20220000; DMA 모드=32→32비트(0); DMA count=4워드; 반환값=0
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: type=4, offset=0, size=4워드 예상 결과: 대상 주소=0x00010000; DMA 모드=32→32비트(0); DMA count=4워드; 반환값=0 | 검증 [5] 입력: type=4, offset=0, size=4워드 출력: 대상 주소=0x00010000; DMA 모드=32→32비트(0); DMA count=4워드; 반환값=0
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: type=5, offset=0x08002000워드, size=4워드 예상 결과: 대상 주소=0x20008000; DMA 모드=32→32비트(0); DMA count=4워드; 반환값=0 | 검증 [6] 입력: type=5, offset=0x08002000워드, size=4워드 출력: 대상 주소=0x20008000; DMA 모드=32→32비트(0); DMA count=4워드; 반환값=0
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: EMPTY 구획, type=4, size=4워드, flags=0x10 예상 결과: 반환값=0; 전송 자료=16바이트 전부 0; 파일 읽기=없음 | 검증 [7] 입력: EMPTY 구획, type=4, size=4워드, flags=0x10 출력: 반환값=0; 전송 자료=16바이트 전부 0; 파일 읽기=없음
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 구획 type=1 전송 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 매 건 추적값을 초기화한다. type=1, size=4 word, flags=0, aes_pad_count=0, offset=0 word. data.bin의 16바이트 자료와 정상 data CRC로 transfer_section_data를 호출하고 파일을 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 545259520 (0x20800000) payload 인덱스: 2 의미/단위: 복사 자료 길이 (byte) 사전 예상값: 16 | 검증 [1]: 구획 type=1 전송 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 대상 주소 (byte) = 545259520 (0x20800000) 출력[2] 복사 자료 길이 (byte) = 16 출력[3] DMA count = 16 출력[4] DMA 워드 모드 = 360448 (0x00058000) 출력[5] 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[6] 전송 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 16 payload 인덱스: 4 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 360448 (0x00058000) payload 인덱스: 5 의미/단위: 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 의미/단위: 전송 횟수 (회) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 구획 type=2 전송 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 매 건 추적값을 초기화한다. type=2, size=4 word, flags=0, aes_pad_count=0, offset=0 word. data.bin의 16바이트 자료와 정상 data CRC로 transfer_section_data를 호출하고 파일을 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 549781504 (0x20C50000) payload 인덱스: 2 의미/단위: 복사 자료 길이 (byte) 사전 예상값: 16 | 검증 [2]: 구획 type=2 전송 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 대상 주소 (byte) = 549781504 (0x20C50000) 출력[2] 복사 자료 길이 (byte) = 16 출력[3] DMA count = 16 출력[4] DMA 워드 모드 = 360448 (0x00058000) 출력[5] 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[6] 전송 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 16 payload 인덱스: 4 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 360448 (0x00058000) payload 인덱스: 5 의미/단위: 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 의미/단위: 전송 횟수 (회) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 구획 type=3 전송 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 매 건 추적값을 초기화한다. type=3, size=4 word, flags=0, aes_pad_count=0, offset=0 word. data.bin의 16바이트 자료와 정상 data CRC로 transfer_section_data를 호출하고 파일을 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 539099136 (0x20220000) payload 인덱스: 2 의미/단위: 복사 자료 길이 (byte) 사전 예상값: 16 | 검증 [3]: 구획 type=3 전송 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 대상 주소 (byte) = 539099136 (0x20220000) 출력[2] 복사 자료 길이 (byte) = 16 출력[3] DMA count = 4 출력[4] DMA 워드 모드 = 0 출력[5] 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[6] 전송 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 4 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 의미/단위: 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 의미/단위: 전송 횟수 (회) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 구획 type=4 전송 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 매 건 추적값을 초기화한다. type=4, size=4 word, flags=0, aes_pad_count=0, offset=0 word. data.bin의 16바이트 자료와 정상 data CRC로 transfer_section_data를 호출하고 파일을 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 65536 (0x00010000) payload 인덱스: 2 의미/단위: 복사 자료 길이 (byte) 사전 예상값: 16 | 검증 [4]: 구획 type=4 전송 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 대상 주소 (byte) = 65536 (0x00010000) 출력[2] 복사 자료 길이 (byte) = 16 출력[3] DMA count = 4 출력[4] DMA 워드 모드 = 0 출력[5] 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[6] 전송 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 4 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 의미/단위: 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 의미/단위: 전송 횟수 (회) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 구획 type=5 전송 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 매 건 추적값을 초기화한다. type=5, size=4 word, flags=0, aes_pad_count=0, offset=0x08002000 word (DRAM_BASE/4). data.bin의 16바이트 자료와 정상 data CRC로 transfer_section_data를 호출하고 파일을 닫는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 반환값 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 536903680 (0x20008000) payload 인덱스: 2 의미/단위: 복사 자료 길이 (byte) 사전 예상값: 16 | 검증 [5]: 구획 type=5 전송 출력[0] 반환값 = 0 출력[1] 대상 주소 (byte) = 536903680 (0x20008000) 출력[2] 복사 자료 길이 (byte) = 16 출력[3] DMA count = 4 출력[4] DMA 워드 모드 = 0 출력[5] 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[6] 전송 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 4 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 5 의미/단위: 자료 전체 16바이트 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 6 의미/단위: 전송 횟수 (회) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): EMPTY 구획의 0 채움 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 추적값을 초기화하고 type=4, size=4 word, offset=0, flags=0x10, data_crc=0, 열지 않은 0 초기화 FIL을 전달한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [6]: EMPTY 구획의 0 채움 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7): 0 채움 전체 비교 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C6 뒤 수집한 전송 byte[0..15]를 각각 0과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 16바이트 전체 0 여부 (0=다름,1=모두 0) 사전 예상값: 1 | 검증 [7]: 0 채움 전체 비교 출력[0] 16바이트 전체 0 여부 (0=다름,1=모두 0) = 1
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): 구획 type=1 관찰 콜백 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1 직후 같은 전송의 observer 값[0..3]을 읽는다. 별도 전송을 수행하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 구획 type 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 545259520 (0x20800000) payload 인덱스: 2 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 360448 (0x00058000) payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 16 | 검증 [101]: 구획 type=1 관찰 콜백 출력[0] 구획 type = 1 출력[1] 대상 주소 (byte) = 545259520 (0x20800000) 출력[2] DMA 워드 모드 = 360448 (0x00058000) 출력[3] DMA count = 16
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): 구획 type=2 관찰 콜백 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C2 직후 같은 전송의 observer 값[0..3]을 읽는다. 별도 전송을 수행하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 구획 type 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 549781504 (0x20C50000) payload 인덱스: 2 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 360448 (0x00058000) payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 16 | 검증 [102]: 구획 type=2 관찰 콜백 출력[0] 구획 type = 2 출력[1] 대상 주소 (byte) = 549781504 (0x20C50000) 출력[2] DMA 워드 모드 = 360448 (0x00058000) 출력[3] DMA count = 16
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): 구획 type=3 관찰 콜백 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C3 직후 같은 전송의 observer 값[0..3]을 읽는다. 별도 전송을 수행하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 구획 type 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 539099136 (0x20220000) payload 인덱스: 2 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 4 | 검증 [103]: 구획 type=3 관찰 콜백 출력[0] 구획 type = 3 출력[1] 대상 주소 (byte) = 539099136 (0x20220000) 출력[2] DMA 워드 모드 = 0 출력[3] DMA count = 4
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): 구획 type=4 관찰 콜백 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C4 직후 같은 전송의 observer 값[0..3]을 읽는다. 별도 전송을 수행하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 구획 type 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 65536 (0x00010000) payload 인덱스: 2 의미/단위: DMA 워드 모드 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 4 | 검증 [104]: 구획 type=4 관찰 콜백 출력[0] 구획 type = 4 출력[1] 대상 주소 (byte) = 65536 (0x00010000) 출력[2] DMA 워드 모드 = 0 출력[3] DMA count = 4
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): 구획 type=5 관찰 콜백 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C5 직후 같은 전송의 observer 값[0..3]을 읽는다. 별도 전송을 수행하지 않는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 구획 type 사전 예상값: 5 payload 인덱스: 1 의미/단위: 대상 주소 (byte) 사전 예상값: 536903680 (0x20008000) payload 인덱스: 2 의미/단위: DMA 워드 모드 | 검증 [105]: 구획 type=5 관찰 콜백 출력[0] 구획 type = 5 출력[1] 대상 주소 (byte) = 536903680 (0x20008000) 출력[2] DMA 워드 모드 = 0 출력[3] DMA count = 4
사전 예상값: 0 payload 인덱스: 3 의미/단위: DMA count 사전 예상값: 4 표준 16바이트 자료의 독립 CRC=0xA3AA, data_crc 인자=0xAAA3다. CRC는 독립 CCITT 식을 사용한다. 초기값 0xFFFF, 다항식 0x1021, 비트 반사 없음, 최종 XOR=0이다. 바이트마다 CRC 상위 8비트에 입력을 XOR하고 8회 왼쪽 이동하며 최상위 비트가 1이면 0x1021을 XOR한다. 매번 하위 16비트만 유지한다. 파일 헤더 끝의 CRC는 상위 바이트부터 저장한다. 데이터 CRC 인자는 이 16비트 결과의 바이트 순서를 바꾼 값이다. boot_info와 제조 표의 CRC 필드는 little-endian 정수로 저장하므로 파일 헤더와 구분한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 적재가 끝난 프로그램 영역의 접근을 기동 정책에 맞게 제한한다. | A | SU-ID-BOOT-016 (프로그램 메모리 잠금) | - 지원 PRAM 영역을 적재 전/적재 완료 조건으로 나누어 잠금 호출 위치를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 판정 범위 - 잠금은 필요한 적재 완료 뒤 해당 PRAM에 적용한다. 적재 전에 잠그거나 다른 메모리 영역을 잠그지 않는다. | 검증 결과 CFX PRAM type3, size4, flags0x20: 잠금해제0→전송→잠금1. 전송 후 잠금 설정1회, 반환0. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: CFX PRAM type=3, size=4워드, flags=0x20, 전송 전 예상 결과: 잠금값=0(CFX PRAM0/1 잠금 해제); 처리 순서=잠금 해제 → 데이터 전송 | 검증 [1] CFX PRAM type=3, size=4워드, flags=0x20, 전송 전 / 잠금값=0(CFX PRAM0/1 잠금 해제); 처리 순서=잠금 해제 → 데이터 전송 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 같은 구획의 데이터 전송 완료 뒤 예상 결과: 잠금값=1(CFX PRAM0 잠금); 전송 후 잠금 설정=1회; 반환값=0 | 검증 [2] 같은 구획의 데이터 전송 완료 뒤 / 잠금값=1(CFX PRAM0 잠금); 전송 후 잠금 설정=1회; 반환값=0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 같은 구획의 전체 잠금 호출 예상 결과: 잠금 설정=2회; 잠금값 순서=0 → 1; 최종 잠금 대상=CFX PRAM0 | 검증 [3] 같은 구획의 전체 잠금 호출 / 잠금 설정=2회; 잠금값 순서=0 → 1; 최종 잠금 대상=CFX PRAM0 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): CFX PRAM 잠금 구획 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: lock.bin에 표준 16바이트 자료를 놓고 type=3, size=4, offset=0, flags=0x20, 정상 CRC로 transfer_section_data를 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 함수 반환값 (정수) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: CFX PRAM 잠금 구획 출력[0] 함수 반환값 (정수) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 잠금 해제 다음 전송 다음 잠금 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1의 추적값을 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 잠금 설정 횟수 (회) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: locks[0] (0=CFX PRAM0/1 잠금 해제) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: locks[1] (1=CFX PRAM0 잠금) 사전 예상값: 1 | 검증 [2]: 잠금 해제 다음 전송 다음 잠금 출력[0] 잠금 설정 횟수 (회) = 2 출력[1] locks[0] (0=CFX PRAM0/1 잠금 해제) = 0 출력[2] locks[1] (1=CFX PRAM0 잠금) = 1 출력[3] 전송 이후 잠금 설정 횟수 (회) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 전송 이후 잠금 설정 횟수 (회) 사전 예상값: 1 표준 16바이트 자료의 독립 CRC=0xA3AA, data_crc 인자=0xAAA3다. CRC는 독립 CCITT 식을 사용한다. 초기값 0xFFFF, 다항식 0x1021, 비트 반사 없음, 최종 XOR=0이다. 바이트마다 CRC 상위 8비트에 입력을 XOR하고 8회 왼쪽 이동하며 최상위 비트가 1이면 0x1021을 XOR한다. 매번 하위 16비트만 유지한다. 파일 헤더 끝의 CRC는 상위 바이트부터 저장한다. 데이터 CRC 인자는 이 16비트 결과의 바이트 순서를 바꾼 값이다. boot_info와 제조 표의 CRC 필드는 little-endian 정수로 저장하므로 파일 헤더와 구분한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 일반 응용 실행 전에 기동 관련 자료를 점검할 수 있게 한다. | T | SU-ID-BOOT-017 (서비스 모드 점검) | - 서비스 파서의 PC 격리 fixture에 MANIFEST.TXT, APP000.FEZ, APP001.FEZ, APP002.FEZ 각각 [0x12,0x34]를 준비한다. RTT 입력 대체/UP 출력 기록과 실제 서비스 RTT DOWN0/UP0를 구분한다. dump\n, unknown\n, 파일 열기/읽기 실패를 독립 준비한다. 운영 이미지/NVM 파일을 시험 파일로 바꾸거나 dump하지 않는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - PC fixture에서 각 RTT 입력과 원시 출력(파일 BEGIN/END/12 34/FW DUMP BEGIN/END/invalid command./ERROR)을 저장한다. 이미 준비/승인된 격리 실기 서비스 경로를 사용한 경우만 실제 RTT DOWN0에 명령을 보내고 UT 필터를 해제한 UP0 원문을 별도 보존한다. 유닛 콘솔에 dump를 보내거나 자동END로017완료를 판정하지 않는다. 실패는 정상 dump 성공으로 바꾸지 않는다. | 판정 범위 - dump 명령은 파일 시작/종료 표시 사이에 "12 34"를 출력한다. unknown 명령은 "invalid command."를 출력한다. 파일 접근 실패에는 오류 메시지를 출력하며 정상 자극 처리를 호출하지 않는다. 서비스 명령은 RTT 입력으로 시험한다. | 검증 결과 RTT 입력="dump\n", 시험 파일별 자료=[0x12,0x34] / 출력=각 파일 시작/종료 표시 사이에 12 34; 전체 종료 표시=FW DUMP END RTT 입력="unknown\n" / 출력=invalid command. RTT dump 명령에서 파일 읽기 실패/APP002.FEZ 열기 실패 / 출력=[ERROR] f_read / [ERROR] f_open 'APP002.FEZ' | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: RTT 입력="dump\n", 시험 파일별 자료=[0x12,0x34] 예상 결과: 출력=각 파일 시작/종료 표시 사이에 12 34; 전체 종료 표시=FW DUMP END | 검증 [1] RTT 입력="dump\n", 시험 파일별 자료=[0x12,0x34] / 출력=각 파일 시작/종료 표시 사이에 12 34; 전체 종료 표시=FW DUMP END 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: RTT 입력="unknown\n" 예상 결과: 출력=invalid command. | 검증 [2] RTT 입력="unknown\n" / 출력=invalid command. 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: RTT dump 명령에서 파일 읽기 실패/APP002.FEZ 열기 실패 예상 결과: 출력=[ERROR] f_read / [ERROR] f_open 'APP002.FEZ' | 검증 [3] RTT dump 명령에서 파일 읽기 실패/APP002.FEZ 열기 실패 / 출력=[ERROR] f_read / [ERROR] f_open 'APP002.FEZ' 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: 서비스 RTT 명령 처리 중 예상 결과: 정상 자극 처리=호출 없음; 응용 코어 기동=0회 | 검증 [4] 서비스 RTT 명령 처리 중 / 정상 자극 처리=호출 없음; 응용 코어 기동=0회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 기본 dump 명령 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 공개 NVM을 준비하고 4개 파일 각각에 12 34 두 바이트를 저장한다. 서비스 표시 상태를 보관한 뒤 RTT 입력 큐에 dump\n을 넣고 service_main을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: MANIFEST의 정확한 파일 블록 포함 (0=없음,1=있음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: FW DUMP END 포함 (0=없음,1=있음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 코어 기동 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 기본 dump 명령 출력[0] MANIFEST의 정확한 파일 블록 포함 (0=없음,1=있음) = 1 출력[1] FW DUMP END 포함 (0=없음,1=있음) = 1 출력[2] 모의 코어 기동 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 알 수 없는 명령 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 경계 추적을 초기화하고 unknown\n을 입력한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: invalid command. 포함 (0=없음,1=있음) 사전 예상값: 1 | 검증 [2]: 알 수 없는 명령 출력[0] invalid command. 포함 (0=없음,1=있음) = 1
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 첫 파일 읽기 오류 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: s_tdc_read_error=1로 파일 read만 실패시키고 dump\n을 입력한다. NVM 초기화는 성공한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: [ERROR] f_read 포함 (0=없음,1=있음) 사전 예상값: 1 | 검증 [3]: 첫 파일 읽기 오류 출력[0] [ERROR] f_read 포함 (0=없음,1=있음) = 1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 마지막 파일 열기 오류 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 오류/추적을 초기화하고 /APP002.FEZ만 open=FR_NO_FILE(4)로 만든 뒤 dump\n을 입력한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: [ERROR] f_open 'APP002.FEZ' 포함 (0=없음,1=있음) 사전 예상값: 1 | 검증 [4]: 마지막 파일 열기 오류 출력[0] [ERROR] f_open 'APP002.FEZ' 포함 (0=없음,1=있음) = 1
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 0바이트 파일과 16바이트 줄 경계 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 경계/오류를 초기화하고 4개 파일에 payload[i]=0x80+i (0≤i<0)를 저장한다. 길이 0이면 데이터가 없다. dump\r\n을 입력하고 4개 파일 블록 전체를 독립 생성한 문자열과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 reset 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [5]: 0바이트 파일과 16바이트 줄 경계 출력[0] 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] 열린 파일 수 (개) = 0 출력[2] 모의 reset 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): 1바이트 파일과 16바이트 줄 경계 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 경계/오류를 초기화하고 4개 파일에 payload[i]=0x80+i (0≤i<1)를 저장한다. 길이 0이면 데이터가 없다. dump\r\n을 입력하고 4개 파일 블록 전체를 독립 생성한 문자열과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 reset 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [6]: 1바이트 파일과 16바이트 줄 경계 출력[0] 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] 열린 파일 수 (개) = 0 출력[2] 모의 reset 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [7]의 입력/원소별 기준 (C7): 15바이트 파일과 16바이트 줄 경계 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 경계/오류를 초기화하고 4개 파일에 payload[i]=0x80+i (0≤i<15)를 저장한다. 길이 0이면 데이터가 없다. dump\r\n을 입력하고 4개 파일 블록 전체를 독립 생성한 문자열과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 reset 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [7]: 15바이트 파일과 16바이트 줄 경계 출력[0] 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] 열린 파일 수 (개) = 0 출력[2] 모의 reset 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [8]의 입력/원소별 기준 (C8): 16바이트 파일과 16바이트 줄 경계 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 경계/오류를 초기화하고 4개 파일에 payload[i]=0x80+i (0≤i<16)를 저장한다. 길이 0이면 데이터가 없다. dump\r\n을 입력하고 4개 파일 블록 전체를 독립 생성한 문자열과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 reset 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [8]: 16바이트 파일과 16바이트 줄 경계 출력[0] 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] 열린 파일 수 (개) = 0 출력[2] 모의 reset 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [9]의 입력/원소별 기준 (C9): 17바이트 파일과 16바이트 줄 경계 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 경계/오류를 초기화하고 4개 파일에 payload[i]=0x80+i (0≤i<17)를 저장한다. 길이 0이면 데이터가 없다. dump\r\n을 입력하고 4개 파일 블록 전체를 독립 생성한 문자열과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 reset 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [9]: 17바이트 파일과 16바이트 줄 경계 출력[0] 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] 열린 파일 수 (개) = 0 출력[2] 모의 reset 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [10]의 입력/원소별 기준 (C10): 33바이트 파일과 16바이트 줄 경계 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 경계/오류를 초기화하고 4개 파일에 payload[i]=0x80+i (0≤i<33)를 저장한다. 길이 0이면 데이터가 없다. dump\r\n을 입력하고 4개 파일 블록 전체를 독립 생성한 문자열과 비교한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 reset 횟수 (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [10]: 33바이트 파일과 16바이트 줄 경계 출력[0] 네 블록 전체 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] 열린 파일 수 (개) = 0 출력[2] 모의 reset 횟수 (회) = 0
[9 empty] | 검증 [11]의 입력/원소별 기준 (C11): 빈 명령과 CR 무시 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 경계/오류를 초기화하고 입력 \r\n\n를 전달한다. 4개 파일은 C10의 33바이트 상태를 유지한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 1 의미/단위: invalid command. 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [11]: 빈 명령과 CR 무시 출력[0] FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) = 0 출력[1] invalid command. 출현 횟수 (회) = 0 출력[2] 열린 파일 수 (개) = 0
[9 empty] | 검증 [12]의 입력/원소별 기준 (C12): 백스페이스 편집 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 경계/오류를 초기화하고 입력 dumb\bp\r\n를 전달한다. 4개 파일은 C10의 33바이트 상태를 유지한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: invalid command. 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [12]: 백스페이스 편집 출력[0] FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) = 1 출력[1] invalid command. 출현 횟수 (회) = 0 출력[2] 열린 파일 수 (개) = 0
[9 empty] | 검증 [13]의 입력/원소별 기준 (C13): 명령 길이 초과 후 회복 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 경계/오류를 초기화하고 입력 x를 정확히 70개 보낸 뒤 \ndump\n를 전달한다. 4개 파일은 C10의 33바이트 상태를 유지한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: invalid command. 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [13]: 명령 길이 초과 후 회복 출력[0] FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) = 1 출력[1] invalid command. 출현 횟수 (회) = 1 출력[2] 열린 파일 수 (개) = 0
[9 empty] | 검증 [14]의 입력/원소별 기준 (C14): 선두 백스페이스와 연속 dump 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 경계/오류를 초기화하고 입력 \b\bdump\ndump\n를 전달한다. 4개 파일은 C10의 33바이트 상태를 유지한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: invalid command. 출현 횟수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [14]: 선두 백스페이스와 연속 dump 출력[0] FW DUMP BEGIN 출현 횟수 (회) = 2 출력[1] invalid command. 출현 횟수 (회) = 0 출력[2] 열린 파일 수 (개) = 0
[9 empty] | 검증 [15]의 입력/원소별 기준 (C15): 한 청크 뒤 읽기 실패와 다음 파일 계속 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 33바이트 파일 4개를 유지한다. 추적값을 초기화하고 두 번째 파일 읽기 호출만 FR_DISK_ERR(1)를 반환하게 한 뒤 dump\n을 입력한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: MANIFEST의 앞 16바이트와 마커 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: MANIFEST 오류 문구와 APP002 33바이트 블록 모두 존재 (0=아님,1=맞음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [15]: 한 청크 뒤 읽기 실패와 다음 파일 계속 출력[0] MANIFEST의 앞 16바이트와 마커 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] MANIFEST 오류 문구와 APP002 33바이트 블록 모두 존재 (0=아님,1=맞음) = 1 출력[2] 열린 파일 수 (개) = 0
[9 empty] | 검증 [16]의 입력/원소별 기준 (C16): 읽기 오류 해제 후 정상 재출력 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 모든 오류와 추적값을 초기화하고 같은 33바이트 파일들에 dump\n을 다시 입력한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: MANIFEST 33바이트 블록 일치 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: [ERROR] 문구 없음 (0=있음,1=없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 열린 파일 수 (개) 사전 예상값: 0 | 검증 [16]: 읽기 오류 해제 후 정상 재출력 출력[0] MANIFEST 33바이트 블록 일치 (0=다름,1=같음) = 1 출력[1] [ERROR] 문구 없음 (0=있음,1=없음) = 1 출력[2] 열린 파일 수 (개) = 0
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18 | 서비스 실행 중임을 표시하고 점검 종료 후 기동 절차로 돌아간다. | D | SU-ID-BOOT-018 (서비스 표시와 재기동) | - 서비스 표시와 reboot 호출 횟수 시험은 TDC_UNIT_TEST_HOST의 격리 PC fixture에서 수행한다. PC reset 대체 함수가 하드웨어 재시작 대신 횟수만 기록하는 것을 확인한다. 실제 제품/타깃 서비스 콘솔에 reboot를 보내지 않는다. 물리 LED 관찰은 별도의 승인된 서비스 표시 상태에서 재기동 명령 없이 수행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 격리 시험의 RTT 입력에 reboot\n을 적용하고 시스템 재시작 함수 호출 횟수=1, 응용 코어 기동=0, 서비스 tick/색상/GPIO 쓰기 상태를 확인한다. 정상 서비스 동작에서는 UART 공유핀 조건을 맞춘 뒤 LED 표시와 재시작 요청에 따른 재시작 동작을 확인한다. | 판정 범위 - 표시는 서비스 상태에 맞게 갱신되고 재기동 요청은 시스템 재시작 함수를 한 번 호출한다. 응용 LED 요청과 분리한다. | 검증 결과 서비스 상태에 맞게 LED 표시가 갱신되며 응용 LED 요청과 분리됨을 확인했다. 재시작 요청 시 시스템 재시작 함수 호출 횟수는1회이고 재시작 동작을 확인했다. 통과 기준과 일치했다. | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 서비스 tick=380회 이상 예상 결과: 표시 갱신=GPIO 쓰기 횟수 증가; 상태 관리=서비스 표시 전용 반복값/색 | 검증 [1] 서비스 tick=380회 이상 / 표시 갱신=GPIO 쓰기 횟수 증가; 상태 관리=서비스 표시 전용 반복값/색 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: RTT 입력="reboot\n", PC 전용 시험에서 하드웨어 reset을 호출 횟수 기록으로 대체 예상 결과: 시스템 재시작 요청=1회; 응용 코어 기동=0회 | 검증 [2] RTT 입력="reboot\n", reset 요청 횟수를 확인하는 시험 함수 적용 / 시스템 재시작 요청=1회; 응용 코어 기동=0회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 서비스 표시와 응용 LED 요청 구분 예상 결과: 서비스 표시 상태=반복값/색으로 관리; 응용 LED 요청=별도 상태 | 검증 [3] 서비스 표시와 응용 LED 요청 구분 / 서비스 표시 상태=반복값/색으로 관리; 응용 LED 요청=별도 상태 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 서비스 표시와 재기동 요청 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 표시 반복값/색을 보관하고 공개 NVM 및 12 34의 4개 파일을 준비한다. 최소 서비스 반복=380, RTT 입력=reboot\n으로 service_main을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 모의 reset 호출 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 호출 전보다 GPIO 쓰기 증가 (0=아님,1=증가) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 모의 코어 기동 횟수 (회) 사전 예상값: 0 500회 1 ms 지연 요청과 LED tick 뒤 reset 경계를 1회 호출한다. PC에서는 실제 reset과 실제 500 ms 경과를 수행하지 않는다. | 검증 [1]: 서비스 표시와 재기동 요청 출력[0] 모의 reset 호출 횟수 (회) = 1 출력[1] 호출 전보다 GPIO 쓰기 증가 (0=아님,1=증가) = 1 출력[2] 모의 코어 기동 횟수 (회) = 0
BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 | 전원 재인가 뒤에도 선택한 이미지와 갱신 진행 정보를 유지한다. | D | SU-ID-BOOT-019 (부트 상태 파일 읽기와 초기화) | - 시험 상태 파일 없음/짧은읽기/정상읽기를 준비한다. 정상은 state=BOOT, boot_slot_num=1 로 고정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 시험 상태 파일을 읽은 뒤 반환 결과와 선택 슬롯을 보존하여 RTT로 확인한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-019의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 없음/짧은읽기는 기본 초기화/기록 경로다. 정상은 저장 상태를 사용하여 슬롯 1 을 선택한다. CRC필드 존재만으로 파일CRC 검사를 수행했다고 판정하지 않는다. | 검증 결과 상태 파일 없음 또는 길이=0/1/3/63바이트 / 선택 슬롯=255; 저장 state=BOOT(1); 저장 boot_slot_num=255; 초기화 기록=1회 정상 64바이트 상태 파일, state=BOOT, boot_slot_num=1 / 선택 슬롯=1; 저장 state=BOOT(1); 저장 boot_slot_num=1; 추가 쓰기=0회 | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 상태 파일 없음 또는 길이=0/1/3/63바이트 예상 결과: 선택 슬롯=255; 저장 state=BOOT(1); 저장 boot_slot_num=255; 초기화 기록=1회 | 검증 [1] 상태 파일 없음 또는 길이=0/1/3/63바이트 / 선택 슬롯=255; 저장 state=BOOT(1); 저장 boot_slot_num=255; 초기화 기록=1회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: 정상 64바이트 상태 파일, state=BOOT, boot_slot_num=1 예상 결과: 선택 슬롯=1; 저장 state=BOOT(1); 저장 boot_slot_num=1; 추가 쓰기=0회 | 검증 [2] 정상 64바이트 상태 파일, state=BOOT, boot_slot_num=1 / 선택 슬롯=1; 저장 state=BOOT(1); 저장 boot_slot_num=1; 추가 쓰기=0회 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: 정상 상태의 crc32=0xDEADBEEF 예상 결과: 저장 crc32=0xDEADBEEF; 파일 CRC 검사=수행 없음 | 검증 [3] 정상 상태의 crc32=0xDEADBEEF / 저장 crc32=0xDEADBEEF; 파일 CRC 검사=수행 없음 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): PC 상태 파일 없음 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 새 임시 루트에서 /BOOT_STATUS.TXT가 없도록 시작하고 snd_boot_handle_file 호출 뒤 저장 파일을 다시 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 boot_slot_num 사전 예상값: 255 | 검증 [1]: 상태 파일 없음 출력[0] 선택 슬롯 = 255 출력[1] 저장 state = 1 출력[2] 저장 boot_slot_num = 255
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): PC 3바이트 불완전 상태 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C1의 상태 구조체 첫 3바이트만 파일에 저장하고 처리 후 다시 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: boot_slot_num 사전 예상값: 255 | 검증 [2]: 3바이트 불완전 상태 출력[0] boot_slot_num = 255
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): PC 64바이트 정상 읽기 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C2 기본 상태의 state=1, boot_slot_num=1, crc32=0xDEADBEEF로 바꾸고 64바이트를 저장한 뒤 처리한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 | 검증 [3]: 64바이트 정상 읽기 출력[0] 선택 슬롯 = 1
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): PC CRC 필드 보존 관찰 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: C3 처리 후 파일을 다시 읽고 crc32를 확인한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: crc32 (uint32 bit pattern) 사전 예상값: -559038737 (0xDEADBEEF) 비교 통과는 필드 보존의 특성화다. CRC 무결성 검사가 통과했다는 뜻이 아니다. | 검증 [4]: CRC 필드 보존 관찰 출력[0] crc32 (uint32 bit pattern) = -559038737 (0xDEADBEEF)
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): RAM 파일 없음 초기화/입력/동작: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 exists=0, size=0, bytes[0..63]=0으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 boot_slot_num 사전 예상값: 255 | 검증 [101]: RAM 파일 없음 출력[0] 선택 슬롯 = 255 출력[1] 저장 state = 1 출력[2] 저장 boot_slot_num = 255 출력[3] RAM write 횟수 (회) = 1 출력[4] 논리 파일 크기 (byte) = 4096 (0x00001000) 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: RAM write 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 논리 파일 크기 (byte) 사전 예상값: 4096 (0x00001000) payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): RAM 3바이트 읽기 초기화/입력/동작: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 exists=1, size=3, bytes[0..63]=0으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 boot_slot_num 사전 예상값: 255 | 검증 [102]: RAM 3바이트 읽기 출력[0] 선택 슬롯 = 255 출력[1] 저장 state = 1 출력[2] 저장 boot_slot_num = 255 출력[3] RAM write 횟수 (회) = 1 출력[4] 논리 파일 크기 (byte) = 4096 (0x00001000) 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: RAM write 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 논리 파일 크기 (byte) 사전 예상값: 4096 (0x00001000) payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): RAM 읽기 오류 초기화/입력/동작: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 exists=1, size=64, state=1/boot_slot_num=1/crc32=0xDEADBEEF 이외 0인 구조체, read_fault_once=1으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 boot_slot_num 사전 예상값: 255 | 검증 [103]: RAM 읽기 오류 출력[0] 선택 슬롯 = 255 출력[1] 저장 state = 1 출력[2] 저장 boot_slot_num = 255 출력[3] RAM write 횟수 (회) = 1 출력[4] 논리 파일 크기 (byte) = 4096 (0x00001000) 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: RAM write 횟수 (회) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 논리 파일 크기 (byte) 사전 예상값: 4096 (0x00001000) payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): RAM 유효 상태 유지 초기화/입력/동작: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 C103과 같은 64바이트 입력, read_fault_once=0으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 boot_slot_num 사전 예상값: 1 | 검증 [104]: RAM 유효 상태 유지 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 state = 1 출력[2] 저장 boot_slot_num = 1 출력[3] RAM write 횟수 (회) = 0 출력[4] 논리 파일 크기 (byte) = 64 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: RAM write 횟수 (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 4 의미/단위: 논리 파일 크기 (byte) 사전 예상값: 64 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): RAM CRC 필드 특성 초기화/입력/동작: C104 직후 result.crc32를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: crc32 (uint32 bit pattern) 사전 예상값: -559038737 (0xDEADBEEF) CRC 계산이나 유효 판정이 없다. 저장 필드 보존만 확인한다. | 검증 [105]: RAM CRC 필드 특성 출력[0] crc32 (uint32 bit pattern) = -559038737 (0xDEADBEEF)
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): RAM 파일 크기 0바이트와 반복 초기화/입력/동작: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=0로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 최종 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [106]: RAM 파일 크기 0바이트와 반복 출력[0] 최종 선택 슬롯 = 255 출력[1] 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) = 1 출력[2] 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) = 1 출력[3] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 2 의미/단위: 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 길이가 64 미만이면 문서의 기본 상태 64바이트, 64 이상이면 입력 상태 64바이트를 유지해야 한다. 4096은 논리 길이이며 RAM 자료 배열은 64바이트다.
[9 empty] | 검증 [107]의 입력/원소별 기준 (C107): RAM 파일 크기 1바이트와 반복 초기화/입력/동작: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=1로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 최종 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [107]: RAM 파일 크기 1바이트와 반복 출력[0] 최종 선택 슬롯 = 255 출력[1] 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) = 1 출력[2] 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) = 1 출력[3] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 2 의미/단위: 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 길이가 64 미만이면 문서의 기본 상태 64바이트, 64 이상이면 입력 상태 64바이트를 유지해야 한다. 4096은 논리 길이이며 RAM 자료 배열은 64바이트다.
[9 empty] | 검증 [108]의 입력/원소별 기준 (C108): RAM 파일 크기 63바이트와 반복 초기화/입력/동작: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=63로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 최종 선택 슬롯 사전 예상값: 255 payload 인덱스: 1 의미/단위: 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [108]: RAM 파일 크기 63바이트와 반복 출력[0] 최종 선택 슬롯 = 255 출력[1] 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) = 1 출력[2] 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) = 1 출력[3] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 2 의미/단위: 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 길이가 64 미만이면 문서의 기본 상태 64바이트, 64 이상이면 입력 상태 64바이트를 유지해야 한다. 4096은 논리 길이이며 RAM 자료 배열은 64바이트다.
[9 empty] | 검증 [109]의 입력/원소별 기준 (C109): RAM 파일 크기 64바이트와 반복 초기화/입력/동작: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=64로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 최종 선택 슬롯 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 1 의미/단위: 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [109]: RAM 파일 크기 64바이트와 반복 출력[0] 최종 선택 슬롯 = 4 출력[1] 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) = 1 출력[2] 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) = 1 출력[3] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 2 의미/단위: 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 길이가 64 미만이면 문서의 기본 상태 64바이트, 64 이상이면 입력 상태 64바이트를 유지해야 한다. 4096은 논리 길이이며 RAM 자료 배열은 64바이트다.
[9 empty] | 검증 [110]의 입력/원소별 기준 (C110): RAM 파일 크기 4096바이트와 반복 초기화/입력/동작: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=4096로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 최종 선택 슬롯 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 1 의미/단위: 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) 사전 예상값: 1 | 검증 [110]: RAM 파일 크기 4096바이트와 반복 출력[0] 최종 선택 슬롯 = 4 출력[1] 첫/둘째 처리의 전체 64바이트가 기대와 동일 (0=다름,1=같음) = 1 출력[2] 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) = 1 출력[3] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 2 의미/단위: 둘째 호출 추가 write 없음 (0=추가,1=없음) 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1 길이가 64 미만이면 문서의 기본 상태 64바이트, 64 이상이면 입력 상태 64바이트를 유지해야 한다. 4096은 논리 길이이며 RAM 자료 배열은 64바이트다.
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 exists=0, size=0, bytes[0..63]=0으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C101 A[0:5]=255,1,255,1,4096,1 [UT-BOOT-019] C101 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-019] C101 A[0:5]=255,1,255,1,4096,1 [UT-BOOT-019] C101 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 exists=1, size=3, bytes[0..63]=0으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C102 A[0:5]=255,1,255,1,4096,1 [UT-BOOT-019] C102 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-019] C102 A[0:5]=255,1,255,1,4096,1 [UT-BOOT-019] C102 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 exists=1, size=64, state=1/boot_slot_num=1/crc32=0xDEADBEEF 이외 0인 구조체, read_fault_once=1으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C103 A[0:5]=255,1,255,1,4096,1 [UT-BOOT-019] C103 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-019] C103 A[0:5]=255,1,255,1,4096,1 [UT-BOOT-019] C103 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: 매 건 RAM 파일 상태를 새로 0 초기화한 뒤 C103과 같은 64바이트 입력, read_fault_once=0으로 설정하고 snd_boot_handle_file을 호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C104 A[0:5]=1,1,1,0,64,1 [UT-BOOT-019] C104 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-019] C104 A[0:5]=1,1,1,0,64,1 [UT-BOOT-019] C104 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: C104 직후 result.crc32를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C105 A[0:0]=-559038737 [UT-BOOT-019] C105 PASS N=1 F=0 | [UT-BOOT-019] C105 A[0:0]=-559038737 [UT-BOOT-019] C105 PASS N=1 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=0로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C106 A[0:3]=255,1,1,1 [UT-BOOT-019] C106 PASS N=4 F=0 | [UT-BOOT-019] C106 A[0:3]=255,1,1,1 [UT-BOOT-019] C106 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [107]의 RTT 출력 (C107) 입력/조건: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=1로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C107 A[0:3]=255,1,1,1 [UT-BOOT-019] C107 PASS N=4 F=0 | [UT-BOOT-019] C107 A[0:3]=255,1,1,1 [UT-BOOT-019] C107 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [108]의 RTT 출력 (C108) 입력/조건: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=63로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C108 A[0:3]=255,1,1,1 [UT-BOOT-019] C108 PASS N=4 F=0 | [UT-BOOT-019] C108 A[0:3]=255,1,1,1 [UT-BOOT-019] C108 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [109]의 RTT 출력 (C109) 입력/조건: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=64로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C109 A[0:3]=4,1,1,1 [UT-BOOT-019] C109 PASS N=4 F=0 | [UT-BOOT-019] C109 A[0:3]=4,1,1,1 [UT-BOOT-019] C109 PASS N=4 F=0
[9 empty] | 검증 [110]의 RTT 출력 (C110) 입력/조건: RAM 파일 구조를 0으로 초기화한다. 입력 상태 64바이트는 state=1, boot_slot_num=4만 설정하고 나머지는 0이다. exists=1, 논리 size=4096로 처리한다. 결과 전체 64바이트를 독립 기본값/입력값과 비교한다. 이어 write 누계를 저장하고 같은 handler를 재호출한다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-019] C110 A[0:3]=4,1,1,1 [UT-BOOT-019] C110 PASS N=4 F=0 | [UT-BOOT-019] C110 A[0:3]=4,1,1,1 [UT-BOOT-019] C110 PASS N=4 F=0
BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 새 이미지 시도 결과에 따라 사용할 기동 위치를 결정한다. | T | SU-ID-BOOT-020 (기동 슬롯 선택과 대체 기동) | - 기본 기동 슬롯은 1, 대체 슬롯은 2, 기동 시도 상한은 3으로 설정한다. 정상 기동(BOOT), 대체 기동/시도 중(ALT_BOOT/BOOT_TRY), 시도 완료(TRY_DONE) 상태를 각각 준비한다. - 시도 중 상태의 호출 전 횟수 2와 3, 시도 완료의 성공/실패 및 지원하지 않는 하위 상태를 독립적으로 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. 수집: 준비된 BOOT 그룹(ut boot 1) 실행 후 UT-BOOT-020의 조건별 배열/상태와 판정 줄을 찾는다. | 판정 범위 - 정상 기동은 슬롯 1이다. 호출 전 시도 횟수가 2이면 새 횟수 3, 슬롯 2다. 횟수가 3이면 새 횟수 4, 슬롯 1로 돌아가며 BOOT/TRY_DONE/FAIL 상태를 기록한다. - 시도 완료 성공은 슬롯 2, 실패 또는 미지원 상태는 슬롯 1과 UNKNOWN 상태다. 슬롯 번호의 유효 범위 확인은 해당 분기를 별도로 분석한다. | 검증 결과 기본 슬롯=1, 대체 슬롯=2, 정상 상태=BOOT / 선택 슬롯=1 ALT_BOOT/BOOT_TRY, 상한=3, 호출 전 시도 횟수=2 / 선택 슬롯=2; 저장 시도 횟수=3; 저장 상태=ALT_BOOT/BOOT_TRY ALT_BOOT/BOOT_TRY, 상한=3, 호출 전 시도 횟수=3 / 선택 슬롯=1; 저장 시도 횟수=4; 저장 상태=BOOT/TRY_DONE/FAIL | 통과
[9 empty] | 조건 [1] 입력/조건 [1]: 기본 슬롯=1, 대체 슬롯=2, 정상 상태=BOOT 예상 결과: 선택 슬롯=1 | 검증 [1] 기본 슬롯=1, 대체 슬롯=2, 정상 상태=BOOT / 선택 슬롯=1 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [2] 입력/조건 [2]: ALT_BOOT/BOOT_TRY, 상한=3, 호출 전 시도 횟수=2 예상 결과: 선택 슬롯=2; 저장 시도 횟수=3; 저장 상태=ALT_BOOT/BOOT_TRY | 검증 [2] ALT_BOOT/BOOT_TRY, 상한=3, 호출 전 시도 횟수=2 / 선택 슬롯=2; 저장 시도 횟수=3; 저장 상태=ALT_BOOT/BOOT_TRY 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [3] 입력/조건 [3]: ALT_BOOT/BOOT_TRY, 상한=3, 호출 전 시도 횟수=3 예상 결과: 선택 슬롯=1; 저장 시도 횟수=4; 저장 상태=BOOT/TRY_DONE/FAIL | 검증 [3] ALT_BOOT/BOOT_TRY, 상한=3, 호출 전 시도 횟수=3 / 선택 슬롯=1; 저장 시도 횟수=4; 저장 상태=BOOT/TRY_DONE/FAIL 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [4] 입력/조건 [4]: ALT_BOOT/TRY_DONE, 결과=성공 예상 결과: 선택 슬롯=2; 저장 하위 상태=TRY_DONE | 검증 [4] ALT_BOOT/TRY_DONE, 결과=성공 / 선택 슬롯=2; 저장 하위 상태=TRY_DONE 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [5] 입력/조건 [5]: ALT_BOOT/TRY_DONE, 결과=실패 예상 결과: 선택 슬롯=1; 저장 하위 상태=UNKNOWN | 검증 [5] ALT_BOOT/TRY_DONE, 결과=실패 / 선택 슬롯=1; 저장 하위 상태=UNKNOWN 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [6] 입력/조건 [6]: ALT_BOOT, 하위 상태=99(미지원) 예상 결과: 선택 슬롯=1; 저장 하위 상태=UNKNOWN | 검증 [6] ALT_BOOT, 하위 상태=99(미지원) / 선택 슬롯=1; 저장 하위 상태=UNKNOWN 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 조건 [7] 입력/조건 [7]: 전체 state=99(미지원) 예상 결과: 선택 슬롯=1; 저장 state=99; 저장 하위 상태=UNKNOWN | 검증 [7] 전체 state=99(미지원) / 선택 슬롯=1; 저장 state=99; 저장 하위 상태=UNKNOWN 판정: 출력/동작이 기준과 일치하여 통과.
[9 empty] | 검증 [1]의 입력/원소별 기준 (C1): 기본 슬롯 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=1, sub_state=1, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. 새 값으로 파일을 덮은 뒤 handler 실행과 파일 다시 읽기를 수행한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [1]: 기본 슬롯 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 1 출력[3] 저장 state = 1 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3
payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3
[9 empty] | 검증 [2]의 입력/원소별 기준 (C2): 대체 세 번째 시도 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=2, alt_boot_try_count=2, alt_boot_result=3로 저장한다. 새 값으로 파일을 덮은 뒤 handler 실행과 파일 다시 읽기를 수행한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 3 | 검증 [2]: 대체 세 번째 시도 출력[0] 선택 슬롯 = 2 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 3 출력[2] 저장 sub_state = 2 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3
payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3
[9 empty] | 검증 [3]의 입력/원소별 기준 (C3): 대체 시도 상한 초과 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=2, alt_boot_try_count=3, alt_boot_result=3로 저장한다. 새 값으로 파일을 덮은 뒤 handler 실행과 파일 다시 읽기를 수행한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 4 | 검증 [3]: 대체 시도 상한 초과 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 4 출력[2] 저장 sub_state = 3 출력[3] 저장 state = 1 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3
payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3
[9 empty] | 검증 [4]의 입력/원소별 기준 (C4): 대체 성공 유지 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=3, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=2로 저장한다. 새 값으로 파일을 덮은 뒤 handler 실행과 파일 다시 읽기를 수행한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [4]: 대체 성공 유지 출력[0] 선택 슬롯 = 2 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 3 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 2
payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 2
[9 empty] | 검증 [5]의 입력/원소별 기준 (C5): 대체 실패 후 복귀 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=3, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. 새 값으로 파일을 덮은 뒤 handler 실행과 파일 다시 읽기를 수행한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [5]: 대체 실패 후 복귀 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 4 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3
payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3
[9 empty] | 검증 [6]의 입력/원소별 기준 (C6): 미지원 하위 상태 시험 입력 (모의 I/O/임시 파일) 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=99, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. 새 값으로 파일을 덮은 뒤 handler 실행과 파일 다시 읽기를 수행한다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 | 검증 [6]: 미지원 하위 상태 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 4 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3
payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3
[9 empty] | 검증 [101]의 입력/원소별 기준 (C101): 기본 슬롯 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=1, sub_state=1, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 1 | 검증 [101]: 기본 슬롯 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 1 출력[3] 저장 state = 1 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [102]의 입력/원소별 기준 (C102): 대체 세 번째 시도 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=2, alt_boot_try_count=2, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 2 | 검증 [102]: 대체 세 번째 시도 출력[0] 선택 슬롯 = 2 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 3 출력[2] 저장 sub_state = 2 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [103]의 입력/원소별 기준 (C103): 대체 시도 상한 초과 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=2, alt_boot_try_count=3, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 4 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 3 | 검증 [103]: 대체 시도 상한 초과 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 4 출력[2] 저장 sub_state = 3 출력[3] 저장 state = 1 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [104]의 입력/원소별 기준 (C104): 대체 성공 유지 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=3, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=2로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 3 | 검증 [104]: 대체 성공 유지 출력[0] 선택 슬롯 = 2 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 3 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 2 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [105]의 입력/원소별 기준 (C105): 대체 실패 후 복귀 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=3, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 4 | 검증 [105]: 대체 실패 후 복귀 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 4 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [106]의 입력/원소별 기준 (C106): 미지원 하위 상태 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=99, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 4 | 검증 [106]: 미지원 하위 상태 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 4 출력[3] 저장 state = 2 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 2 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [107]의 입력/원소별 기준 (C107): 미지원 전체 상태 초기화/입력/동작: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=99, sub_state=1, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. payload 인덱스: 0 의미/단위: 선택 슬롯 사전 예상값: 1 payload 인덱스: 1 의미/단위: 저장 alt_boot_try_count (회) 사전 예상값: 0 payload 인덱스: 2 의미/단위: 저장 sub_state 사전 예상값: 4 | 검증 [107]: 미지원 전체 상태 출력[0] 선택 슬롯 = 1 출력[1] 저장 alt_boot_try_count (회) = 0 출력[2] 저장 sub_state = 4 출력[3] 저장 state = 99 출력[4] 저장 alt_boot_result = 3 출력[5] handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) = 1
payload 인덱스: 3 의미/단위: 저장 state 사전 예상값: 99 payload 인덱스: 4 의미/단위: 저장 alt_boot_result 사전 예상값: 3 payload 인덱스: 5 의미/단위: handle 닫힘 (0=열림,1=닫힘) 사전 예상값: 1
[9 empty] | 검증 [101]의 RTT 출력 (C101) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=1, sub_state=1, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C101 A[0:5]=1,0,1,1,3,1 [UT-BOOT-020] C101 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C101 A[0:5]=1,0,1,1,3,1 [UT-BOOT-020] C101 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [102]의 RTT 출력 (C102) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=2, alt_boot_try_count=2, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C102 A[0:5]=2,3,2,2,3,1 [UT-BOOT-020] C102 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C102 A[0:5]=2,3,2,2,3,1 [UT-BOOT-020] C102 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [103]의 RTT 출력 (C103) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=2, alt_boot_try_count=3, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C103 A[0:5]=1,4,3,1,3,1 [UT-BOOT-020] C103 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C103 A[0:5]=1,4,3,1,3,1 [UT-BOOT-020] C103 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [104]의 RTT 출력 (C104) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=3, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=2로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C104 A[0:5]=2,0,3,2,2,1 [UT-BOOT-020] C104 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C104 A[0:5]=2,0,3,2,2,1 [UT-BOOT-020] C104 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [105]의 RTT 출력 (C105) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=3, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C105 A[0:5]=1,0,4,2,3,1 [UT-BOOT-020] C105 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C105 A[0:5]=1,0,4,2,3,1 [UT-BOOT-020] C105 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [106]의 RTT 출력 (C106) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=2, sub_state=99, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C106 A[0:5]=1,0,4,2,3,1 [UT-BOOT-020] C106 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C106 A[0:5]=1,0,4,2,3,1 [UT-BOOT-020] C106 PASS N=6 F=0
[9 empty] | 검증 [107]의 RTT 출력 (C107) 입력/조건: 각 건 상태 64바이트를 0으로 초기화하고 boot_slot_num=1, alt_boot_slot_num=2, state=99, sub_state=1, alt_boot_try_count=0, alt_boot_result=3로 저장한다. RAM 파일 exists=1, size=64로 초기화하고 handler를 실행한 뒤 RAM 자료를 읽는다. 예상 RTT 출력 결과: [UT-BOOT-020] C107 A[0:5]=1,0,4,99,3,1 [UT-BOOT-020] C107 PASS N=6 F=0 | [UT-BOOT-020] C107 A[0:5]=1,0,4,99,3,1 [UT-BOOT-020] C107 PASS N=6 F=0
QCC | SI-ID-QCC-002 하드웨어 인터페이스 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | PIO 초기화 설정과 제어 목적: PIO 방향/주변장치 / 초기값 및 입력변화 메시지. 요구: SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68 검증 범위: RID46의 QCC 연결표시 입력 지원, RID67/68의 기동/종료 상태 입력 지원. 등록 내부기 신원/RF 연결과 기동/종료 자극 억제의 완주 검증은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결)/67(기동 자극 억제)/68(종료 자극 억제) 경로에서 별도 확인한다. | A/I | SU-ID-QCC-005 (PIO) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. | [QCC 자료 입력] PIO 핀 번호/실제 방향 / 출력 초기값과 전체 QCC RTT 형식. | 입력: 초기 PIO 설정과 입출력/주변장치 매핑 1. 회로의 PIO 입력/출력/주변기능 및 출력 초기값을 설정 코드와 대조한다. 2. 기동 호출 순서를 분석하고 Application 초기화 전 tdPio_preInit() 호출 및 PIO 초기화 로그를 확인한다. | 조건 [1] 입력: 초기 PIO 설정과 입출력/주변장치 매핑 통과 기준: tdPio_preInit()이 Application 초기화보다 먼저 실행되고 PIO 방향/출력 초기값이 설정과 같아야 한다. 확인 문자열: TD: TD: tdPio_init() / TD: PIO init end. 두 문자열 외 전체 QCC RTT 형식은 미확정. | 검증 [1] 입력: 초기 PIO 설정과 입출력/주변장치 매핑 실행 상태: 미실행. 관찰: PIO 방향/출력 초기값, preInit/Application 호출 순서와 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] QCC 로그 전체 출력 형식/TD 중복 접두어 미확정. 제공된 일부 문자열을 E8300 RTT 형식으로 꾸며 쓰지 않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: shutdown_ind/inter_dev_conn_ind 각각 초기값0/1 및 0→1,1→0 1. 두 입력의 초기0/1 조건을 독립 적용하여 초기 알림을 확인한다. 2. 다른 입력은 고정한 채 대상 입력을0→1→0으로 바꾸고 PIO 신호, TD_MSG_PIO_CHANGED 및 상태 로그의 대응을 확인한다. | 조건 [2] 입력: shutdown_ind/inter_dev_conn_ind 각각 초기값0/1 및 0→1,1→0 통과 기준: 초기 상태와 각 변화에 TD_MSG_PIO_CHANGED가 전달되고 장치 로그에 같은 이벤트가 나타나야 한다. 입력 하나의 변화로 다른 입력 상태가 바뀌지 않아야 한다. | 검증 [2] 입력: shutdown_ind/inter_dev_conn_ind 각각 초기값0/1 및 0→1,1→0 실행 상태: 미실행. 관찰: 두 PIO 신호, 초기/변화 이벤트와 상태 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-002 하드웨어 인터페이스 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 전원 관리 목적: 전압→잔량 / 충전 / 저전압 상태. 요구: SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-23, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-28, SW-FW-RID-34 검증 범위: RID23/28/34의 배터리 상태·알림 조건에 필요한 QCC 전원/잔량 입력 지원. 실제 자극 출력과 LED/자극 알림의 완주 검증은 E8300의 해당 시스템 시험23/28/34 경로에서 별도 확인한다. QCC 상태 확인을 알림/자극 통과로 확대하지 않는다. | T | SU-ID-QCC-006 (Power) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. PPK2와 공급/ADC 전압 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 10%가 목표 잔량 대비 상대오차인지10%p인지 미정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 배터리 특성 설정과 전압4.2/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 1. 배터리 특성의 최소/최대 전압과 충전 설정을 분석한다. 2. 지정 전압을 독립 적용하고 ADC 주기 읽기, 변환값 및 저장 잔량을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 배터리 특성 설정과 전압4.2/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 통과 기준: 전압[V]→잔량[%]: 4.2 이상→100,3.95→80,3.7→60,3.475→40,3.35→20,3.0→0. 주기 읽기와 변환/저장 경로가 연결되어야 한다. 주기 수치 및10% 허용오차의 상대오차/%p 의미는 미확정. | 검증 [1] 입력: 배터리 특성 설정과 전압4.2/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 실행 상태: 미실행. 관찰: 공급/ADC 전압, 읽기 시각, 변환/저장 잔량 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] shutdown_ind=0에서 저전압 진입과 U-02-001의 SPI 전송 조건 상충 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 충전 케이블 연결→분리, 동일 배터리 상태 1. 배터리 초기 상태와 충전 여부를 확인한다. 2. 케이블을 연결하여 충전 상태/잔량 변화를 관찰한다. 3. 분리하여 충전 연결 해제를 확인한다. | 조건 [2] 입력: 충전 케이블 연결→분리, 동일 배터리 상태 통과 기준: 연결과 분리를 각각 인식하고 충전 중 잔량 증가를 보여야 한다. 연결됨/미연결/충전 중/비충전 상태는 서로 구분한다. | 검증 [2] 입력: 충전 케이블 연결→분리, 동일 배터리 상태 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결/분리 시각, 충전 상태 및 잔량 변화 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. PPK2와 공급/ADC 전압 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 10% 허용오차의 상대오차/%p 의미 및 충전 중 Empty의 절전 우선순위. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 외부 충전 Enable, 공급 전압4.2 V 이상/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 1. PPK2로 각 전압을 독립 공급하고 실제 공급/ADC 전압을 기록한다. 2. 같은 입력의 잔량/배터리 상태와 동작 정지/저전압 진입을 비교한다. | 조건 [3] 입력: 외부 충전 Enable, 공급 전압4.2 V 이상/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 통과 기준: 전압[V]→잔량[%]/상태: 4.2 이상→100/Full,3.95→80,3.7→60,3.475→40,3.35→20,3.0→0/Empty. Empty에서는 모든 동작 정지/저전압 진입. 충전 중 deep sleep 금지 조건과 Empty 우선순위가 미확정이면 그 범위의 판정은 대기한다. 10%의 상대오차/%p 기준이 미확정인 수치 판정도 대기한다. | 검증 [3] 입력: 외부 충전 Enable, 공급 전압4.2 V 이상/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 실행 상태: 미실행. 관찰: 각 공급/ADC 전압과 잔량/상태, Empty 동작 및 충전 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] shutdown_ind 논리값/실제 핀 매핑과 충전 중 deep sleep 계약. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: shutdown_ind=0/1, 충전 중/비충전 상태 구분 1. 비충전 상태에서 shutdown_ind를0/1로 각각 적용하여 절전/깨움 상태와 SPI 가능 시점을 관찰한다. 2. 충전 중 조건을 별도로 적용하여 충전 중 절전 금지와의 관계를 확인한다. | 조건 [4] 입력: shutdown_ind=0/1, 충전 중/비충전 상태 구분 통과 기준: QCC 논리 조건0=저전압 진입,1=깨움. E8300 QCC_CTRL은 High=정상/Low=종료 요청이다. 논리 입력과 물리 핀의 반전/매핑 및 충전 중 동작이 확정되지 않은 부분은 판정 대기. | 검증 [4] 입력: shutdown_ind=0/1, 충전 중/비충전 상태 구분 실행 상태: 미실행. 관찰: 논리 입력/물리 핀, 충전 상태, 절전/깨움 및 마지막 SPI 시각 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-002 하드웨어 인터페이스 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | NVM 처리 목적: 외부기 일련번호 PS 매핑/읽기/쓰기. [QCC 자료 입력] 외부기 일련번호 NVM 동작의 정식 직접 요구 추적. | T | SU-ID-QCC-007 (NVM) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] 일련번호 PS 데이터 형식/길이와 정식 직접 요구 추적. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: Application PS 키 TD_PS_KEY_EX_DEV_SERIAL_NUNM의 격리된 시험 일련번호 1. 일련번호 PS 위치/길이와 읽기/쓰기 인터페이스를 분석한다. 2. 확인된 데이터 형식/길이의 공개 시험 번호를 적용하고 쓰기 전 값, 쓴 전량 값과 다시 읽은 전량 값을 비교한다. | 조건 [1] 입력: Application PS 키 TD_PS_KEY_EX_DEV_SERIAL_NUNM의 격리된 시험 일련번호 통과 기준: 키 매핑과 읽기/쓰기 인터페이스가 존재하고 읽기 전량 값이 같은 조건에서 쓴 시험 번호와 정확히 같아야 한다. 일련번호 형식/길이가 미확정이면 구체 시험 번호와 기대 전바이트를 확정할 때까지 판정 대기. | 검증 [1] 입력: Application PS 키 TD_PS_KEY_EX_DEV_SERIAL_NUNM의 격리된 시험 일련번호 실행 상태: 미실행. 관찰: PS 위치/길이, 시험 번호의 쓰기/읽기 전량 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 시스템 초기화와 상태 처리 목적: 기동 설정/초기화와 전원 상태 SPI/ACK. 요구: SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-63 | A | SU-ID-QCC-001 (초기화/설정) SU-ID-QCC-002 (시스템 상태/SPI) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. | [QCC 자료 입력] shutdown_ind=0의 초기SPI송신시점과절전계약 상충 / QCC 주기/중복/실패시재송신정책 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 초기 설정 완료 후 시스템 기동 1. SPI/I2S/PIO/NVM/보안 설정을 확인한다. 2. Built-in library→scheduler→Power→Bluetooth→HW→PIO의 초기화와 외부기 Application 호출 순서를 분석한다. | 조건 [1] 입력: 초기 설정 완료 후 시스템 기동 통과 기준: 초기 설정이 초기화 전에 끝나고 Application은 선행 시스템 부분의 초기화 후 수행되어야 한다. Application 이전 PIO preInit과 HW 초기화 중 PIO 설정을 구분한다. Battery/Charging/Power/Classic/BLE/충전케이스 통신 초기화가 동작 경로에 포함되어야 한다. | 검증 [1] 입력: 초기 설정 완료 후 시스템 기동 실행 상태: 미실행. 관찰: 설정 완료 시점, 각 초기화/Application 호출 순서 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] pp에똑같이'스마트케이스Lid'라고되어있지만현재E8300도크래들뚜껑으로사용하므로필드삭제불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 기동 후 shutdown_ind=0, 이후 배터리 주기 읽기. 잔량80/충전1/뚜껑1과잔량40/충전0/뚜껑2 QCC 논리메시지(type+payload 최대20byte)와실제SPI21byte(별도length1byte 포함), E8300 수신/상태,21바이트ACK를 각각 저장.유효응답[34,01]과저장배열길이칸을 구분 | 조건 [2] 입력: 기동 후 shutdown_ind=0, 이후 배터리 주기 읽기. 잔량80/충전1/뚜껑1과잔량40/충전0/뚜껑2 예상/판정: 입력 A: 잔량80%, charger_connected=1, lid=1. 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 50 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 입력 B: 잔량40%, charger_connected=0, lid=2. 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 28 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 각 입력의 E8300 응답 저장배열21byte(hex)=34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02; 마지막 index20=응답길이2, 유효 ACK=34 01. E8300 전체 예상 RTT A: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 1, BATT LEVEL 80 PERCENT, LID STATE 1 전체 예상 RTT B: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 0, BATT LEVEL 40 PERCENT, LID STATE 2 위 RTT는 E8300 구현 출력의 예상 문자열이며 QCC 실측 로그가 아니다. 각 상태80→40, charger1→0, lid1→2. shutdown_ind 전송 시점은 미확정. 전송 경계: type+payload는최대20byte이며 위 hex는논리20byte버퍼(미사용00포함)이다. 실제SPI물리프레임은20byte+별도length1byte=21byte로구분한다. [QCC/E8300 자료 입력] 실제QCC 송신의length필드 값/위치 및논리메시지→SPI21byte변환 자료. E8300 응답index20=2와구분한다. | 검증 [2] 입력: 기동 후 shutdown_ind=0, 이후 배터리 주기 읽기. 잔량80/충전1/뚜껑1과잔량40/충전0/뚜껑2 실행 상태: 미실행. 관찰: 입력/수신 전량 바이트, 저장 상태/전체 RTT 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 시스템 상태 처리 목적: 여섯 시스템 상태 저장/조회. 요구: SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 검증 범위: RID46의 QCC 연결표시/저장 상태 지원. 이 유닛의 상태 조회는 등록된 내부기 신원 및 근접 RF 연결을 검증하지 않는다. 해당 요구의 완주 검증은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결) 경로에서 별도 확인한다. | A/T | SU-ID-QCC-002 (시스템 상태/SPI) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. | [QCC 자료 입력] 각상태 enum값/로그전체형식/갱신시점 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 다른 상태는 고정, shutdown_ind/inter_dev_conn_ind=0→1→0, 잔량40→80, 충전 분리→연결, Classic/BLE 연결→해제 1. 여섯 상태의 저장/조회 경로를 분석한다. 2. 각 상태를 독립 변경하고 입력값/저장값/조회값과 상태 로그를 비교한다. | 조건 [1] 입력: 다른 상태는 고정, shutdown_ind/inter_dev_conn_ind=0→1→0, 잔량40→80, 충전 분리→연결, Classic/BLE 연결→해제 통과 기준: 두 PIO의 조회값0→1→0, 잔량40→80, 충전 연결/분리 및 Classic/BLE 연결/해제가 실제 입력과 같고 다른 상태의 저장값에 혼선이 없어야 한다. | 검증 [1] 입력: 다른 상태는 고정, shutdown_ind/inter_dev_conn_ind=0→1→0, 잔량40→80, 충전 분리→연결, Classic/BLE 연결→해제 실행 상태: 미실행. 관찰: 여섯 입력/저장/조회값 및 전체 상태 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 장치 상태 처리 목적: 생산 시 Standalone/TWS 구성과 편이/양이 오디오 / 데이터 처리. 요구: SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 | A/I/D | SU-ID-QCC-003 (장치 상태(Standalone/TWS)) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. | [QCC 자료 입력] Standalone/TWS 설계와 A/B/C 기대 동작은 반영함. 모드 코드/실제 좌우 배정/peer 전달 / 복구 및 실측은 미비. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 생산 구성: A=Standalone1대, B=TWS2대1세트, C=TWS 구성의1대 단독 사용 1. NVM_DEV_TYPE과 생산 설정의 읽기/모드 적용 경로를 분석한다. 2. 동작 중 모드가 변경되지 않는지 확인한다. 3. A는L/R 오디오 모두/구분 없는 데이터, B는장치별L/R 및 위치별 데이터, C는한 장치 단독 사용을 확인한다. | 조건 [1] 입력: 생산 구성: A=Standalone1대, B=TWS2대1세트, C=TWS 구성의1대 단독 사용 통과 기준: A:1대에서L/R 오디오 모두 처리하고 데이터는 별도 위치 구분 없이 처리. B:2대가 각각L/R 오디오와 위치별 데이터를 처리. C:TWS 구성도1대 단독 사용 가능. 모드는 생산 시 결정되며 동작 중 바뀌지 않아야 한다. 정확한 모드 코드/좌우 배정/peer 전달 / 복구 계약은 미확정. | 검증 [1] 입력: 생산 구성: A=Standalone1대, B=TWS2대1세트, C=TWS 구성의1대 단독 사용 실행 상태: 미실행. 관찰: 생산 모드/동작 중 유지, A/B/C별 오디오/데이터 및 peer 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 블루투스 상태 처리 목적: 연결표시 입력에 따른 Bluetooth 활성 및 장치명. 요구: SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 검증 범위: RID46의 연결표시를 받아 QCC Bluetooth 활성/장치명을 구성하는 연계 지원. 등록 내부기 신원/RF 연결은 E8300 SYS46, 페어링/보호 데이터의 완주 검증은 SW-FW-SYS-Test-ID-48(페어링 전 제어 차단)/49(보호 데이터 전송)의 별도 경로에서 확인한다. | D | SU-ID-QCC-004 (Bluetooth 상태/활성/장치명) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] 정확한공백/언더스코어/이름길이제한/개인정보광고적용정책 미확정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: inter_dev_conn_ind=0→1→0 1. 다른 상태를 고정한다. 2. 입력을0→1→0으로 바꾸고 QCC 활성 상태, BLE/Classic 검색과 연결 상태를 확인한다. | 조건 [1] 입력: inter_dev_conn_ind=0→1→0 통과 기준: 0=Bluetooth 비활성,1=활성. 다시0이면 비활성으로 돌아가야 한다. 이 입력은 E8300 내부기 연결 표시이며 등록 신원/RF 검증 결과와 구분한다. | 검증 [1] 입력: inter_dev_conn_ind=0→1→0 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결 표시, 활성 상태, 검색/연결 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | A/I |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 장치명 구분자/공백 및 시험 식별번호 형식, L/R별 전체 문자열. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 연결 표시1, 수술위치L/R, 시험 사용자TEST01, 외부기 시험 식별번호 1. E8300 내부기 정보 요청과 응답을 확인한다. 2. 같은 사용자/번호에서L/R만 바꿔 생성 장치명, 로그 및 실제 스캔값을 전량 비교한다. | 조건 [2] 입력: 연결 표시1, 수술위치L/R, 시험 사용자TEST01, 외부기 시험 식별번호 통과 기준: 장치명은TD_<L 또는 R>__SOUND_<UserName>_<ExternalDeviceInfo> 구성으로 위치/사용자/외부기 식별을 반영하고 생성값/로그/검색값이 같아야 한다. 구분자/공백 및 식별번호 직렬화가 미확정이면 기대 문자열 확정 전 판정 대기. | 검증 [2] 입력: 연결 표시1, 수술위치L/R, 시험 사용자TEST01, 외부기 시험 식별번호 실행 상태: 미실행. 관찰: 정보 요청/응답, L/R별 생성 이름 / 로그 / 스캔 전량 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-001 시스템 관리 SI-ID-QCC-003 Bluetooth | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | Bluetooth 활성화와 기능 동작 목적: 부착/탈착 시 BLE/Classic 검색 / 연결 활성. 요구: SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 검증 범위: RID46의 연결표시와 RID67/68의 부착/탈착 / 기동/종료 상태 연계 지원 및 QCC Bluetooth 동작. 등록 내부기 신원/RF 검증과 자극 출력 억제의 완주 검증은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결)/67(기동 자극 억제)/68(종료 자극 억제) 경로에서 별도 확인한다. | D/I | SU-ID-QCC-004 (Bluetooth 상태/활성/장치명) SU-ID-QCC-008 (Bluetooth Classic) SU-ID-QCC-009 (BLE) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 탈착인지시점과해제지연값미정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착, nRFConnect 검색 1. 각 부착 상태에서 실제 연결 표시와 BLE 검색을 확인한다. 2. 부착/재부착 때 생성 장치명과 검색 이름을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착, nRFConnect 검색 통과 기준: 미부착/탈착은 미검색, 부착/재부착은 검색 가능. 검색 이름과 생성/로그 이름이 같아야 한다. | 검증 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착, nRFConnect 검색 실행 상태: 미실행. 관찰: 각 부착 상태의 PIO/광고/검색 이름 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 광고/발견가능성과기존연결유지는다른판정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 부착, BLE 연결 후1분 유지→탈착 1. nRFConnect와 BLE 연결한다. 2. 연결을1분 유지한 후 탈착한다. 3. 연결 표시, QCC 연결 상태와 해제 주체/시각을 확인한다. | 조건 [2] 입력: 내부기 부착, BLE 연결 후1분 유지→탈착 통과 기준: 탈착하면 BLE 연결이 해제되어야 한다. 1분은 탈착 전 유지 시간이며 해제 지연의 허용상한이 아니다. | 검증 [2] 입력: 내부기 부착, BLE 연결 후1분 유지→탈착 실행 상태: 미실행. 관찰: 유지 시작/탈착/해제 시각, 연결 상태 및 해제 주체 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D/I |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 1분기다림을CRA/무조작타임아웃으로변경하지않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: Classic 페어링 준비, 미부착→부착→탈착→재부착 1. Classic 페어링 가능 상태로 설정한다. 2. 각 부착 상태에서 스마트폰 검색과 장치명/로그를 비교한다. | 조건 [3] 입력: Classic 페어링 준비, 미부착→부착→탈착→재부착 통과 기준: 미부착/탈착은 미검색, 부착/재부착은 검색 가능. 스마트폰 이름과 생성/로그 이름이 같아야 한다. | 검증 [3] 입력: Classic 페어링 준비, 미부착→부착→탈착→재부착 실행 상태: 미실행. 관찰: 각 부착 상태의 Classic 검색/장치명 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | 이 시험은 지정된 입력 경계/동작 범위의 확인이다. 다른 단계의 검증으로 확대하지 않는다. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 부착, Classic 연결 후1분 유지→탈착 1. 스마트폰에서 검색/Classic 연결한다. 2. 연결을1분 유지한 후 탈착한다. 3. 프로파일 연결과 해제 주체/시각을 확인한다. | 조건 [4] 입력: 내부기 부착, Classic 연결 후1분 유지→탈착 통과 기준: 탈착하면 Classic 연결이 해제되어야 한다. 1분은 탈착 전 유지 시간이다. | 검증 [4] 입력: 내부기 부착, Classic 연결 후1분 유지→탈착 실행 상태: 미실행. 관찰: 유지 시작/탈착/해제 시각, 프로파일 상태 및 해제 주체 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-003 Bluetooth | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | BLE 연결 처리 목적: 광고/스캔 응답과 현재/peer 잔량 / 연결 상태. 요구: SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-70 | T | SU-ID-QCC-009 (BLE) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] Advertising/ScanResponse의정확한UUID/ADtype/필드오프셋/peer미연결값 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 부착/양이peer 구성, 현재잔량37→72%, peer72→37% 1. 각 잔량 쌍을 독립 적용한다. 2. 생성 Advertising/ScanResponse와 nRFConnect 수신 전량 바이트/장치 로그를 비교한다. | 조건 [1] 입력: 부착/양이peer 구성, 현재잔량37→72%, peer72→37% 통과 기준: Advertising은장치명/시리얼번호/Flags, ScanResponse는Appearance/Flags 및현재/peer잔량 / 충전상태를 포함해야 한다. 현재/peer 잔량쌍(37,72)→(72,37)이 갱신되어야 한다. UUID/AD형식/필드 위치가 미확정이면 기대 전바이트를 확정하기 전 판정 대기. | 검증 [1] 입력: 부착/양이peer 구성, 현재잔량37→72%, peer72→37% 실행 상태: 미실행. 관찰: 잔량쌍, Advertising/ScanResponse 생성/수신 전바이트 및 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 37/72%는 재현 입력으로 정의함. 실제 BLE 연결/해제 및 전체 QCC 로그는 미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 부착, nRFConnect BLE 연결→해제 1. BLE 연결을 성립시킨다. 2. central에서 해제한다. 3. 각 변경의 QCC 저장/조회 상태와 전체 로그를 확인한다. | 조건 [2] 입력: 내부기 부착, nRFConnect BLE 연결→해제 통과 기준: 연결/해제마다 해당 상태를 저장/조회하고 장치 로그가 실제 상태에 대응해야 한다. | 검증 [2] 입력: 내부기 부착, nRFConnect BLE 연결→해제 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결/해제 시각, 저장/조회 상태 및 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-003 Bluetooth | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | Bluetooth Classic 기능 처리 목적: Classic 페어링 / 연결, 시험 스피커/양이 및 I2S 하향. 요구: SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-69 | T | SU-ID-QCC-008 (Bluetooth Classic) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 스피커시험은시험구성용경로로실제외부기최종출력인전극자극과구분 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 부착/BLE 연결, Pair 요청19 04 02 01 80 80 1. 페어링 요청 전 스마트폰 Classic 검색 상태를 확인한다. 2. nRFConnect에서 요청6byte를 전송한다. 3. 응답 전량과 Pairing 처리/스마트폰 검색을 확인한다. | 조건 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결, Pair 요청19 04 02 01 80 80 통과 기준: 응답6byte(hex)=19 04 04 01 80 01. 요청을Pairing 명령으로 처리하고 요청 후 스마트폰에서 검색 가능해야 한다. | 검증 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결, Pair 요청19 04 02 01 80 80 실행 상태: 미실행. 관찰: 요청/응답6byte, Pairing 처리와 전후 검색 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] I2S활성로그/무음만으로실제I2S오디오수신또는자극출력통과불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 스마트폰 Classic 연결→해제 1. 스마트폰에서 외부기를 검색하여 연결한다. 2. 연결을 해제하고 QCC 저장/조회 상태와 전체 로그를 확인한다. | 조건 [2] 입력: 스마트폰 Classic 연결→해제 통과 기준: Classic 연결/해제마다 저장/조회 상태와 로그가 실제 상태를 반영해야 한다. | 검증 [2] 입력: 스마트폰 Classic 연결→해제 실행 상태: 미실행. 관찰: 프로파일 연결/해제와 저장/조회 상태 / 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 양이동기화/지연/오류경계 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: Classic 시험 스피커 출력 구성, 스마트폰 음악 재생 1. 시험 스피커 경로로 Classic 연결한다. 2. 식별 가능한 시험 음악을 재생하고 오디오 연결 상태/로그 및 청취 동작을 확인한다. | 조건 [3] 입력: Classic 시험 스피커 출력 구성, 스마트폰 음악 재생 통과 기준: 오디오 연결을 인식하고 시험 스피커에서 입력 음악에 대응하는 소리를 들어야 한다. 이 시험 스피커 경로는 제품 전극 자극 출력의 판정과 구분한다. | 검증 [3] 입력: Classic 시험 스피커 출력 구성, 스마트폰 음악 재생 실행 상태: 미실행. 관찰: 오디오 연결 상태/로그와 시험 스피커 청취 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | 이 시험은 지정된 입력 경계/동작 범위의 확인이다. 다른 단계의 검증으로 확대하지 않는다. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 시험 스피커 구성2대, TWS 양이 설정, 같은 스마트폰 음악 1. 양이2대의 위치/peer 연결을 확인한다. 2. 음악을 재생하여 양쪽 스피커 청취와 개별 오디오 상태를 확인한다. | 조건 [4] 입력: 시험 스피커 구성2대, TWS 양이 설정, 같은 스마트폰 음악 통과 기준: 두 외부기의 시험 스피커에서 입력 음악에 대응하는 소리를 들어야 한다. 양이 위치/peer 라우팅은 설정과 같아야 한다. | 검증 [4] 입력: 시험 스피커 구성2대, TWS 양이 설정, 같은 스마트폰 음악 실행 상태: 미실행. 관찰: 두 장치의 peer/오디오 상태 및 개별 청취 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | 이 시험은 지정된 입력 경계/동작 범위의 확인이다. 다른 단계의 검증으로 확대하지 않는다. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: Classic 수신/I2S 하향 구성, 스마트폰 시험 음악, I2S OFF→ON→OFF 1. Classic 오디오 연결한다. 2. I2S OFF/ON/OFF를 구분하여24bit/16kHz 프레임과 유효 데이터를 계측한다. 3. E8300 수신 버퍼와 I2S_FLAG를 비교한다. | 조건 [5] 입력: Classic 수신/I2S 하향 구성, 스마트폰 시험 음악, I2S OFF→ON→OFF 통과 기준: I2S 활성 로그와 시험 스피커 무음 외에 QCC I2S24bit/16kHz 유효 데이터와 E8300 수신이 확인되어야 한다. DIO29 Low=유효. 전극 자극/혼합은 SW-FW-SYS-Test-ID-69(Classic 수신 자극) 및 SW-FW-IntegrationTest-ID-013(I2S/마이크 혼합)의 별도 범위. DMIC2→QCC 통화 상향 송신과 구분한다. | 검증 [5] 입력: Classic 수신/I2S 하향 구성, 스마트폰 시험 음악, I2S OFF→ON→OFF 실행 상태: 미실행. 관찰: Classic 연결, BCLK/LRCLK/샘플 전량, DIO29 및 E8300 수신 버퍼 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-003 Bluetooth | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | AUTH service 데이터 처리 목적: AUTH 서비스 정의/등록 및 네 characteristic 패턴 중계. 요구: SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-76 | A/I | SU-ID-QCC-010 (AUTH service) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] UUID/속성/보안권한/notify또는indicate/잘못된길이응답미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 부착/BLE 연결 후 AUTH 서비스 탐색 1. AUTH 정의/등록 경로와 tdGattAuthServer_init() 호출을 분석한다. 2. nRFConnect에서 서비스/characteristic을 탐색해 정의와 비교한다. | 조건 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결 후 AUTH 서비스 탐색 통과 기준: AUTH 서비스 등록과초기화가 실행되어야 한다. Challenge/Confirm=write, Response/Status=read,notify를 정의와 탐색에서 확인. pairing 완료 후 AUTH 접근을 구분한다. UUID와 세부 권한 미확정 부분은 판정 대기. | 검증 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결 후 AUTH 서비스 탐색 실행 상태: 미실행. 관찰: AUTH 등록/초기화, 서비스/characteristic 속성 / 권한 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 이시험은시험패턴중계다.실제AES-CMAC/SHA256결과또는CRA인증성공을증명하지않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: Challenge00..0B,Response10..1B,Confirm20..2B 각12byte 및Status30 1. AUTH 중계 시험 경계를 적용한다. 2. Challenge/Response/Confirm/Status를 지정 방향으로 각각 독립 교환한다. 3. 실제 수신 길이/순서/전바이트를 비교한다. | 조건 [2] 입력: Challenge00..0B,Response10..1B,Confirm20..2B 각12byte 및Status30 통과 기준: Challenge central→QCC12byte=00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B Response QCC→central12byte=10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B Confirm central→QCC12byte=20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B Status QCC→central1byte=30 각 방향/길이/전량 값 일치. 중계 시험의12byte/Status30은 실제CRA의16byte nonce/상태코드0..3과 별개 시험 패턴이다. | 검증 [2] 입력: Challenge00..0B,Response10..1B,Confirm20..2B 각12byte 및Status30 실행 상태: 미실행. 관찰: 네 교환의 실제 방향/길이/전량 바이트 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-003 Bluetooth | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | BLE data 처리 목적: GAIA 편이/양이 메시지 처리와 위치 / 잔량 응답. 요구: SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-70 | T | SU-ID-QCC-011 (BLE Data(GAIA)) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 좌우인코딩상충:편이0=Left/1=Right,양이1=Left/0=Right와바로뒤반대문장 / BLE메시지예시를SPI20바이트로자동변환하지않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 편이 설정; Pair=19 04 02 01 80 80, State=19 04 02 01 81 00 01. 시험 A Left/37%, B Right/72%. 시험용L/R와잔량37/72를정하고각응답전바이트대조 | 조건 [1] 입력: 편이 설정; Pair=19 04 02 01 80 80, State=19 04 02 01 81 00 01. 시험 A Left/37%, B Right/72%. 통과 기준: Pair 응답6byte(hex)=19 04 04 01 80 01. State A 응답10byte=19 04 03 01 84 01 00 25 00 00; State B=19 04 03 01 84 01 01 48 00 00. aa는 편이 정의0=Left/1=Right, bb는37(25h)/72(48h). 위 값은 재현용 예상값이며 측정값이 아니다. 실제 프레이밍/길이필드는 확정 자료와 대조. | 검증 [1] 입력: 편이 설정; Pair=19 04 02 01 80 80, State=19 04 02 01 81 00 01. 시험 A Left/37%, B Right/72%. 실행 상태: 미실행. 관찰: 입력/수신 전량 바이트, 저장 상태/전체 RTT 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] nn외부기위치범위/양이03주소의미/길이필드계약미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 양이 설정; Pair=19 04 02 01 03 80 80, State=19 04 02 01 03 81 00 01. 양쪽 nn/aa/잔량37 / 72를 구별해 준비. 양측nn·수술위치aa·잔량bb를서로다르게준비해혼선검출 | 조건 [2] 입력: 양이 설정; Pair=19 04 02 01 03 80 80, State=19 04 02 01 03 81 00 01. 양쪽 nn/aa/잔량37·72를 구별해 준비. 통과 기준: Pair 응답 template=19 04 04 01 nn 80 01. State 응답 template=19 04 03 01 nn 84 01 aa bb 00 00. bb=37(25h) 또는72(48h). nn 외부기 위치와 aa는 양이1=Left/0=Right와0=Left/1=Right의정의이 충돌한다. 확정된 위치별 기대 전바이트가 마련되기 전 판정 대기. BLE 메시지를20byte SPI로 자동 변환하지 않는다. | 검증 [2] 입력: 양이 설정; Pair=19 04 02 01 03 80 80, State=19 04 02 01 03 81 00 01. 양쪽 nn/aa/잔량37·72를 구별해 준비. 실행 상태: 미실행. 관찰: 입력/수신 전량 바이트, 저장 상태/전체 RTT 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-004 보안 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | CRA 인증 절차 목적: 1:1, CRA 성공/실패 / 30초 timeout. 요구: SW-FW-RID-47, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-72, SW-FW-RID-76 | D | SU-ID-QCC-012 (CRA 인증) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로. | [QCC 자료 입력] 1:1 연결/검색 동작의 실제 관찰 자료. CRA 성공은 별도 계산/인증 조건. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 내부기 부착/CRA앱 BLE 연결, 별도nRFConnect 검색; 앱 해제와내부기 탈착 1. CRA앱과 연결한 상태에서 nRFConnect 검색한다. 2. 앱 연결 해제 후 내부기를 탈착하고 다시 검색한다. | 조건 [1] 입력: 내부기 부착/CRA앱 BLE 연결, 별도nRFConnect 검색; 앱 해제와내부기 탈착 통과 기준: 앱 연결 중 미검색이고 해제 후 탈착 상태에서도 미검색이어야 한다. 1:1/검색 조건이며 인증 계산 성공과 구분한다. | 검증 [1] 입력: 내부기 부착/CRA앱 BLE 연결, 별도nRFConnect 검색; 앱 해제와내부기 탈착 실행 상태: 미실행. 관찰: 앱 연결/해제, 부착 상태 및 검색 결과 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 30초 타이머 시작/reset/허용오차와 실제 Status/해제 시각. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: CRA 인증 완료 없는 BLE 연결, timeout30초 1. 인증 타임아웃을30초로 설정하고 내부기를 부착한다. 2. nRFConnect 연결 후 CRA를 완료하지 않는다. 3. 연결/타이머 시작/Status/해제 시각을 같은 시간축으로 측정한다. | 조건 [2] 입력: CRA 인증 완료 없는 BLE 연결, timeout30초 통과 기준: CRA 미완료 상태가30초에타임아웃되어 BLE 해제되어야 한다. 시작/reset/허용오차 미확정 범위는 판정 대기. 180초 무송수신/60초연결제한과 구분한다. | 검증 [2] 입력: CRA 인증 완료 없는 BLE 연결, timeout30초 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결/타이머 시작/타임아웃/해제 시각과Status 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 진행 중2/성공1/실패0/타임아웃3의 상태 정의는 반영함. 실제 전체 인증값/로그와 계산 벡터는 미비. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 리모콘auth_type1/매핑2, 각시험키00×16, timeout30초 1. 두 앱을 독립 연결한다. 2. NonceA/B와계산 응답/Confirm/Status를 실제 인증 순서에 따라 대조한다. 3. 인증 완료 후30초 경과까지 연결 유지, 탈착 후 미검색을 확인한다. | 조건 [3] 입력: 리모콘auth_type1/매핑2, 각시험키00×16, timeout30초 통과 기준: 리모콘/매핑 각각 정의된CRA가 성공하고 Status1, 진행 중Status2를 구분해야 한다. 30초 이후 연결 유지/탈착 후 미검색. 앱별 키역할/직렬화 / 독립 계산 벡터가 미확정이면 암호 계산 판정 대기. 연결 유지 자체만으로 계산 통과를 판정하지 않는다. | 검증 [3] 입력: 리모콘auth_type1/매핑2, 각시험키00×16, timeout30초 실행 상태: 미실행. 관찰: 앱유형/전체 인증값 / Status, 인증완료/연결유지/탈착/검색 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 불일치키 시험의 앱별 키 역할/변경 대상과 실제 실패/해제 결과. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: QCC시험키00×16 유지, client만01×16; 타입1리모콘/2매핑 1. 정상 공개 시험키를 QCC에 유지한다. 2. 클라이언트 한쪽 키만01×16으로 바꿔 앱별 독립 연결한다. 3. 인증 실패/Status/앱의 해제 및 반환 데이터를 확인한다. | 조건 [4] 입력: QCC시험키00×16 유지, client만01×16; 타입1리모콘/2매핑 통과 기준: 인증 실패이며 앱이 연결을 해제하고 앱에서 추가 인증 성공 결과를 보내지 않아야 한다. 실제 키역할/변경 대상 확인이 미확정이면 실행/판정 대기. 양쪽 키를같게바꾼 조건과 구분한다. | 검증 [4] 입력: QCC시험키00×16 유지, client만01×16; 타입1리모콘/2매핑 실행 상태: 미실행. 관찰: 양쪽 시험키 역할/타입, 실패Status/반환값과해제 주체 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | D |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 타입 불일치의 실제 인증 상태/실패Status 및 QCC 해제 결과. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 시험키00×16, auth_type1=매핑/2=리모콘의 타입불일치 1. 공개 시험키를 정상 조건으로 복원한다. 2. 앱유형과 auth_type을 반대로 설정하여 각각 연결한다. 3. QCC의 실패Status와 연결 해제를 확인한다. | 조건 [5] 입력: 시험키00×16, auth_type1=매핑/2=리모콘의 타입불일치 통과 기준: 타입 불일치가 인증 실패로 처리되고 QCC가 연결을 해제해야 한다. Status0(실패)만 알리며 인증 비밀을 노출하지 않아야 한다. | 검증 [5] 입력: 시험키00×16, auth_type1=매핑/2=리모콘의 타입불일치 실행 상태: 미실행. 관찰: 실제 앱유형/auth_type, 실패Status 및 QCC해제 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-004 보안 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 보안 툴박스 목적: 리모콘 키, SHA-256 파생 매핑키, AES-CMAC 인증 및 NVM 복호화. 요구: SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78 | T | SU-ID-QCC-013 (보안 toolbox) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 제외, 격리된 공개 시험키만 사용. shared_service_key(16byte,hex)=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [QCC 자료 입력] 리모콘 AES-CMAC의 nonce/입력 순서 / 길이, 전체16byte 출력의 독립 예상 벡터와 실측 미비. 키 역할/직렬화 미확정. [QCC 자료 입력] 전체 QCC RTT 형식/문자열과 실행 결과. | 입력: 리모콘auth_type1, 공개 시험shared_service_key00×16 1. 보안 NVM에서리모콘키를 읽는 경로를 확인한다. 2. 확인된Challenge/Nonce직렬화의 독립AES-CMAC예상값과 실제 전바이트를 비교한다. | 조건 [1] 입력: 리모콘auth_type1, 공개 시험shared_service_key00×16 통과 기준: TD_PS_KEY_AUTH_SHARED_SERVICE_KEY의16byte키를AES-CMAC인증계산에 사용하고 CRA가정의된순서로 진행되어야 한다. 실제nonce/계산입력 / 독립CMAC벡터가 미확정이면 구체 계산값 판정 대기. | 검증 [1] 입력: 리모콘auth_type1, 공개 시험shared_service_key00×16 실행 상태: 미실행. 관찰: NVM키 역할/길이, nonce/계산입력 및 전체CMAC/인증상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] SHA-256입력/키추출,BD_ADDR직렬화,기준CMAC/digest/암호문이없어서구체예상수치작성불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 매핑auth_type2, 공개 clinician_master_key00×16와시험serial_num, timeout30초 1. NVM의clinician_master_key와일련번호입력을 확인한다. 2. SHA-256전체digest→앞16byte clinic_service_key→AES-CMAC의계산경계를 독립예상벡터와 비교한다. | 조건 [2] 입력: 매핑auth_type2, 공개 clinician_master_key00×16와시험serial_num, timeout30초 통과 기준: clinic_service_key=[0:15] of SHA256(clinician_master_key,serial_num). 인증값계산은AES-CMAC으로 구분한다. 키/일련번호 직렬화와SRS 알고리즘역할 정합성이 미확정이면 digest/CMAC의구체 계산판정 대기. | 검증 [2] 입력: 매핑auth_type2, 공개 clinician_master_key00×16와시험serial_num, timeout30초 실행 상태: 미실행. 관찰: 전체입력 직렬화,32byte digest/16byte파생키 및 전체CMAC/인증상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] RAND/BD_ADDR 직렬화와 AES-128 모드/IV, 독립 도출/암호문 벡터. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: NVM시험RAND10byte,BD_ADDR6byte,암호화된shared_service_key의평문00×16 1. 공개시험 RAND/BD_ADDR와확정암호문을 확인한다. 2. enc_key=BD_ADDR¦¦RAND의16byte도출경계와AES-128복호화를 독립벡터와 비교한다. | 조건 [3] 입력: NVM시험RAND10byte,BD_ADDR6byte,암호화된shared_service_key의평문00×16 통과 기준: 복호화 결과16byte=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. BD_ADDR직렬화/AES모드 / IV/암호문이 미확정이면 계산판정 대기. | 검증 [3] 입력: NVM시험RAND10byte,BD_ADDR6byte,암호화된shared_service_key의평문00×16 실행 상태: 미실행. 관찰: RAND/BD_ADDR 직렬화, 암호문/도출키 및16byte복호화값 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC | SI-ID-QCC-004 보안 | SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 보안 NVM 접근 목적: 보안 PS 영역/길이 / 읽기 인터페이스 및 암호화 저장값/복호화. 요구: SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78 | A/I | SU-ID-QCC-014 (보안 NVM) | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] PS_*와TD_PS_*심볼관계/실제영역보호정책미제공 / 저장값이평문과다르다는사실만으로AES모드/안전성/제조보호완료판정불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 격리 시험PS_USR40/43/44와보안NVM접근 인터페이스 1. PSTool에서영역/길이와암호화제조값 존재를 확인한다. 2. 소스의읽기인터페이스와쓰기인터페이스부재를 분석한다. | 조건 [1] 입력: 격리 시험PS_USR40/43/44와보안NVM접근 인터페이스 통과 기준: PS_USR40=RAND10byte,43=clinician_master_key16byte,44=shared_service_key16byte. 펌웨어보안NVM접근은읽기만지원. 생산설치키와파생clinic_service_key를구분한다. 펌웨어읽기전용이 PSTool/디버거접근차단을뜻하지 않는다. | 검증 [1] 입력: 격리 시험PS_USR40/43/44와보안NVM접근 인터페이스 실행 상태: 미실행. 관찰: PS위치/길이/값존재, 인터페이스 및 저장대상/접근권한 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
|  |  |  | T |  | QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성. | 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 펌웨어Write인터페이스부재를디버거/PSTool의접근차단까지확대할수없음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과. | 입력: 리모콘auth_type1,시험키00×16,시험RAND/BD_ADDR와PS저장암호문 1. 저장암호문을읽고확정도출/AES계약에따라복호화한다. 2. 독립암호문/평문벡터와 전량비교한다. 3. PSTool저장값과복호화값의 차이를 확인한다. | 조건 [2] 입력: 리모콘auth_type1,시험키00×16,시험RAND/BD_ADDR와PS저장암호문 통과 기준: 복호화평문16byte=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 저장암호문은평문과달라야 하며그차이만으로AES모드/보호완료를판정하지않는다. 실제암호문/직렬화/독립벡터미확정 범위는판정대기. | 검증 [2] 입력: 리모콘auth_type1,시험키00×16,시험RAND/BD_ADDR와PS저장암호문 실행 상태: 미실행. 관찰: PS저장암호문, RAND/주소/도출경계 및16byte평문 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
5. 기준서 검증
- 전략, 방법 및 절차가 확립 되었는가?
: 예
- 시험 절차가 정확한가?
: 예

## 보고서_유닛 시험_비교_삭제예정
유닛 시험 보고서 변경 비교
시험 ID | 조건 | 본문 셀 | 항목 | 변경 전 | 변경 후
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | B1727 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | C1727 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-002 하드웨어 인터페이스
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | D1727 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | E1727 | 설명 | [-] (없음) | [+] PIO 초기화 설정과 제어 목적: PIO 방향/주변장치 / 초기값 및 입력변화 메시지. 요구: SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68 검증 범위: RID46의 QCC 연결표시 입력 지원, RID67/68의 기동/종료 상태 입력 지원. 등록 내부기 신원/RF 연결과 기동/종료 자극 억제의 완주 검증은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결)/67(기동 자극 억제)/68(종료 자극 억제) 경로에서 별도 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | F1727 | 방법 | [-] (없음) | [+] A/I
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | G1727 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-005 (PIO)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | H1727 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | I1727 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] PIO 핀 번호/실제 방향 / 출력 초기값과 전체 QCC RTT 형식.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | J1727 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 초기 PIO 설정과 입출력/주변장치 매핑 1. 회로의 PIO 입력/출력/주변기능 및 출력 초기값을 설정 코드와 대조한다. 2. 기동 호출 순서를 분석하고 Application 초기화 전 tdPio_preInit() 호출 및 PIO 초기화 로그를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | K1727 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 초기 PIO 설정과 입출력/주변장치 매핑 통과 기준: tdPio_preInit()이 Application 초기화보다 먼저 실행되고 PIO 방향/출력 초기값이 설정과 같아야 한다. 확인 문자열: TD: TD: tdPio_init() / TD: PIO init end. 두 문자열 외 전체 QCC RTT 형식은 미확정.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | L1727 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 초기 PIO 설정과 입출력/주변장치 매핑 실행 상태: 미실행. 관찰: PIO 방향/출력 초기값, preInit/Application 호출 순서와 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 1 | M1727 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | F1728 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | H1728 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | I1728 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] QCC 로그 전체 출력 형식/TD 중복 접두어 미확정. 제공된 일부 문자열을 E8300 RTT 형식으로 꾸며 쓰지 않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | J1728 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: shutdown_ind/inter_dev_conn_ind 각각 초기값0/1 및 0→1,1→0 1. 두 입력의 초기0/1 조건을 독립 적용하여 초기 알림을 확인한다. 2. 다른 입력은 고정한 채 대상 입력을0→1→0으로 바꾸고 PIO 신호, TD_MSG_PIO_CHANGED 및 상태 로그의 대응을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | K1728 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: shutdown_ind/inter_dev_conn_ind 각각 초기값0/1 및 0→1,1→0 통과 기준: 초기 상태와 각 변화에 TD_MSG_PIO_CHANGED가 전달되고 장치 로그에 같은 이벤트가 나타나야 한다. 입력 하나의 변화로 다른 입력 상태가 바뀌지 않아야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | L1728 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: shutdown_ind/inter_dev_conn_ind 각각 초기값0/1 및 0→1,1→0 실행 상태: 미실행. 관찰: 두 PIO 신호, 초기/변화 이벤트와 상태 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-1 | 2 | M1728 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | B1729 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | C1729 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-002 하드웨어 인터페이스
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | D1729 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | E1729 | 설명 | [-] (없음) | [+] 전원 관리 목적: 전압→잔량 / 충전 / 저전압 상태. 요구: SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-23, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-28, SW-FW-RID-34 검증 범위: RID23/28/34의 배터리 상태·알림 조건에 필요한 QCC 전원/잔량 입력 지원. 실제 자극 출력과 LED/자극 알림의 완주 검증은 E8300의 해당 시스템 시험23/28/34 경로에서 별도 확인한다. QCC 상태 확인을 알림/자극 통과로 확대하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | F1729 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | G1729 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-006 (Power)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | H1729 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. PPK2와 공급/ADC 전압 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | I1729 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 10%가 목표 잔량 대비 상대오차인지10%p인지 미정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | J1729 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 배터리 특성 설정과 전압4.2/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 1. 배터리 특성의 최소/최대 전압과 충전 설정을 분석한다. 2. 지정 전압을 독립 적용하고 ADC 주기 읽기, 변환값 및 저장 잔량을 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | K1729 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 배터리 특성 설정과 전압4.2/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 통과 기준: 전압[V]→잔량[%]: 4.2 이상→100,3.95→80,3.7→60,3.475→40,3.35→20,3.0→0. 주기 읽기와 변환/저장 경로가 연결되어야 한다. 주기 수치 및10% 허용오차의 상대오차/%p 의미는 미확정.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | L1729 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 배터리 특성 설정과 전압4.2/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 실행 상태: 미실행. 관찰: 공급/ADC 전압, 읽기 시각, 변환/저장 잔량 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 1 | M1729 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | F1730 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | H1730 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | I1730 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] shutdown_ind=0에서 저전압 진입과 U-02-001의 SPI 전송 조건 상충 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | J1730 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 충전 케이블 연결→분리, 동일 배터리 상태 1. 배터리 초기 상태와 충전 여부를 확인한다. 2. 케이블을 연결하여 충전 상태/잔량 변화를 관찰한다. 3. 분리하여 충전 연결 해제를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | K1730 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 충전 케이블 연결→분리, 동일 배터리 상태 통과 기준: 연결과 분리를 각각 인식하고 충전 중 잔량 증가를 보여야 한다. 연결됨/미연결/충전 중/비충전 상태는 서로 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | L1730 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 충전 케이블 연결→분리, 동일 배터리 상태 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결/분리 시각, 충전 상태 및 잔량 변화 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 2 | M1730 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | F1731 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | H1731 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. PPK2와 공급/ADC 전압 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | I1731 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 10% 허용오차의 상대오차/%p 의미 및 충전 중 Empty의 절전 우선순위. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | J1731 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 외부 충전 Enable, 공급 전압4.2 V 이상/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 1. PPK2로 각 전압을 독립 공급하고 실제 공급/ADC 전압을 기록한다. 2. 같은 입력의 잔량/배터리 상태와 동작 정지/저전압 진입을 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | K1731 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [3] 입력: 외부 충전 Enable, 공급 전압4.2 V 이상/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 통과 기준: 전압[V]→잔량[%]/상태: 4.2 이상→100/Full,3.95→80,3.7→60,3.475→40,3.35→20,3.0→0/Empty. Empty에서는 모든 동작 정지/저전압 진입. 충전 중 deep sleep 금지 조건과 Empty 우선순위가 미확정이면 그 범위의 판정은 대기한다. 10%의 상대오차/%p 기준이 미확정인 수치 판정도 대기한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | L1731 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [3] 입력: 외부 충전 Enable, 공급 전압4.2 V 이상/3.95/3.7/3.475/3.35/3.0 V 실행 상태: 미실행. 관찰: 각 공급/ADC 전압과 잔량/상태, Empty 동작 및 충전 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 3 | M1731 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | F1732 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | H1732 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | I1732 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] shutdown_ind 논리값/실제 핀 매핑과 충전 중 deep sleep 계약. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | J1732 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: shutdown_ind=0/1, 충전 중/비충전 상태 구분 1. 비충전 상태에서 shutdown_ind를0/1로 각각 적용하여 절전/깨움 상태와 SPI 가능 시점을 관찰한다. 2. 충전 중 조건을 별도로 적용하여 충전 중 절전 금지와의 관계를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | K1732 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [4] 입력: shutdown_ind=0/1, 충전 중/비충전 상태 구분 통과 기준: QCC 논리 조건0=저전압 진입,1=깨움. E8300 QCC_CTRL은 High=정상/Low=종료 요청이다. 논리 입력과 물리 핀의 반전/매핑 및 충전 중 동작이 확정되지 않은 부분은 판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | L1732 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [4] 입력: shutdown_ind=0/1, 충전 중/비충전 상태 구분 실행 상태: 미실행. 관찰: 논리 입력/물리 핀, 충전 상태, 절전/깨움 및 마지막 SPI 시각 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-2 | 4 | M1732 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | B1733 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | C1733 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-002 하드웨어 인터페이스
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | D1733 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | E1733 | 설명 | [-] (없음) | [+] NVM 처리 목적: 외부기 일련번호 PS 매핑/읽기/쓰기. [QCC 자료 입력] 외부기 일련번호 NVM 동작의 정식 직접 요구 추적.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | F1733 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | G1733 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-007 (NVM)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | H1733 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | I1733 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 일련번호 PS 데이터 형식/길이와 정식 직접 요구 추적. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | J1733 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: Application PS 키 TD_PS_KEY_EX_DEV_SERIAL_NUNM의 격리된 시험 일련번호 1. 일련번호 PS 위치/길이와 읽기/쓰기 인터페이스를 분석한다. 2. 확인된 데이터 형식/길이의 공개 시험 번호를 적용하고 쓰기 전 값, 쓴 전량 값과 다시 읽은 전량 값을 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | K1733 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: Application PS 키 TD_PS_KEY_EX_DEV_SERIAL_NUNM의 격리된 시험 일련번호 통과 기준: 키 매핑과 읽기/쓰기 인터페이스가 존재하고 읽기 전량 값이 같은 조건에서 쓴 시험 번호와 정확히 같아야 한다. 일련번호 형식/길이가 미확정이면 구체 시험 번호와 기대 전바이트를 확정할 때까지 판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | L1733 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: Application PS 키 TD_PS_KEY_EX_DEV_SERIAL_NUNM의 격리된 시험 일련번호 실행 상태: 미실행. 관찰: PS 위치/길이, 시험 번호의 쓰기/읽기 전량 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-3 | 1 | M1733 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | B1734 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | C1734 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-001 시스템 관리
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | D1734 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | E1734 | 설명 | [-] (없음) | [+] 시스템 초기화와 상태 처리 목적: 기동 설정/초기화와 전원 상태 SPI/ACK. 요구: SW-FW-RID-21, SW-FW-RID-22, SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-63
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | F1734 | 방법 | [-] (없음) | [+] A
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | G1734 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-001 (초기화/설정) SU-ID-QCC-002 (시스템 상태/SPI)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | H1734 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | I1734 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] shutdown_ind=0의 초기SPI송신시점과절전계약 상충 / QCC 주기/중복/실패시재송신정책 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | J1734 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 초기 설정 완료 후 시스템 기동 1. SPI/I2S/PIO/NVM/보안 설정을 확인한다. 2. Built-in library→scheduler→Power→Bluetooth→HW→PIO의 초기화와 외부기 Application 호출 순서를 분석한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | K1734 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 초기 설정 완료 후 시스템 기동 통과 기준: 초기 설정이 초기화 전에 끝나고 Application은 선행 시스템 부분의 초기화 후 수행되어야 한다. Application 이전 PIO preInit과 HW 초기화 중 PIO 설정을 구분한다. Battery/Charging/Power/Classic/BLE/충전케이스 통신 초기화가 동작 경로에 포함되어야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | L1734 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 초기 설정 완료 후 시스템 기동 실행 상태: 미실행. 관찰: 설정 완료 시점, 각 초기화/Application 호출 순서 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 1 | M1734 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | F1735 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | H1735 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | I1735 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] pp에똑같이'스마트케이스Lid'라고되어있지만현재E8300도크래들뚜껑으로사용하므로필드삭제불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | J1735 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 기동 후 shutdown_ind=0, 이후 배터리 주기 읽기. 잔량80/충전1/뚜껑1과잔량40/충전0/뚜껑2 QCC 논리메시지(type+payload 최대20byte)와실제SPI21byte(별도length1byte 포함), E8300 수신/상태,21바이트ACK를 각각 저장.유효응답[34,01]과저장배열길이칸을 구분
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | K1735 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 기동 후 shutdown_ind=0, 이후 배터리 주기 읽기. 잔량80/충전1/뚜껑1과잔량40/충전0/뚜껑2 예상/판정: 입력 A: 잔량80%, charger_connected=1, lid=1. 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 50 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 입력 B: 잔량40%, charger_connected=0, lid=2. 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 28 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 각 입력의 E8300 응답 저장배열21byte(hex)=34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02; 마지막 index20=응답길이2, 유효 ACK=34 01. E8300 전체 예상 RTT A: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 1, BATT LEVEL 80 PERCENT, LID STATE 1 전체 예상 RTT B: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 0, BATT LEVEL 40 PERCENT, LID STATE 2 위 RTT는 E8300 구현 출력의 예상 문자열이며 QCC 실측 로그가 아니다. 각 상태80→40, charger1→0, lid1→2. shutdown_ind 전송 시점은 미확정. 전송 경계: type+payload는최대20byte이며 위 hex는논리20byte버퍼(미사용00포함)이다. 실제SPI물리프레임은20byte+별도length1byte=21byte로구분한다. [QCC/E8300 자료 입력] 실제QCC 송신의length필드 값/위치 및논리메시지→SPI21byte변환 자료. E8300 응답index20=2와구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | L1735 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 기동 후 shutdown_ind=0, 이후 배터리 주기 읽기. 잔량80/충전1/뚜껑1과잔량40/충전0/뚜껑2 실행 상태: 미실행. 관찰: 입력/수신 전량 바이트, 저장 상태/전체 RTT 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-4 | 2 | M1735 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | B1736 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | C1736 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-001 시스템 관리
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | D1736 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | E1736 | 설명 | [-] (없음) | [+] 시스템 상태 처리 목적: 여섯 시스템 상태 저장/조회. 요구: SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 검증 범위: RID46의 QCC 연결표시/저장 상태 지원. 이 유닛의 상태 조회는 등록된 내부기 신원 및 근접 RF 연결을 검증하지 않는다. 해당 요구의 완주 검증은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결) 경로에서 별도 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | F1736 | 방법 | [-] (없음) | [+] A/T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | G1736 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-002 (시스템 상태/SPI)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | H1736 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | I1736 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 각상태 enum값/로그전체형식/갱신시점 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | J1736 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 다른 상태는 고정, shutdown_ind/inter_dev_conn_ind=0→1→0, 잔량40→80, 충전 분리→연결, Classic/BLE 연결→해제 1. 여섯 상태의 저장/조회 경로를 분석한다. 2. 각 상태를 독립 변경하고 입력값/저장값/조회값과 상태 로그를 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | K1736 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 다른 상태는 고정, shutdown_ind/inter_dev_conn_ind=0→1→0, 잔량40→80, 충전 분리→연결, Classic/BLE 연결→해제 통과 기준: 두 PIO의 조회값0→1→0, 잔량40→80, 충전 연결/분리 및 Classic/BLE 연결/해제가 실제 입력과 같고 다른 상태의 저장값에 혼선이 없어야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | L1736 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 다른 상태는 고정, shutdown_ind/inter_dev_conn_ind=0→1→0, 잔량40→80, 충전 분리→연결, Classic/BLE 연결→해제 실행 상태: 미실행. 관찰: 여섯 입력/저장/조회값 및 전체 상태 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-5 | 1 | M1736 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | B1737 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | C1737 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-001 시스템 관리
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | D1737 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | E1737 | 설명 | [-] (없음) | [+] 장치 상태 처리 목적: 생산 시 Standalone/TWS 구성과 편이/양이 오디오 / 데이터 처리. 요구: SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | F1737 | 방법 | [-] (없음) | [+] A/I/D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | G1737 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-003 (장치 상태(Standalone/TWS))
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | H1737 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | I1737 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] Standalone/TWS 설계와 A/B/C 기대 동작은 반영함. 모드 코드/실제 좌우 배정/peer 전달 / 복구 및 실측은 미비. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | J1737 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 생산 구성: A=Standalone1대, B=TWS2대1세트, C=TWS 구성의1대 단독 사용 1. NVM_DEV_TYPE과 생산 설정의 읽기/모드 적용 경로를 분석한다. 2. 동작 중 모드가 변경되지 않는지 확인한다. 3. A는L/R 오디오 모두/구분 없는 데이터, B는장치별L/R 및 위치별 데이터, C는한 장치 단독 사용을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | K1737 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 생산 구성: A=Standalone1대, B=TWS2대1세트, C=TWS 구성의1대 단독 사용 통과 기준: A:1대에서L/R 오디오 모두 처리하고 데이터는 별도 위치 구분 없이 처리. B:2대가 각각L/R 오디오와 위치별 데이터를 처리. C:TWS 구성도1대 단독 사용 가능. 모드는 생산 시 결정되며 동작 중 바뀌지 않아야 한다. 정확한 모드 코드/좌우 배정/peer 전달 / 복구 계약은 미확정.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | L1737 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 생산 구성: A=Standalone1대, B=TWS2대1세트, C=TWS 구성의1대 단독 사용 실행 상태: 미실행. 관찰: 생산 모드/동작 중 유지, A/B/C별 오디오/데이터 및 peer 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-6 | 1 | M1737 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | B1738 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | C1738 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-001 시스템 관리
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | D1738 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | E1738 | 설명 | [-] (없음) | [+] 블루투스 상태 처리 목적: 연결표시 입력에 따른 Bluetooth 활성 및 장치명. 요구: SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 검증 범위: RID46의 연결표시를 받아 QCC Bluetooth 활성/장치명을 구성하는 연계 지원. 등록 내부기 신원/RF 연결은 E8300 SYS46, 페어링/보호 데이터의 완주 검증은 SW-FW-SYS-Test-ID-48(페어링 전 제어 차단)/49(보호 데이터 전송)의 별도 경로에서 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | F1738 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | G1738 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-004 (Bluetooth 상태/활성/장치명)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | H1738 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | I1738 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 정확한공백/언더스코어/이름길이제한/개인정보광고적용정책 미확정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | J1738 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: inter_dev_conn_ind=0→1→0 1. 다른 상태를 고정한다. 2. 입력을0→1→0으로 바꾸고 QCC 활성 상태, BLE/Classic 검색과 연결 상태를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | K1738 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: inter_dev_conn_ind=0→1→0 통과 기준: 0=Bluetooth 비활성,1=활성. 다시0이면 비활성으로 돌아가야 한다. 이 입력은 E8300 내부기 연결 표시이며 등록 신원/RF 검증 결과와 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | L1738 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: inter_dev_conn_ind=0→1→0 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결 표시, 활성 상태, 검색/연결 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 1 | M1738 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | F1739 | 방법 | [-] (없음) | [+] A/I
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | H1739 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | I1739 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 장치명 구분자/공백 및 시험 식별번호 형식, L/R별 전체 문자열. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | J1739 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 연결 표시1, 수술위치L/R, 시험 사용자TEST01, 외부기 시험 식별번호 1. E8300 내부기 정보 요청과 응답을 확인한다. 2. 같은 사용자/번호에서L/R만 바꿔 생성 장치명, 로그 및 실제 스캔값을 전량 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | K1739 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 연결 표시1, 수술위치L/R, 시험 사용자TEST01, 외부기 시험 식별번호 통과 기준: 장치명은TD_<L 또는 R>__SOUND_<UserName>_<ExternalDeviceInfo> 구성으로 위치/사용자/외부기 식별을 반영하고 생성값/로그/검색값이 같아야 한다. 구분자/공백 및 식별번호 직렬화가 미확정이면 기대 문자열 확정 전 판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | L1739 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 연결 표시1, 수술위치L/R, 시험 사용자TEST01, 외부기 시험 식별번호 실행 상태: 미실행. 관찰: 정보 요청/응답, L/R별 생성 이름 / 로그 / 스캔 전량 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-7 | 2 | M1739 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | B1740 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | C1740 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-001 시스템 관리 SI-ID-QCC-003 Bluetooth
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | D1740 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | E1740 | 설명 | [-] (없음) | [+] Bluetooth 활성화와 기능 동작 목적: 부착/탈착 시 BLE/Classic 검색 / 연결 활성. 요구: SW-FW-RID-46, SW-FW-RID-67, SW-FW-RID-68, SW-FW-RID-69, SW-FW-RID-70 검증 범위: RID46의 연결표시와 RID67/68의 부착/탈착 / 기동/종료 상태 연계 지원 및 QCC Bluetooth 동작. 등록 내부기 신원/RF 검증과 자극 출력 억제의 완주 검증은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결)/67(기동 자극 억제)/68(종료 자극 억제) 경로에서 별도 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | F1740 | 방법 | [-] (없음) | [+] D/I
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | G1740 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-004 (Bluetooth 상태/활성/장치명) SU-ID-QCC-008 (Bluetooth Classic) SU-ID-QCC-009 (BLE)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | H1740 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | I1740 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 탈착인지시점과해제지연값미정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | J1740 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착, nRFConnect 검색 1. 각 부착 상태에서 실제 연결 표시와 BLE 검색을 확인한다. 2. 부착/재부착 때 생성 장치명과 검색 이름을 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | K1740 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착, nRFConnect 검색 통과 기준: 미부착/탈착은 미검색, 부착/재부착은 검색 가능. 검색 이름과 생성/로그 이름이 같아야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | L1740 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착, nRFConnect 검색 실행 상태: 미실행. 관찰: 각 부착 상태의 PIO/광고/검색 이름 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 1 | M1740 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | F1741 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | H1741 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | I1741 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 광고/발견가능성과기존연결유지는다른판정 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | J1741 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 부착, BLE 연결 후1분 유지→탈착 1. nRFConnect와 BLE 연결한다. 2. 연결을1분 유지한 후 탈착한다. 3. 연결 표시, QCC 연결 상태와 해제 주체/시각을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | K1741 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 내부기 부착, BLE 연결 후1분 유지→탈착 통과 기준: 탈착하면 BLE 연결이 해제되어야 한다. 1분은 탈착 전 유지 시간이며 해제 지연의 허용상한이 아니다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | L1741 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 내부기 부착, BLE 연결 후1분 유지→탈착 실행 상태: 미실행. 관찰: 유지 시작/탈착/해제 시각, 연결 상태 및 해제 주체 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 2 | M1741 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | F1742 | 방법 | [-] (없음) | [+] D/I
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | H1742 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | I1742 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 1분기다림을CRA/무조작타임아웃으로변경하지않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | J1742 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: Classic 페어링 준비, 미부착→부착→탈착→재부착 1. Classic 페어링 가능 상태로 설정한다. 2. 각 부착 상태에서 스마트폰 검색과 장치명/로그를 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | K1742 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [3] 입력: Classic 페어링 준비, 미부착→부착→탈착→재부착 통과 기준: 미부착/탈착은 미검색, 부착/재부착은 검색 가능. 스마트폰 이름과 생성/로그 이름이 같아야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | L1742 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [3] 입력: Classic 페어링 준비, 미부착→부착→탈착→재부착 실행 상태: 미실행. 관찰: 각 부착 상태의 Classic 검색/장치명 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 3 | M1742 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | F1743 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | H1743 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | I1743 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 이 시험은 지정된 입력 경계/동작 범위의 확인이다. 다른 단계의 검증으로 확대하지 않는다. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | J1743 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 부착, Classic 연결 후1분 유지→탈착 1. 스마트폰에서 검색/Classic 연결한다. 2. 연결을1분 유지한 후 탈착한다. 3. 프로파일 연결과 해제 주체/시각을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | K1743 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [4] 입력: 내부기 부착, Classic 연결 후1분 유지→탈착 통과 기준: 탈착하면 Classic 연결이 해제되어야 한다. 1분은 탈착 전 유지 시간이다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | L1743 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [4] 입력: 내부기 부착, Classic 연결 후1분 유지→탈착 실행 상태: 미실행. 관찰: 유지 시작/탈착/해제 시각, 프로파일 상태 및 해제 주체 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-8 | 4 | M1743 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | B1744 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | C1744 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-003 Bluetooth
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | D1744 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | E1744 | 설명 | [-] (없음) | [+] BLE 연결 처리 목적: 광고/스캔 응답과 현재/peer 잔량 / 연결 상태. 요구: SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-63, SW-FW-RID-70
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | F1744 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | G1744 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-009 (BLE)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | H1744 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | I1744 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] Advertising/ScanResponse의정확한UUID/ADtype/필드오프셋/peer미연결값 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | J1744 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 부착/양이peer 구성, 현재잔량37→72%, peer72→37% 1. 각 잔량 쌍을 독립 적용한다. 2. 생성 Advertising/ScanResponse와 nRFConnect 수신 전량 바이트/장치 로그를 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | K1744 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 부착/양이peer 구성, 현재잔량37→72%, peer72→37% 통과 기준: Advertising은장치명/시리얼번호/Flags, ScanResponse는Appearance/Flags 및현재/peer잔량 / 충전상태를 포함해야 한다. 현재/peer 잔량쌍(37,72)→(72,37)이 갱신되어야 한다. UUID/AD형식/필드 위치가 미확정이면 기대 전바이트를 확정하기 전 판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | L1744 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 부착/양이peer 구성, 현재잔량37→72%, peer72→37% 실행 상태: 미실행. 관찰: 잔량쌍, Advertising/ScanResponse 생성/수신 전바이트 및 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 1 | M1744 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | F1745 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | H1745 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | I1745 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 37/72%는 재현 입력으로 정의함. 실제 BLE 연결/해제 및 전체 QCC 로그는 미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | J1745 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 부착, nRFConnect BLE 연결→해제 1. BLE 연결을 성립시킨다. 2. central에서 해제한다. 3. 각 변경의 QCC 저장/조회 상태와 전체 로그를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | K1745 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 내부기 부착, nRFConnect BLE 연결→해제 통과 기준: 연결/해제마다 해당 상태를 저장/조회하고 장치 로그가 실제 상태에 대응해야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | L1745 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 내부기 부착, nRFConnect BLE 연결→해제 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결/해제 시각, 저장/조회 상태 및 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-9 | 2 | M1745 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | B1746 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | C1746 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-003 Bluetooth
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | D1746 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | E1746 | 설명 | [-] (없음) | [+] Bluetooth Classic 기능 처리 목적: Classic 페어링 / 연결, 시험 스피커/양이 및 I2S 하향. 요구: SW-FW-RID-15, SW-FW-RID-16, SW-FW-RID-69
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | F1746 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | G1746 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-008 (Bluetooth Classic)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | H1746 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | I1746 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 스피커시험은시험구성용경로로실제외부기최종출력인전극자극과구분 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | J1746 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 부착/BLE 연결, Pair 요청19 04 02 01 80 80 1. 페어링 요청 전 스마트폰 Classic 검색 상태를 확인한다. 2. nRFConnect에서 요청6byte를 전송한다. 3. 응답 전량과 Pairing 처리/스마트폰 검색을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | K1746 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결, Pair 요청19 04 02 01 80 80 통과 기준: 응답6byte(hex)=19 04 04 01 80 01. 요청을Pairing 명령으로 처리하고 요청 후 스마트폰에서 검색 가능해야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | L1746 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결, Pair 요청19 04 02 01 80 80 실행 상태: 미실행. 관찰: 요청/응답6byte, Pairing 처리와 전후 검색 상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 1 | M1746 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | F1747 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | H1747 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | I1747 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] I2S활성로그/무음만으로실제I2S오디오수신또는자극출력통과불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | J1747 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 스마트폰 Classic 연결→해제 1. 스마트폰에서 외부기를 검색하여 연결한다. 2. 연결을 해제하고 QCC 저장/조회 상태와 전체 로그를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | K1747 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 스마트폰 Classic 연결→해제 통과 기준: Classic 연결/해제마다 저장/조회 상태와 로그가 실제 상태를 반영해야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | L1747 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 스마트폰 Classic 연결→해제 실행 상태: 미실행. 관찰: 프로파일 연결/해제와 저장/조회 상태 / 전체 로그 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 2 | M1747 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | F1748 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | H1748 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | I1748 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 양이동기화/지연/오류경계 미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | J1748 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: Classic 시험 스피커 출력 구성, 스마트폰 음악 재생 1. 시험 스피커 경로로 Classic 연결한다. 2. 식별 가능한 시험 음악을 재생하고 오디오 연결 상태/로그 및 청취 동작을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | K1748 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [3] 입력: Classic 시험 스피커 출력 구성, 스마트폰 음악 재생 통과 기준: 오디오 연결을 인식하고 시험 스피커에서 입력 음악에 대응하는 소리를 들어야 한다. 이 시험 스피커 경로는 제품 전극 자극 출력의 판정과 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | L1748 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [3] 입력: Classic 시험 스피커 출력 구성, 스마트폰 음악 재생 실행 상태: 미실행. 관찰: 오디오 연결 상태/로그와 시험 스피커 청취 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 3 | M1748 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | F1749 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | H1749 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | I1749 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 이 시험은 지정된 입력 경계/동작 범위의 확인이다. 다른 단계의 검증으로 확대하지 않는다. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | J1749 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 시험 스피커 구성2대, TWS 양이 설정, 같은 스마트폰 음악 1. 양이2대의 위치/peer 연결을 확인한다. 2. 음악을 재생하여 양쪽 스피커 청취와 개별 오디오 상태를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | K1749 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [4] 입력: 시험 스피커 구성2대, TWS 양이 설정, 같은 스마트폰 음악 통과 기준: 두 외부기의 시험 스피커에서 입력 음악에 대응하는 소리를 들어야 한다. 양이 위치/peer 라우팅은 설정과 같아야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | L1749 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [4] 입력: 시험 스피커 구성2대, TWS 양이 설정, 같은 스마트폰 음악 실행 상태: 미실행. 관찰: 두 장치의 peer/오디오 상태 및 개별 청취 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 4 | M1749 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | F1750 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | H1750 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | I1750 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 이 시험은 지정된 입력 경계/동작 범위의 확인이다. 다른 단계의 검증으로 확대하지 않는다. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | J1750 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: Classic 수신/I2S 하향 구성, 스마트폰 시험 음악, I2S OFF→ON→OFF 1. Classic 오디오 연결한다. 2. I2S OFF/ON/OFF를 구분하여24bit/16kHz 프레임과 유효 데이터를 계측한다. 3. E8300 수신 버퍼와 I2S_FLAG를 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | K1750 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [5] 입력: Classic 수신/I2S 하향 구성, 스마트폰 시험 음악, I2S OFF→ON→OFF 통과 기준: I2S 활성 로그와 시험 스피커 무음 외에 QCC I2S24bit/16kHz 유효 데이터와 E8300 수신이 확인되어야 한다. DIO29 Low=유효. 전극 자극/혼합은 SW-FW-SYS-Test-ID-69(Classic 수신 자극) 및 SW-FW-IntegrationTest-ID-013(I2S/마이크 혼합)의 별도 범위. DMIC2→QCC 통화 상향 송신과 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | L1750 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [5] 입력: Classic 수신/I2S 하향 구성, 스마트폰 시험 음악, I2S OFF→ON→OFF 실행 상태: 미실행. 관찰: Classic 연결, BCLK/LRCLK/샘플 전량, DIO29 및 E8300 수신 버퍼 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-10 | 5 | M1750 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | B1751 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | C1751 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-003 Bluetooth
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | D1751 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | E1751 | 설명 | [-] (없음) | [+] AUTH service 데이터 처리 목적: AUTH 서비스 정의/등록 및 네 characteristic 패턴 중계. 요구: SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-76
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | F1751 | 방법 | [-] (없음) | [+] A/I
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | G1751 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-010 (AUTH service)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | H1751 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | I1751 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] UUID/속성/보안권한/notify또는indicate/잘못된길이응답미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | J1751 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 부착/BLE 연결 후 AUTH 서비스 탐색 1. AUTH 정의/등록 경로와 tdGattAuthServer_init() 호출을 분석한다. 2. nRFConnect에서 서비스/characteristic을 탐색해 정의와 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | K1751 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결 후 AUTH 서비스 탐색 통과 기준: AUTH 서비스 등록과초기화가 실행되어야 한다. Challenge/Confirm=write, Response/Status=read,notify를 정의와 탐색에서 확인. pairing 완료 후 AUTH 접근을 구분한다. UUID와 세부 권한 미확정 부분은 판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | L1751 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 내부기 부착/BLE 연결 후 AUTH 서비스 탐색 실행 상태: 미실행. 관찰: AUTH 등록/초기화, 서비스/characteristic 속성 / 권한 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 1 | M1751 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | F1752 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | H1752 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | I1752 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 이시험은시험패턴중계다.실제AES-CMAC/SHA256결과또는CRA인증성공을증명하지않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | J1752 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: Challenge00..0B,Response10..1B,Confirm20..2B 각12byte 및Status30 1. AUTH 중계 시험 경계를 적용한다. 2. Challenge/Response/Confirm/Status를 지정 방향으로 각각 독립 교환한다. 3. 실제 수신 길이/순서/전바이트를 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | K1752 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: Challenge00..0B,Response10..1B,Confirm20..2B 각12byte 및Status30 통과 기준: Challenge central→QCC12byte=00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B Response QCC→central12byte=10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B Confirm central→QCC12byte=20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B Status QCC→central1byte=30 각 방향/길이/전량 값 일치. 중계 시험의12byte/Status30은 실제CRA의16byte nonce/상태코드0..3과 별개 시험 패턴이다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | L1752 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: Challenge00..0B,Response10..1B,Confirm20..2B 각12byte 및Status30 실행 상태: 미실행. 관찰: 네 교환의 실제 방향/길이/전량 바이트 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-11 | 2 | M1752 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | B1753 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | C1753 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-003 Bluetooth
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | D1753 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | E1753 | 설명 | [-] (없음) | [+] BLE data 처리 목적: GAIA 편이/양이 메시지 처리와 위치 / 잔량 응답. 요구: SW-FW-RID-29, SW-FW-RID-35, SW-FW-RID-38, SW-FW-RID-44, SW-FW-RID-45, SW-FW-RID-70
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | F1753 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | G1753 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-011 (BLE Data(GAIA))
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | H1753 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | I1753 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 좌우인코딩상충:편이0=Left/1=Right,양이1=Left/0=Right와바로뒤반대문장 / BLE메시지예시를SPI20바이트로자동변환하지않음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | J1753 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 편이 설정; Pair=19 04 02 01 80 80, State=19 04 02 01 81 00 01. 시험 A Left/37%, B Right/72%. 시험용L/R와잔량37/72를정하고각응답전바이트대조
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | K1753 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 편이 설정; Pair=19 04 02 01 80 80, State=19 04 02 01 81 00 01. 시험 A Left/37%, B Right/72%. 통과 기준: Pair 응답6byte(hex)=19 04 04 01 80 01. State A 응답10byte=19 04 03 01 84 01 00 25 00 00; State B=19 04 03 01 84 01 01 48 00 00. aa는 편이 정의0=Left/1=Right, bb는37(25h)/72(48h). 위 값은 재현용 예상값이며 측정값이 아니다. 실제 프레이밍/길이필드는 확정 자료와 대조.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | L1753 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 편이 설정; Pair=19 04 02 01 80 80, State=19 04 02 01 81 00 01. 시험 A Left/37%, B Right/72%. 실행 상태: 미실행. 관찰: 입력/수신 전량 바이트, 저장 상태/전체 RTT 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 1 | M1753 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | F1754 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | H1754 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | I1754 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] nn외부기위치범위/양이03주소의미/길이필드계약미제공 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | J1754 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 양이 설정; Pair=19 04 02 01 03 80 80, State=19 04 02 01 03 81 00 01. 양쪽 nn/aa/잔량37 / 72를 구별해 준비. 양측nn·수술위치aa·잔량bb를서로다르게준비해혼선검출
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | K1754 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 양이 설정; Pair=19 04 02 01 03 80 80, State=19 04 02 01 03 81 00 01. 양쪽 nn/aa/잔량37·72를 구별해 준비. 통과 기준: Pair 응답 template=19 04 04 01 nn 80 01. State 응답 template=19 04 03 01 nn 84 01 aa bb 00 00. bb=37(25h) 또는72(48h). nn 외부기 위치와 aa는 양이1=Left/0=Right와0=Left/1=Right의정의이 충돌한다. 확정된 위치별 기대 전바이트가 마련되기 전 판정 대기. BLE 메시지를20byte SPI로 자동 변환하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | L1754 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 양이 설정; Pair=19 04 02 01 03 80 80, State=19 04 02 01 03 81 00 01. 양쪽 nn/aa/잔량37·72를 구별해 준비. 실행 상태: 미실행. 관찰: 입력/수신 전량 바이트, 저장 상태/전체 RTT 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-12 | 2 | M1754 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | B1755 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | C1755 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-004 보안
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | D1755 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | E1755 | 설명 | [-] (없음) | [+] CRA 인증 절차 목적: 1:1, CRA 성공/실패 / 30초 timeout. 요구: SW-FW-RID-47, SW-FW-RID-48, SW-FW-RID-49, SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-71, SW-FW-RID-72, SW-FW-RID-76
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | F1755 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | G1755 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-012 (CRA 인증)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | H1755 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. nRFConnect 또는 Classic 상대/스캔 도구와 연결 상태 관찰 경로.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | I1755 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] [QCC 자료 입력] 1:1 연결/검색 동작의 실제 관찰 자료. CRA 성공은 별도 계산/인증 조건. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | J1755 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 내부기 부착/CRA앱 BLE 연결, 별도nRFConnect 검색; 앱 해제와내부기 탈착 1. CRA앱과 연결한 상태에서 nRFConnect 검색한다. 2. 앱 연결 해제 후 내부기를 탈착하고 다시 검색한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | K1755 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 내부기 부착/CRA앱 BLE 연결, 별도nRFConnect 검색; 앱 해제와내부기 탈착 통과 기준: 앱 연결 중 미검색이고 해제 후 탈착 상태에서도 미검색이어야 한다. 1:1/검색 조건이며 인증 계산 성공과 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | L1755 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 내부기 부착/CRA앱 BLE 연결, 별도nRFConnect 검색; 앱 해제와내부기 탈착 실행 상태: 미실행. 관찰: 앱 연결/해제, 부착 상태 및 검색 결과 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 1 | M1755 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | F1756 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | H1756 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | I1756 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 30초 타이머 시작/reset/허용오차와 실제 Status/해제 시각. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | J1756 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: CRA 인증 완료 없는 BLE 연결, timeout30초 1. 인증 타임아웃을30초로 설정하고 내부기를 부착한다. 2. nRFConnect 연결 후 CRA를 완료하지 않는다. 3. 연결/타이머 시작/Status/해제 시각을 같은 시간축으로 측정한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | K1756 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: CRA 인증 완료 없는 BLE 연결, timeout30초 통과 기준: CRA 미완료 상태가30초에타임아웃되어 BLE 해제되어야 한다. 시작/reset/허용오차 미확정 범위는 판정 대기. 180초 무송수신/60초연결제한과 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | L1756 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: CRA 인증 완료 없는 BLE 연결, timeout30초 실행 상태: 미실행. 관찰: 연결/타이머 시작/타임아웃/해제 시각과Status 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 2 | M1756 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | F1757 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | H1757 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | I1757 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 진행 중2/성공1/실패0/타임아웃3의 상태 정의는 반영함. 실제 전체 인증값/로그와 계산 벡터는 미비. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | J1757 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 리모콘auth_type1/매핑2, 각시험키00×16, timeout30초 1. 두 앱을 독립 연결한다. 2. NonceA/B와계산 응답/Confirm/Status를 실제 인증 순서에 따라 대조한다. 3. 인증 완료 후30초 경과까지 연결 유지, 탈착 후 미검색을 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | K1757 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [3] 입력: 리모콘auth_type1/매핑2, 각시험키00×16, timeout30초 통과 기준: 리모콘/매핑 각각 정의된CRA가 성공하고 Status1, 진행 중Status2를 구분해야 한다. 30초 이후 연결 유지/탈착 후 미검색. 앱별 키역할/직렬화 / 독립 계산 벡터가 미확정이면 암호 계산 판정 대기. 연결 유지 자체만으로 계산 통과를 판정하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | L1757 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [3] 입력: 리모콘auth_type1/매핑2, 각시험키00×16, timeout30초 실행 상태: 미실행. 관찰: 앱유형/전체 인증값 / Status, 인증완료/연결유지/탈착/검색 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 3 | M1757 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | F1758 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | H1758 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | I1758 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 불일치키 시험의 앱별 키 역할/변경 대상과 실제 실패/해제 결과. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | J1758 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: QCC시험키00×16 유지, client만01×16; 타입1리모콘/2매핑 1. 정상 공개 시험키를 QCC에 유지한다. 2. 클라이언트 한쪽 키만01×16으로 바꿔 앱별 독립 연결한다. 3. 인증 실패/Status/앱의 해제 및 반환 데이터를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | K1758 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [4] 입력: QCC시험키00×16 유지, client만01×16; 타입1리모콘/2매핑 통과 기준: 인증 실패이며 앱이 연결을 해제하고 앱에서 추가 인증 성공 결과를 보내지 않아야 한다. 실제 키역할/변경 대상 확인이 미확정이면 실행/판정 대기. 양쪽 키를같게바꾼 조건과 구분한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | L1758 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [4] 입력: QCC시험키00×16 유지, client만01×16; 타입1리모콘/2매핑 실행 상태: 미실행. 관찰: 양쪽 시험키 역할/타입, 실패Status/반환값과해제 주체 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 4 | M1758 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | F1759 | 방법 | [-] (없음) | [+] D
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | H1759 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | I1759 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 타입 불일치의 실제 인증 상태/실패Status 및 QCC 해제 결과. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | J1759 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 시험키00×16, auth_type1=매핑/2=리모콘의 타입불일치 1. 공개 시험키를 정상 조건으로 복원한다. 2. 앱유형과 auth_type을 반대로 설정하여 각각 연결한다. 3. QCC의 실패Status와 연결 해제를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | K1759 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [5] 입력: 시험키00×16, auth_type1=매핑/2=리모콘의 타입불일치 통과 기준: 타입 불일치가 인증 실패로 처리되고 QCC가 연결을 해제해야 한다. Status0(실패)만 알리며 인증 비밀을 노출하지 않아야 한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | L1759 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [5] 입력: 시험키00×16, auth_type1=매핑/2=리모콘의 타입불일치 실행 상태: 미실행. 관찰: 실제 앱유형/auth_type, 실패Status 및 QCC해제 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-13 | 5 | M1759 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | B1760 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | C1760 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-004 보안
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | D1760 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | E1760 | 설명 | [-] (없음) | [+] 보안 툴박스 목적: 리모콘 키, SHA-256 파생 매핑키, AES-CMAC 인증 및 NVM 복호화. 요구: SW-FW-RID-52, SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | F1760 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | G1760 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-013 (보안 toolbox)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | H1760 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | I1760 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 제외, 격리된 공개 시험키만 사용. shared_service_key(16byte,hex)=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [QCC 자료 입력] 리모콘 AES-CMAC의 nonce/입력 순서 / 길이, 전체16byte 출력의 독립 예상 벡터와 실측 미비. 키 역할/직렬화 미확정. [QCC 자료 입력] 전체 QCC RTT 형식/문자열과 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | J1760 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 리모콘auth_type1, 공개 시험shared_service_key00×16 1. 보안 NVM에서리모콘키를 읽는 경로를 확인한다. 2. 확인된Challenge/Nonce직렬화의 독립AES-CMAC예상값과 실제 전바이트를 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | K1760 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 리모콘auth_type1, 공개 시험shared_service_key00×16 통과 기준: TD_PS_KEY_AUTH_SHARED_SERVICE_KEY의16byte키를AES-CMAC인증계산에 사용하고 CRA가정의된순서로 진행되어야 한다. 실제nonce/계산입력 / 독립CMAC벡터가 미확정이면 구체 계산값 판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | L1760 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 리모콘auth_type1, 공개 시험shared_service_key00×16 실행 상태: 미실행. 관찰: NVM키 역할/길이, nonce/계산입력 및 전체CMAC/인증상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 1 | M1760 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | F1761 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | H1761 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | I1761 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] SHA-256입력/키추출,BD_ADDR직렬화,기준CMAC/digest/암호문이없어서구체예상수치작성불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | J1761 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 매핑auth_type2, 공개 clinician_master_key00×16와시험serial_num, timeout30초 1. NVM의clinician_master_key와일련번호입력을 확인한다. 2. SHA-256전체digest→앞16byte clinic_service_key→AES-CMAC의계산경계를 독립예상벡터와 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | K1761 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 매핑auth_type2, 공개 clinician_master_key00×16와시험serial_num, timeout30초 통과 기준: clinic_service_key=[0:15] of SHA256(clinician_master_key,serial_num). 인증값계산은AES-CMAC으로 구분한다. 키/일련번호 직렬화와SRS 알고리즘역할 정합성이 미확정이면 digest/CMAC의구체 계산판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | L1761 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 매핑auth_type2, 공개 clinician_master_key00×16와시험serial_num, timeout30초 실행 상태: 미실행. 관찰: 전체입력 직렬화,32byte digest/16byte파생키 및 전체CMAC/인증상태 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 2 | M1761 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | F1762 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | H1762 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | I1762 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] RAND/BD_ADDR 직렬화와 AES-128 모드/IV, 독립 도출/암호문 벡터. [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | J1762 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: NVM시험RAND10byte,BD_ADDR6byte,암호화된shared_service_key의평문00×16 1. 공개시험 RAND/BD_ADDR와확정암호문을 확인한다. 2. enc_key=BD_ADDR¦¦RAND의16byte도출경계와AES-128복호화를 독립벡터와 비교한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | K1762 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [3] 입력: NVM시험RAND10byte,BD_ADDR6byte,암호화된shared_service_key의평문00×16 통과 기준: 복호화 결과16byte=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. BD_ADDR직렬화/AES모드 / IV/암호문이 미확정이면 계산판정 대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | L1762 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [3] 입력: NVM시험RAND10byte,BD_ADDR6byte,암호화된shared_service_key의평문00×16 실행 상태: 미실행. 관찰: RAND/BD_ADDR 직렬화, 암호문/도출키 및16byte복호화값 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-14 | 3 | M1762 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | B1763 | CORE | [-] (없음) | [+] QCC
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | C1763 | Module | [-] (없음) | [+] SI-ID-QCC-004 보안
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | D1763 | TEST ID | [-] (없음) | [+] SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | E1763 | 설명 | [-] (없음) | [+] 보안 NVM 접근 목적: 보안 PS 영역/길이 / 읽기 인터페이스 및 암호화 저장값/복호화. 요구: SW-FW-RID-76, SW-FW-RID-78
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | F1763 | 방법 | [-] (없음) | [+] A/I
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | G1763 | 상세 설계 ID | [-] (없음) | [+] SU-ID-QCC-014 (보안 NVM)
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | H1763 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 설정/초기화 또는 접근 인터페이스 분석 대상 소스와 설계. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | I1763 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] PS_*와TD_PS_*심볼관계/실제영역보호정책미제공 / 저장값이평문과다르다는사실만으로AES모드/안전성/제조보호완료판정불가 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | J1763 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 격리 시험PS_USR40/43/44와보안NVM접근 인터페이스 1. PSTool에서영역/길이와암호화제조값 존재를 확인한다. 2. 소스의읽기인터페이스와쓰기인터페이스부재를 분석한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | K1763 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [1] 입력: 격리 시험PS_USR40/43/44와보안NVM접근 인터페이스 통과 기준: PS_USR40=RAND10byte,43=clinician_master_key16byte,44=shared_service_key16byte. 펌웨어보안NVM접근은읽기만지원. 생산설치키와파생clinic_service_key를구분한다. 펌웨어읽기전용이 PSTool/디버거접근차단을뜻하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | L1763 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [1] 입력: 격리 시험PS_USR40/43/44와보안NVM접근 인터페이스 실행 상태: 미실행. 관찰: PS위치/길이/값존재, 인터페이스 및 저장대상/접근권한 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 1 | M1763 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | F1764 | 방법 | [-] (없음) | [+] T
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | H1764 | 시험 준비 및 초기 조건 | [-] (없음) | [+] QCC 시험 이미지/버전과 해당 유닛의 입력/출력 관찰 경계. 각 조건을 독립 적용할 수 있는 시험 구성. 리모콘/매핑 시험 앱과 격리된 공개 시험키/시각 관찰 구성.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | I1764 | 가정 및 제한 조건 | [-] (없음) | [+] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키를 사용하는 조건. [QCC 자료 입력] 펌웨어Write인터페이스부재를디버거/PSTool의접근차단까지확대할수없음 [QCC 자료 입력] 이 조건의 전체 QCC RTT 출력 형식/문자열과 실제 실행 결과.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | J1764 | 시험 절차 | [-] (없음) | [+] 입력: 리모콘auth_type1,시험키00×16,시험RAND/BD_ADDR와PS저장암호문 1. 저장암호문을읽고확정도출/AES계약에따라복호화한다. 2. 독립암호문/평문벡터와 전량비교한다. 3. PSTool저장값과복호화값의 차이를 확인한다.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | K1764 | 통과 기준 | [-] (없음) | [+] 조건 [2] 입력: 리모콘auth_type1,시험키00×16,시험RAND/BD_ADDR와PS저장암호문 통과 기준: 복호화평문16byte=00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 저장암호문은평문과달라야 하며그차이만으로AES모드/보호완료를판정하지않는다. 실제암호문/직렬화/독립벡터미확정 범위는판정대기.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | L1764 | 시험/측정 내용 및 결과 | [-] (없음) | [+] 검증 [2] 입력: 리모콘auth_type1,시험키00×16,시험RAND/BD_ADDR와PS저장암호문 실행 상태: 미실행. 관찰: PS저장암호문, RAND/주소/도출경계 및16byte평문 미수집/미제공. [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거.
SW-FW-UnitTest-QCC-ID-15 | 2 | M1764 | 통과 여부 | [-] (없음) | [+] 미실행 판정 대기
공통 안내 |  | D19 | [QCC 자료 입력] | [-] QCC 내부 유닛 시험 자료를 여기에 추가한다. 시험 목록은 아래 E8300 시험 다음에 이어서 작성한다. | [+] QCC 유닛 시험에는 QCC SDK, PSTool, nRF Connect, CRA 앱과 실제 로그/전송 바이트 수집 도구를 사용한다. [QCC 자료 입력] 실제 SDK, 소스/도구, 회로/프로토콜 버전 및 실행 결과와 수집 자료.
공통 안내 |  | D24 | 예상값 및 비교 표시 | [-] 시험자가 전 항목 통과를 확인했다. 입력별 예상 출력과 대조하여 결과 칸을 정리했다. | [+] 시험자가 기존 E8300 시험 전 항목의 통과를 확인했다. 입력별 예상 출력과 대조하여 결과 칸을 정리했다. QCC 유닛 시험의 실행 및 판정 상태는 각 시험 결과와 통과 여부 칸에 기재한다.