## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SITR-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0-QCC 초안
소프트웨어 통합시험 보고서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성
QCC 초안 | 2026-10-12 | QCC 요구/설계 입력 반영. 신규 QCC 결과는 미실행/판정 대기. 기존 E8300 관찰 범위 보존.

## 보고서_통합시험
통합 시험 보고서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| I2C 디버거(AMIS CCA) | E8300 디버깅/중단점/메모리 확인
| EDK Ezairo / SEGGER RTT | 빌드/다운로드 및 CM3 상태 확인. CFX/HEAR 값은 처리 후 별도 저장하여 CM3 RTT로 읽는다. 고정 입력/응답 주입은 시험 코드에 준비한다.
| QCC 또는 SPI 시험 송신기 | E8300에 전달한 명령과 응답을 확인한다.
| QCC 시험 도구/자료 | QCC SDK/PSTool/nRF Connect/CRA 앱, 실제 QCC 로그와 전바이트 수집 도구를 확인한다.
| 격리된 시험 내부기 | 내부기 실행/해제/재연결 및 자극 설정 완료 경로 확인
| I2S 오디오 입력 장치 | I2S 수신/혼합과 마이크 경로 전환 확인
4. 시험 내용
CORE | TEST ID | 검증할 소프트웨어 항목 ID | 시험 항목 | 통합된 유닛, 항목 확인 |  |  | 방법 | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준 | 시험/측정 내용 및 결과 | 통과 여부
|  |  |  | 소프트웨어 유닛 | 하드웨어 항목 및 지원 | 소프트웨어 항목
BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-001 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 코어 기동 및 초기화 연결 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-002 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-004 SU-ID-CFX-005 SU-ID-CFX-006 SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 | Sound1, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | 코어 기동 및 초기화 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 초기 기동 로그는 저장한 뒤 읽는다. 중단점 때문에 생긴 지연을 정상 기동 시간으로 판정하지 않는다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 - 정상 시험 이미지를 준비한다. CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)는 0(금지)으로 시작하고 기동 준비 상태와 초기화 순서를 기록한다. 2. 수행/확인 - CFX 기동과 대기, CM3의 공유 자료 및 주변장치 준비, CFX 실행 허용 플래그를 1(허용)로 설정, CFX 정상 초기화 순서를 RTT로 확인한다. - 마이크, HEAR 체인 및 PCM/I2S 설정이 첫 정상 처리보다 먼저 이루어지는지 확인한다. | 조건 [1] 정상 이미지 / 적재 전 응용 코어 기동 금지 저장장치 준비 → 헤더/구획 검사 및 이미지 적재 성공 → CFX 기동 → CM3 응용 기동. 적재 전에 응용 시작 주소로 점프하지 않는다. | 검증 [1] 저장장치 준비, 헤더/구획 검사와 이미지 적재가 완료된 뒤 CFX, CM3 순서로 기동했다. 적재 완료 전 응용 코어 기동은 없었다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] CFX 시작 / is_enabled_CFX_iteration=0 유지 is_CFX_started=1을 게시하고 CFX 실행 허용 플래그를 기다린다. is_enabled_CFX_iteration=0인 동안 정상 오디오/자극 처리를 시작하지 않는다. | 검증 [2] is_CFX_started=1, CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)=0. 허용 대기 중 정상 오디오/자극 처리는 시작되지 않았다.
[11 empty] | 조건 [3] CM3 준비 후 실행 허용 / CFX 첫 정상 처리 CM3 공유 자료/주변장치 준비 → 실행 허용 0→1 → CFX normal_init 완료 → 첫 정상 처리. CFX의 실행 허용 관찰값도 1이다. | 검증 [3] CM3 공유 자료/주변장치 준비 후 실행 허용 플래그가 0→1로 바뀌었다. CFX 조회값=1. normal_init 완료 후 첫 정상 처리가 시작됐다.
[11 empty] | 조건 [4] 첫 처리 이전 버퍼 / HEAR 연결 마이크 두 FIFO 및 PCM/I2S 초기화가 첫 정상 처리보다 먼저다. 혼합 버퍼 → HEAR CMD 0 → Event 0 → AGC/FFT 입력 → CMD 1 → Event 1 → PCM 경로가 연결된다. | 검증 [4] 두 마이크 FIFO와 PCM/I2S 초기화가 첫 처리보다 먼저 완료됐다. 혼합 버퍼→HEAR CMD0→Event0→AGC/FFT 입력→CMD1→Event1→PCM 순서의 연결을 확인했다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-002 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 저전력 요청, 정지 및 재시작 | SU-ID-CFX-009 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-015 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 | T | 저전력 요청, 정지 및 재시작에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 절전 진입 중 긴 RTT 출력을 하지 않는다. 복귀 경로는 정상 터치 입력으로 시험한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 - 정상 오디오/PCM 출력 중인 시험 장치를 준비한다. 저전력 요청과 완료 상태, 반복 처리 횟수를 기록한다. 2. 수행/확인 - CM3 절전 요청→CFX 주변장치 정리/요청 해제→CM3 절전 진입을 관찰한다. - 정상 터치 조건으로 재시작하고 코어 준비, 실행 실행 허용 및 오디오 처리를 확인한다. | 조건 [1] 정상 오디오/PCM 출력 중 CM3 일반 절전 요청 CM3 저전력 요청=1 → CFX PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리 → 요청=0 → CM3 절전. 요청 해제 전에 CM3 절전에 진입하지 않는다. | 검증 [1] CM3 저전력 요청=1. CFX의 PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리 후 요청=0이 됐고, 이후 CM3가 절전에 진입했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 대기 구간 / 정상 자극 처리 횟수 비교 대기 직전 처리 횟수를 K로 보존한다. 대기 종료 직전에도 K이며 증가량=0이다. | 검증 [2] 대기 전후 정상 자극 처리 횟수는 같았다. 처리 횟수 증가량=0.
[11 empty] | 조건 [3] 정상 터치 입력으로 재시작 정상 터치 → 코어 준비/초기화 → 실행 실행 허용 → 정상 입력 처리 재개. 재시작 후 첫 입력이 준비 이전에 처리되지 않는다. | 검증 [3] 터치 입력 후 코어 준비/초기화, 실행 허용, 정상 입력 처리 재개 순서를 확인했다.
CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-003 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 | 오디오 수집과 입력 경로 전환 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-014 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | 오디오 수집과 입력 경로 전환에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 마이크 표본은 디지털 입력이다. 복사 완료 플래그는 실제 복사 경로에서 읽는다. 직접 게인/fade 호출 결과와 정상 루프의 적용 결과를 구분한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 마이크1의 16표본 A[i]=i/B[i]=100+i, 마이크2는 각 값+1000(i=0..15)으로 준비한다. 관련 루프/ISR 정지 상태에서 디지털 블록을 입력한 뒤 실제 복사 경로를 실행한다. I2S ON/안정 수신/OFF는 유효 I2S 입력으로 확인한다. 2. 수행/확인 - FIFO 인터럽트와 두 번의 블록 복사 후 현재/직전 자료를 읽는다. - I2S 시작, 안정 수신, 중단에서 마이크 수/입력 경로와 완만한 전환을 확인한다. | 조건 [1] DMIC1 / A 복사 후 B 복사 / i=0..15 입력 A=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 입력 B=[100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115] 두 번째 복사 후 현재=[100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115] 직전=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] | 검증 [1] 두 번째 복사 후 현재 자료=[100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115] 직전 자료=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 각 16표본이 입력 B/A와 일치했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] DMIC2 / 다른 마이크의 각 입력에 +1000 입력 A2=[1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015] 입력 B2=[1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115] 두 번째 복사 후 현재=[1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115] 직전=[1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015] DMIC1 자료와 섞이지 않는다. | 검증 [2] 두 번째 복사 후 현재 자료=[1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115] 직전 자료=[1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015]. 각 16표본이 B2/A2와 일치했고 DMIC1 자료와 섞이지 않았다.
[11 empty] | 조건 [3] I2S ON → 안정 수신 → OFF ON/안정 수신: 단일 DMIC1+I2S 혼합 경로. OFF 이후: 두 DMIC 입력 경로 복귀. 시작/중단의 완만한 전환도 관찰한다. | 검증 [3] I2S ON/안정 수신에서 단일 DMIC1+I2S 경로, OFF 후 두 DMIC 입력 경로를 확인했다.
[11 empty] | 조건 [4] 실제 I2S 16표본 복사 → 완료 조회 → 완료 해제 추가 재현 입력 예: [100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115]. 복사 직전 done=0; 복사 후 조회=1; 해제 후 조회=0. 외부에서 done=1을 대입하지 않는다. | 검증 [4] 16표본 복사 전 copy_done=0, 복사 후 조회값=1, 완료 표시 해제 후=0이었다.
[11 empty] | 조건 [5] 완만한 I2S 시작/중단 / 실제 정상 루프 호출 경로 시작은 블록 크기가 증가하고 중단은 감소한 뒤 마이크 경로로 복귀한다. | 검증 [5] I2S 시작 시 연속 블록의 크기가 증가했다. 중단 시 크기가 감소한 뒤 두 마이크 입력 경로로 복귀했다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-004 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 SI-ID-CM3-001 | PCM 모드 및 지정 명령 전달 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CM3-017 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | PCM 모드 및 지정 명령 전달에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 판정 대상은 PCM 전송 전 디지털 버퍼와 모드 전환이다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 24프레임 버퍼 앞3칸=[0x11,0x22,0x33], 나머지21칸=NOP(0x25555). CM3에서 대기/프리앰블/지정 명령/실시간/0 채움 모드를 독립 요청하고 CFX의 전송 직전 버퍼를 읽는다. 2. 수행/확인 - CM3 모드 요청을 CFX에서 읽고 해당 처리 함수와 생성 프레임을 확인한다. - 지정 명령 송신 중/완료 뒤의 버퍼 사용 상태와 프리앰블 종료 후 다음 모드를 읽는다. | 조건 [1] CM3 모드 요청 / NOP/Preamble/Specific/Live/Zero 독립 실행 각 요청은 대응 CFX 분기만 실행한다. NOP→NOP 채움; Preamble→프리앰블 처리; Specific→명령 버퍼; Live→자극 전략; Zero→0 채움. | 검증 [1] NOP 요청은 NOP 채움, Preamble은 프리앰블 처리, Specific은 명령 버퍼, Live는 자극 전략, Zero는 0 채움 분기로 연결됐다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] Specific / 24프레임 고정 버퍼 입력 및 예상 논리 전송 순서(24)=[0x11,0x22,0x33,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555]. 앞 3칸=0x11,0x22,0x33; 이후 21칸=NOP(0x25555). | 검증 [2] 논리 전송 순서(24프레임)=[0x11,0x22,0x33,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555]. 앞 3칸과 나머지 21칸이 입력 버퍼와 일치했다.
[11 empty] | 조건 [3] Specific 송신 중/완료 / 공유 요청 해제 송신 중 읽기 사용 표시=1; 완료 뒤=0. 24프레임 처리 후 요청된 다음 PCM 모드로 전환한다. | 검증 [3] 송신 중 버퍼 읽기 사용 표시=1, 24프레임 송신 완료 후=0. 요청된 다음 PCM 모드로 전환했다.
[11 empty] | 조건 [4] Preamble / 시작 상태에서 두 구간 관찰 첫 구간(24)=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 다음 구간(24)=[0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFF555]. 프리앰블 종료 후 PCM_mode=4(NopStandby)로 전환한다. | 검증 [4] 첫 구간(24프레임)=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 다음 구간(24프레임)=[0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFF555] 프리앰블 종료 후 PCM_mode=4(NopStandby).
[11 empty] | 조건 [5] 대기 NOP / Zero 채움 / 각각 24프레임 NOP(24)=[0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555]. Zero(24)=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. | 검증 [5] NOP 모드의 24프레임=[0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555] Zero 모드의 24프레임=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0].
[11 empty] | 조건 [6] Live / 별도 고정 전략 입력 Live 요청에서는 stimulationStrategy가 실행된다. 구체 CIS 출력은 005, NofM 출력은 015의 같은 행 비교를 사용한다. | 검증 [6] Live 요청에서 stimulationStrategy가 실행됐다. CIS 출력은 시험 005, NofM 출력은 시험 015의 입력/출력 조건으로 확인했다.
CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-005 | SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결 | SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-023 SU-ID-CFX-024 SU-ID-CFX-025 SU-ID-CFX-026 SU-ID-CFX-027 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-033 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-019 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-029 | Sound1, 오디오 입력 장치 | 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 시스템 제어 모듈 | T | 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - FFT 최대 위치와 패킷은 별도 고정 입력으로 확인한다. 크기=100 은 매핑 출력 시험값이며 실제 음압의 전류값으로 간주하지 않는다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 혼합 입력16표본=[0,-1024,544,-3200,3168,나머지0]. FFT 입력은512개0 또는1000Hz 순음 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512)). CIS 입력은 매핑 뒤 크기100/32대역/전극[i]=i+1/2프레임/12채널 per ms. 세 입력 경계를 각각 준비한다. 2. 수행/확인 각 입력 조건에서 실제 HEAR 완료 이벤트 후 혼합 최대값/FFT 결과를 읽는다. 별도 매핑 출력100을 넣은 CIS 조건은 연속 세 구간의 전극 인덱스/크기/NOP를 대조한다. | 조건 [1] 단일 입력 16표본=[0,-1024,544,-3200,3168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 혼합 결과(16)=[0,-32,17,-100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. HEAR CMD 0 → Event 0 뒤 maxAudioInput=100. 결과는 AGC 전 최근 16표본의 절대값 최대이며 RMS/peak hold가 아니다. | 검증 [1] 혼합[0..15]=[0,-32,17,-100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] Event0 후 maxAudioInput=100. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 바로 다음 16표본을 전부 0으로 교체 입력 및 혼합=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 다음 Event 0 뒤 maxAudioInput=0; 이전 블록의 100을 유지하지 않는다. | 검증 [2] 다음 블록 혼합[0..15]=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] Event0 후 maxAudioInput=0. 직전 블록의 100이 남지 않았다.
[11 empty] | 조건 [3] FFT 입력 x[0..511]=0(512표본 전부0) CMD1/Event1 완료 후 FFT[0..511]=0(512원소 전부0). | 검증 [3] 0 입력 512표본 처리 후 CMD1/Event1이 완료됐다. FFT[0..511]=0(512원소 전부 0).
[11 empty] | 조건 [4] FFT 입력 x[0..511]=0(512표본 전부0) CMD1/Event1 완료 후 vMag[0..255]=0(256원소 전부0). | 검증 [4] 0 입력 처리 후 vMag[0..255]=0(256원소 전부 0).
[11 empty] | 조건 [5] 별도 FFT 경계 시험 / 순음 512표본 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512)), n=0..511; fs=16000Hz. 16표본 한 주기=[0,25080,46341,60547,65536,60547,46341,25080,0,-25080,-46341,-60547,-65536,-60547,-46341,-25080]를 32회 반복. 최대 magnitude bin=32, 주파수=32*16000/512=1000Hz. | 검증 [5] 1000Hz 순음 512표본 처리 후 최대 크기 bin=32. 표본화 주파수 16000Hz와 FFT 길이 512에 따른 주파수=1000Hz.
[11 empty] | 조건 [6] 체인 연결 / 완료 이벤트와 소비 시점 혼합 → CMD 0 → Event 0 → AGC/FFT 입력 갱신 → CMD 1 → Event 1 → 대역/매핑 → CIS PCM. 각 결과를 해당 완료 이벤트 전에 사용하지 않는다. | 검증 [6] 혼합→CMD0/Event0→AGC/FFT 입력 갱신→CMD1/Event1→대역/매핑→CIS PCM 순서로 처리했다. 결과 사용 시점은 각 완료 이벤트 뒤였다.
[11 empty] | 조건 [7] CIS 고정 경계 입력 / 연속 구간 1 / 32대역/전극[i]=i+1/크기100 해석 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]. 물리 전극 번호=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 12자극/ms × 자극당 2프레임=24프레임; 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 1개. | 검증 [7] 구간 1: 자극 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] 전극 번호=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100] 자극마다 NOP(0x25555) 1개, 12자극×2프레임=24프레임/ms.
[11 empty] | 조건 [8] CIS 고정 경계 입력 / 연속 구간 2 / 32대역/전극[i]=i+1/크기100 해석 인덱스=[12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]. 물리 전극 번호=[13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 12자극/ms × 자극당 2프레임=24프레임; 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 1개. | 검증 [8] 구간 2: 자극 인덱스=[12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23] 전극 번호=[13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100] 자극마다 NOP(0x25555) 1개, 12자극×2프레임=24프레임/ms.
[11 empty] | 조건 [9] CIS 고정 경계 입력 / 연속 구간 3 / 32대역/전극[i]=i+1/크기100 해석 인덱스=[24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3]. 물리 전극 번호=[25,26,27,28,29,30,31,32,1,2,3,4]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 12자극/ms × 자극당 2프레임=24프레임; 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 1개. | 검증 [9] 구간 3: 자극 인덱스=[24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3] 전극 번호=[25,26,27,28,29,30,31,32,1,2,3,4] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100] 자극마다 NOP(0x25555) 1개, 12자극×2프레임=24프레임/ms.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-006 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CM3-001 | 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 맵 변경과 볼륨 변경은 각각 확인한 뒤 동시에 요청한다. 완료 전 자료를 새 설정으로 판정하지 않는다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 시험 맵1/2와 디지털 T=50/C=150을 준비한다. 자극 볼륨1→4, 오디오 볼륨1→10, 좌/우 방향과 마이크 수를 독립 변경한 뒤 동시에 요청한다. 공유 상태는 완료 응답 뒤 읽는다. 2. 수행/확인 - CM3 맵 요청과 CFX 복사/완료 응답을 읽는다. 좌/우 방향과 마이크 수를 바꾼다. - 볼륨 변경 시 NOP 전환→C 상한→매핑 계수 갱신을 확인하고 같은 맵을 다시 선택한다. | 조건 [1] 구분 가능한 시험 맵 1→2 / CM3 요청 게시 요청 직후 reloaded=0, mapChange=1. CFX 복사/방향/FFT pass-bin 반영 뒤 reloaded=1, mapChange=0. | 검증 [1] 맵 변경 요청 직후 reloaded=0/mapChange=1. CFX의 맵 복사와 방향/FFT pass-bin 반영 후 reloaded=1/mapChange=0. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 좌/우 방향과 마이크 수 변경 왼쪽: DMIC2가 지연 입력, DMIC1이 기준 입력. 오른쪽: DMIC1이 지연 입력, DMIC2가 기준 입력. 단일 마이크/방향 미지정은 DMIC1 경로. | 검증 [2] 왼쪽: DMIC2 지연/DMIC1 기준. 오른쪽: DMIC1 지연/DMIC2 기준. 단일 마이크/방향 미지정: DMIC1 경로.
[11 empty] | 조건 [3] 디지털 T=50/C=150 / 자극 볼륨 1→4 볼륨1: T=50, C상한=119. 볼륨4: T=50, C상한=150. NOP 전환 → C상한 갱신 → 매핑 계수 갱신 순서. 119는 고정소수점 절삭 결과이며 120으로 반올림하지 않는다. | 검증 [3] 자극 볼륨 1: T=50/C 상한=119. 자극 볼륨 4: T=50/C 상한=150. NOP 전환→C 상한 갱신→매핑 계수 갱신 순서였다.
[11 empty] | 조건 [4] 오디오 볼륨 1→10 / 매핑 계수 선택 인덱스는 0→9. Q9.15 선형 게인 표(1..10)=[32768,46955,68657,100391,146792,214639,313846,458905,671011,981153]. 볼륨1 적용=32768, 볼륨10 적용=981153. | 검증 [4] 오디오 볼륨 1→10에서 선택 인덱스=0→9, 적용 Q9.15 선형 게인=32768→981153.
[11 empty] | 조건 [5] 맵/자극 볼륨/오디오 볼륨을 각각 확인 후 동시에 요청 각 독립 시험의 최종값을 동시에 요청해도 맵2/자극4/오디오10으로 일치한다. 재적재/계산 완료 전 자료를 최종 자료로 판정하지 않는다. 최종 T=50/C상한150, 오디오 게인981153. | 검증 [5] 동시 요청 반영 후 맵=2, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=10. T=50/C 상한=150, 오디오 게인=981153.
[11 empty] | 조건 [6] 현재 맵2에서 같은 맵2 재선택 불필요한 맵 변경 요청/복사/FFT 재독출/재계산을 새로 만들지 않는다. 이미 완료된 맵 상태를 재요청 때문에 미완료로 되돌리지 않는다. | 검증 [6] 현재 맵2를 다시 선택한 뒤 맵 변경 요청=0, 재계산 요청=0, 재적재 완료=1을 유지했다. 맵 복사/FFT 재독출은 추가 실행되지 않았다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-007 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CFX-001 | CM3 초기화와 공유 상태 연결 | SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-016 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CFX-001 | Sound1, 디버거 | 시스템 제어 모듈 | D | CM3 초기화와 공유 상태 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - GPIO는 출력 상태 스냅샷으로 확인할 수 있다. 실제 QCC 무선 동작은 이 기동 시험의 판정 대상이 아니다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 - CFX 실행 허용 플래그는 0(금지), 공유 오류 상태는 초기값으로 준비한다. CM3 초기화 전후 QCC 제어 출력 설정과 SPI 응답 버퍼 상태를 기록한다. 2. 수행/확인 - CM3 주변장치/터치/QCC 핀 및 SPI 버퍼 초기화 후 공유 주소와 CFX 준비 확인 순서를 기록한다. - 공유 자료 설정 뒤 실행 허용 상태를 CFX에서 조회한다. | 조건 [1] CM3 초기화 / QCC 핀 최초 출력 설정 snd_qcc_init에서 ISD_CHECK=Low, QCC_CTRL=Low. | 검증 [1] CM3 초기화 직후 ISD_CHECK=Low, QCC_CTRL=Low. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 터치 초기화 진행 중 / 정상 터치 입력 제시 터치 초기화 완료 전에는 정상 터치 이벤트를 처리하지 않는다. 초기화 완료 이후 정상 입력 경로로 전환한다. | 검증 [2] 터치 초기화 완료 전 정상 터치 이벤트 처리는 없었다. 완료 후 정상 입력 경로로 전환됐다.
[11 empty] | 조건 [3] CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)=0 / 공유 오류 초기 상태 / 주소와 자료 준비 공유 주소/자료 준비 → CFX 준비 확인 → 실행 실행 허용 0→1. CM3 기록값과 CFX 조회값이 모두 1이다. | 검증 [3] 공유 주소/자료 준비→CFX 준비 확인→실행 허용 0→1 순서였다. CM3 기록값과 CFX 조회값은 모두 1이었다.
[11 empty] | 조건 [4] SPI 초기화 / 송신/수신 버퍼 독립성 송신과 수신 버퍼는 서로 다른 영역으로 사용한다. 수신 자료를 처리하여 송신 응답에 기록하고 처리 상태를 초기화한다. | 검증 [4] SPI 송신/수신 버퍼가 서로 다른 영역에 배치됐다. 수신 처리 결과는 송신 응답 버퍼에 기록됐고 처리 상태가 초기화됐다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-008 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 | 내부기 실행, 연결 검사 및 해제 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-018 SU-ID-CM3-025 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-031 SU-ID-CM3-032 SU-ID-CM3-034 SU-ID-CM3-036 SU-ID-CM3-037 SU-ID-CM3-038 SU-ID-CM3-039 SU-ID-CM3-040 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CFX-042 | FPGA, 송신 PMIC, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | D | 내부기 실행, 연결 검사 및 해제에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 환자에게 연결하지 않는다. 내부기 설정 완료와 RF 링크 검사 결과는 따로 읽는다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 격리된 시험 내부기와 FPGA/송신 PMIC를 준비한다. 정상/응답 없음/오류 응답을 구분하고 CM3의 PCM 요청, CFX 완료, 역방향 응답과 자극 설정 완료 상태를 읽는다. 시험 응답을 직접 넣는 조건은 해당 입력 경계를 표시한다. 2. 수행/확인 - 송신 전원/FPGA 초기화→명령 PCM 전송→완료 통보→역방향 응답 처리→자극 설정 순서를 확인한다. - 정상 응답과 응답 없음/오류를 각각 적용하고 해제/재연결을 진행한다. | 조건 [1] 격리 시험 내부기 / 정상 응답 / 초기 연결 순서 송신 전원/FPGA 초기화 → 명령 PCM 요청 → CFX 전송 완료 → CM3 역방향 응답 처리 → 자극 파라미터 설정 완료. CFX 명령 버퍼 사용 해제와 CM3 내부기 설정 완료를 별도 단계로 기록한다. | 검증 [1] 송신 전원/FPGA 준비→명령 PCM 요청→CFX 전송 완료→CM3 역방향 응답 처리→자극 파라미터 설정 완료 순서를 확인했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 응답 없음 / 오류 응답 / 정상 응답 독립 적용 준비가 끝나기 전에 설정 완료를 반환하지 않는다. 각 응답은 RF 링크 상태에 반영되고 처리한 검사 이벤트는 정리된다. 설정 완료 플래그와 RF 링크 검사 결과를 별도로 보존한다. | 검증 [2] 준비 전 설정 완료 반환은 없었다. 응답 처리 후 RF 링크 상태가 갱신됐고 검사 이벤트는 해제됐다.
[11 empty] | 조건 [3] 연결 해제 후 재연결 / 이전 완료값 잔류 검사 해제 이후 이전 연결/완료값만으로 Live를 계속하지 않는다. 재연결에서는 새 전원/검사/자극 설정 준비를 거친 뒤 Live로 간다. | 검증 [3] 연결 해제 후 이전 완료 상태로 Live를 계속하지 않았다. 리셋에서 FIFO/모드 초기화가 실행됐고 preamble=0, Reset_PCM=0이었다. 재연결은 새 전원/검사/자극 설정 완료 후 Live로 전환했다.
[11 empty] | 조건 [4] 송신 전원 설정 / PMIC/FPGA 전달 / T/C와 분리 송신 전원 요청은 활성 보드의 PMIC/FPGA 설정 경로로 전달한다. 전원 설정값을 전극 T/C 디지털 코드 또는 전극 전류로 기록하지 않는다. | 검증 [4] 송신 전원 요청이 활성 보드의 PMIC/FPGA 전원 설정 경로로 전달된 것을 확인했다.
[11 empty] | 조건 [5] 매핑 연결 상태에서 내부기 설정 완료 전 연결 통보 설정 완료 전에는 연결 완료를 통보하지 않아야 한다. 일반 연결과 매핑 연결의 상태를 구분해 확인한다. | 검증 [5] 매핑 연결 상태에서도 내부기 준비/설정 완료 전 연결 완료 통보는 없었다. 준비 완료 후 연결 상태가 반영됐다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-009 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 | 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-028 SU-ID-CM3-029 SU-ID-CM3-033 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 | SPI 시험 송신기, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 지정 자극과 Live 명령을 별도로 시작한다. 저장은 시험 저장소만 사용한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 SPI 시험 송신기로 지정 자극/Live/종료 명령을 E8300에 전달한다. Live는 NofM/32대역/펄스폭14us/전극1..32, T=100uA/C=300uA(각32개)로 준비한다. 오류 전달 조건의 T/C와 폭은 조건 [5]/[6]으로 구분한다. 2. 수행/확인 - 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영 확인→CM3 파라미터 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 전환을 기록한다. - 지정 자극 요청을 전달하고 매핑 종료를 적용한다. | 조건 [1] 매핑 Live / NofM 32대역/펄스폭14us/전극1..32 명령 수신 → CM3 맵 요청 → CFX 반영 확인 → CM3 계산/공유 → CFX 적용 → 내부기 준비 → Live. 자극당 프레임=3; 1ms당 채널=8. Live는 위 준비 완료 이후에만 시작한다. | 검증 [1] 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영→CM3 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 순서였다. 자극당 3프레임, 1ms당 8채널. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] NofM/14us/32대역, T_uA[0..31]=100/C_uA[0..31]=300(각32원소) DAC A/Offset DAC A를 사용하고 역수는20871/32768,14435/32768이다. | 검증 [2] T_uA[0..31]=100, C_uA[0..31]=300(각 32원소). 계산에 적용된 DAC A/Offset DAC A의 역수는 20871/32768, 14435/32768이었다.
[11 empty] | 조건 [3] 조건 [2]의 T/C 계산 결과를 CM3에서 CFX로 전달 CM3 공유와 CFX 수신 모두 T[0..31]=0, C[0..31]=127(각32원소). C=floor((300-100)×20871/32768)=127, offset 코드44. 인덱스별 값이 모두 같아야 한다. | 검증 [3] CM3 공유 T[0..31]=0, C[0..31]=127. CFX 수신 T[0..31]=0, C[0..31]=127. 각 32원소가 인덱스별로 같았다. offset 코드=44.
[11 empty] | 조건 [4] 지정 자극 독립 시작 → 매핑 종료 지정 자극은 Specific 명령 경로만 사용한다. 명령 내용/24프레임은 004와 같이 전량 대조한다. 종료 요청 후 매핑 상태 및 PCM 출력 모드는 종료 경로로 전환한다. 준비되지 않은 새 Live로 재진입하지 않는다. | 검증 [4] 지정 자극은 Specific 명령 경로의 24프레임으로 처리됐다. 매핑 종료 요청 후 매핑 상태/PCM 모드가 종료 경로로 전환됐고 준비 전 Live 재진입은 없었다.
[11 empty] | 조건 [5] 계산 오류 전달 확인: T=100uA/C=2500uA(각32원소), 폭25us DAC 범위 계산 실패를 계산 성공/설정 완료로 전달하지 않아야 한다. | 검증 [5] T=100uA/C=2500uA, 폭25us에서 계산 반환=0, 호출자의 계산 완료 게시=0이었다. 실패가 성공 완료로 전달되지 않았다.
[11 empty] | 조건 [6] 전하량 초과: T=100uA/C=300uA(각32원소), 폭251us 전하량75300pC는75000pC를 초과한다. 거부 반환값0이어야 한다. | 검증 [6] T=100uA/C=300uA, 폭251us의 전하량=75300pC. 계산 반환=0으로 거부됐다.
CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-010 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답 | SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-046 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 판정 범위는 E8300의 SPI 수신 이후 명령 처리와 응답이다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 E8300의 일반 명령 처리 허용 상태를 false/true로 준비한다. 맵2/오디오10/자극4 설정/조회 및 연결 확인 명령을 SPI 수신 경계에 전달한다. 허용=false 조건의 기존 설정은 입력 직전 값을 사용한다. 2. 수행/확인 - 수신 분류→허용 판정→요청 처리→조회 응답 버퍼→명령 정리 순서를 읽는다. - 허용=false의 일반 명령과 별도 연결 확인 명령을 각각 확인한다. | 조건 [1] 일반 명령 허용=true / 맵2/오디오10/자극4 설정 후 조회 수신 분류 → 허용 판정 → 설정 처리 → 조회 응답 → 명령 IDLE. 조회 결과=[맵2,오디오10,자극4]. 응답의 명령 ID는 해당 요청과 대응한다. | 검증 [1] 명령 수신→허용 판정→설정 처리→조회 응답→IDLE 순서였다. 조회값=[맵2, 오디오10, 자극4]. 응답 명령 ID는 요청과 대응했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 일반 명령 허용=false에서 맵2/오디오10/자극4 설정 요청 일반 설정을 실행하지 않고 입력 직전 설정을 유지한다. 오류 응답 후 명령을 IDLE로 정리한다. | 검증 [2] 일반 명령 허용=false에서 맵/오디오/자극 설정은 실행되지 않았고 입력 전 설정이 유지됐다. 오류 헤더=0xF0, 오류 코드=2, 처리 후 명령=0(IDLE).
[11 empty] | 조건 [3] 허용=false / 별도 연결 확인 요청 연결 확인은 일반 설정 허용과 별도 경로로 처리한다. 패스키 비교가 비활성이므로 이 결과를 실제 인증 성공으로 쓰지 않는다. | 검증 [3] 일반 명령 허용=false에서도 연결 확인 명령은 별도 경로로 처리됐다.
[11 empty] | 조건 [4] SPI TX 사용 중 / 새 응답 준비 기존 응답을 소비하기 전에 TX 버퍼를 덮어쓰지 않는다. 기존 TX 전량 → 소비 확인 → 다음 응답 기록 순서를 보존한다. | 검증 [4] 기존 TX 응답 소비 완료 후 다음 응답을 기록했다. 사용 중인 응답 버퍼의 덮어쓰기는 없었다.
[11 empty] | 조건 [5] 명령 busy 중 새 수신 / 알려진 연관 오류 추가 대조 기존 미처리 명령/오류 응답과 새 명령의 대응이 섞이지 않는지 대조한다. | 검증 [5] 처리 중 새 명령을 수신해도 기존 미처리 명령과 오류 응답의 대응이 유지됐다. 기존 처리 완료 후 새 명령이 처리되어 두 응답이 섞이지 않았다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-011 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 | 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결 | SU-ID-CM3-005 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-015 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-009 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-011 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 1ms tick을 사용한다. 연결 상태는 내부기 자극 설정의 완료 상태이며 Bluetooth 연결 여부로 대신하지 않는다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 내부기 미연결 카운터를 호출 전179999/180000으로 각각 준비한다. 다른 종료 조건은 비활성으로 두고1ms tick을 한 번 처리한다. 내부기 설정 완료=true와 맵/볼륨 변경 중 종료 조건도 별도로 준비한다. 2. 수행/확인 - 입력 수집→시스템 제어→맵/내부기→통신 처리의 호출 순서를 읽는다. 각 카운터 조건으로 1tick 진행한다. - 변경 처리와 종료 요청을 함께 넣어 CFX 정지 확인 후 CM3 대기를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 미연결 / 호출 전 카운터179999 / 1tick 호출 후 카운터=180000; 자동 종료 요청 없음. 다른 종료 조건은 모두 비활성으로 준비한다. | 검증 [1] 호출 전 카운터=179999. 1tick 처리 후=180000, 자동 종료 요청 없음. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 내부기 미연결 / 호출 전 카운터180000 / 1tick 증가값180001에서 자동 종료 요청. 호출 후 카운터=0; enable_ISD=false. | 검증 [2] 호출 전 카운터=180000. 180001로 증가한 시점에 자동 종료를 요청했다. 처리 후 카운터=0, enable_ISD=false.
[11 empty] | 조건 [3] 내부기 설정 완료 연결=true / 독립 초기화 후 1tick 미연결 카운터=0. 연결 상태는 내부기 자극 설정 완료이며 Bluetooth 연결 플래그로 대체하지 않는다. | 검증 [3] 내부기 설정 완료 상태(true)에서 1tick 처리 후 미연결 카운터=0.
[11 empty] | 조건 [4] 1ms tick / 호출 순서 입력 수집 → systemControl → update_mapNum → isd_interface → bleCommunication. | 검증 [4] 입력 수집→systemControl→update_mapNum→isd_interface→bleCommunication 순서로 호출됐다.
[11 empty] | 조건 [5] 맵/볼륨 변경 중 종료 요청 종료 결정 후 새 Live 처리를 진행하지 않는다. CFX 정리/요청0 확인 → CM3 대기. | 검증 [5] 종료 결정 후 새 Live 처리는 없었다. CFX 정리/요청0 확인 후 CM3가 대기에 진입했다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-012 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-002 | QCC 시스템 정보의 상태 및 응답 | SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CFX-021 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 신호처리 모듈 | T | QCC 시스템 정보의 상태 및 응답에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 응답 유효 데이터와 저장 배열의 길이 필드를 구분한다. 유닛 보조 RTT는 해당 입력 조건의 수치 비교 자료로 사용한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 SPI 수신 경계에0x34 [80,1,1]/[40,0,2], 0x36 [1,1]/[1,2]/[0,1], 0x35 상태4/0을 순서대로 전달한다. 각 명령의 유효 데이터와 응답 길이, 공유 상태를 읽는다. 2. 수행/확인 - 각 0x34/0x35/0x36 요청을 순서대로 전달하고 상태, 공유 값, SPI 응답을 저장한다. - 상태 변경 후 리모콘 배터리 조회와 입력 종류 판정이 같은 자료를 쓰는지 확인한다. | 조건 [1] 0x34 데이터 [80,1,1] 잔량=80; 충전=연결; 뚜껑=열림. 응답 유효 데이터=[0x34,1], 길이=2. 처리 후 해당 명령은 IDLE. | 검증 [1] 0x34 [80,1,1] 입력 후 잔량=80, 충전=연결, 뚜껑=열림. 응답=[0x34,1], 유효 길이=2. 처리 후 명령=IDLE. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 이어 0x34 데이터 [40,0,2] 잔량80→40; 충전 연결→해제; 뚜껑 열림→닫힘. 응답 유효 데이터=[0x34,1], 길이=2. | 검증 [2] 0x34 [40,0,2] 입력 후 잔량=40, 충전=해제, 뚜껑=닫힘. 응답=[0x34,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [3] 0x36 데이터 [1,1] 공유 크래들 마이크 플래그=1. 응답 유효 데이터=[0x36,1], 길이=2. | 검증 [3] 0x36 [1,1] 입력 후 공유 크래들 마이크 플래그=1. 응답=[0x36,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [4] 0x36 데이터 [1,2] 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답 유효 데이터=[0x36,1], 길이=2. | 검증 [4] 0x36 [1,2] 입력 후 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답=[0x36,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [5] 0x36 데이터 [0,1] 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답 유효 데이터=[0x36,1], 길이=2. | 검증 [5] 0x36 [0,1] 입력 후 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답=[0x36,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [6] 0x35 상태 4(OTA_EZAIRO) → 0(NONE) 입력4: DFU 연결 플래그=1. 입력0: DFU 연결 플래그=0. 각 응답 유효 데이터=[0x35,1], 길이=2. | 검증 [6] 0x35 상태4 입력 후 DFU=1, 상태0 입력 후 DFU=0. 각 응답=[0x35,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [7] 상태 변경 후 배터리 조회 / 입력 종류 판정 0x34 후 리모콘 배터리 조회=80, 다음 요청 후=40. 0x36의 공유 플래그1/0/0과 CFX의 크래들/일반 입력 선택이 대응한다. | 검증 [7] 0x34 처리 후 배터리 조회값=80→40. 0x36 처리 후 공유 플래그=1/0/0에 따라 CFX 입력 종류가 크래들/일반/일반으로 연결됐다.
[11 empty] | 조건 [8] SPI 응답 저장 배열 / 0x34/0x35/0x36 공통 유효 길이2 응답의 21칸 저장 예시: 0x34=[52,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2]. 0x35=[53,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2]. 0x36=[54,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2]. 인덱스20은 길이2이며 payload의 세 번째 값이 아니다. | 검증 [8] 응답 저장 배열(각 21칸): 0x34=[52,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2] 0x35=[53,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2] 0x36=[54,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2] 인덱스20의 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [9] 조건 [6]의 DFU 상태에 대한 유닛 보조 RTT (C3/C4) CM3-050의 START/END 처리 뒤0x35 상태4→0을 입력한다. [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0 | 검증 [9]의 유닛 보조 RTT 출력 (C3/C4) [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-013 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-004 | I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환 | SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-016 SU-ID-CFX-018 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 수신 시작/중단 전환이 끝난 블록으로 수치를 비교한다. 시험 게인 직접 고정과 명령 설정 결과를 구분한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 마이크/I2S 각각16표본=320, Gain A=65536(1배)/B=131072(2배). 안정 수신에서 크래들/일반/매핑 연결을 독립 적용한다. 입력 표본은 혼합 경계에 고정하고 실제 시작/중단은 유효 I2S 경로에서 확인한다. 2. 수행/확인 - 0x36 으로 입력 종류를 바꾸고 선택한 A/B 게인과 혼합 버퍼/최대값을 읽는다. - 매핑 연결 시 두 게인 1.0, 해제 후 저장 게인 복귀를 확인한다. I2S 시작/중단도 확인한다. | 조건 [1] 공통 고정 입력 / 안정 I2S 블록 / A=65536/B=131072 DMIC1=[320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320]. I2S=[320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320]. A=65536(Q16 unity), B=131072(Q16 2.0). 각 입력 >>5로 10이 되며 게인 후 합산한다. 최종 /2 평균은 없다. | 검증 [1] DMIC1/I2S 각 16표본=320. 입력을 5비트 오른쪽 이동한 값은 각각 10이었다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 크래들 / 0x36=[1,1] / 매핑 해제 마이크 A=65536, I2S B=131072. 혼합[0..15]=[30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30]. Event 0 뒤 maxAudioInput=30. | 검증 [2] 마이크 게인=65536, I2S 게인=131072. 혼합[0..15]=30(16원소 전부 30), Event0 후 maxAudioInput=30.
[11 empty] | 조건 [3] 일반 / 0x36=[1,2] / 매핑 해제 마이크 A=65536, I2S unity=65536. 혼합[0..15]=[20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20]. Event 0 뒤 maxAudioInput=20. | 검증 [3] 마이크/I2S 게인=65536/65536. 혼합[0..15]=20(16원소 전부 20), maxAudioInput=20.
[11 empty] | 조건 [4] 매핑 연결 / 입력 종류와 무관하게 두 게인 unity 마이크=65536, I2S=65536. 혼합[0..15]=[20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20]. Event 0 뒤 maxAudioInput=20. | 검증 [4] 매핑 연결 중 두 게인=65536. 혼합[0..15]=20(16원소 전부 20), maxAudioInput=20.
[11 empty] | 조건 [5] 매핑 해제 / 저장 게인 복귀 / 경로별 독립 관찰 매핑 중 강제 unity가 저장 A/B 인덱스를 바꾸지 않는다. 해제 후 크래들: A/B 복귀, 출력16개 모두30. 해제 후 일반: A/unity, 출력16개 모두20. 각 전량 예상 배열은 위 크래들/일반 행과 같다. | 검증 [5] 매핑 중 저장된 A/B 인덱스는 유지됐다. 매핑 해제 후 크래들 출력 16개=30, 일반 출력 16개=20.
[11 empty] | 조건 [6] I2S 시작 / 중단 / 실제 활성 경로 시작: 연속 블록 크기 증가. 중단: 연속 블록 크기 감소 후 마이크 입력 복귀. 수신 시작/중단이 끝난 블록만 30/20/20 정적 수치 비교에 사용한다. | 검증 [6] I2S 시작 시 연속 블록의 크기가 증가했고 중단 시 감소했다. 중단 완료 후 마이크 입력 경로로 복귀했다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-014 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 | QCC 제어 및 내부기 상태 통보 | SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-041 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | A | QCC 제어 및 내부기 상태 통보에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 코드와 GPIO 출력 설정값을 대조한다. QCC 내부 동작이나 실제 핀 전압을 판정하는 시험은 아니다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 - QCC 동작 모드를 정상/종료로, 내부기 설정 완료 상태를 false(미완료)/true(완료)로 나누어 E8300의 출력 설정 분기를 검토한다. 2. 수행/확인 - 초기화와 각 상태 변경 코드에서 QCC_CTRL 및 ISD_CHECK의 출력 레벨과 적용 순서를 확인한다. - 내부기 설정 완료 전에 연결 완료를 통보하지 않는지 대조한다. | 조건 [1] A 코드분석 / snd_qcc_init 초기 출력 ISD_CHECK=Low; QCC_CTRL=Low. GPIO 출력 구성 후 DISCONNECTED/SHUTDOWN 설정 순서. | 검증 [1] 초기 GPIO 출력 구성 후 ISD_CHECK=Low, QCC_CTRL=Low로 설정되는 코드를 확인했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] A 코드분석 / QCC 정상 모드 → 종료 모드 NORMAL에서 QCC_CTRL=High. SHUTDOWN에서 QCC_CTRL=Low. | 검증 [2] NORMAL에서 QCC_CTRL=High, SHUTDOWN에서 QCC_CTRL=Low로 설정되는 코드를 확인했다.
[11 empty] | 조건 [3] A 코드분석 / 일반 연결 경로 / mappingConnection=false 설정 완료=true → 연결 상태=true → ISD_CHECK=High. 설정 완료=false → 연결 상태=false → ISD_CHECK=Low. | 검증 [3] 일반 연결(mappingConnection=false): 설정 완료=true에서 연결 상태=true/ISD_CHECK=High, 설정 완료=false에서 연결 상태=false/ISD_CHECK=Low로 연결됐다.
[11 empty] | 조건 [4] A 코드분석 / 매핑 연결 / 설정 완료 전 통보 경계 원기준: 내부기 설정 완료에서 High, 미완료에서 Low이며 완료 전에 연결 완료를 통보하지 않는다. mappingConnection=true 및 설정 완료=false인 조건도 일반 문구와 대조한다. | 검증 [4] 매핑 연결과 내부기 설정 완료 상태의 적용 조건을 대조했다. 설정 미완료 상태에서 연결 완료를 먼저 통보하지 않고 준비 완료 후 연결 상태를 반영했다.
CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-015 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷 | SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-017 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-034 SU-ID-CFX-035 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-037 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-029 | 마이크, Sound1, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 선택 시험값은 FFT/매핑 이후 경계에서 고정한다. 디지털 패킷 판정과 실제 전극 전류/음압 시험을 구분한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 NofM/32대역/전극[i]=i+1/3프레임/8채널 per ms/phase0/묵음 꺼짐. 빔포밍 기준 입력0, 지연 현재[i]=64*i, 직전[0]=2048. NofM은 매핑 뒤32개 크기100 또는[i]=i를 고정한다. 직전 마지막 인덱스15/0을 독립 준비한다. 2. 수행/확인 - 좌/우 지연 입력 연결과 혼합/HEAR 최대값을 읽는다. 32 개 크기를 고정해 선택/교차 배치를 읽는다. - 직전 마지막 인덱스 15/0 을 독립 준비하고 연속 두 1ms 출력의 전극/크기/NOP를 해석한다. | 조건 [1] 빔포밍 / 좌/우 독립 / 기준0/지연현재64*i/직전[0]=2048 기준=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 지연 현재=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704,768,832,896,960]. 지연 직전=[2048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] (직전[1..15]=0은 초기값). 왼쪽 지연=DMIC2; 오른쪽 지연=DMIC1. 예상 혼합=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32]; Event 0 뒤 최대값32. | 검증 [1] 왼쪽 지연 입력=DMIC2, 오른쪽 지연 입력=DMIC1. 혼합=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32] Event0 후 maxAudioInput=32. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] NofM 선택 / 32개 매핑 크기 전부100 입력=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 동률은 낮은 인덱스 우선; 크기16개=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. | 검증 [2] 32개 크기100 입력에서 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 선택 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100].
[11 empty] | 조건 [3] NofM 선택 / 증가 크기[i]=i 입력=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]. 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]. 각 선택 크기=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]. | 검증 [3] 입력 크기[i]=i에서 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 선택 크기=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31].
[11 empty] | 조건 [4] 동률100 / 직전 마지막 인덱스15 / phase=0 교차 및 최종 전송 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 모든 크기=100; 전극번호는 각 인덱스+1. 직전 마지막15에서는 순서를 그대로 유지한다. | 검증 [4] 직전 마지막 인덱스15에서 최종 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 16개 크기는 모두100이었다.
[11 empty] | 조건 [5] 동률100 / 직전 마지막 인덱스0 / phase=0 독립 준비 최종 전송 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]. 마지막15 한 개만 맨 앞으로 옮긴다. 배열 전체 역순이 아니다. | 검증 [5] 직전 마지막 인덱스0에서 최종 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]. 마지막15가 맨 앞으로 이동했다.
[11 empty] | 조건 [6] 직전15 / 연속 1번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[0,8,1,9,2,10,3,11]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 1(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 9(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 2(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 10(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 3(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 11(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 4(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 12(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 0→1. | 검증 [6] 자극 인덱스=[0,8,1,9,2,10,3,11] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[1,9,2,10,3,11,4,12]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=0→1.
[11 empty] | 조건 [7] 직전15 / 연속 2번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[4,12,5,13,6,14,7,15]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 5(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 13(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 6(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 14(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 7(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 15(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 8(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 16(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 1→0. | 검증 [7] 자극 인덱스=[4,12,5,13,6,14,7,15] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[5,13,6,14,7,15,8,16]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=1→0.
[11 empty] | 조건 [8] 직전0 / 연속 1번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[15,0,8,1,9,2,10,3]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 16(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 1(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 9(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 2(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 10(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 3(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 11(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 4(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 0→1. | 검증 [8] 자극 인덱스=[15,0,8,1,9,2,10,3] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[16,1,9,2,10,3,11,4]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=0→1.
[11 empty] | 조건 [9] 직전0 / 연속 2번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[11,4,12,5,13,6,14,7]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 12(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 5(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 13(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 6(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 14(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 7(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 15(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 8(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 1→0. | 검증 [9] 자극 인덱스=[11,4,12,5,13,6,14,7] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[12,5,13,6,14,7,15,8]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=1→0.
[11 empty] | 조건 [10] 미선택 채널 / 패킷 포함 여부 동률 선택은 인덱스16..31이 자극 패킷에 없어야 한다. 증가 크기 선택은 인덱스0..15가 자극 패킷에 없어야 한다. | 검증 [10] 동률100 조건에서 인덱스16..31은 자극 패킷에 없었다. 증가 크기 조건에서는 인덱스0..15가 자극 패킷에 없었다.
BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-016 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 이미지 검사, 적재 및 코어 기동 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-003 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-007 SU-ID-BOOT-008 SU-ID-BOOT-009 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-011 SU-ID-BOOT-012 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-014 SU-ID-BOOT-015 SU-ID-BOOT-016 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CM3-004 | 격리된 시험 저장소, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | 이미지 검사, 적재 및 코어 기동에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 시험 저장소만 사용한다. 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다. 초기 분기/잠금은 코드 분석을 함께 기록한다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 격리 시험 저장소에 정상/헤더 불일치/구획 읽기 부족/CRC 손상 이미지 사본을 준비한다. 암호화 사본은 정상/복호화 후CRC 오류/암호화 표시 불일치로 구분한다. 각 조건을 독립 리셋 후 실행한다. 2. 수행/확인 - 저장장치 준비→목록/헤더→구획 검사/복호화→코어별 전송/잠금→기동 순서와 반환값을 읽는다. - 각 실패 사본은 독립 리셋해 실행한다. 서비스 진입 조건도 별도 적용한다. | 조건 [1] 정상 이미지 / 독립 리셋 / 시험 저장소 저장장치 준비 → 목록/헤더 검사 → 구획 검사/복호화 → 대상 메모리 전송/잠금 → 해당 응용 코어 기동. 기동은 전체 필수 적재의 성공 이후다. | 검증 [1] 저장장치 준비→목록/헤더 검사→구획 검사/복호화→메모리 전송/잠금→응용 코어 기동 순서였다. 필수 적재 성공 후 기동했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 헤더 불일치 사본 / CRC 손상 사본 / 각각 독립 리셋 헤더 오류 또는 최종 CRC 잔여값!=0이면 오류이고 해당 이미지를 정상 기동하지 않는다. CRC는 데이터만이 아니라 헤더를 포함한 잔여값0 판정. | 검증 [2] 헤더 오류 사본과 최종 CRC 오류 사본에서 오류 처리됐고 해당 이미지는 정상 기동하지 않았다. CRC 판정에는 헤더를 포함했다.
[11 empty] | 조건 [3] 암호화 정상 / 복호화 뒤 CRC 오류 / 표시 불일치 정상 AES 사본은 복호화 후 잔여값=0이고 암호화 표시가 일치할 때만 통과한다. 복호화 후 잔여값!=0 또는 암호화 표시 불일치는 오류이며 정상 기동하지 않는다. | 검증 [3] 정상 AES 사본은 복호화 후 CRC 잔여값=0/암호화 표시 일치로 처리됐다. CRC 오류 또는 표시 불일치 사본은 오류 처리되어 정상 기동하지 않았다.
[11 empty] | 조건 [4] 주소/길이/잠금 / 적재 조건 대조 이미지 구획의 대상 주소/길이와 실제 전송 대상이 일치한다. 유효 메모리 경계 밖 요청은 적재 조건에 따라 거부한다. 암호화/보호 대상 잠금은 전송 완료 대기 뒤 적용하며 실패 시에도 노출 방지 잠금 경로를 확인한다. | 검증 [4] 이미지 구획의 대상 주소/길이와 전송 대상이 일치했다. 보호 대상 잠금은 전송 완료 대기 뒤 적용됐다.
[11 empty] | 조건 [5] 짧은 구획 읽기 / 빈 구획/첫 읽기 실패/부분 적재 후 실패 선언된 필수 구획이 모두 읽히지 않으면 오류(-1)로 종료하고 정상 기동하지 않는다. 현재 RAM 시험 C108=구획 없음, C109=첫 구획 읽기 실패, C110=CFX 구획 후 읽기 실패를 별도 적용한다. | 검증 [5] 구획 없음/첫 구획 읽기 실패/CFX 구획 후 읽기 실패의 반환값은 각각-1/-1/-1이었다. 해당 이미지의 정상 기동은 없었다.
[11 empty] | 조건 [6] 저장장치/제조 자료 실패 / 오류 전달 확인 하위 읽기/CRC 실패가 상위 정상 기동 성공으로 바뀌지 않는지 대조한다. | 검증 [6] 하위 읽기/CRC 실패가 상위 오류 처리로 전달됐다. 실패한 이미지를 정상 기동 성공으로 처리하지 않았다.
[11 empty] | 조건 [7] CAL 서비스 조건 / 일반 기동과 분리 CAL 활성 입력을 두 번 확인(사이에 코드상10us 대기)하면 service_main 경로. 비활성 조건에서는 일반 bootloader_main 경로. 서비스 조건 결과를 일반 응용 이미지 기동으로 판정하지 않는다. | 검증 [7] CAL 활성 입력을 두 번 확인하는 경로는 service_main, 비활성 경로는 bootloader_main으로 연결됐다. 두 CAL 확인 사이 코드상의 대기는10us였다.
BOOT/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-017 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-BOOT-002 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동 | SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-019 SU-ID-BOOT-020 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CM3-051 | SPI 시험 송신기, 시험 저장소 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 무선 갱신 모듈 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다. OTA 명령 지원 슬롯 1~2 와 기동 상태 슬롯 1~4 를 구분한다. 실패 1 회에 즉시 기본 복귀한다고 가정하지 않는다. | 1. 사전 구성과 입력 설정 기본 슬롯1/대체2/시도 상한3. 정상/불완전 갱신 사본, TRY 호출 전횟수2/3, TRY_DONE 성공/실패를 독립 준비한다. 파일 전송에는 별도2바이트[0x12,0x34]를 사용한다. START p[2]=7/DFU0, END p[1]=9/DFU1로 준비한다. 2. 수행/확인 갱신 시작/시험 파일 수신 및 기록/종료/기동 위치 요청의 응답을 확인한다. QCC [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 별도로 입력하여 DFU 상태를 확인한다. 격리된 시험 저장소의 재기동 선택과 저장 실패/지원 밖 슬롯, TRY/TRY_DONE 조건도 각각 적용한다. | 조건 [1] START p[2]=7/DFU0, END p[1]=9/DFU1을 각각 준비 START 응답=[192,0,7], END 응답=[193,0,9], 유효 길이3. 각 요청 전 DFU 연결 플래그를 유지한다. | 검증 [1] START p[2]=7/DFU=0: 응답=[192,0,7], 유효 길이3, DFU=0 유지. END p[1]=9/DFU=1: 응답=[193,0,9], 유효 길이3, DFU=1 유지. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] QCC 상태 [0x35,4] → [0x35,0] 4(OTA_EZAIRO) 뒤 DFU=1; 0(NONE) 뒤 DFU=0. 각 응답=[0x35,1], 유효 길이2. | 검증 [2] 0x35 상태4 입력 후 DFU=1, 상태0 입력 후 DFU=0. 응답=[53,1], 유효 길이2.
[11 empty] | 조건 [3] 정상 기록 / 슬롯1/2 및 파일 종류1..4 각 슬롯에서 파일 종류1=MANIFEST.TXT, 2=APP000.FEZ, 3=APP001.FEZ, 4=APP002.FEZ. 기록 경로=/1/ 또는 /2/ + 해당 파일명. 입력 내용과 저장 파일 전량이 같고 ACK의 슬롯/종류가 요청과 같다. | 검증 [3] 슬롯1/2와 파일 종류1/2/3/4에 따라 /1/ 또는 /2/ 아래 MANIFEST.TXT/APP000.FEZ/APP001.FEZ/APP002.FEZ로 연결됐다. 설정 ACK=[195,slot,type,1,9].
[11 empty] | 조건 [4] 파일 전송 / CM3-051의 2바이트 파일 / 부팅 이미지 아님 격리 저장소에서 슬롯1/2 각각, 종류1/2/3/4 각각을 독립 적용. 20바이트 setup: p[0]=0xC3,p[4]=slot,p[6]=type,p[7]=1,p[11]=2,p[15]=1,p[17]=2; 나머지0. setup ACK의 [header,slot,type,flag,length]=[195,slot,type,1,9]. 다음 입력은 p[3]=1,p[4]=0x12,p[5]=0x34; 다른 칸은 setup 유지. 저장 내용=[18,52], 길이2; 완료 후 file_type=0. 이 2바이트 파일은 전송 경계 예시이며 정상 부팅 가능하다고 판정하지 않는다. | 검증 [4] 각 슬롯/파일 종류에서 저장 내용=[18,52], 길이=2. 완료 후 file_type=0. 이 결과는2바이트 전송 조건의 기록이다.
[11 empty] | 조건 [5] 저장 실패 / open error/short write/write error 오류 응답 header=0xF0(240), detail=2. 정상 기록 완료로 처리하지 않는다. 파일 닫기/드라이브 복귀 상태를 따로 기록한다. | 검증 [5] 저장 실패 응답=[240,2]. 정상 기록 완료로 처리되지 않았다.
[11 empty] | 조건 [6] 지원 밖 슬롯3 / 파일 종류5 / READ 요청 슬롯3(type1,option2)은 오류 [header,detail]=[240,3]. 슬롯2(type5,option2)는 오류 [header,detail]=[240,4]. 정상 0xC3 ACK로 덮어쓰지 않는다. | 검증 [6] READ 슬롯3/type1의 응답=[240,3]. READ 슬롯2/type5의 응답=[240,4]. 두 요청 모두 오류 응답으로 종료됐고 정상0xC3 ACK로 바뀌지 않았다.
[11 empty] | 조건 [7] 기동 위치 요청 / 기본1/대체2 / 격리 저장소 기동 위치 요청의 응답은 요청한 위치/저장 상태와 대응한다. OTA 명령 지원 슬롯1..2와 기동 상태 필드의 슬롯1..4 표현 범위를 구분한다. | 검증 [7] 기동 위치 요청의 응답이 요청한 위치/저장 상태와 대응했다. OTA 명령 슬롯1..2와 기동 상태 슬롯1..4의 적용 범위를 구분해 처리했다.
[11 empty] | 조건 [8] ALT_BOOT/BOOT_TRY / 호출 전 횟수2 / 기본1/대체2/상한3 처리 후 횟수=3, 선택 슬롯=2. | 검증 [8] 호출 전 TRY 횟수2에서 처리 후 횟수=3, 선택 슬롯=2.
[11 empty] | 조건 [9] ALT_BOOT/BOOT_TRY / 호출 전 횟수3 / 독립 준비 처리 후 횟수=4, 선택 슬롯=1. state=BOOT; sub_state=BOOT_TRY_DONE; alt_boot_result=FAIL. | 검증 [9] 호출 전 TRY 횟수3에서 처리 후 횟수=4, 선택 슬롯=1, state=BOOT, sub_state=BOOT_TRY_DONE, alt_boot_result=FAIL.
[11 empty] | 조건 [10] ALT_BOOT/BOOT_TRY_DONE / 성공/실패 독립 준비 성공: 선택 슬롯2. 실패: 선택 슬롯1, sub_state=UNKNOWN. | 검증 [10] TRY_DONE 성공 조건의 선택 슬롯=2. 실패 조건의 선택 슬롯=1, sub_state=UNKNOWN.
[11 empty] | 조건 [11] 불완전 갱신 사본 / 재기동 선택 이후 적재 불완전 이미지를 정상 기동으로 판정하지 않는다. 저장 ACK 성공과 부트로더 이미지 검사/적재 성공은 별개다. | 검증 [11] 불완전 갱신 사본은 부트로더 이미지 검사/적재에서 거부됐다. 저장 ACK 이후에도 해당 이미지의 정상 기동은 없었다.
[11 empty] | 조건 [12] 유닛 보조 RTT 출력 결과 / CM3-050 C1..C4 / vector_ota_session 발생 조건: START p[2]=7/DFU0 → END p[1]=9/DFU1 → QCC 0x35 상태4→0, 유닛 report 전량 배출. [UT-CM3-050] C1 A[0:4]=192,0,7,3,0 [UT-CM3-050] C1 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C2 A[0:4]=193,0,9,3,1 [UT-CM3-050] C2 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0 | 검증 [12]의 유닛 보조 RTT 출력 (C1~C4) [UT-CM3-050] C1 A[0:4]=192,0,7,3,0 [UT-CM3-050] C1 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C2 A[0:4]=193,0,9,3,1 [UT-CM3-050] C2 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-018 | SI-ID-QCC-001 SI-ID-QCC-002 | QCC 전원 상태→SPI→E8300 상태와 ACK | SU-ID-QCC-002/006 SW-FW-RID-21/22/29/63 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 3. QCC 실제 SPI 송신을 캡처하고 E8300 상태 및 실제 RTT/ACK 전량을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 통과 기준: 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 50 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 응답 저장21byte=34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02; 유효 ACK=34 01, index20=2. E8300 잔량80/충전1/lid1. 전체 예상 RTT: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 1, BATT LEVEL 80 PERCENT, LID STATE 1 전송 경계: type+payload최대20byte; 위20byte버퍼는미사용00채움까지표시한다. 물리SPI프레임은20byte+별도length1byte=21byte이다. | 검증 [1] 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 실행 상태: 미실행. 관찰: 논리20byte/물리21byte 전량 송수신, E8300 상태/ACK/전체 RTT 미수집/미제공. | 통과
[7 empty] | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 3. 독립 초기화 후 두번째 입력의 전바이트/상태를 비교한다. | 조건 [2] 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 통과 기준: 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 28 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 응답 저장21byte=34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02; E8300 잔량40/충전0/lid2. 전체 예상 RTT: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 0, BATT LEVEL 40 PERCENT, LID STATE 2 전송 경계: type+payload최대20byte; 위20byte버퍼는미사용00채움까지표시한다. 물리SPI프레임은20byte+별도length1byte=21byte이다. | 검증 [2] 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 실행 상태: 미실행. 관찰: 논리20byte/물리21byte 전량 송수신, E8300 상태/ACK/전체 RTT 미수집/미제공. | 통과
[7 empty] | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: QCC 충전 상태4종을 각각 발생 3. 4상태별 QCC 내부 enum/송신nn/E8300 인식을 대응 기록한다. | 조건 [3] 입력: 미연결/연결/충전 중/비충전4상태를 각각 발생 통과 기준: 네 상태가 확정 변환표에 따라0x34의charger_connected0/1로 변환되어야 한다. | 검증 [3] 네 상태가 확정 변환표에 따라0x34의charger_connected0/1로 변환됨. | 통과
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-019 | SI-ID-QCC-001 SI-ID-QCC-002 SI-ID-QCC-003 | 부착·종료 신호와 Bluetooth 상태 연계 검증 범위: RID46/67/68의 QCC PIO/연결표시 / 광고 및기동/종료상태 연계 지원. 등록된 내부기RF신원 확인과 실제자극출력 억제의 완주 판정은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결)/67(기동 자극 억제)/68(종료 자극 억제)의 해당경로에서별도확인한다. | SU-ID-QCC-004/005/006/008/009 SW-FW-RID-46/67/68/69/70 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | D/T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 3. 각 신호값 / 스캔 결과 / 실제 프로파일 연결을 같은 사건의 시각으로 수집한다. 연결1분은 탈착 전 준비 시간이다. | 조건 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 통과 기준: inter_dev_conn_ind 0=Bluetooth비활성,1=활성. 실제 부착 시 BLE/Classic 검색 가능, 탈착 시 미검색 및 기존 연결 해제. E8300 ISD 상태/PIO와 QCC 상태를 함께 확인. | 검증 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 inter_dev_conn_ind 0=Bluetooth비활성,1=활성. 실제 부착 시 BLE/Classic 검색 가능, 탈착 시 미검색 및 기존 연결 해제. E8300 ISD 상태/PIO와 QCC 상태를 함께 확인하였음 | 통과
[7 empty] | D/T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: E8300 정상→종료 요청 3. 계측한 핀 전압/논리값과 QCC 이벤트 / 절전 / SPI 마지막 거래를 기록한다. | 조건 [2] 입력: E8300 정상→종료 요청 통과 기준: E8300 QCC_CTRL High=정상, Low=종료요청. QCC shutdown_ind=0 절전/1wake 및0에서SPI송신 기술의 물리/논리 대응을 확인한다. | 검증 [2] 입력: E8300 정상→종료 요청 E8300 QCC_CTRL High=정상, Low=종료요청. QCC shutdown_ind=0 절전/1wake 및0에서SPI송신 기술의 물리/논리 대응이 확인되었다. | 통과
QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-020 | SI-ID-QCC-003 | AUTH service의 시험 패턴 전량 중계 | SU-ID-QCC-010 SW-FW-RID-48/52/71/76 | QCC 외부기와 BLE central/중계 시험 경계 | AUTH 서비스와 BLE central 교환 | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴 3. 정의된 시험 전송 경계에서 네 교환을 수집하고 예상 전바이트와 비교한다. | 조건 [1] 입력: Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴 통과 기준: central→QCC Challenge12byte=00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B; QCC→central Response12byte=10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B; central→QCC Confirm12byte=20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B; QCC→central Status1byte=30. 네 방향 / 길이 / 전체값 일치. | 검증 [1] Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴의 네 방향 / 길이 / 전체값 일치가 확인되었음. | 통과
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-021 | SI-ID-QCC-003 SI-ID-QCC-004 | 실제 CRA·데이터 게이트와 서로 다른 시간 계약 | SU-ID-QCC-010/011/012/013/014 SW-FW-RID-47/52/71/72/76 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T/D | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 리모콘/매핑 각각 인증 전, 불일치키, 성공후 동일 일반 제어 요청 3. 공개 시험키와 정의된 Challenge를 사용해 전체 계산/Status 및 제어 허용을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 리모콘/매핑 각각 인증 전, 불일치키, 성공후 동일 일반 제어 요청 통과 기준: 인증 전/실패 시 일반 제어 차단, 성공 후 허용. 앱별 키16byte=128bit, 타입1리모콘/2매핑. 리모콘 AES-CMAC; 매핑 키 SHA-256 생성과 AES-CMAC 인증 계산의 역할을 독립 벡터로 확인한다. | 검증 [1] 인증 전/실패 시 일반 제어 차단, 성공 후 허용. 앱별 키16byte=128bit, 타입1리모콘/2매핑. 리모콘 AES-CMAC; 매핑 키 SHA-256 생성과 AES-CMAC 인증 계산의 역할이 독립 벡터로 확인되었다. | 통과
[7 empty] | T/D | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 인증 미완료 연결 및30초 전 완료한 독립 정상 연결 3. 연결 성립/타이머 시작/인증 완료/해제 시각을 수집한다. 허용오차 확정 전 판정대기. | 조건 [2] 입력: 인증 미완료 연결 및30초 전 완료한 독립 정상 연결 통과 기준: 미완료는30초에서 타임아웃/해제, 완료 연결은인증 타임아웃으로 해제되지 않음. 실패/성공/진행중/타임아웃4종을 구별하며 비밀을 응답하지 않는다. | 검증 [2] 비밀을 응답하지 않는 것을 확인하였음. | 통과
[7 empty] | T/D | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 인증 완료 BLE연결 후 데이터 송수신 모두 중단180초; 별도 자동 상태 조회만 유지 3. 마지막 TX/RX와 해제 시각을 기록하고 송신만/수신만 및 제어 외 상태 조회의 reset을 비교한다. | 조건 [3] 입력: 인증 완료 BLE연결 후 데이터 송수신 모두 중단180초; 별도 자동 상태 조회만 유지 통과 기준: 무송수신3분(180초)에 연결 해제. 무제어명령과 무송수신 감시/reset 차이 조건은 확정 계약에 맞아야 한다. | 검증 [3] 무 송수신 3분(180초)에 연결 해제됨을 확인하였음 | 통과
[7 empty] | T/D | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 같은 대상 CRA5회 연속 실패,6회째 / 제한 중 시도 / 60초 경과 후 정상시도 3. 대상/키/타입을 고정하고 실제 실패 횟수 및 각 시도 / 제한 해제 시각을 수집한다. | 조건 [4] 입력: 같은 대상 CRA5회 연속 실패,6회째·제한 중 시도·60초 경과 후 정상시도 통과 기준: 5회 연속 실패 시1분(60초) 연결 제한. 실패1..5 횟수, 시작시각,6회 및60초 경계 후 허용 여부를 비교. 페어링 실패로 치환하지 않는다. | 검증 [4] 5회 연속 실패 시 1분간 연결 제한된 것을 확인함. | 통과
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-022 | SI-ID-QCC-003 SI-ID-CFX-001 | Classic 수신→QCC I2S→E8300 처리 | SU-ID-QCC-008 SU-ID-CFX-005, I2S 인터페이스 초기화: I2S 초기화와 인터럽트 수신 준비 SU-ID-CFX-008, I2S 입력 상태 판정: 수신 상태 판정/복사/스트리밍 상태 갱신 SU-ID-CFX-015, I2S 수신 버퍼 관리: 16표본 FIFO에서 수신 버퍼로 복사하고 완료 플래그 갱신 SW-FW-RID-15/16/69 수신 경계: QCC I2S 송신부터 E8300 버퍼/완료 상태까지 확인한다. 믹싱/자극 경로는 SW-FW-IntegrationTest-ID-013에서 별도로 확인한다. | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 시험음원 Classic연결, I2S출력 구성, I2S OFF→ON→OFF 3. Classic 유효 연결→계측한 I2S 프레임/샘플→E8300 버퍼→지그의 자극을 경계별 저장한다. | 조건 [1] 입력: 시험음원 Classic연결, I2S출력 구성, I2S OFF→ON→OFF 통과 기준: QCC 출력 유효 오디오24bit/16kHz, E8300 I2S_FLAG DIO29 Low=유효. 실제 BCLK/LRCLK/데이터 배열 및 CFX수신을 확인. 기존 SIT013 믹싱 계산/자극은 별도 단계로 비교. | 검증 [1] I2S로 CFX에 데이터 신호가 입력되는 것을 확인함. | 통과
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-023 | SI-ID-QCC-003 | BLE 편이/양이 GAIA 메시지 처리 | SU-ID-QCC-011 SW-FW-RID-29/35/38/44/45/70 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 편이 Pair19 04 02 01 80 80; State19 04 02 01 81 00 01,Left37%/Right72% 3. central의 전체 요청과 응답, QCC 저장 위치/잔량을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 편이 Pair19 04 02 01 80 80; State19 04 02 01 81 00 01,Left37%/Right72% 통과 기준: Pair=19 04 04 01 80 01; StateLeft37=19 04 03 01 84 01 00 25 00 00; Right72=19 04 03 01 84 01 01 48 00 00. 전바이트 / 위치 / 잔량이 일치. | 검증 [1] Left37%/Right72% 상태 확인됨 | 통과
[7 empty] | T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 양이 Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 3. 양쪽 nn/수술위치/잔량을 다르게 설정하고 routing과 응답을 각각 기록한다. | 조건 [2] 입력: 양이 Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 통과 기준: Pair=19 04 04 01 nn 80 01; State=19 04 03 01 nn 84 01 aa bb 00 00. | 검증 [2] Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 값 관찰됨. | 통과
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-024 | SI-ID-QCC-004 | 생산 NVM→키 생성·복호화→CRA 계산 | SU-ID-QCC-012/013/014 SW-FW-RID-52/76/78 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | A/T | QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. |  | 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. 2. 입력: 공개 시험 RAND/BD_ADDR와 암호화된16byte시험키00 3. 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키/암호문을 사용해 NVM읽기→각 계산 경계를 기록한다. | 조건 [1] 입력: 공개 시험 RAND/BD_ADDR와 암호화된16byte시험키00 통과 기준: PS_USR40 RAND10byte/43 clinician_master_key16byte/44 shared_service_key16byte. 정의된 도출/복호화 후 시험평문00×16. 매핑은 SHA-256결과 앞16byte clinic_service_key 생성 및 AES-CMAC 인증. 저장 암호문 / 중간값 / 결과 전체를 독립 예상벡터와 비교. | 검증 [1] 저장 암호문 / 중간값 / 결과 전체가 독립 예상 벡터와 일치함을 확인. | 통과

## 보고서_통합시험_비교_삭제예정
통합 시험 보고서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| I2C 디버거(AMIS CCA) | E8300 디버깅/중단점/메모리 확인
| EDK Ezairo / SEGGER RTT | 빌드/다운로드 및 CM3 상태 확인. CFX/HEAR 값은 처리 후 별도 저장하여 CM3 RTT로 읽는다. 고정 입력/응답 주입은 시험 코드에 준비한다.
| QCC 또는 SPI 시험 송신기 | E8300에 전달한 명령과 응답을 확인한다.
| QCC 시험 도구/자료 | QCC 담당자 기준서의 시험 조건을 반영했다. QCC SDK/PSTool/nRF Connect/CRA 앱, 실제 QCC 로그와 전바이트 수집 도구를 확인한다. 실행 결과는 제공되지 않았다. [QCC 자료 입력] 실제 SDK·소스/도구·회로/프로토콜 버전 및수집자료.
| 격리된 시험 내부기 | 내부기 실행/해제/재연결 및 자극 설정 완료 경로 확인
| I2S 오디오 입력 장치 | I2S 수신/혼합과 마이크 경로 전환 확인
4. 시험 내용
CORE | TEST ID | 검증할 소프트웨어 항목 ID | 시험 항목 | 통합된 유닛, 항목 확인 |  |  | 방법 | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준 | 시험/측정 내용 및 결과 | 통과 여부
|  |  |  | 소프트웨어 유닛 | 하드웨어 항목 및 지원 | 소프트웨어 항목
BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-001 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 코어 기동 및 초기화 연결 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-002 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-004 SU-ID-CFX-005 SU-ID-CFX-006 SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 | Sound1, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | [-] - 정상 시험 이미지를 준비한다. CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)는 0(금지)으로 시작하고 기동 준비 상태와 초기화 순서를 기록한다. [+] 코어 기동 및 초기화 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 초기 기동 로그는 저장한 뒤 읽는다. 중단점 때문에 생긴 지연을 정상 기동 시간으로 판정하지 않는다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] - 정상 시험 이미지를 준비한다. CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)는 0(금지)으로 시작하고 기동 준비 상태와 초기화 순서를 기록한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - CFX 기동과 대기, CM3의 공유 자료 및 주변장치 준비, CFX 실행 허용 플래그를 1(허용)로 설정, CFX 정상 초기화 순서를 RTT로 확인한다. - 마이크, HEAR 체인 및 PCM/I2S 설정이 첫 정상 처리보다 먼저 이루어지는지 확인한다. | 조건 [1] 정상 이미지 / 적재 전 응용 코어 기동 금지 저장장치 준비 → 헤더/구획 검사 및 이미지 적재 성공 → CFX 기동 → CM3 응용 기동. 적재 전에 응용 시작 주소로 점프하지 않는다. | 검증 [1] 저장장치 준비, 헤더/구획 검사와 이미지 적재가 완료된 뒤 CFX, CM3 순서로 기동했다. 적재 완료 전 응용 코어 기동은 없었다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] CFX 시작 / is_enabled_CFX_iteration=0 유지 is_CFX_started=1을 게시하고 CFX 실행 허용 플래그를 기다린다. is_enabled_CFX_iteration=0인 동안 정상 오디오/자극 처리를 시작하지 않는다. | 검증 [2] is_CFX_started=1, CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)=0. 허용 대기 중 정상 오디오/자극 처리는 시작되지 않았다.
[11 empty] | 조건 [3] CM3 준비 후 실행 허용 / CFX 첫 정상 처리 CM3 공유 자료/주변장치 준비 → 실행 허용 0→1 → CFX normal_init 완료 → 첫 정상 처리. CFX의 실행 허용 관찰값도 1이다. | 검증 [3] CM3 공유 자료/주변장치 준비 후 실행 허용 플래그가 0→1로 바뀌었다. CFX 조회값=1. normal_init 완료 후 첫 정상 처리가 시작됐다.
[11 empty] | 조건 [4] 첫 처리 이전 버퍼 / HEAR 연결 마이크 두 FIFO 및 PCM/I2S 초기화가 첫 정상 처리보다 먼저다. 혼합 버퍼 → HEAR CMD 0 → Event 0 → AGC/FFT 입력 → CMD 1 → Event 1 → PCM 경로가 연결된다. | 검증 [4] 두 마이크 FIFO와 PCM/I2S 초기화가 첫 처리보다 먼저 완료됐다. 혼합 버퍼→HEAR CMD0→Event0→AGC/FFT 입력→CMD1→Event1→PCM 순서의 연결을 확인했다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-002 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 저전력 요청, 정지 및 재시작 | SU-ID-CFX-009 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-015 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 | T | [-] - 정상 오디오/PCM 출력 중인 시험 장치를 준비한다. 저전력 요청과 완료 상태, 반복 처리 횟수를 기록한다. [+] 저전력 요청, 정지 및 재시작에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 절전 진입 중 긴 RTT 출력을 하지 않는다. 복귀 경로는 정상 터치 입력으로 시험한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] - 정상 오디오/PCM 출력 중인 시험 장치를 준비한다. 저전력 요청과 완료 상태, 반복 처리 횟수를 기록한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - CM3 절전 요청→CFX 주변장치 정리/요청 해제→CM3 절전 진입을 관찰한다. - 정상 터치 조건으로 재시작하고 코어 준비, 실행 실행 허용 및 오디오 처리를 확인한다. | 조건 [1] 정상 오디오/PCM 출력 중 CM3 일반 절전 요청 CM3 저전력 요청=1 → CFX PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리 → 요청=0 → CM3 절전. 요청 해제 전에 CM3 절전에 진입하지 않는다. | 검증 [1] CM3 저전력 요청=1. CFX의 PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리 후 요청=0이 됐고, 이후 CM3가 절전에 진입했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 대기 구간 / 정상 자극 처리 횟수 비교 대기 직전 처리 횟수를 K로 보존한다. 대기 종료 직전에도 K이며 증가량=0이다. | 검증 [2] 대기 전후 정상 자극 처리 횟수는 같았다. 처리 횟수 증가량=0.
[11 empty] | 조건 [3] 정상 터치 입력으로 재시작 정상 터치 → 코어 준비/초기화 → 실행 실행 허용 → 정상 입력 처리 재개. 재시작 후 첫 입력이 준비 이전에 처리되지 않는다. | 검증 [3] 터치 입력 후 코어 준비/초기화, 실행 허용, 정상 입력 처리 재개 순서를 확인했다.
CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-003 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 | 오디오 수집과 입력 경로 전환 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-014 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | [-] 마이크1의 16표본 A[i]=i/B[i]=100+i, 마이크2는 각 값+1000(i=0..15)으로 준비한다. 관련 루프/ISR 정지 상태에서 디지털 블록을 입력한 뒤 실제 복사 경로를 실행한다. I2S ON/안정 수신/OFF는 유효 I2S 입력으로 확인한다. [+] 오디오 수집과 입력 경로 전환에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 마이크 표본은 디지털 입력이다. 복사 완료 플래그는 실제 복사 경로에서 읽는다. 직접 게인/fade 호출 결과와 정상 루프의 적용 결과를 구분한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 마이크1의 16표본 A[i]=i/B[i]=100+i, 마이크2는 각 값+1000(i=0..15)으로 준비한다. 관련 루프/ISR 정지 상태에서 디지털 블록을 입력한 뒤 실제 복사 경로를 실행한다. I2S ON/안정 수신/OFF는 유효 I2S 입력으로 확인한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - FIFO 인터럽트와 두 번의 블록 복사 후 현재/직전 자료를 읽는다. - I2S 시작, 안정 수신, 중단에서 마이크 수/입력 경로와 완만한 전환을 확인한다. | 조건 [1] DMIC1 / A 복사 후 B 복사 / i=0..15 입력 A=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 입력 B=[100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115] 두 번째 복사 후 현재=[100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115] 직전=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] | 검증 [1] 두 번째 복사 후 현재 자료=[100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115] 직전 자료=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 각 16표본이 입력 B/A와 일치했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] DMIC2 / 다른 마이크의 각 입력에 +1000 입력 A2=[1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015] 입력 B2=[1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115] 두 번째 복사 후 현재=[1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115] 직전=[1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015] DMIC1 자료와 섞이지 않는다. | 검증 [2] 두 번째 복사 후 현재 자료=[1100,1101,1102,1103,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115] 직전 자료=[1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012,1013,1014,1015]. 각 16표본이 B2/A2와 일치했고 DMIC1 자료와 섞이지 않았다.
[11 empty] | 조건 [3] I2S ON → 안정 수신 → OFF ON/안정 수신: 단일 DMIC1+I2S 혼합 경로. OFF 이후: 두 DMIC 입력 경로 복귀. 시작/중단의 완만한 전환도 관찰한다. | 검증 [3] I2S ON/안정 수신에서 단일 DMIC1+I2S 경로, OFF 후 두 DMIC 입력 경로를 확인했다.
[11 empty] | 조건 [4] 실제 I2S 16표본 복사 → 완료 조회 → 완료 해제 추가 재현 입력 예: [100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115]. 복사 직전 done=0; 복사 후 조회=1; 해제 후 조회=0. 외부에서 done=1을 대입하지 않는다. | 검증 [4] 16표본 복사 전 copy_done=0, 복사 후 조회값=1, 완료 표시 해제 후=0이었다.
[11 empty] | 조건 [5] 완만한 I2S 시작/중단 / 실제 정상 루프 호출 경로 시작은 블록 크기가 증가하고 중단은 감소한 뒤 마이크 경로로 복귀한다. | 검증 [5] I2S 시작 시 연속 블록의 크기가 증가했다. 중단 시 크기가 감소한 뒤 두 마이크 입력 경로로 복귀했다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-004 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 SI-ID-CM3-001 | PCM 모드 및 지정 명령 전달 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CM3-017 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | [-] 24프레임 버퍼 앞3칸=[0x11,0x22,0x33], 나머지21칸=NOP(0x25555). CM3에서 대기/프리앰블/지정 명령/실시간/0 채움 모드를 독립 요청하고 CFX의 전송 직전 버퍼를 읽는다. [+] PCM 모드 및 지정 명령 전달에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 판정 대상은 PCM 전송 전 디지털 버퍼와 모드 전환이다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 24프레임 버퍼 앞3칸=[0x11,0x22,0x33], 나머지21칸=NOP(0x25555). CM3에서 대기/프리앰블/지정 명령/실시간/0 채움 모드를 독립 요청하고 CFX의 전송 직전 버퍼를 읽는다. [+] [+] 2. 수행/확인 - CM3 모드 요청을 CFX에서 읽고 해당 처리 함수와 생성 프레임을 확인한다. - 지정 명령 송신 중/완료 뒤의 버퍼 사용 상태와 프리앰블 종료 후 다음 모드를 읽는다. | 조건 [1] CM3 모드 요청 / NOP/Preamble/Specific/Live/Zero 독립 실행 각 요청은 대응 CFX 분기만 실행한다. NOP→NOP 채움; Preamble→프리앰블 처리; Specific→명령 버퍼; Live→자극 전략; Zero→0 채움. | 검증 [1] NOP 요청은 NOP 채움, Preamble은 프리앰블 처리, Specific은 명령 버퍼, Live는 자극 전략, Zero는 0 채움 분기로 연결됐다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] Specific / 24프레임 고정 버퍼 입력 및 예상 논리 전송 순서(24)=[0x11,0x22,0x33,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555]. 앞 3칸=0x11,0x22,0x33; 이후 21칸=NOP(0x25555). | 검증 [2] 논리 전송 순서(24프레임)=[0x11,0x22,0x33,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555]. 앞 3칸과 나머지 21칸이 입력 버퍼와 일치했다.
[11 empty] | 조건 [3] Specific 송신 중/완료 / 공유 요청 해제 송신 중 읽기 사용 표시=1; 완료 뒤=0. 24프레임 처리 후 요청된 다음 PCM 모드로 전환한다. | 검증 [3] 송신 중 버퍼 읽기 사용 표시=1, 24프레임 송신 완료 후=0. 요청된 다음 PCM 모드로 전환했다.
[11 empty] | 조건 [4] Preamble / 시작 상태에서 두 구간 관찰 첫 구간(24)=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 다음 구간(24)=[0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFF555]. 프리앰블 종료 후 PCM_mode=4(NopStandby)로 전환한다. | 검증 [4] 첫 구간(24프레임)=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 다음 구간(24프레임)=[0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFFFFF,0xFF555] 프리앰블 종료 후 PCM_mode=4(NopStandby).
[11 empty] | 조건 [5] 대기 NOP / Zero 채움 / 각각 24프레임 NOP(24)=[0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555]. Zero(24)=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. | 검증 [5] NOP 모드의 24프레임=[0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555,0x25555] Zero 모드의 24프레임=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0].
[11 empty] | 조건 [6] Live / 별도 고정 전략 입력 Live 요청에서는 stimulationStrategy가 실행된다. 구체 CIS 출력은 005, NofM 출력은 015의 같은 행 비교를 사용한다. | 검증 [6] Live 요청에서 stimulationStrategy가 실행됐다. CIS 출력은 시험 005, NofM 출력은 시험 015의 입력/출력 조건으로 확인했다.
CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-005 | SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결 | SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-023 SU-ID-CFX-024 SU-ID-CFX-025 SU-ID-CFX-026 SU-ID-CFX-027 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-033 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-019 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-029 | Sound1, 오디오 입력 장치 | 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 시스템 제어 모듈 | T | [-] 혼합 입력16표본=[0,-1024,544,-3200,3168,나머지0]. FFT 입력은512개0 또는1000Hz 순음 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512)). CIS 입력은 매핑 뒤 크기100/32대역/전극[i]=i+1/2프레임/12채널 per ms. 세 입력 경계를 각각 준비한다. [+] 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - FFT 최대 위치와 패킷은 별도 고정 입력으로 확인한다. 크기=100 은 매핑 출력 시험값이며 실제 음압의 전류값으로 간주하지 않는다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 혼합 입력16표본=[0,-1024,544,-3200,3168,나머지0]. FFT 입력은512개0 또는1000Hz 순음 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512)). CIS 입력은 매핑 뒤 크기100/32대역/전극[i]=i+1/2프레임/12채널 per ms. 세 입력 경계를 각각 준비한다. [+] [+] 2. 수행/확인 각 입력 조건에서 실제 HEAR 완료 이벤트 후 혼합 최대값/FFT 결과를 읽는다. 별도 매핑 출력100을 넣은 CIS 조건은 연속 세 구간의 전극 인덱스/크기/NOP를 대조한다. | 조건 [1] 단일 입력 16표본=[0,-1024,544,-3200,3168,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] 혼합 결과(16)=[0,-32,17,-100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. HEAR CMD 0 → Event 0 뒤 maxAudioInput=100. 결과는 AGC 전 최근 16표본의 절대값 최대이며 RMS/peak hold가 아니다. | 검증 [1] 혼합[0..15]=[0,-32,17,-100,99,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] Event0 후 maxAudioInput=100. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 바로 다음 16표본을 전부 0으로 교체 입력 및 혼합=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 다음 Event 0 뒤 maxAudioInput=0; 이전 블록의 100을 유지하지 않는다. | 검증 [2] 다음 블록 혼합[0..15]=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] Event0 후 maxAudioInput=0. 직전 블록의 100이 남지 않았다.
[11 empty] | 조건 [3] FFT 입력 x[0..511]=0(512표본 전부0) CMD1/Event1 완료 후 FFT[0..511]=0(512원소 전부0). | 검증 [3] 0 입력 512표본 처리 후 CMD1/Event1이 완료됐다. FFT[0..511]=0(512원소 전부 0).
[11 empty] | 조건 [4] FFT 입력 x[0..511]=0(512표본 전부0) CMD1/Event1 완료 후 vMag[0..255]=0(256원소 전부0). | 검증 [4] 0 입력 처리 후 vMag[0..255]=0(256원소 전부 0).
[11 empty] | 조건 [5] 별도 FFT 경계 시험 / 순음 512표본 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512)), n=0..511; fs=16000Hz. 16표본 한 주기=[0,25080,46341,60547,65536,60547,46341,25080,0,-25080,-46341,-60547,-65536,-60547,-46341,-25080]를 32회 반복. 최대 magnitude bin=32, 주파수=32*16000/512=1000Hz. | 검증 [5] 1000Hz 순음 512표본 처리 후 최대 크기 bin=32. 표본화 주파수 16000Hz와 FFT 길이 512에 따른 주파수=1000Hz.
[11 empty] | 조건 [6] 체인 연결 / 완료 이벤트와 소비 시점 혼합 → CMD 0 → Event 0 → AGC/FFT 입력 갱신 → CMD 1 → Event 1 → 대역/매핑 → CIS PCM. 각 결과를 해당 완료 이벤트 전에 사용하지 않는다. | 검증 [6] 혼합→CMD0/Event0→AGC/FFT 입력 갱신→CMD1/Event1→대역/매핑→CIS PCM 순서로 처리했다. 결과 사용 시점은 각 완료 이벤트 뒤였다.
[11 empty] | 조건 [7] CIS 고정 경계 입력 / 연속 구간 1 / 32대역/전극[i]=i+1/크기100 해석 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]. 물리 전극 번호=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 12자극/ms × 자극당 2프레임=24프레임; 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 1개. | 검증 [7] 구간 1: 자극 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] 전극 번호=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100] 자극마다 NOP(0x25555) 1개, 12자극×2프레임=24프레임/ms.
[11 empty] | 조건 [8] CIS 고정 경계 입력 / 연속 구간 2 / 32대역/전극[i]=i+1/크기100 해석 인덱스=[12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23]. 물리 전극 번호=[13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 12자극/ms × 자극당 2프레임=24프레임; 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 1개. | 검증 [8] 구간 2: 자극 인덱스=[12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23] 전극 번호=[13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100] 자극마다 NOP(0x25555) 1개, 12자극×2프레임=24프레임/ms.
[11 empty] | 조건 [9] CIS 고정 경계 입력 / 연속 구간 3 / 32대역/전극[i]=i+1/크기100 해석 인덱스=[24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3]. 물리 전극 번호=[25,26,27,28,29,30,31,32,1,2,3,4]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 12자극/ms × 자극당 2프레임=24프레임; 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 1개. | 검증 [9] 구간 3: 자극 인덱스=[24,25,26,27,28,29,30,31,0,1,2,3] 전극 번호=[25,26,27,28,29,30,31,32,1,2,3,4] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100] 자극마다 NOP(0x25555) 1개, 12자극×2프레임=24프레임/ms.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-006 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CM3-001 | 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | [-] 시험 맵1/2와 디지털 T=50/C=150을 준비한다. 자극 볼륨1→4, 오디오 볼륨1→10, 좌/우 방향과 마이크 수를 독립 변경한 뒤 동시에 요청한다. 공유 상태는 완료 응답 뒤 읽는다. [+] 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 맵 변경과 볼륨 변경은 각각 확인한 뒤 동시에 요청한다. 완료 전 자료를 새 설정으로 판정하지 않는다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 시험 맵1/2와 디지털 T=50/C=150을 준비한다. 자극 볼륨1→4, 오디오 볼륨1→10, 좌/우 방향과 마이크 수를 독립 변경한 뒤 동시에 요청한다. 공유 상태는 완료 응답 뒤 읽는다. [+] [+] 2. 수행/확인 - CM3 맵 요청과 CFX 복사/완료 응답을 읽는다. 좌/우 방향과 마이크 수를 바꾼다. - 볼륨 변경 시 NOP 전환→C 상한→매핑 계수 갱신을 확인하고 같은 맵을 다시 선택한다. | 조건 [1] 구분 가능한 시험 맵 1→2 / CM3 요청 게시 요청 직후 reloaded=0, mapChange=1. CFX 복사/방향/FFT pass-bin 반영 뒤 reloaded=1, mapChange=0. | 검증 [1] 맵 변경 요청 직후 reloaded=0/mapChange=1. CFX의 맵 복사와 방향/FFT pass-bin 반영 후 reloaded=1/mapChange=0. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 좌/우 방향과 마이크 수 변경 왼쪽: DMIC2가 지연 입력, DMIC1이 기준 입력. 오른쪽: DMIC1이 지연 입력, DMIC2가 기준 입력. 단일 마이크/방향 미지정은 DMIC1 경로. | 검증 [2] 왼쪽: DMIC2 지연/DMIC1 기준. 오른쪽: DMIC1 지연/DMIC2 기준. 단일 마이크/방향 미지정: DMIC1 경로.
[11 empty] | 조건 [3] 디지털 T=50/C=150 / 자극 볼륨 1→4 볼륨1: T=50, C상한=119. 볼륨4: T=50, C상한=150. NOP 전환 → C상한 갱신 → 매핑 계수 갱신 순서. 119는 고정소수점 절삭 결과이며 120으로 반올림하지 않는다. | 검증 [3] 자극 볼륨 1: T=50/C 상한=119. 자극 볼륨 4: T=50/C 상한=150. NOP 전환→C 상한 갱신→매핑 계수 갱신 순서였다.
[11 empty] | 조건 [4] 오디오 볼륨 1→10 / 매핑 계수 선택 인덱스는 0→9. Q9.15 선형 게인 표(1..10)=[32768,46955,68657,100391,146792,214639,313846,458905,671011,981153]. 볼륨1 적용=32768, 볼륨10 적용=981153. | 검증 [4] 오디오 볼륨 1→10에서 선택 인덱스=0→9, 적용 Q9.15 선형 게인=32768→981153.
[11 empty] | 조건 [5] 맵/자극 볼륨/오디오 볼륨을 각각 확인 후 동시에 요청 각 독립 시험의 최종값을 동시에 요청해도 맵2/자극4/오디오10으로 일치한다. 재적재/계산 완료 전 자료를 최종 자료로 판정하지 않는다. 최종 T=50/C상한150, 오디오 게인981153. | 검증 [5] 동시 요청 반영 후 맵=2, 자극 볼륨=4, 오디오 볼륨=10. T=50/C 상한=150, 오디오 게인=981153.
[11 empty] | 조건 [6] 현재 맵2에서 같은 맵2 재선택 불필요한 맵 변경 요청/복사/FFT 재독출/재계산을 새로 만들지 않는다. 이미 완료된 맵 상태를 재요청 때문에 미완료로 되돌리지 않는다. | 검증 [6] 현재 맵2를 다시 선택한 뒤 맵 변경 요청=0, 재계산 요청=0, 재적재 완료=1을 유지했다. 맵 복사/FFT 재독출은 추가 실행되지 않았다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-007 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CFX-001 | CM3 초기화와 공유 상태 연결 | SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-016 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CFX-001 | Sound1, 디버거 | 시스템 제어 모듈 | D | [-] - CFX 실행 허용 플래그는 0(금지), 공유 오류 상태는 초기값으로 준비한다. CM3 초기화 전후 QCC 제어 출력 설정과 SPI 응답 버퍼 상태를 기록한다. [+] CM3 초기화와 공유 상태 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - GPIO는 출력 상태 스냅샷으로 확인할 수 있다. 실제 QCC 무선 동작은 이 기동 시험의 판정 대상이 아니다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] - CFX 실행 허용 플래그는 0(금지), 공유 오류 상태는 초기값으로 준비한다. CM3 초기화 전후 QCC 제어 출력 설정과 SPI 응답 버퍼 상태를 기록한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - CM3 주변장치/터치/QCC 핀 및 SPI 버퍼 초기화 후 공유 주소와 CFX 준비 확인 순서를 기록한다. - 공유 자료 설정 뒤 실행 허용 상태를 CFX에서 조회한다. | 조건 [1] CM3 초기화 / QCC 핀 최초 출력 설정 snd_qcc_init에서 ISD_CHECK=Low, QCC_CTRL=Low. | 검증 [1] CM3 초기화 직후 ISD_CHECK=Low, QCC_CTRL=Low. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 터치 초기화 진행 중 / 정상 터치 입력 제시 터치 초기화 완료 전에는 정상 터치 이벤트를 처리하지 않는다. 초기화 완료 이후 정상 입력 경로로 전환한다. | 검증 [2] 터치 초기화 완료 전 정상 터치 이벤트 처리는 없었다. 완료 후 정상 입력 경로로 전환됐다.
[11 empty] | 조건 [3] CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)=0 / 공유 오류 초기 상태 / 주소와 자료 준비 공유 주소/자료 준비 → CFX 준비 확인 → 실행 실행 허용 0→1. CM3 기록값과 CFX 조회값이 모두 1이다. | 검증 [3] 공유 주소/자료 준비→CFX 준비 확인→실행 허용 0→1 순서였다. CM3 기록값과 CFX 조회값은 모두 1이었다.
[11 empty] | 조건 [4] SPI 초기화 / 송신/수신 버퍼 독립성 송신과 수신 버퍼는 서로 다른 영역으로 사용한다. 수신 자료를 처리하여 송신 응답에 기록하고 처리 상태를 초기화한다. | 검증 [4] SPI 송신/수신 버퍼가 서로 다른 영역에 배치됐다. 수신 처리 결과는 송신 응답 버퍼에 기록됐고 처리 상태가 초기화됐다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-008 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 | 내부기 실행, 연결 검사 및 해제 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-018 SU-ID-CM3-025 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-031 SU-ID-CM3-032 SU-ID-CM3-034 SU-ID-CM3-036 SU-ID-CM3-037 SU-ID-CM3-038 SU-ID-CM3-039 SU-ID-CM3-040 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CFX-042 | FPGA, 송신 PMIC, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | D | [-] 격리된 시험 내부기와 FPGA/송신 PMIC를 준비한다. 정상/응답 없음/오류 응답을 구분하고 CM3의 PCM 요청, CFX 완료, 역방향 응답과 자극 설정 완료 상태를 읽는다. 시험 응답을 직접 넣는 조건은 해당 입력 경계를 표시한다. [+] 내부기 실행, 연결 검사 및 해제에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 환자에게 연결하지 않는다. 내부기 설정 완료와 RF 링크 검사 결과는 따로 읽는다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 격리된 시험 내부기와 FPGA/송신 PMIC를 준비한다. 정상/응답 없음/오류 응답을 구분하고 CM3의 PCM 요청, CFX 완료, 역방향 응답과 자극 설정 완료 상태를 읽는다. 시험 응답을 직접 넣는 조건은 해당 입력 경계를 표시한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 송신 전원/FPGA 초기화→명령 PCM 전송→완료 통보→역방향 응답 처리→자극 설정 순서를 확인한다. - 정상 응답과 응답 없음/오류를 각각 적용하고 해제/재연결을 진행한다. | 조건 [1] 격리 시험 내부기 / 정상 응답 / 초기 연결 순서 송신 전원/FPGA 초기화 → 명령 PCM 요청 → CFX 전송 완료 → CM3 역방향 응답 처리 → 자극 파라미터 설정 완료. CFX 명령 버퍼 사용 해제와 CM3 내부기 설정 완료를 별도 단계로 기록한다. | 검증 [1] 송신 전원/FPGA 준비→명령 PCM 요청→CFX 전송 완료→CM3 역방향 응답 처리→자극 파라미터 설정 완료 순서를 확인했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 응답 없음 / 오류 응답 / 정상 응답 독립 적용 준비가 끝나기 전에 설정 완료를 반환하지 않는다. 각 응답은 RF 링크 상태에 반영되고 처리한 검사 이벤트는 정리된다. 설정 완료 플래그와 RF 링크 검사 결과를 별도로 보존한다. | 검증 [2] 준비 전 설정 완료 반환은 없었다. 응답 처리 후 RF 링크 상태가 갱신됐고 검사 이벤트는 해제됐다.
[11 empty] | 조건 [3] 연결 해제 후 재연결 / 이전 완료값 잔류 검사 해제 이후 이전 연결/완료값만으로 Live를 계속하지 않는다. 재연결에서는 새 전원/검사/자극 설정 준비를 거친 뒤 Live로 간다. | 검증 [3] 연결 해제 후 이전 완료 상태로 Live를 계속하지 않았다. 리셋에서 FIFO/모드 초기화가 실행됐고 preamble=0, Reset_PCM=0이었다. 재연결은 새 전원/검사/자극 설정 완료 후 Live로 전환했다.
[11 empty] | 조건 [4] 송신 전원 설정 / PMIC/FPGA 전달 / T/C와 분리 송신 전원 요청은 활성 보드의 PMIC/FPGA 설정 경로로 전달한다. 전원 설정값을 전극 T/C 디지털 코드 또는 전극 전류로 기록하지 않는다. | 검증 [4] 송신 전원 요청이 활성 보드의 PMIC/FPGA 전원 설정 경로로 전달된 것을 확인했다.
[11 empty] | 조건 [5] 매핑 연결 상태에서 내부기 설정 완료 전 연결 통보 설정 완료 전에는 연결 완료를 통보하지 않아야 한다. 일반 연결과 매핑 연결의 상태를 구분해 확인한다. | 검증 [5] 매핑 연결 상태에서도 내부기 준비/설정 완료 전 연결 완료 통보는 없었다. 준비 완료 후 연결 상태가 반영됐다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-009 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 | 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-028 SU-ID-CM3-029 SU-ID-CM3-033 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 | SPI 시험 송신기, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | [-] SPI 시험 송신기로 지정 자극/Live/종료 명령을 E8300에 전달한다. Live는 NofM/32대역/펄스폭14us/전극1..32, T=100uA/C=300uA(각32개)로 준비한다. 오류 전달 조건의 T/C와 폭은 조건 [5]/[6]으로 구분한다. [+] 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 지정 자극과 Live 명령을 별도로 시작한다. 저장은 시험 저장소만 사용한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] SPI 시험 송신기로 지정 자극/Live/종료 명령을 E8300에 전달한다. Live는 NofM/32대역/펄스폭14us/전극1..32, T=100uA/C=300uA(각32개)로 준비한다. 오류 전달 조건의 T/C와 폭은 조건 [5]/[6]으로 구분한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영 확인→CM3 파라미터 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 전환을 기록한다. - 지정 자극 요청을 전달하고 매핑 종료를 적용한다. | 조건 [1] 매핑 Live / NofM 32대역/펄스폭14us/전극1..32 명령 수신 → CM3 맵 요청 → CFX 반영 확인 → CM3 계산/공유 → CFX 적용 → 내부기 준비 → Live. 자극당 프레임=3; 1ms당 채널=8. Live는 위 준비 완료 이후에만 시작한다. | 검증 [1] 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영→CM3 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 순서였다. 자극당 3프레임, 1ms당 8채널. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] NofM/14us/32대역, T_uA[0..31]=100/C_uA[0..31]=300(각32원소) DAC A/Offset DAC A를 사용하고 역수는20871/32768,14435/32768이다. | 검증 [2] T_uA[0..31]=100, C_uA[0..31]=300(각 32원소). 계산에 적용된 DAC A/Offset DAC A의 역수는 20871/32768, 14435/32768이었다.
[11 empty] | 조건 [3] 조건 [2]의 T/C 계산 결과를 CM3에서 CFX로 전달 CM3 공유와 CFX 수신 모두 T[0..31]=0, C[0..31]=127(각32원소). C=floor((300-100)×20871/32768)=127, offset 코드44. 인덱스별 값이 모두 같아야 한다. | 검증 [3] CM3 공유 T[0..31]=0, C[0..31]=127. CFX 수신 T[0..31]=0, C[0..31]=127. 각 32원소가 인덱스별로 같았다. offset 코드=44.
[11 empty] | 조건 [4] 지정 자극 독립 시작 → 매핑 종료 지정 자극은 Specific 명령 경로만 사용한다. 명령 내용/24프레임은 004와 같이 전량 대조한다. 종료 요청 후 매핑 상태 및 PCM 출력 모드는 종료 경로로 전환한다. 준비되지 않은 새 Live로 재진입하지 않는다. | 검증 [4] 지정 자극은 Specific 명령 경로의 24프레임으로 처리됐다. 매핑 종료 요청 후 매핑 상태/PCM 모드가 종료 경로로 전환됐고 준비 전 Live 재진입은 없었다.
[11 empty] | 조건 [5] 계산 오류 전달 확인: T=100uA/C=2500uA(각32원소), 폭25us DAC 범위 계산 실패를 계산 성공/설정 완료로 전달하지 않아야 한다. | 검증 [5] T=100uA/C=2500uA, 폭25us에서 계산 반환=0, 호출자의 계산 완료 게시=0이었다. 실패가 성공 완료로 전달되지 않았다.
[11 empty] | 조건 [6] 전하량 초과: T=100uA/C=300uA(각32원소), 폭251us 전하량75300pC는75000pC를 초과한다. 거부 반환값0이어야 한다. | 검증 [6] T=100uA/C=300uA, 폭251us의 전하량=75300pC. 계산 반환=0으로 거부됐다.
CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-010 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답 | SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-046 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | [-] E8300의 일반 명령 처리 허용 상태를 false/true로 준비한다. 맵2/오디오10/자극4 설정/조회 및 연결 확인 명령을 SPI 수신 경계에 전달한다. 허용=false 조건의 기존 설정은 입력 직전 값을 사용한다. [+] 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 판정 범위는 E8300의 SPI 수신 이후 명령 처리와 응답이다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] E8300의 일반 명령 처리 허용 상태를 false/true로 준비한다. 맵2/오디오10/자극4 설정/조회 및 연결 확인 명령을 SPI 수신 경계에 전달한다. 허용=false 조건의 기존 설정은 입력 직전 값을 사용한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 수신 분류→허용 판정→요청 처리→조회 응답 버퍼→명령 정리 순서를 읽는다. - 허용=false의 일반 명령과 별도 연결 확인 명령을 각각 확인한다. | 조건 [1] 일반 명령 허용=true / 맵2/오디오10/자극4 설정 후 조회 수신 분류 → 허용 판정 → 설정 처리 → 조회 응답 → 명령 IDLE. 조회 결과=[맵2,오디오10,자극4]. 응답의 명령 ID는 해당 요청과 대응한다. | 검증 [1] 명령 수신→허용 판정→설정 처리→조회 응답→IDLE 순서였다. 조회값=[맵2, 오디오10, 자극4]. 응답 명령 ID는 요청과 대응했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 일반 명령 허용=false에서 맵2/오디오10/자극4 설정 요청 일반 설정을 실행하지 않고 입력 직전 설정을 유지한다. 오류 응답 후 명령을 IDLE로 정리한다. | 검증 [2] 일반 명령 허용=false에서 맵/오디오/자극 설정은 실행되지 않았고 입력 전 설정이 유지됐다. 오류 헤더=0xF0, 오류 코드=2, 처리 후 명령=0(IDLE).
[11 empty] | 조건 [3] 허용=false / 별도 연결 확인 요청 연결 확인은 일반 설정 허용과 별도 경로로 처리한다. 패스키 비교가 비활성이므로 이 결과를 실제 인증 성공으로 쓰지 않는다. | 검증 [3] 일반 명령 허용=false에서도 연결 확인 명령은 별도 경로로 처리됐다.
[11 empty] | 조건 [4] SPI TX 사용 중 / 새 응답 준비 기존 응답을 소비하기 전에 TX 버퍼를 덮어쓰지 않는다. 기존 TX 전량 → 소비 확인 → 다음 응답 기록 순서를 보존한다. | 검증 [4] 기존 TX 응답 소비 완료 후 다음 응답을 기록했다. 사용 중인 응답 버퍼의 덮어쓰기는 없었다.
[11 empty] | 조건 [5] 명령 busy 중 새 수신 / 알려진 연관 오류 추가 대조 기존 미처리 명령/오류 응답과 새 명령의 대응이 섞이지 않는지 대조한다. | 검증 [5] 처리 중 새 명령을 수신해도 기존 미처리 명령과 오류 응답의 대응이 유지됐다. 기존 처리 완료 후 새 명령이 처리되어 두 응답이 섞이지 않았다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-011 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 | 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결 | SU-ID-CM3-005 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-015 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-009 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-011 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | [-] 내부기 미연결 카운터를 호출 전179999/180000으로 각각 준비한다. 다른 종료 조건은 비활성으로 두고1ms tick을 한 번 처리한다. 내부기 설정 완료=true와 맵/볼륨 변경 중 종료 조건도 별도로 준비한다. [+] 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 1ms tick을 사용한다. 연결 상태는 내부기 자극 설정의 완료 상태이며 Bluetooth 연결 여부로 대신하지 않는다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 내부기 미연결 카운터를 호출 전179999/180000으로 각각 준비한다. 다른 종료 조건은 비활성으로 두고1ms tick을 한 번 처리한다. 내부기 설정 완료=true와 맵/볼륨 변경 중 종료 조건도 별도로 준비한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 입력 수집→시스템 제어→맵/내부기→통신 처리의 호출 순서를 읽는다. 각 카운터 조건으로 1tick 진행한다. - 변경 처리와 종료 요청을 함께 넣어 CFX 정지 확인 후 CM3 대기를 확인한다. | 조건 [1] 내부기 미연결 / 호출 전 카운터179999 / 1tick 호출 후 카운터=180000; 자동 종료 요청 없음. 다른 종료 조건은 모두 비활성으로 준비한다. | 검증 [1] 호출 전 카운터=179999. 1tick 처리 후=180000, 자동 종료 요청 없음. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 내부기 미연결 / 호출 전 카운터180000 / 1tick 증가값180001에서 자동 종료 요청. 호출 후 카운터=0; enable_ISD=false. | 검증 [2] 호출 전 카운터=180000. 180001로 증가한 시점에 자동 종료를 요청했다. 처리 후 카운터=0, enable_ISD=false.
[11 empty] | 조건 [3] 내부기 설정 완료 연결=true / 독립 초기화 후 1tick 미연결 카운터=0. 연결 상태는 내부기 자극 설정 완료이며 Bluetooth 연결 플래그로 대체하지 않는다. | 검증 [3] 내부기 설정 완료 상태(true)에서 1tick 처리 후 미연결 카운터=0.
[11 empty] | 조건 [4] 1ms tick / 호출 순서 입력 수집 → systemControl → update_mapNum → isd_interface → bleCommunication. | 검증 [4] 입력 수집→systemControl→update_mapNum→isd_interface→bleCommunication 순서로 호출됐다.
[11 empty] | 조건 [5] 맵/볼륨 변경 중 종료 요청 종료 결정 후 새 Live 처리를 진행하지 않는다. CFX 정리/요청0 확인 → CM3 대기. | 검증 [5] 종료 결정 후 새 Live 처리는 없었다. CFX 정리/요청0 확인 후 CM3가 대기에 진입했다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-012 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-002 | QCC 시스템 정보의 상태 및 응답 | SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CFX-021 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 신호처리 모듈 | T | [-] SPI 수신 경계에0x34 [80,1,1]/[40,0,2], 0x36 [1,1]/[1,2]/[0,1], 0x35 상태4/0을 순서대로 전달한다. 각 명령의 유효 데이터와 응답 길이, 공유 상태를 읽는다. [+] QCC 시스템 정보의 상태 및 응답에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 응답 유효 데이터와 저장 배열의 길이 필드를 구분한다. 유닛 보조 RTT는 해당 입력 조건의 수치 비교 자료로 사용한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] SPI 수신 경계에0x34 [80,1,1]/[40,0,2], 0x36 [1,1]/[1,2]/[0,1], 0x35 상태4/0을 순서대로 전달한다. 각 명령의 유효 데이터와 응답 길이, 공유 상태를 읽는다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 각 0x34/0x35/0x36 요청을 순서대로 전달하고 상태, 공유 값, SPI 응답을 저장한다. - 상태 변경 후 리모콘 배터리 조회와 입력 종류 판정이 같은 자료를 쓰는지 확인한다. | 조건 [1] 0x34 데이터 [80,1,1] 잔량=80; 충전=연결; 뚜껑=열림. 응답 유효 데이터=[0x34,1], 길이=2. 처리 후 해당 명령은 IDLE. | 검증 [1] 0x34 [80,1,1] 입력 후 잔량=80, 충전=연결, 뚜껑=열림. 응답=[0x34,1], 유효 길이=2. 처리 후 명령=IDLE. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 이어 0x34 데이터 [40,0,2] 잔량80→40; 충전 연결→해제; 뚜껑 열림→닫힘. 응답 유효 데이터=[0x34,1], 길이=2. | 검증 [2] 0x34 [40,0,2] 입력 후 잔량=40, 충전=해제, 뚜껑=닫힘. 응답=[0x34,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [3] 0x36 데이터 [1,1] 공유 크래들 마이크 플래그=1. 응답 유효 데이터=[0x36,1], 길이=2. | 검증 [3] 0x36 [1,1] 입력 후 공유 크래들 마이크 플래그=1. 응답=[0x36,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [4] 0x36 데이터 [1,2] 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답 유효 데이터=[0x36,1], 길이=2. | 검증 [4] 0x36 [1,2] 입력 후 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답=[0x36,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [5] 0x36 데이터 [0,1] 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답 유효 데이터=[0x36,1], 길이=2. | 검증 [5] 0x36 [0,1] 입력 후 공유 크래들 마이크 플래그=0. 응답=[0x36,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [6] 0x35 상태 4(OTA_EZAIRO) → 0(NONE) 입력4: DFU 연결 플래그=1. 입력0: DFU 연결 플래그=0. 각 응답 유효 데이터=[0x35,1], 길이=2. | 검증 [6] 0x35 상태4 입력 후 DFU=1, 상태0 입력 후 DFU=0. 각 응답=[0x35,1], 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [7] 상태 변경 후 배터리 조회 / 입력 종류 판정 0x34 후 리모콘 배터리 조회=80, 다음 요청 후=40. 0x36의 공유 플래그1/0/0과 CFX의 크래들/일반 입력 선택이 대응한다. | 검증 [7] 0x34 처리 후 배터리 조회값=80→40. 0x36 처리 후 공유 플래그=1/0/0에 따라 CFX 입력 종류가 크래들/일반/일반으로 연결됐다.
[11 empty] | 조건 [8] SPI 응답 저장 배열 / 0x34/0x35/0x36 공통 유효 길이2 응답의 21칸 저장 예시: 0x34=[52,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2]. 0x35=[53,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2]. 0x36=[54,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2]. 인덱스20은 길이2이며 payload의 세 번째 값이 아니다. | 검증 [8] 응답 저장 배열(각 21칸): 0x34=[52,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2] 0x35=[53,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2] 0x36=[54,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2] 인덱스20의 유효 길이=2.
[11 empty] | 조건 [9] 조건 [6]의 DFU 상태에 대한 유닛 보조 RTT (C3/C4) CM3-050의 START/END 처리 뒤0x35 상태4→0을 입력한다. [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0 | 검증 [9]의 유닛 보조 RTT 출력 (C3/C4) [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-013 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-004 | I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환 | SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-016 SU-ID-CFX-018 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | [-] 마이크/I2S 각각16표본=320, Gain A=65536(1배)/B=131072(2배). 안정 수신에서 크래들/일반/매핑 연결을 독립 적용한다. 입력 표본은 혼합 경계에 고정하고 실제 시작/중단은 유효 I2S 경로에서 확인한다. [+] I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 수신 시작/중단 전환이 끝난 블록으로 수치를 비교한다. 시험 게인 직접 고정과 명령 설정 결과를 구분한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 마이크/I2S 각각16표본=320, Gain A=65536(1배)/B=131072(2배). 안정 수신에서 크래들/일반/매핑 연결을 독립 적용한다. 입력 표본은 혼합 경계에 고정하고 실제 시작/중단은 유효 I2S 경로에서 확인한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 0x36 으로 입력 종류를 바꾸고 선택한 A/B 게인과 혼합 버퍼/최대값을 읽는다. - 매핑 연결 시 두 게인 1.0, 해제 후 저장 게인 복귀를 확인한다. I2S 시작/중단도 확인한다. | 조건 [1] 공통 고정 입력 / 안정 I2S 블록 / A=65536/B=131072 DMIC1=[320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320]. I2S=[320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320]. A=65536(Q16 unity), B=131072(Q16 2.0). 각 입력 >>5로 10이 되며 게인 후 합산한다. 최종 /2 평균은 없다. | 검증 [1] DMIC1/I2S 각 16표본=320. 입력을 5비트 오른쪽 이동한 값은 각각 10이었다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 크래들 / 0x36=[1,1] / 매핑 해제 마이크 A=65536, I2S B=131072. 혼합[0..15]=[30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30]. Event 0 뒤 maxAudioInput=30. | 검증 [2] 마이크 게인=65536, I2S 게인=131072. 혼합[0..15]=30(16원소 전부 30), Event0 후 maxAudioInput=30.
[11 empty] | 조건 [3] 일반 / 0x36=[1,2] / 매핑 해제 마이크 A=65536, I2S unity=65536. 혼합[0..15]=[20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20]. Event 0 뒤 maxAudioInput=20. | 검증 [3] 마이크/I2S 게인=65536/65536. 혼합[0..15]=20(16원소 전부 20), maxAudioInput=20.
[11 empty] | 조건 [4] 매핑 연결 / 입력 종류와 무관하게 두 게인 unity 마이크=65536, I2S=65536. 혼합[0..15]=[20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20]. Event 0 뒤 maxAudioInput=20. | 검증 [4] 매핑 연결 중 두 게인=65536. 혼합[0..15]=20(16원소 전부 20), maxAudioInput=20.
[11 empty] | 조건 [5] 매핑 해제 / 저장 게인 복귀 / 경로별 독립 관찰 매핑 중 강제 unity가 저장 A/B 인덱스를 바꾸지 않는다. 해제 후 크래들: A/B 복귀, 출력16개 모두30. 해제 후 일반: A/unity, 출력16개 모두20. 각 전량 예상 배열은 위 크래들/일반 행과 같다. | 검증 [5] 매핑 중 저장된 A/B 인덱스는 유지됐다. 매핑 해제 후 크래들 출력 16개=30, 일반 출력 16개=20.
[11 empty] | 조건 [6] I2S 시작 / 중단 / 실제 활성 경로 시작: 연속 블록 크기 증가. 중단: 연속 블록 크기 감소 후 마이크 입력 복귀. 수신 시작/중단이 끝난 블록만 30/20/20 정적 수치 비교에 사용한다. | 검증 [6] I2S 시작 시 연속 블록의 크기가 증가했고 중단 시 감소했다. 중단 완료 후 마이크 입력 경로로 복귀했다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-014 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 | QCC 제어 및 내부기 상태 통보 | SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-041 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | A | [-] - QCC 동작 모드를 정상/종료로, 내부기 설정 완료 상태를 false(미완료)/true(완료)로 나누어 E8300의 출력 설정 분기를 검토한다. [+] QCC 제어 및 내부기 상태 통보에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | 코드와 GPIO 출력 설정값을 대조한다. QCC 내부 동작이나 실제 핀 전압을 판정하는 시험은 아니다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] - QCC 동작 모드를 정상/종료로, 내부기 설정 완료 상태를 false(미완료)/true(완료)로 나누어 E8300의 출력 설정 분기를 검토한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 초기화와 각 상태 변경 코드에서 QCC_CTRL 및 ISD_CHECK의 출력 레벨과 적용 순서를 확인한다. - 내부기 설정 완료 전에 연결 완료를 통보하지 않는지 대조한다. | 조건 [1] A 코드분석 / snd_qcc_init 초기 출력 ISD_CHECK=Low; QCC_CTRL=Low. GPIO 출력 구성 후 DISCONNECTED/SHUTDOWN 설정 순서. | 검증 [1] 초기 GPIO 출력 구성 후 ISD_CHECK=Low, QCC_CTRL=Low로 설정되는 코드를 확인했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] A 코드분석 / QCC 정상 모드 → 종료 모드 NORMAL에서 QCC_CTRL=High. SHUTDOWN에서 QCC_CTRL=Low. | 검증 [2] NORMAL에서 QCC_CTRL=High, SHUTDOWN에서 QCC_CTRL=Low로 설정되는 코드를 확인했다.
[11 empty] | 조건 [3] A 코드분석 / 일반 연결 경로 / mappingConnection=false 설정 완료=true → 연결 상태=true → ISD_CHECK=High. 설정 완료=false → 연결 상태=false → ISD_CHECK=Low. | 검증 [3] 일반 연결(mappingConnection=false): 설정 완료=true에서 연결 상태=true/ISD_CHECK=High, 설정 완료=false에서 연결 상태=false/ISD_CHECK=Low로 연결됐다.
[11 empty] | 조건 [4] A 코드분석 / 매핑 연결 / 설정 완료 전 통보 경계 원기준: 내부기 설정 완료에서 High, 미완료에서 Low이며 완료 전에 연결 완료를 통보하지 않는다. mappingConnection=true 및 설정 완료=false인 조건도 일반 문구와 대조한다. | 검증 [4] 매핑 연결과 내부기 설정 완료 상태의 적용 조건을 대조했다. 설정 미완료 상태에서 연결 완료를 먼저 통보하지 않고 준비 완료 후 연결 상태를 반영했다.
CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-015 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷 | SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-017 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-034 SU-ID-CFX-035 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-037 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-029 | 마이크, Sound1, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | [-] NofM/32대역/전극[i]=i+1/3프레임/8채널 per ms/phase0/묵음 꺼짐. 빔포밍 기준 입력0, 지연 현재[i]=64*i, 직전[0]=2048. NofM은 매핑 뒤32개 크기100 또는[i]=i를 고정한다. 직전 마지막 인덱스15/0을 독립 준비한다. [+] 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 선택 시험값은 FFT/매핑 이후 경계에서 고정한다. 디지털 패킷 판정과 실제 전극 전류/음압 시험을 구분한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] NofM/32대역/전극[i]=i+1/3프레임/8채널 per ms/phase0/묵음 꺼짐. 빔포밍 기준 입력0, 지연 현재[i]=64*i, 직전[0]=2048. NofM은 매핑 뒤32개 크기100 또는[i]=i를 고정한다. 직전 마지막 인덱스15/0을 독립 준비한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 좌/우 지연 입력 연결과 혼합/HEAR 최대값을 읽는다. 32 개 크기를 고정해 선택/교차 배치를 읽는다. - 직전 마지막 인덱스 15/0 을 독립 준비하고 연속 두 1ms 출력의 전극/크기/NOP를 해석한다. | 조건 [1] 빔포밍 / 좌/우 독립 / 기준0/지연현재64*i/직전[0]=2048 기준=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]. 지연 현재=[0,64,128,192,256,320,384,448,512,576,640,704,768,832,896,960]. 지연 직전=[2048,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] (직전[1..15]=0은 초기값). 왼쪽 지연=DMIC2; 오른쪽 지연=DMIC1. 예상 혼합=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32]; Event 0 뒤 최대값32. | 검증 [1] 왼쪽 지연 입력=DMIC2, 오른쪽 지연 입력=DMIC1. 혼합=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,32] Event0 후 maxAudioInput=32. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] NofM 선택 / 32개 매핑 크기 전부100 입력=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15]. 동률은 낮은 인덱스 우선; 크기16개=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100]. | 검증 [2] 32개 크기100 입력에서 선택 인덱스=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15] 선택 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100].
[11 empty] | 조건 [3] NofM 선택 / 증가 크기[i]=i 입력=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]. 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]. 각 선택 크기=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31]. | 검증 [3] 입력 크기[i]=i에서 선택 인덱스=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31] 선택 크기=[16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31].
[11 empty] | 조건 [4] 동률100 / 직전 마지막 인덱스15 / phase=0 교차 및 최종 전송 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 모든 크기=100; 전극번호는 각 인덱스+1. 직전 마지막15에서는 순서를 그대로 유지한다. | 검증 [4] 직전 마지막 인덱스15에서 최종 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 16개 크기는 모두100이었다.
[11 empty] | 조건 [5] 동률100 / 직전 마지막 인덱스0 / phase=0 독립 준비 최종 전송 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]. 마지막15 한 개만 맨 앞으로 옮긴다. 배열 전체 역순이 아니다. | 검증 [5] 직전 마지막 인덱스0에서 최종 순서=[15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]. 마지막15가 맨 앞으로 이동했다.
[11 empty] | 조건 [6] 직전15 / 연속 1번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[0,8,1,9,2,10,3,11]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 1(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 9(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 2(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 10(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 3(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 11(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 4(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 12(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 0→1. | 검증 [6] 자극 인덱스=[0,8,1,9,2,10,3,11] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[1,9,2,10,3,11,4,12]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=0→1.
[11 empty] | 조건 [7] 직전15 / 연속 2번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[4,12,5,13,6,14,7,15]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 5(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 13(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 6(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 14(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 7(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 15(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 8(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 16(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 1→0. | 검증 [7] 자극 인덱스=[4,12,5,13,6,14,7,15] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[5,13,6,14,7,15,8,16]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=1→0.
[11 empty] | 조건 [8] 직전0 / 연속 1번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[15,0,8,1,9,2,10,3]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 16(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 1(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 9(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 2(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 10(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 3(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 11(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 4(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 0→1. | 검증 [8] 자극 인덱스=[15,0,8,1,9,2,10,3] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[16,1,9,2,10,3,11,4]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=0→1.
[11 empty] | 조건 [9] 직전0 / 연속 2번째 1ms / 3프레임/8채널 자극 인덱스=[11,4,12,5,13,6,14,7]. 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100]. 24개 프레임 순서: 프레임 1~3: 전극 12(크기 100) → NOP → NOP 프레임 4~6: 전극 5(크기 100) → NOP → NOP 프레임 7~9: 전극 13(크기 100) → NOP → NOP 프레임 10~12: 전극 6(크기 100) → NOP → NOP 프레임 13~15: 전극 14(크기 100) → NOP → NOP 프레임 16~18: 전극 7(크기 100) → NOP → NOP 프레임 19~21: 전극 15(크기 100) → NOP → NOP 프레임 22~24: 전극 8(크기 100) → NOP → NOP 전극은 실제 전극 번호, 크기는 디지털 자극 크기이다. NOP=0x25555. 각 구간 8자극+16NOP; phase 1→0. | 검증 [9] 자극 인덱스=[11,4,12,5,13,6,14,7] 크기=[100,100,100,100,100,100,100,100] 해석한 전극 순서=[12,5,13,6,14,7,15,8]. 각 자극 뒤 NOP(0x25555) 2개, 총8자극/16NOP/24프레임. phase=1→0.
[11 empty] | 조건 [10] 미선택 채널 / 패킷 포함 여부 동률 선택은 인덱스16..31이 자극 패킷에 없어야 한다. 증가 크기 선택은 인덱스0..15가 자극 패킷에 없어야 한다. | 검증 [10] 동률100 조건에서 인덱스16..31은 자극 패킷에 없었다. 증가 크기 조건에서는 인덱스0..15가 자극 패킷에 없었다.
BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-016 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 이미지 검사, 적재 및 코어 기동 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-003 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-007 SU-ID-BOOT-008 SU-ID-BOOT-009 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-011 SU-ID-BOOT-012 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-014 SU-ID-BOOT-015 SU-ID-BOOT-016 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CM3-004 | 격리된 시험 저장소, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | [-] 격리 시험 저장소에 정상/헤더 불일치/구획 읽기 부족/CRC 손상 이미지 사본을 준비한다. 암호화 사본은 정상/복호화 후CRC 오류/암호화 표시 불일치로 구분한다. 각 조건을 독립 리셋 후 실행한다. [+] 이미지 검사, 적재 및 코어 기동에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 시험 저장소만 사용한다. 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다. 초기 분기/잠금은 코드 분석을 함께 기록한다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 격리 시험 저장소에 정상/헤더 불일치/구획 읽기 부족/CRC 손상 이미지 사본을 준비한다. 암호화 사본은 정상/복호화 후CRC 오류/암호화 표시 불일치로 구분한다. 각 조건을 독립 리셋 후 실행한다. [+] [+] 2. 수행/확인 - 저장장치 준비→목록/헤더→구획 검사/복호화→코어별 전송/잠금→기동 순서와 반환값을 읽는다. - 각 실패 사본은 독립 리셋해 실행한다. 서비스 진입 조건도 별도 적용한다. | 조건 [1] 정상 이미지 / 독립 리셋 / 시험 저장소 저장장치 준비 → 목록/헤더 검사 → 구획 검사/복호화 → 대상 메모리 전송/잠금 → 해당 응용 코어 기동. 기동은 전체 필수 적재의 성공 이후다. | 검증 [1] 저장장치 준비→목록/헤더 검사→구획 검사/복호화→메모리 전송/잠금→응용 코어 기동 순서였다. 필수 적재 성공 후 기동했다. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] 헤더 불일치 사본 / CRC 손상 사본 / 각각 독립 리셋 헤더 오류 또는 최종 CRC 잔여값!=0이면 오류이고 해당 이미지를 정상 기동하지 않는다. CRC는 데이터만이 아니라 헤더를 포함한 잔여값0 판정. | 검증 [2] 헤더 오류 사본과 최종 CRC 오류 사본에서 오류 처리됐고 해당 이미지는 정상 기동하지 않았다. CRC 판정에는 헤더를 포함했다.
[11 empty] | 조건 [3] 암호화 정상 / 복호화 뒤 CRC 오류 / 표시 불일치 정상 AES 사본은 복호화 후 잔여값=0이고 암호화 표시가 일치할 때만 통과한다. 복호화 후 잔여값!=0 또는 암호화 표시 불일치는 오류이며 정상 기동하지 않는다. | 검증 [3] 정상 AES 사본은 복호화 후 CRC 잔여값=0/암호화 표시 일치로 처리됐다. CRC 오류 또는 표시 불일치 사본은 오류 처리되어 정상 기동하지 않았다.
[11 empty] | 조건 [4] 주소/길이/잠금 / 적재 조건 대조 이미지 구획의 대상 주소/길이와 실제 전송 대상이 일치한다. 유효 메모리 경계 밖 요청은 적재 조건에 따라 거부한다. 암호화/보호 대상 잠금은 전송 완료 대기 뒤 적용하며 실패 시에도 노출 방지 잠금 경로를 확인한다. | 검증 [4] 이미지 구획의 대상 주소/길이와 전송 대상이 일치했다. 보호 대상 잠금은 전송 완료 대기 뒤 적용됐다.
[11 empty] | 조건 [5] 짧은 구획 읽기 / 빈 구획/첫 읽기 실패/부분 적재 후 실패 선언된 필수 구획이 모두 읽히지 않으면 오류(-1)로 종료하고 정상 기동하지 않는다. 현재 RAM 시험 C108=구획 없음, C109=첫 구획 읽기 실패, C110=CFX 구획 후 읽기 실패를 별도 적용한다. | 검증 [5] 구획 없음/첫 구획 읽기 실패/CFX 구획 후 읽기 실패의 반환값은 각각-1/-1/-1이었다. 해당 이미지의 정상 기동은 없었다.
[11 empty] | 조건 [6] 저장장치/제조 자료 실패 / 오류 전달 확인 하위 읽기/CRC 실패가 상위 정상 기동 성공으로 바뀌지 않는지 대조한다. | 검증 [6] 하위 읽기/CRC 실패가 상위 오류 처리로 전달됐다. 실패한 이미지를 정상 기동 성공으로 처리하지 않았다.
[11 empty] | 조건 [7] CAL 서비스 조건 / 일반 기동과 분리 CAL 활성 입력을 두 번 확인(사이에 코드상10us 대기)하면 service_main 경로. 비활성 조건에서는 일반 bootloader_main 경로. 서비스 조건 결과를 일반 응용 이미지 기동으로 판정하지 않는다. | 검증 [7] CAL 활성 입력을 두 번 확인하는 경로는 service_main, 비활성 경로는 bootloader_main으로 연결됐다. 두 CAL 확인 사이 코드상의 대기는10us였다.
BOOT/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-017 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-BOOT-002 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동 | SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-019 SU-ID-BOOT-020 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CM3-051 | SPI 시험 송신기, 시험 저장소 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 무선 갱신 모듈 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | [-] 기본 슬롯1/대체2/시도 상한3. 정상/불완전 갱신 사본, TRY 호출 전횟수2/3, TRY_DONE 성공/실패를 독립 준비한다. 파일 전송에는 별도2바이트[0x12,0x34]를 사용한다. START p[2]=7/DFU0, END p[1]=9/DFU1로 준비한다. [+] 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동에 필요한 시험 이미지와 연결 유닛, 입력/출력 관찰 경로. 조건별 초기 상태를 독립 복원할 수 있는 시험 구성. | - 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다. OTA 명령 지원 슬롯 1~2 와 기동 상태 슬롯 1~4 를 구분한다. 실패 1 회에 즉시 기본 복귀한다고 가정하지 않는다. | [+] 1. 사전 구성과 입력 설정 [+] 기본 슬롯1/대체2/시도 상한3. 정상/불완전 갱신 사본, TRY 호출 전횟수2/3, TRY_DONE 성공/실패를 독립 준비한다. 파일 전송에는 별도2바이트[0x12,0x34]를 사용한다. START p[2]=7/DFU0, END p[1]=9/DFU1로 준비한다. [+] [+] 2. 수행/확인 갱신 시작/시험 파일 수신 및 기록/종료/기동 위치 요청의 응답을 확인한다. QCC [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 별도로 입력하여 DFU 상태를 확인한다. 격리된 시험 저장소의 재기동 선택과 저장 실패/지원 밖 슬롯, TRY/TRY_DONE 조건도 각각 적용한다. | 조건 [1] START p[2]=7/DFU0, END p[1]=9/DFU1을 각각 준비 START 응답=[192,0,7], END 응답=[193,0,9], 유효 길이3. 각 요청 전 DFU 연결 플래그를 유지한다. | 검증 [1] START p[2]=7/DFU=0: 응답=[192,0,7], 유효 길이3, DFU=0 유지. END p[1]=9/DFU=1: 응답=[193,0,9], 유효 길이3, DFU=1 유지. | 통과
[11 empty] | 조건 [2] QCC 상태 [0x35,4] → [0x35,0] 4(OTA_EZAIRO) 뒤 DFU=1; 0(NONE) 뒤 DFU=0. 각 응답=[0x35,1], 유효 길이2. | 검증 [2] 0x35 상태4 입력 후 DFU=1, 상태0 입력 후 DFU=0. 응답=[53,1], 유효 길이2.
[11 empty] | 조건 [3] 정상 기록 / 슬롯1/2 및 파일 종류1..4 각 슬롯에서 파일 종류1=MANIFEST.TXT, 2=APP000.FEZ, 3=APP001.FEZ, 4=APP002.FEZ. 기록 경로=/1/ 또는 /2/ + 해당 파일명. 입력 내용과 저장 파일 전량이 같고 ACK의 슬롯/종류가 요청과 같다. | 검증 [3] 슬롯1/2와 파일 종류1/2/3/4에 따라 /1/ 또는 /2/ 아래 MANIFEST.TXT/APP000.FEZ/APP001.FEZ/APP002.FEZ로 연결됐다. 설정 ACK=[195,slot,type,1,9].
[11 empty] | 조건 [4] 파일 전송 / CM3-051의 2바이트 파일 / 부팅 이미지 아님 격리 저장소에서 슬롯1/2 각각, 종류1/2/3/4 각각을 독립 적용. 20바이트 setup: p[0]=0xC3,p[4]=slot,p[6]=type,p[7]=1,p[11]=2,p[15]=1,p[17]=2; 나머지0. setup ACK의 [header,slot,type,flag,length]=[195,slot,type,1,9]. 다음 입력은 p[3]=1,p[4]=0x12,p[5]=0x34; 다른 칸은 setup 유지. 저장 내용=[18,52], 길이2; 완료 후 file_type=0. 이 2바이트 파일은 전송 경계 예시이며 정상 부팅 가능하다고 판정하지 않는다. | 검증 [4] 각 슬롯/파일 종류에서 저장 내용=[18,52], 길이=2. 완료 후 file_type=0. 이 결과는2바이트 전송 조건의 기록이다.
[11 empty] | 조건 [5] 저장 실패 / open error/short write/write error 오류 응답 header=0xF0(240), detail=2. 정상 기록 완료로 처리하지 않는다. 파일 닫기/드라이브 복귀 상태를 따로 기록한다. | 검증 [5] 저장 실패 응답=[240,2]. 정상 기록 완료로 처리되지 않았다.
[11 empty] | 조건 [6] 지원 밖 슬롯3 / 파일 종류5 / READ 요청 슬롯3(type1,option2)은 오류 [header,detail]=[240,3]. 슬롯2(type5,option2)는 오류 [header,detail]=[240,4]. 정상 0xC3 ACK로 덮어쓰지 않는다. | 검증 [6] READ 슬롯3/type1의 응답=[240,3]. READ 슬롯2/type5의 응답=[240,4]. 두 요청 모두 오류 응답으로 종료됐고 정상0xC3 ACK로 바뀌지 않았다.
[11 empty] | 조건 [7] 기동 위치 요청 / 기본1/대체2 / 격리 저장소 기동 위치 요청의 응답은 요청한 위치/저장 상태와 대응한다. OTA 명령 지원 슬롯1..2와 기동 상태 필드의 슬롯1..4 표현 범위를 구분한다. | 검증 [7] 기동 위치 요청의 응답이 요청한 위치/저장 상태와 대응했다. OTA 명령 슬롯1..2와 기동 상태 슬롯1..4의 적용 범위를 구분해 처리했다.
[11 empty] | 조건 [8] ALT_BOOT/BOOT_TRY / 호출 전 횟수2 / 기본1/대체2/상한3 처리 후 횟수=3, 선택 슬롯=2. | 검증 [8] 호출 전 TRY 횟수2에서 처리 후 횟수=3, 선택 슬롯=2.
[11 empty] | 조건 [9] ALT_BOOT/BOOT_TRY / 호출 전 횟수3 / 독립 준비 처리 후 횟수=4, 선택 슬롯=1. state=BOOT; sub_state=BOOT_TRY_DONE; alt_boot_result=FAIL. | 검증 [9] 호출 전 TRY 횟수3에서 처리 후 횟수=4, 선택 슬롯=1, state=BOOT, sub_state=BOOT_TRY_DONE, alt_boot_result=FAIL.
[11 empty] | 조건 [10] ALT_BOOT/BOOT_TRY_DONE / 성공/실패 독립 준비 성공: 선택 슬롯2. 실패: 선택 슬롯1, sub_state=UNKNOWN. | 검증 [10] TRY_DONE 성공 조건의 선택 슬롯=2. 실패 조건의 선택 슬롯=1, sub_state=UNKNOWN.
[11 empty] | 조건 [11] 불완전 갱신 사본 / 재기동 선택 이후 적재 불완전 이미지를 정상 기동으로 판정하지 않는다. 저장 ACK 성공과 부트로더 이미지 검사/적재 성공은 별개다. | 검증 [11] 불완전 갱신 사본은 부트로더 이미지 검사/적재에서 거부됐다. 저장 ACK 이후에도 해당 이미지의 정상 기동은 없었다.
[11 empty] | 조건 [12] 유닛 보조 RTT 출력 결과 / CM3-050 C1..C4 / vector_ota_session 발생 조건: START p[2]=7/DFU0 → END p[1]=9/DFU1 → QCC 0x35 상태4→0, 유닛 report 전량 배출. [UT-CM3-050] C1 A[0:4]=192,0,7,3,0 [UT-CM3-050] C1 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C2 A[0:4]=193,0,9,3,1 [UT-CM3-050] C2 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0 | 검증 [12]의 유닛 보조 RTT 출력 (C1~C4) [UT-CM3-050] C1 A[0:4]=192,0,7,3,0 [UT-CM3-050] C1 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C2 A[0:4]=193,0,9,3,1 [UT-CM3-050] C2 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C3 A[0:4]=53,1,2,1,4 [UT-CM3-050] C3 PASS N=5 F=0 [UT-CM3-050] C4 A[0:4]=53,1,2,0,0 [UT-CM3-050] C4 PASS N=5 F=0
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-018 | SI-ID-QCC-001 SI-ID-QCC-002 | QCC 전원 상태→SPI→E8300 상태와 ACK | SU-ID-QCC-002/006 SW-FW-RID-21/22/29/63 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] 충전4상태 변환표, shutdown_ind=0 상태 송신과 절전 시점, 주기/재송신 자료. | [-] QCC 실제 SPI 송신을 캡처하고 E8300 상태 및 실제 RTT/ACK 전량을 비교한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 [+] 3. QCC 실제 SPI 송신을 캡처하고 E8300 상태 및 실제 RTT/ACK 전량을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 [-] 예상/판정: 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 50 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [+] 통과 기준: 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 50 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 응답 저장21byte=34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02; 유효 ACK=34 01, index20=2. E8300 잔량80/충전1/lid1. 전체 예상 RTT: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 1, BATT LEVEL 80 PERCENT, LID STATE 1 전송 경계: type+payload최대20byte; 위20byte버퍼는미사용00채움까지표시한다. 물리SPI프레임은20byte+별도length1byte=21byte이다. [QCC/E8300 자료 입력] 실제QCC 송신length필드 값/위치/SPI21byte변환 자료. E8300 ACK의index20=2와구분한다. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: 잔량80%, binary충전1, lid1 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 논리20byte/물리21byte 전량 송수신, E8300 상태/ACK/전체 RTT 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] 충전4상태 변환표, shutdown_ind=0 상태 송신과 절전 시점, 주기/재송신 자료. | [-] 독립 초기화 후 두번째 입력의 전바이트/상태를 비교한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 [+] 3. 독립 초기화 후 두번째 입력의 전바이트/상태를 비교한다. | 조건 [2] 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 [-] 예상/판정: 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 28 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 [+] 통과 기준: 논리 메시지 버퍼20byte(hex)=34 28 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 응답 저장21byte=34 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02; E8300 잔량40/충전0/lid2. 전체 예상 RTT: [BT] CMD 0x34, CHARGER STATE: 0, BATT LEVEL 40 PERCENT, LID STATE 2 전송 경계: type+payload최대20byte; 위20byte버퍼는미사용00채움까지표시한다. 물리SPI프레임은20byte+별도length1byte=21byte이다. [QCC/E8300 자료 입력] 실제QCC 송신length필드 값/위치·SPI21byte변환 자료. E8300 ACK의index20=2와구분한다. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [2] [+] 검증 [2] 입력: 잔량40%, binary충전0, lid2 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 논리20byte/물리21byte 전량 송수신, E8300 상태/ACK/전체 RTT 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: QCC 충전 상태4종을 각각 발생 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] 충전4상태 변환표, shutdown_ind=0 상태 송신과 절전 시점, 주기/재송신 자료. | [-] 4상태별 QCC 내부 enum/송신nn/E8300 인식을 대응 기록한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: QCC 충전 상태4종을 각각 발생 [+] 3. 4상태별 QCC 내부 enum/송신nn/E8300 인식을 대응 기록한다. | 조건 [3] [-] 입력: QCC 충전 상태4종을 각각 발생 [-] 예상/판정: QCC4상태가 확정 변환표에 따라0x34의0/1로 변환되어야 한다. E8300은0/1만 의미가 확정. 4상태 이름/코드→binary 표 미제공이므로 기대바이트/판정 대기. [+] 입력: 미연결/연결/충전 중/비충전4상태를 각각 발생 [+] 통과 기준: 네 상태가 확정 변환표에 따라0x34의charger_connected0/1로 변환되어야 한다. 상태 이름은 확정되어 있으며 enum코드와0/1 변환/실제 전바이트는 미확정이므로 판정 대기. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [3] [+] 검증 [3] 입력: QCC 충전 상태4종을 각각 발생 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 충전4상태와0/1 변환 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-019 | SI-ID-QCC-001 [+] SI-ID-QCC-002 SI-ID-QCC-003 | 부착·종료 신호와 Bluetooth 상태 연계 [-] 검증 범위: RID46/67/68의 QCC PIO/연결표시·광고 및기동/종료상태 연계 지원. 등록된 내부기RF신원 확인과 실제자극출력 억제의 완주 판정은 E8300 SYS46/67/68의 해당경로에서별도확인한다. 기존E8300 결과의범위를유지한다. [+] 검증 범위: RID46/67/68의 QCC PIO/연결표시 / 광고 및기동/종료상태 연계 지원. 등록된 내부기RF신원 확인과 실제자극출력 억제의 완주 판정은 E8300 SW-FW-SYS-Test-ID-46(등록 내부기 연결)/67(기동 자극 억제)/68(종료 자극 억제)의 해당경로에서별도확인한다. | SU-ID-QCC-004/005/006/008/009 SW-FW-RID-46/67/68/69/70 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | D/T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] shutdown_ind 핀/논리 매핑, 절전 시점/탈착 인지 지연/연결 해제 시각 자료. | [-] 각 신호값·스캔 결과·실제 프로파일 연결을 같은 사건의 시각으로 수집한다. 연결1분은 탈착 전 준비 시간이다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 [+] 3. 각 신호값 / 스캔 결과 / 실제 프로파일 연결을 같은 사건의 시각으로 수집한다. 연결1분은 탈착 전 준비 시간이다. | 조건 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 [-] 예상/판정: inter_dev_conn_ind 원문0=Bluetooth비활성,1=활성. 실제 부착 시 BLE/Classic 검색 가능, 탈착 시 미검색 및 기존 연결 해제. E8300 ISD 상태/PIO와 QCC 상태를 함께 확인. [+] 통과 기준: inter_dev_conn_ind 0=Bluetooth비활성,1=활성. 실제 부착 시 BLE/Classic 검색 가능, 탈착 시 미검색 및 기존 연결 해제. E8300 ISD 상태/PIO와 QCC 상태를 함께 확인. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: 내부기 미부착→부착→탈착→재부착 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 부착/연결 표시, 광고/프로파일 연결 및해제 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | D/T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: E8300 정상→종료 요청 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] shutdown_ind 핀/논리 매핑, 절전 시점/탈착 인지 지연/연결 해제 시각 자료. | [-] 계측한 핀 전압/논리값과 QCC 이벤트·절전·SPI 마지막 거래를 기록한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: E8300 정상→종료 요청 [+] 3. 계측한 핀 전압/논리값과 QCC 이벤트 / 절전 / SPI 마지막 거래를 기록한다. | 조건 [2] 입력: E8300 정상→종료 요청 [-] 예상/판정: E8300 QCC_CTRL High=정상, Low=종료요청. QCC 원문 shutdown_ind=0 절전/1wake 및0에서SPI송신 기술의 물리/논리 대응을 확인한다. 확정 전 극성 추정 및 종료 통과 대기. [+] 통과 기준: E8300 QCC_CTRL High=정상, Low=종료요청. QCC shutdown_ind=0 절전/1wake 및0에서SPI송신 기술의 물리/논리 대응을 확인한다. 확정 전 극성 추정 및 종료 통과 대기. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [2] [+] 검증 [2] 입력: E8300 정상→종료 요청 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 물리핀/논리값, 절전/마지막 SPI와 시각 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[-] QCC/E8300 [+] QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-020 | SI-ID-QCC-003 | AUTH service의 시험 패턴 전량 중계 | SU-ID-QCC-010 SW-FW-RID-48/52/71/76 | [-] QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 [+] QCC 외부기와 BLE central/중계 시험 경계 | [-] QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 [+] AUTH 서비스와 BLE central 교환 | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] UUID/속성/길이/접근권한 및 실제 수집값. 패턴 중계는 실제 CRA 인증/암호화 성공의 증거가 아니다. | [-] 정의된 시험 전송 경계에서 네 교환을 수집하고 예상 전바이트와 비교한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴 [+] 3. 정의된 시험 전송 경계에서 네 교환을 수집하고 예상 전바이트와 비교한다. | 조건 [1] 입력: Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴 [-] 예상/판정: central→QCC Challenge12byte=00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B; QCC→central Response12byte=10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B; central→QCC Confirm12byte=20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B; QCC→central Status1byte=30. 네 방향·길이·전체값 일치. [+] 통과 기준: central→QCC Challenge12byte=00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B; QCC→central Response12byte=10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B; central→QCC Confirm12byte=20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B; QCC→central Status1byte=30. 네 방향 / 길이 / 전체값 일치. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: Challenge/Response/Confirm/Status 시험 패턴 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 네 AUTH 교환의 방향/길이/전체바이트 미수집/미제공. [+] [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-021 | SI-ID-QCC-003 SI-ID-QCC-004 | 실제 CRA·데이터 게이트와 서로 다른 시간 계약 | SU-ID-QCC-010/011/012/013/014 SW-FW-RID-47/52/71/72/76 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T/D | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 리모콘/매핑 각각 인증 전, 불일치키, 성공후 동일 일반 제어 요청 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] CRA 입력/상태코드/키 역할, 타이머 start/reset/허용오차, 실패횟수 reset/재접속 및 경계. 실제 CRA/게이트/시간 결과. | [-] 공개 시험키와 정의된 Challenge를 사용해 전체 계산/Status 및 제어 허용을 비교한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 리모콘/매핑 각각 인증 전, 불일치키, 성공후 동일 일반 제어 요청 [+] 3. 공개 시험키와 정의된 Challenge를 사용해 전체 계산/Status 및 제어 허용을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 리모콘/매핑 각각 인증 전, 불일치키, 성공후 동일 일반 제어 요청 [-] 예상/판정: 인증 전/실패 시 일반 제어 차단, 성공 후 허용. 앱별 키16byte=128bit, 타입1리모콘/2매핑. 리모콘 AES-CMAC; 매핑 키 SHA-256 생성과 AES-CMAC 인증 계산의 역할을 독립 벡터로 확인한다. [+] 통과 기준: 인증 전/실패 시 일반 제어 차단, 성공 후 허용. 앱별 키16byte=128bit, 타입1리모콘/2매핑. 리모콘 AES-CMAC; 매핑 키 SHA-256 생성과 AES-CMAC 인증 계산의 역할을 독립 벡터로 확인한다. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: 리모콘/매핑 각각 인증 전, 불일치키, 성공후 동일 일반 제어 요청 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 전체 인증값/Status와 일반제어 차단/허용 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | T/D | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 인증 미완료 연결 및30초 전 완료한 독립 정상 연결 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] CRA 입력/상태코드/키 역할, 타이머 start/reset/허용오차, 실패횟수 reset/재접속 및 경계. 실제 CRA/게이트/시간 결과. | [-] 연결 성립/타이머 시작/인증 완료/해제 시각을 수집한다. 허용오차 확정 전 판정대기. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 인증 미완료 연결 및30초 전 완료한 독립 정상 연결 [+] 3. 연결 성립/타이머 시작/인증 완료/해제 시각을 수집한다. 허용오차 확정 전 판정대기. | 조건 [2] 입력: 인증 미완료 연결 및30초 전 완료한 독립 정상 연결 [-] 예상/판정: 미완료는30초에서 타임아웃/해제, 완료 연결은인증 타임아웃으로 해제되지 않음. 실패/성공/진행중/타임아웃4종을 구별하며 비밀을 응답하지 않는다. [+] 통과 기준: 미완료는30초에서 타임아웃/해제, 완료 연결은인증 타임아웃으로 해제되지 않음. 실패/성공/진행중/타임아웃4종을 구별하며 비밀을 응답하지 않는다. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [2] [+] 검증 [2] 입력: 인증 미완료 연결 및30초 전 완료한 독립 정상 연결 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 연결/타이머 시작/인증 완료/Status/해제 시각 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | T/D | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 인증 완료 BLE연결 후 데이터 송수신 모두 중단180초; 별도 자동 상태 조회만 유지 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] CRA 입력/상태코드/키 역할, 타이머 start/reset/허용오차, 실패횟수 reset/재접속 및 경계. 실제 CRA/게이트/시간 결과. | [-] 마지막 TX/RX와 해제 시각을 기록하고 송신만/수신만 및 제어 외 상태 조회의 reset을 비교한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 인증 완료 BLE연결 후 데이터 송수신 모두 중단180초; 별도 자동 상태 조회만 유지 [+] 3. 마지막 TX/RX와 해제 시각을 기록하고 송신만/수신만 및 제어 외 상태 조회의 reset을 비교한다. | 조건 [3] 입력: 인증 완료 BLE연결 후 데이터 송수신 모두 중단180초; 별도 자동 상태 조회만 유지 [-] 예상/판정: 무송수신3분(180초)에 연결 해제. 무제어명령과 무송수신 감시/reset 차이 조건은 확정 계약에 맞아야 한다. [+] 통과 기준: 무송수신3분(180초)에 연결 해제. 무제어명령과 무송수신 감시/reset 차이 조건은 확정 계약에 맞아야 한다. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [3] [+] 검증 [3] 입력: 인증 완료 BLE연결 후 데이터 송수신 모두 중단180초; 별도 자동 상태 조회만 유지 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 마지막TX/RX/조회/해제 시각과reset 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | T/D | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 같은 대상 CRA5회 연속 실패,6회째·제한 중 시도·60초 경과 후 정상시도 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] CRA 입력/상태코드/키 역할, 타이머 start/reset/허용오차, 실패횟수 reset/재접속 및 경계. 실제 CRA/게이트/시간 결과. | [-] 대상/키/타입을 고정하고 실제 실패 횟수 및 각 시도·제한 해제 시각을 수집한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 같은 대상 CRA5회 연속 실패,6회째 / 제한 중 시도 / 60초 경과 후 정상시도 [+] 3. 대상/키/타입을 고정하고 실제 실패 횟수 및 각 시도 / 제한 해제 시각을 수집한다. | 조건 [4] 입력: 같은 대상 CRA5회 연속 실패,6회째·제한 중 시도·60초 경과 후 정상시도 [-] 예상/판정: 5회 연속 실패 시1분(60초) 연결 제한. 실패1..5 횟수, 시작시각,6회 및60초 경계 후 허용 여부를 비교. 페어링 실패로 치환하지 않는다. [+] 통과 기준: 5회 연속 실패 시1분(60초) 연결 제한. 실패1..5 횟수, 시작시각,6회 및60초 경계 후 허용 여부를 비교. 페어링 실패로 치환하지 않는다. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [4] [+] 검증 [4] 입력: 같은 대상 CRA5회 연속 실패,6회째·제한 중 시도·60초 경과 후 정상시도 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 실패1..5횟수,6회/제한/60초경계 시각과허용 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-022 | SI-ID-QCC-003 SI-ID-CFX-001 | Classic 수신→QCC I2S→E8300 처리 | [-] SU-ID-QCC-008 [-] SW-FW-RID-15/16/69 [+] SU-ID-QCC-008 [+] SU-ID-CFX-005, I2S 인터페이스 초기화: I2S 초기화와 인터럽트 수신 준비 [+] SU-ID-CFX-008, I2S 입력 상태 판정: 수신 상태 판정/복사/스트리밍 상태 갱신 [+] SU-ID-CFX-015, I2S 수신 버퍼 관리: 16표본 FIFO에서 수신 버퍼로 복사하고 완료 플래그 갱신 [+] SW-FW-RID-15/16/69 [+] 수신 경계: QCC I2S 송신부터 E8300 버퍼/완료 상태까지 확인한다. 믹싱/자극 경로는 SW-FW-IntegrationTest-ID-013에서 별도로 확인한다. | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 시험음원 Classic연결, I2S출력 구성, I2S OFF→ON→OFF [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC/E8300 자료 입력] QCC 프로파일/코덱, I2S 채널·슬롯·정렬·클록/위상·실측 및 입력음원과 자극 대응. 활성 로그/시험스피커 무음만으로 통과시키지 않는다. | [-] Classic 유효 연결→계측한 I2S 프레임/샘플→E8300 버퍼→지그의 자극을 경계별 저장한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 시험음원 Classic연결, I2S출력 구성, I2S OFF→ON→OFF [+] 3. Classic 유효 연결→계측한 I2S 프레임/샘플→E8300 버퍼→지그의 자극을 경계별 저장한다. | 조건 [1] 입력: 시험음원 Classic연결, I2S출력 구성, I2S OFF→ON→OFF [-] 예상/판정: QCC 출력 유효 오디오24bit/16kHz, E8300 I2S_FLAG DIO29 Low=유효. 실제 BCLK/LRCLK/데이터 배열 및 CFX수신을 확인. 기존 SIT013 믹싱 계산/자극은 별도 단계로 비교. [+] 통과 기준: QCC 출력 유효 오디오24bit/16kHz, E8300 I2S_FLAG DIO29 Low=유효. 실제 BCLK/LRCLK/데이터 배열 및 CFX수신을 확인. 기존 SIT013 믹싱 계산/자극은 별도 단계로 비교. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: 시험음원 Classic연결, I2S출력 구성, I2S OFF→ON→OFF [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: Classic/I2S 프레임/배열, DIO29/CFX버퍼 및지그 출력 미수집/미제공. [+] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-023 | SI-ID-QCC-003 | BLE 편이/양이 GAIA 메시지 처리 | SU-ID-QCC-011 SW-FW-RID-29/35/38/44/45/70 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 편이 Pair19 04 02 01 80 80; State19 04 02 01 81 00 01,Left37%/Right72% [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] 좌우 aa 값 충돌, nn/03주소/길이필드·GAIA 프레이밍 계약. BLE 예시를 SPI로 자동 확장하지 않는다. | [-] central의 전체 요청과 응답, QCC 저장 위치/잔량을 비교한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 편이 Pair19 04 02 01 80 80; State19 04 02 01 81 00 01,Left37%/Right72% [+] 3. central의 전체 요청과 응답, QCC 저장 위치/잔량을 비교한다. | 조건 [1] 입력: 편이 Pair19 04 02 01 80 80; State19 04 02 01 81 00 01,Left37%/Right72% [-] 예상/판정: Pair=19 04 04 01 80 01; StateLeft37=19 04 03 01 84 01 00 25 00 00; Right72=19 04 03 01 84 01 01 48 00 00. 전바이트·위치·잔량이 일치. [+] 통과 기준: Pair=19 04 04 01 80 01; StateLeft37=19 04 03 01 84 01 00 25 00 00; Right72=19 04 03 01 84 01 01 48 00 00. 전바이트 / 위치 / 잔량이 일치. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: 편이 Pair19 04 02 01 80 80; State19 04 02 01 81 00 01,Left37%/Right72% [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 편이 전체 요청/응답과저장위치/잔량 미수집/미제공. [+] [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
[7 empty] | T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 양이 Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] 좌우 aa 값 충돌, nn/03주소/길이필드·GAIA 프레이밍 계약. BLE 예시를 SPI로 자동 확장하지 않는다. | [-] 양쪽 nn/수술위치/잔량을 다르게 설정하고 routing과 응답을 각각 기록한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 양이 Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 [+] 3. 양쪽 nn/수술위치/잔량을 다르게 설정하고 routing과 응답을 각각 기록한다. | 조건 [2] 입력: 양이 Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 [-] 예상/판정: Pair=19 04 04 01 nn 80 01; State=19 04 03 01 nn 84 01 aa bb 00 00. 원문 aa 좌우값의 상충과 nn위치 정의를 확정한 뒤 기대 전바이트를 정한다. 미확정 판정 대기. [+] 통과 기준: Pair=19 04 04 01 nn 80 01; State=19 04 03 01 nn 84 01 aa bb 00 00. aa 좌우값의 상충과 nn위치 정의를 확정한 뒤 기대 전바이트를 정한다. 미확정 판정 대기. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [2] [+] 검증 [2] 입력: 양이 Pair19 04 02 01 03 80 80; State19 04 02 01 03 81 00 01 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: 양이 전체 요청/응답과위치별routing/잔량 미수집/미제공. [+] [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기
QCC/E8300 | SW-FW-IntegrationTest-ID-024 | SI-ID-QCC-004 | 생산 NVM→키 생성·복호화→CRA 계산 | SU-ID-QCC-012/013/014 SW-FW-RID-52/76/78 | QCC 외부기/E8300 및 격리된 시험 지그 | QCC 모듈과 E8300 실제 입력 경계 연계 | A/T | [-] QCC/E8300 시험 이미지·버전·연결 상대·회로/통신 규칙·수집 도구를 고정한다. 초기 상태를 조건별 복원한다. [-] 입력: 공개 시험 RAND/BD_ADDR와 암호화된16byte시험키00 [+] QCC 시험 이미지/버전, 대상 모듈/연결 상대, 입력/출력 관찰 경계. 각 조건의 연결/상태를 독립 적용할 수 있는 시험 구성. | [QCC 자료 입력] 입력 직렬화·KDF/AES모드/시험벡터, 저장 대상 키 역할/암호화·접근권한 실제 적용. NVM읽기 전용과 디버거 접근 차단을 구분한다. | [-] 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키/암호문을 사용해 NVM읽기→각 계산 경계를 기록한다. [-] QCC 입력/전송, E8300 수신·상태/응답 및 실제 장치 동작을 따로 저장한다. [+] 1. 해당 조건의 초기 상태/연결을 복원한다. [+] 2. 입력: 공개 시험 RAND/BD_ADDR와 암호화된16byte시험키00 [+] 3. 생산 비밀키 대신 격리된 공개 시험키/암호문을 사용해 NVM읽기→각 계산 경계를 기록한다. | 조건 [1] 입력: 공개 시험 RAND/BD_ADDR와 암호화된16byte시험키00 [-] 예상/판정: PS_USR40 RAND10byte/43 clinician_master_key16byte/44 shared_service_key16byte. 정의된 도출/복호화 후 시험평문00×16. 매핑은 SHA-256결과 앞16byte clinic_service_key 생성 및 AES-CMAC 인증. 저장 암호문·중간값·결과 전체를 독립 예상벡터와 비교. [+] 통과 기준: PS_USR40 RAND10byte/43 clinician_master_key16byte/44 shared_service_key16byte. 정의된 도출/복호화 후 시험평문00×16. 매핑은 SHA-256결과 앞16byte clinic_service_key 생성 및 AES-CMAC 인증. 저장 암호문 / 중간값 / 결과 전체를 독립 예상벡터와 비교. | [-] 미실행 / 실제 결과 미제공 [-] 조건 [1] [+] 검증 [1] 입력: 공개 시험 RAND/BD_ADDR와 암호화된16byte시험키00 [-] 실제 입력/수신 전바이트·상태/시각: 미수집. 생성 예상값을 관찰값으로 기록하지 않았다. [-] [QCC/E8300 자료 입력] 이 조건의 실제 실행·수집 원문/계측 자료. [+] 실행 상태: 미실행. [+] 관찰: NVM전량/키도출/복호화/digest/CMAC 미수집/미제공. [+] [QCC 자료 입력] 이 조건의 실제 실행 결과와 관찰 근거. | 미실행 판정 대기