A안  행정 보고형

# Sound1 음압별 ADC 기준값 산출 근거

# 1  검토 개요

□ 목적   실측값을 바탕으로 Sound1의 음압별 ADC 기준곡선 제안

○ 조건   1048 Hz 정현파 · 기구 조립 시료 500C 및 500D

○ 음압   APx 표시값 기준이며, 보정 전 음압은 표시값에 6.29 dB를 더한 값임

# 2  기준점 및 산출 방법

| 표시 음압 | 500C 평균 | 500D 평균 | 채택 기준값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 dB | 19 | 23 | 21 |
| 50 dB | 86 | 92 | 89 |
| 70 dB | 773 | 779 | 776 |
| 110 dB | 50,633 | 64,237 | 57,435 |

자료: sound1 필수성능시험 기록.xlsx / 시트1의 사본의 사본 / F·I열

○ 두 시료의 산술평균을 네 기준점으로 채택하고, ADC 진폭의 로그값을 구간별 직선으로 연결함

○ 기준 70 dB의 ADC는 776이며, 입력 ±5 dB에 해당하는 허용범위는 452~1,329임

# 3  적용 시 유의사항

○ 110 dB 기준점은 근접 배치로 측정하여 다른 기준점과 배치 조건이 다름

○ 110 dB 초과는 모델 외삽값임. 제품 공통 기준 확정 전 동일 배치의 추가 시료 검증이 필요함

서식 참고: 행정안전부 2025년 주요업무 추진계획, 본문 1쪽

서식 비교용 재구성 예시이며 정부기관의 공식 서식이나 승인 문서가 아님

B안  기술 보고형

# Sound1 음압별 ADC 기준값 산출 근거

실측 자료와 계산 과정에 근거한 기준곡선 제안

# 1  목적과 적용 조건

기구 조립 상태의 Sound1 두 시료에서 측정한 ADC 값을 이용하여 음압별 기준곡선을 제안한다. 입력은 1048 Hz 정현파이며, 본문의 음압은 −6.29 dB 보정이 적용된 APx 표시값이다.

# 2  기준점의 근거

두 시료의 평균을 동일 가중치로 산술평균하여 네 기준점을 정했다. 110 dB만 근접 배치이고 나머지는 멀리 배치이므로, 배치 차이를 제품 고유 특성과 구분해야 한다.

표 1  실측 평균과 채택 기준값

| 표시 음압 | 500C 평균 | 500D 평균 | 채택 기준값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 dB | 19 | 23 | 21 |
| 50 dB | 86 | 92 | 89 |
| 70 dB | 773 | 779 | 776 |
| 110 dB | 50,633 | 64,237 | 57,435 |

출처: sound1 필수성능시험 기록.xlsx / 시트1의 사본의 사본 / F6·I6, F14·I14, F18·I18, F29·I29

# 3  계산 방법과 예시

인접 기준점을 (L₁, A₁), (L₂, A₂)로 두고, ADC 진폭을 로그값으로 변환한 뒤 음압에 대해 직선 보간한다. 아래에서 s는 입력 1 dB당 ADC 진폭의 dB 변화량이다.

G(L) = A₁ × 10s(L − L₁)/20

70 dB의 기준 ADC는 776이다. 허용범위는 곡선의 65 dB 값과 75 dB 값에서 구하며, 하한 올림·상한 내림을 적용하면 452~1,329가 된다.

# 4  적용 한계

110 dB 초과는 모델 외삽이며, 현재 값은 두 시료에 근거한 기준안이다. 동일 배치의 추가 시료 검증 후 제품 공통 기준으로 확정할 수 있다.

서식 참고: 식약처 추적관리대상 의료기기 관리 가이드라인, 본문 2쪽의 절 구분·설명 문단을 간소화

서식 비교용 재구성 예시이며 정부기관의 공식 서식이나 승인 문서가 아님

C안  요약 브리프형

# Sound1 음압별 ADC
기준값 산출 근거

핵심 결과

네 실측 평균을 연결한 기준곡선이다.
70 dB의 기준 ADC는 776, 허용범위는 452~1,329이다.

# 01  어떤 자료를 사용했는가

1048 Hz 정현파를 입력한 기구 조립 시료 500C와 500D의 기록을 사용했다. 음압은 APx 보정 표시값이며, 보정 전 음압은 6.29 dB 더 높다.

| 표시 음압 | 500C 평균 | 500D 평균 | 채택 기준값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 dB | 19 | 23 | 21 |
| 50 dB | 86 | 92 | 89 |
| 70 dB | 773 | 779 | 776 |
| 110 dB | 50,633 | 64,237 | 57,435 |

자료: sound1 필수성능시험 기록.xlsx / 시트1의 사본의 사본 / F·I열

# 02  어떻게 계산했는가

두 시료 평균 → 네 기준점 선정 → 구간별 로그 보간 → 입력 ±5 dB 범위 계산

저음압의 높은 관측값과 고음압의 낮은 관측값을 함께 반영했다. 기준점 사이를 연속으로 연결하며, 허용범위는 ADC에 고정 비율을 곱하지 않고 입력 음압을 ±5 dB 이동해 구한다.

# 03  어디까지 설명할 수 있는가

110 dB 기준점에는 근접 배치의 영향이 포함된다. 110 dB 초과는 모델 외삽이다. 따라서 현재 곡선은 기준 제안이며, 제품 전체의 정상 분포가 검증되었다는 뜻은 아니다.

서식 참고: KISTEP Think 2025 이슈페이퍼, 요약 ii쪽의 결과표·핵심 항목·주석 구성을 재해석

서식 비교용 재구성 예시이며 정부기관의 공식 서식이나 승인 문서가 아님