소프트웨어 아키텍쳐 기술서 (TD20B-A-EXT/TD23D-A-EXT)

|  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성함 | 임정우 |  | 이호승 |
| 직책 | 사업부장 |  | 기술이사 |
| 일자 | 2020.12.23 |  | 2020.12.23 |
| 서명 |  |  |  |

| No. | 개정 내용 | 개정 위치 | 개정 날짜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 최초 제정 | - | 2020.12.23 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

목차

1.	서론	4

1.1.	개요	4

1.2.	목적	4

1.3.	대상	4

1.4.	관련문서	4

1.4.1.	프로젝트	4

1.4.2. 표준 및 규제	4

2.	하드웨어 플랫폼	5

3.	소프트웨어 아키텍쳐	6

3.1.	CFX Core용 소프트웨어 아키텍쳐	6

3.1.1.	시스템 제어 모듈	6

3.1.2.	신호처리 모듈	7

3.1.3.	내부 자극 장치 실행 모듈	7

3.2.	Hear Core용 소프트웨어 아키텍쳐	7

3.3.	CM3용 소프트웨어 아키텍쳐	7

3.3.1.	시스템 제어 모듈	7

3.3.2.	신호처리 모듈	7

3.3.3.	내부 자극 장치 실행 모듈	8

3.3.4.	블루투스 통신 모듈	8

3.4.	NRF용 소프트웨어 아키텍쳐	8

3.4.1.	시스템 제어 모듈	8

3.4.2.	블루투스 통신 모듈	8

4.	소프트웨어 요구사항 추적성	9

5.	소프트웨어 아키텍쳐 검증	13

- 서론

  - 개요

본 문서는 인공달팽이관 외부장치 펌웨어를 개발하기 위한 소프트웨어 아키텍쳐를 설계하고 기술한다.

  - 목적

인공달팽이관 외부장치 소프트웨어의 요구사항을 포함한 소프트웨어 아키텍쳐를 설계함으로써, 소프트웨어 개발 절차에 따라 안전한하고 일관성 및 정확성을 보장하는 소프트웨어가 개발 되는 것을 목적으로 한다.

  - 대상

소프트웨어 개발 프로젝트에 참여하는 모든 구성원은 이 문서를 참고하도록 한다.

  - 관련문서

    - 프로젝트

| No | 문서번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SDP-FW-TD20B | 소프트웨어 개발 계획서 |
| 2 | SGR-FW-TD20B | 소프트웨어 일반 요구사항 |
| 3 | SR-FW-TD20B | 소프트웨어 요구사항 |

1.4.2. 표준 및 규제

| No | 문서번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IEC 62304 | Medical device software – Software life cycle processes |
| 2 | ISO 14971 | Medical devices – Application of risk management to medical |

- 하드웨어 플랫폼

인공달팽이관 시스템 전체의 하드웨어 플랫폼은 아래 <그림 1.>과 같으며, 소프트웨어는 Ezairo 7150 시스템에서 동작하게 된다.

< 그림 1. 인공달팽이관 시스템 블록도 >

- 소프트웨어 아키텍쳐

2절의 하드웨어 플랫폼을 기반으로 동작하는 인공달팽이관장치 소프트웨어는 아키텍쳐는 <그림 2.>와 같이 설계되었으며,

<그림 2. 인공와우 소프트웨어 아키텍쳐 블록도>

각 MCU 별로 소프트웨어가 개별적으로 실행되게된다. 따라서 각 MCU별로 아키텍처를 설계한다.

  - CFX Core용 소프트웨어 아키텍쳐

    - 시스템 제어 모듈

하드웨어 설정, EEPROM 접근, 보조장치 제어 등과 관련된 유닛들로 구성되어 시스템의 전체 동작을 제어한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

      - 시스템 초기화 항목

CFX 코어 및 하드웨어를 초기화 한다.

      - 시스템 제어 항목

시스템의 전체적인 실행과 관련된 항목으로, 이 항목이 완성되면 소프트웨어 구현이 완료되게 된다.

    - 신호처리 모듈

사운드 신호를 전기자극 신호로 변환하기 위한 오디오 신호처리를 유닛들로 구성되어 있으며, 최종 적으로 시스템 제어 항목에서 호출 및 실행되게 된다.

    - 내부 자극 장치 실행 모듈

내부 자극 장치에 전달되는 bitstream 생성과 관련된 유닛들로 구성되어 있다.

      - PCM 제어 항목

CM3에서 제어하는 PCM 출력 모드에 따라 내부기에 전달되는 PCM을 생성한다.

  - Hear Core용 소프트웨어 아키텍쳐

Hear Core의 소프트웨어는 디지털 신호처리 라이브러리를 묶은 Function Chain으로 동작이 실행되게 되어있으며, Function Chain은 CFX 시스템 제어항목에서 호출하게 된다.

  - CM3용 소프트웨어 아키텍쳐

    - 시스템 제어 모듈

하드웨어 설정, 공유 메모리 접근, 보조장치 제어 등과 관련된 유닛들로 구성되어 시스템의 전체 동작을 제어한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

      - 시스템 초기화 항목

CM3 및 하드웨어를 초기화 한다.

      - 시스템 제어 항목

시스템의 전체적인 실행과 관련된 항목으로, 다른 모듈 및 유닛의 파라미터를 확인하여 시스템 동작을 제어한다. 이 항목이 완성되면 소프트웨어 구현이 완료되게 된다.

    - 신호처리 모듈

CFX에서 공유한 매핑 데이터를 사용하여 C/T 전류크기를 C/T 자극 레벨로 변환하여 CFX에 공유하는 유닛으로 구성되어 있다.

    - 내부 자극 장치 실행 모듈

내부 자극장치 제어 및 자극 출력 실행과 관련된 유닛들로 구성되어 있다.

      - 내부기 실행 제어 항목

내부 자극 장치 실행과 관련된 보조장치 설정, 내부 자극 장치 설정 및 내부 자극 장치 연결 검사와 관련된 유닛을 실행하여 내부기를 제어한다.

    - 블루투스 통신 모듈

리모콘 앱, 매핑 프로그램 통신과 관련된 유닛들로 구성되어 있다.

      - 블루투스 통신 제어 항목

NRF에서 SPI통신으로 수신된 명령에 따라 관련 유닛을 실행한다.

  - NRF용 소프트웨어 아키텍쳐

    - 시스템 제어 모듈

하드웨어 설정, 보조장치 제어 등과 관련된 유닛들로 구성되어 시스템의 전체 동작을 제어한다.

소프트웨어 항목은 다음과 같다.

      - 시스템 초기화 항목

NRF 및 하드웨어를 초기화 하고 BLE 스택을 초기화한다.

      - 시스템 제어 항목

시스템의 전체적인 실행을 담당하는 항목으로, 블루투스 통신 제어 항목을 실행하고, CM3의 제어 파라미터를 확인하여 시스템 동작을 제어한다. 이 항목이 완성되면 소프트웨어 구현이 완료되게 된다.

    - 블루투스 통신 모듈

블루투스 장치로 데이터 수신을 처리하는 유닛들로 구성되어 있다.

      - 블루투스 통신 제어 항목

블루투스 장치에서 데이터 수신이 발생되면 CM3로 전송하고 CM3의 응답을 블루투스 장치로 전달하는 유닛들을 제어한다.

- 소프트웨어 요구사항 추적성

| Software requirements |  | Software Module |
| --- | --- | --- |
| Requirements ID | Subject |  |
| SW-FW-RID-1 | 전채널 자극률 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-2 | 채널별 자극률 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-3 | 자극 모드 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-4 | 선행 펄스 모양 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-5 | 자극 크기 | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-6 | 자극 펄스 폭 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-7 | 자극 최대 전하량 제한 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-8 | AGC 볼륨 10단계 | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-9 | FFT 주파수 분석 | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-10 | 주파수 분석 대역수(최대 32개) | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-11 | CIS 자극 기법 | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-12 | 신호처리 주기 | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-13 | 맵 데이터 개수(4개) | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-14 | 자극 볼륨 4단계 | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-15 | 오디오 입력 소스 최소 2개 | Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-16 | 사운드 입력 주파수 최대 8kHz | System Control Module |
| SW-FW-RID-17 | PCM 출력(FPGA 입력) | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-18 | 매핑 데이터 기반 자극 파라미터 | Signal Processing Module Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-19 | 가속도 센서 출력을 사용한 전원 모드 변경 | System Control Module |
| SW-FW-RID-20 | 외부기 동작상태 LED 출력 | System Control Module |
| SW-FW-RID-21 | 전원 커넥터 연결 상태 LED 출력 | System Control Module |
| SW-FW-RID-22 | 배터리 저전압 상태 LED 출력 | System Control Module |
| SW-FW-RID-23 | 배터리 저전압 상태 자극 출력 | System Control Module, Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-24 | 리모콘 명령 수신(처리), 맵 번호 변경 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-25 | 리모콘 명령 수신(처리), 오디오 볼륨 조절 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-26 | 리모콘 명령 수신(처리), 자극 볼륨 조절 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-27 | 리모콘 명령 수신(처리), LED 알림 설정 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-28 | 리모콘 명령 수신(처리), 자극 알림 설정 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-29 | 리모콘 명령 응답(송신), 배터리 상태 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-30 | 리모콘 명령 응답(송신), 맵 번호 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-31 | 리모콘 명령 응답(송신), 오디오 볼륨 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-32 | 리모콘 명령 응답(송신), 자극 볼륨 설정 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-33 | 리모콘 명령 응답(송신), LED 알림 설정 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-34 | 리모콘 명령 응답(송신), 자극 알림 설정 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-35 | 매핑 명령 수신(처리), 시스템 상태 확인 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-36 | 매핑 명령 수신(처리), 특정 자극 출력 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-37 | 매핑 명령 수신(처리), 실시간 자극 출력 진행 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-38 | 매핑 명령 응답(송신), 시스템 상태 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-39 | 매핑 명령 응답(송신), 특정 자극 출력 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-40 | 매핑 명령 응답(송신), 실시간 자극 출력 진행 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-41 | I2C 통신, FPGA | System Control Module |
| SW-FW-RID-42 | I2C 통신, 가속도 센서 | System Control Module |
| SW-FW-RID-43 | I2C 통신, Tx PMIC | System Control Module |
| SW-FW-RID-44 | 리모콘 앱과 블루투스를 사용한 무선통신 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-45 | 매핑 프로그램과 블루투스를 사용한 무선통신 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-46 | 등록된 내부이식장치와만 근접 통신을 연결한다. | Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-47 | 내부기 연결 상태에서 블루투스 활성화 | System Control Module |
| SW-FW-RID-48 | 블루투스 통신에 페어링 기능 적용을 통하여 보안 데이터 통신 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-49 | 블투투스 통신에 페어링 기능을 적용하여 통신 데이터 보안 구축 (bluettoth 4.2 AES-128) | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-50 | 블루투스 통신 접속 로그 기록 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-51 | 펌웨어 실행 시, 설정 데이터가 유효 범위를 벗어 날 경우 에러 모드 진입 | Signal Processing Module System Control Module |
| SW-FW-RID-52 | 내부기 제어용 Passkey 매칭 확인 후 리모콘 제어 활성화 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-53 | 소프트웨어 유지보스 절차를 따른다. | NA |
| SW-FW-RID-54 | CM3 실행코드 사이즈를 18430 words 이하로 한다. | NA |
| SW-FW-RID-55 | 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 알려준다. | System Control Module |
| SW-FW-RID-56 | 볼륨 증가를 단계적으로 진행 | System Control Module |
| SW-FW-RID-57 | 필수 성능 시험 진행 | N/A |
| SW-FW-RID-58 | 실시간 신호처리 | System Control Module Signal Processing Module |
| SW-FW-RID-59 | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-60 | CRC 기능이 내장된 통신 프로토콜 사용 | Bluetooth Communication Module |
| SW-FW-RID-61 | 정상사용을 위한 준비상태 표시 | System Control Module |
| SW-FW-RID-62 | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야 한다.(충전모드 표시). | System Control Module |
| SW-FW-RID-63 | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | System Control Module |
| SW-FW-RID-64 | 구분이 쉬운 LED 패턴 설계 | System Control Module |
| SW-FW-RID-65 | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 LED 패턴에 적용 | System Control Module |
| SW-FW-RID-66 | 이어피스가 연결되면 이어피스 연결 상태가 확인되어야 한다. | System Control Module |
| SW-FW-RID-67 | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | System Control Module Internal Stimulation Device Execution Module |
| SW-FW-RID-68 | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | System Control Module Internal Stimulation Device Execution Module |

- 소프트웨어 아키텍쳐 검증

- 소프트웨어 요구사상이 모두 포함되었는가?

: 예, 소프트웨어 요구사항 추적성을 통하여, 모든 소프트웨어 항목이 소프트웨어 아키텍쳐로 사상 되었음을 확인함.

- 소프트웨어 모듈(항목)간 연계성 및 하드웨어 사이의 연계성이 확인되는가?

: 예, 하드웨어 아키텍쳐을 기반으로 소프트웨어 아키텍쳐 설계됨.

- SOUP 항목의 적절한 운영이 지원되는가?

: SOUP 항목 없음.