## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SUVC-FW-TD20B
|  |  |  | 버전 | Rev. 1
소프트웨어 유닛 검증 기준서 (TD20B-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 토닥/인공와우사업부 |  | 임정우 |  |  | 2021.09.04
검토
승인 | 토닥 |  | 이호승 |  |  | 2021.09.04
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 | 2021.09.04 | 최초 작성

## 기준서_유닛 검증
유닛 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | OTE_GEN1_Proto3
| 소프트웨어 버전 : | 1.0.0
2. 동작 하드웨어
인공달팽이과 외부기 시제품 3차(OTE 시제품 버전 3)
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
| EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| J-Link 디버거 | NRF 디버깅 장치
| Keil uVison5 | NRF 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| 스피커 | 소리(음파)를 생성한다.
| 피에조 고장난 스피커 | 소리에 해당하는 전자기장을 발생시킨다.
| 이어폰 | 신호처리 과정의 소리를 청취한다.
| 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
| 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 및 음악 신호 파일
4. 시험 내용
CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | DIO 설정 1차 | A | SU-ID-CFX-001 | NA | NA | 코드 분석 | - DIO 설정 코드 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 타이머 중지 | A | SU-ID-CFX-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 타이머 중지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 인터럽트 초기화 | A | SU-ID-CFX-003 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | 저전력 모드 비활성화 | A | SU-ID-CFX-004 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | 전원 안정화 대기 | A | SU-ID-CFX-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 안정화 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | MCU 리셋 및 중지 | A | SU-ID-CFX-006 | NA | NA | 코드 분석 | - MCU 리셋 및 중지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 동작 클럭 설정 | A | SU-ID-CFX-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 동작 클럭 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | 메인 MCU 초기화 | A | SU-ID-CFX-008 | NA | NA | 코드 분석 | - 메인 MCU 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 입/출력단 비활성화 | A | SU-ID-CFX-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 입/출력단 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-010 | NA | NA | 코드 분석 | - FIFO 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | IOC 설정 | A | SU-ID-CFX-011 | NA | NA | 코드 분석 | - IOC 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | 오디오 MUX 설정 | A | SU-ID-CFX-012 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 MUX 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | ADC 설정 | A | SU-ID-CFX-013 | NA | NA | 코드 분석 | - ADC 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | DAC 설정 | A | SU-ID-CFX-014 | NA | NA | 코드 분석 | - DAC 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | LSAD 설정 | A | SU-ID-CFX-015 | NA | NA | 코드 분석 | - LSAD 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | Hear Core, Fuction chain 활성화 | A | SU-ID-CFX-015 | NA | NA | 코드 분석 | - Hear Core, Fuction chain 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 인터럽트 설정 1차 | A | SU-ID-CFX-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 설정 1차 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | DIO 설정 2차 | A | SU-ID-CFX-017 | NA | NA | 코드 분석 | - DIO 설정 2차 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | MCU 시작 | A | SU-ID-CFX-018 | NA | NA | 코드 분석 | - MCU 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 메모리 초기화 대기 | A | SU-ID-CFX-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 초기화 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | DIO 설정 3차 | A | SU-ID-CFX-020 | NA | NA | 코드 분석 | - DIO 설정 코드 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | 인터럽트 설정 2차 | A | SU-ID-CFX-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 설정 2차 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | 인터럽트 서비스 루틴 | A | SU-ID-CFX-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | 저전력 모드 전환, 입/출력단 비활성화 | A | SU-ID-CFX-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 입/출력단 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | 저전력 모드 전환, IOC 비활성화 | A | SU-ID-CFX-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, IOC 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 저전력 모드 전환, FIFO 비활성화 | A | SU-ID-CFX-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, FIFO 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | 저전력 모드 전환, FIFO 버퍼 초기화 | A | SU-ID-CFX-027 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, FIFO 버퍼 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 저전력 모드 전환, 모드 DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-028 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 모드 DIO 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | 저전력 모드 전환, 인터럽트 설정 | A | SU-ID-CFX-029 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 인터럽트 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 저전력 모드전환 | A | SU-ID-CFX-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드전환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 저전력 모드 전환, 클럭 조정 | A | SU-ID-CFX-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 클럭 조정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 저전력 모드 전환, 타이머 설정 | A | SU-ID-CFX-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 타이머 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | windowing 계수 읽기 | A | SU-ID-CFX-033 | NA | NA | 코드 분석 | - windowing 계수 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | 내부기 정보 읽기 | A | SU-ID-CFX-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 정보 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | 배터리 전압 교정값 읽기 | A | SU-ID-CFX-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 전압 교정값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 맵 정보 읽기 | A | SU-ID-CFX-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 정보 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | 사용자 설정값 읽기 | A | SU-ID-CFX-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 설정값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | 매핑 데이터 읽기 | A | SU-ID-CFX-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 통과 대역 밴드 읽기 | A | SU-ID-CFX-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 통과 대역 밴드 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 사용자 설정값 저장 | A | SU-ID-CFX-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 설정값 저장 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | 매핑 데이터 저장, 매핑 통신 | A | SU-ID-CFX-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 저장, 매핑 통신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 매핑 데이터 읽기, 매핑 통신 | A | SU-ID-CFX-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 읽기, 매핑 통신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-43 | 매핑 데이터 삭제, 매핑 통신 | A | SU-ID-CFX-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 삭제, 매핑 통신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-44 | 배터리 잔량 업데이트 | T | SU-ID-CFX-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 업데이트 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-45 | 가속도 센서 입력 업데이트 | A | SU-ID-CFX-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 가속도 센서 입력 업데이트 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-46 | USB 커넥터용 DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-046 | NA | NA | 코드 분석 | - USB 커넥터용 DIO 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-47 | 가속도 센서 및 PCM용 DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 가속도 센서 및 PCM용 DIO 설정 구현
| 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-48 | 텔레코일 입력 절대값 | D | SU-ID-CFX-048 | NA | - 디버깅 모드 - 텔레코일 입력 FIFO 비활성화 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 데이터를 확인한다. | - 입력 테스트 벡터의 절대값이 확인되어야한다.
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-49 | 텔레 코일 입력 감지 | D | SU-ID-CFX-049 | NA | - 디버깅 모드 - 피에조가 제거된 스피커를 사용하여 전자기장만을 발생시킨다. | - 스피커에 음악을 재생시킨 상태에서 텔레코일에 스피커를 가까이 놓았다 멀리 떼는 동작을 반복한다. - 디버깅용 중단점을 적용하여 파라미터 값을 확인한다. | - 이어폰이 근접하면 텔레코일 감지 플래그가 활성화 되고, 이어폰이 멀어지면 텔레코일 감지 플래그가 비활성화 되어야한다.
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-50 | 오디오 신호 혼합 | D | SU-ID-CFX-050 | NA | - 디버깅 모드 - 피에조가 제거된 스피커를 사용하여 전자기장만을 발생시킨다. | - 텔레코일 사용 플래그를 활성화하고, 스피커에 음악을 재생시킨 상태에서 텔레코일에 스피커를 가까이 놓았다 멀리 떼는 동작을 반복한다. - 텔레코일 사용 플래그를 활성화하고, 스피커에 음악을 재생시킨 상태에서 텔레코일에 스피커를 가까이 놓았다 멀리 떼는 동작을 반복한다. - Ezairo DAC 출력에 이어폰을 연결하여 소리를 청취한다. | - 텔레코일 사용 플래그가 활성화 된 경우, 스피커가 텔레코일 가까이 가면 음악과 마이크의 주변소리가 같이 들려야 하며, 떨어지면 마이크의 주변 소리만 들려야 한다. - 텔레코일 사용 플래그가 비활성화 된 경우, 스피커의 거리에 상관없이 마이크 주번 소리만 이어폰으로 들려야한다.
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-51 | AGC 입력 최대 값 | D | SU-ID-CFX-051 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 데이터를 확인한다. | - 입력 테스트 벡터의 최대값이 확인되어야한다.
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-52 | AGC 적용 | D | SU-ID-CFX-052 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - AGC 출력 데이터가 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야 한다.(고정소수점 연산 고려)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-53 | 입력 데이터 업데이트 | D | SU-ID-CFX-053 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 데이터 업데이트 확인
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-54 | FFT 변환 및 주파수 영역 크기 구하기 | D | SU-ID-CFX-054 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 주파수 영역의 크기기 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-55 | 분석 대역별 대표값 구하기 | D | SU-ID-CFX-055 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 주파수 영역의 크기기 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-56 | 시간 영역의 크기 값 구하기 | D | SU-ID-CFX-056 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 시간 영역의 주파수 밴드별 크기가 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-57 | 신호처리용 계수 전처리, C 값 계산 | D | SU-ID-CFX-058 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 자극볼륨이 적용된 C 값이 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-58 | 신호처리용 계수 전처리, 로그 매핑 계수 계산 | D | SU-ID-CFX-059 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 로그 매핑 계수 A, B 값이 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-59 | 비선형 매핑 | D | SU-ID-CFX-057 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 - 신호처리 계수 전처리 유닛들의 검증 이후 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 비선형 매핑(전기 자극 레벨)이 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려)
| 내부기 실행 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-60 | 실시간 자극 출력 PCM 생성 | D | SU-ID-CFX-060 | NA | - 디버깅 모드 - 자극 펄스 파라미터 및 자극 레벨 테스트 벡터로 대체 - PCM 출력 버퍼 복사본 생성 | - 해당 유닛을 실행시키고 PCM 출력 버퍼의 데이터를 확인한다. | - PCM 출력 버퍼 복사본의 데이터에서 자극 펄스 파라미터 , 자극 레벨이 확인되어야한다. - 설정된 순서에 맞게 자극 채널 출력이 확인되어야 한다.
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-61 | 내부기 연결 검사 PCM 생성 | D | SU-ID-CFX-061 | NA | - 디버깅 모드 - PCM 출력 버퍼 복사본 생성 | - 채널당 프레임 개수를 변경하면서 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 카운터에 맞게 분기 되어야 하며, PCM 출력 버퍼 복사본의 데이터가 설계 사양서와 동일해야한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | LED 출력 끄기 | A | SU-ID-CM3-001 | NA | NA | 코드 분석 | - LED 끄기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 메모리 에러 LED 출력 | A | SU-ID-CM3-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 에러 LED 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | NRF 리셋 | A | SU-ID-CM3-003 | NA | NA | 코드 분석 | - NRF 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | NRF Off 명령 | A | SU-ID-CM3-004 | NA | NA | 코드 분석 | - NRF Off 명령 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 인터럽트 리셋 | A | SU-ID-CM3-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | DMA 리셋 | A | SU-ID-CM3-006 | NA | NA | 코드 분석 | - DMA 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | I2C 설정 | A | SU-ID-CM3-007 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | SPI 설정 | A | SU-ID-CM3-008 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 주기 반복용 인터럽트 설정 | A | SU-ID-CM3-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 주기 반복용 인터럽트 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 인터럽트 활성화 | A | SU-ID-CM3-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 사용 준비 상태 전송 | A | SU-ID-CM3-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용 준비 상태 전송 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | PMIC 전원 끔 | A | SU-ID-CM3-012 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC 전원 끔 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | 가속도 센서 초기화 | A | SU-ID-CM3-013 | NA | NA | 코드 분석 | - 가속도 센서 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | CFX 초기화 에러 LED 출력 | A | SU-ID-CM3-014 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 초기화 에러 LED 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 배터리 모니터링 경계 값 | A | SU-ID-CM3-015 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 모니터링 경계 값 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 에러 플래그 제거 | A | SU-ID-CM3-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 에러 플래그 제거 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 인터럽트 서비스 루틴, I2C | A | SU-ID-CM3-017 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, I2C 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 인터럽트 서비스 루틴, SPI 에러 | A | SU-ID-CM3-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, SPI 에러 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 인터럽트 서비스 루틴, DMA 0 | A | SU-ID-CM3-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, DMA 0 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 인터럽트 서비스 루틴, DMA 1 | A | SU-ID-CM3-020 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, DMA 1 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 에러 확인 | A | SU-ID-CM3-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 에러 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | LED 출력 상태 확인 | A | SU-ID-CM3-022 | NA | NA | 코드 분석 | - LED 출력 상태 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 배터리 잔량 업데이트 | A | SU-ID-CM3-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 업데이트 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자 인터페이스 제어 | A | SU-ID-CM3-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 인터페이스 제어 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 맵 번호 업데이트 | A | SU-ID-CM3-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 번호 업데이트 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 자극 알림 출력 | A | SU-ID-CM3-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | PMIC On/Off | A | SU-ID-CM3-027 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC On/Off 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | LED 패턴 출력 | A | SU-ID-CM3-028 | NA | NA | 코드 분석 | - LED 패턴 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | NRF On/Off | A | SU-ID-CM3-029 | NA | NA | 코드 분석 | - NRF On/Off 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 공유메모리 접근, USB 커넥터 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, USB 커넥터 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 공유메모리 접근, 전원 버튼 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 전원 버튼 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 공유메모리 접근, PMIC On/Off | A | SU-ID-CM3-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PMIC On/Off 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 공유메모리 접근, 저전력 모드 진입 | A | SU-ID-CM3-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 저전력 모드 진입 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 공유메모리 접근, 배터리 전압 교정값 읽기 | A | SU-ID-CM3-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 배터리 전압 교정값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 공유메모리 접근, 배터리 전압 값 읽기 | A | SU-ID-CM3-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 배터리 전압 값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 변경 | A | SU-ID-CM3-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 공유메모리 접근, next PCM 출력 모드 변경 | A | SU-ID-CM3-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, next PCM 출력 모드 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 공유메모리 접근, PCM 출력 버퍼 데이터 채우기 | A | SU-ID-CM3-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PCM 출력 버퍼 데이터 채우기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 읽기 | A | SU-ID-CM3-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 지우기 | A | SU-ID-CM3-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 지우기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 공유메모리 접근, 사용자 설정 값 로딩 여부 확인 | A | SU-ID-CM3-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 사용자 설정 값 로딩 여부 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 공유메모리 접근, 맵 변경 명령 전달 | A | SU-ID-CM3-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 변경 명령 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 공유메모리 접근, 맵 데이터 로딩여부 확인 | A | SU-ID-CM3-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 데이터 로딩여부 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 공유메모리 접근, 현재 맵 데이터 주소 반환 | A | SU-ID-CM3-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 현재 맵 데이터 주소 반환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 공유메모리 접근, CM3 계산된 자극 파라미터 주소 반환 | A | SU-ID-CM3-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, CM3 계산된 자극 파라미터 주소 반환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 공유메모리 접근, 계산된 자극 알림 크기 전달 | A | SU-ID-CM3-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 계산된 자극 알림 크기 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 공유메모리 접근,자극 알림 신호 On/Off 전달 | A | SU-ID-CM3-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근,자극 알림 신호 On/Off 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 공유메모리 접근, CM3 오디오 신호처리 파라미터 계산 완료 전달 | A | SU-ID-CM3-049 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, CM3 오디오 신호처리 파라미터 계산 완료 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | 공유메모리 접근, 백텔 설정 값 전달 | A | SU-ID-CM3-050 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 백텔 설정 값 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 공유메모리 접근, 현재 자극 출력 값 읽기 | A | SU-ID-CM3-051 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 현재 자극 출력 값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-52 | 공유메모리 접근, 오디오 입력(ADC) 최대값 읽기 | A | SU-ID-CM3-052 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 오디오 입력(ADC) 최대값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-53 | 공유메모리 접근, 내부기 ID 읽기 | A | SU-ID-CM3-053 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 내부기 ID 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-54 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 리콘용 접속 키 읽기 | A | SU-ID-CM3-054 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 리콘용 접속 키 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-55 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 전달 | A | SU-ID-CM3-055 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-56 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-056 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-57 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 사용자 이름 읽기 | A | SU-ID-CM3-057 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 사용자 이름 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-58 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 수술위치 읽기 | A | SU-ID-CM3-058 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 수술위치 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-59 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용가능한 맵 개수 읽기 | A | SU-ID-CM3-059 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용가능한 맵 개수 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-60 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용 가능한 맵 인덱스 읽기 | A | SU-ID-CM3-060 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용 가능한 맵 인덱스 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-61 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 맵 스탬프 읽기 | A | SU-ID-CM3-061 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 맵 스탬프 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-62 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 맵 생성일자 읽기 | A | SU-ID-CM3-062 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 맵 생성일자 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-63 | 공유메모리 접근, 맵 번호 변경 | A | SU-ID-CM3-063 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 번호 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-64 | 공유메모리 접근, 맵 번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-064 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 번호 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-65 | 공유메모리 접근, 자극 볼륨 변경 | A | SU-ID-CM3-065 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 볼륨 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-66 | 공유메모리 접근, 자극 볼륨 읽기 | A | SU-ID-CM3-066 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 볼륨 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-67 | 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 변경 | A | SU-ID-CM3-067 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-68 | 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 읽기 | A | SU-ID-CM3-068 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-69 | 공유메모리 접근, LED 알림 설정 변경 | A | SU-ID-CM3-069 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, LED 알림 설정 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-70 | 공유메모리 접근, LED 알림 설정 읽기 | A | SU-ID-CM3-070 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, LED 알림 설정 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-71 | 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 변경 | A | SU-ID-CM3-071 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-72 | 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 읽기 | A | SU-ID-CM3-072 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-73 | I2C 데이터 쓰기 시작 | A | SU-ID-CM3-073 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 데이터 쓰기 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-74 | I2C 데이터 읽기 시작 | A | SU-ID-CM3-074 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 데이터 읽기 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-75 | I2C 드라이버 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-075 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 드라이버 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-76 | SPI 송신 데이터 쓰기 | A | SU-ID-CM3-076 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 데이터 쓰기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-77 | SPI 송신 데이터 준비 완료 전달 | A | SU-ID-CM3-077 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 데이터 준비 완료 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-78 | SPI 송신 완료 전달 | A | SU-ID-CM3-078 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 완료 전달 구현
| 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-79 | 자극 DAC 선택 및 C ,T 레벨 계산 | A | SU-ID-CM3-079 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 DAC 선택 및 C ,T 레벨 계산 구현
| 내부기 실행 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-80 | I2C 사용 가능 업데이트 | A | SU-ID-CM3-080 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 가능 업데이트 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-81 | I2C 사용 불가능 업데이트 | A | SU-ID-CM3-081 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 불가능 업데이트 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-82 | I2C 사용 가능 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-082 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 가능 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-83 | PMIC 레지스터 쓰기 | A | SU-ID-CM3-083 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC 레지스터 쓰기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-84 | PMIC 레지스터 읽기 | A | SU-ID-CM3-084 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC 레지스터 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-85 | FPGA 레지스터 쓰기 | A | SU-ID-CM3-085 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 레지스터 쓰기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-86 | FPGA 레지스터 읽기 | A | SU-ID-CM3-086 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 레지스터 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-87 | FPGA FIFO 읽기 | A | SU-ID-CM3-087 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA FIFO 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-88 | 내부기 제어 상태 변경 | A | SU-ID-CM3-088 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제어 상태 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-89 | 내부기 제어 상태 변경 플래그 삭제 | A | SU-ID-CM3-089 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제어 상태 변경 플래그 삭제 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-90 | Tx PMIC 초기화 | A | SU-ID-CM3-090 | NA | NA | 코드 분석 | - Tx PMIC 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-91 | FPGA 초기화 | A | SU-ID-CM3-091 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-92 | 내부기 초기화 | A | SU-ID-CM3-092 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-93 | 내부기 통신 통로 확보 | A | SU-ID-CM3-093 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 통신 통로 확보 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-94 | 내부기 자극용 10v 활성화 | A | SU-ID-CM3-094 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 자극용 10v 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-95 | 내부기 자극 출력 제어 | A | SU-ID-CM3-095 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 자극 출력 제어 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-96 | 내부기 자극 파라미터 설정 | A | SU-ID-CM3-096 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 자극 파라미터 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-97 | 내부기 연결 확인(실시간 자극) | A | SU-ID-CM3-097 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 확인(실시간 자극) 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-98 | 내부기 연결 확인(매핑 연결) | A | SU-ID-CM3-098 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 확인(매핑 연결) 구현
| 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-99 | BLE 설정 수신 데이터 인출 | A | SU-ID-CM3-099 | NA | NA | 코드 분석 | - BLE 설정 수신 데이터 인출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-100 | 리모콘 수신 데이터 인출 | A | SU-ID-CM3-100 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 수신 데이터 인출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-101 | 매핑 수신 데이터 인출 | A | SU-ID-CM3-101 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 수신 데이터 인출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-102 | 블루투스 광고 이름 설정 | A | SU-ID-CM3-102 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 광고 이름 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-103 | 리모콘 제어 | A | SU-ID-CM3-103 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 제어 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-104 | 리모콘 명령 수행 완료 | A | SU-ID-CM3-104 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 명령 수행 완료 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-105 | 특정 자극 출력 | A | SU-ID-CM3-105 | NA | NA | 코드 분석 | - 특정 자극 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-106 | 실시간 자극 출력 | A | SU-ID-CM3-106 | NA | NA | 코드 분석 | - 실시간 자극 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-107 | 매핑 명령 수행 완료 | A | SU-ID-CM3-107 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 명령 수행 완료 구현
NRF | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-1 | 클럭 설정 | A | SU-ID-NRF-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 클럭 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-2 | 전원 제어용 핀 설정 | A | SU-ID-NRF-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 제어용 핀 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-3 | SPI 설정 | A | SU-ID-NRF-003 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-4 | Log Data 읽기 | A | SU-ID-NRF-004 | NA | NA | 코드 분석 | - Log Data 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-5 | 주기반복 타이머 설정 | A | SU-ID-NRF-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 주기반복 타이머 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-6 | Off Command 확인 | A | SU-ID-NRF-006 | NA | NA | 코드 분석 | - Off Command 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-7 | 장치 정보 파라미터 읽기 | D | SU-ID-NRF-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 장치 정보 파라미터 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-8 | BLE 광고 이름 설정 | A | SU-ID-NRF-008 | NA | NA | 코드 분석 | - BLE 광고 이름 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-9 | 타이머 설정 비활성화 | A | SU-ID-NRF-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 타이머 설정 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-10 | 블루투스 스택 초기화 | A | SU-ID-NRF-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 스택 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-11 | 저전력 모드 진입 | A | SU-ID-NRF-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 진입 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-12 | BLE 본딩 데이터 저장 | A | SU-ID-NRF-012 | NA | NA | 코드 분석 | - BLE 본딩 데이터 저장 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-13 | SPI 송신 데이터 쓰기 | A | SU-ID-NRF-013 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 데이터 쓰기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-14 | SPI 송신 | A | SU-ID-NRF-014 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-15 | SPI 슬레이브 장치 데이터 송신 알림 읽기 | A | SU-ID-NRF-015 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 슬레이브 장치 데이터 송신 알림 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-16 | SPI 수신 | A | SU-ID-NRF-016 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 수신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-17 | SPI 수신 데이터 복사 | A | SU-ID-NRF-017 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 수신 데이터 복사 구현
| 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-18 | 블루투스 데이터 수신 | A | SU-ID-NRF-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 데이터 수신 구현
5. 기준서 검증
- 전략, 방법 및 절차가 확립 되었는가?
: 예
- 시험 절차가 정확한가?
: 예