## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SUVR-FW-TD20B
|  |  |  | 버전 | Rev. 1
소프트웨어 유닛 검증 보고서 (TD20B-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 토닥/인공와우사업부 |  | 임정우 |  |  | 2022.08.22
검토
승인 | 토닥 |  | 이호승 |  |  | 2022.08.22
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 | 2022.08.22 | 최초 작성

## 보고서_유닛 시험
유닛 시험 보고서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | OTE_GEN1_Proto3
| 소프트웨어 버전 : | 1.0.0
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 시제품 3차(OTE 시제품 버전 3)
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
| EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| J-Link 디버거 | NRF 디버깅 장치
| Keil uVison5 | NRF 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| 스피커 | 소리(음파)를 생성한다.
| 피에조 고장난 스피커 | 소리에 해당하는 전자기장을 발생시킨다.
| 이어폰 | 신호처리 과정의 소리를 청취한다.
| 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
| 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 및 음악 신호 파일
4. 시험 환경
| 시험 장소 | ㈜토닥 연구실
| 시험 일자 | 2021.10.06~2022.08.30
| 검사자 | 임정우
5. 시험 내용
CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준 | 측정/ 검토 내용 | 결과
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | DIO 설정 1차 | A | SU-ID-CFX-001 | NA | NA | 코드 분석 | - DIO 설정 코드 구현 | - 모든 DIO 입력핀 설정 코드에 저전력 모드와 리셋에서 진입 시에 따른 분기 적용됨. - 3.3V PMIC 출력 및 Low 설정 구현됨. - NRF 통신 핀 입력 설정 구현 완려. - LED 핀 출력 및 High 설정 구현됨. - I2C 핀 출력 및 Low 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 타이머 중지 | A | SU-ID-CFX-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 타이머 중지 구현 | - 타이머 중지 확인 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 인터럽트 초기화 | A | SU-ID-CFX-003 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 초기화 구현 | - 모든 인터럽트 중지 구현됨. - 펜딩된 인터럽트 삭제 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | 저전력 모드 비활성화 | A | SU-ID-CFX-004 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 비활성화 구현 | - 저전력 모드 비활성화 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | 전원 안정화 대기 | A | SU-ID-CFX-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 안정화 대기 구현 | - 전원 안정화 대기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | MCU 리셋 및 중지 | A | SU-ID-CFX-006 | NA | NA | 코드 분석 | - MCU 리셋 및 중지 구현 | -Hear Core 리셋 중지 구현됨. -CM3 리셋 중지 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 동작 클럭 설정 | A | SU-ID-CFX-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 동작 클럭 설정 구현 | - 외부클럭 비활성화 구현됨. - 시스템 클럭 15.36MHz 설정 구현됨. - 유저 클럭 시스템 클럭 32분주(0.48MHz) 구현됨. - 모든 MCU 동일 클럭 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | 메인 MCU 초기화 | A | SU-ID-CFX-008 | NA | NA | 코드 분석 | - 메인 MCU 초기화 구현 | - 메모리 접근 우선순위 CFX 최우선 설정 구현됨. - 상태 레지스터 초기화 설정 구현됨. - 루프스텍 초기화 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 입/출력단 비활성화 | A | SU-ID-CFX-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 입/출력단 비활성화 구현 | - DAC 비활성화 구현됨. - DMIC 비활성화 구현됨. - PCM 출력 비활성화 구현됨. - ADC 비활성화 구현됨. - LSAD 비활성화 구현됨. - 오디어 입력 동적영역 확장기능 비활성화 구현됨. - 마이크용 09.V 전원 비활성화 구현됨. - IOC 비활성화 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-010 | NA | NA | 코드 분석 | - FIFO 초기화 구현 | - FIFO 메모리 초기화(ADC 입력, PCM출력, DAC출력, 텔레코일 검출용 ABS출력 버퍼) 구현됨. - FIFO 설정(ADC 입력 4개, PCM 출력, DAC출력 2개, 오디오 신호처리용 오디오 업데이트 버퍼, 텔레코일 검출 버퍼) 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | IOC 설정 | A | SU-ID-CFX-011 | NA | NA | 코드 분석 | - IOC 설정 구현 | - ADC 입력과 FIFO 관계 설정 구현됨. - PCM 입력과 FIFO 관계 비활성화 설정 구현. - DAC 출력과 FIFO, PCM 출력과 FIFO 관계 설정 구현됨. - PCMO, PCM1과 동시에 연결된 FIFO A0_4는 double access mode 해제 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | 오디오 MUX 설정 | A | SU-ID-CFX-012 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 MUX 설정 구현 | - 오디오 입력소스 ADC0~3 설정 구현됨. - IOC 입력 소스 Decimation Filter 출력으로 설정 구현됨. - SDM 입력은 interpolation Filter 출력으로 설정 구현됨. -interploation 및 SDM에 rounding 적용. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | ADC 설정 | A | SU-ID-CFX-013 | NA | NA | 코드 분석 | - ADC 설정 구현 | - 샘플링 주파수 16kHz 설정 구현됨. - 마이크 입력 ADC 6dB 프리엠프 게인 적용 및 활성화. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | DAC 설정 | A | SU-ID-CFX-014 | NA | NA | 코드 분석 | - DAC 설정 구현 | - DAC 활성화 설정 구현됨. - 고전력 모드 비활성화 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | LSAD 설정 | A | SU-ID-CFX-015 | NA | NA | 코드 분석 | - LSAD 설정 구현 | - DIO 5번 핀 Vreg로 레퍼런스 및 DIO 5번 LSAD 입력으로 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | Hear Core, Fuction chain 활성화 | A | SU-ID-CFX-015 | NA | NA | 코드 분석 | - Hear Core, Fuction chain 활성화 구현 | - function chain 우선순위 모두 같음, Function chain 활성화 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 인터럽트 설정 1차 | A | SU-ID-CFX-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 설정 1차 구현 | - CM3 인터럽트만 설정 및 활성화 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | DIO 설정 2차 | A | SU-ID-CFX-017 | NA | NA | 코드 분석 | - DIO 설정 2차 구현 | - CM3, I2C용 DIO 설정 구현됨. - CM3, SPI용 DIO 설정 구현됨. - CM3 통신 보조핀 DIO 설정 구현됨. - CM3, NRF 전원제어용 DIO 설정 구현됨. - CM3, NRF 리셋용 DIO 설정 구현됨. - CM3, LED 제어용 DIO 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | MCU 시작 | A | SU-ID-CFX-018 | NA | NA | 코드 분석 | - MCU 시작 구현 | - Hear core 시작 구현됨. - CM3 core 시작 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 메모리 초기화 대기 | A | SU-ID-CFX-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 초기화 대기 구현 | - CM3 초기화 플래그 대기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | DIO 설정 3차 | A | SU-ID-CFX-020 | NA | NA | 코드 분석 | - DIO 설정 코드 구현 | - CM3, NRF 리셋 출력 후, NRF 리셋 제어용 DIO 입력으로 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | 인터럽트 설정 2차 | A | SU-ID-CFX-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 설정 2차 구현 | -인터럽트 소스 watchdog, FIFO_5, Hear_0, Hear_1, Hear_2, GPIO, CM3_0 성정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | 인터럽트 서비스 루틴 | A | SU-ID-CFX-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴 구현 | - 인터럽트 소스별 플래그 변경 코드 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | 저전력 모드 전환, 입/출력단 비활성화 | A | SU-ID-CFX-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 입/출력단 비활성화 구현 | - DAC 비활성화 구현됨. - DMIC 비활성화 구현됨. - PCM 출력 비활성화 구현됨. - ADC 비활성화 구현됨. - LSAD 비활성화 구현됨. - 오디어 입력 동적영역 확장기능 비활성화 구현됨. - 마이크용 09.V 전원 비활성화 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | 저전력 모드 전환, IOC 비활성화 | A | SU-ID-CFX-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, IOC 비활성화 구현 | - IOC 비활성화 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 저전력 모드 전환, FIFO 비활성화 | A | SU-ID-CFX-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, FIFO 비활성화 구현 | - FIFO 블록 사이즈 0으로 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | 저전력 모드 전환, FIFO 버퍼 초기화 | A | SU-ID-CFX-027 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, FIFO 버퍼 초기화 구현 | - FIFO 메모리 초기화(ADC 입력, PCM출력, DAC출력, 텔레코일 검출용 ABS출력 버퍼) 구현됨. - FIFO 설정(ADC 입력 4개, PCM 출력, DAC출력 2개, 오디오 신호처리용 오디오 업데이트 버퍼, 텔레코일 검출 버퍼) 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 저전력 모드 전환, 모드 DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-028 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 모드 DIO 설정 구현 | - 3.3V PMIC Low로 설정 구현됨. - 가속도 센서 입력 핀, 인터럽트 및 RISING Edge 설정 구현됨. - 휴대보관함 뚜껑 열림 핀, 인터럽트 및 rising Edge 설정 구현. - LED 제어핀 Hi로 설정 구현됨. - I2C 제어핀 Low로 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | 저전력 모드 전환, 인터럽트 설정 | A | SU-ID-CFX-029 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 인터럽트 설정 구현 | - watch dog, GPI, Timer 인터럽트 활성화. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 저전력 모드전환 | A | SU-ID-CFX-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드전환 구현 | - 저전력 모드 진입 라이브러리 호출 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 저전력 모드 전환, 클럭 조정 | A | SU-ID-CFX-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 클럭 조정 구현 | - 시스템 클럭 20kHz로 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 저전력 모드 전환, 타이머 설정 | A | SU-ID-CFX-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 전환, 타이머 설정 구현 | - 타이머 20kHz에서 1msec 인터럽트 발생 시작 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | windowing 계수 읽기 | A | SU-ID-CFX-033 | NA | NA | 코드 분석 | - windowing 계수 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 256개의 windowing Coeffient를 Hear 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | 내부기 정보 읽기 | A | SU-ID-CFX-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 정보 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 내부기 시리얼, 수술위치, 사용자 닉네임, 리모콘 보안키 읽기 구현됨. - CM3용 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | 배터리 전압 교정값 읽기 | A | SU-ID-CFX-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 전압 교정값 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 배털 교정값 일기 및 공유 메모리 공유 구현됨. - CM3용 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 맵 정보 읽기 | A | SU-ID-CFX-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 정보 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 연결된 내부기 번호(1~4)에 해당하는 맵 스템프 읽기, 4개의 맵 생성 일자 읽기 구현, 맵 생성일자가 0으로 설정되어 있으면 사용할 수 없는 맵 인덱스로 변경 구현됨. - CM3용 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | 사용자 설정값 읽기 | A | SU-ID-CFX-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 설정값 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 연결된 내부기 번호(1~4)에 해당하는 사용자 설정 값 읽기 구현됨. - CM3용 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | 매핑 데이터 읽기 | A | SU-ID-CFX-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 연결된 내부기 번호(1~4)와 현재 맵 번호에 해당하는 매핑 데이터 읽기 구현됨. -CM3용 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 통과 대역 밴드 읽기 | A | SU-ID-CFX-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 통과 대역 밴드 읽기 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 사용가능한 주파수 대역수에 해당하는 대역통과 인덱스 읽기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 사용자 설정값 저장 | A | SU-ID-CFX-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 설정값 저장 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 쓰기 구현됨. - 연결된 내부기 번호(1~4)에 해당하는 사용자 설정 값 쓰기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | 매핑 데이터 저장, 매핑 통신 | A | SU-ID-CFX-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 저장, 매핑 통신 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 쓰기 구현됨. - CM3에서 전달 받은 내부기 정보, 사용자 설정 값, 매핑 데이터 쓰기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 매핑 데이터 읽기, 매핑 통신 | A | SU-ID-CFX-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 읽기, 매핑 통신 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 읽기 구현됨. - 연결된 내부기 번호(1~4)에 해당하는 내부기 정보, 사용자 설정값, 맵 데이터 읽기 구현됨. - CM3용 공유메모리에 복사 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-43 | 매핑 데이터 삭제, 매핑 통신 | A | SU-ID-CFX-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 삭제, 매핑 통신 구현 | - EEPROM 라이브러리를 사용한 쓰기 구현됨. - CM3에서 전달 받은 맵 번호가 0이면 내부기 정보, 사용자 설정값, 맵 데이터를 초기값으로 쓴다. - CM3에서 전달 받은 맵 번호가 0이 아니면 해당는 맵 데이터를 초기값으로 쓰기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-44 | 배터리 잔량 업데이트 | T | SU-ID-CFX-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 업데이트 구현 | -LSAD 입력값을 읽어 CM3에 공유 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-45 | 가속도 센서 입력 업데이트 | A | SU-ID-CFX-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 가속도 센서 입력 업데이트 구현 | -가속도 센서 입력 플래그를 읽어 CM3에 공유 구현됨. -CM3에 공유 후, 가속도 센서 입력 플래그 지움 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-46 | USB 커넥터용 DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-046 | NA | NA | 코드 분석 | - USB 커넥터용 DIO 설정 구현 | - 3.3V PMIC에 할당된 DIO 출력 및 Low로 설정 구현됨. - PCM 출력 비활성화 구현됨 - PCM, USB 연결 감지 공용 DIO핀을 USB 연결 감지 입력 핀으로 설정 구현됨. - 가속도 센서, 휴대보관함 뚜껑에 할당되었던 인터럽트 해제 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-47 | 가속도 센서 및 PCM용 DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 가속도 센서 및 PCM용 DIO 설정 구현 | - 3.3V PMIC에 할당된 DIO 출력 및 Low로 설정 구현됨. - PCM, USB 연결 감지 공용 DIO핀을 PCM 출력 핀으로 설정 구현됨. - PCM 활성화 구현됨. - 가속도 센서 입력 핀, 인터럽트 및 RISING Edge 설정 구현됨. - 휴대보관함 뚜껑에 할당 되었던 인터럽트 해제 구현됨. | 통과
| 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-48 | 텔레코일 입력 절대값 | D | SU-ID-CFX-048 | NA | - 디버깅 모드 - 텔레코일 입력 FIFO 비활성화 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 데이터를 확인한다. | - 입력 테스트 벡터의 절대값이 확인되어야한다. | - 양수, 음수로 구성된 데이터를 텔레코일 입력용 버퍼에 저장하고 FC_0를 실행한 결과 모든 데이터가 양수로 확인됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-49 | 텔레 코일 입력 감지 | D | SU-ID-CFX-049 | NA | - 디버깅 모드 - 피에조가 제거된 스피커를 사용하여 전자기장만을 발생시킨다. | - 스피커에 음악을 재생시킨 상태에서 텔레코일에 스피커를 가까이 놓았다 멀리 떼는 동작을 반복한다. - 디버깅용 중단점을 적용하여 파라미터 값을 확인한다. | - 이어폰이 근접하면 텔레코일 감지 플래그가 활성화 되고, 이어폰이 멀어지면 텔레코일 감지 플래그가 비활성화 되어야한다. | - 음악이 재생되는 이어폰이 텔레코일에 접근하면 텔레코일 신호 감지가 확인되고, 떨어지면 약 5초후에 텔레코일 신호 미감지로 변경됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-50 | 오디오 신호 혼합 | D | SU-ID-CFX-050 | NA | - 디버깅 모드 - 피에조가 제거된 스피커를 사용하여 전자기장만을 발생시킨다. | - 텔레코일 사용 플래그를 활성화하고, 스피커에 음악을 재생시킨 상태에서 텔레코일에 스피커를 가까이 놓았다 멀리 떼는 동작을 반복한다. - 텔레코일 사용 플래그를 활성화하고, 스피커에 음악을 재생시킨 상태에서 텔레코일에 스피커를 가까이 놓았다 멀리 떼는 동작을 반복한다. - Ezairo DAC 출력에 이어폰을 연결하여 소리를 청취한다. | - 텔레코일 사용 플래그가 활성화 된 경우, 스피커가 텔레코일 가까이 가면 음악과 마이크의 주변소리가 같이 들려야 하며, 떨어지면 마이크의 주변 소리만 들려야 한다. - 텔레코일 사용 플래그가 비활성화 된 경우, 스피커의 거리에 상관없이 마이크 주번 소리만 이어폰으로 들려야한다. | - 텔레코일 사용 플래그 활성화 된 경우 : 피에조가 제거된 스피커가 텔레코일에 접근하면 음악과 마이크 주변소리가 합쳐진 오디오 신호가 DAC 출력(이어폰 출력)으로 확인됨, 스피커가 떨어지면 마이크 주변 소리만 들림. - 텔레코일 사용 플래그 비활성화 된 경우 : 스피커가 텔레코일에 접근함에 상관없이 마이크 주변 소리만 들림. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-51 | AGC 입력 최대 값 | D | SU-ID-CFX-051 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 데이터를 확인한다. | - 입력 테스트 벡터의 최대값이 확인되어야한다. | - 특정 입력데이터에서 최대값을 확인. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-52 | AGC 적용 | D | SU-ID-CFX-052 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - AGC 출력 데이터가 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야 한다.(고정소수점 연산 고려) | MATHLIB_DB10_PWR_m8p16_frac48의 고정소수점 연산 차이로 인하여 볼륨 1일때 약 0.1%, 볼륨 10일때 약 0.4%의 게인차이가 발생됨 확인. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-53 | 입력 데이터 업데이트 | D | SU-ID-CFX-053 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 데이터 업데이트 확인 | - 테스터 벡터로 1msec 데이터를 업데이트하면 FIFO 동작에 의해서 자동으로 쉬프팅되는 것을 확인함.(512개 데이터) | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-54 | FFT 변환 및 주파수 영역 크기 구하기 | D | SU-ID-CFX-054 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 주파수 영역의 크기기 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려) | - Win_DFT_R_Forward 라이브러리와 MALLAB의 연산차이를 확인하였으며, 부동소수정 및 고정소수점 연산의 차이로 무시할 수 있음. - Win_DFT_R_Forward 라이브러리, Blcok Point 연산에의한 1/4크기 감소 확인. - vMag 라이브러리와 MALLAB의 연산차이를 확인하였으며, 부동소수정 및 고정소수점 연산의 차이로 무시할 수 있음. - Win_DFT_R_Forward 라이브러리, 1/2 크기 감소 확인 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-55 | 분석 대역별 대표값 구하기 | D | SU-ID-CFX-055 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 주파수 영역의 크기기 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려) | - 테스트 벡터와 유사한 출력 확인. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-56 | 시간 영역의 크기 값 구하기 | D | SU-ID-CFX-056 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 시간 영역의 주파수 밴드별 크기가 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려) | - 시간영역에서테스트 벡터 Pure tone 크기 184 -> 최종 결과 183 확인 됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-57 | 신호처리용 계수 전처리, C 값 계산 | D | SU-ID-CFX-058 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 자극볼륨이 적용된 C 값이 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려) | - 테스터 벡터 C=219, 볼륨 1, 볼륨적용된 C : 153, 확인된 볼륨 적용된 C : 153 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-58 | 신호처리용 계수 전처리, 로그 매핑 계수 계산 | D | SU-ID-CFX-059 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 로그 매핑 계수 A, B 값이 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려) | - 테스트 벡터 A = 37.8069, B= -46.5458 , 확인된 값 A =37.6093, B= -46.8046 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-59 | 비선형 매핑 | D | SU-ID-CFX-057 | NA | - 디버깅 모드 - 입력 데이터를 테스트 벡터로 대체 - 신호처리 계수 전처리 유닛들의 검증 이후 | - 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 비선형 매핑(전기 자극 레벨)이 테스트 벡터 출력과 비슷한 양상을 보여야한다.(고정소수점 연산 고려) | - 테스터 벡터 채널 대표값 185, 자극 출력값 52, 확인된 자극 출력 값 : 50 | 통과
| 내부기 실행 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-60 | 실시간 자극 출력 PCM 생성 | D | SU-ID-CFX-060 | NA | - 디버깅 모드 - 자극 펄스 파라미터 및 자극 레벨 테스트 벡터로 대체 - PCM 출력 버퍼 복사본 생성 | - 해당 유닛을 실행시키고 PCM 출력 버퍼의 데이터를 확인한다. | - PCM 출력 버퍼 복사본의 데이터에서 자극 펄스 파라미터 , 자극 레벨이 확인되어야한다. - 설정된 순서에 맞게 자극 채널 출력이 확인되어야 한다. | - 채널당 1프레임 할당시, 비트스트리에서 자극용 헤더, 자극 전극 번호, 자극 출력 레벨 확인. - 채널당 2프레임 할당시, 자극용 PCM 데이터 Nop 데이터 비트스트림 확인 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-61 | 내부기 연결 검사 PCM 생성 | D | SU-ID-CFX-061 | NA | - 디버깅 모드 - PCM 출력 버퍼 복사본 생성 | - 채널당 프레임 개수를 변경하면서 해당 유닛을 실행시키고 디버깅용 중단점을 적용하여 출력 데이터를 확인한다. | - 카운터에 맞게 분기 되어야 하며, PCM 출력 버퍼 복사본의 데이터가 설계 사양서와 동일해야한다. | - 채널당 프렘 1~4에대한 분기 및 PCM 생성 데이터 확인 | 통과
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | LED 출력 끄기 | A | SU-ID-CM3-001 | NA | NA | 코드 분석 | - LED 끄기 구현 | - 삼색 LED 출력 핀 Off 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 메모리 에러 LED 출력 | A | SU-ID-CM3-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 에러 LED 출력 구현 | - 적색 LED 점등 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | NRF 리셋 | A | SU-ID-CM3-003 | NA | NA | 코드 분석 | - NRF 리셋 구현 | - NRF reset Pin을 High -> Low-> High로 변경하는 동작 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | NRF Off 명령 | A | SU-ID-CM3-004 | NA | NA | 코드 분석 | - NRF Off 명령 구현 | - NRF Off 명령 전달용 핀을 Low로 설정 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 인터럽트 리셋 | A | SU-ID-CM3-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 리셋 구현 | - 인터럽트 비활성화 및 펜딩 인터럽트 삭제 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | DMA 리셋 | A | SU-ID-CM3-006 | NA | NA | 코드 분석 | - DMA 리셋 구현 | - DMA 비활성화 및 상태 초기화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | I2C 설정 | A | SU-ID-CM3-007 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 설정 구현 | - I2C 인터페이스 초기화, I2C 인터페이스 마스터 설정, I2C 드라이버 상태 초기화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | SPI 설정 | A | SU-ID-CM3-008 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 설정 구현 | - SPI 인터페이스 슬레이브 동작, 컨트롤러 DMA로 설정 - SPI 전송 word 8bit 설정 구현됨. - SPI 송신 및 수신용 DMA 각각 구현됨. - 변수 초기화 : 모든 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 주기 반복용 인터럽트 설정 | A | SU-ID-CM3-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 주기 반복용 인터럽트 설정 구현 | - CFX에서 수신되는 CFX_0 인터럽트 활성화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 인터럽트 활성화 | A | SU-ID-CM3-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 활성화 구현 | - 인터립트 활성화 구현. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 사용 준비 상태 전송 | A | SU-ID-CM3-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용 준비 상태 전송 구현 | - CM3에 사용 준비 상태를 CFX_CMD_0핀으로 전송 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | PMIC 전원 끔 | A | SU-ID-CM3-012 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC 전원 끔 구현 | - PMIC Off 유닛 호출 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | 가속도 센서 초기화 | A | SU-ID-CM3-013 | NA | NA | 코드 분석 | - 가속도 센서 초기화 구현 | - 가속도 센서 레지스터 초기화 구현됨 - 가속도 센서 더블 클릭 시 인터럽트 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | CFX 초기화 에러 LED 출력 | A | SU-ID-CM3-014 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 초기화 에러 LED 출력 구현 | - 적색 LED 점등 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 배터리 모니터링 경계 값 | A | SU-ID-CM3-015 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 모니터링 경계 값 구현 | - 배터리 경계 교정값(4V 전원 입력에 대한 DAC출력 값) 읽기 유닛 호출 - 배터리 경계 교정값을 이용하여 정상 사용 시 3.36, 3.53, 3.62, 3.74, 3.92, 4.00V에 대한 DAC 출력 기준값 계산 구현됨 - 배터리 경계 교정값을 이용하여 충전 시 3.41, 3.58, 3.67, 3.79, 4.12V에 대한 DAC 출력 기준값 계산 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 에러 플래그 제거 | A | SU-ID-CM3-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 에러 플래그 제거 구현 | - 모든 에러 플레그 초기화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 인터럽트 서비스 루틴, I2C | A | SU-ID-CM3-017 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, I2C 구현 | - 인터럽트 서비스루틴에 I2C driver 및 인터페이스 상태에 따른 동작 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 인터럽트 서비스 루틴, SPI 에러 | A | SU-ID-CM3-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, SPI 에러 구현 | - SPI 에러 발생 시 인터럽트 서비스 루틴 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 인터럽트 서비스 루틴, DMA 0 | A | SU-ID-CM3-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, DMA 0 구현 | - SPI를 통해서 데이터가 DMA 0에 수신되었을 경우 데이터 처리 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 인터럽트 서비스 루틴, DMA 1 | A | SU-ID-CM3-020 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 서비스 루틴, DMA 1 구현 | - DAMA_1에서 SPI를 통해서 데이터가 송신 되었을 경우, 데이터 준비 플래그 초기화 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 에러 확인 | A | SU-ID-CM3-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 에러 확인 구현 | - 에러 코드 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | LED 출력 상태 확인 | A | SU-ID-CM3-022 | NA | NA | 코드 분석 | - LED 출력 상태 확인 구현 | - 현 시점 출력되는 LED 패턴 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 배터리 잔량 업데이트 | A | SU-ID-CM3-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 업데이트 구현 | - 배터리 충전 커넥터 연결 상태에 따라 기준이 다른 배터리 잔량값 업데이트 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자 인터페이스 제어 | A | SU-ID-CM3-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 인터페이스 제어 구현 | - LED 출력 패턴, 에러코드, USB 커넥터 연결상태, 배터리 잔량, 가속도 센서 입력(전원버튼 누름), 내부기 연결 상태, 매핑 연결 상태에 따른 흐름도 구현 됨. - 변수 초기화 : 모든 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 맵 번호 업데이트 | A | SU-ID-CM3-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 번호 업데이트 구현 | - 사용자 설정값 로딩 확인 후, 사용 가능한 맵 번호 검사 및 에러 업데이트 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 자극 알림 출력 | A | SU-ID-CM3-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 출력 구현 | - 자극 알림 사용자 설정 값, 저전력 알림 시작, 매핑 알림 시작 상태에 따른 흐름도 구현 됨. - 변수 초기화 : 카운터 초기화 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | PMIC On/Off | A | SU-ID-CM3-027 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC On/Off 구현 | - PMIC Off 유닛 호출 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | LED 패턴 출력 | A | SU-ID-CM3-028 | NA | NA | 코드 분석 | - LED 패턴 출력 구현 | - LED 출력 패턴에 해당하는 LED 패턴 생성 구현 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | NRF On/Off | A | SU-ID-CM3-029 | NA | NA | 코드 분석 | - NRF On/Off 구현 | - 내부기 제어상태, 매팽 연결 상태, 매핑의 BLE off 명령, 시스템의 BLE off 명령에 따른 BLE on/Off 제어 흐름 구현됨. - 변수 초기화 : 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 공유메모리 접근, USB 커넥터 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, USB 커넥터 상태 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 공유메모리 접근, 전원 버튼 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 전원 버튼 상태 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 및 초기화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 공유메모리 접근, PMIC On/Off | A | SU-ID-CM3-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PMIC On/Off 구현 | - PMIC On/Off 값을 공유 메모리의 해당 위치에 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 공유메모리 접근, 저전력 모드 진입 | A | SU-ID-CM3-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 저전력 모드 진입 구현 | - PMIC On/Off 유닛으로 PMIC Off 명령 전달 구현됨. - 해당하는 공유 메모리에 저전력 모드 진입 값 쓰기 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 공유메모리 접근, 배터리 전압 교정값 읽기 | A | SU-ID-CM3-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 배터리 전압 교정값 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 공유메모리 접근, 배터리 전압 값 읽기 | A | SU-ID-CM3-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 배터리 전압 값 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 변경 | A | SU-ID-CM3-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 변경 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 PCM 모드 값 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 공유메모리 접근, next PCM 출력 모드 변경 | A | SU-ID-CM3-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, next PCM 출력 모드 변경 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 next PCM 모드 값 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 공유메모리 접근, PCM 출력 버퍼 데이터 채우기 | A | SU-ID-CM3-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PCM 출력 버퍼 데이터 채우기 구현 | - 입력 데이터 및 데이터 인덱스를 사용하여 해당하는 공유 메모리 버퍼에 데이트 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 읽기 | A | SU-ID-CM3-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 지우기 | A | SU-ID-CM3-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 지우기 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 PCM 연결 검사용 플래그 지우기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 공유메모리 접근, 사용자 설정 값 로딩 여부 확인 | A | SU-ID-CM3-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 사용자 설정 값 로딩 여부 확인 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 공유메모리 접근, 맵 변경 명령 전달 | A | SU-ID-CM3-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 변경 명령 전달 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 맵 변경 명령 쓰기 구현됨 - 해당하는 공유 메모리에 맵 데이터 로딩 상태 지우기 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 공유메모리 접근, 맵 데이터 로딩여부 확인 | A | SU-ID-CM3-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 데이터 로딩여부 확인 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 공유메모리 접근, 현재 맵 데이터 주소 반환 | A | SU-ID-CM3-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 현재 맵 데이터 주소 반환 구현 | - 해당하는 공유 메모리 주소값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 공유메모리 접근, CM3 계산된 자극 파라미터 주소 반환 | A | SU-ID-CM3-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, CM3 계산된 자극 파라미터 주소 반환 구현 | - 해당하는 공유 메모리 주소값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 공유메모리 접근, 계산된 자극 알림 크기 전달 | A | SU-ID-CM3-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 계산된 자극 알림 크기 전달 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 자극 알림 값(255Lv) 값 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 공유메모리 접근,자극 알림 신호 On/Off 전달 | A | SU-ID-CM3-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근,자극 알림 신호 On/Off 전달 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 자극 알림 On/Off값 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 공유메모리 접근, CM3 오디오 신호처리 파라미터 계산 완료 전달 | A | SU-ID-CM3-049 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, CM3 오디오 신호처리 파라미터 계산 완료 전달 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 신호처리 파라미터 계산 완료 상태 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | 공유메모리 접근, 백텔 설정 값 전달 | A | SU-ID-CM3-050 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 백텔 설정 값 전달 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 백텔 설정값 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 공유메모리 접근, 현재 자극 출력 값 읽기 | A | SU-ID-CM3-051 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 현재 자극 출력 값 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 주소값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-52 | 공유메모리 접근, 오디오 입력(ADC) 최대값 읽기 | A | SU-ID-CM3-052 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 오디오 입력(ADC) 최대값 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-53 | 공유메모리 접근, 내부기 ID 읽기 | A | SU-ID-CM3-053 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 내부기 ID 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값을 읽어 32bit 정수형 데이로 변환 후 반환 구현 됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-54 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 리콘용 접속 키 읽기 | A | SU-ID-CM3-054 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 리콘용 접속 키 읽기 구현 | - 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-55 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 전달 | A | SU-ID-CM3-055 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 전달 구현 | - 해당하는 공유메모리에 연결된 내부기 번호 쓰기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-56 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-056 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 읽기 구현 | - 해당하는 공유메모리의 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-57 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 사용자 이름 읽기 | A | SU-ID-CM3-057 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 사용자 이름 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-58 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 수술위치 읽기 | A | SU-ID-CM3-058 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 수술위치 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-59 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용가능한 맵 개수 읽기 | A | SU-ID-CM3-059 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용가능한 맵 개수 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-60 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용 가능한 맵 인덱스 읽기 | A | SU-ID-CM3-060 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용 가능한 맵 인덱스 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 주소 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-61 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 맵 스탬프 읽기 | A | SU-ID-CM3-061 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 맵 스탬프 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 주소 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-62 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 맵 생성일자 읽기 | A | SU-ID-CM3-062 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 연결된 내부기 맵 생성일자 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 주소 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-63 | 공유메모리 접근, 맵 번호 변경 | A | SU-ID-CM3-063 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 번호 변경 구현 | - 해당하는 공유 메모리에 맵번호 쓰기 구현됨 - 맵 번호 변경 유닛 호출 구현됨. - 내부장치 실행 모듈의 newMapLoadedFlag를 설정 유닛 호출 구현됨. - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-64 | 공유메모리 접근, 맵 번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-064 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 맵 번호 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-65 | 공유메모리 접근, 자극 볼륨 변경 | A | SU-ID-CM3-065 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 볼륨 변경 구현 | - 해당하는 공유메모리에 자극 볼륨 값 쓰기 구현됨 - 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-66 | 공유메모리 접근, 자극 볼륨 읽기 | A | SU-ID-CM3-066 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 볼륨 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-67 | 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 변경 | A | SU-ID-CM3-067 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 변경 구현 | - 해당하는 공유메모리에 오디오 볼륨 값 쓰기 구현됨 - 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-68 | 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 읽기 | A | SU-ID-CM3-068 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-69 | 공유메모리 접근, LED 알림 설정 변경 | A | SU-ID-CM3-069 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, LED 알림 설정 변경 구현 | - 해당하는 공유메모리에 LED 알림 설정 값 쓰기 구현됨 - 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-70 | 공유메모리 접근, LED 알림 설정 읽기 | A | SU-ID-CM3-070 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, LED 알림 설정 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-71 | 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 변경 | A | SU-ID-CM3-071 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 변경 구현 | - 해당하는 공유메모리에 자극 알림 설정 값 쓰기 구현됨 - 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-72 | 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 읽기 | A | SU-ID-CM3-072 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 읽기 구현 | - 연결된 내부기 번호에 해당하는 공유 메모리 값 반환 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-73 | I2C 데이터 쓰기 시작 | A | SU-ID-CM3-073 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 데이터 쓰기 시작 구현 | - 슬레이브 장치 주소, 전송할 데이터 주소, 전송할 데이터 개수를 입력으로 슬레이브 장치에 데이터 쓰기 쓰기 구현 됨. - 변수 초기화 : 완료됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-74 | I2C 데이터 읽기 시작 | A | SU-ID-CM3-074 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 데이터 읽기 시작 구현 | - 슬레이브 장치 주소, 수신할 데이터 주소, 수신할 데이터 개수를 입력으로 슬레이브 장치에 데이터 읽기 시작 구현 됨. - 변수 초기화 : 완료됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-75 | I2C 드라이버 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-075 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 드라이버 상태 읽기 구현 | - I2C 드라이버 상태값 반환 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-76 | SPI 송신 데이터 쓰기 | A | SU-ID-CM3-076 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 데이터 쓰기 구현 | - SPI Tx 버퍼가 비워질 때까지 대기 후, 입력 데이터를 Tx 버퍼에 복사하기 구현됨. - 변수 초기화 : 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-77 | SPI 송신 데이터 준비 완료 전달 | A | SU-ID-CM3-077 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 데이터 준비 완료 전달 구현 | - 마스터 장치에 SPI 데이터 준비 핀으로 할당된 GPIO핀을 High로 변경하기 구현됨 - 변수 초기화 : SPI Tx 버퍼 플래그 false 설정 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-78 | SPI 송신 완료 전달 | A | SU-ID-CM3-078 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 완료 전달 구현 | - 마스터 장치에 SPI 데이터 준비 핀으로 할당된 GPIO핀을 Low로 변경하기 구현됨 - 변수 초기화 : SPI Tx 버퍼 플래그 true 설정 구현됨. | 통과
| 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-79 | 자극 DAC 선택 및 C ,T 레벨 계산 | A | SU-ID-CM3-079 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 DAC 선택 및 C ,T 레벨 계산 구현 | - 최대 최소 자극 전류 레벨을 기반으로 내부기 자극 DAC 파라미터 설정 구현됨 - 설정된 DAC 파라미터를 적용했을 때 사용가능한 최대 최소 자극 레벨 값 계산 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
| 내부기 실행 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-80 | I2C 사용 가능 업데이트 | A | SU-ID-CM3-080 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 가능 업데이트 구현 | - I2C 사용 가능 플래그 활성화 구현 됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-81 | I2C 사용 불가능 업데이트 | A | SU-ID-CM3-081 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 불가능 업데이트 구현 | - I2C 사용 가능 플래그 비활성화 구현 됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-82 | I2C 사용 가능 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-082 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 가능 상태 읽기 구현 | - I2C 사용 가능 플래그 반환 구현 됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-83 | PMIC 레지스터 쓰기 | A | SU-ID-CM3-083 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC 레지스터 쓰기 구현 | - PMIC 레지스터 주소, 송신 값을 입력으로 I2C 쓰기 시작 호출 구현됨 - I2C 드라이버 상태가 쓰기 완료로 되면 true 반환, 에러 발생 시 false 반환 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-84 | PMIC 레지스터 읽기 | A | SU-ID-CM3-084 | NA | NA | 코드 분석 | - PMIC 레지스터 읽기 구현 | - PMIC 레지스터 주소, 수신 데이터 저장 주소로 I2C 읽기 시작 호출 구현됨 - I2C 드라이버 상태가 읽기 완료로 되면 true 반환, 에러 발생 시 false 반환 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-85 | FPGA 레지스터 쓰기 | A | SU-ID-CM3-085 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 레지스터 쓰기 구현 | - FPGA 레지스터 주소, 송신 값을 입력으로 I2C 쓰기 시작 호출 구현됨 - I2C 드라이버 상태가 쓰기 완료로 되면 true 반환, 에러 발생 시 false 반환 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-86 | FPGA 레지스터 읽기 | A | SU-ID-CM3-086 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 레지스터 읽기 구현 | - FPGA 레지스터 주소, 수신 데이터 저장 주소로 I2C 읽기 시작 호출 구현됨 - I2C 드라이버 상태가 읽기 완료로 되면 true 반환, 에러 발생 시 false 반환 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-87 | FPGA FIFO 읽기 | A | SU-ID-CM3-087 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA FIFO 읽기 구현 | - FPGA FIFO 주소, 수신 데이터 저장 주소, 수신 데이터 개수로 I2C 읽기 시작 호출 구현됨 - I2C 드라이버 상태가 읽기 완료로 되면 true 반환, 에러 발생 시 false 반환 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-88 | 내부기 제어 상태 변경 | A | SU-ID-CM3-088 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제어 상태 변경 구현 | - 입력 받은 값으로 내부기 제어 상태 변수 업데이트 구현됨 - PCM 출력 모드, NOP으로 변환 호출 구현됨 -내부기 제어상태 변경 플래그 활성화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-89 | 내부기 제어 상태 변경 플래그 삭제 | A | SU-ID-CM3-089 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제어 상태 변경 플래그 삭제 구현 | -내부기 제어상태 변경 플래그 비활성화 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-90 | Tx PMIC 초기화 | A | SU-ID-CM3-090 | NA | NA | 코드 분석 | - Tx PMIC 초기화 구현 | - 내부기 제어상태 변경 플래그 값을 입력으로 초기화 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 PMIC 초기화 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-91 | FPGA 초기화 | A | SU-ID-CM3-091 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 초기화 구현 | - 내부기 제어상태 변경 플래그 값을 입력으로 FPGA 초기화 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 FPGA 초기화 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-92 | 내부기 초기화 | A | SU-ID-CM3-092 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 초기화 구현 | - 내부기 제어상태 변경 플래그 값을 입력으로 내부기 초기화 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 내부기 초기화 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-93 | 내부기 통신 통로 확보 | A | SU-ID-CM3-093 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 통신 통로 확보 구현 | - 내부기 제어상태 변경 플래그 값을 입력으로 내부기 통신 통록 확보 동작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 내부기 통신 확보 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-94 | 내부기 자극용 10v 활성화 | A | SU-ID-CM3-094 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 자극용 10v 활성화 구현 | - 내부기 제어상태 변경 플래그 값을 입력으로 FPGA 초기화 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 내부기 자극용 10v 활성화 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-95 | 내부기 자극 출력 제어 | A | SU-ID-CM3-095 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 자극 출력 제어 구현 | - 맵 데이터 로딩 여부에 따른 자극 파라미터 계산 동작 구현됨 - 채널달 프레임 수 계산 구현됨 - 전송 가능 채널 수 게산 구현됨 - 자극 알림 레벨 255 변환 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-96 | 내부기 자극 파라미터 설정 | A | SU-ID-CM3-096 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 자극 파라미터 설정 구현 | - 내부기 제어상태 변경 플래그 값을 입력으로 내부기 자극 파라미터 설정 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 내부기 자극 파라미터 설정 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-97 | 내부기 연결 확인(실시간 자극) | A | SU-ID-CM3-097 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 확인(실시간 자극) 구현 | - CFX 내부기 연결 체크 PCM 출력 상태(bakctel Flag)를 읽어 연결확인 시퀀스 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따라 내부기 전원을 확인 및 전원 조정 동작 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-98 | 내부기 연결 확인(매핑 연결) | A | SU-ID-CM3-098 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 확인(매핑 연결) 구현 | - 카운터 입력 값으로 연결 확인 시퀀스 시작 구현됨 입력으로 내부기 자극 파라미터 설정 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 내부기 자극 파라미터 설정 동작 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
| 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-99 | BLE 설정 수신 데이터 인출 | A | SU-ID-CM3-099 | NA | NA | 코드 분석 | - BLE 설정 수신 데이터 인출 구현 | - 수신 데이터 첫번째 바이트 복사 구현 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-100 | 리모콘 수신 데이터 인출 | A | SU-ID-CM3-100 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 수신 데이터 인출 구현 | - 리모콘 프로토콜의 수신 명령 목록 인출 구현됨 - 프로토콜 위반시 에러 전송 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-101 | 매핑 수신 데이터 인출 | A | SU-ID-CM3-101 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 수신 데이터 인출 구현 | - 매핑 프로토콜의 예외 사항 데이터 인출 구현됨 - 매핑 프로토콜의 수신 명령 목록 인출 구현됨 - 프로토콜 위반시 에러 전송 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-102 | 블루투스 광고 이름 설정 | A | SU-ID-CM3-102 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 광고 이름 설정 구현 | - BLE 광고이름 설정 명령이 수신된 경우, SPI 데이터 송신 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-103 | 리모콘 제어 | A | SU-ID-CM3-103 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 제어 구현 | - 내부기 연결상태에 따른 패스키 초기화 구현됨 - 리모콘 프로토콜의 수신 명령 목록별 기능 구현됨. - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-104 | 리모콘 명령 수행 완료 | A | SU-ID-CM3-104 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 명령 수행 완료 구현 | - 리모콘 명령 수행 완료 플래그 상태 변경 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-105 | 특정 자극 출력 | A | SU-ID-CM3-105 | NA | NA | 코드 분석 | - 특정 자극 출력 구현 | - 카운터 입력 값으로 특정 자극 출력 생성 동작 흐름 시작 구현됨 - 카운터 증가에 따른 특정 자극 출력 생성에 필요한 파라미터 계산 및 파라미터 설정, 자극 출력 동작 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-106 | 실시간 자극 출력 | A | SU-ID-CM3-106 | NA | NA | 코드 분석 | - 실시간 자극 출력 구현 | - 실시간 자극출력 하위 명령 및 데이터별 동작 흐름 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-107 | 매핑 명령 수행 완료 | A | SU-ID-CM3-107 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 명령 수행 완료 구현 | - 매핑 명령 수행 완료 플래그 상태 변경 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
NRF | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-1 | 클럭 설정 | A | SU-ID-NRF-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 클럭 설정 구현 | - 32MHz 설정 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-2 | 전원 제어용 핀 설정 | A | SU-ID-NRF-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 제어용 핀 설정 구현 | - 풀업 저항 입력으로 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-3 | SPI 설정 | A | SU-ID-NRF-003 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 설정 구현 | - SPI 4개핀 설정 구현됨 - 4MHz SPI 마스터 설정 구현됨 - SPI 버퍼 리셋 구현됨 - CM3에서 SPI 통신 Flag로 사용되는 핀 풀다운 저항 입력으로 설정 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-4 | Log Data 읽기 | A | SU-ID-NRF-004 | NA | NA | 코드 분석 | - Log Data 읽기 구현 | - EEPROM에서 Log Data 읽기 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 필요 변수 초기화 완료 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-5 | 주기반복 타이머 설정 | A | SU-ID-NRF-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 주기반복 타이머 설정 구현 | - 시스템 클럭 32MHz를 5분주하여 1usec 타이머 클럭이 설정 구현됨 - 입력 usec 값을 카운터로 설정하여 해당 입력값 시간만다 타이머 인터럽트 발생 구현됨. - 변수 초기화 :NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-6 | Off Command 확인 | A | SU-ID-NRF-006 | NA | NA | 코드 분석 | - Off Command 확인 구현 | - gpio 입력 반환 구현 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-7 | 장치 정보 파라미터 읽기 | D | SU-ID-NRF-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 장치 정보 파라미터 읽기 구현 | - EEPROM에 저장된 제조정보 읽기 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-8 | BLE 광고 이름 설정 | A | SU-ID-NRF-008 | NA | NA | 코드 분석 | - BLE 광고 이름 설정 구현 | - 광고 이릅 접두사 설정 구현됨 - 광고 이름, 내부기 정보 설정 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-9 | 타이머 설정 비활성화 | A | SU-ID-NRF-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 타이머 설정 비활성화 구현 | - 타이머 설정 비활성화 구현됨 - 초기화 변수 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-10 | 블루투스 스택 초기화 | A | SU-ID-NRF-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 스택 초기화 구현 | - app timer 초기화 구현 - ble gap 보안모드 초기화 호출 구현됨 - ble gap 파라미터 초기화 호출 구현됨 - ble 서비스 초기화 호출 구현됨 - ble 광고 초기화 호출 구현됨 - ble 연결 파라미터 초기화 호출 구현됨 - ble 광고 시작 호출 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-11 | 저전력 모드 진입 | A | SU-ID-NRF-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 모드 진입 구현 | - 타이머 인터럽트 중지 구현됨 - 블루투스 스택 비활성화 호출 구현됨 - Log data EEPORM에 쓰기 구현됨 - ON/OFF 플래그 할당핀 풀다운 저항 및 High 변경 센서로 설정 구현됨 - SYSTEM Off 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-12 | BLE 본딩 데이터 저장 | A | SU-ID-NRF-012 | NA | NA | 코드 분석 | - BLE 본딩 데이터 저장 구현 | - BLE GAP 보안연결이 완료되는 시점에 본딩 데이터 저장하기 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-13 | SPI 송신 데이터 쓰기 | A | SU-ID-NRF-013 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 데이터 쓰기 구현 | - 데이터 주소와 데이터 개수를 입력받아 SPI Tx버퍼로 복사 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-14 | SPI 송신 | A | SU-ID-NRF-014 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 구현 | - SPI 전송(RX 버퍼 더미 설정) 라이브러리 호출 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-15 | SPI 슬레이브 장치 데이터 송신 알림 읽기 | A | SU-ID-NRF-015 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 슬레이브 장치 데이터 송신 알림 읽기 구현 | - GPIO 입력 값을 읽어 CM3에서 데이터 전송 준비가되었는지 확인하여 반환하는 것 구현됨 - 변수 초기화 :NA | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-16 | SPI 수신 | A | SU-ID-NRF-016 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 수신 구현 | - SPI 전송(Tx 버퍼 더미 전송) 라이브러리 호출 구현됨 - 변수 초기화 : 초기화 구현됨 | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-17 | SPI 수신 데이터 복사 | A | SU-ID-NRF-017 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 수신 데이터 복사 구현 | - 데이터 주소와 데이터 개수를 입력받아 SPI 수신 버퍼에서 입력 데이터 주소로 복사하는 기능 구현됨 - 변수 초기화 : NA | 통과
| 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-NRF-ID-18 | 블루투스 데이터 수신 | A | SU-ID-NRF-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 데이터 수신 구현 | - BLE 스텍에서 수신한 데이터를 BLE_Rx_buff로 복사하는 기능 구현됨 - 변수 초기화 :BA | 통과
6. 미해결 오류
없음