## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SITC-FW-TD20B
|  |  |  | 버전 | Rev. 1
소프트웨어 통합 테스트 기준서 (TD20B-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 토닥/인공와우사업부 |  | 임정우 |  |  | 2021.09.30
검토
승인 | 토닥 |  | 이호승 |  |  | 2021.09.30
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 | 2021.09.30 | 최초 작성

## 기준서_통합 시험
통합 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | OTE_GEN1_Proto3
| 소프트웨어 버전 : | 1.0.0
2. 동작 하드웨어
인공달팽이과 외부기 시제품 3차(OTE 시제품 버전 3)
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
| EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| J-Link 디버거 | NRF 디버깅 장치
| Keil uVison5 | NRF 코딩 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
4. 시험 내용
CORE | TEST ID | 검증할 소프트웨 항목 ID |  | 통합된 유닛, 항목 확인 |  |  | 방법 | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 소프트웨어 유닛 | 하드웨어 항목 및 지원 | 소프트웨어 항목
CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-001 | SI-ID-CFX-001 | 시스템 초기화 항목 | SDS-ID-CFX-001~023 |  | 없음 | D | NA | -CM3 메모리 초기화 완료에 해당하는 인터럽트 서비스 루틴의 플래그 임의 설정 - CM3에서 제어되는 PCM 출력 모드를 실시간 자극 모드로 임의 설정 | - 디버깅용 중단점을 시헝할 항목의 시작과 끝에 위치시키고 실행한다. | - 각 중단점에서 중단이 확인되어야한다. (시스템 초기화 항목의 유닛들은 개별적으로 검증이 완료되었으며, 시스템 초기화 항목이 실행되는 상태에서 다른 모듈들의 유닛들이 검증되었으며, 다른 항목들의 검증이 추가적으로 진행 되게 된다.)
| SW-FW-IntegrationTest-ID-002 | SI-ID-CFX-004 | 저전력 동작 전환 항목 | SDS-ID-CFX-001~023, SDS-ID-CFX-024~032 |  | SI-ID-CFX-001 | D | NA | - 전원 공급기로 Ezario 시스템에 전원을 공급한다. | - 정상 모드에서 저전력 모드로 진입하는 과정에서 소모 전류의 변화를 확인한다. - 저젼럭 모드에서 가속도 인터럽트 입력에 할당된 핀에 임의로 값을 인가한다. | - 정상 모드에서 저전력 모드로 진입하면 Eziro 소모 전력이 확연히 줄어들어야 한다. - 가속도 인터럽트 입력 핀의 상태가 변하면 저전력 모드에서 빠져나와야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-003 | SI-ID-CFX-005 | USB 연결 상태 업데이트 항목 | SDS-ID-CFX-001~023, SDS-ID-CFX-046~047 | USB 충전 커넥터 값 | SI-ID-CFX-001 | D | NA | NA | - USB 커넥터 및 휴대 보관함 연결 감지 입력 핀의 값을 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | -흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-004 | SI-ID-CFX-006 | PCM 제어 항목 | SDS-ID-CFX-001~023, SDS-ID-CFX-060~061 |  | SI-ID-CFX-001 | D | NA | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정한다. | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 CFX에서 임의로 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-005 | SI-ID-CFX-003 | 주 제어 항목 | SDS-ID-CFX-001~023, SDS-ID-CFX-024~032, SDS-ID-CFX-033~043, SDS-ID-CFX-044~045, SDS-ID-CFX-046~047, SDS-ID-CFX-058~059 |  | SI-ID-CFX-001, SI-ID-CFX-005, SI-ID-CFX-004, | D | NA | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정한다. | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 CFX에서 임의로 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-006 | SI-ID-CFX-002 | 시스템 제어 항목 | SDS-ID-CFX-001~023, SDS-ID-CFX-024~032, SDS-ID-CFX-033~043, SDS-ID-CFX-044~045, SDS-ID-CFX-046~047, SDS-ID-CFX-048~057, SDS-ID-CFX-058~059, SDS-ID-CFX-060~061 |  | SI-ID-CFX-001, SI-ID-CFX-005, SI-ID-CFX-004, SI-ID-CFX-006, SI-ID-CFX-003 | D | NA | -주 제어 항목에서, CM3에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정하여 신호처리 및 내부기 실행 파라미터가 초기화 되어야 한다. | - PCM 모드에 따라 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-007 | SI-ID-CM3-001 | 시스템 초기화 항목 | SDS-ID-CM3-001~020 |  | 없음 | D | NA | - CFX에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정한다. | - CFX에서 제어되는 Flag 값을 CM3에서 임의로 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-008 | SI-ID-CM3-003 | 내부기 실행 제어 항목 | SDS-ID-CM3-001~020, SDS-ID-CM3-030~078, SDS-ID-CM3-079, SDS-ID-CM3-080~087, SDS-ID-CM3-088~098 |  | SI-ID-CM3-001 | A | NA | NA | - 제어 상태 파라미터를 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-009 | SI-ID-CM3-005 | 매핑 제어 항목 | SDS-ID-CM3-001~020 SDS-ID-CM3-030~078, SDS-ID-CM3-105~107 |  | SI-ID-CM3-001 | D | NA | NA | - 내부기 제어 상태 파라미터 및 매핑 수신 데이터를 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-010 | SI-ID-CM3-004 | 블루투스 통신 제어 항목 | SDS-ID-CM3-001~020, SDS-ID-CM3-030~078, SDS-ID-CM3-099~104, SDS-ID-CM3-105~107 |  | SI-ID-CM3-001, SI-ID-CM3-005 | D | NA | NA | - SPI 수신 버퍼의 데이터를 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-011 | SI-ID-CM3-002 | 시스템 제어 항목 | SDS-ID-CM3-001~020, SDS-ID-CM3-021~029, SDS-ID-CM3-030~078, SDS-ID-CM3-079, SDS-ID-CM3-080~087, SDS-ID-CM3-088~098, SDS-ID-CM3-099~104, SDS-ID-CM3-105~107 |  | SI-ID-CM3-001, SI-ID-CM3-005, SI-ID-CM3-004, SI-ID-CM3-003 | D | NA | - CFX에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정한다. | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 변경하면서 해당 분기점에서 디버깅용 중단점을 설정하고 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
NRF | SW-FW-IntegrationTest-ID-012 | SI-ID-NRF-001 | 시스템 초기화 항목 | SDS-ID-NRF-001~011 |  | 없음 | D | NA | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정한다. | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 NRF에서 임의로 변경하면서 실행 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-013 | SI-ID-NRF-003 | 블루투스 통신 제어 항목 | SDS-ID-NRF-001~011, SDS-ID-NRF-013~017, SDS-ID-NRF-018 |  | SI-ID-NRF-001 | D | - BLE Central 장치 연결 | NA | - BLE 상태 Flag 값을 변경하면서 해당 분기점에서 디버깅용 중단점을 설정하고 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.
| SW-FW-IntegrationTest-ID-014 | SI-ID-NRF-002 | 시스템 제어 항목 | SDS-ID-NRF-001~011, SDS-ID-NRF-012 SDS-ID-NRF-013~017, SDS-ID-NRF-018 |  | SI-ID-NRF-001, SI-ID-NRF-003 | D | NA | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 임의로 설정한다. | - CM3에서 제어되는 Flag 값을 변경하면서 해당 분기점에서 디버깅용 중단점을 설정하고 분기를 확인한다. | - 흐름도에 맞게 분기해야한다.