## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SSTC-FW-TD20B
|  |  |  | 버전 | Rev. 1
소프트웨어 시스템 테스트 기준서 (TD20B-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 토닥/인공와우사업부 |  | 임정우 |  |  | 2021.10.21
검토
승인 | 토닥 |  | 이호승 |  |  | 2021.10.21
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 | 2020.11.30 | 최초 작성 (합격기준 수립)
1 | 2021.10.21 | 시험 환경 및 방법 등 상세 수립

## 기준서_시스템 시험
시스템 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | OTE_GEN1_Proto3
|  | 소프트웨어 버전 : | 1.0.0
2. 동작 하드웨어
인공달팽이과 외부기 시제품 3차(OTE 시제품 버전 3)
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
|  | EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
|  | 내부기 출력 측정 지그 | 자극 출력 파형을 생성한다.
|  | 오실로스코프 | 자극 출력 파형을 측정한다.
|  | 전원공급기 | 하드웨어에 특정 전압을 공급한다.
|  | 스피커 | 음향 신호를 생성한다.
|  | 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
|  | 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 신호 파일
|  | BLE 보드(NRF52x) | 리모콘 및 매핑 프로그램과 통신을 수행하기 위한 블루투스 통신 장치 (송수신 패킷 확인)
|  | 리모콘 앱 및 동작 스마트폰 | 리모콘 제어 동작 확인
|  | 매핑 앱 및 동작 테블릿 | 매핑 제어 동작 확인
4. 시험 진행 조건
시험자를 식별하여 시험보고서에 기록할 것
5. 시험 내용
| TEST ID | 설명 | 방법 | 소프트웨어 요구사항 사양 ID |  | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 독립 | 공통
| SW-FW-SYS-Test-ID-1 | 최대 자극률 | T | SW-FW-RID-2 | - | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 활성화된 자극 채널수 : 24개 이하 | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 펄스파형의 자극률을 측정한다. | 24kHz, 허용오차 5%
H | SW-FW-SYS-Test-ID-2 | 채널별 최대 자극률 | T | SW-FW-RID-3 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 활성화된 자극 채널수 : 24개 이하 - 자극 채널을 확인할 수 있는 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 채널별 펄스파형의 자극률을 측정한다. | 1000Hz, 허용오차 5%
| SW-FW-SYS-Test-ID-3 | 모노폴라 자극 출력 | D | SW-FW-RID-4 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 모노폴라 자극 출력이 설정된 맵데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 출력이 생성되는지 확인한다. | 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-4 | 자극 펄스의 선행 위상이 조정 | D | SW-FW-RID-5 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 자극 펄스의 선행위 측정용 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 펄스 파형의 선행 위상의 방향을 확인한다. | 맵 데이터 적용된 선행펄스 위상과 동일한 방향이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-5 | 자극 출력 범위 | T | SW-FW-RID-6 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 내부기 자극칩의 자극 전류 범위가 설정된 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 출력의 크기를 측정한다. | 측정된 전압을 전류로 변환하여 자극칩의 전류범위와 동일해야 한다. 오차율 10%
| SW-FW-SYS-Test-ID-6 | 자극 펄스폭 | T | SW-FW-RID-7 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 자극 펄스 폭 범위 측정용 맵 데이터 적용. | 오실로스코프로 자극 출력 펄스 폭을 측정한다. | 13~255usec, 허용오차 5%
| SW-FW-SYS-Test-ID-7 | 최대 전하량 제한 | D | SW-FW-RID-8 |  | - 내부기에 부착된 외부기 | - 최대 전하량 제한용 맵 데이터를 적용 | 외부기를 내부기에 부착 후, LED 패턴을 관찰한다. | 붉은색 LED(오류 상태)가 표시되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-8 | AGC 감도 조절(오디오 볼륨) | D | SW-FW-RID-9 |  | - 내부기에 부착된 외부기 |  | 볼륨 값을 변경하면서 스피커 출력을 들어 본다. | 스피커 출력으로 볼륨의 변화를 확인 할 수 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-9 | 주파수 분석 방법(FFT) | A | SW-FW-RID-10 |  |  |  | 구현 코드 확인 | FFT 방식으로 주파수 성분 분석이 구현되어함.
| SW-FW-SYS-Test-ID-10 | 주파수 분석 대역수(32개) | D | SW-FW-RID-11 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | -32채널 사용 | 주파수 분석 대역의 중심 주파수 및 경계 주파수로 구성된 음향신호를 스피커로 출력하고 오실로스코프로 내부기 채널별 출력 크기를 확인한다. | 음향 신호의 주파수에 해당하는 내부기 채널의 출력이 확인되어야한다. (7068, 7473)
| SW-FW-SYS-Test-ID-11 | 자극 기법 | T | SW-FW-RID-12 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 채널번호 증가에 따라 자극 크기가 증가한는 맵 적용 | 오실로스코프로 채널별 자극 순서를 확인한다. | 오실로스코프로 관찰되는재널별 자극 순서가 맵데이터에 설정된 채널별 자극 순서와 동일해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-12 | 사운드 신호처리 주기 | T | SW-FW-RID-13 |  |  |  | - 오실로스코프로 신호처리 주기를 측정한다. | - 1msec, 오차율 5%
| SW-FW-SYS-Test-ID-13 | 맵 데이터 수 | D | SW-FW-RID-14 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 다른 데이터로 구성된 4개의 맵 데이터 적용 | - 리모콘으로 맵 번호를 변경하면서 내부기 출력을 오실로스코프로 관찰한다. | - 맵이 변경되면 자극 출력도 변경되는 것이 확인 되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-14 | 자극 볼륨 조정 수 | D | SW-FW-RID-15 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘으로 자극볼륨을 변경하면서 내부기 출력을 오실로스코프로 관찰한다. | - 자극 볼륨이 4단계로 변경됨에 따라 자극 출력의 크기도 4단계로 변경되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-15 | 입력 오디오 개수 | D | SW-FW-RID-16 |  | - 피에조가 망가진 이어폰으로 음악을 재생한다. | - 텔레코일 활성화 | - 스피커로 오디오를 청취한다. | - 주변 소리와 음악소리가 보드의 출력으로 들려야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-16 | 입력 오디오 주파수 | A | SW-FW-RID-17 |  | -퓨어톤 오디오 발생기 사용 |  | - 오디오 발생기로 100Hz, 8000Hz 주파수의 음향을 발생시키고, 스피커 출력을 청취한다. | - 오디오 데이터가 들려야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-17 | FPGA에 PCM 데이터 출력 | D | SW-FW-RID-18 |  | - 외부기 전원이 꺼져 있는 상태 |  | -외부기 전원을 켜고 LED 색상을 확인한다. | - 녹색등이 들어와야한다. ( FPGA와 PCM 통신 정상)
| SW-FW-SYS-Test-ID-18 | 매핑 데이터 구성 | A | SW-FW-RID-19 |  |  |  | SW-FW-SYS-Test-ID-1 ~ SW-FW-SYS-Test-ID-7의 결과를 확인한다. | SW-FW-SYS-Test-ID-1 ~ SW-FW-SYS-Test-ID-7 모든 결과가 합격이어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-19 | 가속도 센서 입력 | D | SW-FW-RID-20 |  | - 외부기 전원이 꺼져 있는 상태 - 내부기와 연결되지 않은 상태 |  | 외부기 본체를 두드려서 전원을 켠 후, 다시 본체를 두드려서 전원을 끈다. | 두드림에 반응하여 전원이 켜지고 꺼져야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-20 | 외부기 동작 상태 LED | D | SW-FW-RID-21 |  |  |  | - 외부기 전원을 켠다. - 내부기와 무선 연결한다. | - 전원 켜짐 상태 표시 후, 대기 LED 패턴이 확인되어야 한다. - 내부기와 연결되면 정상 동작 LED 패턴이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-21 | 전원 커넥터 연결상태 | D | SW-FW-RID-22 |  | - 전원공급기에 연결된 외부기 |  | - 전원공급기의 전압을 3.7V로 설정한다. - 충전용 커넥터를 연결하고 LED 패턴을 확인한다. - 전원공급기의 전원을 4.2V로 설정하고 LED 패턴을 확인한다. | - 전원 공급기 공급 전압이 3.7V 일때 백색 LED가 점멸해야한다. - 전원 공급기 공급 전압이 4.2V 일때 백색 LED가 점등해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-22 | 배터리 잔량 상태 LED | D | SW-FW-RID-23 |  | - 전원공급기에 연결된 외부기 - 내부기와 연결되지 않은 상태 |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켜고 LED 패턴을 확인한다. - 내부기와 결합하고 LED 패턴을 확인한다. - 전원 공급기의 전원을 3.5~3.4V로 변경하고 LED 패턴을 확인한다. - 내부기와 결합을 해제하고 LED 패턴을 확인한다. | - 3.7V에서는 LED가 녹색으로 점멸 또는 점등해야한다. - 3.4V에서는 LED가 노란색으로 점멸 또는 점등해야하 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-23 | 배터리 잔량 부족 알림 자극 | D | SW-FW-RID-24 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 알림용 자극 신호의 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-24 | 리모콘에 의한 맵 데이터 변경 | D | SW-FW-RID-25 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 맵 번호를 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-25 | 리모콘에 의한 오디오 볼륨 조절 | D | SW-FW-RID-26 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-26 | 리모콘에 의한 자극 볼륨 조절 | D | SW-FW-RID-27 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 자극볼륨(최대출력)을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-27 | 리모콘에 의한 LED 알림 켜기/끄기 | D | SW-FW-RID-28 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-28 | 리모콘에 의한 자극 알림 켜기/끄기 | D | SW-FW-RID-29 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 리코콘으로 자극 알림을 끈다. - 전원 공급기의 전원을 3.3V로 설정하면서, LED 상태와 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 배터리 잔량 부족 LED의 출력은 관찰되고, 자극 알림 출력은 관찰되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-29 | 리모콘으로 배터리 상태 전송 | D | SW-FW-RID-30 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 전원 공급긱의 전원을 3.5~3.4V까지 천천히 조정하면서 리모콘에 표시되는 배터리 잔량을 모니터링한다. | - 리모콘에 배터리 잔량의 표시의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-30 | 리모콘으로 선택된 맵 데이터 번호 전송 | D | SW-FW-RID-31 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 맵 번호를 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 맵 번호가 변화되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-31 | 리모콘으로 오디오 볼룸 단계 전송 | D | SW-FW-RID-32 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 오디오 볼륨의 변화가 관찰되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-32 | 리모콘으로 자극 봄륨 단계 전송 | D | SW-FW-RID-33 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 자극볼륨(최대출력)을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 자극볼륨(최대출력)의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-33 | 리모콘으로 LED 알림 설정 상태 전송 | D | SW-FW-RID-34 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야하며, 외부기의 LED 상태가 리모콘 앱에 표시 되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-34 | 리모콘으로 자극 알림 설정 상태 전송 | D | SW-FW-RID-35 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 리코콘으로 자극 알림을 끈다. - 전원 공급기의 전원을 3.3V로 설정하면서, LED 상태와 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 배터리 잔량 부족 LED의 출력은 관찰되고 자극 알림 출력은 관찰되지 않아야하며, 리모콘에 자극 알림 설정은 꺼짐으로 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-35 | 매핑 프로그램에 의한 시스템 상태 읽기 | D | SW-FW-RID-36 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 시스템 상태 읽기 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-36 | 매핑 프로그램에 의한 특정 자극 출력 | D | SW-FW-RID-37 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 특정 자극 출력 명령을 전송한다. - 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 오실로 스코프로 특정 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-37 | 매핑 프로그램에 의한 실시간 자극 진행 | D | SW-FW-RID-38 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 프로그램으로 실시간 자극 출력 명령을 전송한다. - 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 오실로 스코프로 실시간 자극 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-38 | 매핑 프로그램으로 시스템 상태 전송 | D | SW-FW-RID-39 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 시스템 상태 읽기 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-39 | 매핑 프로그램으로 특정 자극 출력 결과 전송 | D | SW-FW-RID-40 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 특정 자극 출력 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-40 | 매핑 프로그램으로 실시간 자극 상태 전송 | D | SW-FW-RID-41 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 프로그램으로 실시간 자극 출력 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-41 | FPGA와 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-42 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (FPGA와 I2C로 정상적으로 통신이 되고 있는 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-42 | 가속도 센서와 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-43 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (전원이 켜진 것은 가속도 센서가 I2C통신으로 설정된 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-43 | PMIC와의 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-44 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (I2C 통신으로 PCMI가 정상적으로 설정되어 자극 출력이 확인되는 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-44 | 리모콘 앱과의 블루투스 통신 | A | SW-FW-RID-45 |  |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-45 | 매핑 앱과의 블루투스 통신 | A |  |  |  |  | -매핑 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-35~SW-FW-SYS-Test-ID-40의 시험 결과가 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-46 | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | D | SW-FW-RID-47 |  | -등록된 내부이시장치와의 근접 무선 통신 허용 |  | - 외부기 매핑데이터에 등록된 내부기와 등록되지 않은 내부기를 외부기에 부착하고 연결 상태를 확인한다. | - 등록된 내부기와 외부기가 결합되면 외부기의 녹색 LED가 점멸해야한다. - 등록되지 않은 내부기와 외부기가 결합되면 외부기의 녹색 LED가 점등되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-47 | 내부기와 연결된 상태에서만 블루투스 활성화 | D | SW-FW-RID-48 |  | -내부기와 연결되지 않은 외부기 -블루투스 광고 검색 장치 |  | - 외부기의 전원을 켜고 블루투스 광고 검색 장치로 외뷔기를 검색한다. - 내부기와 연결 후, 블루투스 광고 검색을 재 실행한다. | - 내부기와 연결되지 않은 상태에서 블루투스 광고가 검색 되지 않아야 하며, 내부기와 연결되면 블루투스 광고가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-48 | 블루투스 통신에 페어링 기능 적용 | D | SW-FW-RID-49 |  |  | - 리모콘에 등록되어 있지 않은 외부기 | - 외부기의 전원을 켜고, 내부기와 결합한다. - 리모콘에 외부기 등록 절차를 진행한다. - 페어링 과정에서 임의로 일치하지 않은 보안키를 설정한다. | - 페어링 키가 맞지 않으면 페어링이 진행되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-49 | 블투투스 통신에 페어링 기능을 사용한 데이터 보안 구축 | A | SW-FW-RID-50 |  |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-39의 시험 결과가 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-50 | 블루투스 통신 접속 로그 | D | SW-FW-RID-51 |  |  |  | - 외부기의 플래쉬 메모리 읽어서 접속 로그를 확인한다. (NRF CORE debugging) | - 블루투스로 연결된 리모콘의 정보가 확인 되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-51 | 설정 데이터의 유효 범위 확인 및 에러 모드 | D | SW-FW-RID-52 |  |  | - 유효범위를 벗어난 매핑 데이터 사용 | - 유효 범위를 벗어난 매핑데이터를 외부기에 적요하고 전원을 켠다. | - 에러 표시가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-52 | 내부기 제어를 위한 보안키 확인 후 제어 | D | SW-FW-RID-53 |  | - 리모콘 앱에 등록되지 않은 내부기 |  | - 리모콘 앱에 내부기 등록 과정에서 저장된 맵 데이터와 일치하지 않은 보안키로 설정하고, 외부기와 연결한다. | - 리모콘 해당 내부기(외부기 조합)의 제어가 불가능해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-53 | 소프트웨어 유지 보수 절차를 따른다. | I | SW-FW-RID-54 |  |  |  | 소프트웨어 유지 보수 절차서를 확인한다. | - 사이버보안 취약성 확인데 따른 업데이트 절차가 있어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-54 | 실행파일 크기 | I | SW-FW-RID-55 |  |  |  | 컴파일된 실행코드 사이즈를 확인한다. | 실행코드 사이즈가 18430words를 넘지 않아야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-55 | 배터리 잔량 부족을 주기적으로 반복 | D | SW-FW-RID-56 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 10분 간격으로 자극 알림 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-56 | 볼륨증가를 단계적으로 진행되도록 설계 | D | SW-FW-RID-57 |  | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 |  | - 오디오 볼륨을 1로 설정한다. - 오디오 볼륨 증가 버튼을 빠른 속도로 10회 누른다.(5초 이내) | - 오디오 볼륨이 10의로 설정되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-57 | 필수 성능 시험을 진행 | A | SW-FW-RID-58 |  |  |  | - 외부기 필수 성능 시험 보고서 결과 확인 | - 외부기 필수 성능 시험 결과가 통과 되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-58 | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계 | D | SW-FW-RID-59 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 개발보드 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 개발보드가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 실시간 신호처리 DEBUGGING 모드 적용 - 개발보드에서 프로그램 실행 | - 디버깅용 출력을 오실로 스코프로 측정한다. | 1msec 안에 신호처리가 완료되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-59 | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | D | SW-FW-RID-60 |  | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 | - 디버깅용 리모콘 앱 | - 프로토콜에 맞지 않게 데이터 개수를 적게하여 외부기에 전송한다. | - 에러 메시지가 리모콘 앱으로 수신되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-60 | CRC 기능이 있는 무선 통신 프로토콜 사용 | A | SW-FW-RID-61 |  |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다. (블루투스 LE 통신은 CRC 적용 프로토콜)
| SW-FW-SYS-Test-ID-61 | 정상 사용을 위한 준비상태 표시 | D | SW-FW-RID-62 |  | -내부기와 연결되지 않은 전원이 꺼진 외부기 |  | - 외부기를 켠다 | - 내부기와 연결되지 않은 상태에서 녹색 LED가 점등되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-62 | 전원커넥터 연결확인 | D | SW-FW-RID-63
| SW-FW-SYS-Test-ID-63 | 배터리 잔량 표시 | D | SW-FW-RID-64
| SW-FW-SYS-Test-ID-64 | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성 | D | SW-FW-RID-65 |  |  |  | - 동일한 색상의 LED 켜짐 반복이 시간 간격으로 분류는 패턴이 있을 경우, 구분이 되는지 확인한다. | - 쉽게 구분이 가능해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-65 | 사회 통념적으로 사용되는 색상으로 LED 상태 표시 | A | SW-FW-RID-66 |  |  |  | - 경고 및 즉각적인 중지가 필요한 색상은 붉은 색, 주의를 요하는 경우 주황색이 적용되었는지 확인한다. | - 에러 및 고장은 붉은색, 주의갈 필요한 사항에는 주황색이 적용되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-66 | 이어피스 연결 상태 표시 | A | SW-FW-RID-67 |  |  |  | - 이어피스를 연결하면서 외부기 LED 페턴을 확인한다. | - 이어피스가 연결되면 파란색 LED가 점멸되고, 다시 원래 LED 패턴으로 변경되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-67 | 시동과정에서 자극 정지 | D | SW-FW-RID-68 |  |  |  | - 오실로스코프로 내부기의 출력을 확인한다. - 내부기에 외부기를 부착하면서 출력파형을 확인한다. | - 외부기와 내부기가 부착되는 과정에서 이상 출력이 확인되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-68 | 종료과정에서 자극 정지 | D | 0 |  |  |  | - 내부기와 외부기가 부착된 상태에서 오실로스코프로 내부기의 출력을 확인한다. - 외부기와 내부기를 탈착하면서 출력파형을 확인한다. | - 외부기와 내부기가 탈착되는 과정에서 이상 출력이 확인되지 않아야 한다.
6. 최종 통과 기준
: 모든 시험 항목의 합격/불합격을 반영하여 판단 결론을 내려야한다.
7. 시험 기준 검증
- 시험자가 실벽 되는가?
: 예
- 사용한 검증 전략과 시험절차가 적절한가?
: 예
- 시스템 시험이 모든 소프트웨어 요구사항을 포함해야 하고, 추적이 가증한가?
: 예
- 모든 결과를 반영한 최종 합격/불합격 판단을 포함하는가?
: 예