필수 성능 시험 기준서 TD20B-A-EXT, TD23D-A-EXT

|  | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 성함 | 김은수 | 임정우 | 이호승 |
| 직책 | 수석연구원 | 수석연구원 | 기술이사 |
| 일자 | 2025.12.01 | 2025.12.01 | 2525.12.01 |
| 서명 |  |  |  |

개정이력(Revision History)

| 개정번호 | 개정내역(Description of changes) | 개정 위치 | 개정 일자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 최초 작성 | - |  |
| 1 | 시험 장비 수정 및 시험 방법 작성 | 5장, 6장 | 2022.12.05 |
| 2 | 방수용 마이크 기저막 부착에 따른 소리감쇠 적용, 24채널 시험항목 제거 | 5장 | 2024.06.18 |
| 3 | 16채널 시험항목 추가 | 5징 | 2024.12.22 |
| 4 | 메인 칩셋 단종으로 인한 변경 | 전면 개정 | 2025.12.01 |

목차

1.	서론	5

1.1.	개요	5

1.2.	관련문서	5

2.	개발 대상 제품	5

2.1.	품목명	5

2.2.	모델명	5

2.3.	사용 목적(Intended Use)	5

3.	적용 규제 및 규격	6

4.	필수 성능 시험 요약	7

4.1.	필요 장비 및 지그	7

4.1.1.	측정장비 정보	11

4.2.	필요 시료	11

4.3.	시험 목록	11

5.	필수 성능 시험	12

5.1.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1	12

5.1.1.	시험 설명	12

5.1.2.	시험 준비 및 초기 조건	12

5.1.3.	시험 진행	17

5.2.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-2	21

5.2.1.	시험 설명	21

5.2.2.	시험 준비 및 초기 조건	21

5.2.3.	시험 진행	21

5.3.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-3	24

5.3.1.	시험 설명	24

5.3.2.	시험 준비 및 초기 조건	24

5.3.3.	시험 진행	24

5.4.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-4	25

5.4.1.	시험 설명	25

5.4.2.	시험 준비 및 초기 조건	25

5.4.3.	시험 진행	25

5.5.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-5	27

5.5.1.	시험 설명	27

5.5.2.	시험 준비 및 초기 조건	27

5.5.3.	시험 진행	27

5.6.	시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-6	28

5.6.1.	시험 설명	28

5.6.2.	시험 준비 및 초기 조건	28

5.6.3.	시험 진행	28

5.7.	ID : SYS-EP-TEST-ID-7	32

5.7.1.	시험 설명	32

5.7.2.	시험 준비 및 초기 조건	32

5.7.3.	시험 진행	32

5.8.	ID : SYS-EP-TEST-ID-8	37

5.8.1.	시험 설명	37

5.8.2.	시험 준비 및 초기 조건	37

5.8.3.	시험 진행	37

부록 1. TD24-01-A-EXT 외부기의 입력 음압 대비 ADC 출력 테이블	38

- 서론

  - 개요

본 문서는 인공달팽이관 외부장치의 필수 성능 기준을 정의한다.

  - 관련문서

| No. | 문서 번호 | 문서 제목 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IOVM-TD20B-01 | 설계 입출력 검증 매트릭스 |

- 개발 대상 제품

  - 품목명

- 인공달팽이관장치[Stimulator, electrical, auditory, cochlear], (A09320.01)

  - 모델명

- TD23A-A-IMP, TD23B-A-IMP, TD20A-A-IMP

- 품번: TD23D-A-EXT

  - 사용 목적(Intended Use)

- 중증 청각장애 환자의 청각을 회복할 목적으로 사용하는 기기

- 적용 규제 및 규격

| No. | 구분 | 규격 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 매뉴얼 라벨 | EN 1041:2008 ISO 15223-1:2016 |
| 2 | 생체 적합성 | ISO 10993-1:2009, ISO 10993-3:2014 ISO 10993-5:2009 ISO 10993-10:2010 ISO 10993-11:2017 |
| 3 | 의료기기의 전기·기계적 안전에 관한 공통기준규격. | IEC 60601-1:2012 |
| 4 | 위험관리 | ISO14971:2007 |

- 필수 성능 시험 요약

  - 필요 장비 및 지그

| No. | 장비 및 지그 |  | 사용목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오실로스코프 |  | 자극 출력파형을 측정한다. |
| 2 | 내부기 출력 측정 지그 |  | PBS 용액을 사용하여 내부기 출력을 측정할 수 있도록 한다. |
| 3 | 스페이서 (두께 5mm) |  | 내부기와 외부기의 간격을 조정한다. |
| 4 | 디지털 멀티미터 |  | 지그에 결합된 저항 값을 확인한다. |
| 5 | 스피커 | Yamaha HS5 Powered Studio Monitor | 오디오 신호를 사운드 신호로 마이크에 전달한다. |
| 6 | 저항 |  | 저항 양단의 출력파형을 측정한다. - 2.96kΩ 저항 |
| 7 | 개발자용 리모콘 앱 |  | 외부기를 제어한다. |
| 8 | 내부기 지그(완제품) |  | 외부기에서 수신된 자극 파라미터를 전기 자극 펄스로 생성한다. |
| 9 | 오디오 분석기 | APx525 B Series Audio Analyzer | 마이크 신호를 측정 분석하기 위하여 사용한다. (측정 소프트웨어 버전: v9.1.1, 사용되는 측정용 마이크: GRAS 43AG-7) |
| 10 | 측정용 방음 부스 |  | 외부와 소음이 차단되는 측정용 부스로, 부스 내부에 스피커와 시료, 마이크를 배치하여 테스트를 수행한다. |

    - 측정장비 교정 정보

| No. | 장비명 | 모델명 | 장비번호 | 식별번호 | 교정만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 오실로스코프 | (추후 기재) | (추후 기재) | (추후 기재) | (추후 기재) |
| 2 | 디지털 멀티미터 | (추후 기재) | (추후 기재) | (추후 기재) | (추후 기재) |
| 3 | 오디오 분석기 | (추후 기재) | (추후 기재) | (추후 기재) | (추후 기재) |

  - 필요 시료

| No. | 시료 |  | 제조번호 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 외부기 완제품 |  |  |

  - 시험 목록

| No. | 시험 ID | 시험 개요 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SYS-EP-TEST-ID-1 | 마이크의 사운드 입력 크기 범위를 확인한다. |
| 2 | SYS-EP-TEST-ID-2 | 마이크의 사운드 입력 주파수 범위를 확인한다. |
| 3 | SYS-EP-TEST-ID-3 | 내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 주파수를 확인한다. |
| 4 | SYS-EP-TEST-ID-4 | 내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 위상 폭을 확인한다. |
| 5 | SYS-EP-TEST-ID-5 | 내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 선행 위상 모양을 확인한다. |
| 6 | SYS-EP-TEST-ID-6 | 입력 사운드에 따라 내부장치로 전송되는 자극 출력 펄스 크기를 확인한다. |
| 7 | SYS-EP-TEST-ID-7 | 입력 사운드에 따라 주파수 대역이 분석되어 자극 출력 파라미터로 생성되는지 확인한다. |
| 8 | SYS-EP-TEST-ID-8 | 채널 별 자극 출력 순서를 확인한다. |

- 필수 성능 시험

  - 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1

    - 시험 설명

- 마이크의 사운드 입력 크기 범위를 확인한다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 자극 출력 측정 지그의 수조에 PBS 용액을 표시선까지 채운다.

- 자극 출력 측정 지그에 2.96kΩ 저항을 결합하고 저항 값을 확인한다.

- 자극 출력 측정 지그를 방음 부스 내부에 위치시킨다. 오디오 분석기의 측정용 마이크를 자극 출력 측정 지그와 근접하게 위치시킨다. 내부기 완제품을 자극출력 측정 지그에 결합하고, 내부기 코일 위쪽에 5mm 두께 스페이서를 올려 놓는다.

주의사항 : 전극을 PBS 용액에 담글 때, 전극에 물리적 손상이 가지 않는 범위내에서 전극을 톡톡 쳐서 전극 표면에 있을 수 있는 기포를 제거한다. (전극 표면에 기포가 생성되어 자극출력이 비정상적으로 출력되는 경우가 가끔 발생한다.)

- 내부기 출력 지그 저항 양단에 오실로스코프의 프로브를 연결한다.

- 외부기의 전원을 켜고 스페이서 위에 위치시킨다.

- 개발자용 리모콘 앱을 실행하여, LED를 비활성화 한다.

<개발자용 리모콘 앱으로 대체>

- 개발자용 리모콘 앱에서 오디오 입력 최대값 테스트 모드로 전환한다.

<개발자용 리모콘 앱으로 대체>

- 측정 시료와 마이크, 스피커를 측정용 방음 부스 내부에 아래와 같이 배치한다.

- 오디오 분석기에서 교정된 마이크의 감도를 TEDS 기능을 이용하여 아래와 같이 설정한다. 이 과정을 통해 기준음압에 대한 마이크 측정 전압값이 설정되어 테스트 신호에 대한 정확한 음압 측정이 가능해진다.

- 테스트 신호 재생 방법: 아래 그림과 같이 측정 소프트웨어의 Generator 탭에서 출력 레벨을 설정하여 신호를 재생한다. 실험에 사용되는 스피커의 감도에 따라 상대적으로 다른 음압이 출력되기 때문에 실제 측정 음압과 설정 레벨에는 차이가 발생한다. (아래 예의 경우 1kHz 주파수의 사인파 신호를 +52.2 dBSPL 레벨로 출력)

- 마이크 입력 신호로 음압을 측정한다. 아래 그림과 같이 측정 소프트웨어의 Measurements 탭에서 마이크 입력 신호의 음압 RMS 레벨과 주파수를 확인할 수 있다. 아래 예의 경우 70.024dBSPL, 0.999994 kHz

    - 시험 진행

      - 무소음 입력 음압 확인

        - 측정 방법

- 스피커 출력을 끄고 음압을 측정한다.

        - 통과 기준

※ 주변환경 및 음압 측정기 센서, 외부기 마이크의 위치(기구물) 차이, 스피커 출력의 안정성 등에 따라서 측정되는 오디오 신호의 특성의 변화가 크다.

- 이러한 특성을 감안하여 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 29 | 7 |
| 30 | 8 |
| 31 | 9 |
| 32 | 10 |
| 33 | 11 |
| 34 | 13 |

      - 최소 입력 음압 확인

        - 측정 방법

    - 측정 소프트웨어에서 1048Hz의 오디오 신호를 재생한다.

    - 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 35dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

        - 통과 기준

※ 주변환경 및 음압 측정기 센서, 외부기 마이크의 위치(기구물) 차이, 스피커 출력의 안정성 등에 따라서 측정되는 오디오 신호의 특성의 변화가 크다.

    - 이러한 특성을 감안하여 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 30 | 8 |
| 31 | 9 |
| 32 | 10 |
| 33 | 11 |
| 34 | 13 |
| 35 | 14 |
| 36 | 16 |
| 37 | 18 |
| 38 | 20 |
| 39 | 23 |
| 40 | 26 |

      - 일상 입력 음압 확인

        - 측정 방법

    - 측정 소프트웨어에서 1048Hz의 오디오 신호를 재생한다.

    - 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 65 | 466 |
| 66 | 523 |
| 67 | 586 |
| 68 | 658 |
| 69 | 738 |
| 70 | 828 |
| 71 | 930 |
| 72 | 1043 |
| 73 | 1170 |
| 74 | 1313 |
| 75 | 1474 |

      - 최대 입력 음압 확인

        - 측정 방법

※ 최대 입력 음압 확인 과정에서는 방음 부스 내부 스피커의 출력 성능으로 인해, 측정 시료와 마이크를 스피커와 근접하게 위치시킨다.

    - 측정 소프트웨어에서 1048Hz의 오디오 신호를 재생한다.

    - 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 120dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 115 | 147414 |
| 116 | 165401 |
| 117 | 185583 |
| 118 | 208228 |
| 119 | 233636 |
| 120 | 262143 |

  - 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-2

    - 시험 설명

- 사운드 입력의 주파수 범위를 측정한다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

    - 시험 진행

      - 최소 입력 주파수 확인

        - 측정 방법

    - 측정 소프트웨어에서 100Hz의 오디오 신호를 재생한다.

    - 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 65 | 466 |
| 66 | 523 |
| 67 | 586 |
| 68 | 658 |
| 69 | 738 |
| 70 | 828 |
| 71 | 930 |
| 72 | 1043 |
| 73 | 1170 |
| 74 | 1313 |
| 75 | 1474 |

      - 중간 입력 주파수 확인

        - 측정 방법

    - 측정 소프트웨어에서 4037Hz의 오디오 신호를 재생한다.

    - 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 65 | 466 |
| 66 | 523 |
| 67 | 586 |
| 68 | 658 |
| 69 | 738 |
| 70 | 828 |
| 71 | 930 |
| 72 | 1043 |
| 73 | 1170 |
| 74 | 1313 |
| 75 | 1474 |

      - 최대 입력 주파수 확인

        - 측정 방법

    - 측정 소프트웨어에서 7990Hz의 오디오 신호를 재생한다.

    - 측정 소프트웨어에 표시되는 음압이 70dB 근처 값이 되도록 볼륨을 조정하고, 개발자용 앱에서 측정 시작을 진행하고 오디오신호 값(ADC 값)을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 측정된 음압의 ±5dB의 변화에 해당하는 ADC 값을 오차로 허용한다.

| 음압 dB SPL | ADC |
| --- | --- |
| 65 | 466 |
| 66 | 523 |
| 67 | 586 |
| 68 | 658 |
| 69 | 738 |
| 70 | 828 |
| 71 | 930 |
| 72 | 1043 |
| 73 | 1170 |
| 74 | 1313 |
| 75 | 1474 |

  - 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-3

    - 시험 설명

- 자극 펄스 파형의 주파수를 확인한다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

    - 시험 진행

      - 24채널 자극 펄스 파형 주파수 확인

        - 측정 방법

- 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 2번으로 선택한다.

- 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스의 주파수를 측정한다.

- 오실로스코프를 사용하여 채널별 주파수를 측정한다.
(자극 크기가 가장 작은 펄스가 1번 채널이며, 해당 채널의 파형이 반복되는 주파수를 측정한다. 16번 채널의 출력은 최대 출력으로 나오게 설정되어 있으며, 이를 기준으로 해당 채널을 확인한다.)

        - 통과 기준

- 자극 펄스의 주파수가 24kHz로 측정되어야 함 (허용 오차 : 5%)

- 채널별 자극 출력 주파수가 1000Hz로 측정되어야 함 (허용 오차 : 5%)

  - 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-4

    - 시험 설명

- 자극 펄스 파형의 위상폭을 확인한다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

    - 시험 진행

      - 최소 펄스 위상 폭 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 2번으로 선택한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스 위상 폭을 측정한다.

        - 통과 기준

    - 펄스 위상 폭 : 13usec (허용오차 5%)

      - 펄스 위상 폭 조정 범위 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 3번으로 선택한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스 위상 폭을 측정한다.

        - 통과 기준

    - 펄스 위상 폭 : 14usec (허용오차 5%)

      - 최대 펄스 위상 폭 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 4번으로 선택한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 자극 출력 펄스 위상 폭을 측정한다.

        - 통과 기준

    - 펄스 위상 폭 : 255usec (허용오차 5%)

  - 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-5

    - 시험 설명

- 자극 펄스 파형의 선행 위상 모양을 확인한다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

    - 시험 진행

      - 음의 방향 선행 위상 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 자극 펄스의 선행 위상을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 자극 펄스의 선행 위상이 음의 방향이어야 한다.

    - 모든 펄스의 선행 위상이 동일한 방향이어야 한다.

      - 양의 방향 선행 위상 확인

        - 측정 방법

    - 리모콘 앱의 프로그램(맵 데이터)을 3번으로 선택한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 자극 펄스의 선행 위상을 확인한다.

        - 통과 기준

    - 자극 펄스의 선행 위상이 양의 방향이어야 한다.

    - 모든 펄스의 선행 위상이 동일한 방향이어야 한다.

  - 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-6

    - 시험 설명

- 사운드 입력 크기에 따른 자극 출력 파형의 크기 확인.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일.

    - 시험 진행

      - 최소 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 A

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 13~16(음압 34~36dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

(16번 채널의 출력이 가장 크게 나오게 설정되어 있으면 이를 기준으로 해당 채널을 확인한다.)

전압 측정 시 위 그림과 같이 펄스 크기의 중심 값을 측정 값으로 한다.

        - 통과 기준

∵ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 출력 전류 530uA(-10%)~ 544uA(+10%)

      - 최소 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 B

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 10으로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 13~16(음압 34~36dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

∵ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 577uA(-10%)~615uA(+10%)

      - 일반 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 A

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930 (음압 69~71dB SPL)되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

∵ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 출력 전류 921uA(-10%)~950uA(+10%)

      - 일반 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 B

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 10으로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

∵ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 1492uA(-10%)

      - 최대 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 A

        - 측정 방법

※ 최대 입력 음압 확인 과정에서는 방음 부스 내부 스피커의 출력 성능으로 인해, 측정 시료와 마이크를 스피커와 근접하게 위치시킨다.

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호 재생하고, ADC 값이 233636~262143(음압 119~120dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

∵ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 1492uA(-10%)

      - 최대 입력 사운드에 대한 자극 출력 확인 B

        - 측정 방법

※ 최대 입력 음압 확인 과정에서는 방음 부스 내부 스피커의 출력 성능으로 인해, 측정 시료와 마이크를 스피커와 근접하게 위치시킨다.

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 10로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3815Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 233636~262143(음압 119~120dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 26번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

∵ T: 500, C: 1500, Stimulation Current : 1492uA(-10%)

  - ID : SYS-EP-TEST-ID-7

    - 시험 설명

- 사운드 처리기의 주파수 분석을 본다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일.

    - 시험 진행

      - 32채널, 100Hz(차단) 출력 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 100Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 1번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

| 채널번호 | 자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용) |
| --- | --- |
| 1 | 869(-10%)~898(+10%) |
| 2 | 605(-10%)~624(+10%) |
| 3 | 499(-10%)~506 (+10%) |
| 4 | 499(±10%) |
| ~ | 499(±10%) |
| 32 | 499(±10%) |

※ 16번채널은 인덱스 채널

      - 32채널, 114Hz(중심주파수) 출력 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 114Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 1번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

| 채널번호 | 자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용) |
| --- | --- |
| 1 | 912(-10%)~940(+10%) |
| 2 | 761(-10%)~784(+10%) |
| 3 | 563(-10%)~577(+10%) |
| 4 | 499(±10%) |
| ~ | 499(±10%) |
| 32 | 499(±10%) |

※ 16번채널은 인덱스 채널

      - 32채널, 128Hz(차단주파수) 출력 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 128Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 1번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

| 채널번호 | 자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용) |
| --- | --- |
| 1 | 921(-10%)~950(+10%) |
| 2 | 855(-10%)~884(+10%) |
| 3 | 544(-10%)~563(+10%) |
| 4 | 499(±10) |
| ~ | 499(±10) |
| 32 | 499(±10) |

※ 16번채널은 인덱스 채널

      - 32채널, 2870Hz(차단) 출력 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 2869Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 설정 조정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 24번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

| 채널번호 | 자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용) |
| --- | --- |
| 1 | 499(±10) |
| ~ | 499(±10) |
| 22 | 499(±10) |
| 23 | 865(-10%)~888(+10%) |
| 24 | 917(-10%)~950(+10%) |
| 25 | 499(±10) |
| 26 | 499(±10) |
| ~ | 499(±10) |
| 32 | 499(±10) |

※ 16번채널은 인덱스 채널

      - 32채널, 3039Hz(중심주파수) 출력 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3038Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 738~930(음압 69~71dB SPL)이 되도록 조정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 24번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

| 채널번호 | 자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용) |
| --- | --- |
| 1 | 499(±10%) |
| ~ | 499(±10%) |
| 22 | 499(±10%) |
| 23 | 499(±10%) |
| 24 | 917(-10%)~945(+10%) |
| 25 | 499(±10%) |
| 26 | 499(±10%) |
| ~ | 499(±10%) |
| 32 | 499(±10%) |

※ 16번채널은 인덱스 채널

      - 32채널, 3217Hz(차단주파수) 출력 확인

        - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 1번으로 선택한다.

    - 볼륨을 1로 설정한다.

    - 개발자용 리모콘 앱의 외부기 상태 모니터링 모드로 진입한다.

    - 측정 소프트웨어에서 3217Hz 신호를 재생하고, ADC 값이 1313~1654(음압 74~76dB SPL)이 되도록 설정한다.

    - 오실로스코프를 사용하여 24번 채널의 자극 출력 전압을 측정한다.

        - 통과 기준

| 채널번호 | 자극 전류 T: 500, C: 1500 (참고용) |
| --- | --- |
| 1 | 499(±10%) |
| ~ | 499(±10%) |
| 22 | 499(±10%) |
| 23 | 499(±10%) |
| 24 | 846(-10%)~874(+10%) |
| 25 | 921(-10%)~950(+10%) |
| 26 | 499(±10%) |
| ~ | 499(±10%) |
| 32 | 499(±10%) |

※ 16번채널은 인덱스 채널.

  - ID : SYS-EP-TEST-ID-8

    - 시험 설명

- 자극 출력 순서를 확인한다.

    - 시험 준비 및 초기 조건

- 시험 ID : SYS-EP-TEST-ID-1의 시험 준비와 동일

    - 시험 진행

      - 측정 방법

    - 개발자용 리모콘 앱을 사용해 프로그램(맵 데이터)을 2번으로 선택한다.

      - 통과 기준

    - 자극 펄스의 패턴이 톱니파 모양으로 확인되어야 한다. (2번 맵 데이터 특성)

부록 1. TD23D-A-EXT 외부기의 입력 음압 대비 ADC 출력 테이블

: 해당 모델에 적용된 마이크, ADC 사양에 따라 계산된 값임

- 마이크 방수 기저막이 약 3dB 감쇠

| 마이크 멤브레인 미적용 |  | 마이크 멤브레인 고려 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 음압 | ADC 값 | 음압 | ADC 값 |
| dB SPL |  | dB SPL |  |
| 29 | 7 | 29 | 7 |
| 30 | 8 | 30 | 7 |
| 31 | 9 | 31 | 7 |
| 32 | 10 | 32 | 7 |
| 33 | 11 | 33 | 8 |
| 34 | 13 | 34 | 9 |
| 35 | 14 | 35 | 10 |
| 36 | 16 | 36 | 11 |
| 37 | 18 | 37 | 13 |
| 38 | 20 | 38 | 14 |
| 39 | 23 | 39 | 16 |
| 40 | 26 | 40 | 18 |
| 41 | 29 | 41 | 20 |
| 42 | 33 | 42 | 23 |
| 43 | 37 | 43 | 26 |
| 44 | 41 | 44 | 29 |
| 45 | 46 | 45 | 33 |
| 46 | 52 | 46 | 37 |
| 47 | 58 | 47 | 41 |
| 48 | 65 | 48 | 46 |
| 49 | 73 | 49 | 52 |
| 50 | 83 | 50 | 58 |
| 51 | 93 | 51 | 65 |
| 52 | 104 | 52 | 73 |
| 53 | 116 | 53 | 83 |
| 54 | 131 | 54 | 93 |
| 55 | 147 | 55 | 104 |
| 56 | 165 | 56 | 116 |
| 57 | 185 | 57 | 131 |
| 58 | 208 | 58 | 147 |
| 59 | 233 | 59 | 165 |
| 60 | 262 | 60 | 185 |
| 61 | 294 | 61 | 208 |
| 62 | 330 | 62 | 233 |
| 63 | 370 | 63 | 262 |
| 64 | 415 | 64 | 294 |
| 65 | 466 | 65 | 330 |
| 66 | 523 | 66 | 370 |
| 67 | 586 | 67 | 415 |
| 68 | 658 | 68 | 466 |
| 69 | 738 | 69 | 523 |
| 70 | 828 | 70 | 586 |
| 71 | 930 | 71 | 658 |
| 72 | 1,043 | 72 | 738 |
| 73 | 1,170 | 73 | 828 |
| 74 | 1,313 | 74 | 930 |
| 75 | 1,474 | 75 | 1,043 |
| 76 | 1,654 | 76 | 1,170 |
| 77 | 1,855 | 77 | 1,313 |
| 78 | 2,082 | 78 | 1,474 |
| 79 | 2,336 | 79 | 1,654 |
| 80 | 2,621 | 80 | 1,855 |
| 81 | 2,941 | 81 | 2,082 |
| 82 | 3,300 | 82 | 2,336 |
| 83 | 3,702 | 83 | 2,621 |
| 84 | 4,154 | 84 | 2,941 |
| 85 | 4,661 | 85 | 3,300 |
| 86 | 5,230 | 86 | 3,702 |
| 87 | 5,868 | 87 | 4,154 |
| 88 | 6,564 | 88 | 4,661 |
| 89 | 7,388 | 89 | 5,230 |
| 90 | 8,289 | 90 | 5,868 |
| 91 | 9,301 | 91 | 6,564 |
| 92 | 10,436 | 92 | 7,388 |
| 93 | 11,709 | 93 | 8,289 |
| 94 | 13,138 | 94 | 9,301 |
| 95 | 14,741 | 95 | 10,436 |
| 96 | 16,540 | 96 | 11,709 |
| 97 | 18,558 | 97 | 13,138 |
| 98 | 20,822 | 98 | 14,741 |
| 99 | 23,363 | 99 | 16,540 |
| 100 | 26,214 | 100 | 18,558 |
| 101 | 29,413 | 101 | 20,822 |
| 102 | 33,001 | 102 | 23,363 |
| 103 | 37,028 | 103 | 26,214 |
| 104 | 41,547 | 104 | 29,413 |
| 105 | 46,616 | 105 | 33,001 |
| 106 | 52,304 | 106 | 37,028 |
| 107 | 58,686 | 107 | 41,547 |
| 108 | 65,847 | 108 | 46,616 |
| 109 | 73,882 | 109 | 52,304 |
| 110 | 82,897 | 110 | 58,686 |
| 111 | 93,012 | 111 | 65,847 |
| 112 | 104,361 | 112 | 73,882 |
| 113 | 117,095 | 113 | 82,897 |
| 114 | 131,383 | 114 | 93,012 |
| 115 | 147,414 | 115 | 104,361 |
| 116 | 165,401 | 116 | 117,095 |
| 117 | 185,583 | 117 | 131,383 |
| 118 | 208,228 | 118 | 147,414 |
| 119 | 233,636 | 119 | 165,401 |
| 120 | 262,143 | 120 | 185,583 |