## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SSTC-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0
소프트웨어 시스템 테스트 기준서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성 (합격기준 수립)

## 기준서_시스템 시험
시스템 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
|  | EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
|  | 내부기 출력 측정 지그 | 자극 출력 파형을 생성한다.
|  | 오실로스코프 | 자극 출력 파형을 측정한다.
|  | 전원공급기 | 하드웨어에 특정 전압을 공급한다.
|  | 스피커 | 음향 신호를 생성한다.
|  | 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
|  | 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 신호 파일
|  | BLE 보드(NRF52x) | 리모콘 및 매핑 프로그램과 통신을 수행하기 위한 블루투스 통신 장치 (송수신 패킷 확인)
|  | 리모콘 앱 및 동작 스마트폰 | 리모콘 제어 동작 확인
|  | 매핑 앱 및 동작 테블릿 | 매핑 제어 동작 확인
4. 시험 진행 조건
시험자를 식별하여 시험보고서에 기록할 것
5. 시험 내용
| TEST ID | 설명 | 방법 | 소프트웨어 요구사항 사양 ID |  | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 독립 | 공통
| SW-FW-SYS-Test-ID-1 | 최대 자극률 | T | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-FW-2 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 활성화된 자극 채널수 : 32개 | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 펄스파형의 자극률을 측정한다. | - 32채널 사용 시 전체 자극률이 20kHz 이상이어야 한다.
H | SW-FW-SYS-Test-ID-2 | 채널별 최대 자극률 | T | SW-FW-RID-2 | SYS-RID-FW-2 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 활성화된 자극 채널수 : 24개 이하 - 자극 채널을 확인할 수 있는 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 채널별 펄스파형의 자극률을 측정한다. | 1000Hz, 허용오차 5%
| SW-FW-SYS-Test-ID-3 | 모노폴라 자극 출력 | T | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-FW-1 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 모노폴라 자극 출력이 설정된 맵데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 출력이 생성되는지 확인한다. | 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-4 | 자극 펄스의 선행 위상이 조정 | T | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-FW-4 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 자극 펄스의 선행위 측정용 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 펄스 파형의 선행 위상의 방향을 확인한다. | 맵 데이터 적용된 선행펄스 위상과 동일한 방향이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-5 | 자극 출력 범위 | T | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-FW-5 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 내부기 자극칩의 자극 전류 범위가 설정된 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 출력의 크기를 측정한다. | 측정된 전압을 전류로 변환하여 자극칩의 전류범위와 동일해야 한다. 오차율 10%
| SW-FW-SYS-Test-ID-6 | 자극 펄스폭 | T | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-FW-3 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | 오실로스코프로 자극 출력 펄스 폭을 측정한다. | 13~255usec, 허용오차 5%
| SW-FW-SYS-Test-ID-7 | 최대 전하량 제한 | I | SW-FW-RID-7 |  | - 내부기에 부착된 외부기 | - 최대 전하량 제한용 맵 데이터를 적용 | 외부기를 내부기에 부착 후, LED 패턴을 관찰한다. | 붉은색 LED(오류 상태)가 표시되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-8 | AGC 감도 조절(오디오 볼륨) | D | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-FW-6 | - 내부기에 부착된 외부기 |  | 볼륨 값을 변경하면서 스피커 출력을 들어 본다. | 스피커 출력으로 볼륨의 변화를 확인 할 수 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-9 | 주파수 분석 방법(FFT) | A | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-FW-7 |  |  | 구현 코드 확인 | FFT 방식으로 주파수 성분 분석이 구현되어함.
| SW-FW-SYS-Test-ID-10 | 주파수 분석 대역수(32개) | D | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-FW-8 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | -32채널 사용 | - 시험 맵에서 활성 채널 수와 각 채널의 분석 주파수 범위를 확인한다. - 각 분석 대역 안의 순음을 입력하고 해당 채널의 자극 출력을 확인한다. | - 설정된 1~32개 분석 대역에 따라 입력 주파수에 해당하는 채널의 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-11 | 자극 기법 | T | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-FW-9 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 채널번호 증가에 따라 자극 크기가 증가한는 맵 적용 | - CIS 맵을 적용하고 채널별 출력 순서를 확인한다. - N-of-M 맵을 적용하고 N보다 많은 분석 대역에 서로 다른 크기의 신호를 입력한다. - 32채널 시험 내부기 지그에서 채널별 출력을 확인한다. | - CIS의 자극 순서는 맵에 설정된 순서와 일치해야 한다. - N-of-M은 입력 크기에 따라 N개 채널을 선택하여 출력하고 선택되지 않은 채널은 자극하지 않아야 한다. 선택 채널의 출력 순서는 설정된 N-of-M 순서와 일치해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-12 | 사운드 신호처리 주기 | T | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-FW-10 |  |  | 시험용 타이머로 연속 오디오 블록 처리 시작 시각을 기록한다. 인접한 두 시작 시각의 차이를 처리 주기로 비교하고, 결과는 처리 후 RTT로 읽는다. | 처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%로 0.95~1.05ms이다. 입력부터 출력까지의 지연 시간과 구분한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-13 | 맵 데이터 수 | D | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-FW-11 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 다른 데이터로 구성된 4개의 맵 데이터 적용 | - 리모콘으로 맵 번호를 변경하면서 내부기 출력을 오실로스코프로 관찰한다. | - 맵이 변경되면 자극 출력도 변경되는 것이 확인 되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-14 | 자극 볼륨 조정 수 | D | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-FW-12 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘으로 자극볼륨을 변경하면서 내부기 출력을 오실로스코프로 관찰한다. | - 자극 볼륨이 4단계로 변경됨에 따라 자극 출력의 크기도 4단계로 변경되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-15 | [E8300/QCC 각각 확인, 향후 I2S] 오디오 소스 입력 | D | SW-FW-RID-15 |  | - 마이크 2개와 I2S 입력을 준비한다. |  | - 각 마이크에 소리를 입력하여 입력 버퍼를 확인한다. - QCC에서 I2S 오디오를 입력하여 입력 버퍼와 자극 출력을 확인한다. | - 2개 이상의 오디오 입력 소스를 처리할 수 있어야 한다. - I2S 입력에 따른 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-16 | 8kHz 오디오 입력 대역 | D | SW-FW-RID-16 |  | -퓨어톤 오디오 발생기 사용 |  | - 오디오 발생기로 100Hz, 8000Hz 주파수의 음향을 발생시키고, 스피커 출력을 청취한다. | - 오디오 데이터가 들려야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-17 | FPGA에 PCM 데이터 출력 | D | SW-FW-RID-17 |  |  |  | - 시험 준비 조건을 적용한다. - 각 조건에서 동작과 상태를 확인하여 통과 기준과 비교한다. | - FPGA와 PCM 통신이 정상이고, 정상 동작 상태에 해당하는 LED가 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-18 | 매핑 데이터 구성 | A | SW-FW-RID-18 |  |  |  | SW-FW-SYS-Test-ID-1 ~ SW-FW-SYS-Test-ID-7의 결과를 확인한다. | SW-FW-SYS-Test-ID-1 ~ SW-FW-SYS-Test-ID-7 모든 결과가 합격이어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-19 | 터치 입력 및 제어 | D | SW-FW-RID-19 |  |  |  | - 터치 센서에 지정된 사용자 입력을 가한다. - 전원 모드와 사용자 제어의 상태 변화를 확인한다. | 터치 상태를 정상적으로 읽고, 설정된 터치 동작에 따라 제어되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-20 | 외부기 동작 상태 LED | I | SW-FW-RID-20 |  |  |  | - 외부기 전원을 켠다. - 내부기와 무선 연결한다. | - 전원 켜짐 상태 표시 후, 대기 LED 패턴이 확인되어야 한다. - 내부기와 연결되면 정상 동작 LED 패턴이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-21 | 전원 커넥터 연결상태 | I | SW-FW-RID-21 |  | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. 충전 케이스의 덮개는 열어 둔다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸 - 충전 여부에 관계없이 같은 잔량 표시 기준을 적용한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-22 | 배터리 잔량 상태 LED | I | SW-FW-RID-22 |  | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸
| SW-FW-SYS-Test-ID-23 | 배터리 잔량 부족 알림 자극 | D | SW-FW-RID-23 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 알림용 자극 신호의 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-24 | 리모콘에 의한 맵 데이터 변경 | D | SW-FW-RID-24 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 맵 번호를 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-25 | 리모콘에 의한 오디오 볼륨 조절 | D | SW-FW-RID-25 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-26 | 리모콘에 의한 자극 볼륨 조절 | D | SW-FW-RID-26 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 자극볼륨(최대출력)을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-27 | 리모콘에 의한 LED 알림 켜기/끄기 | I | SW-FW-RID-27 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-28 | 리모콘에 의한 자극 알림 켜기/끄기 | D | SW-FW-RID-28 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 리코콘으로 자극 알림을 끈다. - 전원 공급기의 전원을 저전압 알림 조건로 설정하면서, LED 상태와 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 배터리 잔량 부족 LED의 출력은 관찰되고, 자극 알림 출력은 관찰되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-29 | 리모콘으로 배터리 상태 전송 | I | SW-FW-RID-29 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - QCC에서 배터리 잔량 정보를 전달한다. - 리모콘으로 배터리 상태를 조회하여 전달한 값과 응답을 비교한다. | - 리모콘에 배터리 잔량의 표시의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-30 | 리모콘으로 선택된 맵 데이터 번호 전송 | D | SW-FW-RID-30 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 맵 번호를 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 맵 번호가 변화되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-31 | 리모콘으로 오디오 볼룸 단계 전송 | D | SW-FW-RID-31 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 오디오 볼륨의 변화가 관찰되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-32 | 리모콘으로 자극 봄륨 단계 전송 | D | SW-FW-RID-32 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 자극볼륨(최대출력)을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 자극볼륨(최대출력)의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-33 | 리모콘으로 LED 알림 설정 상태 전송 | I | SW-FW-RID-33 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야하며, 외부기의 LED 상태가 리모콘 앱에 표시 되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-34 | 리모콘으로 자극 알림 설정 상태 전송 | D | SW-FW-RID-34 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 리코콘으로 자극 알림을 끈다. - 전원 공급기의 전원을 저전압 알림 조건로 설정하면서, LED 상태와 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 배터리 잔량 부족 LED의 출력은 관찰되고 자극 알림 출력은 관찰되지 않아야하며, 리모콘에 자극 알림 설정은 꺼짐으로 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-35 | 매핑 프로그램에 의한 시스템 상태 읽기 | D | SW-FW-RID-35 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 시스템 상태 읽기 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-36 | 매핑 프로그램에 의한 특정 자극 출력 | D | SW-FW-RID-36 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 특정 자극 출력 명령을 전송한다. - 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 오실로 스코프로 특정 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-37 | 매핑 프로그램에 의한 실시간 자극 진행 | D | SW-FW-RID-37 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 프로그램으로 실시간 자극 출력 명령을 전송한다. - 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 오실로 스코프로 실시간 자극 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-38 | 매핑 프로그램으로 시스템 상태 전송 | D | SW-FW-RID-38 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 시스템 상태 읽기 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-39 | 매핑 프로그램으로 특정 자극 출력 결과 전송 | D | SW-FW-RID-39 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 특정 자극 출력 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-40 | 매핑 프로그램으로 실시간 자극 상태 전송 | D | SW-FW-RID-40 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 프로그램으로 실시간 자극 출력 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-41 | FPGA와 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-41 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (FPGA와 I2C로 정상적으로 통신이 되고 있는 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-42 | 터치 센서 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-42 |  |  |  | - 터치 입력을 가하여 I2C 수신과 입력 이벤트 처리를 확인한다. | 터치 상태를 정상적으로 읽고, 설정된 터치 동작에 따라 제어되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-43 | PMIC와의 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-43 |  |  |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (I2C 통신으로 PMIC가 정상적으로 설정되어 자극 출력이 확인되는 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-44 | [E8300/QCC 연계] 리모콘 앱과의 블루투스 통신 | A | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-FW-13 |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-45 | [E8300/QCC 연계] 매핑 앱과의 블루투스 통신 | A | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-FW-14 |  |  | -매핑 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-35~SW-FW-SYS-Test-ID-40의 시험 결과가 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-69 | [E8300/QCC 연계] Bluetooth Classic 오디오 통신 | D | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-FW-15 |  |  | - Bluetooth Classic으로 오디오 스트리밍을 시작한다. - 내부기 시험 지그에서 자극 출력을 확인한다. | 오디오 스트리밍에 따른 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-70 | [E8300/QCC 연계] BLE data 통신 | D | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-FW-16 |  |  | - BLE 연결 후 제어 명령을 전송한다. - 명령 처리와 응답 수신을 확인한다. | BLE 통신을 통한 명령어 송/수신이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-46 | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | D | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-FW-17 | -등록된 내부이시장치와의 근접 무선 통신 허용 |  | - 외부기 매핑데이터에 등록된 내부기와 등록되지 않은 내부기를 외부기에 부착하고 연결 상태를 확인한다. | - 등록된 내부기와 외부기가 결합되면 외부기의 녹색 LED가 점멸해야한다. - 등록되지 않은 내부기와 외부기가 결합되면 외부기의 녹색 LED가 점등되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-47 | [QCC 단독] 무조작 Bluetooth 세션 종료 | T | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-FW-22 |  |  | 블루투스 central 장치에서 페어링 이후에 30분 동안 데이터 송신하지 않고 대기한다. | 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, 외부기에서 블루투스 연결을 해제해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-48 | [QCC 단독] 블루투스 통신에 페어링 기능 적용 | D | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-FW-18 |  |  | 외부기의 블루투스 페어링 과정을 확인한다. | GAP 연결상태에서 명령을 전송하면 에러가 발행해야하며, 페어링 키가 일치하는 경우에만 페어링이 완료되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-49 | [QCC 단독] 블투투스 통신에 페어링 기능을 사용한 데이터 보안 구축 | D | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-FW-26 |  |  | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 과정을 진행하지 않고 데이터를 송신한다. | 블루투스 오류가 발생해야된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-50 | 블루투스 통신 접속 로그 | D | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-FW-23 |  |  | 리모콘 연결/해제 이벤트를 발생시킨 뒤 생성된 감사기록에서 해당 이벤트와 연결 정보를 확인한다. | 발생시킨 연결/해제 이벤트와 대상 연결 정보가 감사기록으로 남아야 한다. 현재 연결 상태 조회만으로 기록 생성을 통과시키지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-51 | 설정 데이터의 유효 범위 확인 및 에러 모드 | D | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-FW-27 |  |  | 임의로 무결성이 손상된 설정파일을 사용하고, 감사기록을 확인한다. | 감사 기록에 무결성 손상 정보가 확인 되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-52 | [QCC 단독] 내부기 제어를 위한 보안키 확인 후 제어 | D | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-FW-19 |  |  | 블루투스 페어링 이후에 2차 인증 과정을 확인한다. | 프로토콜에 맞게 동작해야한다. - 인증키 전송전 다른 명령 전송 : 에러 응답 - 인증키 불일치 : 에러 응답 - 인증키 일치 : 정상 응답 - 인증키 일치 후 다른 명령 전송 : 정상 응답
| SW-FW-SYS-Test-ID-53 | 소프트웨어 유지보수 | I | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-FW-30 |  |  | 소프트웨어 유지 보수 절차서를 확인한다. | - 사이버보안 취약성 확인데 따른 업데이트 절차가 있어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-81 | 인가된 인원의 펌웨어 생성 및 배포 | I | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-FW-31 |  |  | 품질관리시스템의 펌웨어 생성/배포 절차, 인가된 담당자 및 배포 이력을 확인한다. | 품질관리시스템 절차에 따라 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-54 | 부팅 시 펌웨어 무결성 검사 | D | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-FW-32 |  |  | - 정상 실행파일과 CRC 오류 실행파일로 각각 기동한다. - 무결성 검사 결과와 실행 여부를 확인한다. | 무결성이 손상된 실행파일로는 부팅이 되지 않아야하고, 정상인 실행파일은 부팅이 되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-71 | [QCC 단독] - CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없음: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | D | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-FW-20 |  |  | 블루투스 페어링 및 2차 인증의 오류 응답 데이터를 확인한다. | 텍스트 기반의 응답이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-72 | [QCC 단독] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | T | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-FW-21 |  | 인증 실패 5회와 페어링 실패 5회가 매트릭스에서 혼용되어 있으므로 인증 단계와 잠금 시간을 확정한 후 시험한다. | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 키를 5회 이상 틀리게 입력하고 페어링을 시도한다. | 6회 시도부터는 일정 시간동안 페어링 절차를 중지해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-73 | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | D | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-FW-24 |  |  | 임의로 감사기록 생성이 실패하도록 하고 외부기의 상태를 확인한다. | LED로 에러상태가 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-74 | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | I | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-FW-25 |  |  | 감사 기록을 확인한다. | 감사 기록에 시간 정보가 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-75 | 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | I | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-FW-29 |  |  | 인증/연결/저장 오류를 각각 발생시켜 사용자에게 전달되는 오류 내용을 확인한다. | 오류 내용에 인증 키, 암호 또는 보호 대상의 원문 정보가 직접 표시되지 않아야 한다. 오류 메시지가 존재한다는 이유만으로 실패로 판정하지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-76 | [QCC 단독] 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. | D | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-FW-33 |  |  | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 과정을 진행하지 않고 데이터를 송신한다. | 블루투스 오류가 발생해야된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-77 | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | A | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-FW-34 |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값의 저장하고 읽는 코드를 확인한다. | 암호화 및 복호화 코드가 적용되어 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-78 | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | A | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-FW-35 |  |  | 무결성 및 암호화에 사용되는 알고리즘 코드를 확인한다. | 권고하는 알고리즘이 확인되어야 된다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-79 | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | D | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-FW-36 |  |  | 인가된 연결과 비인가 연결에서 감사기록 읽기를 각각 요청한다. 허용된 전송의 보호 여부와 원격 수정 거부를 확인한다. | 인가된 연결에서만 감사기록을 읽을 수 있어야 하고 비인가 요청은 거부되어야 한다. 외부 전송에는 기밀성 보호가 적용되어야 하며 원격 편집 기능이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-80 | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | D | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-FW-38 |  |  | 임의로 무결성이 손상된 설정파일을 사용하여 부팅을 진행한다. | 공장 초기화된 설정으로 외부기가 동작해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-55 | 배터리 잔량 부족을 주기적으로 반복 | T | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-FW-48 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 10분 간격으로 자극 알림 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-56 | 볼륨증가를 단계적으로 진행되도록 설계 | D | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-FW-47 | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 | 오디오 볼륨은 고정하고 자극 볼륨을 낮은 단계로 설정한다. 정상 시험 내부기를 사용한다. | 자극 볼륨을 높은 단계로 변경하고 실제 자극 크기의 변화와 최종 상태를 저장한 디버그 기록으로 확인한다. | 자극 크기는 설정한 최종 단계까지 단계적으로 증가해야 한다. 요청 순간에 최종 크기로 뛰지 않아야 하며 오디오 볼륨은 바뀌지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-57 | 필수 성능 시험을 진행 | A | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-FW-39, SYS-RID-FW-40 |  |  | 필수성능시험 보고서의 각 측정 결과와 판정이 해당 요구사항 및 필수성능시험 기준서와 일치하는지 대조한다. | - EPTC-TD24A의 해당 필수성능 합격 기준을 만족해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-58 | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계 | T | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-FW-41 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 개발보드 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 개발보드가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 실시간 신호처리 DEBUGGING 모드 적용 - 개발보드에서 프로그램 실행 | 정상 실시간 자극 상태에서 연속 블록의 처리 시작/완료 시각을 저장한다. 반복 주기와 다음 블록 시작 전 처리 완료 여부를 확인하고, 결과는 처리 후 RTT로 읽는다. | 실시간 처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%로 0.95~1.05ms이며 각 블록은 다음 처리 시작 전에 완료되어야 한다. 개별 연산 시간이 0.95ms보다 짧은 것은 실패가 아니다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-59 | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | D | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-FW-28 | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 | - 디버깅용 리모콘 앱 | - 프로토콜에 맞지 않게 데이터 개수를 적게하여 외부기에 전송한다. | - 에러 메시지가 리모콘 앱으로 수신되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-60 | CRC 기능이 있는 무선 통신 프로토콜 사용 | A | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-FW-42 |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다. (블루투스 LE 통신은 CRC 적용 프로토콜)
| SW-FW-SYS-Test-ID-61 | 정상 사용을 위한 준비상태 표시 | I | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-FW-43 |  |  | - 시험 준비 조건을 적용한다. - 각 조건에서 동작과 상태를 확인하여 통과 기준과 비교한다. | - 내부기와 연결되지 않은 상태에서 녹색 LED가 점등되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-62 | 전원커넥터 연결확인 | I | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-FW-44 | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. 충전 케이스의 덮개는 열어 둔다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸 - 충전 여부에 관계없이 같은 잔량 표시 기준을 적용한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-63 | 배터리 잔량 표시 | I | SW-FW-RID-63 |  | - 외부장치와 리모콘을 연결하고 배터리 잔량을 조회할 수 있는 상태로 준비한다. |  | - QCC에서 전달하는 배터리 잔량 정보를 확인하고 리모콘에서 잔량을 조회한다. - 배터리 잔량 정보를 변경한 후 다시 조회하여 표시 변화를 확인한다. | - 리모콘에 외부장치의 배터리 잔량이 표시되어야 한다. - 표시된 잔량은 외부장치에서 전달한 잔량 정보에 대응해야 하며, 잔량 변경 후 다시 조회하면 변경된 상태가 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-64 | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성 | I | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-FW-45 |  |  | - 동일한 색상의 LED 켜짐 반복이 시간 간격으로 분류는 패턴이 있을 경우, 구분이 되는지 확인한다. | - 쉽게 구분이 가능해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-65 | 사회 통념적으로 사용되는 색상으로 LED 상태 표시 | I | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-FW-46 |  |  | - 경고 및 즉각적인 중지가 필요한 색상은 붉은 색, 주의를 요하는 경우 주황색이 적용되었는지 확인한다. | - 에러 및 고장은 붉은색, 주의갈 필요한 사항에는 주황색이 적용되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-66 | Bluetooth 연결 해제 시 기본 동작 | D | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-FW-37 |  |  | 정상 동작하는 상태에서 블루투스 central 장치에서 블루투스 연결을 강제로 종료한다. | 외부기는 정상적으로 동작해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-67 | 시동과정에서 자극 정지 | T | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-FW-49 |  |  | - 오실로스코프로 내부기의 출력을 확인한다. - 내부기에 외부기를 부착하면서 출력파형을 확인한다. | - 외부기와 내부기가 부착되는 과정에서 이상 출력이 확인되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-68 | 종료과정에서 자극 정지 | T | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-FW-50 |  |  | - 내부기와 외부기가 부착된 상태에서 오실로스코프로 내부기의 출력을 확인한다. - 외부기와 내부기를 탈착하면서 출력파형을 확인한다. | - 외부기와 내부기가 탈착되는 과정에서 이상 출력이 확인되지 않아야 한다.
6. 최종 통과 기준
: 모든 시험 항목의 합격/불합격을 반영하여 판단 결론을 내려야한다.
7. 시험 기준 검증
- 시험자가 실벽 되는가?
: 예
- 사용한 검증 전략과 시험절차가 적절한가?
: 예
- 시스템 시험이 모든 소프트웨어 요구사항을 포함해야 하고, 추적이 가증한가?
: 예
- 모든 결과를 반영한 최종 합격/불합격 판단을 포함하는가?
: 예

## 기준서_시스템 시험_변경 비교
시스템 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | I2C 디버거(AMIS CCA) | Ezairo system 디버깅 장치
|  | EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
|  | 내부기 출력 측정 지그 | 자극 출력 파형을 생성한다.
|  | 오실로스코프 | 자극 출력 파형을 측정한다.
|  | 전원공급기 | 하드웨어에 특정 전압을 공급한다.
|  | 스피커 | 음향 신호를 생성한다.
|  | 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
|  | 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 신호 파일
|  | BLE 보드(NRF52x) | 리모콘 및 매핑 프로그램과 통신을 수행하기 위한 블루투스 통신 장치 (송수신 패킷 확인)
|  | 리모콘 앱 및 동작 스마트폰 | 리모콘 제어 동작 확인
|  | 매핑 앱 및 동작 테블릿 | 매핑 제어 동작 확인
4. 시험 진행 조건
시험자를 식별하여 시험보고서에 기록할 것
5. 시험 내용
| TEST ID | 설명 | 방법 | 소프트웨어 요구사항 사양 ID |  | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 독립 | 공통
| SW-FW-SYS-Test-ID-1 | 최대 자극률 | T | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-FW-2 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 활성화된 자극 채널수 : 32개 | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 펄스파형의 자극률을 측정한다. | - 32채널 사용 시 전체 자극률이 20kHz 이상이어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-2 | 채널별 최대 자극률 | T | SW-FW-RID-2 | SYS-RID-FW-2 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 활성화된 자극 채널수 : 24개 이하 - 자극 채널을 확인할 수 있는 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 내부기에서 출력되는 채널별 펄스파형의 자극률을 측정한다. | 1000Hz, 허용오차 5%
| SW-FW-SYS-Test-ID-3 | 모노폴라 자극 출력 | T | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-FW-1 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 모노폴라 자극 출력이 설정된 맵데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 출력이 생성되는지 확인한다. | 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-4 | 자극 펄스의 선행 위상이 조정 | T | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-FW-4 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 자극 펄스의 선행위 측정용 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 펄스 파형의 선행 위상의 방향을 확인한다. | 맵 데이터 적용된 선행펄스 위상과 동일한 방향이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-5 | 자극 출력 범위 | T | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-FW-5 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 내부기 자극칩의 자극 전류 범위가 설정된 맵 데이터 적용 | 오실로스코프로 자극 출력의 크기를 측정한다. | 측정된 전압을 전류로 변환하여 자극칩의 전류범위와 동일해야 한다. 오차율 10%
| SW-FW-SYS-Test-ID-6 | 자극 펄스폭 | T | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-FW-3 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | 오실로스코프로 자극 출력 펄스 폭을 측정한다. | 13~255usec, 허용오차 5%
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-7 | 최대 전하량 제한 | D | SW-FW-RID-7 |  | - 내부기에 부착된 외부기 | - 최대 전하량 제한용 맵 데이터를 적용 | 외부기를 내부기에 부착 후, LED 패턴을 관찰한다. | 붉은색 LED(오류 상태)가 표시되어야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-7 | 최대 전하량 제한 | I | SW-FW-RID-7 |  | - 내부기에 부착된 외부기 | - 최대 전하량 제한용 맵 데이터를 적용 | 외부기를 내부기에 부착 후, LED 패턴을 관찰한다. | 붉은색 LED(오류 상태)가 표시되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-8 | AGC 감도 조절(오디오 볼륨) | D | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-FW-6 | - 내부기에 부착된 외부기 |  | 볼륨 값을 변경하면서 스피커 출력을 들어 본다. | 스피커 출력으로 볼륨의 변화를 확인 할 수 있어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-9 | 주파수 분석 방법(FFT) | A | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-FW-7 |  |  | 구현 코드 확인 | FFT 방식으로 주파수 성분 분석이 구현되어함.
| SW-FW-SYS-Test-ID-10 | 주파수 분석 대역수(32개) | D | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-FW-8 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | -32채널 사용 | - 시험 맵에서 활성 채널 수와 각 채널의 분석 주파수 범위를 확인한다. - 각 분석 대역 안의 순음을 입력하고 해당 채널의 자극 출력을 확인한다. | - 설정된 1~32개 분석 대역에 따라 입력 주파수에 해당하는 채널의 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-11 | 자극 기법 | T | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-FW-9 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 | - 채널번호 증가에 따라 자극 크기가 증가한는 맵 적용 | - CIS 맵을 적용하고 채널별 출력 순서를 확인한다. - N-of-M 맵을 적용하고 N보다 많은 분석 대역에 서로 다른 크기의 신호를 입력한다. - 32채널 시험 내부기 지그에서 채널별 출력을 확인한다. | - CIS의 자극 순서는 맵에 설정된 순서와 일치해야 한다. - N-of-M은 입력 크기에 따라 N개 채널을 선택하여 출력하고 선택되지 않은 채널은 자극하지 않아야 한다. 선택 채널의 출력 순서는 설정된 N-of-M 순서와 일치해야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-12 | 사운드 신호처리 주기 | T | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-FW-10 |  |  | - 오실로스코프로 신호처리 주기를 측정한다. | - 1msec, 오차율 5%
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-12 | 사운드 신호처리 주기 | T | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-FW-10 |  |  | 시험용 타이머로 연속 오디오 블록 처리 시작 시각을 기록한다. 인접한 두 시작 시각의 차이를 처리 주기로 비교하고, 결과는 처리 후 RTT로 읽는다. | 처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%로 0.95~1.05ms이다. 입력부터 출력까지의 지연 시간과 구분한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-13 | 맵 데이터 수 | D | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-FW-11 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 다른 데이터로 구성된 4개의 맵 데이터 적용 | - 리모콘으로 맵 번호를 변경하면서 내부기 출력을 오실로스코프로 관찰한다. | - 맵이 변경되면 자극 출력도 변경되는 것이 확인 되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-14 | 자극 볼륨 조정 수 | D | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-FW-12 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기에 부착된 외부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘으로 자극볼륨을 변경하면서 내부기 출력을 오실로스코프로 관찰한다. | - 자극 볼륨이 4단계로 변경됨에 따라 자극 출력의 크기도 4단계로 변경되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-15 | [E8300/QCC 각각 확인, 향후 I2S] 오디오 소스 입력 | D | SW-FW-RID-15 |  | - 마이크 2개와 I2S 입력을 준비한다. |  | - 각 마이크에 소리를 입력하여 입력 버퍼를 확인한다. - QCC에서 I2S 오디오를 입력하여 입력 버퍼와 자극 출력을 확인한다. | - 2개 이상의 오디오 입력 소스를 처리할 수 있어야 한다. - I2S 입력에 따른 자극 출력이 확인되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-16 | 8kHz 오디오 입력 대역 | A | SW-FW-RID-16 |  | -퓨어톤 오디오 발생기 사용 |  | - 오디오 발생기로 100Hz, 8000Hz 주파수의 음향을 발생시키고, 스피커 출력을 청취한다. | - 오디오 데이터가 들려야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-16 | 8kHz 오디오 입력 대역 | D | SW-FW-RID-16 |  | -퓨어톤 오디오 발생기 사용 |  | - 오디오 발생기로 100Hz, 8000Hz 주파수의 음향을 발생시키고, 스피커 출력을 청취한다. | - 오디오 데이터가 들려야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-17 | FPGA에 PCM 데이터 출력 | D | SW-FW-RID-17 |  |  |  | - 시험 준비 조건을 적용한다. - 각 조건에서 동작과 상태를 확인하여 통과 기준과 비교한다. | - FPGA와 PCM 통신이 정상이고, 정상 동작 상태에 해당하는 LED가 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-18 | 매핑 데이터 구성 | A | SW-FW-RID-18 |  |  |  | SW-FW-SYS-Test-ID-1 ~ SW-FW-SYS-Test-ID-7의 결과를 확인한다. | SW-FW-SYS-Test-ID-1 ~ SW-FW-SYS-Test-ID-7 모든 결과가 합격이어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-19 | 터치 입력 및 제어 | D | SW-FW-RID-19 |  |  |  | - 터치 센서에 지정된 사용자 입력을 가한다. - 전원 모드와 사용자 제어의 상태 변화를 확인한다. | 터치 상태를 정상적으로 읽고, 설정된 터치 동작에 따라 제어되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-20 | 외부기 동작 상태 LED | D | SW-FW-RID-20 |  |  |  | - 외부기 전원을 켠다. - 내부기와 무선 연결한다. | - 전원 켜짐 상태 표시 후, 대기 LED 패턴이 확인되어야 한다. - 내부기와 연결되면 정상 동작 LED 패턴이 확인되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-20 | 외부기 동작 상태 LED | I | SW-FW-RID-20 |  |  |  | - 외부기 전원을 켠다. - 내부기와 무선 연결한다. | - 전원 켜짐 상태 표시 후, 대기 LED 패턴이 확인되어야 한다. - 내부기와 연결되면 정상 동작 LED 패턴이 확인되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-21 | 전원 커넥터 연결상태 | D | SW-FW-RID-21 |  | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. 충전 케이스의 덮개는 열어 둔다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸 - 충전 여부에 관계없이 같은 잔량 표시 기준을 적용한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-21 | 전원 커넥터 연결상태 | I | SW-FW-RID-21 |  | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. 충전 케이스의 덮개는 열어 둔다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸 - 충전 여부에 관계없이 같은 잔량 표시 기준을 적용한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-22 | 배터리 잔량 상태 LED | D | SW-FW-RID-22 |  | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-22 | 배터리 잔량 상태 LED | I | SW-FW-RID-22 |  | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸
| SW-FW-SYS-Test-ID-23 | 배터리 잔량 부족 알림 자극 | D | SW-FW-RID-23 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 알림용 자극 신호의 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-24 | 리모콘에 의한 맵 데이터 변경 | D | SW-FW-RID-24 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 맵 번호를 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-25 | 리모콘에 의한 오디오 볼륨 조절 | D | SW-FW-RID-25 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-26 | 리모콘에 의한 자극 볼륨 조절 | D | SW-FW-RID-26 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 자극볼륨(최대출력)을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-27 | 리모콘에 의한 LED 알림 켜기/끄기 | D | SW-FW-RID-27 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-27 | 리모콘에 의한 LED 알림 켜기/끄기 | I | SW-FW-RID-27 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-28 | 리모콘에 의한 자극 알림 켜기/끄기 | D | SW-FW-RID-28 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 리코콘으로 자극 알림을 끈다. - 전원 공급기의 전원을 저전압 알림 조건로 설정하면서, LED 상태와 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 배터리 잔량 부족 LED의 출력은 관찰되고, 자극 알림 출력은 관찰되지 않아야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-29 | 리모콘으로 배터리 상태 전송 | D | SW-FW-RID-29 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - QCC에서 배터리 잔량 정보를 전달한다. - 리모콘으로 배터리 상태를 조회하여 전달한 값과 응답을 비교한다. | - 리모콘에 배터리 잔량의 표시의 변화가 관찰되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-29 | 리모콘으로 배터리 상태 전송 | I | SW-FW-RID-29 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - QCC에서 배터리 잔량 정보를 전달한다. - 리모콘으로 배터리 상태를 조회하여 전달한 값과 응답을 비교한다. | - 리모콘에 배터리 잔량의 표시의 변화가 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-30 | 리모콘으로 선택된 맵 데이터 번호 전송 | D | SW-FW-RID-30 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 맵 번호를 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 맵 번호가 변화되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-31 | 리모콘으로 오디오 볼룸 단계 전송 | D | SW-FW-RID-31 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 오디오 볼륨을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 오디오 볼륨의 변화가 관찰되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-32 | 리모콘으로 자극 봄륨 단계 전송 | D | SW-FW-RID-32 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 자극볼륨(최대출력)을 변경하면서, 오실로스코프를 자극 출력을 관찰한다. | - 자극 출력의 변화가 관찰되고, 리모콘에 표시되는 자극볼륨(최대출력)의 변화가 관찰되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-33 | 리모콘으로 LED 알림 설정 상태 전송 | D | SW-FW-RID-33 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야하며, 외부기의 LED 상태가 리모콘 앱에 표시 되어야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-33 | 리모콘으로 LED 알림 설정 상태 전송 | I | SW-FW-RID-33 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 리모콘 앱으로 LED 알림을 끄코 켠다. | - 리모콘 앱의 설정대로 LED가 켜고 꺼져야하며, 외부기의 LED 상태가 리모콘 앱에 표시 되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-34 | 리모콘으로 자극 알림 설정 상태 전송 | D | SW-FW-RID-34 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. |  | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 개발보드의 전원을 켠다. - 리코콘으로 자극 알림을 끈다. - 전원 공급기의 전원을 저전압 알림 조건로 설정하면서, LED 상태와 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 배터리 잔량 부족 LED의 출력은 관찰되고 자극 알림 출력은 관찰되지 않아야하며, 리모콘에 자극 알림 설정은 꺼짐으로 표시되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-35 | 매핑 프로그램에 의한 시스템 상태 읽기 | D | SW-FW-RID-35 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 시스템 상태 읽기 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-36 | 매핑 프로그램에 의한 특정 자극 출력 | D | SW-FW-RID-36 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 특정 자극 출력 명령을 전송한다. - 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 오실로 스코프로 특정 자극 출력이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-37 | 매핑 프로그램에 의한 실시간 자극 진행 | D | SW-FW-RID-37 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 프로그램으로 실시간 자극 출력 명령을 전송한다. - 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 오실로 스코프로 실시간 자극 출력이 관찰되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-38 | 매핑 프로그램으로 시스템 상태 전송 | D | SW-FW-RID-38 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 시스템 상태 읽기 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-39 | 매핑 프로그램으로 특정 자극 출력 결과 전송 | D | SW-FW-RID-39 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 앱으로 특정 자극 출력 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-40 | 매핑 프로그램으로 실시간 자극 상태 전송 | D | SW-FW-RID-40 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 매핑 앱으로 연결된 상태. |  | - 매핑 프로그램으로 실시간 자극 출력 명령을 전송한다. | - 응답 데이터가 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-41 | FPGA와 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-41 |  | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (FPGA와 I2C로 정상적으로 통신이 되고 있는 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-42 | 터치 센서 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-42 |  |  |  | - 터치 입력을 가하여 I2C 수신과 입력 이벤트 처리를 확인한다. | 터치 상태를 정상적으로 읽고, 설정된 터치 동작에 따라 제어되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-43 | PMIC와의 I2C 통신 | D | SW-FW-RID-43 |  |  |  | - 외부기 본체를 두드려서 전원을 켜고, LED 및 자극 출력을 관찰한다. | - 녹색등이 점멸하고, 자극 출력이 관찰되어야한다. (I2C 통신으로 PMIC가 정상적으로 설정되어 자극 출력이 확인되는 상태)
| SW-FW-SYS-Test-ID-44 | [E8300/QCC 연계] 리모콘 앱과의 블루투스 통신 | A | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-FW-13 |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-45 | [E8300/QCC 연계] 매핑 앱과의 블루투스 통신 | A | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-FW-14 |  |  | -매핑 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-35~SW-FW-SYS-Test-ID-40의 시험 결과가 통과되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-69 | [E8300/QCC 연계] Bluetooth Classic 오디오 통신 | T | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-FW-15 |  |  | - Bluetooth Classic으로 오디오 스트리밍을 시작한다. - 내부기 시험 지그에서 자극 출력을 확인한다. | 오디오 스트리밍에 따른 자극 출력이 확인되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-69 | [E8300/QCC 연계] Bluetooth Classic 오디오 통신 | D | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-FW-15 |  |  | - Bluetooth Classic으로 오디오 스트리밍을 시작한다. - 내부기 시험 지그에서 자극 출력을 확인한다. | 오디오 스트리밍에 따른 자극 출력이 확인되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-70 | [E8300/QCC 연계] BLE data 통신 | T | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-FW-16 |  |  | - BLE 연결 후 제어 명령을 전송한다. - 명령 처리와 응답 수신을 확인한다. | BLE 통신을 통한 명령어 송/수신이 확인되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-70 | [E8300/QCC 연계] BLE data 통신 | D | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-FW-16 |  |  | - BLE 연결 후 제어 명령을 전송한다. - 명령 처리와 응답 수신을 확인한다. | BLE 통신을 통한 명령어 송/수신이 확인되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-46 | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | D | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-FW-17 | -등록된 내부이시장치와의 근접 무선 통신 허용 |  | - 외부기 매핑데이터에 등록된 내부기와 등록되지 않은 내부기를 외부기에 부착하고 연결 상태를 확인한다. | - 등록된 내부기와 외부기가 결합되면 외부기의 녹색 LED가 점멸해야한다. - 등록되지 않은 내부기와 외부기가 결합되면 외부기의 녹색 LED가 점등되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-47 | [QCC 단독] 무조작 Bluetooth 세션 종료 | D | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-FW-22 |  |  | 블루투스 central 장치에서 페어링 이후에 30분 동안 데이터 송신하지 않고 대기한다. | 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, 외부기에서 블루투스 연결을 해제해야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-47 | [QCC 단독] 무조작 Bluetooth 세션 종료 | T | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-FW-22 |  |  | 블루투스 central 장치에서 페어링 이후에 30분 동안 데이터 송신하지 않고 대기한다. | 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, 외부기에서 블루투스 연결을 해제해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-48 | [QCC 단독] 블루투스 통신에 페어링 기능 적용 | D | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-FW-18 |  |  | 외부기의 블루투스 페어링 과정을 확인한다. | GAP 연결상태에서 명령을 전송하면 에러가 발행해야하며, 페어링 키가 일치하는 경우에만 페어링이 완료되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-49 | [QCC 단독] 블투투스 통신에 페어링 기능을 사용한 데이터 보안 구축 | D | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-FW-26 |  |  | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 과정을 진행하지 않고 데이터를 송신한다. | 블루투스 오류가 발생해야된다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-50 | 블루투스 통신 접속 로그 | D | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-FW-23 |  |  | - 기록 대상 이벤트를 발생시킨다. - 감사기록에서 해당 이벤트를 확인한다. | - 블루투스로 연결된 리모콘의 정보가 확인 되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-50 | 블루투스 통신 접속 로그 | D | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-FW-23 |  |  | 리모콘 연결/해제 이벤트를 발생시킨 뒤 생성된 감사기록에서 해당 이벤트와 연결 정보를 확인한다. | 발생시킨 연결/해제 이벤트와 대상 연결 정보가 감사기록으로 남아야 한다. 현재 연결 상태 조회만으로 기록 생성을 통과시키지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-51 | 설정 데이터의 유효 범위 확인 및 에러 모드 | D | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-FW-27 |  |  | 임의로 무결성이 손상된 설정파일을 사용하고, 감사기록을 확인한다. | 감사 기록에 무결성 손상 정보가 확인 되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-52 | [QCC 단독] 내부기 제어를 위한 보안키 확인 후 제어 | D | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-FW-19 |  |  | 블루투스 페어링 이후에 2차 인증 과정을 확인한다. | 프로토콜에 맞게 동작해야한다. - 인증키 전송전 다른 명령 전송 : 에러 응답 - 인증키 불일치 : 에러 응답 - 인증키 일치 : 정상 응답 - 인증키 일치 후 다른 명령 전송 : 정상 응답
| SW-FW-SYS-Test-ID-53 | 소프트웨어 유지보수 | I | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-FW-30 |  |  | 소프트웨어 유지 보수 절차서를 확인한다. | - 사이버보안 취약성 확인데 따른 업데이트 절차가 있어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-81 | 인가된 인원의 펌웨어 생성 및 배포 | I | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-FW-31 |  |  | 품질관리시스템의 펌웨어 생성/배포 절차, 인가된 담당자 및 배포 이력을 확인한다. | 품질관리시스템 절차에 따라 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포해야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-54 | 부팅 시 펌웨어 무결성 검사 | D | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-FW-32 |  |  | - 정상 실행파일과 CRC 오류 실행파일로 각각 기동한다. - 무결성 검사 결과와 실행 여부를 확인한다. | 무결성이 손상된 실행파일로는 부팅이 되지 않아야하고, 정상인 실행파일은 부팅이 되어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-71 | [QCC 단독] - CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없음: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | D | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-FW-20 |  |  | 블루투스 페어링 및 2차 인증의 오류 응답 데이터를 확인한다. | 텍스트 기반의 응답이 없어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-72 | [QCC 단독] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | D | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-FW-21 |  | 인증 실패 5회와 페어링 실패 5회가 매트릭스에서 혼용되어 있으므로 인증 단계와 잠금 시간을 확정한 후 시험한다. | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 키를 5회 이상 틀리게 입력하고 페어링을 시도한다. | 6회 시도부터는 일정 시간동안 페어링 절차를 중지해야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-72 | [QCC 단독] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | T | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-FW-21 |  | 인증 실패 5회와 페어링 실패 5회가 매트릭스에서 혼용되어 있으므로 인증 단계와 잠금 시간을 확정한 후 시험한다. | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 키를 5회 이상 틀리게 입력하고 페어링을 시도한다. | 6회 시도부터는 일정 시간동안 페어링 절차를 중지해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-73 | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | D | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-FW-24 |  |  | 임의로 감사기록 생성이 실패하도록 하고 외부기의 상태를 확인한다. | LED로 에러상태가 표시되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-74 | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | D | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-FW-25 |  |  | 감사 기록을 확인한다. | 감사 기록에 시간 정보가 표시되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-74 | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | I | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-FW-25 |  |  | 감사 기록을 확인한다. | 감사 기록에 시간 정보가 표시되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-75 | 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | I | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-FW-29 |  |  | 정의된 오류 메시지를 확인한다. | 텍스트로 정의된 오류 메시지가 없어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-75 | 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | I | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-FW-29 |  |  | 인증/연결/저장 오류를 각각 발생시켜 사용자에게 전달되는 오류 내용을 확인한다. | 오류 내용에 인증 키, 암호 또는 보호 대상의 원문 정보가 직접 표시되지 않아야 한다. 오류 메시지가 존재한다는 이유만으로 실패로 판정하지 않는다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-76 | [QCC 단독] 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. | D | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-FW-33 |  |  | 블루투스 central 장치에서 블루투스 페어링 과정을 진행하지 않고 데이터를 송신한다. | 블루투스 오류가 발생해야된다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-77 | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | I | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-FW-34 |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값의 저장하고 읽는 코드를 확인한다. | 암호화 및 복호화 코드가 적용되어 있어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-77 | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | A | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-FW-34 |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값의 저장하고 읽는 코드를 확인한다. | 암호화 및 복호화 코드가 적용되어 있어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-78 | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | I | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-FW-35 |  |  | 무결성 및 암호화에 사용되는 알고리즘 코드를 확인한다. | 권고하는 알고리즘이 확인되어야 된다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-78 | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | A | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-FW-35 |  |  | 무결성 및 암호화에 사용되는 알고리즘 코드를 확인한다. | 권고하는 알고리즘이 확인되어야 된다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-79 | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | D | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-FW-36 |  |  | 권한이 있는 연결과 권한이 없는 연결에서 감사 기록 읽기를 시도한다. 전송 보호 적용 여부와 원격 수정 거부를 확인한다. | 외부에서 감사 기록의 편집 기능은 없어야 된다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-79 | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | D | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-FW-36 |  |  | 인가된 연결과 비인가 연결에서 감사기록 읽기를 각각 요청한다. 허용된 전송의 보호 여부와 원격 수정 거부를 확인한다. | 인가된 연결에서만 감사기록을 읽을 수 있어야 하고 비인가 요청은 거부되어야 한다. 외부 전송에는 기밀성 보호가 적용되어야 하며 원격 편집 기능이 없어야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-80 | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | D | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-FW-38 |  |  | 임의로 무결성이 손상된 설정파일을 사용하여 부팅을 진행한다. | 공장 초기화된 설정으로 외부기가 동작해야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-55 | 배터리 잔량 부족을 주기적으로 반복 | D | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-FW-48 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 10분 간격으로 자극 알림 출력이 관찰되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-55 | 배터리 잔량 부족을 주기적으로 반복 | T | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-FW-48 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 외부기 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 외부기가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 자극 알림 설정이 켜져있는 상태. | - 전원 공급기의 전원을 3.7V로 설정하고, 외부기 전원을 켠다. - 외부기와 내부기와 결합한다. - 전원 공급기의 전원을 3.3로 설정하면서, 오실로스코프로 자극 출력을 관찰한다. | - 10분 간격으로 자극 알림 출력이 관찰되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-56 | 볼륨증가를 단계적으로 진행되도록 설계 | D | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-FW-47 | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 |  | - 오디오 볼륨을 1로 설정한다. - 오디오 볼륨 증가 버튼을 빠른 속도로 10회 누른다.(5초 이내) | - 오디오 볼륨이 10의로 설정되지 않아야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-56 | 볼륨증가를 단계적으로 진행되도록 설계 | D | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-FW-47 | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 | 오디오 볼륨은 고정하고 자극 볼륨을 낮은 단계로 설정한다. 정상 시험 내부기를 사용한다. | 자극 볼륨을 높은 단계로 변경하고 실제 자극 크기의 변화와 최종 상태를 저장한 디버그 기록으로 확인한다. | 자극 크기는 설정한 최종 단계까지 단계적으로 증가해야 한다. 요청 순간에 최종 크기로 뛰지 않아야 하며 오디오 볼륨은 바뀌지 않아야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-57 | 필수 성능 시험을 진행 | A | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-FW-39, SYS-RID-FW-40 |  |  | - EPTC-TD24A 필수성능시험 기준서에 따라 시험한다. | - EPTC-TD24A의 해당 필수성능 합격 기준을 만족해야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-57 | 필수 성능 시험을 진행 | A | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-FW-39, SYS-RID-FW-40 |  |  | 필수성능시험 보고서의 각 측정 결과와 판정이 해당 요구사항 및 필수성능시험 기준서와 일치하는지 대조한다. | - EPTC-TD24A의 해당 필수성능 합격 기준을 만족해야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-58 | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계 | D | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-FW-41 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 개발보드 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 개발보드가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 실시간 신호처리 DEBUGGING 모드 적용 - 개발보드에서 프로그램 실행 | - 디버깅용 출력을 오실로 스코프로 측정한다. | 1msec 안에 신호처리가 완료되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-58 | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계 | T | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-FW-41 | - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 결합된 내부기 - 내부기 출력 측정 PBS 지그에 연결된 오실로스코프 - 전원공급기에 연결된 개발보드 - 전원이 켜진상태로 내부기에 부착된 외부기 - 개발보드가 리모콘 앱으로 연결된 상태. | - 실시간 신호처리 DEBUGGING 모드 적용 - 개발보드에서 프로그램 실행 | 정상 실시간 자극 상태에서 연속 블록의 처리 시작/완료 시각을 저장한다. 반복 주기와 다음 블록 시작 전 처리 완료 여부를 확인하고, 결과는 처리 후 RTT로 읽는다. | 실시간 처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%로 0.95~1.05ms이며 각 블록은 다음 처리 시작 전에 완료되어야 한다. 개별 연산 시간이 0.95ms보다 짧은 것은 실패가 아니다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-59 | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | D | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-FW-28 | -내부기와 연결되고 리모콘과 연결된 외부기 | - 디버깅용 리모콘 앱 | - 프로토콜에 맞지 않게 데이터 개수를 적게하여 외부기에 전송한다. | - 에러 메시지가 리모콘 앱으로 수신되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-60 | CRC 기능이 있는 무선 통신 프로토콜 사용 | I | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-FW-42 |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다. (블루투스 LE 통신은 CRC 적용 프로토콜)
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-60 | CRC 기능이 있는 무선 통신 프로토콜 사용 | A | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-FW-42 |  |  | - 리모콘 제어 관련 시험 결과를 확인한다. | - SW-FW-SYS-Test-ID-25~SW-FW-SYS-Test-ID-34의 시험 결과가 통과되어야 한다. (블루투스 LE 통신은 CRC 적용 프로토콜)
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-61 | 정상 사용을 위한 준비상태 표시 | D | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-FW-43 |  |  | - 시험 준비 조건을 적용한다. - 각 조건에서 동작과 상태를 확인하여 통과 기준과 비교한다. | - 내부기와 연결되지 않은 상태에서 녹색 LED가 점등되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-61 | 정상 사용을 위한 준비상태 표시 | I | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-FW-43 |  |  | - 시험 준비 조건을 적용한다. - 각 조건에서 동작과 상태를 확인하여 통과 기준과 비교한다. | - 내부기와 연결되지 않은 상태에서 녹색 LED가 점등되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-62 | 전원커넥터 연결확인 | D | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-FW-44 | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. 충전 케이스의 덮개는 열어 둔다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸 - 충전 여부에 관계없이 같은 잔량 표시 기준을 적용한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-62 | 전원커넥터 연결확인 | I | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-FW-44 | LED 표시를 켜고 내부기, 매핑 프로그램의 연결을 해제한다. 오류 및 업데이트가 없는 일반 동작 상태에서 확인한다. 충전 케이스의 덮개는 열어 둔다. |  | - LED 표시를 허용하고 내부기/매핑 연결 및 오류 표시를 해제한다. - 충전기 연결/해제와 배터리 잔량 80%, 79%, 10%, 9% 조건을 적용한다. - 충전 중에는 크래들 뚜껑을 열고 LED를 확인한다. | - 배터리 잔량 80% 이상: 녹색 점등 - 10% 이상 80% 미만: 노란색 점등 - 10% 미만: 노란색 점멸 - 충전 여부에 관계없이 같은 잔량 표시 기준을 적용한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-63 | 배터리 잔량 표시 | D | SW-FW-RID-63 |  | - 외부장치와 리모콘을 연결하고 배터리 잔량을 조회할 수 있는 상태로 준비한다. |  | - QCC에서 전달하는 배터리 잔량 정보를 확인하고 리모콘에서 잔량을 조회한다. - 배터리 잔량 정보를 변경한 후 다시 조회하여 표시 변화를 확인한다. | - 리모콘에 외부장치의 배터리 잔량이 표시되어야 한다. - 표시된 잔량은 외부장치에서 전달한 잔량 정보에 대응해야 하며, 잔량 변경 후 다시 조회하면 변경된 상태가 표시되어야 한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-63 | 배터리 잔량 표시 | I | SW-FW-RID-63 |  | - 외부장치와 리모콘을 연결하고 배터리 잔량을 조회할 수 있는 상태로 준비한다. |  | - QCC에서 전달하는 배터리 잔량 정보를 확인하고 리모콘에서 잔량을 조회한다. - 배터리 잔량 정보를 변경한 후 다시 조회하여 표시 변화를 확인한다. | - 리모콘에 외부장치의 배터리 잔량이 표시되어야 한다. - 표시된 잔량은 외부장치에서 전달한 잔량 정보에 대응해야 하며, 잔량 변경 후 다시 조회하면 변경된 상태가 표시되어야 한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-64 | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성 | D | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-FW-45 |  |  | - 동일한 색상의 LED 켜짐 반복이 시간 간격으로 분류는 패턴이 있을 경우, 구분이 되는지 확인한다. | - 쉽게 구분이 가능해야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-64 | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성 | I | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-FW-45 |  |  | - 동일한 색상의 LED 켜짐 반복이 시간 간격으로 분류는 패턴이 있을 경우, 구분이 되는지 확인한다. | - 쉽게 구분이 가능해야한다.
[-] | SW-FW-SYS-Test-ID-65 | 사회 통념적으로 사용되는 색상으로 LED 상태 표시 | A | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-FW-46 |  |  | - 경고 및 즉각적인 중지가 필요한 색상은 붉은 색, 주의를 요하는 경우 주황색이 적용되었는지 확인한다. | - 에러 및 고장은 붉은색, 주의갈 필요한 사항에는 주황색이 적용되어야한다.
[+] | SW-FW-SYS-Test-ID-65 | 사회 통념적으로 사용되는 색상으로 LED 상태 표시 | I | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-FW-46 |  |  | - 경고 및 즉각적인 중지가 필요한 색상은 붉은 색, 주의를 요하는 경우 주황색이 적용되었는지 확인한다. | - 에러 및 고장은 붉은색, 주의갈 필요한 사항에는 주황색이 적용되어야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-66 | Bluetooth 연결 해제 시 기본 동작 | D | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-FW-37 |  |  | 정상 동작하는 상태에서 블루투스 central 장치에서 블루투스 연결을 강제로 종료한다. | 외부기는 정상적으로 동작해야한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-67 | 시동과정에서 자극 정지 | T | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-FW-49 |  |  | - 오실로스코프로 내부기의 출력을 확인한다. - 내부기에 외부기를 부착하면서 출력파형을 확인한다. | - 외부기와 내부기가 부착되는 과정에서 이상 출력이 확인되지 않아야 한다.
| SW-FW-SYS-Test-ID-68 | 종료과정에서 자극 정지 | T | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-FW-50 |  |  | - 내부기와 외부기가 부착된 상태에서 오실로스코프로 내부기의 출력을 확인한다. - 외부기와 내부기를 탈착하면서 출력파형을 확인한다. | - 외부기와 내부기가 탈착되는 과정에서 이상 출력이 확인되지 않아야 한다.
6. 최종 통과 기준
: 모든 시험 항목의 합격/불합격을 반영하여 판단 결론을 내려야한다.
7. 시험 기준 검증
- 시험자가 실벽 되는가?
: 예
- 사용한 검증 전략과 시험절차가 적절한가?
: 예
- 시스템 시험이 모든 소프트웨어 요구사항을 포함해야 하고, 추적이 가증한가?
: 예
- 모든 결과를 반영한 최종 합격/불합격 판단을 포함하는가?
: 예