## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SITC-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0
소프트웨어 통합 테스트 기준서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 기준서_통합 시험
통합 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| I2C 디버거(AMIS CCA) | E8300 디버깅/중단점/메모리 확인
| EDK Ezairo / SEGGER RTT | 빌드/다운로드 및 CM3 상태 확인. CFX/HEAR 값은 처리 후 별도 저장하여 CM3 RTT로 읽는다. 고정 입력/응답 주입은 시험 코드에 준비한다.
| QCC 또는 SPI 시험 송신기 | E8300 명령 수신/응답 연결. QCC 내부 무선 기능과 구분
| QCC 펌웨어 자료 | [자료 추가 위치] QCC 내부 통합시험은 자료 확보 후 기존 마지막 시험 다음에 같은 열 구성으로 추가한다.
| 오실로스코프 / 시험 내부기 | UART RX/TX, Calibration 핀 및 필요 시 PMIC 출력 확인. 실제 자극은 시험 내부기만 사용
| I2S 오디오 입력 장치 / OD 이어폰 | I2S 수신/혼합 확인 및 관찰 출력 청취. 청취만으로 수치 판정하지 않음
4. 시험 내용
CORE | TEST ID | 검증할 소프트웨어 항목 ID | 시험 항목 | 통합된 유닛, 항목 확인 |  |  | 방법 | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
|  |  |  | 소프트웨어 유닛 | 하드웨어 항목 및 지원 | 소프트웨어 항목
BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-001 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 코어 기동 및 초기화 연결 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-002 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-004 SU-ID-CFX-005 SU-ID-CFX-006 SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 | Sound1, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 시험 이미지를 준비한다. CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)는 0(금지)으로 시작하고 기동 준비 상태와 초기화 순서를 기록한다. | - 초기 기동 로그는 저장한 뒤 읽는다. 중단점 때문에 생긴 지연을 정상 기동 시간으로 판정하지 않는다. | - CFX 기동과 대기, CM3의 공유 자료 및 주변장치 준비, CFX 실행 허용 플래그를 1(허용)로 설정, CFX 정상 초기화 순서를 RTT로 확인한다. - 마이크, HEAR 체인 및 PCM/I2S 설정이 첫 정상 처리보다 먼저 이루어지는지 확인한다. | - CFX 실행 허용 플래그가 0이면 정상 오디오/자극 처리를 시작하지 않는다. CM3의 준비 완료 후 1로 바뀌며, 첫 처리 전에 CFX 초기화가 끝난다. - HEAR 명령 0/1과 마이크/PCM/I2S 버퍼가 각 처리 경로에 연결된다. 이미지 적재 전에 응용 코어를 실행하지 않는다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-002 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 저전력 요청, 정지 및 재시작 | SU-ID-CFX-009 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-015 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 오디오/PCM 출력 중인 시험 장치를 준비한다. 저전력 요청과 완료 상태, 반복 처리 횟수를 기록한다. | - 절전 진입 중 긴 RTT 출력을 하지 않는다. 복귀 경로는 정상 터치 입력으로 시험한다. | - CM3 절전 요청→CFX 주변장치 정리/요청 해제→CM3 절전 진입을 관찰한다. - 정상 터치 조건으로 재시작하고 코어 준비, 실행 허가 및 오디오 처리를 확인한다. | - CFX의 PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 CM3 절전 진입보다 먼저다. 처리된 요청은 0 이다. - 대기 중 정상 자극 처리 횟수는 증가하지 않는다. 재시작은 초기화/허가를 거친 뒤 정상 입력을 처리한다.
CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-003 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 | 오디오 수집과 입력 경로 전환 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-014 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | - 마이크 블록 A[i]=i/B[i]=100+i(i=0~15), 다른 마이크는 각 값+1000 을 준비한다. I2S는 ON→OFF로 시험한다. | - 버퍼 값은 시험 입력으로 고정한다. 현재 I2S 복사 코드에는 버퍼 복사 완료 플래그를 1(완료)로 설정하는 처리이 없다. 완료 플래그를 대신 1 로 넣어 통과시키지 않는다. | - FIFO 인터럽트와 두 번의 블록 복사 후 현재/직전 자료를 읽는다. - I2S 시작, 안정 수신, 중단에서 마이크 수/입력 경로와 완만한 전환을 확인한다. | - 두 번째 블록 복사 후 현재 자료는 B, 직전 자료는 A이며 각 16표본이 다른 마이크의 자료와 섞이지 않는다. - I2S 수신 중에는 단일 마이크와 I2S 입력 경로를 사용하고, 중단 후 두 마이크 입력 경로로 돌아간다. - I2S 버퍼 복사 완료 플래그의 조회값은 복사 후 1(완료), 해제 후 0(미완료)이어야 한다. 실제 복사와 조회 경로로 확인한다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-004 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 SI-ID-CM3-001 | PCM 모드 및 지정 명령 전달 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CM3-017 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | 24프레임 버퍼의 앞 3칸에 [0x11,0x22,0x33], 나머지 21칸에 NOP(0x25555)를 넣는다. 대기/프리앰블/지정 명령/실시간/0 채움 모드를 각각 요청한다. | - PCM 전송 전 버퍼를 저장하여 판정한다. 접근할 수 없는 PCM 핀을 직접 측정하는 절차는 요구하지 않는다. | - CM3 모드 요청을 CFX에서 읽고 해당 처리 함수와 생성 프레임을 확인한다. - 지정 명령 송신 중/완료 뒤의 버퍼 사용 상태와 프리앰블 종료 후 다음 모드를 읽는다. | 각 모드의 처리 경로만 실행된다. 지정 명령은 고정 24프레임이며 앞 3칸과 나머지 NOP가 입력 순서와 같다. 송신 처리 후 버퍼 요청을 해제한다. 프리앰블 후 다음 모드로 전환하고 대기는 NOP, 0 채움은 0이다.
CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-005 | SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결 | SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-023 SU-ID-CFX-024 SU-ID-CFX-025 SU-ID-CFX-026 SU-ID-CFX-027 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-033 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-019 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-029 | Sound1, 오디오 입력 장치 | 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 시스템 제어 모듈 | T | - 혼합 전 16 표본=[0,-1024,544,-3200,3168,나머지 0]을 단일 입력에 넣는다. 별도 FFT 시험은 512 개 0 표본 및 1000Hz 순음을 준비한다. - 패킷 확인은 CIS/32 대역/전극[i]=i+1, 크기=100, 2 프레임/자극, 12 채널/ms로 고정한다. | - FFT 최대 위치와 패킷은 별도 고정 입력으로 확인한다. 크기=100 은 매핑 출력 시험값이며 실제 음압의 전류값으로 간주하지 않는다. | - 혼합→HEAR CMD 0/Event 0→AGC/FFT 입력 갱신→CMD 1/Event 1→대역/매핑→CIS PCM을 기록한다. - 512 표본 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512))과 0 입력을 각각 적용한다. 패킷 조건을 적용해 연속 세 구간을 읽는다. | - 혼합 결과=[0,-32,17,-100,99,나머지 0], Event 0 뒤 maxAudioInput=100 이다. 0 블록 다음 값은 0 으로 갱신된다. - FFT 0 입력의 결과는 0, 순음의 최대 bin은 32(1000Hz)다. 결과는 해당 완료 이벤트 뒤 사용한다. - CIS 전극 인덱스/크기는 0~11/100,12~23/100,24~31 다음 0~3/100 이며 구간마다 12 개다.
CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-006 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CM3-001 | 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | - 시험 맵 1/2 에 구분할 수 있는 전극/대역 조건을 넣는다. 디지털 T=50/C=150, 자극 볼륨 1→4, 오디오 볼륨 1→10 을 준비한다. | - 맵 변경과 볼륨 변경은 각각 확인한 뒤 동시에 요청한다. 완료 전 자료를 새 설정으로 판정하지 않는다. | - CM3 맵 요청과 CFX 복사/완료 응답을 읽는다. 좌/우 방향과 마이크 수를 바꾼다. - 볼륨 변경 시 NOP 전환→C 상한→매핑 계수 갱신을 확인하고 같은 맵을 다시 선택한다. | - 맵 변경 요청 시 재적재 완료 플래그는 0(미완료)이다. CFX 반영 후 완료 플래그는 1(완료), 변경 요청 플래그는 0(요청 없음)으로 바뀐다. 왼쪽 방향은 DMIC2, 오른쪽 방향은 DMIC1이 지연 입력이다. - 자극 볼륨 1/4의 C 상한은 각각 119/150이며 T는 50이다. 오디오 볼륨 계수는 선택 값에 맞게 갱신된다. - 같은 맵을 다시 선택하면 불필요한 변경 요청을 만들지 않는다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-007 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CFX-001 | CM3 초기화와 공유 상태 연결 | SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-016 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CFX-001 | Sound1, 디버거 | 시스템 제어 모듈 | D | - CFX 실행 허용 플래그는 0(금지), 공유 오류 상태는 초기값으로 준비한다. CM3 초기화 전후 QCC 제어 출력 설정과 SPI 응답 버퍼 상태를 기록한다. | - GPIO는 출력 상태 스냅샷으로 확인할 수 있다. 실제 QCC 무선 동작은 이 기동 시험의 판정 대상이 아니다. | - CM3 주변장치/터치/QCC 핀 및 SPI 버퍼 초기화 후 공유 주소와 CFX 준비 확인 순서를 기록한다. - 공유 자료 설정 뒤 허가 상태를 CFX에서 조회한다. | - QCC_CTRL과 ISD_CHECK의 초기 출력 설정은 모두 Low다. 터치 센서 초기화 중에는 정상 터치 입력을 처리하지 않는다. - 공유 주소와 자료가 준비된 뒤 CFX 실행 허용 플래그는 0(금지)에서 1(허용)로 바뀌며 CM3와 CFX가 같은 상태를 확인한다. SPI 송신/수신 버퍼를 구분하여 사용한다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-008 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 | 내부기 실행, 연결 검사 및 해제 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-018 SU-ID-CM3-025 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-031 SU-ID-CM3-032 SU-ID-CM3-034 SU-ID-CM3-036 SU-ID-CM3-037 SU-ID-CM3-038 SU-ID-CM3-039 SU-ID-CM3-040 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CFX-042 | FPGA, 송신 PMIC, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | D | - 격리된 시험 내부기 또는 정상/응답 없음의 시험 응답을 준비한다. 초기화, 역방향 검사 및 PCM 완료 상태를 기록한다. | - 환자에게 연결하지 않는다. 내부기 설정 완료와 RF 링크 검사 결과는 따로 읽는다. | - 송신 전원/FPGA 초기화→명령 PCM 전송→완료 통보→역방향 응답 처리→자극 설정 순서를 확인한다. - 정상 응답과 응답 없음/오류를 각각 적용하고 해제/재연결을 진행한다. | - 준비가 끝나기 전에 설정 완료를 반환하지 않는다. CFX 송신 완료와 CM3 수신/설정 완료는 단계별로 구분된다. - 응답이 링크 상태에 반영되고 처리한 검사 이벤트는 정리된다. 해제 후 이전 연결/완료값으로 Live를 계속하지 않는다. - 송신 전원 설정은 해당 PMIC/FPGA로 전달되며 T/C 설정과 혼동하지 않는다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-009 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 | 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-028 SU-ID-CM3-029 SU-ID-CM3-033 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 | SPI 시험 송신기, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 매핑 연결 상태에서 지정 자극/Live 맵/종료 요청을 준비한다. Live 시험은 32 대역 NofM, 펄스폭 14us, 전극 1~32 로 설정한다. | - 지정 자극과 Live 명령을 별도로 시작한다. 저장은 시험 저장소만 사용한다. | - 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영 확인→CM3 파라미터 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 전환을 기록한다. - 지정 자극 요청을 전달하고 매핑 종료를 적용한다. | - NofM 계산 결과는자극당 3 프레임/1ms당 8 채널이다. 공유한 32 개T/C와 CFX 수신 배열이 같다. - Live는 맵/계산/내부기 준비 후다. 지정 자극은 지정 명령 경로만 사용한다. 종료 요청 후 매핑 상태와 출력 모드가 종료 경로로 전환된다.
CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-010 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답 | SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-046 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | D | - 일반 리모콘 명령 처리 허용 상태를 false(금지)와 true(허용)로 나누어 준비한다. 허용 상태에서는 맵 2, 오디오 볼륨 10, 자극 볼륨 4의 설정/조회 명령을 입력한다. | - E8300 의 SPI 수신 이후를 판정한다. 비활성 패스키 비교를 인증 기능으로 쓰지 않으며 QCC 내부 무선 시험은 별도다. | - 수신 분류→허용 판정→요청 처리→조회 응답 버퍼→명령 정리 순서를 읽는다. - 허용=false의 일반 명령과 별도 연결 확인 명령을 각각 확인한다. | - 일반 명령 처리 허용 상태의 설정 후 조회는맵 2/오디오 10/자극 4 다. 응답은 대응 명령의 결과이고 처리 후 명령은IDLE다. - 일반 명령 처리 금지 상태에서 일반 설정은 실행되지 않는다. 연결 확인은 별도 경로를 사용한다. SPI 사용 중 응답 버퍼를 덮어쓰지 않는다.
CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-011 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 | 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결 | SU-ID-CM3-005 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-015 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-009 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-011 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 다른 종료 조건 없이 미연결 카운터 호출 전 179999/180000 과 연결=true를 독립 준비한다. 맵/볼륨 변경 중 종료 요청도 준비한다. | - 1ms tick을 사용한다. 연결 상태는 내부기 자극 설정의 완료 상태이며 Bluetooth 연결 여부로 대신하지 않는다. | - 입력 수집→시스템 제어→맵/내부기→통신 처리의 호출 순서를 읽는다. 각 카운터 조건으로 1tick 진행한다. - 변경 처리와 종료 요청을 함께 넣어 CFX 정지 확인 후 CM3 대기를 확인한다. | - 미연결 카운터가 호출 전 179999이면 한 번 처리 후 180000이 되며 자동 종료 요청이 없다. 180000이면 180001에서 종료를 요청하고 카운터를 0으로 초기화한다. 내부기 사용 허용 상태(enable_ISD)는 false(사용 중지)로 바뀐다. - 내부기 연결 완료 상태에서는 카운터가 0이다. 종료 결정 후 새 실시간 자극 처리를 진행하지 않고 CFX 정리 후 CM3가 대기한다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-012 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-002 | QCC 시스템 정보의 상태 및 응답 | SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CFX-021 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 신호처리 모듈 | T | - 0x34 데이터=[80,1,1]/[40,0,2], 0x36 데이터=[1,1]/[1,2]/[0,1]을 준비한다. 0x35 는 OTA_EZAIRO 상태와 일반 표시 상태를 준비한다. | - E8300 수신 버퍼/응답과 시스템 상태를 RTT로 읽는다. QCC 내부 구현은 자료 확보 후 별도 추가한다. | - 각 0x34/0x35/0x36 요청을 순서대로 전달하고 상태, 공유 값, SPI 응답을 저장한다. - 상태 변경 후 리모콘 배터리 조회와 입력 종류 판정이 같은 자료를 쓰는지 확인한다. | - 0x34 후 잔량은 80→40, 충전은 연결→해제, 뚜껑은 열림→닫힘이다. 응답 데이터는 [0x34,1]이다. - 0x36 의 크래들 플래그는 1/0/0, 응답은 [0x36,1]이다. 0x35 OTA 상태는 DFU 연결, 일반 상태는 해제이며 응답은 [0x35,1]이다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-013 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-004 | I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환 | SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-016 SU-ID-CFX-018 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - I2S/마이크 각 16 표본=320, Gain A=65536(1.0)/B=131072(2.0)을 고정한다. 안정 수신 상태에서 일반/크래들/매핑 연결을 각각 적용한다. | - 수신 시작/중단 전환이 끝난 블록으로 수치를 비교한다. 시험 게인 직접 고정과 명령 설정 결과를 구분한다. | - 0x36 으로 입력 종류를 바꾸고 선택한 A/B 게인과 혼합 버퍼/최대값을 읽는다. - 매핑 연결 시 두 게인 1.0, 해제 후 저장 게인 복귀를 확인한다. I2S 시작/중단도 확인한다. | - 크래들은 마이크 A/I2S B로 출력 30, 일반은 마이크 A/I2S 1.0 으로 20, 매핑은 각 1.0 으로 20 이다. maxAudioInput도 각각 30/20/20 이다. - 시작은 크기가 증가, 중단은 감소한 뒤 마이크 경로로 돌아간다. 이전 크래들/매핑 게인을 다음 경로에 잘못 유지하지 않는다.
E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-014 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 | QCC 제어 및 내부기 상태 통보 | SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-041 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | A | - QCC 동작 모드를 정상/종료로, 내부기 설정 완료 상태를 false(미완료)/true(완료)로 나누어 E8300의 출력 설정 분기를 검토한다. | 코드와 GPIO 출력 설정값을 대조한다. QCC 내부 동작이나 실제 핀 전압을 판정하는 시험은 아니다. | - 초기화와 각 상태 변경 코드에서 QCC_CTRL 및 ISD_CHECK의 출력 레벨과 적용 순서를 확인한다. - 내부기 설정 완료 전에 연결 완료를 통보하지 않는지 대조한다. | - 초기화에서는 두 출력 설정이 Low다. QCC_CTRL은 정상 모드에서 High, 종료 모드에서 Low다. ISD_CHECK는 내부기 설정 완료에서 High, 미완료에서 Low다. - 각 상태와 출력 설정의 대응 및 통보 순서가 일치해야 한다.
CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-015 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷 | SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-017 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-034 SU-ID-CFX-035 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-037 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-029 | 마이크, Sound1, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | - NofM/32 대역/전극[i]=i+1, 3 프레임/자극, 8 채널/ms, phase=0, 묵음 꺼짐을 준비한다. - 빔포밍은 기준 0/지연 현재[i]=64*i/지연 직전[0]=2048 이다. 선택은 매핑 출력 32 개 모두 100 또는 값[i]=i로 고정한다. | - 선택 시험값은 FFT/매핑 이후 경계에서 고정한다. 디지털 패킷 판정과 실제 전극 전류/음압 시험을 구분한다. | - 좌/우 지연 입력 연결과 혼합/HEAR 최대값을 읽는다. 32 개 크기를 고정해 선택/교차 배치를 읽는다. - 직전 마지막 인덱스 15/0 을 독립 준비하고 연속 두 1ms 출력의 전극/크기/NOP를 해석한다. | - 빔포밍 출력[0~14]=1~15/[15]=32, 최대값 32 다. 동률 100 은 인덱스 0~15, 증가 크기는 16~31 선택이다. - 동률 교차 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 직전 15 는 이 순서, 직전 0 은 마지막 15 를 맨 앞으로 옮긴다. - 각 1ms는 8 자극/24 프레임, 자극마다 2 프레임 NOP다. 미선택 채널은 자극 패킷에 없어야 하며 내부 배열의 크기 0 을 요구하지 않는다.
BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-016 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 이미지 검사, 적재 및 코어 기동 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-003 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-007 SU-ID-BOOT-008 SU-ID-BOOT-009 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-011 SU-ID-BOOT-012 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-014 SU-ID-BOOT-015 SU-ID-BOOT-016 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CM3-004 | 격리된 시험 저장소, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 이미지, 헤더 불일치, 구획 읽기 부족, CRC 손상 시험 사본을 준비한다. 암호화 사본은 정상 AES/복호화 후 CRC 오류를 각각 준비한다. | - 시험 저장소만 사용한다. 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다. 초기 분기/잠금은 코드 분석을 함께 기록한다. | - 저장장치 준비→목록/헤더→구획 검사/복호화→코어별 전송/잠금→기동 순서와 반환값을 읽는다. - 각 실패 사본은 독립 리셋해 실행한다. 서비스 진입 조건도 별도 적용한다. | - 정상 검사/적재 성공 뒤 해당 코어가 기동한다. 헤더/짧은 읽기/최종 CRC 실패는 오류이며 해당 이미지를 정상 기동하지 않는다. - CRC는 헤더 포함 잔여값 0 으로 판정한다. 암호화는 복호화 후 잔여값 0/암호화 표시 일치일 때만 통과한다. - 대상 주소/길이와 잠금 시점이 적재 조건과 같다. 서비스 조건은 서비스 경로만 선택한다.
BOOT/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-017 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-BOOT-002 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동 | SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-019 SU-ID-BOOT-020 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CM3-051 | SPI 시험 송신기, 시험 저장소 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 무선 갱신 모듈 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 기본 슬롯 1/대체 2, 시도 상한 3, 정상/불완전 갱신 사본을 준비한다. TRY 호출 전 횟수 2/3 과 TRY_DONE 성공/실패는 독립 상태로 준비한다. | - 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다. OTA 명령 지원 슬롯 1~2 와 기동 상태 슬롯 1~4 를 구분한다. 실패 1 회에 즉시 기본 복귀한다고 가정하지 않는다. | 갱신 시작/시험 파일 수신 및 기록/종료/기동 위치 요청의 응답을 확인한다. QCC [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 별도로 입력하여 DFU 상태를 확인한다. 격리된 시험 저장소의 재기동 선택과 저장 실패/지원 밖 슬롯, TRY/TRY_DONE 조건도 각각 적용한다. | 정상 기록의 파일 종류/슬롯/내용과 응답은 입력과 같다. DFU 상태는 시작/종료 ACK가 아니라 QCC 0x35 입력 4/0에 따라 연결 플래그 1/0으로 바뀐다. 저장 실패/지원 밖 요청은 오류다. TRY 2는 3/슬롯2, TRY 3은 4/슬롯1/BOOT/TRY_DONE/FAIL, TRY_DONE 성공은 슬롯2, 실패는 슬롯1/UNKNOWN이다. 불완전 이미지를 정상 기동으로 판정하지 않는다.

## 기준서_통합 시험_변경 비교
통합 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | I2C 디버거(AMIS CCA) | E8300 디버깅/중단점/메모리 확인
|  | EDK Ezairo / SEGGER RTT | 빌드/다운로드 및 CM3 상태 확인. CFX/HEAR 값은 처리 후 별도 저장하여 CM3 RTT로 읽는다. 고정 입력/응답 주입은 시험 코드에 준비한다.
|  | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | E8300 명령 수신/응답 연결. QCC 내부 무선 기능과 구분
|  | QCC 펌웨어 자료 | [자료 추가 위치] QCC 내부 통합시험은 자료 확보 후 기존 마지막 시험 다음에 같은 열 구성으로 추가한다.
|  | 오실로스코프 / 시험 내부기 | UART RX/TX, Calibration 핀 및 필요 시 PMIC 출력 확인. 실제 자극은 시험 내부기만 사용
|  | I2S 오디오 입력 장치 / OD 이어폰 | I2S 수신/혼합 확인 및 관찰 출력 청취. 청취만으로 수치 판정하지 않음
4. 시험 내용
| CORE | TEST ID | 검증할 소프트웨어 항목 ID | 시험 항목 | 통합된 유닛, 항목 확인 |  |  | 방법 | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
[5 empty] | 소프트웨어 유닛 | 하드웨어 항목 및 지원 | 소프트웨어 항목
[-] | BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-001 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 코어 기동 및 초기화 연결 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-002 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-004 SU-ID-CFX-005 SU-ID-CFX-006 SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 | Sound1, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 시험 이미지를 적재한다. CFX 실행 허가=0에서 준비 상태와 초기화 호출 순서를 기록한다. | - 초기 기동 로그는 저장한 뒤 읽는다. 중단점 때문에 생긴 지연을 정상 기동 시간으로 판정하지 않는다. | - CFX 기동/대기→CM3 공유 자료 및 주변장치 준비→CFX 허가=1→CFX 정상 초기화를 차례로 확인한다. - 마이크, HEAR 체인, PCM/I2S 설정과 첫 반복 처리의 선후 관계를 확인한다. | - 허가=0에는 정상 오디오/자극 처리가 없다. CM3 준비 뒤 허가=1이 되고 첫 처리 전에 CFX 초기화가 끝난다. - HEAR CMD 0/1, 마이크/PCM/I2S 버퍼가 각 경로에 연결된다. 적재 전에 응용 코어를 실행하지 않는다.
[+] | BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-001 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 코어 기동 및 초기화 연결 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-002 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-004 SU-ID-CFX-005 SU-ID-CFX-006 SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 | Sound1, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 시험 이미지를 준비한다. CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)는 0(금지)으로 시작하고 기동 준비 상태와 초기화 순서를 기록한다. | - 초기 기동 로그는 저장한 뒤 읽는다. 중단점 때문에 생긴 지연을 정상 기동 시간으로 판정하지 않는다. | - CFX 기동과 대기, CM3의 공유 자료 및 주변장치 준비, CFX 실행 허용 플래그를 1(허용)로 설정, CFX 정상 초기화 순서를 RTT로 확인한다. - 마이크, HEAR 체인 및 PCM/I2S 설정이 첫 정상 처리보다 먼저 이루어지는지 확인한다. | - CFX 실행 허용 플래그가 0이면 정상 오디오/자극 처리를 시작하지 않는다. CM3의 준비 완료 후 1로 바뀌며, 첫 처리 전에 CFX 초기화가 끝난다. - HEAR 명령 0/1과 마이크/PCM/I2S 버퍼가 각 처리 경로에 연결된다. 이미지 적재 전에 응용 코어를 실행하지 않는다.
[-] | CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-002 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 저전력 요청, 정지 및 재시작 | SU-ID-CFX-009 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-015 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 오디오/PCM 출력 중인 시험 장치를 준비한다. 저전력 요청과 완료 상태, 반복 처리 횟수를 기록한다. | - 절전 진입 중 긴 RTT 출력을 하지 않는다. 복귀 경로는 정상 터치 입력으로 시험한다. | - CM3 절전 요청→CFX 주변장치 정리/요청 해제→CM3 절전 진입을 관찰한다. - 정상 터치 조건으로 재시작하고 코어 준비, 실행 허가 및 오디오 처리를 확인한다. | - CFX의 PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 CM3 절전 진입보다 먼저다. 처리된 요청은 0이다. - 대기 중 정상 자극 처리 횟수는 증가하지 않는다. 재시작은 초기화/허가를 거친 뒤 정상 입력을 처리한다.
[+] | CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-002 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 저전력 요청, 정지 및 재시작 | SU-ID-CFX-009 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-015 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 오디오/PCM 출력 중인 시험 장치를 준비한다. 저전력 요청과 완료 상태, 반복 처리 횟수를 기록한다. | - 절전 진입 중 긴 RTT 출력을 하지 않는다. 복귀 경로는 정상 터치 입력으로 시험한다. | - CM3 절전 요청→CFX 주변장치 정리/요청 해제→CM3 절전 진입을 관찰한다. - 정상 터치 조건으로 재시작하고 코어 준비, 실행 허가 및 오디오 처리를 확인한다. | - CFX의 PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 CM3 절전 진입보다 먼저다. 처리된 요청은 0 이다. - 대기 중 정상 자극 처리 횟수는 증가하지 않는다. 재시작은 초기화/허가를 거친 뒤 정상 입력을 처리한다.
[-] | CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-003 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 | 오디오 수집과 입력 경로 전환 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-014 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | D | - 마이크 블록 A[i]=i/B[i]=100+i(i=0~15), 다른 마이크는 각 값+1000을 준비한다. I2S는 ON→OFF로 시험한다. | - 버퍼 값은 시험 입력으로 고정한다. 현재 I2S 복사 코드에는 완료=1 설정문이 없다. 완료 플래그를 대신 1로 넣어 통과시키지 않는다. | - FIFO 인터럽트와 두 번의 블록 복사 후 현재/직전 자료를 읽는다. - I2S 시작, 안정 수신, 중단에서 마이크 수/입력 경로와 완만한 전환을 확인한다. | - 두 번째 복사 후 현재=B, 직전=A이며 다른 마이크와 섞이지 않는다. 각 블록은 16표본이다. - I2S 수신 시 SINGLE+I2S, 중단 후 정상 두 마이크 경로로 돌아간다. 시작/중단 전환 뒤 이전 입력을 계속 쓰지 않는다. - 상세 설계의 완료 조회는 복사 후 1/해제 후 0이다. 실제 복사/조회 경로로 확인한다.
[+] | CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-003 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 | 오디오 수집과 입력 경로 전환 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-014 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | - 마이크 블록 A[i]=i/B[i]=100+i(i=0~15), 다른 마이크는 각 값+1000 을 준비한다. I2S는 ON→OFF로 시험한다. | - 버퍼 값은 시험 입력으로 고정한다. 현재 I2S 복사 코드에는 버퍼 복사 완료 플래그를 1(완료)로 설정하는 처리이 없다. 완료 플래그를 대신 1 로 넣어 통과시키지 않는다. | - FIFO 인터럽트와 두 번의 블록 복사 후 현재/직전 자료를 읽는다. - I2S 시작, 안정 수신, 중단에서 마이크 수/입력 경로와 완만한 전환을 확인한다. | - 두 번째 블록 복사 후 현재 자료는 B, 직전 자료는 A이며 각 16표본이 다른 마이크의 자료와 섞이지 않는다. - I2S 수신 중에는 단일 마이크와 I2S 입력 경로를 사용하고, 중단 후 두 마이크 입력 경로로 돌아간다. - I2S 버퍼 복사 완료 플래그의 조회값은 복사 후 1(완료), 해제 후 0(미완료)이어야 한다. 실제 복사와 조회 경로로 확인한다.
[-] | CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-004 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 SI-ID-CM3-001 | PCM 모드 및 지정 명령 전달 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CM3-017 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | D | - 지정 명령=[0x11,0x22,0x33], 길이=3을 준비한다. 대기, 프리앰블, 지정 명령, 실시간 및 0 채움 모드를 각각 요청한다. | - PCM 전송 전 버퍼를 저장하여 판정한다. 접근할 수 없는 PCM 핀을 직접 측정하는 절차는 요구하지 않는다. | - CM3 모드 요청을 CFX에서 읽고 해당 처리 함수와 생성 프레임을 확인한다. - 지정 명령 송신 중/완료 뒤의 버퍼 사용 상태와 프리앰블 종료 후 다음 모드를 읽는다. | - 각 모드의 처리 경로만 실행된다. 지정 명령은 0x11→0x22→0x33 순서이고 사용 중 덮어쓰지 않는다. - 프리앰블 완료 뒤 요청한 다음 모드로 전환한다. 대기는 NOP, 0 채움은 0이며 이전 자극 데이터를 재사용하지 않는다.
[+] | CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-004 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 SI-ID-CM3-001 | PCM 모드 및 지정 명령 전달 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CM3-017 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | 24프레임 버퍼의 앞 3칸에 [0x11,0x22,0x33], 나머지 21칸에 NOP(0x25555)를 넣는다. 대기/프리앰블/지정 명령/실시간/0 채움 모드를 각각 요청한다. | - PCM 전송 전 버퍼를 저장하여 판정한다. 접근할 수 없는 PCM 핀을 직접 측정하는 절차는 요구하지 않는다. | - CM3 모드 요청을 CFX에서 읽고 해당 처리 함수와 생성 프레임을 확인한다. - 지정 명령 송신 중/완료 뒤의 버퍼 사용 상태와 프리앰블 종료 후 다음 모드를 읽는다. | 각 모드의 처리 경로만 실행된다. 지정 명령은 고정 24프레임이며 앞 3칸과 나머지 NOP가 입력 순서와 같다. 송신 처리 후 버퍼 요청을 해제한다. 프리앰블 후 다음 모드로 전환하고 대기는 NOP, 0 채움은 0이다.
[-] | CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-005 | SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결 | SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-023 SU-ID-CFX-024 SU-ID-CFX-025 SU-ID-CFX-026 SU-ID-CFX-027 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-033 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-019 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-029 | Sound1, 오디오 입력 장치 | 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 혼합 전 16표본=[0,-1024,544,-3200,3168,나머지0]을 단일 입력에 넣는다. 별도 FFT 시험은 512개 0표본 및 1000Hz 순음을 준비한다. - 패킷 확인은 CIS/32대역/전극[i]=i+1, 크기=100, 2프레임/자극, 12채널/ms로 고정한다. | - FFT 최대 위치와 패킷은 별도 고정 입력으로 확인한다. 크기=100은 매핑 출력 시험값이며 실제 음압의 전류값으로 간주하지 않는다. | - 혼합→HEAR CMD 0/Event 0→AGC/FFT 입력 갱신→CMD 1/Event 1→대역/매핑→CIS PCM을 기록한다. - 512표본 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512))과 0 입력을 각각 적용한다. 패킷 조건을 적용해 연속 세 구간을 읽는다. | - 혼합 결과=[0,-32,17,-100,99,나머지0], Event 0 뒤 maxAudioInput=100이다. 0블록 다음 값은 0으로 갱신된다. - FFT 0 입력의 결과는 0, 순음의 최대 bin은32(1000Hz)다. 결과는 해당 완료 이벤트 뒤 사용한다. - CIS 전극 인덱스/크기는0~11/100,12~23/100,24~31 다음0~3/100이며 구간마다12개다.
[+] | CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-005 | SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 신호처리부터 CIS 패킷까지 연결 | SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-023 SU-ID-CFX-024 SU-ID-CFX-025 SU-ID-CFX-026 SU-ID-CFX-027 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-033 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-019 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-029 | Sound1, 오디오 입력 장치 | 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 시스템 제어 모듈 | T | - 혼합 전 16 표본=[0,-1024,544,-3200,3168,나머지 0]을 단일 입력에 넣는다. 별도 FFT 시험은 512 개 0 표본 및 1000Hz 순음을 준비한다. - 패킷 확인은 CIS/32 대역/전극[i]=i+1, 크기=100, 2 프레임/자극, 12 채널/ms로 고정한다. | - FFT 최대 위치와 패킷은 별도 고정 입력으로 확인한다. 크기=100 은 매핑 출력 시험값이며 실제 음압의 전류값으로 간주하지 않는다. | - 혼합→HEAR CMD 0/Event 0→AGC/FFT 입력 갱신→CMD 1/Event 1→대역/매핑→CIS PCM을 기록한다. - 512 표본 x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512))과 0 입력을 각각 적용한다. 패킷 조건을 적용해 연속 세 구간을 읽는다. | - 혼합 결과=[0,-32,17,-100,99,나머지 0], Event 0 뒤 maxAudioInput=100 이다. 0 블록 다음 값은 0 으로 갱신된다. - FFT 0 입력의 결과는 0, 순음의 최대 bin은 32(1000Hz)다. 결과는 해당 완료 이벤트 뒤 사용한다. - CIS 전극 인덱스/크기는 0~11/100,12~23/100,24~31 다음 0~3/100 이며 구간마다 12 개다.
[-] | CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-006 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CM3-001 | 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | D | - 시험 맵1/2에 구분할 수 있는 전극/대역 조건을 넣는다. 디지털 T=50/C=150, 자극 볼륨1→4, 오디오 볼륨1→10을 준비한다. | - 맵 변경과 볼륨 변경은 각각 확인한 뒤 동시에 요청한다. 완료 전 자료를 새 설정으로 판정하지 않는다. | - CM3 맵 요청과 CFX 복사/완료 응답을 읽는다. 좌/우 방향과 마이크 수를 바꾼다. - 볼륨 변경 시 NOP 전환→C 상한→매핑 계수 갱신을 확인하고 같은 맵을 다시 선택한다. | - 맵 요청 시 재적재 완료=0, CFX 반영 후 완료=1/요청=0이다. 좌는DMIC2, 우는DMIC1이 지연 입력이다. - 자극 볼륨1/4의 C 상한은119/150, T는50이다. 오디오 볼륨 계수는 선택 값으로 갱신되며 변경 전 계수로 자극하지 않는다. - 같은 맵 유지에는 불필요한 새 변경 요청을 만들지 않는다.
[+] | CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-006 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CM3-001 | 맵, 방향 및 볼륨 변경 반영 | SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-030 SU-ID-CFX-031 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 | T | - 시험 맵 1/2 에 구분할 수 있는 전극/대역 조건을 넣는다. 디지털 T=50/C=150, 자극 볼륨 1→4, 오디오 볼륨 1→10 을 준비한다. | - 맵 변경과 볼륨 변경은 각각 확인한 뒤 동시에 요청한다. 완료 전 자료를 새 설정으로 판정하지 않는다. | - CM3 맵 요청과 CFX 복사/완료 응답을 읽는다. 좌/우 방향과 마이크 수를 바꾼다. - 볼륨 변경 시 NOP 전환→C 상한→매핑 계수 갱신을 확인하고 같은 맵을 다시 선택한다. | - 맵 변경 요청 시 재적재 완료 플래그는 0(미완료)이다. CFX 반영 후 완료 플래그는 1(완료), 변경 요청 플래그는 0(요청 없음)으로 바뀐다. 왼쪽 방향은 DMIC2, 오른쪽 방향은 DMIC1이 지연 입력이다. - 자극 볼륨 1/4의 C 상한은 각각 119/150이며 T는 50이다. 오디오 볼륨 계수는 선택 값에 맞게 갱신된다. - 같은 맵을 다시 선택하면 불필요한 변경 요청을 만들지 않는다.
[-] | CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-007 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CFX-001 | CM3 초기화와 공유 상태 연결 | SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-016 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CFX-001 | Sound1, 디버거 | 시스템 제어 모듈 | D | - 기동 준비 전 공유 실행 허가=0과 오류 초기 상태를 기록한다. QCC 제어 출력과 SPI 응답 버퍼를 관찰한다. | - GPIO는 출력 상태 스냅샷으로 확인할 수 있다. 실제 QCC 무선 동작은 이 기동 시험의 판정 대상이 아니다. | - CM3 주변장치/터치/QCC 핀 및 SPI 버퍼 초기화 후 공유 주소와 CFX 준비 확인 순서를 기록한다. - 공유 자료 설정 뒤 허가 상태를 CFX에서 조회한다. | - QCC_CTRL/ISD_CHECK 초기 출력은Low/Low다. 초기화 중 터치를 정상 입력으로 처리하지 않는다. - 공유 주소/자료 준비 후 CFX 허가가0→1로 바뀌고 양측 값이 같다. SPI 송수신 버퍼를 혼동하지 않는다.
[+] | CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-007 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CFX-001 | CM3 초기화와 공유 상태 연결 | SU-ID-CM3-001 SU-ID-CM3-002 SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-004 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-016 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CFX-001 | Sound1, 디버거 | 시스템 제어 모듈 | D | - CFX 실행 허용 플래그는 0(금지), 공유 오류 상태는 초기값으로 준비한다. CM3 초기화 전후 QCC 제어 출력 설정과 SPI 응답 버퍼 상태를 기록한다. | - GPIO는 출력 상태 스냅샷으로 확인할 수 있다. 실제 QCC 무선 동작은 이 기동 시험의 판정 대상이 아니다. | - CM3 주변장치/터치/QCC 핀 및 SPI 버퍼 초기화 후 공유 주소와 CFX 준비 확인 순서를 기록한다. - 공유 자료 설정 뒤 허가 상태를 CFX에서 조회한다. | - QCC_CTRL과 ISD_CHECK의 초기 출력 설정은 모두 Low다. 터치 센서 초기화 중에는 정상 터치 입력을 처리하지 않는다. - 공유 주소와 자료가 준비된 뒤 CFX 실행 허용 플래그는 0(금지)에서 1(허용)로 바뀌며 CM3와 CFX가 같은 상태를 확인한다. SPI 송신/수신 버퍼를 구분하여 사용한다.
| CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-008 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-003 | 내부기 실행, 연결 검사 및 해제 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-018 SU-ID-CM3-025 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-031 SU-ID-CM3-032 SU-ID-CM3-034 SU-ID-CM3-036 SU-ID-CM3-037 SU-ID-CM3-038 SU-ID-CM3-039 SU-ID-CM3-040 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-038 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 SU-ID-CFX-042 | FPGA, 송신 PMIC, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | D | - 격리된 시험 내부기 또는 정상/응답 없음의 시험 응답을 준비한다. 초기화, 역방향 검사 및 PCM 완료 상태를 기록한다. | - 환자에게 연결하지 않는다. 내부기 설정 완료와 RF 링크 검사 결과는 따로 읽는다. | - 송신 전원/FPGA 초기화→명령 PCM 전송→완료 통보→역방향 응답 처리→자극 설정 순서를 확인한다. - 정상 응답과 응답 없음/오류를 각각 적용하고 해제/재연결을 진행한다. | - 준비가 끝나기 전에 설정 완료를 반환하지 않는다. CFX 송신 완료와 CM3 수신/설정 완료는 단계별로 구분된다. - 응답이 링크 상태에 반영되고 처리한 검사 이벤트는 정리된다. 해제 후 이전 연결/완료값으로 Live를 계속하지 않는다. - 송신 전원 설정은 해당 PMIC/FPGA로 전달되며 T/C 설정과 혼동하지 않는다.
[-] | CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-009 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 | 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-028 SU-ID-CM3-029 SU-ID-CM3-033 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 | SPI 시험 송신기, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | D | - 매핑 연결 상태에서 지정 자극/Live 맵/종료 요청을 준비한다. Live 시험은32대역 NofM, 펄스폭14us, 전극1~32로 설정한다. | - 지정 자극과 Live 명령을 별도로 시작한다. 저장은 시험 저장소만 사용한다. | - 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영 확인→CM3 파라미터 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 전환을 기록한다. - 지정 자극 요청을 전달하고 매핑 종료를 적용한다. | - NofM 계산 결과는자극당3프레임/1ms당8채널이다. 공유한32개T/C와 CFX 수신 배열이 같다. - Live는 맵/계산/내부기 준비 후다. 지정 자극은 지정 명령 경로만 사용한다. 종료 요청 후 매핑 상태와 출력 모드가 종료 경로로 전환된다.
[+] | CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-009 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 | 매핑 명령과 맵/자극 설정 연결 | SU-ID-CM3-017 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-028 SU-ID-CM3-029 SU-ID-CM3-033 SU-ID-CM3-041 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-012 SU-ID-CFX-029 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-039 SU-ID-CFX-040 SU-ID-CFX-041 | SPI 시험 송신기, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 매핑 연결 상태에서 지정 자극/Live 맵/종료 요청을 준비한다. Live 시험은 32 대역 NofM, 펄스폭 14us, 전극 1~32 로 설정한다. | - 지정 자극과 Live 명령을 별도로 시작한다. 저장은 시험 저장소만 사용한다. | - 명령 수신→CM3 맵 요청→CFX 반영 확인→CM3 파라미터 계산/공유→CFX 적용→내부기 준비→Live 전환을 기록한다. - 지정 자극 요청을 전달하고 매핑 종료를 적용한다. | - NofM 계산 결과는자극당 3 프레임/1ms당 8 채널이다. 공유한 32 개T/C와 CFX 수신 배열이 같다. - Live는 맵/계산/내부기 준비 후다. 지정 자극은 지정 명령 경로만 사용한다. 종료 요청 후 매핑 상태와 출력 모드가 종료 경로로 전환된다.
[-] | CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-010 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답 | SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-046 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | D | - 일반 명령 허용=false/true를 독립 준비한다. 허용 상태에서 맵2, 오디오 볼륨10, 자극 볼륨4 설정/조회 요청을 준비한다. | - E8300의 SPI 수신 이후를 판정한다. 비활성 패스키 비교를 인증 기능으로 쓰지 않으며 QCC 내부 무선 시험은 별도다. | - 수신 분류→허용 판정→요청 처리→조회 응답 버퍼→명령 정리 순서를 읽는다. - 허용=false의 일반 명령과 별도 연결 확인 명령을 각각 확인한다. | - 허용=true의 설정 후 조회는맵2/오디오10/자극4다. 응답은 대응 명령의 결과이고 처리 후 명령은IDLE다. - 허용=false에서 일반 설정은 실행되지 않는다. 연결 확인은 별도 경로를 사용한다. SPI 사용 중 응답 버퍼를 덮어쓰지 않는다.
[+] | CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-010 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 블루투스 명령 수신, 처리 및 응답 | SU-ID-CM3-022 SU-ID-CM3-023 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-046 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 SU-ID-CM3-049 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | D | - 일반 리모콘 명령 처리 허용 상태를 false(금지)와 true(허용)로 나누어 준비한다. 허용 상태에서는 맵 2, 오디오 볼륨 10, 자극 볼륨 4의 설정/조회 명령을 입력한다. | - E8300 의 SPI 수신 이후를 판정한다. 비활성 패스키 비교를 인증 기능으로 쓰지 않으며 QCC 내부 무선 시험은 별도다. | - 수신 분류→허용 판정→요청 처리→조회 응답 버퍼→명령 정리 순서를 읽는다. - 허용=false의 일반 명령과 별도 연결 확인 명령을 각각 확인한다. | - 일반 명령 처리 허용 상태의 설정 후 조회는맵 2/오디오 10/자극 4 다. 응답은 대응 명령의 결과이고 처리 후 명령은IDLE다. - 일반 명령 처리 금지 상태에서 일반 설정은 실행되지 않는다. 연결 확인은 별도 경로를 사용한다. SPI 사용 중 응답 버퍼를 덮어쓰지 않는다.
[-] | CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-011 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 | 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결 | SU-ID-CM3-005 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-015 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-009 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-011 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | D | - 다른 종료 조건 없이 미연결 카운터 호출 전179999/180000과 연결=true를 독립 준비한다. 맵/볼륨 변경 중 종료 요청도 준비한다. | - 1ms tick을 사용한다. 연결 상태는 내부기 자극 설정의 완료 상태이며 Bluetooth 연결 여부로 대신하지 않는다. | - 입력 수집→시스템 제어→맵/내부기→통신 처리의 호출 순서를 읽는다. 각 카운터 조건으로1tick 진행한다. - 변경 처리와 종료 요청을 함께 넣어 CFX 정지 확인 후 CM3 대기를 확인한다. | - 미연결179999는180000이 되어3분 종료 요청이 없다. 미연결180000은180001 검사로종료 요청/enable_ISD=false가 되고 카운터가0이다. - 연결=true는카운터0이다. 종료가 결정되면 새Live 처리를 계속하지 않고 CFX 정리 후 CM3가 대기한다.
[+] | CM3/CFX | SW-FW-IntegrationTest-ID-011 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-001 | 정상 반복 제어 및 자동 종료 연결 | SU-ID-CM3-005 SU-ID-CM3-006 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-009 SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-012 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-015 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CFX-009 SU-ID-CFX-010 SU-ID-CFX-011 | Sound1, 터치 센서 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 다른 종료 조건 없이 미연결 카운터 호출 전 179999/180000 과 연결=true를 독립 준비한다. 맵/볼륨 변경 중 종료 요청도 준비한다. | - 1ms tick을 사용한다. 연결 상태는 내부기 자극 설정의 완료 상태이며 Bluetooth 연결 여부로 대신하지 않는다. | - 입력 수집→시스템 제어→맵/내부기→통신 처리의 호출 순서를 읽는다. 각 카운터 조건으로 1tick 진행한다. - 변경 처리와 종료 요청을 함께 넣어 CFX 정지 확인 후 CM3 대기를 확인한다. | - 미연결 카운터가 호출 전 179999이면 한 번 처리 후 180000이 되며 자동 종료 요청이 없다. 180000이면 180001에서 종료를 요청하고 카운터를 0으로 초기화한다. 내부기 사용 허용 상태(enable_ISD)는 false(사용 중지)로 바뀐다. - 내부기 연결 완료 상태에서는 카운터가 0이다. 종료 결정 후 새 실시간 자극 처리를 진행하지 않고 CFX 정리 후 CM3가 대기한다.
[-] | E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-012 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-002 | QCC 시스템 정보의 상태 및 응답 | SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CFX-021 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 신호처리 모듈 | T | - 0x34 데이터=[80,1,1]/[40,0,2], 0x36 데이터=[1,1]/[1,2]/[0,1]을 준비한다. 0x35는 OTA_EZAIRO 상태와 일반 표시 상태를 준비한다. | - E8300 수신 버퍼/응답과 시스템 상태를 RTT로 읽는다. QCC 내부 구현은 자료 확보 후 별도 추가한다. | - 각 0x34/0x35/0x36 요청을 순서대로 전달하고 상태, 공유 값, SPI 응답을 저장한다. - 상태 변경 후 리모콘 배터리 조회와 입력 종류 판정이 같은 자료를 쓰는지 확인한다. | - 0x34 후 잔량은 80→40, 충전은 연결→해제, 뚜껑은 열림→닫힘이다. 응답 데이터는 [0x34,1]이다. - 0x36의 크래들 플래그는 1/0/0, 응답은 [0x36,1]이다. 0x35 OTA 상태는 DFU 연결, 일반 상태는 해제이며 응답은 [0x35,1]이다.
[+] | E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-012 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 SI-ID-CFX-002 | QCC 시스템 정보의 상태 및 응답 | SU-ID-CM3-011 SU-ID-CM3-013 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CFX-021 | QCC 또는 SPI 시험 송신기 | 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 신호처리 모듈 | T | - 0x34 데이터=[80,1,1]/[40,0,2], 0x36 데이터=[1,1]/[1,2]/[0,1]을 준비한다. 0x35 는 OTA_EZAIRO 상태와 일반 표시 상태를 준비한다. | - E8300 수신 버퍼/응답과 시스템 상태를 RTT로 읽는다. QCC 내부 구현은 자료 확보 후 별도 추가한다. | - 각 0x34/0x35/0x36 요청을 순서대로 전달하고 상태, 공유 값, SPI 응답을 저장한다. - 상태 변경 후 리모콘 배터리 조회와 입력 종류 판정이 같은 자료를 쓰는지 확인한다. | - 0x34 후 잔량은 80→40, 충전은 연결→해제, 뚜껑은 열림→닫힘이다. 응답 데이터는 [0x34,1]이다. - 0x36 의 크래들 플래그는 1/0/0, 응답은 [0x36,1]이다. 0x35 OTA 상태는 DFU 연결, 일반 상태는 해제이며 응답은 [0x35,1]이다.
[-] | E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-013 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-004 | I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환 | SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-016 SU-ID-CFX-018 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - I2S/마이크 각16표본=320, Gain A=65536(1.0)/B=131072(2.0)을 고정한다. 안정 수신 상태에서 일반/크래들/매핑 연결을 각각 적용한다. | - 수신 시작/중단 전환이 끝난 블록으로 수치를 비교한다. 시험 게인 직접 고정과 명령 설정 결과를 구분한다. | - 0x36으로 입력 종류를 바꾸고 선택한 A/B 게인과 혼합 버퍼/최대값을 읽는다. - 매핑 연결 시 두 게인 1.0, 해제 후 저장 게인 복귀를 확인한다. I2S 시작/중단도 확인한다. | - 크래들은 마이크 A/I2S B로 출력 30, 일반은 마이크 A/I2S 1.0으로 20, 매핑은 각 1.0으로 20이다. maxAudioInput도 각각 30/20/20이다. - 시작은 크기가 증가, 중단은 감소한 뒤 마이크 경로로 돌아간다. 이전 크래들/매핑 게인을 다음 경로에 잘못 유지하지 않는다.
[+] | E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-013 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-004 | I2S 혼합 게인 및 스트리밍 전환 | SU-ID-CFX-003 SU-ID-CFX-007 SU-ID-CFX-008 SU-ID-CFX-015 SU-ID-CFX-016 SU-ID-CFX-018 SU-ID-CFX-019 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-047 SU-ID-CM3-048 | 마이크, I2S 입력 장치 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - I2S/마이크 각 16 표본=320, Gain A=65536(1.0)/B=131072(2.0)을 고정한다. 안정 수신 상태에서 일반/크래들/매핑 연결을 각각 적용한다. | - 수신 시작/중단 전환이 끝난 블록으로 수치를 비교한다. 시험 게인 직접 고정과 명령 설정 결과를 구분한다. | - 0x36 으로 입력 종류를 바꾸고 선택한 A/B 게인과 혼합 버퍼/최대값을 읽는다. - 매핑 연결 시 두 게인 1.0, 해제 후 저장 게인 복귀를 확인한다. I2S 시작/중단도 확인한다. | - 크래들은 마이크 A/I2S B로 출력 30, 일반은 마이크 A/I2S 1.0 으로 20, 매핑은 각 1.0 으로 20 이다. maxAudioInput도 각각 30/20/20 이다. - 시작은 크기가 증가, 중단은 감소한 뒤 마이크 경로로 돌아간다. 이전 크래들/매핑 게인을 다음 경로에 잘못 유지하지 않는다.
[-] | E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-014 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 | QCC 제어 및 내부기 상태 통보 | SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-041 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | - 정상/종료와 내부기 설정 완료=false/true를 독립 적용한다. 두 출력의 GPIO 상태를 RTT로 읽을 준비를 한다. | - 핀 접근이 가능하면 오실로스코프로 추가 확인한다. 핀 출력 요청만으로 QCC 내부 동작을 검증했다고 판정하지 않는다. | - 초기화 후 정상/종료 요청과 내부기 완료/미완료를 각각 적용하고 QCC_CTRL/ISD_CHECK 출력을 읽는다. - 초기화 중과 설정 완료 뒤의 통보 시점도 비교한다. | - 초기화는 두 출력 Low다. QCC_CTRL은 정상 High/종료 Low, ISD_CHECK는 완료 High/미완료 Low다. - 내부기 설정 미완료를 완료로 통보하지 않는다. GPIO 출력 상태와 적용한 조건이 일치한다.
[+] | E8300/QCC | SW-FW-IntegrationTest-ID-014 | SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-003 | QCC 제어 및 내부기 상태 통보 | SU-ID-CM3-003 SU-ID-CM3-007 SU-ID-CM3-008 SU-ID-CM3-030 SU-ID-CM3-041 | Sound1 | 시스템 제어 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | A | - QCC 동작 모드를 정상/종료로, 내부기 설정 완료 상태를 false(미완료)/true(완료)로 나누어 E8300의 출력 설정 분기를 검토한다. | 코드와 GPIO 출력 설정값을 대조한다. QCC 내부 동작이나 실제 핀 전압을 판정하는 시험은 아니다. | - 초기화와 각 상태 변경 코드에서 QCC_CTRL 및 ISD_CHECK의 출력 레벨과 적용 순서를 확인한다. - 내부기 설정 완료 전에 연결 완료를 통보하지 않는지 대조한다. | - 초기화에서는 두 출력 설정이 Low다. QCC_CTRL은 정상 모드에서 High, 종료 모드에서 Low다. ISD_CHECK는 내부기 설정 완료에서 High, 미완료에서 Low다. - 각 상태와 출력 설정의 대응 및 통보 순서가 일치해야 한다.
[-] | CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-015 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷 | SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-017 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-034 SU-ID-CFX-035 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-037 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-029 | 마이크, Sound1, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | - NofM/32대역/전극[i]=i+1, 3프레임/자극, 8채널/ms, phase=0, 묵음 꺼짐을 준비한다. - 빔포밍은 기준 0/지연 현재[i]=64*i/지연 직전[0]=2048이다. 선택은 매핑 출력 32개 모두 100 또는 값[i]=i로 고정한다. | - 선택 시험값은 FFT/매핑 이후 경계에서 고정한다. 디지털 패킷 판정과 실제 전극 전류/음압 시험을 구분한다. | - 좌/우 지연 입력 연결과 혼합/HEAR 최대값을 읽는다. 32개 크기를 고정해 선택/교차 배치를 읽는다. - 직전 마지막 인덱스 15/0을 독립 준비하고 연속 두 1ms 출력의 전극/크기/NOP를 해석한다. | - 빔포밍 출력[0~14]=1~15/[15]=32, 최대값 32다. 동률 100은 인덱스 0~15, 증가 크기는 16~31 선택이다. - 동률 교차 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 직전 15는 이 순서, 직전 0은 마지막 15를 맨 앞으로 옮긴다. - 각 1ms는 8자극/24프레임, 자극마다 2프레임 NOP다. 미선택 채널은 자극 패킷에 없어야 하며 내부 배열의 크기 0을 요구하지 않는다.
[+] | CFX/HEAR/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-015 | SI-ID-CFX-001 SI-ID-CFX-002 SI-ID-CFX-003 SI-ID-HEAR-001 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-002 | 빔포밍, NofM 선택 및 분할 패킷 | SU-ID-CFX-011 SU-ID-CFX-013 SU-ID-CFX-017 SU-ID-CFX-021 SU-ID-CFX-022 SU-ID-CFX-028 SU-ID-CFX-032 SU-ID-CFX-034 SU-ID-CFX-035 SU-ID-CFX-036 SU-ID-CFX-037 SU-ID-CFX-039 SU-ID-HEAR-001 SU-ID-HEAR-002 SU-ID-CM3-020 SU-ID-CM3-027 SU-ID-CM3-029 | 마이크, Sound1, 시험 내부기 | 시스템 제어 모듈 신호처리 모듈 내부 자극 장치 실행 모듈 | T | - NofM/32 대역/전극[i]=i+1, 3 프레임/자극, 8 채널/ms, phase=0, 묵음 꺼짐을 준비한다. - 빔포밍은 기준 0/지연 현재[i]=64*i/지연 직전[0]=2048 이다. 선택은 매핑 출력 32 개 모두 100 또는 값[i]=i로 고정한다. | - 선택 시험값은 FFT/매핑 이후 경계에서 고정한다. 디지털 패킷 판정과 실제 전극 전류/음압 시험을 구분한다. | - 좌/우 지연 입력 연결과 혼합/HEAR 최대값을 읽는다. 32 개 크기를 고정해 선택/교차 배치를 읽는다. - 직전 마지막 인덱스 15/0 을 독립 준비하고 연속 두 1ms 출력의 전극/크기/NOP를 해석한다. | - 빔포밍 출력[0~14]=1~15/[15]=32, 최대값 32 다. 동률 100 은 인덱스 0~15, 증가 크기는 16~31 선택이다. - 동률 교차 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]. 직전 15 는 이 순서, 직전 0 은 마지막 15 를 맨 앞으로 옮긴다. - 각 1ms는 8 자극/24 프레임, 자극마다 2 프레임 NOP다. 미선택 채널은 자극 패킷에 없어야 하며 내부 배열의 크기 0 을 요구하지 않는다.
[-] | BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-016 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 이미지 검사, 적재 및 코어 기동 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-003 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-007 SU-ID-BOOT-008 SU-ID-BOOT-009 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-011 SU-ID-BOOT-012 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-014 SU-ID-BOOT-015 SU-ID-BOOT-016 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CM3-004 | 격리된 시험 저장소, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 이미지, 헤더 불일치, 구획 읽기 부족, CRC 손상 시험 사본을 준비한다. 암호화 사본은 정상 AES/복호화 후 CRC 오류를 각각 준비한다. | - 시험 저장소만 사용한다. 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다. 초기 분기/잠금은 코드 분석을 함께 기록한다. | - 저장장치 준비→목록/헤더→구획 검사/복호화→코어별 전송/잠금→기동 순서와 반환값을 읽는다. - 각 실패 사본은 독립 리셋해 실행한다. 서비스 진입 조건도 별도 적용한다. | - 정상 검사/적재 성공 뒤 해당 코어가 기동한다. 헤더/짧은 읽기/최종 CRC 실패는 오류이며 해당 이미지를 정상 기동하지 않는다. - CRC는 헤더 포함 잔여값 0으로 판정한다. 암호화는 복호화 후 잔여값 0/암호화 표시 일치일 때만 통과한다. - 대상 주소/길이와 잠금 시점이 적재 조건과 같다. 서비스 조건은 서비스 경로만 선택한다.
[+] | BOOT/CFX/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-016 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-CFX-001 SI-ID-CM3-001 | 이미지 검사, 적재 및 코어 기동 | SU-ID-BOOT-001 SU-ID-BOOT-003 SU-ID-BOOT-005 SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-007 SU-ID-BOOT-008 SU-ID-BOOT-009 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-011 SU-ID-BOOT-012 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-014 SU-ID-BOOT-015 SU-ID-BOOT-016 SU-ID-CFX-001 SU-ID-CM3-004 | 격리된 시험 저장소, 디버거 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 시스템 제어 모듈 | D | - 정상 이미지, 헤더 불일치, 구획 읽기 부족, CRC 손상 시험 사본을 준비한다. 암호화 사본은 정상 AES/복호화 후 CRC 오류를 각각 준비한다. | - 시험 저장소만 사용한다. 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다. 초기 분기/잠금은 코드 분석을 함께 기록한다. | - 저장장치 준비→목록/헤더→구획 검사/복호화→코어별 전송/잠금→기동 순서와 반환값을 읽는다. - 각 실패 사본은 독립 리셋해 실행한다. 서비스 진입 조건도 별도 적용한다. | - 정상 검사/적재 성공 뒤 해당 코어가 기동한다. 헤더/짧은 읽기/최종 CRC 실패는 오류이며 해당 이미지를 정상 기동하지 않는다. - CRC는 헤더 포함 잔여값 0 으로 판정한다. 암호화는 복호화 후 잔여값 0/암호화 표시 일치일 때만 통과한다. - 대상 주소/길이와 잠금 시점이 적재 조건과 같다. 서비스 조건은 서비스 경로만 선택한다.
[-] | BOOT/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-017 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-BOOT-002 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동 | SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-019 SU-ID-BOOT-020 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CM3-051 | SPI 시험 송신기, 시험 저장소 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 무선 갱신 모듈 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 기본 슬롯 1/대체 2, 시도 상한 3, 정상/불완전 갱신 사본을 준비한다. TRY 호출 전 횟수 2/3과 TRY_DONE 성공/실패는 독립 상태로 준비한다. | - 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다. OTA 명령 지원 슬롯 1~2와 부트 상태 슬롯 1~4를 구분한다. 실패 1회에 즉시 기본 복귀한다고 가정하지 않는다. | - 갱신 시작→시험 파일 수신/기록→종료→기동 위치 요청을 확인한다. 저장 실패/지원 밖 슬롯도 시험한다. - 재기동 후 선택 슬롯/횟수/결과와 이미지 검사를 읽는다. 각 TRY/TRY_DONE 조건을 적용한다. | - 정상 기록은 수신 파일 종류/슬롯/내용과 같고 시작/종료 후 DFU 상태는 연결/해제다. 저장 실패/지원 밖 요청은 오류 응답이다. - TRY 2는 횟수 3/슬롯 2, TRY 3은 횟수 4/슬롯 1/BOOT/TRY_DONE/FAIL이다. TRY_DONE 성공은 2, 실패는 1/UNKNOWN이다. - 불완전 이미지는 정상 기동으로 판정하지 않는다. 다음 기동 선택은 저장 상태/시도 상한에 따른다.
[+] | BOOT/CM3 | SW-FW-IntegrationTest-ID-017 | SI-ID-BOOT-001 SI-ID-BOOT-002 SI-ID-CM3-001 SI-ID-CM3-004 | 갱신 파일 기록과 대체 슬롯 기동 | SU-ID-BOOT-006 SU-ID-BOOT-010 SU-ID-BOOT-013 SU-ID-BOOT-019 SU-ID-BOOT-020 SU-ID-CM3-026 SU-ID-CM3-045 SU-ID-CM3-050 SU-ID-CM3-051 | SPI 시험 송신기, 시험 저장소 | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 무선 갱신 모듈 시스템 제어 모듈 블루투스 통신 모듈 | T | - 기본 슬롯 1/대체 2, 시도 상한 3, 정상/불완전 갱신 사본을 준비한다. TRY 호출 전 횟수 2/3 과 TRY_DONE 성공/실패는 독립 상태로 준비한다. | - 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다. OTA 명령 지원 슬롯 1~2 와 기동 상태 슬롯 1~4 를 구분한다. 실패 1 회에 즉시 기본 복귀한다고 가정하지 않는다. | 갱신 시작/시험 파일 수신 및 기록/종료/기동 위치 요청의 응답을 확인한다. QCC [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 별도로 입력하여 DFU 상태를 확인한다. 격리된 시험 저장소의 재기동 선택과 저장 실패/지원 밖 슬롯, TRY/TRY_DONE 조건도 각각 적용한다. | 정상 기록의 파일 종류/슬롯/내용과 응답은 입력과 같다. DFU 상태는 시작/종료 ACK가 아니라 QCC 0x35 입력 4/0에 따라 연결 플래그 1/0으로 바뀐다. 저장 실패/지원 밖 요청은 오류다. TRY 2는 3/슬롯2, TRY 3은 4/슬롯1/BOOT/TRY_DONE/FAIL, TRY_DONE 성공은 슬롯2, 실패는 슬롯1/UNKNOWN이다. 불완전 이미지를 정상 기동으로 판정하지 않는다.