## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SUVC-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev.0
소프트웨어 유닛 검증 기준서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 기준서_유닛 검증
유닛 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| 개발/다운로드 도구 | EDK Ezairo 및 시험 펌웨어 다운로드/정적 코드 검토
| SEGGER RTT | CM3 상태, 전송 버퍼, 실행 전후 값 확인. CFX/HEAR는 스냅샷을 CM3로 전달
| 오실로스코프 | UART RX/TX, Calibration 시험 표시. 필요 시 PMIC 출력 전압 측정
| QCC 펌웨어 자료 | 여기에 QCC 내부 유닛 시험을 추가한다. 현재 시험은 E8300 연계만 판정
| 시험 입력/응답 준비 | 배열/공유 메모리 직접 입력, 가상 주변장치 응답/호출 기록. 시험 코드 준비 필요
| 시험 저장소/메모리 | 저장/삭제/OTA/기동 시험은 운영 파일과 분리. 실제 내부기 자극 차단
| 이어폰/OD DAC | 순음/무음과 연속 재생 청취. 수치 이득/전극 전류의 정량 판정은 별도
| 방법 및 판정 | 시험 방법은 위의 I/A/D/T 정의를 따른다. RTT 결과가 누락되면 판정하지 않고 다시 확인한다.
| 기대값 및 비교 표시 | 입력별 예상 결과는 통과 기준에 기재. [-] 이전/[+] 수정, 진한 글씨는 실제 차이. 표지 비교 제외
4. 시험 내용
CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | A | SU-ID-CFX-001 | - CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)를 0(금지)과 1(허용)로 나누어 검토한다. - 오디오 블록 수집 완료, HEAR 연산 완료 및 PCM 전송 준비 플래그를 각각 0(미완료)과 1(완료)로 설정한 조건을 독립적으로 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 실행 허용 플래그가 0이면 정상 처리를 호출하지 않는다. 1이면 준비된 이벤트만 한 번 처리한다. 처리한 완료 플래그는 0으로 해제하고, 처리하지 않은 이벤트의 플래그는 유지한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | HEAR 실행 준비 | A | SU-ID-CFX-002 | - 정지/리셋 상태에서 초기화 순서를 기록한다. CMD 0 과 CMD 1 을 별도로 요청한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 정지/리셋과 체인 설정이 실행 허용보다 먼저다. CMD 0 완료는 이벤트 0, CMD 1 완료는 이벤트 1 이고 두 이벤트를 혼용하지 않는다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 마이크와 오디오 경로 설정 | A | SU-ID-CFX-003 | - 1-DMIC/2-DMIC 설정을 각각 적용하고 입력 라우팅 및 활성 마이크 수를 읽는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 1-DMIC는 SINGLE, 2-DMIC는 DUAL이다. 각 경로의 입력/핀 설정이 보드 정의와 같고 DUAL에서만 빔포밍을 선택한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | PCM 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-004 | - PCM 출력 비활성에서 초기화→DIO 설정→활성화 호출을 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - PCM용 클럭/프레임/데이터 핀 및 FIFO가 연결되고 활성화는 설정 후다. 마이크/I2S FIFO 주소를 PCM 출력으로 사용하지 않는다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | I2S 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-005 | - I2S 비활성에서 초기화와 활성화를 수행하고 수신 설정을 읽는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - I2S 수신 FIFO/인터럽트/버퍼가 연결되고 DMIC 버퍼와 겹치지 않는다. 이 시험은 E8300 수신 경로만 판정한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | 신호처리 초기 상태 설정 | A | SU-ID-CFX-006 | - PCM 명령 상태에 이전 실행 값을 넣은 상태에서 정상 초기화를 수행한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 첫 오디오/PCM 처리 전에 명령 사용 상태가 초기값이 되고 포화 산술 설정이 적용된다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 마이크 블록 수집 | T | SU-ID-CFX-007 | - 입력 블록 A[i]=i, B[i]=100+i(i=0~15)를 구성하여 복사 함수를 두 번 호출한다. 두 마이크를 구분할 때 다른 마이크에는 각 값에 1000 을 더한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 두 번째 복사 후 현재 블록은 B, 직전 블록은 A이며 마이크 채널끼리 섞이지 않아야 한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | I2S 입력 상태 판정 | D | SU-ID-CFX-008 | - I2S 수신 상태를 OFF/ON/OFF로 변경한다. 상태 판정 함수와 조회 함수를 각 단계에서 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회 상태는 입력 OFF/ON/OFF와 같다. 이전 ON이 마지막 OFF에 남지 않는다. 실제 수신 판정 카운터는 시작/중단 경계에서 별도로 확인한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | CFX 저전력 전환 | A | SU-ID-CFX-009 | - 오디오와 PCM 출력이 활성인 상태에서 저전력 진입 요청 플래그를 1(요청 있음)로 설정한 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 저전력 완료보다 먼저다. 처리한 저전력 요청은 해제되고 정상 처리 루프가 계속 출력하지 않는다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | 내부기 연결 상태 반영 | D | SU-ID-CFX-010 | - 연결/미연결 상태를 차례로 공유하고 정상 전원 모드 처리 분기를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 연결 시 연결 처리, 미연결 시 미연결 처리를 선택한다. 공유 연결 상태와 분기가 일치한다. 단순 플래그 관찰을 RF 연결 성공으로 판정하지 않는다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | T | SU-ID-CFX-011 | - T=50/C=150, 자극 볼륨=1→4, 오디오 볼륨=1→10, 맵 변경 요청을 각각 별도 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 자극 볼륨 변경 시 Cnew는 119→150 이고 T=50 은 유지한다. 필요한 매핑 계수 계산은 Cnew 계산 이후다. 오디오 볼륨과 자극 볼륨의 변경 요청/완료 상태를 혼동하지 않는다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | 공유 맵 데이터 복사 | T | SU-ID-CFX-012 | - 맵의 전극/주파수/자극/날짜 필드에 서로 다른 시험 값을 넣는다. 목적지 날짜는 별도 값으로 고정하고 전체 복사와 날짜 제외 복사를 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 전체 복사는 입력의 모든 대상 필드와 같고, 날짜 제외 복사는 나머지 대상 필드를 복사하되 목적지 날짜를 그대로 유지한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | 전면 마이크 선택 | D | SU-ID-CFX-013 | - LEFT와 RIGHT를 차례로 설정한 뒤 조회값과 PCM_LiveStimulation_Mode의 인자 순서를 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회값은 설정 방향과 같고 LEFT는 DMIC2, RIGHT는 DMIC1 의 현재/직전 블록이 지연 입력에 전달되어야 한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 오디오 FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-014 | - 시험 FIFO 기록에 [1,2,3,4]를 넣고 단일 FIFO 초기화와 전체 초기화를 각각 실행하는 조건을 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 지정 FIFO의 리셋/초기화 설정이 적용된다. 단일 초기화는 다른 FIFO를 변경하지 않고 전체 초기화는 설계에서 지정한 모든 FIFO를 초기화한다.
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | I2S 수신 버퍼 관리 | T | SU-ID-CFX-015 | - I2S 입력 16표본을 100+i(i=0~15)로 설정한다. FIFO 수신 처리 허용 플래그는 1(처리 가능), 수신 버퍼 위치와 복사 횟수는 0으로 설정한다. - 버퍼 복사 완료 플래그는 0(미완료)에서 시작하고 복사, 완료 조회, 완료 해제, 출력 버퍼 초기화를 차례로 실행한다. | 현재 복사 코드에는 복사 완료 플래그를 1로 설정하는 처리가 없다. 상세 설계의 완료 조건과 비교하여 불일치를 기록한다. 시험에서 완료 플래그를 대신 설정하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 첫 수신 위치의 16표본은 100~115, 복사 후 수신 위치와 복사 횟수는 각각 1이다. 처리한 FIFO 수신 허용 플래그는 0으로 해제된다. - 버퍼 복사 완료 조회는 복사 후 1(완료), 완료 해제 후 0(미완료)이어야 한다. 출력 버퍼 초기화 후 16표본은 모두 0이다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 단일 및 두 입력 혼합 | T | SU-ID-CFX-016 | - 단일 입력 16 개를 모두 320 으로 설정한다. 두 입력은 각각 320 과 -64 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 단일 출력은 모두 10 이다. 두 입력 단순 혼합의 출력은 모두 8 이다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 두 마이크 지연 합산 빔포밍 | T | SU-ID-CFX-017 | - 기준 블록=0, 지연 현재 블록[i]=64*i(i=0~15), 지연 직전 블록[0]=2048 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 출력[0~14]는 1,2,...,15 이고 출력[15]는 32 이다. 좌/우 선택에서 지연 마이크 인자가 맞게 바뀌어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | 입력별 게인 혼합 | T | SU-ID-CFX-018 | - 두 입력을 각각 320 으로 고정하고 두 게인을 65536(1.0)으로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 16 개 출력 모두 20 이어야 한다. 1.0 게인에서는 단순 두 입력 합산과 같으며 평균 결과인 10 과 구분되어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | I2S 시작과 중단의 완만한 전환 | T | SU-ID-CFX-019 | - 매 단계에서 16표본이 모두 65536인 새 입력 블록을 준비한다. 완만한 전환의 단계 수를 4로 설정한다. 시작(fade-in)과 중단(fade-out)의 첫 단계, 마지막 단계 및 종료 다음 호출을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 출력[15-i]는 해당 Q8.16 계수와 같다. fade-in 첫 단계 [0,1023,2047,...,15359], 마지막 [49151,50175,...,63487,65536]이다. fade-out 첫 단계 [65536,63487,...,50175,49151], 마지막 [15359,14335,...,1023,0]이다. fade-out 종료 다음 호출은 16 개 모두 0 이다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 신호처리 출력 관찰 | T | SU-ID-CFX-020 | - AGC 출력 16표본을 i(i=0~15)로 설정한다. 포화 시험에서는 [-131073,-131072,0,131071,131072,나머지 0]을 별도로 입력한다. OD 청취는 1000Hz 순음과 무음을 각각 입력하여 보조 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 첫 시험의 FIFO 출력은 [0,64,...,960]이다. 포화 시험의 앞 5개 출력은 [-8388608,-8388608,0,8388544,8388607], 나머지는 0이다. 원래 AGC 출력 배열은 바뀌지 않는다. - OD 청취에서는 순음과 무음이 구분되어야 한다. 청취 결과로 전류값이나 정확한 이득을 판정하지 않는다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | 신호처리 경로 선택 | A | SU-ID-CFX-021 | - I2S 수신 여부, 매핑 연결 여부, 크래들 입력 여부, 활성 마이크 수 및 좌/우 빔 방향을 각각 구분하여 입력 경로 선택 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 매핑 연결 중 I2S 수신은 두 입력에 게인 1.0을 적용한다. 일반 I2S 수신은 I2S에 게인 1.0, 마이크에 Gain A를 적용한다. 크래들 입력은 Gain A/B를 적용한다. - I2S 미수신에서는 마이크 한 개이면 단일 입력, 두 개이면 선택 방향의 빔포밍 경로를 사용한다. 해당 조건의 경로만 실행한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | AGC 입력 크기 읽기와 공유 | T | SU-ID-CFX-022 | - HEAR 최대값을 0 과 100 으로 차례로 고정하고 audio_agc를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 공유 maxAudioInput은 각각 0,100 이다. 로그 계산 입력은 각각 1,100 으로 제한되어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | AGC 목표 이득 계산 | T | SU-ID-CFX-023 | - 오디오 볼륨 1과 10(내부 인덱스 0과 9)을 각각 설정하고 이전 이득은 0으로 초기화한다. - 로그 변환 직후 입력 d를 [-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351](Q8.16)로 차례로 고정하여 시간 변화 적용 전 목표 이득 g를 기록한다. - 별도 SDK 경로: 입력=[1,8,128,4096,65536,262143], 볼륨 1/10. 이전 이득=0, 어택=62259/상보=3276, 릴리즈=655/상보=64880(Q8.16)으로 매 조건을 초기화한다. 로그/거듭제곱 결과 고정은 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - SDK 경로의 목표 이득/평활 이득/선형 이득과 사전 하한/상한을 RTT로 보존한다. 실제값과 허용 구간을 먼저 읽고, 구간 판정 결과를 별도로 비교한다. | - 입력 순서의 목표g는 볼륨 1=[-16,0,0,0,0,51], 볼륨 10=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]다. 첫 값은잡음, 끝 값은감쇠, 나머지는 증폭 영역이다. 목표g와 시간 변화 후 반환 이득을 혼동하지 않는다. - SDK 경로 허용 구간. 각 줄은 볼륨/입력: 목표(Q8.16), 평활(Q8.16), 선형(Q12.12) 순서다. 1/1: -585600~-585584, -556319~-556304, 579~581 1/8: 0, 0, 4095~4097 1/128: 0, 0, 4095~4097 1/4096: -77783~-77780, -73894~-73891, 3158~3160 1/65536: -288950~-288946, -274502~-274498, 1560~1562 1/262143: -394533~-394529, -374806~-374802, 1096~1098 10/1: 387648~387664, 3874, 4151~4153 10/8: 973249, 9727, 4237~4239 10/128: 973249, 9727, 4237~4239 10/4096: 703437~703449, 7030, 4197~4199 10/65536: -28571~-28559, -27143~-27131, 3722~3724 10/262143: -394575~-394563, -374846~-374834, 1096~1098 - SDK Log2/Exp2 정밀도, 변환 상수 오차 및 정수 절삭을 포함해 실행 전에 산출한 구간이다. 관측값에 맞추어 구간을 늘리지 않는다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | AGC 이득의 시간 변화 | T | SU-ID-CFX-024 | - 직전=0/목표=65536, 직전=65536/목표=0 을 각각 서로 독립된 초기 상태로 시험한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 새 이득은 각각 655 와 3276 이어야 한다. 동일 상태를 연속 사용한 경우 이전 결과가 다음 계산에 반영되어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | AGC 표본 이득 적용 | T | SU-ID-CFX-025 | - 입력=[-10,0,10,8388607,-8388608, 나머지 0], 이득=4096 및 8192 를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 4096 은 입력과 같다. 8192 는 앞 다섯 값이 [-20,0,20,8388607,-8388608]이고 나머지는 0 이다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 주파수 분석 입력 갱신 | T | SU-ID-CFX-026 | - AGC 출력[i]=i(i=0~15)를 설정하고 FIFO 쓰기를 관찰한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 쓰기 순서는 15,14,...,0 이다. 한 번 호출에서 정확히 16 표본이 기록되어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | FFT 대역 인덱스 읽기 | T | SU-ID-CFX-027 | - 인덱스[bin]=bin%32(bin=0~255)로 구성한다. 맵 대역 수와 분석 대역 수가 동일/상이한 조건에서 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 동일하면 256 개 인덱스가 모두 입력과 같다. 상이하면 기존 배열 256 개가 유지된다. -1 과 0~31 외 인덱스는 정상 입력에 사용하지 않는다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 대역별 대표값 및 크기 보상 | T | SU-ID-CFX-028 | - 처음 네 bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 크기=0/대역=-1 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 대역 대표값[0,1]=[80,48], 보상값[0,1]=[5,3]이다. 나머지 30 대역은 0 이다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | CM3 계산 T/C 값 수신 | T | SU-ID-CFX-029 | - 공유 T[i]=i, C[i]=200+i(i=0~31)를 넣고 수신 함수를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 32 개 T와 C가 입력 배열과 정확히 같고 채널 순서가 유지되어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 | T | SU-ID-CFX-030 | - 모든 채널의 T=50, C=150 을 설정하고 자극 볼륨 1,2,3,4 를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 정수 절삭을 포함한 Cnew는 각각 119,129,139,150 이다. T는 50 으로 유지한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 비선형 매핑 계수 계산 | T | SU-ID-CFX-031 | - T=50/Cnew=150, xmin^p=65536/xmax^p=131072(Q8.16)로 계수 입력을 고정한다. 별도로 p=1 에서 x=1/2 에 대한 거듭제곱 경로를 분석한다. - 별도 SDK 경로: 채널 i=0~31에서 T=50+(i%4), C=150+(i%4), xMin=16, xMax=4096, p=1258291(Q1.23), 정규화 계수=5163793(Q8.16). 중간 거듭제곱 입력 고정을 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 실제 SDK 거듭제곱/나눗셈으로 계산한 32채널 A/B와 각 하한/상한을 보존한다. | - 계수 A=25600, B=-12800(Q16.8)이다. xmin/xmax 대입 시 각각 50/150 으로 복원된다. p=1 의 수학 기대값은 x다. 거듭제곱의 근사 정밀도는 라이브러리 사양으로 검토하고 계수 정수 비교와 구분한다. - SDK 경로의 A 허용 구간은 전 채널 13016~13019(Q16.8). i%4=0/1/2/3일 때 B 허용 구간은 각각 -6935~-6923 / -6679~-6667 / -6423~-6411 / -6167~-6155(Q16.8)다. 각 채널을 개별 비교하며 한 채널의 결과를 복제하지 않는다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 비선형 매핑과 T 이하 묵음 | T | SU-ID-CFX-032 | - 디지털 T 레벨은 50, 변경 후 C 레벨은 150, 오프셋은 0으로 설정하고 자극 알림을 끈다. 상하한 제한 직전 계산값 y를 [40,50,100,160]으로 각각 고정한다. - 별도 SDK 경로: 채널 i=0~31에 [0,1,8,64,512,4096,16384,262143][i%8]을 넣는다. xMin=16/xMax=4096, p=1258291(Q1.23), 정규화 계수=5163793(Q8.16), T=50/C=150으로 실제 계수를 계산한다. 묵음 모드 1/2를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 실제 SDK 경로의 PCM 크기와 알림 처리 전 공유값을 32채널 각각 비교한다. 원본 계산값/하한/상한도 별도 RTT로 보존한다. | - 모드 1 출력=[0,50,100,150], 모드 2 출력=[50,50,100,150]이다. 공유 관찰값은 알림 덮어쓰기 전 계산값을 저장한다. - 위 SDK 입력 순서에서 모드 1은 [0,0,0,67,102,149~150,150,150], 모드 2는 [50,50,50,67,102,149~150,150,150]다. 8개 입력을 4번 반복하며 PCM/공유값이 각각 이 구간 안에 있어야 한다. 4096의 한 코드 여유는 SDK 근사/정수 절삭을 포함한 사전 계산이다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | CIS 전략과 전략 선택 | T | SU-ID-CFX-033 | - CIS 전략, 전극 수 32, 대역i의 전극=i+1, CIS 대역순서[i]=i+1, 크기 100, 묵음꺼짐, 채널당 2 프레임, 1ms12 채널, 시작인덱스 0 을 고정한다. NofM으로 전환할 때 선택 경로를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 전극 맵으로 해석한 CIS 패킷의 전극 인덱스는 0~31 순이며 각크기는 100 이다. 전송은 0~11,12~23,24~31 다음 0~3 순으로 12 개씩 이어간다. CIS/NofM 중 선택한 전략만 실행한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | NofM 대역 선택 | T | SU-ID-CFX-034 | - 32 대역 크기를 모두 100 으로 설정한다. 다음 시험은 크기[i]=i로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 동률 시험은 인덱스 0~15, 증가 시험은 인덱스 16~31 이 각각 오름차순으로 선택되어야 한다.
CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | NofM 선택 대역 교차 배치 | T | SU-ID-CFX-035 | - 선택 배열을 [0,1,...,15]로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 출력은 [0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]이어야 한다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 자극 패킷 헤더 구성 | T | SU-ID-CFX-036 | 4대역 CIS 순서=[1,2,3,4], 배정 전극=[1,2,17,32], 물리 전극 표 map[i]=i, Amplitude=[0,1,127,255], T 미만 묵음 꺼짐으로 설정한다. 첫 펄스 위상=0/1을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 위상 0의 헤더=0x40000, 패킷=[0x40000,0x40404,0x441FC,0x47FFC], 위상 1의 헤더=0x48000, 패킷=[0x48000,0x48404,0x4C1FC,0x4FFFC]다. 완성 단어의 비트 19~16=4, 15=위상, 14~10=물리 전극 인덱스, 9~2=Amplitude, 1~0=0을 각각 비교한다. 고정 헤더 비트를 가변 입력으로 가정하지 않는다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | NofM 패킷 구성과 분할 출력 | T | SU-ID-CFX-037 | 교차 대역 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15], 배정 전극=32-i, 물리 전극 표 map[j]=(7*j)%32, 대역 i의 Amplitude=[0,1,127,255][i%4]로 설정한다. 묵음 꺼짐, 프레임 간격=3, 블록당 자극=8, 전송 인덱스=0. (위상,직전 마지막)=(0,15)/(1,0)을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 직전 마지막=15는 원래 순서/새 마지막=15, 직전 마지막=0은 [15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]/새 마지막=7이다. 각 대역 i의 패킷 W=0x40000¦(위상<<15)¦(map[31-i]<<10)¦(Amplitude[i]<<2)다. 두 블록은 앞/뒤 8개를 각각 3프레임 간격으로 내보내고 사이 2프레임은 NOP(0x25555)다. 전송 인덱스는 8 다음 0이며 전극/크기/위상/순서를 개별 비교한다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | PCM 모드 분기와 프리앰블 | A | SU-ID-CFX-038 | - 초기 모드와 다음 모드를 PREAMBLE/LIVE/SPECIFIC/NOP/FILL_ZERO 지원 모드로 각각 지정한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 요청 모드의 함수만 호출한다. 프리앰블은 정의된 프레임/횟수 뒤 다음 모드로 전환하며 데이터 프레임과 섞이지 않는다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 실시간 자극 데이터 생성 | A | SU-ID-CFX-039 | - 16표본 오디오 블록과 CIS/NofM 처리 자료를 준비한다. HEAR 연산 완료 플래그를 0(미완료)과 1(완료)로 나누어 결과 사용 순서를 코드에서 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - HEAR 연산 완료 전에는 연산 결과를 사용하지 않는다. 완료 후 AGC, FFT, 대역 대표값, 매핑 및 선택한 자극 전략 순서로 처리한다. 패킷 생성 함수와 전달 인자는 해당 전략의 설계 조건과 같아야 한다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 지정 명령 PCM 출력 | T | SU-ID-CFX-040 | 24프레임 버퍼의 앞 3칸을 [0x11,0x22,0x33], 나머지 21칸을 NOP(0x25555)로 준비한다. 별도로 i=0~23에 0x50080+513*i를 넣어 모든 단어를 구분한다. 초기 읽기 인덱스=17, 읽기 중 플래그=0, 요청 모드=SpecificCommand, 다음 모드=NopStandby다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 두 조건 모두 24프레임이 입력 순서대로 전달된다. 쓰기 순간 읽기 중 플래그=1, 인덱스=[17,0,1,...,22]이며 완료 후 인덱스=23/플래그=0/모드=NopStandby다. 입력 버퍼는 바뀌지 않는다. 유효 데이터 3개와 전송 길이 24를 구분하며 송신 중 버퍼를 호출자가 변경하지 않는다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | PCM 대기와 초기화 | A | SU-ID-CFX-041 | - NOP 대기, 역방향 통신 NOP, FILL_ZERO, PCM 리셋을 각각 실행하는 조건을 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 대기/역방향 통신은 해당 NOP 패턴을 사용한다. FILL_ZERO는 지정 출력이 0 이다. 리셋은 FIFO/모드 초기화 경로를 실행하며 네 동작을 혼동하지 않는다.
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | A | SU-ID-CFX-042 | - 내부기 역방향 통신 요청 플래그를 1(요청 있음)로 설정한 조건에서 시작, 채널별 전송, 종료 및 송신 완료 상태의 처리 순서를 코드에서 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 설계된 프레임 수와 채널별 전송을 완료한 후 완료 플래그를 설정하고 통신 회로를 정리한다. 완료 플래그는 송신 완료이며 수신 연결 성공과 구분한다.
HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-1 | 오디오 절대값 최대값 연산 | T | SU-ID-HEAR-001 | - 입력=[0,-32,17,-100,99, 나머지 0]으로 고정하고 CMD 0 을 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | 중간 vAbsolute 배열은 함수체인 순서와 절대값 수식으로 분석한다. 실제 CMD 0/Event 0 완료 후 배열과 최대값을 별도 저장하여 RTT로 비교한다. 완료 후 배열을 중간 시점의 실측으로 쓰지 않는다. | - vAbsolute 직후에는 [0,32,17,100,99, 나머지 0]이다. 체인 완료 후에는 첫 칸이 최대값 100 으로 바뀌어 [100,32,17,100,99, 나머지 0]이고 완료 이벤트는 0 이다.
HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-2 | 창 적용 FFT와 크기 연산 | T | SU-ID-HEAR-002 | 512점 Hanning 창, n=0~511. 표본 배열 P=[0,25080,46341,60547,65536,60547,46341,25080,0,-25080,-46341,-60547,-65536,-60547,-46341,-25080]. 입력은 (1)0, (2)P[n%16], (3)P[(2*n)%16], (4)32768, (5)짝수 n은32768/홀수 n은-32768이다. 매 조건 FIFO 전부를 다시 채운다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | 실제 CMD1/Event1 완료 후 FFT 512단어, vMag 256단어, BFP 블록 지수 E를 보존한다. HEAR 기대값 시트의 사전 DFT 값과 비교하며 FFT 실수/허수는 bin [0,1,31,32,33,63,64,65,255], vMag는 256개 전부를 판정한다. 원본 배열도 RTT로 남긴다. | 입력 1은 FFT/vMag 전부 정확히 0이다. 나머지는 FFT 원시값*2^E, vMag 원시값*2^(E+1)을 사전 DFT 기준과 비교한다(E=0~13). FFT 성분 허용 오차=64+ceil(¦기준¦/1000), vMag=64+ceil(기준/100) 정수 단위다. 첫 FFT 단어/둘째 단어는 DC/Nyquist가 들어가며 vMag[0]은 이 두 값의 제곱합 제곱근이다. 입력 2/3의 최대 bin은 32/64, 4/5는 0이다. 완료 이벤트는 1이다. 이 오차는 사전 설정한 기술 검토 기준이며 SDK 제조사 보장값이 아니다. 실기 확인 전 전체 합격으로 확정하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | CM3 주변장치 초기화 | A | SU-ID-CM3-001 | - 초기 주변장치 상태에서 Initialize와 I2C/SPI/DMA 설정 순서를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 보드 정의의 인터페이스/인터럽트/DMA 설정을 적용하고 사용 전에 초기화한다. CFX 실행 허가와 주변장치 준비 순서를 혼동하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 터치 센서 초기화 | D | SU-ID-CM3-002 | - 센서 초기화 시작, 설정 단계, 완료/읽기 실패 조건을 준비하여 단계 상태를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 리셋 및 설정 적용 뒤 준비 완료가 된다. 초기화 중 읽기 실패를 정상 터치로 처리하지 않고 중복 초기화를 반복 실행하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | QCC 제어 핀 초기화 | A | SU-ID-CM3-003 | - snd_qcc_init 후 두 출력 핀의 초기값을 관찰한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - QCC_CTRL과 ISD_CHECK가 모두 Low여야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | D | SU-ID-CM3-004 | - 공유 메모리 주소와 자료가 준비되지 않은 상태에서는 CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)를 0(금지)으로 둔다. 준비가 끝난 상태에서는 1(허용)로 설정하고 CFX의 조회 결과를 RTT로 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 공유 자료 준비 전에는 실행 허용 플래그가 0이다. 준비 완료 후에는 1이며, 실행 금지 요청 후 다시 0이다. 공유 주소와 자료를 설정하기 전에 실행을 허용하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 정상 반복 처리 | A | SU-ID-CM3-005 | - tick 1 회를 입력하고 각 반복 처리 함수의 호출 수/순서를 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 해당 tick에서 시스템 제어→맵 반영→내부기 처리→통신 처리가 설계 순서로 호출된다. 반복 금지 조건에는 정상 처리를 시작하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 시스템 상태 및 맵 변경 공유 | D | SU-ID-CM3-006 | - 공유 맵=1, 요청 맵=1/2 를 독립 준비한다. 시스템 상태에 구분 가능한 플래그를 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 동일 맵은 불필요한 변경 요청을 만들지 않고 변경 맵은 새 번호/요청을 반영한다. 시스템 공유 플래그는 입력값과 같다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 전원 및 자동 절전 조건 | T | SU-ID-CM3-007 | - 정상 사용 상태에서 터치나 저배터리 종료 조건을 제외한다. 내부기 미연결 상태의 누적 카운터를 호출 전 179999와 180000으로 각각 설정한다. 내부기 연결 완료 상태도 별도로 시험한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 미연결 상태의 179999는 한 번 처리 후 180000이 되며 자동 종료를 요청하지 않는다. 180000은 180001에서 종료를 요청하고 카운터를 0으로 초기화한다. 내부기 사용 허용 상태(enable_ISD)는 false(사용 중지)로 바뀐다. - 내부기 연결 완료 상태에서는 카운터가 0으로 유지된다. 경계값 주입은 종료 분기 시험이며 실제 3분 경과 측정을 대신하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | A | SU-ID-CM3-008 | - 정상/종료/그 밖의 모드, 연결/미연결/그 밖의 상태를 각각 입력한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - QCC_CTRL은 정상만 High, ISD_CHECK는 연결만 High이다. 나머지는 모두 Low다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | T | SU-ID-CM3-009 | - 터치 진입 시간을 0ms로 두고 현재 시간을 2399/2400/2401ms로 각각 설정한다. - 부팅 직후 터치 무시 상태에서 연속 미누름 1/2/3회, 센서 읽기 실패 1~20/21회, 지속 누름 30/60/90초 조건을 각각 준비한다. 폴링 주기는 100ms, 읽기 실패 상태 유지 시간은 2000ms, 부팅 후 터치 무시 해제 시간은 300ms다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 길게 누름 이벤트는 2399ms에 false, 2400ms에 true, 2401ms에 false로 한 번 발생한다. 손을 뗀 후 다시 누르면 재판정한다. - 부팅 직후 터치 무시 상태는 연속 미누름 3회에서 해제한다. 읽기 실패 1~20회에는 이전 누름 상태(HOLD)를 유지하고 21회에는 미누름(NOT_TOUCH)으로 바뀐다. - 지속 누름 30/60/90초에는 각각 기준값 갱신(RESEED), 센서 재보정(RE_ATI), 센서 리셋(MCLR)을 요청한다. 가상 시간 입력으로 분기를 시험하고 실제 재부팅은 차단한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 터치 센서 읽기와 재보정 | D | SU-ID-CM3-010 | - 시험 센서 응답을 ATI 미완료/완료, ULP 해제/설정으로 고정한다. 읽기 실패, 재ATI, reseed 요청도 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 읽기 결과는 해당 상태 필드로 해석한다. 재보정 요청은 정의된 명령/비트로 전송하고 실패 시 유효한 신규 상태로 표시하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | D | SU-ID-CM3-011 | - 잔량 40 을 저장/조회한 뒤 70 으로 변경한다. 충전기와 뚜껑 상태도 두 상태를 차례로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회 결과가 마지막 수신 값과 일치해야 한다. 리모콘 조회 경로가 같은 잔량 상태를 참조해야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | CFX 전원 제어 요청 | D | SU-ID-CM3-012 | - CFX에 전달할 PMIC 제어 요청을 켜짐과 꺼짐으로 각각 설정한다. 저전력 진입 요청 플래그는 0(요청 없음)에서 1(요청 있음)로 변경한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해당 공유 요청 필드만 입력대로 바뀌고 다른 플래그는 불변이다. 요청 기록을 CFX 처리 완료와 혼동하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | LED 표시 요청과 우선순위 | D | SU-ID-CM3-013 | - 서로 다른 우선순위의 두 요청을 동시에 설정한 뒤 높은 요청을 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 처음에는 높은 우선순위 요청, 해제 후에는 남은 요청이 선택되어야 한다. 요청 조회는 저장된 상태와 같아야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | LED 패턴 출력 | I | SU-ID-CM3-014 | - 전원/오류/내부기 연결/표시 금지/종료 상태를 각각 요청하고 tick을 진행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 각 LED 표시 상태를 요청하여 색상, 점등/점멸 및 소등 여부를 눈으로 확인한다. 선택한 패턴과 종료 상태는 RTT로 함께 확인한다. | - 설계된 상태별 LED 패턴과 종료 시점이 선택된다. 표시 금지의 예외 우선순위는 요청 규칙과 같고 종료/강제 소등 뒤 이전 패턴이 남지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | CM3 저전력 진입과 복귀 | A | SU-ID-CM3-015 | 저전력 진입 요청 플래그(enter_ULP_mode_Command_CM3_to_CFX)를 1(요청/정리 대기)과 0(CFX 정리 후 요청 해제)로 나누어 절전 진입/복귀 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 요청 플래그가 1인 동안 CM3는 CFX 정리를 기다린다. CFX가 주변장치를 정리한 뒤 0으로 해제하면 저클럭 전환/절전 진입을 진행한다. 복귀는 재기동/초기화를 거쳐 정상 처리를 준비한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | T | SU-ID-CM3-016 | - 오류 비트 하나를 설정한다. 공유 메모리 주소가 일치하거나 다른 조건과 CFX의 EEPROM 자료 적재 완료 플래그가 0(미적재) 또는 1(적재 완료)인 조건을 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 오류 조회에 해당 비트가 나타나고 clear 뒤 0 이다. 주소 불일치와 미적재를 정상 상태로 반환하지 않는다. CM3/CFX 오류 필드는 구분된다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | PCM 명령 및 모드 공유 | T | SU-ID-CM3-017 | - 현재 모드 A, 다음 모드 B를 설정하고 명령 배열 [1,2,3]을 복사한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 현재/다음 모드 필드는 서로 구분되고 명령 버퍼는 [1,2,3] 순서를 보존해야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 연결 검사 완료 공유 | D | SU-ID-CM3-018 | - 완료 플래그를 활성화하여 읽은 뒤 해제 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해제 전에는 활성, 해제 후에는 비활성으로 조회되어야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 오디오 및 자극 크기 조회 | T | SU-ID-CM3-019 | - 공유 최대값=1234, 채널 i의 자극 크기=i로 설정하여 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회 최대값은 1234, 채널 배열은 0~31 이며 별도의 평균/최대 유지 연산을 하지 않아야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | D | SU-ID-CM3-020 | - CM3 자극 파라미터 계산 완료 플래그를 0(미완료) 또는 1(완료)로 설정한다. 맵 변경 요청 플래그는 0(요청 없음) 또는 1(요청 있음)로 각각 설정한다. 계산 자료의 공유 위치도 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 계산 완료, 맵 변경 요청 및 매핑 프로그램 연결 상태는 각각 설정한 상태로 전달된다. 계산 자료 포인터는 해당 공유 자료를 가리킨다. 자료를 쓰기 전에 계산 완료를 통보하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | D | SU-ID-CM3-021 | - 시험 내부기A/B의 ID/이름/위치/시험 연결 정보에 서로 다른 값을 넣고 선택을 전환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 선택한 내부기의 각 필드가 정확히 조회되고 A/B 자료가 섞이지 않는다. 실제 키/개인정보는 기록하지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 맵 목록과 선택 정보 | D | SU-ID-CM3-022 | - A는 맵 1/2, B는 맵 3 의 목록/날짜/시험 표식을 준비하고 선택 맵을 전환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 사용 가능 개수/인덱스/날짜는 선택 내부기의 저장 자료와 같다. 선택 맵 조회는 마지막 설정값과 같고 목록의 다른 맵을 덮어쓰지 않는다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 오디오 및 자극 볼륨 설정 | D | SU-ID-CM3-023 | - 오디오 1/10, 자극 1/4 를 순서대로 설정하고 각각 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회값이 설정값과 같고 한 볼륨 변경으로 다른 볼륨의 저장값이 바뀌지 않아야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자 알림 설정 | D | SU-ID-CM3-024 | - LED 켜짐/자극 꺼짐으로 설정한 뒤 반대로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 두 상태가 독립적으로 저장/조회되고 서로 덮어쓰지 않아야 한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | T | SU-ID-CM3-025 | - 가상 I2C 응답 [0x12,0x34], 쓰기 [0x56,0x78], 정상 완료/오류 상태를 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 전송 진행 상태와 완료/오류를 구분하고 수신 버퍼는[0x12,0x34]다. busy 기간의 새 요청 처리는 정의된 분기와 같고 완료 후 사용 상태를 정리한다.
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | SPI 응답 버퍼 관리 | T | SU-ID-CM3-026 | - SPI Tx 초기 상태에서 [0x12,0x34]를 기록하고 준비 신호 설정/해제 및 버퍼 초기화를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 응답 바이트는 [0x12,0x34] 순서다. 응답 준비 신호가 High이면 버퍼 비어 있음 조회는 false다. 준비 신호 해제 후 Low이며 조회는 true다. - 버퍼 초기화 후 모든 데이터는 0이다. 데이터 지우기와 응답 준비 신호 해제는 별도 기능이다.
CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | 자극 프레임 수 계산 | T | SU-ID-CM3-027 | - 펄스폭 13,14 를 적용하고 사용 전극 수는 32 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 필요 시간은 40,42 이고 채널당 프레임은 1,2 이다. 1ms당 전송 가능 채널 수는 각각 24,12 이다.
CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | T | SU-ID-CM3-028 | - 내부기 DAC의 자극 전류 상한 A/B/C/D를 400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B를 295/592uA로 고정한다. A 범위 환산계수는 20871/14435(Q1.15), 펄스폭은 25us, 전극 수는 32로 설정한다. 전 채널 T/C 입력 전류는 100/300uA로 설정한다. - 전하량 경계는 T=100uA/C=300uA, 펄스폭 249/250/251us로 나눈다. 별도 DAC 범위 초과는 T=100uA/C=2500uA, 펄스폭 25us로 넣는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 자극 DAC와 오프셋 DAC는 각각 A 범위를 선택한다. 오프셋 전류는 100uA, 오프셋 레지스터 값은 44다. 32채널의 디지털 T/C 값은 각각 0/127이고 계산은 true(성공)를 반환한다. - 지원 상한을 넘는 입력은 실패로 반환한다. 이 시험은 변환 계산값을 확인하며 실제 전극 전류를 측정하는 시험은 아니다. - 전하량 Q[pC]=전류[uA]*펄스폭[us], 한계=75000pC(75nC). 74700pC(249us)와 75000pC(250us)는 성공, 75300pC(251us)는 실패다. T/C 디지털 값은 정상 조건에서 0/127이다. DAC 범위 초과 조건은 전하량 62500pC로 한계 이하이나 전류 상한 2198uA를 넘으므로 실패다. 전하량 초과와 DAC 범위 초과를 구분한다.
CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 자극 파라미터 계산 결과 공유 | T | SU-ID-CM3-029 | - 펄스폭 25us, 전극 수 32, 전 채널 T/C 입력 전류 100/300uA를 설정한다. DAC 자극 상한 A/B/C/D=400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B=295/592uA, A 환산계수=20871/14435(Q1.15)를 적용한다. CIS와 NofM을 각각 선택한다. - CIS의 펄스폭을 249/250/251us로 나누어 전하량 경계를 시험한다. 별도 DAC 실패는 T=100uA/C=2500uA, 펄스폭 25us다. 실패 상태 관찰에서는 기존 완료 플래그를 0/1로 각각 둔다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 계산 반환값과 공유 갱신을 구분하여 저장한다. DAC 범위 실패의 복사 직전 시험 경계에서는 초기화되지 않은 T/C 지역 배열을 읽지 않고 복사 시도/프레임/완료 상태만 OBSERVED로 남긴다. 이 관찰에서 시험 경계가 보존한 값은 제품의 실패 후 보존 증거가 아니다. | - NofM 32대역은 자극당 3프레임, 1ms당 8채널이다. CIS는 자극당 2프레임, 1ms당 12채널이다. 공유한 32채널 디지털 T/C는 각각 0/127이다. 계산 실패를 정상 공유 완료로 처리하지 않는다. - CIS 249us/250us는 각각 성공, 자극당 13프레임/1ms당 1채널이다. 251us(75300pC)는 실패다. 계산 함수 자체는 완료 플래그를 설정하지 않는다. 실패 후 공유값 유지/초기화 정책은 상세 설계에서 결정한 뒤 별도 판정하며 현재 관찰을 합격으로 처리하지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 내부기 실행 상태 관리 | D | SU-ID-CM3-030 | - 현재 상태A에서 A 유지/B 변경을 각각 요청하고 변경 처리 뒤 플래그를 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - A 유지와 B 신규 진입은 구분된다. 조회는 마지막 상태이며 새 상태 처리가 끝난 뒤 변경 플래그를 해제한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | A | SU-ID-CM3-031 | - 시험 전원/FPGA/내부기 응답을 정상/실패로 각각 준비하고 초기화 호출을 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 전원/리셋 준비 뒤 내부기 정보 읽기와 설정이 이어진다. 미완료 단계에서 설정 완료를 반환하지 않는다. 실제 내부기 연결 성공은 응답 확인과 별도로 판정한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 실시간 자극 중 연결 확인 | D | SU-ID-CM3-032 | - 역방향 통신의 정상 응답과 응답 없음/오류를 독립 준비하고 실시간 연결 확인을 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 수신 판정에 따라 연결 상태를 갱신하고 완료 플래그를 처리 뒤 정리한다. 송신 완료만으로 정상 수신을 판정하지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 매핑 중 연결 확인 | D | SU-ID-CM3-033 | - 매핑 연결 검사 시작/진행/종료와 정상/오류 응답을 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 시작/진행에는 진행 상태, 종료 뒤에는 미진행 상태다. 응답 판정이 연결 상태에 반영되며 이전 검사 진행 상태가 남지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | A | SU-ID-CM3-034 | - FPGA 제어 레지스터의 다른 비트를 구분 가능한 값으로 고정한다. RF ON/OFF 및 리셋을 각각 요청한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 전송 주소/데이터가 대상 레지스터 정의와 같다. RF/리셋 비트 외 유지 대상 비트는 불변이다. 가상 쓰기 기록을 실제 RF 출력으로 판정하지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 송신 전력 단계 설정 | A | SU-ID-CM3-035 | - 지원 전력 단계의 최소/최대값을 각각 설정하고 조회/PMIC 쓰기 기록을 수집한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 조회 단계와 설정 단계가 같고 전압 코드가 정의된 단계 대응표와 같다. T/C 배열은 불변이다. 필요 시 동일 설정의 PMIC 출력 변화를 별도 측정하되 단계 기록과 실제 전압을 구분한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | T | SU-ID-CM3-036 | - FPGA의 시험 레지스터 응답은 0(오류 없음)으로 준비한다. 이후 오류 표시 비트와 FIFO 비어 있음 표시 비트를 한 개씩 1로 설정한 응답을 각각 준비한다. FIFO 읽기 응답은 [0x12,0x34]다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 0 에는 오류 없음이다. 단일 비트에는 대응 상태만 나타나고 버전 필드도 마스크/이동 정의대로 반환한다. FIFO 읽기 길이/데이터는 요청과 같다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | A | SU-ID-CM3-037 | - 펄스폭 13/14, 최소 펄스폭 요청, 8bit 역방향 통신 ON/OFF를 각각 적용한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 기록한 레지스터 주소/데이터가 각 입력과 정의된 인코딩에 맞고 OFF 뒤 해당 활성 비트가 0 이다. 다른 필드는 유지한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 주 송신 PMIC 접근 | T | SU-ID-CM3-038 | - 시험 PMIC 레지스터 주소/쓰기 0x12, 읽기 응답 0x34 와 리셋을 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해당 PMIC 주소로 지정 데이터 0x12 를 기록하고 읽기 반환은 0x34 다. 리셋 경로/순서는 보드 정의와 같고 다른 소자 주소를 사용하지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 자극 전원 활성과 차단 | D | SU-ID-CM3-039 | - 자극 전원(VP) 활성 요청, 비활성 요청 및 출력 차단 리셋 요청을 각각 준비한다. 전원 제어 명령의 기록은 시험 응답으로 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 각 요청을 실행한 뒤 PMIC에 전달한 활성/차단 명령과 제어 상태를 RTT로 기록한다. - 전원부 동작 확인이 필요한 경우 안전한 시험 부하에서 VP 출력이 나타나는지, 차단 요청 후 사라지는지를 추가 확인한다. | - VP 활성 요청은 출력 허용 설정을, 비활성 및 차단 리셋은 출력 차단 설정을 전달한다. 각 요청 후 제어 상태가 해당 명령과 같아야 한다. 추가 관찰에서는 활성/차단에 따른 출력 유무를 확인한다. 전압 정확도와 전극 전류는 이 시험으로 판정하지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 보조 PMIC 접근 | T | SU-ID-CM3-040 | - 보조 PMIC 읽기 응답=0x5A를 고정하고 읽기 및 리셋 경로를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 지정 소자 주소/레지스터로 접근하고 반환값은 0x5A다. 리셋 요청은 정의된 제어 경로를 사용한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 내부기 자극 설정 적용 | D | SU-ID-CM3-041 | - 단극/양극, 새 맵 없음/있음 및 마지막 명령 전/후 상태를 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 선택한 모드의 설정 명령/데이터를 사용한다. 마지막 설정이 끝나기 전에 완료는false, 끝난 뒤true다. 새 맵 요청의 처리/해제 시점을 구분한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 내부기 및 사용자 설정 저장 | T | SU-ID-CM3-042 | - 시험 저장소에서 A/B 각각 다른 맵 번호/볼륨을 가진 자료를 저장하고 구조체를 0 으로 지운 뒤 다시 읽는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 읽은 시험 자료의 대상 필드가 저장 전과 같고 A/B 파일 경로를 혼동하지 않는다. 파일 오류/짧은 읽기는 해당 실패 경로로 처리한다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 맵 저장과 삭제 범위 | D | SU-ID-CM3-043 | - 격리된 시험 저장소에 A/B 각각 맵 1/2 를 준비한다. 맵 1 삭제, A전체삭제, 전체삭제를 서로 독립된 초기 상태에서 수행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 맵 1 삭제는 해당 내부기의 맵 1 만, A전체는A만, 전체삭제는시험A/B전체가 대상이다. 남겨야 할 파일은 그대로이고 제품 저장소는 시험하지 않는다.
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 자극 알림 실행 | D | SU-ID-CM3-044 | - 알림 채널/크기를 시험값으로 고정하고 트리거 1 회를 발생시킨다. 반복 tick과 종료 조건을 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 알림이 정의된 채널/크기/횟수로 생성되고 종료 뒤 알림 활성 상태를 해제한다. 실제 펄스 측정이 아니라 생성 파라미터와 상태를 판정한다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | T | SU-ID-CM3-045 | - 명령 0x34/0x35/0x36 과 각 유효 필드에 구분 가능한 시험값을 준비하여 E8300 수신 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해당 명령의 상태 필드만 입력값으로 변경하고 정의된 응답 바이트/길이가 준비된다. QCC 내부 무선 구현은 판정하지 않는다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 리모콘 명령 처리 | D | SU-ID-CM3-046 | - 일반 리모콘 명령 처리 허용 상태를 false(처리 금지)와 true(처리 허용)로 각각 설정한다. 조회와 설정 명령을 입력하고, 연결 확인 명령은 별도로 입력한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 일반 명령은 처리 허용 상태에서만 대응 기능을 실행하고 처리 후 명령을 대기 상태로 정리한다. 연결 확인 명령은 별도 경로로 처리한다. 이 허용 상태를 암호학적 패스키 인증 결과로 해석하지 않는다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 입력 게인 명령 처리 | D | SU-ID-CM3-047 | - Gain A/B 각각 유효 조회/설정 인덱스와 범위 밖 인덱스를 요청한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 유효 인덱스는 해당 A/B 게인 조회/설정과 응답에 반영된다. 범위 밖은 오류 응답이며 정상 저장값을 변경하지 않는다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 매핑 연결 및 종료 상태 | D | SU-ID-CM3-048 | - 매핑 연결/해제/종료 요청을 독립 적용하고 요청 저장→처리 완료를 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 요청 명령이 올바르게 저장되고 실제 상태 갱신 후 조회가 연결/해제와 같다. 종료 요청은 해당 처리에 전달하며 요청만으로 완료로 바꾸지 않는다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 매핑 명령 실행 | D | SU-ID-CM3-049 | - 지정 자극/실시간 자극/저장/조회 명령을 각각 시험 자료와 함께 수신 함수에 넣는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 명령은 대응 기능에 연결되고 응답 및 명령 정리는 해당 결과에 맞게 이루어진다. 저장 명령은 시험 저장소만 대상으로 한다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | OTA 세션 시작과 종료 | D | SU-ID-CM3-050 | OTA 시작 [0xC0,0,7]/종료 [0xC1,9] 명령을 각각 입력하고 기존 DFU 플래그는 각각 0/1로 둔다. 별도로 QCC 시스템 정보 [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 입력한다. 입력 상태 4와 연결 플래그 1을 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 시작 ACK=[0xC0,0,7], 종료 ACK=[0xC1,0,9], 길이=3이며 기존 DFU 플래그 0/1은 각각 유지된다. QCC [0x35,4]/[0x35,0]의 ACK는 [0x35,1], 길이=2이며 연결 조회 플래그는 각각 1/0이다. 시작/종료 응답만으로 연결 상태가 바뀐다고 가정하지 않는다.
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | OTA 데이터와 기동 위치 명령 | D | SU-ID-CM3-051 | - 각 지원 파일 종류와 지원 슬롯, 지원 범위 밖 선택을 시험 자료로 요청한다. 파일 쓰기 성공/실패 응답도 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 파일 종류/슬롯에 맞는 시험 경로를 사용하고 범위 밖 선택은 오류 응답이다. 실패를 성공 응답으로 바꾸지 않는다. 슬롯 자료를 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | A | SU-ID-BOOT-001 | - main과 기동 초기화 코드에서 인터럽트 차단, 입출력/공유 영역 초기화 및 코어 기동 순서를 확인한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 공유 영역과 하드웨어 준비가 응용 코어 기동보다 먼저 이루어져야 한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 기동 지연 대기 | A | SU-ID-BOOT-002 | - 요청 지연 0/1000us에서 지연 계산과 루프 종료를 분석한다. 선택 실측은 Calibration 시험 핀으로 호출 전/후만 표시한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 시간 단위가us이고 요청 시간/클럭 조건이 지연 계산에 반영된다. 핀 실측에는 토글 오버헤드를 별도 기록한다. 단순 루프 분석을 정확한 실측 시간으로 쓰지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3 | 정상 기동과 서비스 모드 선택 | A | SU-ID-BOOT-003 | - 서비스 진입 조건false/true를 각각 고정하여 기동 분기를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - false는 정상 부트, true는 service_main만 선택한다. 서비스 경로를 정상 자극 루프로 연결하지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4 | 기동 표시와 경과 시간 | T | SU-ID-BOOT-004 | - 기동 표시 초기화→시작→tick 진행→정지를 적용한다. 각 단계의 상태/경과 시간/완료를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 경과 시간은 진행한tick과 같고 정지 뒤 표시 갱신이 멈춘다. 응용 LED 요청 상태와 별도로 관리한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 응용 코어 기동 | A | SU-ID-BOOT-005 | - CM3/CFX 기동 함수의 시작 주소 설정과 실행 전 조건을 확인한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 각 코어는 해당 이미지 시작 정보로 실행되어야 하고 적재 절차보다 먼저 기동하지 않아야 한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6 | 부트 실행 순서 관리 | A | SU-ID-BOOT-006 | - bootloader_boot의 적재 성공/실패 분기와 코어 기동 호출 위치를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 성공 경로에서만 다음 기동 단계로 진행하고 반환 오류가 무시되지 않아야 한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7 | 기동 저장장치 준비 | D | SU-ID-BOOT-007 | - 저장장치 초기화/마운트 성공과 실패를 각각 가상 반환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 성공 뒤 이미지 읽기가 진행되고 실패가 정상 적재로 이어지지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8 | 기동 정보와 제조 정보 적재 | A | SU-ID-BOOT-008 | - 시험 기동/제조 정보 구조에 필드별 구분 값을 준비하고 읽기 대상/구조 크기를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 각 저장 위치/크기는 해당 구조와 같고 필드가 올바른 적재 설정에 전달된다. 실제 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9 | 적재 대상 파일 이름 결정 | T | SU-ID-BOOT-009 | - boot_app_load="test", boot_app_ext="app"로 구성하고 빈 이름/빈 확장자/null 인자 조건을 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 정상 결과는"test.app", 반환 길이는 8 이다. 빈 이름/빈 확장자/null 인자는-1 이다. 이 함수는 코어 번호를 판정하지 않고 전달한 파일 이름/확장자를 조합한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 | 응용 파일 열기와 헤더 검사 | D | SU-ID-BOOT-010 | - 시험 파일 열기 실패, 짧은 헤더 읽기, 잘못된 헤더, 정상 헤더를 준비하여 적재 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 각 실패는 해당 오류로 반환하고 구획 적재 호출은 없다. 정상 헤더만 구획 처리로 전달한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 이미지 구획 처리 | A | SU-ID-BOOT-011 | - 지원 구획별 주소/길이/데이터에 구분 값을 넣고 미지원 구획도 준비한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 지원 구획은 대응 코어/메모리로 전달하고 주소/길이가 입력과 같다. 오류 경로를 정상 적재로 처리하지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12 | 매니페스트 처리 | D | SU-ID-BOOT-012 | - 정상 목록에 시험파일A/B 두 항목을 넣는다. 별도로 목록 읽기 실패/파일 열기 실패를 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - A/B 각 항목을 목록 순서대로 한 번씩 적재한다. 실패는 오류로 반환하며 정상 완료와 혼동하지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | 이미지 CRC 검사 | A | SU-ID-BOOT-013 | - 헤더를 포함한 첫 CRC 계산값을 0(잔여값 정상)과 1(잔여값 오류)로 나누어 코드의 분기를 검토한다. 복호화 후 CRC도 0/1, 복호화된 헤더의 암호화 표시 비트도 0(표시 없음)/1(표시 있음)로 각각 검토한다. - 헤더 포인터 없음, AES 초기화/복호화 오류 및 데이터 길이 0/1/3/4/5 조건을 추가 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 첫 CRC가 0이면 성공(반환 0)이다. 첫 CRC 오류 후 복호화한 CRC가 0이고 암호화 표시 비트가 1이면 성공이다. 복호화 후 CRC 오류 또는 암호화 표시가 없으면 -1이다. - 헤더 포인터가 없으면 -1, AES 오류는 해당 오류값을 반환한다. CRC는 4바이트 워드와 남은 바이트를 처리하며 헤더 포함 잔여값 0으로 판정한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 이미지 AES 복호화 | T | SU-ID-BOOT-014 | - 키 uint32_t[4]={0x2b7e1516,0x28aed2a6,0xabf71588,0x09cf4f3c}로 문맥을 초기화한다. data[4]={0x3ad77bb4,0x0d7a3660,0xa89ecaf3,0x2466ef97}, len=4(워드 수)를 복호화한다. 별도 사본에 len=3 을 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - len=4 는 반환 0, 출력 워드 {0x6bc1bee2,0x2e409f96,0xe93d7e11,0x7393172a}다(NIST SP 800-38A F.1 공개 벡터). len=3 은 -1 을 반환하고 입력은 바뀌지 않아야 한다. ECB에는 IV를 사용하지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15 | 구획 데이터 전송 | T | SU-ID-BOOT-015 | - 시험 버퍼[0x11,0x22,0x33,0x44]를 준비하고 지원 대상별 메모리 주소/전송 길이를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 대상별 전송 값/순서/길이는 입력과 같고 전송 단위 변환이 정확하다. 다른 코어 영역을 대상으로 쓰지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 프로그램 메모리 잠금 | A | SU-ID-BOOT-016 | - 지원 PRAM 영역을 적재 전/적재 완료 조건으로 나누어 잠금 호출 위치를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 잠금은 필요한 적재 완료 뒤 해당 PRAM에 적용한다. 적재 전에 잠그거나 다른 메모리 영역을 잠그지 않는다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 서비스 모드 점검 | T | SU-ID-BOOT-017 | - 서비스 RTT 입력 채널에 "dump\n"과 "unknown\n"을 각각 보낸다. 시험 파일에는 [0x12,0x34]를 저장한다. 파일 열기/읽기 실패 조건도 독립적으로 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - dump 명령은 파일 시작/종료 표시 사이에 "12 34"를 출력한다. unknown 명령은 "invalid command."를 출력한다. 파일 접근 실패에는 오류 메시지를 출력하며 정상 자극 처리를 호출하지 않는다. 서비스 명령은 RTT 입력으로 시험한다.
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18 | 서비스 표시와 재기동 | D | SU-ID-BOOT-018 | - 서비스 표시tick과 재기동 명령을 각각 준비한다. 재기동 호출은 시험 훅으로 기록하되 실제 자동 재시작은 차단한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 표시는 서비스 상태에 맞게 갱신되고 재기동 요청은 시스템 재시작 함수를 한 번 호출한다. 응용 LED 요청과 분리한다.
BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | D | SU-ID-BOOT-019 | - 시험 상태 파일 없음/짧은읽기/정상읽기를 준비한다. 정상은 state=BOOT, boot_slot_num=1 로 고정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 시험 상태 파일을 읽은 뒤 반환 결과와 선택 슬롯을 보존하여 RTT로 확인한다. UART 바이트 파형 측정은 기본 판정에 요구하지 않는다. | - 없음/짧은읽기는 기본 초기화/기록 경로다. 정상은 저장 상태를 사용하여 슬롯 1 을 선택한다. CRC필드 존재만으로 파일CRC 검사를 수행했다고 판정하지 않는다.
BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | T | SU-ID-BOOT-020 | - 기본 기동 슬롯은 1, 대체 슬롯은 2, 기동 시도 상한은 3으로 설정한다. 정상 기동(BOOT), 대체 기동/시도 중(ALT_BOOT/BOOT_TRY), 시도 완료(TRY_DONE) 상태를 각각 준비한다. - 시도 중 상태의 호출 전 횟수 2와 3, 시도 완료의 성공/실패 및 지원하지 않는 하위 상태를 독립적으로 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 정상 기동은 슬롯 1이다. 호출 전 시도 횟수가 2이면 새 횟수 3, 슬롯 2다. 횟수가 3이면 새 횟수 4, 슬롯 1로 돌아가며 BOOT/TRY_DONE/FAIL 상태를 기록한다. - 시도 완료 성공은 슬롯 2, 실패 또는 미지원 상태는 슬롯 1과 UNKNOWN 상태다. 슬롯 번호의 유효 범위 확인은 해당 분기를 별도로 분석한다.
5. 기준서 검증
- 전략, 방법 및 절차가 확립 되었는가?
: 예
- 시험 절차가 정확한가?
: 예

## 기준서_유닛 검증_변경 비교
유닛 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
|  | 소프트웨어 식별 이름 : | TD24A-A-EXT
소프트웨어 버전 :
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 (TD24A-A-EXT)
[I] Inspection : 제어 또는 시각적 확인 [A] Analysis : 분석적인 증거에 기반한 확인 [D] Demonstration : 정량적인 측정 없이 동작 특성 확인 [T] Test : 정량적인 측정을 통한 정량적인 특성 확인
3. 필요 장비 및 지그
|  | 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
|  | 개발/다운로드 도구 | EDK Ezairo 및 시험 펌웨어 다운로드/정적 코드 검토
|  | SEGGER RTT | CM3 상태, 전송 버퍼, 실행 전후 값 확인. CFX/HEAR는 스냅샷을 CM3로 전달
|  | 오실로스코프 | UART RX/TX, Calibration 시험 표시. 필요 시 PMIC 출력 전압 측정
|  | QCC 펌웨어 자료 | 여기에 QCC 내부 유닛 시험을 추가한다. 현재 시험은 E8300 연계만 판정
|  | 시험 입력/응답 준비 | 배열/공유 메모리 직접 입력, 가상 주변장치 응답/호출 기록. 시험 코드 준비 필요
|  | 시험 저장소/메모리 | 저장/삭제/OTA/기동 시험은 운영 파일과 분리. 실제 내부기 자극 차단
|  | 이어폰/OD DAC | 순음/무음과 연속 재생 청취. 수치 이득/전극 전류의 정량 판정은 별도
|  | 방법 및 판정 | 시험 방법은 위의 I/A/D/T 정의를 따른다. RTT 결과가 누락되면 판정하지 않고 다시 확인한다.
|  | 기대값 및 비교 표시 | 입력별 예상 결과는 통과 기준에 기재. [-] 이전/[+] 수정, 진한 글씨는 실제 차이. 표지 비교 제외
4. 시험 내용
| CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | A | SU-ID-CFX-001 | - 허가=0/1, 오디오/HEAR/PCM 완료 플래그=0/1을 각각 독립 초기 상태로 준비한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: app_configure_interrupts, app_clear_all_interrupt_flags - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 허가 전에는 정상 처리 호출이 없고, 허가 후 수집된 이벤트만 1회 처리한다. 처리한 플래그는 0, 처리하지 않은 플래그는 유지한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | A | SU-ID-CFX-001 | - CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)를 0(금지)과 1(허용)로 나누어 검토한다. - 오디오 블록 수집 완료, HEAR 연산 완료 및 PCM 전송 준비 플래그를 각각 0(미완료)과 1(완료)로 설정한 조건을 독립적으로 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 실행 허용 플래그가 0이면 정상 처리를 호출하지 않는다. 1이면 준비된 이벤트만 한 번 처리한다. 처리한 완료 플래그는 0으로 해제하고, 처리하지 않은 이벤트의 플래그는 유지한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | HEAR 실행 준비 | A | SU-ID-CFX-002 | - 정지/리셋 상태에서 초기화 순서를 기록한다. CMD 0과 CMD 1을 별도로 요청한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: HEAR 실행 준비의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 정지/리셋과 체인 설정이 실행 허용보다 먼저다. CMD 0 완료는 이벤트 0, CMD 1 완료는 이벤트 1이고 두 이벤트를 혼용하지 않는다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | HEAR 실행 준비 | A | SU-ID-CFX-002 | - 정지/리셋 상태에서 초기화 순서를 기록한다. CMD 0 과 CMD 1 을 별도로 요청한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 정지/리셋과 체인 설정이 실행 허용보다 먼저다. CMD 0 완료는 이벤트 0, CMD 1 완료는 이벤트 1 이고 두 이벤트를 혼용하지 않는다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 마이크와 오디오 경로 설정 | A | SU-ID-CFX-003 | - 1-DMIC/2-DMIC 설정을 각각 적용하고 입력 라우팅 및 활성 마이크 수를 읽는다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: tdc_configure_audio_path_all, tdc_enable_2_DMICs, tdc_enable_1_DMIC, enable_DMIC, enable_AMIC, tdc_get_enabled_DMIC_count - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 1-DMIC는 SINGLE, 2-DMIC는 DUAL이다. 각 경로의 입력/핀 설정이 보드 정의와 같고 DUAL에서만 빔포밍을 선택한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 마이크와 오디오 경로 설정 | A | SU-ID-CFX-003 | - 1-DMIC/2-DMIC 설정을 각각 적용하고 입력 라우팅 및 활성 마이크 수를 읽는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 1-DMIC는 SINGLE, 2-DMIC는 DUAL이다. 각 경로의 입력/핀 설정이 보드 정의와 같고 DUAL에서만 빔포밍을 선택한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | PCM 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-004 | - PCM 출력 비활성에서 초기화→DIO 설정→활성화 호출을 기록한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: lib_init_PCM, LIB_PCM_DIOConfig, lib_enable_PCM - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - PCM용 클럭/프레임/데이터 핀 및 FIFO가 연결되고 활성화는 설정 후다. 마이크/I2S FIFO 주소를 PCM 출력으로 사용하지 않는다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | PCM 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-004 | - PCM 출력 비활성에서 초기화→DIO 설정→활성화 호출을 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - PCM용 클럭/프레임/데이터 핀 및 FIFO가 연결되고 활성화는 설정 후다. 마이크/I2S FIFO 주소를 PCM 출력으로 사용하지 않는다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | I2S 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-005 | - I2S 비활성에서 초기화와 활성화를 수행하고 수신 설정을 읽는다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: lib_init_I2S, lib_enable_I2S - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - I2S 수신 FIFO/인터럽트/버퍼가 연결되고 DMIC 버퍼와 겹치지 않는다. 이 시험은 E8300 수신 경로만 판정한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | I2S 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-005 | - I2S 비활성에서 초기화와 활성화를 수행하고 수신 설정을 읽는다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - I2S 수신 FIFO/인터럽트/버퍼가 연결되고 DMIC 버퍼와 겹치지 않는다. 이 시험은 E8300 수신 경로만 판정한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | 신호처리 초기 상태 설정 | A | SU-ID-CFX-006 | - PCM 명령 상태에 이전 실행 값을 넣은 상태에서 정상 초기화를 수행한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: 신호처리 초기 상태 설정의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 첫 오디오/PCM 처리 전에 명령 사용 상태가 초기값이 되고 포화 산술 설정이 적용된다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | 신호처리 초기 상태 설정 | A | SU-ID-CFX-006 | - PCM 명령 상태에 이전 실행 값을 넣은 상태에서 정상 초기화를 수행한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 첫 오디오/PCM 처리 전에 명령 사용 상태가 초기값이 되고 포화 산술 설정이 적용된다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 마이크 블록 수집 | D | SU-ID-CFX-007 | - 입력 블록 A[i]=i, B[i]=100+i(i=0~15)를 구성하여 복사 함수를 두 번 호출한다. 두 마이크를 구분할 때 다른 마이크에는 각 값에 1000을 더한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_copy_DMIC_buffers - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 두 번째 복사 후 현재 블록은 B, 직전 블록은 A이며 마이크 채널끼리 섞이지 않아야 한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 마이크 블록 수집 | T | SU-ID-CFX-007 | - 입력 블록 A[i]=i, B[i]=100+i(i=0~15)를 구성하여 복사 함수를 두 번 호출한다. 두 마이크를 구분할 때 다른 마이크에는 각 값에 1000 을 더한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 두 번째 복사 후 현재 블록은 B, 직전 블록은 A이며 마이크 채널끼리 섞이지 않아야 한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | I2S 입력 상태 판정 | D | SU-ID-CFX-008 | - I2S 수신 상태를 OFF/ON/OFF로 변경한다. 상태 판정 함수와 조회 함수를 각 단계에서 호출한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_i2s_set_streaming_state, I2S_isStreaming - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 조회 상태는 입력 OFF/ON/OFF와 같다. 이전 ON이 마지막 OFF에 남지 않는다. 실제 수신 판정 카운터는 시작/중단 경계에서 별도로 확인한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | I2S 입력 상태 판정 | D | SU-ID-CFX-008 | - I2S 수신 상태를 OFF/ON/OFF로 변경한다. 상태 판정 함수와 조회 함수를 각 단계에서 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회 상태는 입력 OFF/ON/OFF와 같다. 이전 ON이 마지막 OFF에 남지 않는다. 실제 수신 판정 카운터는 시작/중단 경계에서 별도로 확인한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | CFX 저전력 전환 | A | SU-ID-CFX-009 | - 출력이 활성인 시험 상태에서 저전력 요청=1을 넣고 종료 경로의 호출 순서를 기록한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: lib_disable_PCM, lib_i2s_disable, disable_DMIC, disable_FIFO_all - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 저전력 완료보다 먼저다. 처리한 저전력 요청은 해제되고 정상 처리 루프가 계속 출력하지 않는다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | CFX 저전력 전환 | A | SU-ID-CFX-009 | - 오디오와 PCM 출력이 활성인 상태에서 저전력 진입 요청 플래그를 1(요청 있음)로 설정한 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - PCM/오디오/I2S/DMIC/FIFO/HEAR 정리가 저전력 완료보다 먼저다. 처리한 저전력 요청은 해제되고 정상 처리 루프가 계속 출력하지 않는다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | 내부기 연결 상태 반영 | D | SU-ID-CFX-010 | - 연결/미연결 상태를 차례로 공유하고 정상 전원 모드 처리 분기를 실행한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: LB_Normal_PowerMode, Normal_PowerMode_isdConnected, Normal_PowerMode_isdDisonnected - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 연결 시 연결 처리, 미연결 시 미연결 처리를 선택한다. 공유 연결 상태와 분기가 일치한다. 단순 플래그 관찰을 RF 연결 성공으로 판정하지 않는다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | 내부기 연결 상태 반영 | D | SU-ID-CFX-010 | - 연결/미연결 상태를 차례로 공유하고 정상 전원 모드 처리 분기를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 연결 시 연결 처리, 미연결 시 미연결 처리를 선택한다. 공유 연결 상태와 분기가 일치한다. 단순 플래그 관찰을 RF 연결 성공으로 판정하지 않는다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | D | SU-ID-CFX-011 | - T=50/C=150, 자극 볼륨=1→4, 오디오 볼륨=1→10, 맵 변경 요청을 각각 별도 적용한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: Normal_PowerMode_event_mapChange, Normal_PowerMode_event_audioParameterCalculation, Normal_PowerMode_event_stimulationVolumeChange, Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 자극 볼륨 변경 시 Cnew는 119→150이고 T=50은 유지한다. 필요한 매핑 계수 계산은 Cnew 계산 이후다. 오디오 볼륨과 자극 볼륨의 변경 요청/완료 상태를 혼동하지 않는다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | T | SU-ID-CFX-011 | - T=50/C=150, 자극 볼륨=1→4, 오디오 볼륨=1→10, 맵 변경 요청을 각각 별도 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 자극 볼륨 변경 시 Cnew는 119→150 이고 T=50 은 유지한다. 필요한 매핑 계수 계산은 Cnew 계산 이후다. 오디오 볼륨과 자극 볼륨의 변경 요청/완료 상태를 혼동하지 않는다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | 공유 맵 데이터 복사 | D | SU-ID-CFX-012 | - 맵의 전극/주파수/자극/날짜 필드에 서로 다른 시험 값을 넣는다. 목적지 날짜는 별도 값으로 고정하고 전체 복사와 날짜 제외 복사를 각각 실행한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: copy_MappingData, copy_MappingData_without_mappingDate - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 전체 복사는 입력의 모든 대상 필드와 같고, 날짜 제외 복사는 나머지 대상 필드를 복사하되 목적지 날짜를 그대로 유지한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | 공유 맵 데이터 복사 | T | SU-ID-CFX-012 | - 맵의 전극/주파수/자극/날짜 필드에 서로 다른 시험 값을 넣는다. 목적지 날짜는 별도 값으로 고정하고 전체 복사와 날짜 제외 복사를 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 전체 복사는 입력의 모든 대상 필드와 같고, 날짜 제외 복사는 나머지 대상 필드를 복사하되 목적지 날짜를 그대로 유지한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | 전면 마이크 선택 | D | SU-ID-CFX-013 | - LEFT와 RIGHT를 차례로 설정한 뒤 조회값과 PCM_LiveStimulation_Mode의 인자 순서를 확인한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_audio_set_front_mic, tdc_audio_get_front_mic - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 조회값은 설정 방향과 같고 LEFT는 DMIC2, RIGHT는 DMIC1의 현재/직전 블록이 지연 입력에 전달되어야 한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | 전면 마이크 선택 | D | SU-ID-CFX-013 | - LEFT와 RIGHT를 차례로 설정한 뒤 조회값과 PCM_LiveStimulation_Mode의 인자 순서를 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회값은 설정 방향과 같고 LEFT는 DMIC2, RIGHT는 DMIC1 의 현재/직전 블록이 지연 입력에 전달되어야 한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 오디오 FIFO 초기화 | D | SU-ID-CFX-014 | - 시험 FIFO 기록에 [1,2,3,4]를 넣고 단일 FIFO 초기화와 전체 초기화를 각각 실행한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: clear_FIFO, clear_FIFO_all - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 지정 FIFO의 리셋/초기화 설정이 적용된다. 단일 초기화는 다른 FIFO를 변경하지 않고 전체 초기화는 설계에서 지정한 모든 FIFO를 초기화한다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 오디오 FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-014 | - 시험 FIFO 기록에 [1,2,3,4]를 넣고 단일 FIFO 초기화와 전체 초기화를 각각 실행하는 조건을 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 지정 FIFO의 리셋/초기화 설정이 적용된다. 단일 초기화는 다른 FIFO를 변경하지 않고 전체 초기화는 설계에서 지정한 모든 FIFO를 초기화한다.
[-] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | I2S 수신 버퍼 관리 | D | SU-ID-CFX-015 | - I2S 블록[i]=100+i(i=0~15), 복사 허용 인터럽트=1, 수신위치0/복사횟수0/복사완료0에서 복사→완료조회→완료해제→출력버퍼초기화를 실행한다. | 설계/코드 차이: 현재 복사 함수에는 복사 완료 플래그 설정문이 없다. 설계서의 완료=1 계약을 판정하고 불일치를 기록한다. 제품 코드는 이번에 수정하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: lib_i2s_copy_data_from_fifo, lib_i2s_clear_data, lib_i2s_is_buffer_copy_done, lib_i2s_clear_buffer_copy_done - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 수신 위치0의16표본은100~115이고 복사 뒤 입력 위치1/복사횟수1/인터럽트0이다. 상세 설계서의 계약에 따라 복사 완료 조회는1, 해제 후0이어야 한다. clear_data는출력 버퍼16개를0으로 만든다. 완료 플래그를 시험에서 대신1로 넣어 통과시키지 않는다.
[+] | CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | I2S 수신 버퍼 관리 | T | SU-ID-CFX-015 | - I2S 입력 16표본을 100+i(i=0~15)로 설정한다. FIFO 수신 처리 허용 플래그는 1(처리 가능), 수신 버퍼 위치와 복사 횟수는 0으로 설정한다. - 버퍼 복사 완료 플래그는 0(미완료)에서 시작하고 복사, 완료 조회, 완료 해제, 출력 버퍼 초기화를 차례로 실행한다. | 현재 복사 코드에는 복사 완료 플래그를 1로 설정하는 처리가 없다. 상세 설계의 완료 조건과 비교하여 불일치를 기록한다. 시험에서 완료 플래그를 대신 설정하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 첫 수신 위치의 16표본은 100~115, 복사 후 수신 위치와 복사 횟수는 각각 1이다. 처리한 FIFO 수신 허용 플래그는 0으로 해제된다. - 버퍼 복사 완료 조회는 복사 후 1(완료), 완료 해제 후 0(미완료)이어야 한다. 출력 버퍼 초기화 후 16표본은 모두 0이다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 단일 및 두 입력 혼합 | D | SU-ID-CFX-016 | - 단일 입력 16개를 모두 320으로 설정한다. 두 입력은 각각 320과 -64로 설정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_audio_mix_1_buffer, tdc_audio_mix_2_buffers - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 단일 출력은 모두 10이다. 두 입력 단순 혼합의 출력은 모두 8이다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 단일 및 두 입력 혼합 | T | SU-ID-CFX-016 | - 단일 입력 16 개를 모두 320 으로 설정한다. 두 입력은 각각 320 과 -64 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 단일 출력은 모두 10 이다. 두 입력 단순 혼합의 출력은 모두 8 이다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 두 마이크 지연 합산 빔포밍 | D | SU-ID-CFX-017 | - 기준 블록=0, 지연 현재 블록[i]=64*i(i=0~15), 지연 직전 블록[0]=2048로 설정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_audio_mix_2_buffers_for_beamforming - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 출력[0~14]는 1,2,...,15이고 출력[15]는 32이다. 좌/우 선택에서 지연 마이크 인자가 맞게 바뀌어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 두 마이크 지연 합산 빔포밍 | T | SU-ID-CFX-017 | - 기준 블록=0, 지연 현재 블록[i]=64*i(i=0~15), 지연 직전 블록[0]=2048 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 출력[0~14]는 1,2,...,15 이고 출력[15]는 32 이다. 좌/우 선택에서 지연 마이크 인자가 맞게 바뀌어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | 입력별 게인 혼합 | D | SU-ID-CFX-018 | - 두 입력을 각각 320으로 고정하고 두 게인을 65536(1.0)으로 설정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_audio_gain_lookup_q8_16, tdc_audio_mix_2_buffers_with_gain - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 16개 출력 모두 20이어야 한다. 1.0 게인에서는 단순 두 입력 합산과 같으며 평균 결과인 10과 구분되어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | 입력별 게인 혼합 | T | SU-ID-CFX-018 | - 두 입력을 각각 320 으로 고정하고 두 게인을 65536(1.0)으로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 16 개 출력 모두 20 이어야 한다. 1.0 게인에서는 단순 두 입력 합산과 같으며 평균 결과인 10 과 구분되어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | I2S 시작과 중단의 완만한 전환 | D | SU-ID-CFX-019 | - 16표본=65536인 새 블록을 매 단계 준비한다. 완만한 전환 단계 수=4로 고정하여 fade-in/out 첫/마지막 단계와 종료 다음 호출을 시험한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: I2S_get_buffer_with_fade_in_process, I2S_get_buffer_with_fade_out_process - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 출력[15-i]는 해당 Q8.16 계수와 같다. fade-in 첫 단계 [0,1023,2047,...,15359], 마지막 [49151,50175,...,63487,65536]이다. fade-out 첫 단계 [65536,63487,...,50175,49151], 마지막 [15359,14335,...,1023,0]이다. fade-out 종료 다음 호출은 16개 모두 0이다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | I2S 시작과 중단의 완만한 전환 | T | SU-ID-CFX-019 | - 매 단계에서 16표본이 모두 65536인 새 입력 블록을 준비한다. 완만한 전환의 단계 수를 4로 설정한다. 시작(fade-in)과 중단(fade-out)의 첫 단계, 마지막 단계 및 종료 다음 호출을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 출력[15-i]는 해당 Q8.16 계수와 같다. fade-in 첫 단계 [0,1023,2047,...,15359], 마지막 [49151,50175,...,63487,65536]이다. fade-out 첫 단계 [65536,63487,...,50175,49151], 마지막 [15359,14335,...,1023,0]이다. fade-out 종료 다음 호출은 16 개 모두 0 이다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 신호처리 출력 관찰 | D | SU-ID-CFX-020 | - AGC 출력[i]=i(i=0~15)를 넣어 FIFO 기록을 확인한다. 별도로[-131073,-131072,0,131071,131072,나머지0]을 적용한다. 청취는1000Hz 표본과0표본을 각각OD로 보낸다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: lib_loopback_AGC_out - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. - OD 순음/무음 청취는 별도 확인으로 기록한다. | - 첫 시험의 출력[i]=64*i로[0,64,...,960]이다. 포화 시험 앞5개는[-8388608,-8388608,0,8388544,8388607], 나머지0이다. 원본은불변이다. 순음/무음 청취를 구분하되 전류나 절대 이득을 청취로 판정하지 않는다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 신호처리 출력 관찰 | T | SU-ID-CFX-020 | - AGC 출력 16표본을 i(i=0~15)로 설정한다. 포화 시험에서는 [-131073,-131072,0,131071,131072,나머지 0]을 별도로 입력한다. OD 청취는 1000Hz 순음과 무음을 각각 입력하여 보조 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 첫 시험의 FIFO 출력은 [0,64,...,960]이다. 포화 시험의 앞 5개 출력은 [-8388608,-8388608,0,8388544,8388607], 나머지는 0이다. 원래 AGC 출력 배열은 바뀌지 않는다. - OD 청취에서는 순음과 무음이 구분되어야 한다. 청취 결과로 전류값이나 정확한 이득을 판정하지 않는다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | 신호처리 경로 선택 | D | SU-ID-CFX-021 | - I2S/매핑/크래들/활성 마이크/방향 조건을 차례로 고정한다. 각 경로 호출 시 게인과 입력 버퍼 인자를 기록한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: 신호처리 경로 선택의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - I2S+매핑은 unity/unity, 일반 I2S는 I2S unity/마이크 Gain A, 크래들은 Gain A/B를 적용한다. 비I2S는 SINGLE 단일 입력 또는 DUAL 방향별 빔포밍이다. 조건별 입력 경로를 중복 실행하지 않는다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | 신호처리 경로 선택 | A | SU-ID-CFX-021 | - I2S 수신 여부, 매핑 연결 여부, 크래들 입력 여부, 활성 마이크 수 및 좌/우 빔 방향을 각각 구분하여 입력 경로 선택 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 매핑 연결 중 I2S 수신은 두 입력에 게인 1.0을 적용한다. 일반 I2S 수신은 I2S에 게인 1.0, 마이크에 Gain A를 적용한다. 크래들 입력은 Gain A/B를 적용한다. - I2S 미수신에서는 마이크 한 개이면 단일 입력, 두 개이면 선택 방향의 빔포밍 경로를 사용한다. 해당 조건의 경로만 실행한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | AGC 입력 크기 읽기와 공유 | D | SU-ID-CFX-022 | - HEAR 최대값을 0과 100으로 차례로 고정하고 audio_agc를 호출한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: audio_agc - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 공유 maxAudioInput은 각각 0,100이다. 로그 계산 입력은 각각 1,100으로 제한되어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | AGC 입력 크기 읽기와 공유 | T | SU-ID-CFX-022 | - HEAR 최대값을 0 과 100 으로 차례로 고정하고 audio_agc를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 공유 maxAudioInput은 각각 0,100 이다. 로그 계산 입력은 각각 1,100 으로 제한되어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | AGC 목표 이득 계산 | D | SU-ID-CFX-023 | - 볼륨 인덱스0/9, 이전 이득0을 독립 초기화한다. 로그 변환 직후d=[-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351](Q8.16)을 각각 고정하고 시간 변화 적용 전 목표g를 기록한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: calculate_agc_gain - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 입력 순서의 목표g는 볼륨1=[-16,0,0,0,0,51], 볼륨10=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]다. 첫 값은잡음, 끝 값은감쇠, 나머지는증폭 영역이다. 목표g와 시간 변화 후 반환 이득을 혼동하지 않는다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | AGC 목표 이득 계산 | T | SU-ID-CFX-023 | - 오디오 볼륨 1과 10(내부 인덱스 0과 9)을 각각 설정하고 이전 이득은 0으로 초기화한다. - 로그 변환 직후 입력 d를 [-7700297,-7700296,-7700295,-6209353,-6209352,-6209351](Q8.16)로 차례로 고정하여 시간 변화 적용 전 목표 이득 g를 기록한다. - 별도 SDK 경로: 입력=[1,8,128,4096,65536,262143], 볼륨 1/10. 이전 이득=0, 어택=62259/상보=3276, 릴리즈=655/상보=64880(Q8.16)으로 매 조건을 초기화한다. 로그/거듭제곱 결과 고정은 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - SDK 경로의 목표 이득/평활 이득/선형 이득과 사전 하한/상한을 RTT로 보존한다. 실제값과 허용 구간을 먼저 읽고, 구간 판정 결과를 별도로 비교한다. | - 입력 순서의 목표g는 볼륨 1=[-16,0,0,0,0,51], 볼륨 10=[973232,973249,973249,973249,973249,973249]다. 첫 값은잡음, 끝 값은감쇠, 나머지는 증폭 영역이다. 목표g와 시간 변화 후 반환 이득을 혼동하지 않는다. - SDK 경로 허용 구간. 각 줄은 볼륨/입력: 목표(Q8.16), 평활(Q8.16), 선형(Q12.12) 순서다. 1/1: -585600~-585584, -556319~-556304, 579~581 1/8: 0, 0, 4095~4097 1/128: 0, 0, 4095~4097 1/4096: -77783~-77780, -73894~-73891, 3158~3160 1/65536: -288950~-288946, -274502~-274498, 1560~1562 1/262143: -394533~-394529, -374806~-374802, 1096~1098 10/1: 387648~387664, 3874, 4151~4153 10/8: 973249, 9727, 4237~4239 10/128: 973249, 9727, 4237~4239 10/4096: 703437~703449, 7030, 4197~4199 10/65536: -28571~-28559, -27143~-27131, 3722~3724 10/262143: -394575~-394563, -374846~-374834, 1096~1098 - SDK Log2/Exp2 정밀도, 변환 상수 오차 및 정수 절삭을 포함해 실행 전에 산출한 구간이다. 관측값에 맞추어 구간을 늘리지 않는다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | AGC 이득의 시간 변화 | D | SU-ID-CFX-024 | - 직전=0/목표=65536, 직전=65536/목표=0을 각각 독립 초기 상태로 시험한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: audio_agc_attack_release - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 새 이득은 각각 655와 3276이어야 한다. 동일 상태를 연속 사용한 경우 이전 결과가 다음 계산에 반영되어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | AGC 이득의 시간 변화 | T | SU-ID-CFX-024 | - 직전=0/목표=65536, 직전=65536/목표=0 을 각각 서로 독립된 초기 상태로 시험한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 새 이득은 각각 655 와 3276 이어야 한다. 동일 상태를 연속 사용한 경우 이전 결과가 다음 계산에 반영되어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | AGC 표본 이득 적용 | D | SU-ID-CFX-025 | - 입력=[-10,0,10,8388607,-8388608, 나머지 0], 이득=4096 및 8192를 각각 적용한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: apply_agc_gain - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 4096은 입력과 같다. 8192는 앞 다섯 값이 [-20,0,20,8388607,-8388608]이고 나머지는 0이다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | AGC 표본 이득 적용 | T | SU-ID-CFX-025 | - 입력=[-10,0,10,8388607,-8388608, 나머지 0], 이득=4096 및 8192 를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 4096 은 입력과 같다. 8192 는 앞 다섯 값이 [-20,0,20,8388607,-8388608]이고 나머지는 0 이다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 주파수 분석 입력 갱신 | D | SU-ID-CFX-026 | - AGC 출력[i]=i(i=0~15)를 설정하고 FIFO 쓰기를 관찰한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: update_FFT_inputData - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 쓰기 순서는 15,14,...,0이다. 한 번 호출에서 정확히 16표본이 기록되어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 주파수 분석 입력 갱신 | T | SU-ID-CFX-026 | - AGC 출력[i]=i(i=0~15)를 설정하고 FIFO 쓰기를 관찰한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 쓰기 순서는 15,14,...,0 이다. 한 번 호출에서 정확히 16 표본이 기록되어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | FFT 대역 인덱스 읽기 | D | SU-ID-CFX-027 | - 인덱스[bin]=bin%32(bin=0~255)로 구성한다. 맵 대역 수와 분석 대역 수가 동일/상이한 조건에서 호출한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: read_FFT_PassBin_index - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 동일하면 256개 인덱스가 모두 입력과 같다. 상이하면 기존 배열 256개가 유지된다. -1과 0~31 외 인덱스는 정상 입력에 사용하지 않는다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | FFT 대역 인덱스 읽기 | T | SU-ID-CFX-027 | - 인덱스[bin]=bin%32(bin=0~255)로 구성한다. 맵 대역 수와 분석 대역 수가 동일/상이한 조건에서 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 동일하면 256 개 인덱스가 모두 입력과 같다. 상이하면 기존 배열 256 개가 유지된다. -1 과 0~31 외 인덱스는 정상 입력에 사용하지 않는다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 대역별 대표값 및 크기 보상 | D | SU-ID-CFX-028 | - 처음 네 bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 크기=0/대역=-1로 설정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: find_freq_rep_value - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 대역 대표값[0,1]=[80,48], 보상값[0,1]=[5,3]이다. 나머지 30대역은 0이다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 대역별 대표값 및 크기 보상 | T | SU-ID-CFX-028 | - 처음 네 bin 크기=[16,80,48,4096], 대역=[0,0,1,-1], 나머지 크기=0/대역=-1 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 대역 대표값[0,1]=[80,48], 보상값[0,1]=[5,3]이다. 나머지 30 대역은 0 이다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | CM3 계산 T/C 값 수신 | D | SU-ID-CFX-029 | - 공유 T[i]=i, C[i]=200+i(i=0~31)를 넣고 수신 함수를 실행한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: read_C_T_Level_fromCM3 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 32개 T와 C가 입력 배열과 정확히 같고 채널 순서가 유지되어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | CM3 계산 T/C 값 수신 | T | SU-ID-CFX-029 | - 공유 T[i]=i, C[i]=200+i(i=0~31)를 넣고 수신 함수를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 32 개 T와 C가 입력 배열과 정확히 같고 채널 순서가 유지되어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 | D | SU-ID-CFX-030 | - 모든 채널의 T=50, C=150을 설정하고 자극 볼륨 1,2,3,4를 각각 적용한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: calculate_newStimulation_maxLevel - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 정수 절삭을 포함한 Cnew는 각각 119,129,139,150이다. T는 50으로 유지한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 | T | SU-ID-CFX-030 | - 모든 채널의 T=50, C=150 을 설정하고 자극 볼륨 1,2,3,4 를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 정수 절삭을 포함한 Cnew는 각각 119,129,139,150 이다. T는 50 으로 유지한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 비선형 매핑 계수 계산 | D | SU-ID-CFX-031 | - T=50/Cnew=150, xmin^p=65536/xmax^p=131072(Q8.16)로 계수 입력을 고정한다. 별도로 p=1에서 x=1/2에 대한 거듭제곱 경로를 분석한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: calculate_logaritmMapping_coeff, calculate_logaritmMapping_coeff_with_audioVolume, calculate_x_power_p - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 계수 A=25600, B=-12800(Q16.8)이다. xmin/xmax 대입 시 각각 50/150으로 복원된다. p=1의 수학 기대값은 x다. 거듭제곱의 근사 정밀도는 라이브러리 사양으로 검토하고 계수 정수 비교와 구분한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 비선형 매핑 계수 계산 | T | SU-ID-CFX-031 | - T=50/Cnew=150, xmin^p=65536/xmax^p=131072(Q8.16)로 계수 입력을 고정한다. 별도로 p=1 에서 x=1/2 에 대한 거듭제곱 경로를 분석한다. - 별도 SDK 경로: 채널 i=0~31에서 T=50+(i%4), C=150+(i%4), xMin=16, xMax=4096, p=1258291(Q1.23), 정규화 계수=5163793(Q8.16). 중간 거듭제곱 입력 고정을 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 실제 SDK 거듭제곱/나눗셈으로 계산한 32채널 A/B와 각 하한/상한을 보존한다. | - 계수 A=25600, B=-12800(Q16.8)이다. xmin/xmax 대입 시 각각 50/150 으로 복원된다. p=1 의 수학 기대값은 x다. 거듭제곱의 근사 정밀도는 라이브러리 사양으로 검토하고 계수 정수 비교와 구분한다. - SDK 경로의 A 허용 구간은 전 채널 13016~13019(Q16.8). i%4=0/1/2/3일 때 B 허용 구간은 각각 -6935~-6923 / -6679~-6667 / -6423~-6411 / -6167~-6155(Q16.8)다. 각 채널을 개별 비교하며 한 채널의 결과를 복제하지 않는다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 비선형 매핑과 T 이하 묵음 | D | SU-ID-CFX-032 | - T=50, Cnew=150, 오프셋=0, 알림 꺼짐에서 제한 직전 y=[40,50,100,160]을 고정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: 비선형 매핑과 T 이하 묵음의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 모드 1 출력=[0,50,100,150], 모드 2 출력=[50,50,100,150]이다. 공유 관찰값은 알림 덮어쓰기 전 계산값을 저장한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 비선형 매핑과 T 이하 묵음 | T | SU-ID-CFX-032 | - 디지털 T 레벨은 50, 변경 후 C 레벨은 150, 오프셋은 0으로 설정하고 자극 알림을 끈다. 상하한 제한 직전 계산값 y를 [40,50,100,160]으로 각각 고정한다. - 별도 SDK 경로: 채널 i=0~31에 [0,1,8,64,512,4096,16384,262143][i%8]을 넣는다. xMin=16/xMax=4096, p=1258291(Q1.23), 정규화 계수=5163793(Q8.16), T=50/C=150으로 실제 계수를 계산한다. 묵음 모드 1/2를 각각 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 실제 SDK 경로의 PCM 크기와 알림 처리 전 공유값을 32채널 각각 비교한다. 원본 계산값/하한/상한도 별도 RTT로 보존한다. | - 모드 1 출력=[0,50,100,150], 모드 2 출력=[50,50,100,150]이다. 공유 관찰값은 알림 덮어쓰기 전 계산값을 저장한다. - 위 SDK 입력 순서에서 모드 1은 [0,0,0,67,102,149~150,150,150], 모드 2는 [50,50,50,67,102,149~150,150,150]다. 8개 입력을 4번 반복하며 PCM/공유값이 각각 이 구간 안에 있어야 한다. 4096의 한 코드 여유는 SDK 근사/정수 절삭을 포함한 사전 계산이다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | CIS 전략과 전략 선택 | D | SU-ID-CFX-033 | - CIS 전략, 전극 수32, 대역i의 전극=i+1, CIS 대역순서[i]=i+1, 크기100, 묵음꺼짐, 채널당2프레임, 1ms12채널, 시작인덱스0을 고정한다. NofM으로 전환할 때 선택 경로를 기록한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: stimulationStrategy, stimulationStrategy_CIS - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 전극 맵으로 해석한 CIS 패킷의 전극 인덱스는0~31순이며 각크기는100이다. 전송은0~11,12~23,24~31 다음0~3순으로12개씩 이어간다. CIS/NofM 중 선택한 전략만 실행한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | CIS 전략과 전략 선택 | T | SU-ID-CFX-033 | - CIS 전략, 전극 수 32, 대역i의 전극=i+1, CIS 대역순서[i]=i+1, 크기 100, 묵음꺼짐, 채널당 2 프레임, 1ms12 채널, 시작인덱스 0 을 고정한다. NofM으로 전환할 때 선택 경로를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 전극 맵으로 해석한 CIS 패킷의 전극 인덱스는 0~31 순이며 각크기는 100 이다. 전송은 0~11,12~23,24~31 다음 0~3 순으로 12 개씩 이어간다. CIS/NofM 중 선택한 전략만 실행한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | NofM 대역 선택 | D | SU-ID-CFX-034 | - 32대역 크기를 모두 100으로 설정한다. 다음 시험은 크기[i]=i로 설정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: stimulationStrategy_NofM, stimulationStrategy_NofM_Init_Buffers, stimulationStrategy_NofM_Peak_Pick - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 동률 시험은 인덱스 0~15, 증가 시험은 인덱스 16~31이 각각 오름차순으로 선택되어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | NofM 대역 선택 | T | SU-ID-CFX-034 | - 32 대역 크기를 모두 100 으로 설정한다. 다음 시험은 크기[i]=i로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 동률 시험은 인덱스 0~15, 증가 시험은 인덱스 16~31 이 각각 오름차순으로 선택되어야 한다.
[-] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | NofM 선택 대역 교차 배치 | D | SU-ID-CFX-035 | - 선택 배열을 [0,1,...,15]로 설정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: stimulationStrategy_NofM_Interleaving - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 출력은 [0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]이어야 한다.
[+] | CFX | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | NofM 선택 대역 교차 배치 | T | SU-ID-CFX-035 | - 선택 배열을 [0,1,...,15]로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 출력은 [0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15]이어야 한다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 자극 패킷 헤더 구성 | D | SU-ID-CFX-036 | - 헤더 필드를 모두 0인 조건과 각 필드를 하나씩 1로 바꾸는 조건을 준비한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: prepare_pcmStimulationPacketHeader - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 0 조건은 해당 헤더 필드가 0이다. 단일 필드 변경은 정의된 비트 위치만 변경하며 다른 필드를 덮어쓰지 않는다. 전극/크기 인코딩과 헤더를 혼동하지 않는다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 자극 패킷 헤더 구성 | T | SU-ID-CFX-036 | 4대역 CIS 순서=[1,2,3,4], 배정 전극=[1,2,17,32], 물리 전극 표 map[i]=i, Amplitude=[0,1,127,255], T 미만 묵음 꺼짐으로 설정한다. 첫 펄스 위상=0/1을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 위상 0의 헤더=0x40000, 패킷=[0x40000,0x40404,0x441FC,0x47FFC], 위상 1의 헤더=0x48000, 패킷=[0x48000,0x48404,0x4C1FC,0x4FFFC]다. 완성 단어의 비트 19~16=4, 15=위상, 14~10=물리 전극 인덱스, 9~2=Amplitude, 1~0=0을 각각 비교한다. 고정 헤더 비트를 가변 입력으로 가정하지 않는다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | NofM 패킷 구성과 분할 출력 | D | SU-ID-CFX-037 | - 교차 배열=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15], 직전 마지막=15 또는 0, 프레임 수=3, 1ms 전송 수=8, 전송 인덱스=0, 묵음 꺼짐으로 고정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: stimulationStrategy_NofM_Packet, stimulationStrategy_NofM_PCM_Write - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 직전=15이면 원래 순서이고 새 마지막=15다. 직전=0이면 [15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]이고 새 마지막=7이다. 두 1ms 출력으로 각 순서가 8개씩 전송되고 24프레임 중 자극 사이 2프레임은 NOP다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | NofM 패킷 구성과 분할 출력 | T | SU-ID-CFX-037 | 교차 대역 순서=[0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7,15], 배정 전극=32-i, 물리 전극 표 map[j]=(7*j)%32, 대역 i의 Amplitude=[0,1,127,255][i%4]로 설정한다. 묵음 꺼짐, 프레임 간격=3, 블록당 자극=8, 전송 인덱스=0. (위상,직전 마지막)=(0,15)/(1,0)을 각각 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 직전 마지막=15는 원래 순서/새 마지막=15, 직전 마지막=0은 [15,0,8,1,9,2,10,3,11,4,12,5,13,6,14,7]/새 마지막=7이다. 각 대역 i의 패킷 W=0x40000¦(위상<<15)¦(map[31-i]<<10)¦(Amplitude[i]<<2)다. 두 블록은 앞/뒤 8개를 각각 3프레임 간격으로 내보내고 사이 2프레임은 NOP(0x25555)다. 전송 인덱스는 8 다음 0이며 전극/크기/위상/순서를 개별 비교한다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | PCM 모드 분기와 프리앰블 | D | SU-ID-CFX-038 | - 초기 모드와 다음 모드를 PREAMBLE/LIVE/SPECIFIC/NOP/FILL_ZERO 지원 모드로 각각 지정한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: pcmDataOut, fn_PcmBitStream_Mode_Preamble - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 요청 모드의 함수만 호출한다. 프리앰블은 정의된 프레임/횟수 뒤 다음 모드로 전환하며 데이터 프레임과 섞이지 않는다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | PCM 모드 분기와 프리앰블 | A | SU-ID-CFX-038 | - 초기 모드와 다음 모드를 PREAMBLE/LIVE/SPECIFIC/NOP/FILL_ZERO 지원 모드로 각각 지정한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 요청 모드의 함수만 호출한다. 프리앰블은 정의된 프레임/횟수 뒤 다음 모드로 전환하며 데이터 프레임과 섞이지 않는다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 실시간 자극 데이터 생성 | D | SU-ID-CFX-039 | - 16표본 블록, HEAR 완료=0/1, 유효 CIS/NofM 계산 자료를 독립 준비하고 실시간 경로를 실행한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: fn_PcmBitStream_Mode_LiveStimulation - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 완료 전 HEAR 결과를 사용하지 않고 완료 뒤 AGC/FFT/대역값/매핑/선택 전략 순서로 진행한다. 생성한 PCM 버퍼는 해당 전략의 별도 시험 기대값과 같다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 실시간 자극 데이터 생성 | A | SU-ID-CFX-039 | - 16표본 오디오 블록과 CIS/NofM 처리 자료를 준비한다. HEAR 연산 완료 플래그를 0(미완료)과 1(완료)로 나누어 결과 사용 순서를 코드에서 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - HEAR 연산 완료 전에는 연산 결과를 사용하지 않는다. 완료 후 AGC, FFT, 대역 대표값, 매핑 및 선택한 자극 전략 순서로 처리한다. 패킷 생성 함수와 전달 인자는 해당 전략의 설계 조건과 같아야 한다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 지정 명령 PCM 출력 | D | SU-ID-CFX-040 | - 명령 프레임 [0x11,0x22,0x33]과 전송 길이=3을 준비한다. 버퍼 사용 중과 완료 뒤 요청 상태를 기록한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: fn_PcmBitStream_Mode_SepcificCommand - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 세 프레임이 입력 순서로 기록된다. 사용 중 새 버퍼를 덮어쓰지 않고 완료 상태 처리 뒤 다음 명령을 허용한다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 지정 명령 PCM 출력 | T | SU-ID-CFX-040 | 24프레임 버퍼의 앞 3칸을 [0x11,0x22,0x33], 나머지 21칸을 NOP(0x25555)로 준비한다. 별도로 i=0~23에 0x50080+513*i를 넣어 모든 단어를 구분한다. 초기 읽기 인덱스=17, 읽기 중 플래그=0, 요청 모드=SpecificCommand, 다음 모드=NopStandby다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 두 조건 모두 24프레임이 입력 순서대로 전달된다. 쓰기 순간 읽기 중 플래그=1, 인덱스=[17,0,1,...,22]이며 완료 후 인덱스=23/플래그=0/모드=NopStandby다. 입력 버퍼는 바뀌지 않는다. 유효 데이터 3개와 전송 길이 24를 구분하며 송신 중 버퍼를 호출자가 변경하지 않는다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | PCM 대기와 초기화 | D | SU-ID-CFX-041 | - NOP 대기, 역방향 통신 NOP, FILL_ZERO, PCM 리셋을 각각 실행한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: fn_PcmBitStream_Mode_NopStandby, fn_PcmBitStream_Mode_NopBacktel, fn_PcmBitStream_Mode_FillZero, fn_reset_PCM - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 대기/역방향 통신은 해당 NOP 패턴을 사용한다. FILL_ZERO는 지정 출력이 0이다. 리셋은 FIFO/모드 초기화 경로를 실행하며 네 동작을 혼동하지 않는다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | PCM 대기와 초기화 | A | SU-ID-CFX-041 | - NOP 대기, 역방향 통신 NOP, FILL_ZERO, PCM 리셋을 각각 실행하는 조건을 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 대기/역방향 통신은 해당 NOP 패턴을 사용한다. FILL_ZERO는 지정 출력이 0 이다. 리셋은 FIFO/모드 초기화 경로를 실행하며 네 동작을 혼동하지 않는다.
[-] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | D | SU-ID-CFX-042 | - 역방향 통신 요청=1에서 시작/채널 전송/종료 단계와 완료 전후를 기록한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: Enable_backtelCircuit, backtelPcmOut, frame_1_perChannel, Disable_backtelCircuit, shareConnectionCheckFired_DiableBacktel, LB_increaseCounter - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 설계된 프레임 수와 채널별 전송을 완료한 후 완료 플래그를 설정하고 통신 회로를 정리한다. 완료 플래그는 송신 완료이며 수신 연결 성공과 구분한다.
[+] | CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | A | SU-ID-CFX-042 | - 내부기 역방향 통신 요청 플래그를 1(요청 있음)로 설정한 조건에서 시작, 채널별 전송, 종료 및 송신 완료 상태의 처리 순서를 코드에서 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 설계된 프레임 수와 채널별 전송을 완료한 후 완료 플래그를 설정하고 통신 회로를 정리한다. 완료 플래그는 송신 완료이며 수신 연결 성공과 구분한다.
[-] | HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-1 | 오디오 절대값 최대값 연산 | D | SU-ID-HEAR-001 | - 입력=[0,-32,17,-100,99, 나머지 0]으로 고정하고 CMD 0을 호출한다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: 오디오 절대값 최대값 연산의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - vAbsolute 직후에는 [0,32,17,100,99, 나머지 0]이다. 체인 완료 후에는 첫 칸이 최대값 100으로 바뀌어 [100,32,17,100,99, 나머지 0]이고 완료 이벤트는 0이다.
[+] | HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-1 | 오디오 절대값 최대값 연산 | T | SU-ID-HEAR-001 | - 입력=[0,-32,17,-100,99, 나머지 0]으로 고정하고 CMD 0 을 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | 중간 vAbsolute 배열은 함수체인 순서와 절대값 수식으로 분석한다. 실제 CMD 0/Event 0 완료 후 배열과 최대값을 별도 저장하여 RTT로 비교한다. 완료 후 배열을 중간 시점의 실측으로 쓰지 않는다. | - vAbsolute 직후에는 [0,32,17,100,99, 나머지 0]이다. 체인 완료 후에는 첫 칸이 최대값 100 으로 바뀌어 [100,32,17,100,99, 나머지 0]이고 완료 이벤트는 0 이다.
[-] | HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-2 | 창 적용 FFT와 크기 연산 | D | SU-ID-HEAR-002 | - 정상 512점 Hanning 창에서 입력을 (1) 전부 0, (2) x[n]=round(65536*sin(2*pi*32*n/512)), (3) 같은 식의 32를 64로 변경한 벡터로 각각 고정한다. n=0~511, 매 시험마다 FIFO 전체를 새 벡터로 채운다. | 시험 입력 주입/스냅샷 경로를 준비한다. 처리 중 버퍼 덮어쓰기를 막고 ISR에서 긴 RTT 로그를 출력하지 않는다. | - 시험 입력을 고정하고 대상 처리를 1회 실행한다. 완료 뒤 입력/출력 배열, 상태와 이벤트를 별도 버퍼에 복사하여 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: 창 적용 FFT와 크기 연산의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - (1) FFT/vMag는 전부 0이다. (2) vMag 최댓값은 bin 32(1000Hz), (3)은 bin 64(2000Hz)에 있고 크기는 0보다 크다. 모두 완료 이벤트 1이 발생해야 한다. 대역 최대값/크기 축소는 CFX 별도 벡터로 판정한다.
[+] | HEAR | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-2 | 창 적용 FFT와 크기 연산 | T | SU-ID-HEAR-002 | 512점 Hanning 창, n=0~511. 표본 배열 P=[0,25080,46341,60547,65536,60547,46341,25080,0,-25080,-46341,-60547,-65536,-60547,-46341,-25080]. 입력은 (1)0, (2)P[n%16], (3)P[(2*n)%16], (4)32768, (5)짝수 n은32768/홀수 n은-32768이다. 매 조건 FIFO 전부를 다시 채운다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. CFX/HEAR 결과는 별도 버퍼에 보존한 뒤 CM3 RTT로 읽고 ISR에서 긴 로그를 출력하지 않는다. | 실제 CMD1/Event1 완료 후 FFT 512단어, vMag 256단어, BFP 블록 지수 E를 보존한다. HEAR 기대값 시트의 사전 DFT 값과 비교하며 FFT 실수/허수는 bin [0,1,31,32,33,63,64,65,255], vMag는 256개 전부를 판정한다. 원본 배열도 RTT로 남긴다. | 입력 1은 FFT/vMag 전부 정확히 0이다. 나머지는 FFT 원시값*2^E, vMag 원시값*2^(E+1)을 사전 DFT 기준과 비교한다(E=0~13). FFT 성분 허용 오차=64+ceil(¦기준¦/1000), vMag=64+ceil(기준/100) 정수 단위다. 첫 FFT 단어/둘째 단어는 DC/Nyquist가 들어가며 vMag[0]은 이 두 값의 제곱합 제곱근이다. 입력 2/3의 최대 bin은 32/64, 4/5는 0이다. 완료 이벤트는 1이다. 이 오차는 사전 설정한 기술 검토 기준이며 SDK 제조사 보장값이 아니다. 실기 확인 전 전체 합격으로 확정하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | CM3 주변장치 초기화 | A | SU-ID-CM3-001 | - 초기 주변장치 상태에서 Initialize와 I2C/SPI/DMA 설정 순서를 분석한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: Initialize, init_I2c, init_cm3_SPI, ci_SPI_enable_DMA - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 보드 정의의 인터페이스/인터럽트/DMA 설정을 적용하고 사용 전에 초기화한다. CFX 실행 허가와 주변장치 준비 순서를 혼동하지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | CM3 주변장치 초기화 | A | SU-ID-CM3-001 | - 초기 주변장치 상태에서 Initialize와 I2C/SPI/DMA 설정 순서를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 보드 정의의 인터페이스/인터럽트/DMA 설정을 적용하고 사용 전에 초기화한다. CFX 실행 허가와 주변장치 준비 순서를 혼동하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 터치 센서 초기화 | D | SU-ID-CM3-002 | - 센서 초기화 시작, 설정 단계, 완료/읽기 실패 조건을 준비하여 단계 상태를 기록한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_touch_iqs323_mclr, tdc_touch_init_begin, tdc_touch_iqs323_apply_settings, public_touch_settings - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 리셋 및 설정 적용 뒤 준비 완료가 된다. 초기화 중 읽기 실패를 정상 터치로 처리하지 않고 중복 초기화를 반복 실행하지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 터치 센서 초기화 | D | SU-ID-CM3-002 | - 센서 초기화 시작, 설정 단계, 완료/읽기 실패 조건을 준비하여 단계 상태를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 리셋 및 설정 적용 뒤 준비 완료가 된다. 초기화 중 읽기 실패를 정상 터치로 처리하지 않고 중복 초기화를 반복 실행하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | QCC 제어 핀 초기화 | D | SU-ID-CM3-003 | - snd_qcc_init 후 두 출력 핀의 초기값을 관찰한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: ResetNRF, snd_qcc_init - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - QCC_CTRL과 ISD_CHECK가 모두 Low여야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | QCC 제어 핀 초기화 | A | SU-ID-CM3-003 | - snd_qcc_init 후 두 출력 핀의 초기값을 관찰한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - QCC_CTRL과 ISD_CHECK가 모두 Low여야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | D | SU-ID-CM3-004 | - 공유 영역 미준비/준비 완료에서 반복 실행 허가를 각각 금지/허용하고 CFX 측 조회값을 기록한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: cm3MemorySetupCompleted, enable_iteration, disable_iteration - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 미준비에는 허가=0, 준비 완료 뒤 허가=1이다. 금지 호출 뒤 다시 0이며 주소 설정보다 허가가 앞서지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | D | SU-ID-CM3-004 | - 공유 메모리 주소와 자료가 준비되지 않은 상태에서는 CFX 실행 허용 플래그(is_enabled_CFX_iteration)를 0(금지)으로 둔다. 준비가 끝난 상태에서는 1(허용)로 설정하고 CFX의 조회 결과를 RTT로 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 공유 자료 준비 전에는 실행 허용 플래그가 0이다. 준비 완료 후에는 1이며, 실행 금지 요청 후 다시 0이다. 공유 주소와 자료를 설정하기 전에 실행을 허용하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 정상 반복 처리 | D | SU-ID-CM3-005 | - tick 1회를 입력하고 각 반복 처리 함수의 호출 수/순서를 기록한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: func_normal, disable_iteration - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 해당 tick에서 시스템 제어→맵 반영→내부기 처리→통신 처리가 설계 순서로 호출된다. 반복 금지 조건에는 정상 처리를 시작하지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 정상 반복 처리 | A | SU-ID-CM3-005 | - tick 1 회를 입력하고 각 반복 처리 함수의 호출 수/순서를 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 해당 tick에서 시스템 제어→맵 반영→내부기 처리→통신 처리가 설계 순서로 호출된다. 반복 금지 조건에는 정상 처리를 시작하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 시스템 상태 및 맵 변경 공유 | D | SU-ID-CM3-006 | - 공유 맵=1, 요청 맵=1/2를 독립 준비한다. 시스템 상태에 구분 가능한 플래그를 설정한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: update_CM3Status_toCFX, update_mapNum - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 동일 맵은 불필요한 변경 요청을 만들지 않고 변경 맵은 새 번호/요청을 반영한다. 시스템 공유 플래그는 입력값과 같다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 시스템 상태 및 맵 변경 공유 | D | SU-ID-CM3-006 | - 공유 맵=1, 요청 맵=1/2 를 독립 준비한다. 시스템 상태에 구분 가능한 플래그를 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 동일 맵은 불필요한 변경 요청을 만들지 않고 변경 맵은 새 번호/요청을 반영한다. 시스템 공유 플래그는 입력값과 같다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 전원 및 자동 절전 조건 | D | SU-ID-CM3-007 | - 정상 사용 조건, 터치/저배터리 별도 종료 조건 없음에서 미연결 카운터 호출 전=179999/180000을 독립 준비한다. 연결=true도 시험한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: systemControl - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 미연결 179999는 호출 후180000이고 3분 종료 요청 없음이다. 미연결180000은180001 검사로 종료 요청 후 카운터0/enable_ISD=false다. 연결=true는 카운터0을 유지한다. 실제 대기 시험은1ms tick 180001회와 같아야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 전원 및 자동 절전 조건 | T | SU-ID-CM3-007 | - 정상 사용 상태에서 터치나 저배터리 종료 조건을 제외한다. 내부기 미연결 상태의 누적 카운터를 호출 전 179999와 180000으로 각각 설정한다. 내부기 연결 완료 상태도 별도로 시험한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 미연결 상태의 179999는 한 번 처리 후 180000이 되며 자동 종료를 요청하지 않는다. 180000은 180001에서 종료를 요청하고 카운터를 0으로 초기화한다. 내부기 사용 허용 상태(enable_ISD)는 false(사용 중지)로 바뀐다. - 내부기 연결 완료 상태에서는 카운터가 0으로 유지된다. 경계값 주입은 종료 분기 시험이며 실제 3분 경과 측정을 대신하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | D | SU-ID-CM3-008 | - 정상/종료/그 밖의 모드, 연결/미연결/그 밖의 상태를 각각 입력한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: NRF_On_OFF, NRF_Off_Command, NRF_On_Command, snd_qcc_set_mode, snd_qcc_set_isd - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - QCC_CTRL은 정상만 High, ISD_CHECK는 연결만 High이다. 나머지는 모두 Low다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | A | SU-ID-CM3-008 | - 정상/종료/그 밖의 모드, 연결/미연결/그 밖의 상태를 각각 입력한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - QCC_CTRL은 정상만 High, ISD_CHECK는 연결만 High이다. 나머지는 모두 Low다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | D | SU-ID-CM3-009 | - t=0 누름 진입 뒤2399/2400/2401ms를 적용한다. 별도로boot-ignore의연속미누름1/2/3회, 읽기실패1~20/21회, 지속누름30/60/90초를 준비한다. 폴링100ms, 읽기hold2000ms, 부팅해제300ms다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_touch_process, tdc_touch_get_state, tdc_touch_logic_init, tdc_touch_logic_set_boot_ignore, tdc_touch_logic_step - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 롱터치는2399ms false/2400ms true/2401ms false로1회다. 해제 후재누름은재판정한다. boot-ignore는미누름3회에서해제, 읽기실패1~20회는HOLD/21회는NOT_TOUCH다. 지속누름30/60/90초는RESEED/RE_ATI/MCLR 요청이다. 가상시간/상태시험이며실제재부팅은차단한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | T | SU-ID-CM3-009 | - 터치 진입 시간을 0ms로 두고 현재 시간을 2399/2400/2401ms로 각각 설정한다. - 부팅 직후 터치 무시 상태에서 연속 미누름 1/2/3회, 센서 읽기 실패 1~20/21회, 지속 누름 30/60/90초 조건을 각각 준비한다. 폴링 주기는 100ms, 읽기 실패 상태 유지 시간은 2000ms, 부팅 후 터치 무시 해제 시간은 300ms다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 길게 누름 이벤트는 2399ms에 false, 2400ms에 true, 2401ms에 false로 한 번 발생한다. 손을 뗀 후 다시 누르면 재판정한다. - 부팅 직후 터치 무시 상태는 연속 미누름 3회에서 해제한다. 읽기 실패 1~20회에는 이전 누름 상태(HOLD)를 유지하고 21회에는 미누름(NOT_TOUCH)으로 바뀐다. - 지속 누름 30/60/90초에는 각각 기준값 갱신(RESEED), 센서 재보정(RE_ATI), 센서 리셋(MCLR)을 요청한다. 가상 시간 입력으로 분기를 시험하고 실제 재부팅은 차단한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 터치 센서 읽기와 재보정 | D | SU-ID-CM3-010 | - 시험 센서 응답을 ATI 미완료/완료, ULP 해제/설정으로 고정한다. 읽기 실패, 재ATI, reseed 요청도 적용한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_touch_iqs323_read_status, tdc_touch_iqs323_read_debug, tdc_touch_iqs323_re_ati, tdc_touch_iqs323_reseed, tdc_touch_iqs323_is_ati_done, tdc_touch_iqs323_set_ulp, tdc_touch_iqs323_is_ulp - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 읽기 결과는 해당 상태 필드로 해석한다. 재보정 요청은 정의된 명령/비트로 전송하고 실패 시 유효한 신규 상태로 표시하지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 터치 센서 읽기와 재보정 | D | SU-ID-CM3-010 | - 시험 센서 응답을 ATI 미완료/완료, ULP 해제/설정으로 고정한다. 읽기 실패, 재ATI, reseed 요청도 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 읽기 결과는 해당 상태 필드로 해석한다. 재보정 요청은 정의된 명령/비트로 전송하고 실패 시 유효한 신규 상태로 표시하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | D | SU-ID-CM3-011 | - 잔량 40을 저장/조회한 뒤 70으로 변경한다. 충전기와 뚜껑 상태도 두 상태를 차례로 설정한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: snd_batt_set_state, snd_batt_set_percent, snd_batt_get_percent, snd_charger_set_state, snd_charger_get_state, tdc_charger_set_cradle_cover_state, tdc_cradle_get_cover_state, readBatteryPercentage - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 조회 결과가 마지막 수신 값과 일치해야 한다. 리모콘 조회 경로가 같은 잔량 상태를 참조해야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | D | SU-ID-CM3-011 | - 잔량 40 을 저장/조회한 뒤 70 으로 변경한다. 충전기와 뚜껑 상태도 두 상태를 차례로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회 결과가 마지막 수신 값과 일치해야 한다. 리모콘 조회 경로가 같은 잔량 상태를 참조해야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | CFX 전원 제어 요청 | D | SU-ID-CM3-012 | - PMIC 제어 요청 ON/OFF, 저전력 요청0→1을 독립 실행한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: OnOff_3V_PMIC_CM3_to_CFX, enterLowPowerMode_CM3_to_CFX - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 해당 공유 요청 필드만 입력대로 바뀌고 다른 플래그는 불변이다. 요청 기록을 CFX 처리 완료와 혼동하지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | CFX 전원 제어 요청 | D | SU-ID-CM3-012 | - CFX에 전달할 PMIC 제어 요청을 켜짐과 꺼짐으로 각각 설정한다. 저전력 진입 요청 플래그는 0(요청 없음)에서 1(요청 있음)로 변경한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해당 공유 요청 필드만 입력대로 바뀌고 다른 플래그는 불변이다. 요청 기록을 CFX 처리 완료와 혼동하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | LED 표시 요청과 우선순위 | D | SU-ID-CM3-013 | - 서로 다른 우선순위의 두 요청을 동시에 설정한 뒤 높은 요청을 해제한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: led_request, led_get_request, led_arbiter_tick - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 처음에는 높은 우선순위 요청, 해제 후에는 남은 요청이 선택되어야 한다. 요청 조회는 저장된 상태와 같아야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | LED 표시 요청과 우선순위 | D | SU-ID-CM3-013 | - 서로 다른 우선순위의 두 요청을 동시에 설정한 뒤 높은 요청을 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 처음에는 높은 우선순위 요청, 해제 후에는 남은 요청이 선택되어야 한다. 요청 조회는 저장된 상태와 같아야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | LED 패턴 출력 | D | SU-ID-CM3-014 | - 전원/오류/내부기 연결/표시 금지/종료 상태를 각각 요청하고 tick을 진행한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: LedPatternOut, turnOffLED, led_force_fade_off, led_set_isd_conn_state, tdc_led_set_ind_state, tdc_led_get_ind_state, led_isr_active_set, LED_Memory_error - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 설계된 상태별 LED 패턴과 종료 시점이 선택된다. 표시 금지의 예외 우선순위는 요청 규칙과 같고 종료/강제 소등 뒤 이전 패턴이 남지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | LED 패턴 출력 | I | SU-ID-CM3-014 | - 전원/오류/내부기 연결/표시 금지/종료 상태를 각각 요청하고 tick을 진행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 각 LED 표시 상태를 요청하여 색상, 점등/점멸 및 소등 여부를 눈으로 확인한다. 선택한 패턴과 종료 상태는 RTT로 함께 확인한다. | - 설계된 상태별 LED 패턴과 종료 시점이 선택된다. 표시 금지의 예외 우선순위는 요청 규칙과 같고 종료/강제 소등 뒤 이전 패턴이 남지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | CM3 저전력 진입과 복귀 | A | SU-ID-CM3-015 | - CFX 정리 완료=0/1을 각각 고정하고 sleep 및 wake 경로의 호출을 기록한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: func_sleep, i2c_set_master_prescale - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 완료=0에서는 저클럭 전환/최종 절전 진입을 하지 않는다. 완료=1 뒤 정리/클럭 변경을 수행하고 복귀 시 통신 설정과 정상 루프가 복구된다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | CM3 저전력 진입과 복귀 | A | SU-ID-CM3-015 | 저전력 진입 요청 플래그(enter_ULP_mode_Command_CM3_to_CFX)를 1(요청/정리 대기)과 0(CFX 정리 후 요청 해제)로 나누어 절전 진입/복귀 분기를 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | 요청 플래그가 1인 동안 CM3는 CFX 정리를 기다린다. CFX가 주변장치를 정리한 뒤 0으로 해제하면 저클럭 전환/절전 진입을 진행한다. 복귀는 재기동/초기화를 거쳐 정상 처리를 준비한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | D | SU-ID-CM3-016 | - 시험 오류 비트 1개와 공유 주소 동일/상이, CFX 자료 적재0/1을 각각 적용한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: clearAllErrorFlag, errorCodeUpdate, readErrorCode, readCfxErrorCode, isCFX_EEPROM_data_Loaded, sharedMemoryAddresError - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 오류 조회에 해당 비트가 나타나고 clear 뒤0이다. 주소 불일치와 미적재를 정상 상태로 반환하지 않는다. CM3/CFX 오류 필드는 구분된다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | T | SU-ID-CM3-016 | - 오류 비트 하나를 설정한다. 공유 메모리 주소가 일치하거나 다른 조건과 CFX의 EEPROM 자료 적재 완료 플래그가 0(미적재) 또는 1(적재 완료)인 조건을 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 오류 조회에 해당 비트가 나타나고 clear 뒤 0 이다. 주소 불일치와 미적재를 정상 상태로 반환하지 않는다. CM3/CFX 오류 필드는 구분된다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | PCM 명령 및 모드 공유 | D | SU-ID-CM3-017 | - 현재 모드 A, 다음 모드 B를 설정하고 명령 배열 [1,2,3]을 복사한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: changePcmOutputMode, readCurrentPcmOutputMode, changeNextPcmOutputMode, fillSepcificCommndBuffer - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 현재/다음 모드 필드는 서로 구분되고 명령 버퍼는 [1,2,3] 순서를 보존해야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | PCM 명령 및 모드 공유 | T | SU-ID-CM3-017 | - 현재 모드 A, 다음 모드 B를 설정하고 명령 배열 [1,2,3]을 복사한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 현재/다음 모드 필드는 서로 구분되고 명령 버퍼는 [1,2,3] 순서를 보존해야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 연결 검사 완료 공유 | D | SU-ID-CM3-018 | - 완료 플래그를 활성화하여 읽은 뒤 해제 함수를 호출한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: readConnectionCheckPcmState, clearConnectionCheckPcmFiredFlag - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 해제 전에는 활성, 해제 후에는 비활성으로 조회되어야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 연결 검사 완료 공유 | D | SU-ID-CM3-018 | - 완료 플래그를 활성화하여 읽은 뒤 해제 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해제 전에는 활성, 해제 후에는 비활성으로 조회되어야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 오디오 및 자극 크기 조회 | D | SU-ID-CM3-019 | - 공유 최대값=1234, 채널 i의 자극 크기=i로 설정하여 조회한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: readAudioSignalMax, readCurrentStimulLevel_255 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 조회 최대값은 1234, 채널 배열은 0~31이며 별도의 평균/최대 유지 연산을 하지 않아야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 오디오 및 자극 크기 조회 | T | SU-ID-CM3-019 | - 공유 최대값=1234, 채널 i의 자극 크기=i로 설정하여 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회 최대값은 1234, 채널 배열은 0~31 이며 별도의 평균/최대 유지 연산을 하지 않아야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | D | SU-ID-CM3-020 | - 자료 준비=0/1, 새 맵 요청=0/1을 독립 설정하고 계산 자료 위치를 조회한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: setFlag_AudioParametersCalculationDone_Cm3ToCfx, setCommandMapChange_Cm3ToCfx, shareMappingProgramConnection, isMapdateLoaded_CFX, isUserSettingValueLoaded_CFX, getPointerCalculatedStimulPara_byCM3 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 요청/자료 완료/내부기 매핑 연결 필드는 각각 입력대로 바뀌고 계산 자료 포인터는 해당 공유 구조를 가리킨다. 데이터 기록 전에 완료를 알리지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | D | SU-ID-CM3-020 | - CM3 자극 파라미터 계산 완료 플래그를 0(미완료) 또는 1(완료)로 설정한다. 맵 변경 요청 플래그는 0(요청 없음) 또는 1(요청 있음)로 각각 설정한다. 계산 자료의 공유 위치도 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 계산 완료, 맵 변경 요청 및 매핑 프로그램 연결 상태는 각각 설정한 상태로 전달된다. 계산 자료 포인터는 해당 공유 자료를 가리킨다. 자료를 쓰기 전에 계산 완료를 통보하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | D | SU-ID-CM3-021 | - 시험 내부기A/B의 ID/이름/위치/시험 연결 정보에 서로 다른 값을 넣고 선택을 전환한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: read_ISD_manufacture_ID, changeConnected_isd_num_CFX, read_connected_ISD_Num, read_recomcon_passkey_connected_ISD, readConnected_ISD_userName, readConnected_ISD_Location - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 선택한 내부기의 각 필드가 정확히 조회되고 A/B 자료가 섞이지 않는다. 실제 키/개인정보는 기록하지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | D | SU-ID-CM3-021 | - 시험 내부기A/B의 ID/이름/위치/시험 연결 정보에 서로 다른 값을 넣고 선택을 전환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 선택한 내부기의 각 필드가 정확히 조회되고 A/B 자료가 섞이지 않는다. 실제 키/개인정보는 기록하지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 맵 목록과 선택 정보 | D | SU-ID-CM3-022 | - A는 맵1/2, B는 맵3의 목록/날짜/시험 표식을 준비하고 선택 맵을 전환한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: readConnected_ISD_usableMapNum, readConnected_ISD_usableMapIndex, readConnected_ISD_MapStamp, readConnected_ISD_MapDate, changeProgramMapNum, readProgramMapNum - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 사용 가능 개수/인덱스/날짜는 선택 내부기의 저장 자료와 같다. 선택 맵 조회는 마지막 설정값과 같고 목록의 다른 맵을 덮어쓰지 않는다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 맵 목록과 선택 정보 | D | SU-ID-CM3-022 | - A는 맵 1/2, B는 맵 3 의 목록/날짜/시험 표식을 준비하고 선택 맵을 전환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 사용 가능 개수/인덱스/날짜는 선택 내부기의 저장 자료와 같다. 선택 맵 조회는 마지막 설정값과 같고 목록의 다른 맵을 덮어쓰지 않는다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 오디오 및 자극 볼륨 설정 | D | SU-ID-CM3-023 | - 오디오 1/10, 자극 1/4를 순서대로 설정하고 각각 조회한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: changeStimulVolume, readStimulVolume, changeAudioVolume, readAudioVolume - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 조회값이 설정값과 같고 한 볼륨 변경으로 다른 볼륨의 저장값이 바뀌지 않아야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 오디오 및 자극 볼륨 설정 | D | SU-ID-CM3-023 | - 오디오 1/10, 자극 1/4 를 순서대로 설정하고 각각 조회한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 조회값이 설정값과 같고 한 볼륨 변경으로 다른 볼륨의 저장값이 바뀌지 않아야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자 알림 설정 | D | SU-ID-CM3-024 | - LED 켜짐/자극 꺼짐으로 설정한 뒤 반대로 설정한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: changeLED_indicatorOnOff, readLED_indicatorOnOff, changeStimulIndicator_OnOff, readStimulIndicator_OnOff - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 두 상태가 독립적으로 저장/조회되고 서로 덮어쓰지 않아야 한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자 알림 설정 | D | SU-ID-CM3-024 | - LED 켜짐/자극 꺼짐으로 설정한 뒤 반대로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 두 상태가 독립적으로 저장/조회되고 서로 덮어쓰지 않아야 한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | D | SU-ID-CM3-025 | - 가상 I2C 응답 [0x12,0x34], 쓰기 [0x56,0x78], 정상 완료/오류 상태를 각각 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: i2c_startWriteData, i2c_startReadData, get_i2cDriverStatus, isI2cDriverStatusIdle, I2C_0_IRQHandler, enableI2cInterface, change_i2c_is_busy, is_i2c_free - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 전송 진행 상태와 완료/오류를 구분하고 수신 버퍼는[0x12,0x34]다. busy 기간의 새 요청 처리는 정의된 분기와 같고 완료 후 사용 상태를 정리한다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | T | SU-ID-CM3-025 | - 가상 I2C 응답 [0x12,0x34], 쓰기 [0x56,0x78], 정상 완료/오류 상태를 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 전송 진행 상태와 완료/오류를 구분하고 수신 버퍼는[0x12,0x34]다. busy 기간의 새 요청 처리는 정의된 분기와 같고 완료 후 사용 상태를 정리한다.
[-] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | SPI 응답 버퍼 관리 | D | SU-ID-CM3-026 | - SPI Tx 초기 상태에서 [0x12,0x34]를 기록하고 준비 신호 설정/해제 및 버퍼 초기화를 실행한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: writeDataToSpiTxBuff, enable_ReadCommandForSPI_Master, clear_ReadCommandForSPI_Master, clear_SPI_Tx_Buffer, isSpiTxBuffEmpty - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 응답 순서는[0x12,0x34]다. 기록 이후 준비 신호High/empty=false이고 해제 뒤Low/empty=true다. 버퍼 초기화는전체0이다. 버퍼 지우기와 준비 신호 해제는별도 기능이다.
[+] | CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | SPI 응답 버퍼 관리 | T | SU-ID-CM3-026 | - SPI Tx 초기 상태에서 [0x12,0x34]를 기록하고 준비 신호 설정/해제 및 버퍼 초기화를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 응답 바이트는 [0x12,0x34] 순서다. 응답 준비 신호가 High이면 버퍼 비어 있음 조회는 false다. 준비 신호 해제 후 Low이며 조회는 true다. - 버퍼 초기화 후 모든 데이터는 0이다. 데이터 지우기와 응답 준비 신호 해제는 별도 기능이다.
[-] | CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | 자극 프레임 수 계산 | D | SU-ID-CM3-027 | - 펄스폭 13,14를 적용하고 사용 전극 수는 32로 설정한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: calculationNumFramePerOneChannle, calculationTransferableChanneNum - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 필요 시간은 40,42이고 채널당 프레임은 1,2이다. 1ms당 전송 가능 채널 수는 각각 24,12이다.
[+] | CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | 자극 프레임 수 계산 | T | SU-ID-CM3-027 | - 펄스폭 13,14 를 적용하고 사용 전극 수는 32 로 설정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 필요 시간은 40,42 이고 채널당 프레임은 1,2 이다. 1ms당 전송 가능 채널 수는 각각 24,12 이다.
[-] | CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | D | SU-ID-CM3-028 | - DAC 자극 상한 A/B/C/D=400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B=295/592uA, A 환산계수=20871/14435(Q1.15), 펄스폭25, NumCh32, 전 채널T100/C300uA로 고정한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: setting_stimulationRange, readDAC_offsetValue, data_clearBit - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - Stimulation_DAC_A/Offset_DAC_A, DAC_offset_uA100, 오프셋 레지스터44, 32채널 T디지털0/C디지털127, 반환true다. 최대 지원 범위를 넘는 시험값은 실패로 반환한다. 전극 실제 전류 시험은 아니다.
[+] | CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | T | SU-ID-CM3-028 | - 내부기 DAC의 자극 전류 상한 A/B/C/D를 400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B를 295/592uA로 고정한다. A 범위 환산계수는 20871/14435(Q1.15), 펄스폭은 25us, 전극 수는 32로 설정한다. 전 채널 T/C 입력 전류는 100/300uA로 설정한다. - 전하량 경계는 T=100uA/C=300uA, 펄스폭 249/250/251us로 나눈다. 별도 DAC 범위 초과는 T=100uA/C=2500uA, 펄스폭 25us로 넣는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 자극 DAC와 오프셋 DAC는 각각 A 범위를 선택한다. 오프셋 전류는 100uA, 오프셋 레지스터 값은 44다. 32채널의 디지털 T/C 값은 각각 0/127이고 계산은 true(성공)를 반환한다. - 지원 상한을 넘는 입력은 실패로 반환한다. 이 시험은 변환 계산값을 확인하며 실제 전극 전류를 측정하는 시험은 아니다. - 전하량 Q[pC]=전류[uA]*펄스폭[us], 한계=75000pC(75nC). 74700pC(249us)와 75000pC(250us)는 성공, 75300pC(251us)는 실패다. T/C 디지털 값은 정상 조건에서 0/127이다. DAC 범위 초과 조건은 전하량 62500pC로 한계 이하이나 전류 상한 2198uA를 넘으므로 실패다. 전하량 초과와 DAC 범위 초과를 구분한다.
[-] | CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 자극 파라미터 계산 결과 공유 | D | SU-ID-CM3-029 | - 펄스폭25, 전극32, T100/C300uA와 앞 DAC 시험 파라미터를 준비한다. NofM 및 CIS 전략을 각각 적용한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: calculationStimulParaN_cfxShare - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - NofM32대역은 채널당3프레임/1ms8채널이다. CIS는 펄스폭 계산에 따라2프레임/12채널이다. 공유T/C는32채널 각각0/127이고 계산 반환 오류를 무시하지 않는다.
[+] | CM3 | 신호처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 자극 파라미터 계산 결과 공유 | T | SU-ID-CM3-029 | - 펄스폭 25us, 전극 수 32, 전 채널 T/C 입력 전류 100/300uA를 설정한다. DAC 자극 상한 A/B/C/D=400/803/1203/1606uA, 오프셋 상한 A/B=295/592uA, A 환산계수=20871/14435(Q1.15)를 적용한다. CIS와 NofM을 각각 선택한다. - CIS의 펄스폭을 249/250/251us로 나누어 전하량 경계를 시험한다. 별도 DAC 실패는 T=100uA/C=2500uA, 펄스폭 25us다. 실패 상태 관찰에서는 기존 완료 플래그를 0/1로 각각 둔다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. - 계산 반환값과 공유 갱신을 구분하여 저장한다. DAC 범위 실패의 복사 직전 시험 경계에서는 초기화되지 않은 T/C 지역 배열을 읽지 않고 복사 시도/프레임/완료 상태만 OBSERVED로 남긴다. 이 관찰에서 시험 경계가 보존한 값은 제품의 실패 후 보존 증거가 아니다. | - NofM 32대역은 자극당 3프레임, 1ms당 8채널이다. CIS는 자극당 2프레임, 1ms당 12채널이다. 공유한 32채널 디지털 T/C는 각각 0/127이다. 계산 실패를 정상 공유 완료로 처리하지 않는다. - CIS 249us/250us는 각각 성공, 자극당 13프레임/1ms당 1채널이다. 251us(75300pC)는 실패다. 계산 함수 자체는 완료 플래그를 설정하지 않는다. 실패 후 공유값 유지/초기화 정책은 상세 설계에서 결정한 뒤 별도 판정하며 현재 관찰을 합격으로 처리하지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 내부기 실행 상태 관리 | D | SU-ID-CM3-030 | - 현재 상태A에서 A 유지/B 변경을 각각 요청하고 변경 처리 뒤 플래그를 해제한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: isd_interface, change_isd_state, clearIsdControlStateChagedFlag, snd_isd_interface_get_state - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - A 유지와 B 신규 진입은 구분된다. 조회는 마지막 상태이며 새 상태 처리가 끝난 뒤 변경 플래그를 해제한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 내부기 실행 상태 관리 | D | SU-ID-CM3-030 | - 현재 상태A에서 A 유지/B 변경을 각각 요청하고 변경 처리 뒤 플래그를 해제한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - A 유지와 B 신규 진입은 구분된다. 조회는 마지막 상태이며 새 상태 처리가 끝난 뒤 변경 플래그를 해제한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | A | SU-ID-CM3-031 | - 시험 전원/FPGA/내부기 응답을 정상/실패로 각각 준비하고 초기화 호출을 기록한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: init_txPowerIC, init_ISD, enableStimul_10v, read_Connected_ISD_id - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 전원/리셋 준비 뒤 내부기 정보 읽기와 설정이 이어진다. 미완료 단계에서 설정 완료를 반환하지 않는다. 실제 내부기 연결 성공은 응답 확인과 별도로 판정한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | A | SU-ID-CM3-031 | - 시험 전원/FPGA/내부기 응답을 정상/실패로 각각 준비하고 초기화 호출을 기록한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 전원/리셋 준비 뒤 내부기 정보 읽기와 설정이 이어진다. 미완료 단계에서 설정 완료를 반환하지 않는다. 실제 내부기 연결 성공은 응답 확인과 별도로 판정한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 실시간 자극 중 연결 확인 | D | SU-ID-CM3-032 | - 역방향 통신의 정상 응답과 응답 없음/오류를 독립 준비하고 실시간 연결 확인을 실행한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: update_isd_LinkConnection_byBacktel_withLiveStimulation - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 수신 판정에 따라 연결 상태를 갱신하고 완료 플래그를 처리 뒤 정리한다. 송신 완료만으로 정상 수신을 판정하지 않는다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 실시간 자극 중 연결 확인 | D | SU-ID-CM3-032 | - 역방향 통신의 정상 응답과 응답 없음/오류를 독립 준비하고 실시간 연결 확인을 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 수신 판정에 따라 연결 상태를 갱신하고 완료 플래그를 처리 뒤 정리한다. 송신 완료만으로 정상 수신을 판정하지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 매핑 중 연결 확인 | D | SU-ID-CM3-033 | - 매핑 연결 검사 시작/진행/종료와 정상/오류 응답을 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: update_isd_LinkConnection_byBacktel_withMapping, isING_connectionCheckWithMapping - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 시작/진행에는 진행 상태, 종료 뒤에는 미진행 상태다. 응답 판정이 연결 상태에 반영되며 이전 검사 진행 상태가 남지 않는다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 매핑 중 연결 확인 | D | SU-ID-CM3-033 | - 매핑 연결 검사 시작/진행/종료와 정상/오류 응답을 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 시작/진행에는 진행 상태, 종료 뒤에는 미진행 상태다. 응답 판정이 연결 상태에 반영되며 이전 검사 진행 상태가 남지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | D | SU-ID-CM3-034 | - FPGA 제어 레지스터의 다른 비트를 구분 가능한 값으로 고정한다. RF ON/OFF 및 리셋을 각각 요청한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: write_FPGA_systemResgister_1st, write_FPGA_systemResgister_2nd, write_FPGA_reset, write_FPGA_enable_RF_tx, write_FPGA_disable_RF_tx - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 전송 주소/데이터가 대상 레지스터 정의와 같다. RF/리셋 비트 외 유지 대상 비트는 불변이다. 가상 쓰기 기록을 실제 RF 출력으로 판정하지 않는다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | A | SU-ID-CM3-034 | - FPGA 제어 레지스터의 다른 비트를 구분 가능한 값으로 고정한다. RF ON/OFF 및 리셋을 각각 요청한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 전송 주소/데이터가 대상 레지스터 정의와 같다. RF/리셋 비트 외 유지 대상 비트는 불변이다. 가상 쓰기 기록을 실제 RF 출력으로 판정하지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 송신 전력 단계 설정 | D | SU-ID-CM3-035 | - 지원 전력 단계의 최소/최대값을 각각 설정하고 조회/PMIC 쓰기 기록을 수집한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: write_change_TxPowerLevel, read_txPowerLevel - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 조회 단계와 설정 단계가 같고 전압 코드가 정의된 단계 대응표와 같다. T/C 배열은 불변이다. 필요 시 동일 설정의 PMIC 출력 변화를 별도 측정하되 단계 기록과 실제 전압을 구분한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 송신 전력 단계 설정 | A | SU-ID-CM3-035 | - 지원 전력 단계의 최소/최대값을 각각 설정하고 조회/PMIC 쓰기 기록을 수집한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 조회 단계와 설정 단계가 같고 전압 코드가 정의된 단계 대응표와 같다. T/C 배열은 불변이다. 필요 시 동일 설정의 PMIC 출력 변화를 별도 측정하되 단계 기록과 실제 전압을 구분한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | D | SU-ID-CM3-036 | - 가상 FPGA 레지스터 응답=0 및 각 오류/empty 비트만1인 값을 각각 반환한다. FIFO 응답=[0x12,0x34]를 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: write_FPGA_clear_FIFO, read_FPGA_version, read_FPGA_systemError_Flag, read_FPGA_backtelError_Flag, check_FPGA_PCM_Error, check_FPGA_FIFO_empty, read_FPGA_backtel_FIFO - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 0에는 오류 없음이다. 단일 비트에는 대응 상태만 나타나고 버전 필드도 마스크/이동 정의대로 반환한다. FIFO 읽기 길이/데이터는 요청과 같다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | T | SU-ID-CM3-036 | - FPGA의 시험 레지스터 응답은 0(오류 없음)으로 준비한다. 이후 오류 표시 비트와 FIFO 비어 있음 표시 비트를 한 개씩 1로 설정한 응답을 각각 준비한다. FIFO 읽기 응답은 [0x12,0x34]다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 0 에는 오류 없음이다. 단일 비트에는 대응 상태만 나타나고 버전 필드도 마스크/이동 정의대로 반환한다. FIFO 읽기 길이/데이터는 요청과 같다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | D | SU-ID-CM3-037 | - 펄스폭13/14, 최소 펄스폭 요청, 8bit 역방향 통신 ON/OFF를 각각 적용한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: chang_PulseWidth, chang_PulseWidth_minimum, change_8BitBacktel_mode, disable_Backtel, read_isd_Power_State - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 기록한 레지스터 주소/데이터가 각 입력과 정의된 인코딩에 맞고 OFF 뒤 해당 활성 비트가0이다. 다른 필드는 유지한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | A | SU-ID-CM3-037 | - 펄스폭 13/14, 최소 펄스폭 요청, 8bit 역방향 통신 ON/OFF를 각각 적용한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 기록한 레지스터 주소/데이터가 각 입력과 정의된 인코딩에 맞고 OFF 뒤 해당 활성 비트가 0 이다. 다른 필드는 유지한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 주 송신 PMIC 접근 | D | SU-ID-CM3-038 | - 시험 PMIC 레지스터 주소/쓰기0x12, 읽기 응답0x34와 리셋을 각각 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: write_REN_ISL91128_register_byCM3_I2C, read_REN_ISL91128_register_byCM3_I2C, Reset_REN_ISL91128 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 해당 PMIC 주소로 지정 데이터0x12를 기록하고 읽기 반환은0x34다. 리셋 경로/순서는 보드 정의와 같고 다른 소자 주소를 사용하지 않는다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 주 송신 PMIC 접근 | T | SU-ID-CM3-038 | - 시험 PMIC 레지스터 주소/쓰기 0x12, 읽기 응답 0x34 와 리셋을 각각 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해당 PMIC 주소로 지정 데이터 0x12 를 기록하고 읽기 반환은 0x34 다. 리셋 경로/순서는 보드 정의와 같고 다른 소자 주소를 사용하지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 자극 전원 활성과 차단 | D | SU-ID-CM3-039 | - 격리된 시험 장치에서 VP 활성/비활성 및 두 리셋 경로를 각각 실행한다. 전원부 안전 상태 확인 뒤 PMIC VP 출력도 측정한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: enable_VP_REN_ISL98608, disable_REN_ISL98608, Reset_REN_ISL98608, Reset_disableOutup_REN_ISL98608 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. - 안전한 부하/프로브 조건에서 VP 활성/차단 전압을 측정한다. | - 명령 기록은 각 요청의 출력 허용/차단 설정과 같다. 활성에서는 설정 출력이 나타나고 비활성/차단 리셋에서는 차단 상태다. 전압 수치는 해당 설정의 소자 규격/회로 허용값으로 별도 기록하며 내부기 자극 전류와 구분한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 자극 전원 활성과 차단 | D | SU-ID-CM3-039 | - 자극 전원(VP) 활성 요청, 비활성 요청 및 출력 차단 리셋 요청을 각각 준비한다. 전원 제어 명령의 기록은 시험 응답으로 확인한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 각 요청을 실행한 뒤 PMIC에 전달한 활성/차단 명령과 제어 상태를 RTT로 기록한다. - 전원부 동작 확인이 필요한 경우 안전한 시험 부하에서 VP 출력이 나타나는지, 차단 요청 후 사라지는지를 추가 확인한다. | - VP 활성 요청은 출력 허용 설정을, 비활성 및 차단 리셋은 출력 차단 설정을 전달한다. 각 요청 후 제어 상태가 해당 명령과 같아야 한다. 추가 관찰에서는 활성/차단에 따른 출력 유무를 확인한다. 전압 정확도와 전극 전류는 이 시험으로 판정하지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 보조 PMIC 접근 | D | SU-ID-CM3-040 | - 보조 PMIC 읽기 응답=0x5A를 고정하고 읽기 및 리셋 경로를 실행한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: Reset_REN_ISL9122, read_REN_ISL9122_register_byCM3_I2C - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 지정 소자 주소/레지스터로 접근하고 반환값은0x5A다. 리셋 요청은 정의된 제어 경로를 사용한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 보조 PMIC 접근 | T | SU-ID-CM3-040 | - 보조 PMIC 읽기 응답=0x5A를 고정하고 읽기 및 리셋 경로를 실행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 지정 소자 주소/레지스터로 접근하고 반환값은 0x5A다. 리셋 요청은 정의된 제어 경로를 사용한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 내부기 자극 설정 적용 | D | SU-ID-CM3-041 | - 단극/양극, 새 맵 없음/있음 및 마지막 명령 전/후 상태를 독립 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: stimulationSetting, settingStimulPara_monoPolarMode, settingStimulPara_biPolarMode, isStimulParaIsSettingDone, set_newMapLoadeFlagForStimulParaSetting, isNewMapLoadeFlag - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 선택한 모드의 설정 명령/데이터를 사용한다. 마지막 설정이 끝나기 전에 완료는false, 끝난 뒤true다. 새 맵 요청의 처리/해제 시점을 구분한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 내부기 자극 설정 적용 | D | SU-ID-CM3-041 | - 단극/양극, 새 맵 없음/있음 및 마지막 명령 전/후 상태를 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 선택한 모드의 설정 명령/데이터를 사용한다. 마지막 설정이 끝나기 전에 완료는false, 끝난 뒤true다. 새 맵 요청의 처리/해제 시점을 구분한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 내부기 및 사용자 설정 저장 | D | SU-ID-CM3-042 | - 시험 저장소에서 A/B 각각 다른 맵 번호/볼륨을 가진 자료를 저장하고 구조체를0으로 지운 뒤 다시 읽는다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: write_isdInfo_N_userSetting_atFlash, read_isdInfo_N_userSetting_fromFlash, write_Original_isdInfo_N_userSetting_atFlash - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 읽은 시험 자료의 대상 필드가 저장 전과 같고 A/B 파일 경로를 혼동하지 않는다. 파일 오류/짧은 읽기는 해당 실패 경로로 처리한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 내부기 및 사용자 설정 저장 | T | SU-ID-CM3-042 | - 시험 저장소에서 A/B 각각 다른 맵 번호/볼륨을 가진 자료를 저장하고 구조체를 0 으로 지운 뒤 다시 읽는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 읽은 시험 자료의 대상 필드가 저장 전과 같고 A/B 파일 경로를 혼동하지 않는다. 파일 오류/짧은 읽기는 해당 실패 경로로 처리한다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 맵 저장과 삭제 범위 | D | SU-ID-CM3-043 | - 격리된 시험 저장소에 A/B 각각 맵1/2를 준비한다. 맵1삭제, A전체삭제, 전체삭제를 독립 초기 상태에서 수행한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: write_stimulPara_atFlash, read_stimulPara_fromFlash, reset_NVM_MapData, reset_NVM_Selected_ISD_allData, reset_NVM_All_ISD_allData - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 맵1삭제는 해당 내부기의 맵1만, A전체는A만, 전체삭제는시험A/B전체가 대상이다. 남겨야 할 파일은 그대로이고 제품 저장소는 시험하지 않는다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 맵 저장과 삭제 범위 | D | SU-ID-CM3-043 | - 격리된 시험 저장소에 A/B 각각 맵 1/2 를 준비한다. 맵 1 삭제, A전체삭제, 전체삭제를 서로 독립된 초기 상태에서 수행한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 맵 1 삭제는 해당 내부기의 맵 1 만, A전체는A만, 전체삭제는시험A/B전체가 대상이다. 남겨야 할 파일은 그대로이고 제품 저장소는 시험하지 않는다.
[-] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 자극 알림 실행 | D | SU-ID-CM3-044 | - 알림 채널/크기를 시험값으로 고정하고 트리거1회를 발생시킨다. 반복 tick과 종료 조건을 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: stimulation_IndicatorOut, set_stimulationIndicatorTrigger, setIndicatoStimlulLevel_255 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 알림이 정의된 채널/크기/횟수로 생성되고 종료 뒤 알림 활성 상태를 해제한다. 실제 펄스 측정이 아니라 생성 파라미터와 상태를 판정한다.
[+] | CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 자극 알림 실행 | D | SU-ID-CM3-044 | - 알림 채널/크기를 시험값으로 고정하고 트리거 1 회를 발생시킨다. 반복 tick과 종료 조건을 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 알림이 정의된 채널/크기/횟수로 생성되고 종료 뒤 알림 활성 상태를 해제한다. 실제 펄스 측정이 아니라 생성 파라미터와 상태를 판정한다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | D | SU-ID-CM3-045 | - 명령0x34/0x35/0x36과 각 유효 필드에 구분 가능한 시험값을 준비하여 E8300 수신 함수를 호출한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: bleCommunication - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 해당 명령의 상태 필드만 입력값으로 변경하고 정의된 응답 바이트/길이가 준비된다. QCC 내부 무선 구현은 판정하지 않는다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | T | SU-ID-CM3-045 | - 명령 0x34/0x35/0x36 과 각 유효 필드에 구분 가능한 시험값을 준비하여 E8300 수신 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 해당 명령의 상태 필드만 입력값으로 변경하고 정의된 응답 바이트/길이가 준비된다. QCC 내부 무선 구현은 판정하지 않는다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 리모콘 명령 처리 | D | SU-ID-CM3-046 | - 연결 허용 상태=false/true에서 일반 조회/설정 명령을 실행한다. 연결 확인 명령은 별도 실행하고 처리 후 명령 상태를 확인한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: fetch_remoteControlPacket, remoteControl, getRemoteCommand, clearRemoteColtrolCommand, is_isd_passKeyMatch, set_isd_passKeyMatchResult - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 일반 명령은 허용 상태=true에서 대응 처리를 실행하고 처리 뒤 명령을 정리한다. 연결 확인은 별도 경로다. 비활성인 패스키 값 비교를 실제 인증 시험으로 주장하지 않는다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 리모콘 명령 처리 | D | SU-ID-CM3-046 | - 일반 리모콘 명령 처리 허용 상태를 false(처리 금지)와 true(처리 허용)로 각각 설정한다. 조회와 설정 명령을 입력하고, 연결 확인 명령은 별도로 입력한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 일반 명령은 처리 허용 상태에서만 대응 기능을 실행하고 처리 후 명령을 대기 상태로 정리한다. 연결 확인 명령은 별도 경로로 처리한다. 이 허용 상태를 암호학적 패스키 인증 결과로 해석하지 않는다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 입력 게인 명령 처리 | D | SU-ID-CM3-047 | - Gain A/B 각각 유효 조회/설정 인덱스와 범위 밖 인덱스를 요청한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: tdc_remote_gain_control_handle - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 유효 인덱스는 해당 A/B 게인 조회/설정과 응답에 반영된다. 범위 밖은 오류 응답이며 정상 저장값을 변경하지 않는다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 입력 게인 명령 처리 | D | SU-ID-CM3-047 | - Gain A/B 각각 유효 조회/설정 인덱스와 범위 밖 인덱스를 요청한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 유효 인덱스는 해당 A/B 게인 조회/설정과 응답에 반영된다. 범위 밖은 오류 응답이며 정상 저장값을 변경하지 않는다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 매핑 연결 및 종료 상태 | D | SU-ID-CM3-048 | - 매핑 연결/해제/종료 요청을 독립 적용하고 요청 저장→처리 완료를 구분한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: changeRemoteCommandWaitingForBleOff, updateMappingProgramConnection, changeMappingCommandBleDisconneted, changeMappingCommandWaitingForBleOff - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 요청 명령이 올바르게 저장되고 실제 상태 갱신 후 조회가 연결/해제와 같다. 종료 요청은 해당 처리에 전달하며 요청만으로 완료로 바꾸지 않는다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 매핑 연결 및 종료 상태 | D | SU-ID-CM3-048 | - 매핑 연결/해제/종료 요청을 독립 적용하고 요청 저장→처리 완료를 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 요청 명령이 올바르게 저장되고 실제 상태 갱신 후 조회가 연결/해제와 같다. 종료 요청은 해당 처리에 전달하며 요청만으로 완료로 바꾸지 않는다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 매핑 명령 실행 | D | SU-ID-CM3-049 | - 지정 자극/실시간 자극/저장/조회 명령을 각각 시험 자료와 함께 수신 함수에 넣는다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: fetch_mappingControlPacket, mappingControl, getMappingCommand, clear_mappingCommand - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 명령은 대응 기능에 연결되고 응답 및 명령 정리는 해당 결과에 맞게 이루어진다. 저장 명령은 시험 저장소만 대상으로 한다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 매핑 명령 실행 | D | SU-ID-CM3-049 | - 지정 자극/실시간 자극/저장/조회 명령을 각각 시험 자료와 함께 수신 함수에 넣는다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 명령은 대응 기능에 연결되고 응답 및 명령 정리는 해당 결과에 맞게 이루어진다. 저장 명령은 시험 저장소만 대상으로 한다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | OTA 세션 시작과 종료 | D | SU-ID-CM3-050 | - OTA 시작→데이터 수신 상태→종료를 적용하고 상태와 응답을 읽는다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: ci_ble_fetch_packet_ota_start_end, tdc_set_ota_dfu_conn_state, tdc_get_ota_dfu_conn_state - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - DFU 연결 조회는 시작 후활성/종료 후비활성이다. 데이터 수신만으로 종료 처리하지 않고 각 응답은 해당 명령에 맞다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | OTA 세션 시작과 종료 | D | SU-ID-CM3-050 | OTA 시작 [0xC0,0,7]/종료 [0xC1,9] 명령을 각각 입력하고 기존 DFU 플래그는 각각 0/1로 둔다. 별도로 QCC 시스템 정보 [0x35,4](OTA_EZAIRO)/[0x35,0](NONE)을 입력한다. 입력 상태 4와 연결 플래그 1을 구분한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | 시작 ACK=[0xC0,0,7], 종료 ACK=[0xC1,0,9], 길이=3이며 기존 DFU 플래그 0/1은 각각 유지된다. QCC [0x35,4]/[0x35,0]의 ACK는 [0x35,1], 길이=2이며 연결 조회 플래그는 각각 1/0이다. 시작/종료 응답만으로 연결 상태가 바뀐다고 가정하지 않는다.
[-] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | OTA 데이터와 기동 위치 명령 | D | SU-ID-CM3-051 | - 각 지원 파일 종류와 지원 슬롯, 지원 범위 밖 선택을 시험 자료로 요청한다. 파일 쓰기 성공/실패 응답도 준비한다. | 직접 입력/가상 응답을 사용하는 시험 펌웨어를 준비한다. 실제 연결/전원/전류 판정과 내부 상태 비교를 구분한다. | - 입력과 이전 상태를 독립 초기화하고 대상 함수를 실행한다. 실행 전/후 필드, 반환값, 전송 버퍼와 호출 순서를 CM3 RTT로 기록한다. - 대상: ci_ble_fetch_packet_ota, ci_ble_fetch_packet_boot - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 파일 종류/슬롯에 맞는 시험 경로를 사용하고 범위 밖 선택은 오류 응답이다. 실패를 성공 응답으로 바꾸지 않는다. 슬롯 자료를 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다.
[+] | CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | OTA 데이터와 기동 위치 명령 | D | SU-ID-CM3-051 | - 각 지원 파일 종류와 지원 슬롯, 지원 범위 밖 선택을 시험 자료로 요청한다. 파일 쓰기 성공/실패 응답도 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 파일 종류/슬롯에 맞는 시험 경로를 사용하고 범위 밖 선택은 오류 응답이다. 실패를 성공 응답으로 바꾸지 않는다. 슬롯 자료를 운영 이미지에 덮어쓰지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | A | SU-ID-BOOT-001 | - main과 기동 초기화 코드에서 인터럽트 차단, 입출력/공유 영역 초기화 및 코어 기동 순서를 확인한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 공유 영역과 하드웨어 준비가 응용 코어 기동보다 먼저 이루어져야 한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | A | SU-ID-BOOT-001 | - main과 기동 초기화 코드에서 인터럽트 차단, 입출력/공유 영역 초기화 및 코어 기동 순서를 확인한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 공유 영역과 하드웨어 준비가 응용 코어 기동보다 먼저 이루어져야 한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 기동 지연 대기 | A | SU-ID-BOOT-002 | - 요청 지연0/1000us에서 지연 계산과 루프 종료를 분석한다. 선택 실측은 Calibration 시험 핀으로 호출 전/후만 표시한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: tdc_delay_us - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 시간 단위가us이고 요청 시간/클럭 조건이 지연 계산에 반영된다. 핀 실측에는 토글 오버헤드를 별도 기록한다. 단순 루프 분석을 정확한 실측 시간으로 쓰지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 기동 지연 대기 | A | SU-ID-BOOT-002 | - 요청 지연 0/1000us에서 지연 계산과 루프 종료를 분석한다. 선택 실측은 Calibration 시험 핀으로 호출 전/후만 표시한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 시간 단위가us이고 요청 시간/클럭 조건이 지연 계산에 반영된다. 핀 실측에는 토글 오버헤드를 별도 기록한다. 단순 루프 분석을 정확한 실측 시간으로 쓰지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3 | 정상 기동과 서비스 모드 선택 | A | SU-ID-BOOT-003 | - 서비스 진입 조건false/true를 각각 고정하여 기동 분기를 분석한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_main - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - false는 정상 부트, true는 service_main만 선택한다. 서비스 경로를 정상 자극 루프로 연결하지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3 | 정상 기동과 서비스 모드 선택 | A | SU-ID-BOOT-003 | - 서비스 진입 조건false/true를 각각 고정하여 기동 분기를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - false는 정상 부트, true는 service_main만 선택한다. 서비스 경로를 정상 자극 루프로 연결하지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4 | 기동 표시와 경과 시간 | D | SU-ID-BOOT-004 | - 기동 표시 초기화→시작→tick 진행→정지를 적용한다. 각 단계의 상태/경과 시간/완료를 기록한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: tdc_boot_led_init, tdc_boot_led_start, tdc_boot_led_stop, tdc_boot_led_is_done, tdc_boot_led_elapsed_ms - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 경과 시간은 진행한tick과 같고 정지 뒤 표시 갱신이 멈춘다. 응용 LED 요청 상태와 별도로 관리한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4 | 기동 표시와 경과 시간 | T | SU-ID-BOOT-004 | - 기동 표시 초기화→시작→tick 진행→정지를 적용한다. 각 단계의 상태/경과 시간/완료를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 경과 시간은 진행한tick과 같고 정지 뒤 표시 갱신이 멈춘다. 응용 LED 요청 상태와 별도로 관리한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 응용 코어 기동 | A | SU-ID-BOOT-005 | - CM3/CFX 기동 함수의 시작 주소 설정과 실행 전 조건을 확인한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_boot_cm3, bootloader_boot_cfx - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 각 코어는 해당 이미지 시작 정보로 실행되어야 하고 적재 절차보다 먼저 기동하지 않아야 한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 응용 코어 기동 | A | SU-ID-BOOT-005 | - CM3/CFX 기동 함수의 시작 주소 설정과 실행 전 조건을 확인한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 각 코어는 해당 이미지 시작 정보로 실행되어야 하고 적재 절차보다 먼저 기동하지 않아야 한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6 | 부트 실행 순서 관리 | A | SU-ID-BOOT-006 | - bootloader_boot의 적재 성공/실패 분기와 코어 기동 호출 위치를 분석한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_boot - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 성공 경로에서만 다음 기동 단계로 진행하고 반환 오류가 무시되지 않아야 한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6 | 부트 실행 순서 관리 | A | SU-ID-BOOT-006 | - bootloader_boot의 적재 성공/실패 분기와 코어 기동 호출 위치를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 성공 경로에서만 다음 기동 단계로 진행하고 반환 오류가 무시되지 않아야 한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7 | 기동 저장장치 준비 | D | SU-ID-BOOT-007 | - 저장장치 초기화/마운트 성공과 실패를 각각 가상 반환한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: tdc_boot_storage_init - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 성공 뒤 이미지 읽기가 진행되고 실패가 정상 적재로 이어지지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7 | 기동 저장장치 준비 | D | SU-ID-BOOT-007 | - 저장장치 초기화/마운트 성공과 실패를 각각 가상 반환한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 성공 뒤 이미지 읽기가 진행되고 실패가 정상 적재로 이어지지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8 | 기동 정보와 제조 정보 적재 | A | SU-ID-BOOT-008 | - 시험 기동/제조 정보 구조에 필드별 구분 값을 준비하고 읽기 대상/구조 크기를 분석한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_read_nvm_boot_info, bootloader_load_manu_table - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 각 저장 위치/크기는 해당 구조와 같고 필드가 올바른 적재 설정에 전달된다. 실제 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8 | 기동 정보와 제조 정보 적재 | A | SU-ID-BOOT-008 | - 시험 기동/제조 정보 구조에 필드별 구분 값을 준비하고 읽기 대상/구조 크기를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 각 저장 위치/크기는 해당 구조와 같고 필드가 올바른 적재 설정에 전달된다. 실제 키/제조 고유값은 로그에 남기지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9 | 적재 대상 파일 이름 결정 | D | SU-ID-BOOT-009 | - boot_app_load="test", boot_app_ext="app"로 구성하고 빈 이름/빈 확장자/null 인자 조건을 독립 준비한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: get_app_load_ext - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 정상 결과는"test.app", 반환길이는8이다. 빈 이름/빈 확장자/null 인자는-1이다. 이 함수는 코어 번호를 판정하지 않고 전달한 파일 이름/확장자를 조합한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9 | 적재 대상 파일 이름 결정 | T | SU-ID-BOOT-009 | - boot_app_load="test", boot_app_ext="app"로 구성하고 빈 이름/빈 확장자/null 인자 조건을 독립 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 정상 결과는"test.app", 반환 길이는 8 이다. 빈 이름/빈 확장자/null 인자는-1 이다. 이 함수는 코어 번호를 판정하지 않고 전달한 파일 이름/확장자를 조합한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 | 응용 파일 열기와 헤더 검사 | D | SU-ID-BOOT-010 | - 시험 파일 열기 실패, 짧은 헤더 읽기, 잘못된 헤더, 정상 헤더를 준비하여 적재 함수를 호출한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: bootloader_load_app_file, bootloader_read_and_check_file_header - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 각 실패는 해당 오류로 반환하고 구획 적재 호출은없다. 정상 헤더만 구획 처리로 전달한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 | 응용 파일 열기와 헤더 검사 | D | SU-ID-BOOT-010 | - 시험 파일 열기 실패, 짧은 헤더 읽기, 잘못된 헤더, 정상 헤더를 준비하여 적재 함수를 호출한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 각 실패는 해당 오류로 반환하고 구획 적재 호출은 없다. 정상 헤더만 구획 처리로 전달한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 이미지 구획 처리 | A | SU-ID-BOOT-011 | - 지원 구획별 주소/길이/데이터에 구분 값을 넣고 미지원 구획도 준비한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_process_sections, bootloader_load_sections, bootloader_load_boot_section - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 지원 구획은 대응 코어/메모리로 전달하고 주소/길이가 입력과 같다. 오류 경로를 정상 적재로 처리하지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 이미지 구획 처리 | A | SU-ID-BOOT-011 | - 지원 구획별 주소/길이/데이터에 구분 값을 넣고 미지원 구획도 준비한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 지원 구획은 대응 코어/메모리로 전달하고 주소/길이가 입력과 같다. 오류 경로를 정상 적재로 처리하지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12 | 매니페스트 처리 | D | SU-ID-BOOT-012 | - 정상 목록에 시험파일A/B 두 항목을 넣는다. 별도로 목록 읽기 실패/파일 열기 실패를 준비한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: bootloader_process_manifest, get_manifest_files, bootloader_manifest_open_files - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - A/B 각 항목을 목록 순서대로 한 번씩 적재한다. 실패는 오류로 반환하며 정상 완료와 혼동하지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12 | 매니페스트 처리 | D | SU-ID-BOOT-012 | - 정상 목록에 시험파일A/B 두 항목을 넣는다. 별도로 목록 읽기 실패/파일 열기 실패를 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - A/B 각 항목을 목록 순서대로 한 번씩 적재한다. 실패는 오류로 반환하며 정상 완료와 혼동하지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | 이미지 CRC 검사 | A | SU-ID-BOOT-013 | - 헤더 포함 CRC 결과를 첫계산0/1, 복호화후0/1, 복호화후ENCRYPTED 비트0/1로 가정하여 각 분기를 분석한다. null헤더와AES초기화/복호화오류, 데이터길이0/1/3/4/5도 검토한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_check_header_crc, bootloader_CRC_calc - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 첫CRC0은반환0. 첫CRC1 뒤 복호화후CRC0+암호화비트1은0, CRC1 또는암호화비트0은-1이다. null은-1, AES오류는전달한다. 계산에는4바이트워드 길이/잔여8bit바이트를 반영한다. 헤더를포함한CRC잔여값0으로판정하며 별도헤더CRC값과직접비교하지않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | 이미지 CRC 검사 | A | SU-ID-BOOT-013 | - 헤더를 포함한 첫 CRC 계산값을 0(잔여값 정상)과 1(잔여값 오류)로 나누어 코드의 분기를 검토한다. 복호화 후 CRC도 0/1, 복호화된 헤더의 암호화 표시 비트도 0(표시 없음)/1(표시 있음)로 각각 검토한다. - 헤더 포인터 없음, AES 초기화/복호화 오류 및 데이터 길이 0/1/3/4/5 조건을 추가 검토한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 첫 CRC가 0이면 성공(반환 0)이다. 첫 CRC 오류 후 복호화한 CRC가 0이고 암호화 표시 비트가 1이면 성공이다. 복호화 후 CRC 오류 또는 암호화 표시가 없으면 -1이다. - 헤더 포인터가 없으면 -1, AES 오류는 해당 오류값을 반환한다. CRC는 4바이트 워드와 남은 바이트를 처리하며 헤더 포함 잔여값 0으로 판정한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 이미지 AES 복호화 | D | SU-ID-BOOT-014 | - 키 uint32_t[4]={0x2b7e1516,0x28aed2a6,0xabf71588,0x09cf4f3c}로 문맥을 초기화한다. data[4]={0x3ad77bb4,0x0d7a3660,0xa89ecaf3,0x2466ef97}, len=4(워드 수)를 복호화한다. 별도 사본에 len=3을 적용한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: bootloader_initialize_aes_ctx, bootloader_get_application_key, bootloader_decrypt_data - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - len=4는 반환 0, 출력 워드 {0x6bc1bee2,0x2e409f96,0xe93d7e11,0x7393172a}다(NIST SP 800-38A F.1 공개 벡터). len=3은 -1을 반환하고 입력은 바뀌지 않아야 한다. ECB에는 IV를 사용하지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | 이미지 AES 복호화 | T | SU-ID-BOOT-014 | - 키 uint32_t[4]={0x2b7e1516,0x28aed2a6,0xabf71588,0x09cf4f3c}로 문맥을 초기화한다. data[4]={0x3ad77bb4,0x0d7a3660,0xa89ecaf3,0x2466ef97}, len=4(워드 수)를 복호화한다. 별도 사본에 len=3 을 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - len=4 는 반환 0, 출력 워드 {0x6bc1bee2,0x2e409f96,0xe93d7e11,0x7393172a}다(NIST SP 800-38A F.1 공개 벡터). len=3 은 -1 을 반환하고 입력은 바뀌지 않아야 한다. ECB에는 IV를 사용하지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15 | 구획 데이터 전송 | D | SU-ID-BOOT-015 | - 시험 버퍼[0x11,0x22,0x33,0x44]를 준비하고 지원 대상별 메모리 주소/전송 길이를 기록한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: bootloader_transfer_section_data - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 대상별 전송 값/순서/길이는 입력과 같고 전송 단위 변환이 정확하다. 다른 코어 영역을 대상으로 쓰지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15 | 구획 데이터 전송 | T | SU-ID-BOOT-015 | - 시험 버퍼[0x11,0x22,0x33,0x44]를 준비하고 지원 대상별 메모리 주소/전송 길이를 기록한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 대상별 전송 값/순서/길이는 입력과 같고 전송 단위 변환이 정확하다. 다른 코어 영역을 대상으로 쓰지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 프로그램 메모리 잠금 | A | SU-ID-BOOT-016 | - 지원 PRAM 영역을 적재 전/적재 완료 조건으로 나누어 잠금 호출 위치를 분석한다. | 정적 분석 시험이다. 실제 핀 파형/전원/실행 시간/자극 출력의 실측을 대신하지 않는다. | - 코드에서 조건별 호출, 인자, 반환값과 상태 갱신을 대조한다. 검토한 분기와 예상 결과를 기록한다. - 대상: bootloader_lock_pram - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 잠금은 필요한 적재 완료 뒤 해당 PRAM에 적용한다. 적재 전에 잠그거나 다른 메모리 영역을 잠그지 않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 프로그램 메모리 잠금 | A | SU-ID-BOOT-016 | - 지원 PRAM 영역을 적재 전/적재 완료 조건으로 나누어 잠금 호출 위치를 분석한다. | 코드 분석으로 판정한다. 실제 핀 파형, 전원, 처리 시간 및 전극 전류의 실측과 구분한다. | - 준비한 각 입력과 초기 상태에 대해 조건 분기, 호출 순서, 인자, 반환값 및 상태 변경을 코드에서 확인한다. 아래 예상 결과와 대조하고 검토한 조건 및 근거를 기록한다. | - 잠금은 필요한 적재 완료 뒤 해당 PRAM에 적용한다. 적재 전에 잠그거나 다른 메모리 영역을 잠그지 않는다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 서비스 모드 점검 | D | SU-ID-BOOT-017 | - 서비스RTT down채널에"dump\n", "unknown\n"을 입력한다. 대상시험파일에[0x12,0x34]를넣고파일열기/읽기실패도독립준비한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: service_main - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - dump는파일시작/종료표시 사이에"12 34"를출력한다. unknown은"invalid command."를출력한다. 파일실패는오류출력이며일반자극루프는호출하지않는다. 서비스콘솔은RTT이며UART콘솔로가정하지않는다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 서비스 모드 점검 | T | SU-ID-BOOT-017 | - 서비스 RTT 입력 채널에 "dump\n"과 "unknown\n"을 각각 보낸다. 시험 파일에는 [0x12,0x34]를 저장한다. 파일 열기/읽기 실패 조건도 독립적으로 준비한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - dump 명령은 파일 시작/종료 표시 사이에 "12 34"를 출력한다. unknown 명령은 "invalid command."를 출력한다. 파일 접근 실패에는 오류 메시지를 출력하며 정상 자극 처리를 호출하지 않는다. 서비스 명령은 RTT 입력으로 시험한다.
[-] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18 | 서비스 표시와 재기동 | D | SU-ID-BOOT-018 | - 서비스 표시tick과 재기동 명령을 각각 준비한다. 재기동 호출은 시험 훅으로 기록하되 실제 자동 재시작은 차단한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: 서비스 표시와 재기동의 처리 경로 - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - 표시는 서비스 상태에 맞게 갱신되고 재기동 요청은 시스템 재시작 함수를 한 번 호출한다. 응용 LED 요청과 분리한다.
[+] | BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18 | 서비스 표시와 재기동 | D | SU-ID-BOOT-018 | - 서비스 표시tick과 재기동 명령을 각각 준비한다. 재기동 호출은 시험 훅으로 기록하되 실제 자동 재시작은 차단한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 상태 변화, 반환 결과와 처리 순서를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 표시는 서비스 상태에 맞게 갱신되고 재기동 요청은 시스템 재시작 함수를 한 번 호출한다. 응용 LED 요청과 분리한다.
[-] | BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | D | SU-ID-BOOT-019 | - 시험 상태 파일 없음/짧은읽기/정상읽기를 준비한다. 정상은 state=BOOT, boot_slot_num=1로 고정한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: snd_boot_handle_file, snd_boot_set_fp - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. - UART 출력이 활성인 시험 구성에서는 TX를 보드 속도로 디코딩하여 기록 바이트와 비교한다. LED와 같은 핀 기능을 동시에 구동하지 않는다. | - 없음/짧은읽기는 기본 초기화/기록 경로다. 정상은 저장 상태를 사용하여 슬롯1을 선택한다. CRC필드 존재만으로 파일CRC 검사를 수행했다고 판정하지 않는다.
[+] | BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | D | SU-ID-BOOT-019 | - 시험 상태 파일 없음/짧은읽기/정상읽기를 준비한다. 정상은 state=BOOT, boot_slot_num=1 로 고정한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 시험 상태 파일을 읽은 뒤 반환 결과와 선택 슬롯을 보존하여 RTT로 확인한다. UART 바이트 파형 측정은 기본 판정에 요구하지 않는다. | - 없음/짧은읽기는 기본 초기화/기록 경로다. 정상은 저장 상태를 사용하여 슬롯 1 을 선택한다. CRC필드 존재만으로 파일CRC 검사를 수행했다고 판정하지 않는다.
[-] | BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | D | SU-ID-BOOT-020 | - boot_slot1, alt_slot2, 시도상한3으로 고정한다. BOOT, ALT_BOOT/BOOT_TRY에서호출전횟수2/3, TRY_DONE의성공/실패, 미지원sub_state를각각준비한다. | 기동 초기 RTT 미사용 시 서비스 UART 또는 보존 버퍼로 확인한다. 시험 저장소/메모리만 사용하고 운영 이미지를 변경하지 않는다. | - 시험용 파일/메모리/호출 기록을 준비하여 대상 처리를 실행한다. 반환값, 데이터와 단계 상태를 보존해 RTT 또는 서비스 UART로 기록한다. - 대상: tdc_boot_get_slot_num, tdc_boot_print_boot_file - 조건별로 아래 예상 결과와 비교하고 차이가 있으면 입력/상태/실제값을 기록한다. | - BOOT는슬롯1. TRY횟수2는새횟수3/슬롯2, 횟수3은새횟수4/슬롯1/stateBOOT/TRY_DONE/FAIL이다. TRY_DONE성공은슬롯2, 실패/미지원은슬롯1 및UNKNOWN상태다. 대체슬롯 번호 자체의 유효성 검사는별도분석하며없는검사를있다고쓰지않는다.
[+] | BOOT | 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | T | SU-ID-BOOT-020 | - 기본 기동 슬롯은 1, 대체 슬롯은 2, 기동 시도 상한은 3으로 설정한다. 정상 기동(BOOT), 대체 기동/시도 중(ALT_BOOT/BOOT_TRY), 시도 완료(TRY_DONE) 상태를 각각 준비한다. - 시도 중 상태의 호출 전 횟수 2와 3, 시도 완료의 성공/실패 및 지원하지 않는 하위 상태를 독립적으로 적용한다. | 시험 입력 또는 가상 장치 응답은 유닛 입력 경계에 설정한다. 실행 결과를 미리 예상값으로 덮어쓰지 않는다. 실제 전원이나 RF 연결 확인과 소프트웨어 상태 확인을 구분한다. 운영 이미지 대신 격리된 시험 저장소를 사용한다. 초기 RTT 미사용 시 결과를 보존한 뒤 읽는다. | - 준비한 조건을 각각 독립 초기화하여 해당 유닛을 실행한다. 입력/출력 배열, 계산값과 횟수를 처리 완료 후 RTT로 기록하여 아래 예상 결과와 비교한다. | - 정상 기동은 슬롯 1이다. 호출 전 시도 횟수가 2이면 새 횟수 3, 슬롯 2다. 횟수가 3이면 새 횟수 4, 슬롯 1로 돌아가며 BOOT/TRY_DONE/FAIL 상태를 기록한다. - 시도 완료 성공은 슬롯 2, 실패 또는 미지원 상태는 슬롯 1과 UNKNOWN 상태다. 슬롯 번호의 유효 범위 확인은 해당 분기를 별도로 분석한다.
5. 기준서 검증
- 전략, 방법 및 절차가 확립 되었는가?
: 예
- 시험 절차가 정확한가?
: 예

## 유닛 목록
코어 | SAD 모듈 | 소프트웨어 항목 | 유닛 ID | 이름 | 대상 함수 | 구현 파일
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-001 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | app_configure_interrupts, app_clear_all_interrupt_flags | src/1__cfx/systemControl/interrupt_service_routine.c src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-002 | HEAR 실행 준비 |  | src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | tdc_configure_audio_path_all, tdc_enable_2_DMICs, tdc_enable_1_DMIC, enable_DMIC, enable_AMIC, tdc_get_enabled_DMIC_count | src/1__cfx/lib_cfx/lib_audio_in.c src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-004 | PCM 인터페이스 초기화 | lib_init_PCM, LIB_PCM_DIOConfig, lib_enable_PCM | src/1__cfx/lib_cfx/lib_PCM.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-005 | I2S 인터페이스 초기화 | lib_init_I2S, lib_enable_I2S | src/1__cfx/lib_cfx/lib_i2s.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-006 | 신호처리 초기 상태 설정 |  | src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-007 | 마이크 블록 수집 | tdc_copy_DMIC_buffers | src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-008 | I2S 입력 상태 판정 | tdc_i2s_set_streaming_state, I2S_isStreaming | src/1__cfx/lib_cfx/lib_i2s.c src/1__cfx/systemControl/main.c src/1__cfx/systemControl/system_control.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | lib_disable_PCM, lib_i2s_disable, disable_DMIC, disable_FIFO_all | src/1__cfx/lib_cfx/lib_PCM.c src/1__cfx/lib_cfx/lib_i2s.c src/1__cfx/lib_cfx/lib_audio_in.c src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-010 | 내부기 연결 상태 반영 | LB_Normal_PowerMode, Normal_PowerMode_isdConnected, Normal_PowerMode_isdDisonnected | src/1__cfx/systemControl/system_control.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-011 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | Normal_PowerMode_event_mapChange, Normal_PowerMode_event_audioParameterCalculation, Normal_PowerMode_event_stimulationVolumeChange, Normal_PowerMode_event_both_stimulation_audio_volumeChange | src/1__cfx/systemControl/system_control.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-012 | 공유 맵 데이터 복사 | copy_MappingData, copy_MappingData_without_mappingDate | src/1__cfx/systemControl/system_control.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-013 | 전면 마이크 선택 | tdc_audio_set_front_mic, tdc_audio_get_front_mic | src/1__cfx/lib_cfx/lib_audio_in.c src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-014 | 오디오 FIFO 초기화 | clear_FIFO, clear_FIFO_all | src/1__cfx/lib_cfx/lib_audio_in.c
CFX | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CFX-001 | SU-ID-CFX-015 | I2S 수신 버퍼 관리 | lib_i2s_copy_data_from_fifo, lib_i2s_clear_data, lib_i2s_is_buffer_copy_done, lib_i2s_clear_buffer_copy_done | src/1__cfx/lib_cfx/lib_i2s.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-016 | 단일 및 두 입력 혼합 | tdc_audio_mix_1_buffer, tdc_audio_mix_2_buffers | src/1__cfx/systemControl/audioMixer.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-017 | 두 마이크 지연 합산 빔포밍 | tdc_audio_mix_2_buffers_for_beamforming | src/1__cfx/systemControl/audioMixer.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-018 | 입력별 게인 혼합 | tdc_audio_gain_lookup_q8_16, tdc_audio_mix_2_buffers_with_gain | src/1__cfx/systemControl/audioMixer.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-019 | I2S 시작과 중단의 완만한 전환 | I2S_get_buffer_with_fade_in_process, I2S_get_buffer_with_fade_out_process | src/1__cfx/lib_cfx/lib_i2s.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-020 | 신호처리 출력 관찰 | lib_loopback_AGC_out | src/1__cfx/lib_cfx/lib_audio_mixer.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-021 | 신호처리 경로 선택 |  | src/1__cfx/systemControl/main.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-022 | AGC 입력 크기 읽기와 공유 | audio_agc | src/1__cfx/signalProcessing/agc.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-023 | AGC 목표 이득 계산 | calculate_agc_gain | src/1__cfx/signalProcessing/agc.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-024 | AGC 이득의 시간 변화 | audio_agc_attack_release | src/1__cfx/signalProcessing/agc.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-025 | AGC 표본 이득 적용 | apply_agc_gain | src/1__cfx/signalProcessing/agc.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-026 | 주파수 분석 입력 갱신 | update_FFT_inputData | src/1__cfx/signalProcessing/FrequencyAnalysis.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-027 | FFT 대역 인덱스 읽기 | read_FFT_PassBin_index | src/1__cfx/signalProcessing/FrequencyAnalysis.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-028 | 대역별 대표값 및 크기 보상 | find_freq_rep_value | src/1__cfx/signalProcessing/FrequencyAnalysis.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-029 | CM3 계산 T/C 값 수신 | read_C_T_Level_fromCM3 | src/1__cfx/signalProcessing/nonlinearMapping.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-030 | 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 | calculate_newStimulation_maxLevel | src/1__cfx/signalProcessing/nonlinearMapping.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-031 | 비선형 매핑 계수 계산 | calculate_logaritmMapping_coeff, calculate_logaritmMapping_coeff_with_audioVolume, calculate_x_power_p | src/1__cfx/signalProcessing/nonlinearMapping.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-032 | 비선형 매핑과 T 이하 묵음 |  | src/1__cfx/signalProcessing/nonlinearMapping.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-033 | CIS 전략과 전략 선택 | stimulationStrategy, stimulationStrategy_CIS | src/1__cfx/signalProcessing/stimulationStrategy.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-034 | NofM 대역 선택 | stimulationStrategy_NofM, stimulationStrategy_NofM_Init_Buffers, stimulationStrategy_NofM_Peak_Pick | src/1__cfx/signalProcessing/stimulationStrategy.c
CFX | 신호처리 모듈 | SI-ID-CFX-002 | SU-ID-CFX-035 | NofM 선택 대역 교차 배치 | stimulationStrategy_NofM_Interleaving | src/1__cfx/signalProcessing/stimulationStrategy.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-036 | 자극 패킷 헤더 구성 | prepare_pcmStimulationPacketHeader | src/1__cfx/signalProcessing/stimulationStrategy.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-037 | NofM 패킷 구성과 분할 출력 | stimulationStrategy_NofM_Packet, stimulationStrategy_NofM_PCM_Write | src/1__cfx/signalProcessing/stimulationStrategy.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-038 | PCM 모드 분기와 프리앰블 | pcmDataOut, fn_PcmBitStream_Mode_Preamble | src/1__cfx/internalDevice/driver_PCM.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-039 | 실시간 자극 데이터 생성 | fn_PcmBitStream_Mode_LiveStimulation | src/1__cfx/internalDevice/driver_PCM.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-040 | 지정 명령 PCM 출력 | fn_PcmBitStream_Mode_SepcificCommand | src/1__cfx/internalDevice/driver_PCM.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-041 | PCM 대기와 초기화 | fn_PcmBitStream_Mode_NopStandby, fn_PcmBitStream_Mode_NopBacktel, fn_PcmBitStream_Mode_FillZero, fn_reset_PCM | src/1__cfx/internalDevice/driver_PCM.c
CFX | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CFX-003 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | Enable_backtelCircuit, backtelPcmOut, frame_1_perChannel, Disable_backtelCircuit, shareConnectionCheckFired_DiableBacktel, LB_increaseCounter | src/1__cfx/internalDevice/driver_PCM_liveStimulation.c
HEAR | 신호처리 모듈 | SI-ID-HEAR-001 | SU-ID-HEAR-001 | 오디오 절대값 최대값 연산 |  | src/3__hear/microcode.hct
HEAR | 신호처리 모듈 | SI-ID-HEAR-001 | SU-ID-HEAR-002 | 창 적용 FFT와 크기 연산 |  | src/3__hear/microcode.hct
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-001 | CM3 주변장치 초기화 | Initialize, init_I2c, init_cm3_SPI, ci_SPI_enable_DMA | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/initialize.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/driver_i2c.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/driver_SPI.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-002 | 터치 센서 초기화 | tdc_touch_iqs323_mclr, tdc_touch_init_begin, tdc_touch_iqs323_apply_settings, public_touch_settings | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch_iqs323.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-003 | QCC 제어 핀 초기화 | ResetNRF, snd_qcc_init | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/initialize.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/QCC/snd_qcc.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-004 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | cm3MemorySetupCompleted, enable_iteration, disable_iteration | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/initialize.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-005 | 정상 반복 처리 | func_normal, disable_iteration | src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-006 | 시스템 상태 및 맵 변경 공유 | update_CM3Status_toCFX, update_mapNum | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | systemControl | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/systemControl.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-008 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | NRF_On_OFF, NRF_Off_Command, NRF_On_Command, snd_qcc_set_mode, snd_qcc_set_isd | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/systemControl.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/QCC/snd_qcc.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-009 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | tdc_touch_process, tdc_touch_get_state, tdc_touch_logic_init, tdc_touch_logic_set_boot_ignore, tdc_touch_logic_step | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch_logic.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | tdc_touch_iqs323_read_status, tdc_touch_iqs323_read_debug, tdc_touch_iqs323_re_ati, tdc_touch_iqs323_reseed, tdc_touch_iqs323_is_ati_done, tdc_touch_iqs323_set_ulp, tdc_touch_iqs323_is_ulp | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch_iqs323.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-011 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | snd_batt_set_state, snd_batt_set_percent, snd_batt_get_percent, snd_charger_set_state, snd_charger_get_state, tdc_charger_set_cradle_cover_state, tdc_cradle_get_cover_state, readBatteryPercentage | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/batteryNPowerControl.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-012 | CFX 전원 제어 요청 | OnOff_3V_PMIC_CM3_to_CFX, enterLowPowerMode_CM3_to_CFX | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-013 | LED 표시 요청과 우선순위 | led_request, led_get_request, led_arbiter_tick | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/LedOutput.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | LedPatternOut, turnOffLED, led_force_fade_off, led_set_isd_conn_state, tdc_led_set_ind_state, tdc_led_get_ind_state, led_isr_active_set, LED_Memory_error | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/LedOutput.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | func_sleep, i2c_set_master_prescale | src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/driver_i2c.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | clearAllErrorFlag, errorCodeUpdate, readErrorCode, readCfxErrorCode, isCFX_EEPROM_data_Loaded, sharedMemoryAddresError | src/2__cm3/Cortex-M3-src/error.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/initialize.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-017 | PCM 명령 및 모드 공유 | changePcmOutputMode, readCurrentPcmOutputMode, changeNextPcmOutputMode, fillSepcificCommndBuffer | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/remoteControl.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-018 | 연결 검사 완료 공유 | readConnectionCheckPcmState, clearConnectionCheckPcmFiredFlag | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-019 | 오디오 및 자극 크기 조회 | readAudioSignalMax, readCurrentStimulLevel_255 | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-020 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | setFlag_AudioParametersCalculationDone_Cm3ToCfx, setCommandMapChange_Cm3ToCfx, shareMappingProgramConnection, isMapdateLoaded_CFX, isUserSettingValueLoaded_CFX, getPointerCalculatedStimulPara_byCM3 | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_Live.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_stimulationStandAlone.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-021 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | read_ISD_manufacture_ID, changeConnected_isd_num_CFX, read_connected_ISD_Num, read_recomcon_passkey_connected_ISD, readConnected_ISD_userName, readConnected_ISD_Location | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-022 | 맵 목록과 선택 정보 | readConnected_ISD_usableMapNum, readConnected_ISD_usableMapIndex, readConnected_ISD_MapStamp, readConnected_ISD_MapDate, changeProgramMapNum, readProgramMapNum | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-023 | 오디오 및 자극 볼륨 설정 | changeStimulVolume, readStimulVolume, changeAudioVolume, readAudioVolume | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-024 | 사용자 알림 설정 | changeLED_indicatorOnOff, readLED_indicatorOnOff, changeStimulIndicator_OnOff, readStimulIndicator_OnOff | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/cfx_cm3_sharedMemory.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | i2c_startWriteData, i2c_startReadData, get_i2cDriverStatus, isI2cDriverStatusIdle, I2C_0_IRQHandler, enableI2cInterface, change_i2c_is_busy, is_i2c_free | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/driver_i2c.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/driver_MAX17262.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/tdc_touch_iqs323.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/earpieceUpate.c
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SI-ID-CM3-001 | SU-ID-CM3-026 | SPI 응답 버퍼 관리 | writeDataToSpiTxBuff, enable_ReadCommandForSPI_Master, clear_ReadCommandForSPI_Master, clear_SPI_Tx_Buffer, isSpiTxBuffEmpty | src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/driver_SPI.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/mappingControl.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/remoteControl.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_eCAP_Measurement.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_readWrtieMapData.c
CM3 | 신호처리 모듈 | SI-ID-CM3-002 | SU-ID-CM3-027 | 자극 프레임 수 계산 | calculationNumFramePerOneChannle, calculationTransferableChanneNum | src/2__cm3/Cortex-M3-src/signalProcessing/stimulationParaCal.c
CM3 | 신호처리 모듈 | SI-ID-CM3-002 | SU-ID-CM3-028 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | setting_stimulationRange, readDAC_offsetValue, data_clearBit | src/2__cm3/Cortex-M3-src/signalProcessing/stimulationParaCal.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/signalProcessing/commonDataProcessing.c
CM3 | 신호처리 모듈 | SI-ID-CM3-002 | SU-ID-CM3-029 | 자극 파라미터 계산 결과 공유 | calculationStimulParaN_cfxShare | src/2__cm3/Cortex-M3-src/signalProcessing/stimulationParaCal.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-030 | 내부기 실행 상태 관리 | isd_interface, change_isd_state, clearIsdControlStateChagedFlag, snd_isd_interface_get_state | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-031 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | init_txPowerIC, init_ISD, enableStimul_10v, read_Connected_ISD_id | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_ISD.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-032 | 실시간 자극 중 연결 확인 | update_isd_LinkConnection_byBacktel_withLiveStimulation | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-033 | 매핑 중 연결 확인 | update_isd_LinkConnection_byBacktel_withMapping, isING_connectionCheckWithMapping | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/mappingControl.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-034 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | write_FPGA_systemResgister_1st, write_FPGA_systemResgister_2nd, write_FPGA_reset, write_FPGA_enable_RF_tx, write_FPGA_disable_RF_tx | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/main.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_FPGA.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-035 | 송신 전력 단계 설정 | write_change_TxPowerLevel, read_txPowerLevel | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/initialize.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | write_FPGA_clear_FIFO, read_FPGA_version, read_FPGA_systemError_Flag, read_FPGA_backtelError_Flag, check_FPGA_PCM_Error, check_FPGA_FIFO_empty, read_FPGA_backtel_FIFO | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_ISD.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_eCAP_Measurement.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_impedanceMeasurement.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_testStimulation.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_stimulationParaSetting.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_SepcificStimulation.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-037 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | chang_PulseWidth, chang_PulseWidth_minimum, change_8BitBacktel_mode, disable_Backtel, read_isd_Power_State | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_FPGA.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-038 | 주 송신 PMIC 접근 | write_REN_ISL91128_register_byCM3_I2C, read_REN_ISL91128_register_byCM3_I2C, Reset_REN_ISL91128 | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/driver_REN_ISL91128.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_FPGA.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-039 | 자극 전원 활성과 차단 | enable_VP_REN_ISL98608, disable_REN_ISL98608, Reset_REN_ISL98608, Reset_disableOutup_REN_ISL98608 | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/driver_REN_ISL98608.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-040 | 보조 PMIC 접근 | Reset_REN_ISL9122, read_REN_ISL9122_register_byCM3_I2C | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/driver_REN_ISL9122.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_init_FPGA.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/systemControl/initialize.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_FPGA.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-041 | 내부기 자극 설정 적용 | stimulationSetting, settingStimulPara_monoPolarMode, settingStimulPara_biPolarMode, isStimulParaIsSettingDone, set_newMapLoadeFlagForStimulParaSetting, isNewMapLoadeFlag | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_stimulationParaSetting.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_Live.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_stimulationStandAlone.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-042 | 내부기 및 사용자 설정 저장 | write_isdInfo_N_userSetting_atFlash, read_isdInfo_N_userSetting_fromFlash, write_Original_isdInfo_N_userSetting_atFlash | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_readWrtieMapData.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-043 | 맵 저장과 삭제 범위 | write_stimulPara_atFlash, read_stimulPara_fromFlash, reset_NVM_MapData, reset_NVM_Selected_ISD_allData, reset_NVM_All_ISD_allData | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface_mapping_readWrtieMapData.c
CM3 | 내부 자극 장치 실행 모듈 | SI-ID-CM3-003 | SU-ID-CM3-044 | 자극 알림 실행 | stimulation_IndicatorOut, set_stimulationIndicatorTrigger, setIndicatoStimlulLevel_255 | src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/indicatorByStimul.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-045 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | bleCommunication | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/ble_communication.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-046 | 리모콘 명령 처리 | fetch_remoteControlPacket, remoteControl, getRemoteCommand, clearRemoteColtrolCommand, is_isd_passKeyMatch, set_isd_passKeyMatchResult | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/remoteControl.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-047 | 입력 게인 명령 처리 | tdc_remote_gain_control_handle | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/tdc_remote_gain_control.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-048 | 매핑 연결 및 종료 상태 | changeRemoteCommandWaitingForBleOff, updateMappingProgramConnection, changeMappingCommandBleDisconneted, changeMappingCommandWaitingForBleOff | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/remoteControl.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/mappingControl.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-049 | 매핑 명령 실행 | fetch_mappingControlPacket, mappingControl, getMappingCommand, clear_mappingCommand | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/mappingControl.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-050 | OTA 세션 시작과 종료 | ci_ble_fetch_packet_ota_start_end, tdc_set_ota_dfu_conn_state, tdc_get_ota_dfu_conn_state | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/ci_ble_control_ota.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/internalDevice/isd_interface.c
CM3 | 블루투스 통신 모듈 | SI-ID-CM3-004 | SU-ID-CM3-051 | OTA 데이터와 기동 위치 명령 | ci_ble_fetch_packet_ota, ci_ble_fetch_packet_boot | src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/ci_ble_control_ota.c src/2__cm3/Cortex-M3-src/BleCommunication/ci_ble_control_boot.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-001 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 |  | src/0__bootloader/main.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-002 | 기동 지연 대기 | tdc_delay_us | src/0__bootloader/source/tdc_util.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-003 | 정상 기동과 서비스 모드 선택 | bootloader_main | src/0__bootloader/source/bootloader.c src/0__bootloader/main.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-004 | 기동 표시와 경과 시간 | tdc_boot_led_init, tdc_boot_led_start, tdc_boot_led_stop, tdc_boot_led_is_done, tdc_boot_led_elapsed_ms | src/0__bootloader/source/led/tdc_boot_led.c src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-005 | 응용 코어 기동 | bootloader_boot_cm3, bootloader_boot_cfx | src/0__bootloader/source/bootloader_boot_cores.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-006 | 부트 실행 순서 관리 | bootloader_boot | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-007 | 기동 저장장치 준비 | tdc_boot_storage_init | src/0__bootloader/source/bootloader.c src/0__bootloader/source/service/service.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-008 | 기동 정보와 제조 정보 적재 | bootloader_read_nvm_boot_info, bootloader_load_manu_table | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-009 | 적재 대상 파일 이름 결정 | get_app_load_ext | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-010 | 응용 파일 열기와 헤더 검사 | bootloader_load_app_file, bootloader_read_and_check_file_header | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-011 | 이미지 구획 처리 | bootloader_process_sections, bootloader_load_sections, bootloader_load_boot_section | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-012 | 매니페스트 처리 | bootloader_process_manifest, get_manifest_files, bootloader_manifest_open_files | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-013 | 이미지 CRC 검사 | bootloader_check_header_crc, bootloader_CRC_calc | src/0__bootloader/source/bootloader.c src/0__bootloader/source/bootloader_crc.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-014 | 이미지 AES 복호화 | bootloader_initialize_aes_ctx, bootloader_get_application_key, bootloader_decrypt_data | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-015 | 구획 데이터 전송 | bootloader_transfer_section_data | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-016 | 프로그램 메모리 잠금 | bootloader_lock_pram | src/0__bootloader/source/bootloader.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-017 | 서비스 모드 점검 | service_main | src/0__bootloader/source/service/service.c
BOOT | 부트 제어 및 이미지 적재 모듈 | SI-ID-BOOT-001 | SU-ID-BOOT-018 | 서비스 표시와 재기동 |  | src/0__bootloader/source/service/service.c
BOOT | 무선 갱신 모듈 | SI-ID-BOOT-002 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | snd_boot_handle_file, snd_boot_set_fp | src/0__bootloader/source/bootmgr/ci_boot.c
BOOT | 무선 갱신 모듈 | SI-ID-BOOT-002 | SU-ID-BOOT-020 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | tdc_boot_get_slot_num, tdc_boot_print_boot_file | src/0__bootloader/source/bootmgr/ci_boot.c

## 원본 대응표
원본 시험 ID | 원본 시험 이름 | 원본 기재 설계 ID | 역할 기준 설계 ID | Sound1 유닛 ID | Sound1 시험 ID | 처리 근거
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | DIO 설정 1차 | SU-ID-CFX-001 | CFX-001 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 타이머 중지 | SU-ID-CFX-002 | CFX-002 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 인터럽트 초기화 | SU-ID-CFX-003 | CFX-003 | SU-ID-CFX-001, SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1, SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | 저전력 모드 비활성화 | SU-ID-CFX-004 | CFX-004 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | 전원 안정화 대기 | SU-ID-CFX-005 | CFX-005 | SU-ID-BOOT-002 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | MCU 리셋 및 중지 | SU-ID-CFX-006 | CFX-006 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 동작 클럭 설정 | SU-ID-CFX-007 | CFX-007 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | 메인 MCU 초기화 | SU-ID-CFX-008 | CFX-008 | SU-ID-CFX-006, SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6, SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 입/출력단 비활성화 | SU-ID-CFX-009 | CFX-009 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | FIFO 초기화 | SU-ID-CFX-010 | CFX-010 | SU-ID-CFX-003 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | IOC 설정 | SU-ID-CFX-011 | CFX-011 | SU-ID-CFX-003 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | 오디오 MUX 설정 | SU-ID-CFX-012 | CFX-012 | SU-ID-CFX-003 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | ADC 설정 | SU-ID-CFX-013 | CFX-013 | SU-ID-CFX-003 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | DAC 설정 | SU-ID-CFX-014 | CFX-014 | SU-ID-CFX-020 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | LSAD 설정 | SU-ID-CFX-015 | CFX-015 | 해당 없음 | 해당 없음 | 구형 배터리 LSAD 초기화. 현 정상 잔량/충전 판단은 QCC 정보 수신으로 대체한다. 레거시 소스 존재와 실행 경로 채택은 구분한다.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | Hear Core, Fuction chain 활성화 | SU-ID-CFX-015 | CFX-016 | SU-ID-CFX-002 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | 인터럽트 설정 1차 | SU-ID-CFX-016 | CFX-017 | SU-ID-CFX-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | DIO 설정 2차 | SU-ID-CFX-017 | CFX-018 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | MCU 시작 | SU-ID-CFX-018 | CFX-019 | SU-ID-BOOT-001, SU-ID-BOOT-005 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1, SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | 메모리 초기화 대기 | SU-ID-CFX-019 | CFX-020 | SU-ID-BOOT-001, SU-ID-BOOT-005 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1, SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | DIO 설정 3차 | SU-ID-CFX-020 | CFX-021 | SU-ID-BOOT-001 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | 인터럽트 설정 2차 | SU-ID-CFX-021 | CFX-022 | SU-ID-CFX-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | 인터럽트 서비스 루틴 | SU-ID-CFX-022 | CFX-023 | SU-ID-CFX-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | 저전력 모드 전환, 입/출력단 비활성화 | SU-ID-CFX-024 | CFX-024 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | 저전력 모드 전환, IOC 비활성화 | SU-ID-CFX-025 | CFX-025 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 저전력 모드 전환, FIFO 비활성화 | SU-ID-CFX-026 | CFX-026 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | 저전력 모드 전환, FIFO 버퍼 초기화 | SU-ID-CFX-027 | CFX-027 | SU-ID-CFX-014 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 저전력 모드 전환, 모드 DIO 설정 | SU-ID-CFX-028 | CFX-028 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | 저전력 모드 전환, 인터럽트 설정 | SU-ID-CFX-029 | CFX-029 | SU-ID-CFX-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 저전력 모드전환 | SU-ID-CFX-030 | CFX-030 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 저전력 모드 전환, 클럭 조정 | SU-ID-CFX-031 | CFX-031 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 저전력 모드 전환, 타이머 설정 | SU-ID-CFX-032 | CFX-032 | SU-ID-CFX-009 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | windowing 계수 읽기 | SU-ID-CFX-033 | CFX-033 | SU-ID-BOOT-011 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | 내부기 정보 읽기 | SU-ID-CFX-034 | CFX-034 | SU-ID-CM3-042 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | 배터리 전압 교정값 읽기 | SU-ID-CFX-035 | CFX-035 | SU-ID-CM3-042 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 맵 정보 읽기 | SU-ID-CFX-036 | CFX-036 | SU-ID-CFX-012, SU-ID-CM3-042 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | 사용자 설정값 읽기 | SU-ID-CFX-037 | CFX-037 | SU-ID-CFX-012, SU-ID-CM3-042 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | 매핑 데이터 읽기 | SU-ID-CFX-038 | CFX-038 | SU-ID-CFX-012, SU-ID-CM3-043 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 통과 대역 밴드 읽기 | SU-ID-CFX-039 | CFX-039 | SU-ID-CFX-027 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 사용자 설정값 저장 | SU-ID-CFX-040 | CFX-040 | SU-ID-CM3-042 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | 매핑 데이터 저장, 매핑 통신 | SU-ID-CFX-041 | CFX-041 | SU-ID-CM3-043 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 매핑 데이터 읽기, 매핑 통신 | SU-ID-CFX-042 | CFX-042 | SU-ID-CM3-042, SU-ID-CM3-043 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-43 | 매핑 데이터 삭제, 매핑 통신 | SU-ID-CFX-043 | CFX-043 | SU-ID-CM3-043 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-44 | 배터리 잔량 업데이트 | SU-ID-CFX-044 | CFX-044 | SU-ID-CM3-011 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-45 | 가속도 센서 입력 업데이트 | SU-ID-CFX-045 | CFX-045 | 해당 없음 | 해당 없음 | 가속도 센서는 현 사용자 입력 장치가 아니다. Sound1의 터치 센서 초기화/판정 시험으로 별도 구성한다.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-46 | USB 커넥터용 DIO 설정 | SU-ID-CFX-046 | CFX-046 | SU-ID-CM3-011 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-47 | 가속도 센서 및 PCM용 DIO 설정 | SU-ID-CFX-047 | CFX-047 | SU-ID-CFX-004 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-48 | 텔레코일 입력 절대값 | SU-ID-CFX-048 | CFX-048 | 해당 없음 | 해당 없음 | 텔레코일 입력 경로를 현재 제품에서 사용하지 않는다. 오디오 블록의 절대값 시험은 HEAR 최대값 유닛으로 유지한다.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-49 | 텔레 코일 입력 감지 | SU-ID-CFX-049 | CFX-049 | 해당 없음 | 해당 없음 | 텔레코일 근접 감지 기능은 현재 제품에 없다. 새 I2S 수신 상태 판정은 다른 입력 조건으로 시험한다.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-50 | 오디오 신호 혼합 | SU-ID-CFX-050 | CFX-050 | SU-ID-CFX-016 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-51 | AGC 입력 최대 값 | SU-ID-CFX-051 | CFX-051 | SU-ID-CFX-022, SU-ID-HEAR-001 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22, SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-52 | AGC 적용 | SU-ID-CFX-052 | CFX-052 | SU-ID-CFX-023, SU-ID-CFX-024, SU-ID-CFX-025 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-53 | 입력 데이터 업데이트 | SU-ID-CFX-053 | CFX-053 | SU-ID-CFX-026 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-54 | FFT 변환 및 주파수 영역 크기 구하기 | SU-ID-CFX-054 | CFX-054, CFX-055a | SU-ID-HEAR-002 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-2 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-55 | 분석 대역별 대표값 구하기 | SU-ID-CFX-055 | CFX-055b | SU-ID-CFX-028 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-56 | 시간 영역의 크기 값 구하기 | SU-ID-CFX-056 | CFX-056 | SU-ID-CFX-028 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-57 | 신호처리용 계수 전처리, C 값 계산 | SU-ID-CFX-058 | CFX-058 | SU-ID-CFX-030 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-58 | 신호처리용 계수 전처리, 로그 매핑 계수 계산 | SU-ID-CFX-059 | CFX-059 | SU-ID-CFX-031 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-59 | 비선형 매핑 | SU-ID-CFX-057 | CFX-057 | SU-ID-CFX-032 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-60 | 실시간 자극 출력 PCM 생성 | SU-ID-CFX-060 | CFX-060 | SU-ID-CFX-033, SU-ID-CFX-036, SU-ID-CFX-038, SU-ID-CFX-039, SU-ID-CFX-040 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CFX-ID-61 | 내부기 연결 검사 PCM 생성 | SU-ID-CFX-061 | CFX-061 | SU-ID-CFX-038, SU-ID-CFX-041, SU-ID-CFX-042 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41, SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | LED 출력 끄기 | SU-ID-CM3-001 | CM3-001 | SU-ID-CM3-014 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | 메모리 에러 LED 출력 | SU-ID-CM3-002 | CM3-002 | SU-ID-CM3-014 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | NRF 리셋 | SU-ID-CM3-003 | CM3-003 | SU-ID-CM3-003 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | NRF Off 명령 | SU-ID-CM3-004 | CM3-004 | SU-ID-CM3-003 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 인터럽트 리셋 | SU-ID-CM3-005 | CM3-005 | SU-ID-CM3-001 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | DMA 리셋 | SU-ID-CM3-006 | CM3-006 | SU-ID-CM3-001 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | I2C 설정 | SU-ID-CM3-007 | CM3-007 | SU-ID-CM3-001 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | SPI 설정 | SU-ID-CM3-008 | CM3-008 | SU-ID-CM3-001 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 주기 반복용 인터럽트 설정 | SU-ID-CM3-009 | CM3-009 | SU-ID-CM3-001 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 인터럽트 활성화 | SU-ID-CM3-010 | CM3-010 | SU-ID-CM3-001 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 사용 준비 상태 전송 | SU-ID-CM3-011 | CM3-011 | SU-ID-CM3-004 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | PMIC 전원 끔 | SU-ID-CM3-012 | CM3-012 | SU-ID-CM3-012, SU-ID-CM3-039 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | 가속도 센서 초기화 | SU-ID-CM3-013 | CM3-013 | 해당 없음 | 해당 없음 | 가속도 센서 초기화는 적용하지 않는다. 터치 센서 초기화 및 상태 판정을 새 항목으로 정의한다.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | CFX 초기화 에러 LED 출력 | SU-ID-CM3-014 | CM3-014 | SU-ID-CM3-014 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 배터리 모니터링 경계 값 | SU-ID-CM3-015 | CM3-015 | SU-ID-CM3-011 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 에러 플래그 제거 | SU-ID-CM3-016 | CM3-016 | SU-ID-CM3-016 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 인터럽트 서비스 루틴, I2C | SU-ID-CM3-017 | CM3-017 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 인터럽트 서비스 루틴, SPI 에러 | SU-ID-CM3-018 | CM3-018 | SU-ID-CM3-026 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 인터럽트 서비스 루틴, DMA 0 | SU-ID-CM3-019 | CM3-019 | SU-ID-CM3-026 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 인터럽트 서비스 루틴, DMA 1 | SU-ID-CM3-020 | CM3-020 | SU-ID-CM3-026 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 에러 확인 | SU-ID-CM3-021 | CM3-021 | SU-ID-CM3-007, SU-ID-CM3-016 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | LED 출력 상태 확인 | SU-ID-CM3-022 | CM3-022 | SU-ID-CM3-013 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 배터리 잔량 업데이트 | SU-ID-CM3-023 | CM3-023 | SU-ID-CM3-007, SU-ID-CM3-011 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 사용자 인터페이스 제어 | SU-ID-CM3-024 | CM3-024 | SU-ID-CM3-005, SU-ID-CM3-009 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 맵 번호 업데이트 | SU-ID-CM3-025 | CM3-025 | SU-ID-CM3-006 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 자극 알림 출력 | SU-ID-CM3-026 | CM3-026 | SU-ID-CM3-044 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | PMIC On/Off | SU-ID-CM3-027 | CM3-027 | SU-ID-CM3-012 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | LED 패턴 출력 | SU-ID-CM3-028 | CM3-028 | SU-ID-CM3-013, SU-ID-CM3-014 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | NRF On/Off | SU-ID-CM3-029 | CM3-029 | SU-ID-CM3-007, SU-ID-CM3-008 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 공유메모리 접근, USB 커넥터 상태 읽기 | SU-ID-CM3-030 | CM3-030 | SU-ID-CM3-007 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 공유메모리 접근, 전원 버튼 상태 읽기 | SU-ID-CM3-031 | CM3-031 | SU-ID-CM3-007 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 공유메모리 접근, PMIC On/Off | SU-ID-CM3-032 | CM3-032 | SU-ID-CM3-012 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 공유메모리 접근, 저전력 모드 진입 | SU-ID-CM3-033 | CM3-033 | SU-ID-CM3-012, SU-ID-CM3-015 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 공유메모리 접근, 배터리 전압 교정값 읽기 | SU-ID-CM3-034 | CM3-034 | SU-ID-CM3-011 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 공유메모리 접근, 배터리 전압 값 읽기 | SU-ID-CM3-035 | CM3-035 | SU-ID-CM3-007, SU-ID-CM3-011 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 변경 | SU-ID-CM3-036 | CM3-036 | SU-ID-CM3-017 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 공유메모리 접근, next PCM 출력 모드 변경 | SU-ID-CM3-037 | CM3-037 | SU-ID-CM3-017 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 공유메모리 접근, PCM 출력 버퍼 데이터 채우기 | SU-ID-CM3-038 | CM3-038 | SU-ID-CM3-017 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 공유메모리 접근, PCM 출력 모드 읽기 | SU-ID-CM3-039 | CM3-039 | SU-ID-CM3-017 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 읽기 | SU-ID-CM3-040 | CM3-040 | SU-ID-CM3-018 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 공유메모리 접근, 내부기 연결 검사용 PCM 출력 상태 지우기 | SU-ID-CM3-041 | CM3-041 | SU-ID-CM3-018 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 공유메모리 접근, 사용자 설정 값 로딩 여부 확인 | SU-ID-CM3-042 | CM3-042 | SU-ID-CM3-016 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 공유메모리 접근, 맵 변경 명령 전달 | SU-ID-CM3-043 | CM3-043 | SU-ID-CM3-020 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 공유메모리 접근, 맵 데이터 로딩여부 확인 | SU-ID-CM3-044 | CM3-044 | SU-ID-CM3-020 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 공유메모리 접근, 현재 맵 데이터 주소 반환 | SU-ID-CM3-045 | CM3-045 | SU-ID-CM3-020 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 공유메모리 접근, CM3 계산된 자극 파라미터 주소 반환 | SU-ID-CM3-046 | CM3-046 | SU-ID-CM3-020 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 공유메모리 접근, 계산된 자극 알림 크기 전달 | SU-ID-CM3-047 | CM3-047 | SU-ID-CM3-044 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 공유메모리 접근,자극 알림 신호 On/Off 전달 | SU-ID-CM3-048 | CM3-048 | SU-ID-CM3-044 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 공유메모리 접근, CM3 오디오 신호처리 파라미터 계산 완료 전달 | SU-ID-CM3-049 | CM3-049 | SU-ID-CM3-020 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | 공유메모리 접근, 백텔 설정 값 전달 | SU-ID-CM3-050 | CM3-050 | SU-ID-CM3-037 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 공유메모리 접근, 현재 자극 출력 값 읽기 | SU-ID-CM3-051 | CM3-051 | SU-ID-CM3-019 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-52 | 공유메모리 접근, 오디오 입력(ADC) 최대값 읽기 | SU-ID-CM3-052 | CM3-052 | SU-ID-CM3-019 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-53 | 공유메모리 접근, 내부기 ID 읽기 | SU-ID-CM3-053 | CM3-053 | SU-ID-CM3-021 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-54 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 리콘용 접속 키 읽기 | SU-ID-CM3-054 | CM3-054 | SU-ID-CM3-021 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-55 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 전달 | SU-ID-CM3-055 | CM3-055 | SU-ID-CM3-021 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-56 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 번호 읽기 | SU-ID-CM3-056 | CM3-056 | SU-ID-CM3-021 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-57 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 사용자 이름 읽기 | SU-ID-CM3-057 | CM3-057 | SU-ID-CM3-021 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-58 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 수술위치 읽기 | SU-ID-CM3-058 | CM3-058 | SU-ID-CM3-021 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-59 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용가능한 맵 개수 읽기 | SU-ID-CM3-059 | CM3-059 | SU-ID-CM3-022 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-60 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 사용 가능한 맵 인덱스 읽기 | SU-ID-CM3-060 | CM3-060 | SU-ID-CM3-022 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-61 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기의 맵 스탬프 읽기 | SU-ID-CM3-061 | CM3-061 | SU-ID-CM3-022 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-62 | 공유메모리 접근, 연결된 내부기 맵 생성일자 읽기 | SU-ID-CM3-062 | CM3-062 | SU-ID-CM3-022 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-63 | 공유메모리 접근, 맵 번호 변경 | SU-ID-CM3-063 | CM3-063 | SU-ID-CM3-022 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-64 | 공유메모리 접근, 맵 번호 읽기 | SU-ID-CM3-064 | CM3-064 | SU-ID-CM3-022 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-65 | 공유메모리 접근, 자극 볼륨 변경 | SU-ID-CM3-065 | CM3-065 | SU-ID-CM3-023 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-66 | 공유메모리 접근, 자극 볼륨 읽기 | SU-ID-CM3-066 | CM3-066 | SU-ID-CM3-023 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-67 | 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 변경 | SU-ID-CM3-067 | CM3-067 | SU-ID-CM3-023 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-68 | 공유메모리 접근, 오디오 볼륨 읽기 | SU-ID-CM3-068 | CM3-068 | SU-ID-CM3-023 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-69 | 공유메모리 접근, LED 알림 설정 변경 | SU-ID-CM3-069 | CM3-069 | SU-ID-CM3-024 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-70 | 공유메모리 접근, LED 알림 설정 읽기 | SU-ID-CM3-070 | CM3-070 | SU-ID-CM3-024 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-71 | 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 변경 | SU-ID-CM3-071 | CM3-071 | SU-ID-CM3-024 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-72 | 공유메모리 접근, 자극 알림 설정 읽기 | SU-ID-CM3-072 | CM3-072 | SU-ID-CM3-024 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-73 | I2C 데이터 쓰기 시작 | SU-ID-CM3-073 | CM3-073 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-74 | I2C 데이터 읽기 시작 | SU-ID-CM3-074 | CM3-074 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-75 | I2C 드라이버 상태 읽기 | SU-ID-CM3-075 | CM3-075 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-76 | SPI 송신 데이터 쓰기 | SU-ID-CM3-076 | CM3-076 | SU-ID-CM3-026 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-77 | SPI 송신 데이터 준비 완료 전달 | SU-ID-CM3-077 | CM3-077 | SU-ID-CM3-026 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-78 | SPI 송신 완료 전달 | SU-ID-CM3-078 | CM3-078 | SU-ID-CM3-026 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-79 | 자극 DAC 선택 및 C ,T 레벨 계산 | SU-ID-CM3-079 | CM3-079 | SU-ID-CM3-027, SU-ID-CM3-028, SU-ID-CM3-029 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-80 | I2C 사용 가능 업데이트 | SU-ID-CM3-080 | CM3-080 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-81 | I2C 사용 불가능 업데이트 | SU-ID-CM3-081 | CM3-081 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-82 | I2C 사용 가능 상태 읽기 | SU-ID-CM3-082 | CM3-082 | SU-ID-CM3-025 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-83 | PMIC 레지스터 쓰기 | SU-ID-CM3-083 | CM3-083 | SU-ID-CM3-035, SU-ID-CM3-038 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-84 | PMIC 레지스터 읽기 | SU-ID-CM3-084 | CM3-084 | SU-ID-CM3-035, SU-ID-CM3-038 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-85 | FPGA 레지스터 쓰기 | SU-ID-CM3-085 | CM3-085 | SU-ID-CM3-034 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-86 | FPGA 레지스터 읽기 | SU-ID-CM3-086 | CM3-086 | SU-ID-CM3-034 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-87 | FPGA FIFO 읽기 | SU-ID-CM3-087 | CM3-087 | SU-ID-CM3-036 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-88 | 내부기 제어 상태 변경 | SU-ID-CM3-088 | CM3-088 | SU-ID-CM3-030 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-89 | 내부기 제어 상태 변경 플래그 삭제 | SU-ID-CM3-089 | CM3-089 | SU-ID-CM3-030 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-90 | Tx PMIC 초기화 | SU-ID-CM3-090 | CM3-090 | SU-ID-CM3-031 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-91 | FPGA 초기화 | SU-ID-CM3-091 | CM3-091 | SU-ID-CM3-031, SU-ID-CM3-034 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-92 | 내부기 초기화 | SU-ID-CM3-092 | CM3-092 | SU-ID-CM3-031 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-93 | 내부기 통신 통로 확보 | SU-ID-CM3-093 | CM3-093 | SU-ID-CM3-032 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-94 | 내부기 자극용 10v 활성화 | SU-ID-CM3-094 | CM3-094 | SU-ID-CM3-031, SU-ID-CM3-039 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-95 | 내부기 자극 출력 제어 | SU-ID-CM3-095 | CM3-095 | SU-ID-CM3-041 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-96 | 내부기 자극 파라미터 설정 | SU-ID-CM3-096 | CM3-096 | SU-ID-CM3-037, SU-ID-CM3-041 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-97 | 내부기 연결 확인(실시간 자극) | SU-ID-CM3-097 | CM3-097 | SU-ID-CM3-032 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-98 | 내부기 연결 확인(매핑 연결) | SU-ID-CM3-098 | CM3-098 | SU-ID-CM3-033 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-99 | BLE 설정 수신 데이터 인출 | SU-ID-CM3-099 | CM3-099 | SU-ID-CM3-045 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-100 | 리모콘 수신 데이터 인출 | SU-ID-CM3-100 | CM3-100 | SU-ID-CM3-046 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-101 | 매핑 수신 데이터 인출 | SU-ID-CM3-101 | CM3-101 | SU-ID-CM3-049 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-102 | 블루투스 광고 이름 설정 | SU-ID-CM3-102 | CM3-102 | SU-ID-CM3-045 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-103 | 리모콘 제어 | SU-ID-CM3-103 | CM3-103 | SU-ID-CM3-046 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-104 | 리모콘 명령 수행 완료 | SU-ID-CM3-104 | CM3-104 | SU-ID-CM3-046 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-105 | 특정 자극 출력 | SU-ID-CM3-105 | CM3-105 | SU-ID-CM3-049 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-106 | 실시간 자극 출력 | SU-ID-CM3-106 | CM3-106 | SU-ID-CM3-049 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-CM3-ID-107 | 매핑 명령 수행 완료 | SU-ID-CM3-107 | CM3-107 | SU-ID-CM3-048, SU-ID-CM3-049 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48, SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 같은 기능 역할을 현재 코어/모듈의 유닛에 연결. 원본 상세 설계 ID와 시험 ID의 숫자만으로 대응하지 않음.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-1 | 클럭 설정 | SU-ID-NRF-001 | NRF-001 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-2 | 전원 제어용 핀 설정 | SU-ID-NRF-002 | NRF-002 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-3 | SPI 설정 | SU-ID-NRF-003 | NRF-003 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-4 | Log Data 읽기 | SU-ID-NRF-004 | NRF-004 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-5 | 주기반복 타이머 설정 | SU-ID-NRF-005 | NRF-005 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-6 | Off Command 확인 | SU-ID-NRF-006 | NRF-006 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-7 | 장치 정보 파라미터 읽기 | SU-ID-NRF-007 | NRF-007 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-8 | BLE 광고 이름 설정 | SU-ID-NRF-008 | NRF-008 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-9 | 타이머 설정 비활성화 | SU-ID-NRF-009 | NRF-009 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-10 | 블루투스 스택 초기화 | SU-ID-NRF-010 | NRF-010 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-11 | 저전력 모드 진입 | SU-ID-NRF-011 | NRF-011 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-12 | BLE 본딩 데이터 저장 | SU-ID-NRF-012 | NRF-012 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-13 | SPI 송신 데이터 쓰기 | SU-ID-NRF-013 | NRF-013 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-14 | SPI 송신 | SU-ID-NRF-014 | NRF-014 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-15 | SPI 슬레이브 장치 데이터 송신 알림 읽기 | SU-ID-NRF-015 | NRF-015 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-16 | SPI 수신 | SU-ID-NRF-016 | NRF-016 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-17 | SPI 수신 데이터 복사 | SU-ID-NRF-017 | NRF-017 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.
SW-FW-UnitTest-NRF-ID-18 | 블루투스 데이터 수신 | SU-ID-NRF-018 | NRF-018 | 해당 없음 | 자료 대기 | QCC 내부 자료 대기. NRF 내부 코드/시험을 이름만 바꾸어 QCC 구현으로 취급하지 않는다.

## 1차본 대응표
1차본 유닛 ID | 1차본 유닛 이름 | 새 유닛 ID | 새 유닛 이름 | 새 시험 ID
SU-ID-CFX-001 | 인터럽트 설정 유닛 | SU-ID-CFX-001 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1
SU-ID-CFX-002 | 인터럽트 플래그 일괄 해제 유닛 | SU-ID-CFX-001 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1
SU-ID-CFX-003 | 반복 실행 허가 확인 유닛 | SU-ID-CFX-001 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1
SU-ID-CFX-024 | 인터럽트 대기 유닛 | SU-ID-CFX-001 | 인터럽트와 반복 실행 제어 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1
SU-ID-CFX-004 | HEAR 정지 및 리셋 유닛 | SU-ID-CFX-002 | HEAR 실행 준비 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2
SU-ID-CFX-005 | HEAR 함수체인 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-002 | HEAR 실행 준비 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2
SU-ID-CFX-006 | HEAR 기동 유닛 | SU-ID-CFX-002 | HEAR 실행 준비 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2
SU-ID-CFX-007 | 오디오 경로 설정 유닛 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3
SU-ID-CFX-011 | 2채널 마이크 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3
SU-ID-CFX-021 | 마이크 사용 개수 전환 유닛 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3
SU-ID-CFX-050 | 디지털 마이크 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3
SU-ID-CFX-051 | 아날로그 마이크 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3
SU-ID-CFX-052 | 마이크 사용 개수 읽기 유닛 | SU-ID-CFX-003 | 마이크와 오디오 경로 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3
SU-ID-CFX-008 | PCM 인터페이스 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-004 | PCM 인터페이스 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4
SU-ID-CFX-009 | PCM DIO 설정 유닛 | SU-ID-CFX-004 | PCM 인터페이스 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4
SU-ID-CFX-013 | PCM 출력 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-004 | PCM 인터페이스 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4
SU-ID-CFX-014 | 출력단 설정 유닛 | SU-ID-CFX-004 | PCM 인터페이스 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4
SU-ID-CFX-010 | I2S 인터페이스 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-005 | I2S 인터페이스 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5
SU-ID-CFX-012 | I2S 입력 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-005 | I2S 인터페이스 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5
SU-ID-CFX-015 | PCM 명령 경쟁 방지 플래그 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-006 | 신호처리 초기 상태 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6
SU-ID-CFX-016 | 포화 연산 모드 설정 유닛 | SU-ID-CFX-006 | 신호처리 초기 상태 설정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6
SU-ID-CFX-022 | 입력 동기 판정 유닛 | SU-ID-CFX-007 | 마이크 블록 수집 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7
SU-ID-CFX-023 | 마이크 버퍼 시프트 복사 유닛 | SU-ID-CFX-007 | 마이크 블록 수집 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7
SU-ID-CFX-017 | I2S 입력 유효성 확인 유닛 | SU-ID-CFX-008 | I2S 입력 상태 판정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8
SU-ID-CFX-018 | I2S 입력 버퍼 복사 유닛 | SU-ID-CFX-008 | I2S 입력 상태 판정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8
SU-ID-CFX-019 | I2S 스트리밍 상태 설정 유닛 | SU-ID-CFX-008 | I2S 입력 상태 판정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8
SU-ID-CFX-020 | I2S 스트리밍 상태 읽기 유닛 | SU-ID-CFX-008 | I2S 입력 상태 판정 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8
SU-ID-CFX-025 | PCM 출력 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-026 | 출력단 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-027 | I2S 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-028 | ADC 및 마이크 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-029 | IOC 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-030 | FIFO 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-031 | HEAR 정지 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-032 | 인터페이스 DIO 복원 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-033 | 대기 모드 인터럽트 전환 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-034 | 저전력 진입 명령 해제 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-035 | 기상 대기 유닛 | SU-ID-CFX-009 | CFX 저전력 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9
SU-ID-CFX-036 | 전원 모드 이벤트 처리 유닛 | SU-ID-CFX-010 | 내부기 연결 상태 반영 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10
SU-ID-CFX-037 | 내부기 연결 처리 유닛 | SU-ID-CFX-010 | 내부기 연결 상태 반영 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10
SU-ID-CFX-038 | 내부기 해제 처리 유닛 | SU-ID-CFX-010 | 내부기 연결 상태 반영 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10
SU-ID-CFX-039 | 맵 변경 이벤트 처리 유닛 | SU-ID-CFX-011 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11
SU-ID-CFX-040 | 오디오 파라미터 계산 이벤트 처리 유닛 | SU-ID-CFX-011 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11
SU-ID-CFX-041 | 자극 볼륨 변경 이벤트 처리 유닛 | SU-ID-CFX-011 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11
SU-ID-CFX-042 | 자극 및 오디오 볼륨 동시 변경 처리 유닛 | SU-ID-CFX-011 | 맵 및 볼륨 변경 처리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11
SU-ID-CFX-043 | 매핑 데이터 복사 유닛 | SU-ID-CFX-012 | 공유 맵 데이터 복사 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12
SU-ID-CFX-044 | 매핑 데이터 복사 유닛, 생성일자 제외 | SU-ID-CFX-012 | 공유 맵 데이터 복사 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12
SU-ID-CFX-053 | 전방 마이크 설정 유닛 | SU-ID-CFX-013 | 전면 마이크 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13
SU-ID-CFX-054 | 전방 마이크 읽기 유닛 | SU-ID-CFX-013 | 전면 마이크 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13
SU-ID-CFX-055 | FIFO 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-014 | 오디오 FIFO 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14
SU-ID-CFX-056 | 전체 FIFO 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-014 | 오디오 FIFO 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14
SU-ID-CFX-057 | I2S 수신 버퍼 복사 유닛 | SU-ID-CFX-015 | I2S 수신 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15
SU-ID-CFX-058 | I2S 버퍼 비우기 유닛 | SU-ID-CFX-015 | I2S 수신 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15
SU-ID-CFX-059 | I2S 복사 완료 확인 유닛 | SU-ID-CFX-015 | I2S 수신 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15
SU-ID-CFX-060 | I2S 복사 완료 표시 해제 유닛 | SU-ID-CFX-015 | I2S 수신 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15
SU-ID-CFX-045 | 단일 버퍼 믹싱 유닛 | SU-ID-CFX-016 | 단일 및 두 입력 혼합 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16
SU-ID-CFX-046 | 독립 2버퍼 믹싱 유닛 | SU-ID-CFX-016 | 단일 및 두 입력 혼합 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16
SU-ID-CFX-047 | 지향성 믹싱 유닛 | SU-ID-CFX-017 | 두 마이크 지연 합산 빔포밍 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17
SU-ID-CFX-048 | 게인 변환 테이블 조회 유닛 | SU-ID-CFX-018 | 입력별 게인 혼합 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18
SU-ID-CFX-049 | 게인 적용 2버퍼 믹싱 유닛 | SU-ID-CFX-018 | 입력별 게인 혼합 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18
SU-ID-CFX-061 | I2S 페이드인 처리 유닛 | SU-ID-CFX-019 | I2S 시작과 중단의 완만한 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19
SU-ID-CFX-062 | I2S 페이드아웃 처리 유닛 | SU-ID-CFX-019 | I2S 시작과 중단의 완만한 전환 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19
SU-ID-CFX-063 | AGC 출력 루프백 유닛 | SU-ID-CFX-020 | 신호처리 출력 관찰 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20
SU-ID-CFX-064 | 입력 소스 판정 및 게인 결정 유닛 | SU-ID-CFX-021 | 신호처리 경로 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21
SU-ID-CFX-065 | 믹싱 경로 선택 유닛 | SU-ID-CFX-021 | 신호처리 경로 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21
SU-ID-CFX-066 | 자동 이득 제어 전처리 호출 유닛 | SU-ID-CFX-021 | 신호처리 경로 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21
SU-ID-CFX-069 | 자동 이득 제어 실행 유닛 | SU-ID-CFX-022 | AGC 입력 크기 읽기와 공유 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22
SU-ID-CFX-070 | 이득 계산 유닛 | SU-ID-CFX-023 | AGC 목표 이득 계산 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23
SU-ID-CFX-071 | 이득 시정수 적용 유닛 | SU-ID-CFX-024 | AGC 이득의 시간 변화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24
SU-ID-CFX-072 | 이득 적용 유닛 | SU-ID-CFX-025 | AGC 표본 이득 적용 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25
SU-ID-CFX-073 | 주파수 분석 입력 갱신 유닛 | SU-ID-CFX-026 | 주파수 분석 입력 갱신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26
SU-ID-CFX-075 | 통과 대역 인덱스 읽기 유닛 | SU-ID-CFX-027 | FFT 대역 인덱스 읽기 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27
SU-ID-CFX-074 | 분석 대역 대표값 산출 유닛 | SU-ID-CFX-028 | 대역별 대표값 및 크기 보상 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28
SU-ID-CFX-076 | C 및 T 레벨 읽기 유닛 | SU-ID-CFX-029 | CM3 계산 T/C 값 수신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29
SU-ID-CFX-077 | 자극 최대 레벨 계산 유닛 | SU-ID-CFX-030 | 자극 볼륨에 따른 C 값 계산 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30
SU-ID-CFX-078 | 로그 매핑 계수 계산 유닛 | SU-ID-CFX-031 | 비선형 매핑 계수 계산 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31
SU-ID-CFX-079 | 로그 매핑 계수 계산 유닛, 오디오 볼륨 반영 | SU-ID-CFX-031 | 비선형 매핑 계수 계산 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31
SU-ID-CFX-081 | 거듭제곱 계산 유닛 | SU-ID-CFX-031 | 비선형 매핑 계수 계산 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31
SU-ID-CFX-080 | 비선형 매핑 적용 유닛 | SU-ID-CFX-032 | 비선형 매핑과 T 이하 묵음 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32
SU-ID-CFX-083 | 자극 기법 실행 유닛 | SU-ID-CFX-033 | CIS 전략과 전략 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33
SU-ID-CFX-084 | CIS 자극 기법 유닛 | SU-ID-CFX-033 | CIS 전략과 전략 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33
SU-ID-CFX-085 | NofM 자극 기법 유닛 | SU-ID-CFX-034 | NofM 대역 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34
SU-ID-CFX-086 | NofM 버퍼 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-034 | NofM 대역 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34
SU-ID-CFX-087 | NofM 피크 선택 유닛 | SU-ID-CFX-034 | NofM 대역 선택 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34
SU-ID-CFX-088 | NofM 인터리빙 유닛 | SU-ID-CFX-035 | NofM 선택 대역 교차 배치 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35
SU-ID-CFX-082 | 자극 패킷 헤더 준비 유닛 | SU-ID-CFX-036 | 자극 패킷 헤더 구성 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36
SU-ID-CFX-089 | NofM 패킷 생성 유닛 | SU-ID-CFX-037 | NofM 패킷 구성과 분할 출력 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37
SU-ID-CFX-090 | NofM PCM 기록 유닛 | SU-ID-CFX-037 | NofM 패킷 구성과 분할 출력 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37
SU-ID-CFX-091 | PCM 출력 실행 유닛 | SU-ID-CFX-038 | PCM 모드 분기와 프리앰블 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38
SU-ID-CFX-092 | 프리앰블 생성 유닛 | SU-ID-CFX-038 | PCM 모드 분기와 프리앰블 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38
SU-ID-CFX-093 | 실시간 자극 비트스트림 생성 유닛 | SU-ID-CFX-039 | 실시간 자극 데이터 생성 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39
SU-ID-CFX-094 | 특정 명령 비트스트림 생성 유닛 | SU-ID-CFX-040 | 지정 명령 PCM 출력 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40
SU-ID-CFX-095 | 대기 비트스트림 생성 유닛 | SU-ID-CFX-041 | PCM 대기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41
SU-ID-CFX-096 | 연결 검사용 비트스트림 생성 유닛 | SU-ID-CFX-041 | PCM 대기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41
SU-ID-CFX-097 | 영 채움 생성 유닛 | SU-ID-CFX-041 | PCM 대기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41
SU-ID-CFX-098 | PCM 상태 초기화 유닛 | SU-ID-CFX-041 | PCM 대기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41
SU-ID-CFX-099 | 검사 회로 활성화 유닛 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42
SU-ID-CFX-100 | 검사 신호 출력 유닛 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42
SU-ID-CFX-101 | 채널별 검사 프레임 생성 유닛 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42
SU-ID-CFX-102 | 검사 회로 비활성화 유닛 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42
SU-ID-CFX-103 | 검사 결과 공유 및 회로 해제 유닛 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42
SU-ID-CFX-104 | 검사 주기 계수 유닛 | SU-ID-CFX-042 | 내부기 연결 검사와 역방향 통신 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42
SU-ID-CFX-067 | 자동 이득 제어 전처리 체인 | SU-ID-HEAR-001 | 오디오 절대값 최대값 연산 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-1
SU-ID-CFX-068 | 주파수 변환 체인 | SU-ID-HEAR-002 | 창 적용 FFT와 크기 연산 | SW-FW-UnitTest-HEAR-ID-2
SU-ID-CM3-001 | 시스템 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-001 | CM3 주변장치 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1
SU-ID-CM3-002 | I2C 인터페이스 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-001 | CM3 주변장치 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1
SU-ID-CM3-003 | SPI 인터페이스 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-001 | CM3 주변장치 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1
SU-ID-CM3-004 | SPI 직접 메모리 접근 활성화 유닛 | SU-ID-CM3-001 | CM3 주변장치 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1
SU-ID-CM3-005 | 터치 센서 하드 리셋 유닛 | SU-ID-CM3-002 | 터치 센서 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2
SU-ID-CM3-006 | 터치 센서 초기화 시작 유닛 | SU-ID-CM3-002 | 터치 센서 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2
SU-ID-CM3-007 | 터치 센서 운용 설정 적용 유닛 | SU-ID-CM3-002 | 터치 센서 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2
SU-ID-CM3-008 | 터치 감도 임계 설정 유닛 | SU-ID-CM3-002 | 터치 센서 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2
SU-ID-CM3-009 | 무선 칩셋 리셋 유닛 | SU-ID-CM3-003 | QCC 제어 핀 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3
SU-ID-CM3-010 | 무선 칩셋 제어 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-003 | QCC 제어 핀 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3
SU-ID-CM3-013 | CFX 기동 대기 유닛 | SU-ID-CM3-004 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4
SU-ID-CM3-014 | 메모리 설정 완료 통지 유닛 | SU-ID-CM3-004 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4
SU-ID-CM3-015 | 반복 실행 허가 유닛 | SU-ID-CM3-004 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4
SU-ID-CM3-016 | 정상 기동 시퀀스 유닛 | SU-ID-CM3-004 | 코어 간 기동 준비와 실행 허가 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4
SU-ID-CM3-017 | 정상 동작 실행 유닛 | SU-ID-CM3-005 | 정상 반복 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5
SU-ID-CM3-018 | 입력 수집 유닛 | SU-ID-CM3-005 | 정상 반복 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5
SU-ID-CM3-019 | 입력 처리 유닛 | SU-ID-CM3-005 | 정상 반복 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5
SU-ID-CM3-020 | 반복 실행 종료 유닛 | SU-ID-CM3-005 | 정상 반복 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5
SU-ID-CM3-021 | 상태 값 공유 유닛 | SU-ID-CM3-006 | 시스템 상태 및 맵 변경 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6
SU-ID-CM3-022 | 맵 번호 갱신 유닛 | SU-ID-CM3-006 | 시스템 상태 및 맵 변경 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6
SU-ID-CM3-023 | 배터리 수신 시한 초과 처리 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-024 | 거치대 뚜껑 닫힘 처리 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-025 | 절전 진입 판정 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-026 | 감시 타이머 갱신 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-027 | 시스템 상태 판정 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-028 | 충전 상태 처리 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-029 | 배터리 저전압 판정 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-030 | 내부기 연결 단절 감시 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-031 | 매핑 모드 전환 유닛 | SU-ID-CM3-007 | 전원 및 자동 절전 조건 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7
SU-ID-CM3-032 | 무선 전원 제어 유닛 | SU-ID-CM3-008 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8
SU-ID-CM3-033 | 무선 정지 명령 유닛 | SU-ID-CM3-008 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8
SU-ID-CM3-034 | 무선 칩셋 동작 모드 설정 유닛 | SU-ID-CM3-008 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8
SU-ID-CM3-035 | 내부기 연결 상태 통지 유닛 | SU-ID-CM3-008 | QCC 동작 및 내부기 상태 통보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8
SU-ID-CM3-036 | 터치 주기 처리 유닛 | SU-ID-CM3-009 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9
SU-ID-CM3-037 | 터치 상태 조회 유닛 | SU-ID-CM3-009 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9
SU-ID-CM3-038 | 터치 판정 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-009 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9
SU-ID-CM3-039 | 기동 무시 구간 설정 유닛 | SU-ID-CM3-009 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9
SU-ID-CM3-040 | 터치 판정 단계 실행 유닛 | SU-ID-CM3-009 | 터치 상태와 길게 누름 판정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9
SU-ID-CM3-041 | 터치 센서 상태 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10
SU-ID-CM3-042 | 터치 센서 계측값 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10
SU-ID-CM3-043 | 재보정 트리거 유닛 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10
SU-ID-CM3-044 | 기준값 재동기 유닛 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10
SU-ID-CM3-045 | 보정 완료 확인 유닛 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10
SU-ID-CM3-046 | 저전력 감시 모드 설정 유닛 | SU-ID-CM3-010 | 터치 센서 읽기와 재보정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10
SU-ID-CM3-011 | 배터리 상태 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-011 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11
SU-ID-CM3-047 | 배터리 잔량 상태 유닛 | SU-ID-CM3-011 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11
SU-ID-CM3-048 | 충전기 연결 상태 유닛 | SU-ID-CM3-011 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11
SU-ID-CM3-049 | 거치대 뚜껑 상태 유닛 | SU-ID-CM3-011 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11
SU-ID-CM3-050 | 배터리 잔량 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-011 | 배터리 및 크래들 정보 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11
SU-ID-CM3-051 | 전원 관리 소자 제어 유닛 | SU-ID-CM3-012 | CFX 전원 제어 요청 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12
SU-ID-CM3-052 | 저전력 진입 명령 유닛 | SU-ID-CM3-012 | CFX 전원 제어 요청 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12
SU-ID-CM3-053 | 표시 요청 등록 유닛 | SU-ID-CM3-013 | LED 표시 요청과 우선순위 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13
SU-ID-CM3-054 | 표시 중재 주기 실행 유닛 | SU-ID-CM3-013 | LED 표시 요청과 우선순위 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13
SU-ID-CM3-055 | 표시 패턴 출력 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-056 | 표시 소등 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-057 | 표시 강제 소등 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-058 | 내부기 연결 표시 상태 설정 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-059 | 동작 표시 상태 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-060 | 인터럽트 구동 활성 통지 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-061 | 표시 요청 갱신 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-062 | 메모리 오류 표시 유닛 | SU-ID-CM3-014 | LED 패턴 출력 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14
SU-ID-CM3-063 | 저전력 진입 실행 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-064 | 주변 장치 정지 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-065 | CFX 저전력 진입 대기 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-066 | 시스템 클럭 강하 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-067 | I2C 분주 조정 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-068 | 저전력 터치 감시 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-069 | 재기동 유닛 | SU-ID-CM3-015 | CM3 저전력 진입과 복귀 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15
SU-ID-CM3-012 | 오류 플래그 해제 유닛 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16
SU-ID-CM3-070 | 오류 코드 기록 유닛 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16
SU-ID-CM3-071 | 오류 코드 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16
SU-ID-CM3-072 | CFX 오류 코드 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16
SU-ID-CM3-073 | CFX 적재 완료 확인 유닛 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16
SU-ID-CM3-074 | 공유 메모리 배치 검증 유닛 | SU-ID-CM3-016 | 오류 및 공유 메모리 상태 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16
SU-ID-CM3-075 | PCM 출력 모드 설정 유닛 | SU-ID-CM3-017 | PCM 명령 및 모드 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17
SU-ID-CM3-076 | 다음 PCM 출력 모드 설정 유닛 | SU-ID-CM3-017 | PCM 명령 및 모드 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17
SU-ID-CM3-077 | 특정 명령 버퍼 기록 유닛 | SU-ID-CM3-017 | PCM 명령 및 모드 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17
SU-ID-CM3-078 | 연결 검사 결과 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-018 | 연결 검사 완료 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18
SU-ID-CM3-079 | 오디오 입력 최대값 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-019 | 오디오 및 자극 크기 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19
SU-ID-CM3-080 | 현재 자극 출력 값 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-019 | 오디오 및 자극 크기 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19
SU-ID-CM3-081 | 자극 파라미터 계산 완료 통지 유닛 | SU-ID-CM3-020 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20
SU-ID-CM3-082 | 맵 변경 명령 전달 유닛 | SU-ID-CM3-020 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20
SU-ID-CM3-083 | 매핑 연결 상태 공유 유닛 | SU-ID-CM3-020 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20
SU-ID-CM3-084 | 맵 데이터 적재 확인 유닛 | SU-ID-CM3-020 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20
SU-ID-CM3-085 | 자극 파라미터 저장 위치 조회 유닛 | SU-ID-CM3-020 | 맵 갱신 상태와 계산 자료 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20
SU-ID-CM3-086 | 내부기 제조 번호 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-021 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21
SU-ID-CM3-087 | 연결 내부기 번호 유닛 | SU-ID-CM3-021 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21
SU-ID-CM3-088 | 리모콘 접속 키 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-021 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21
SU-ID-CM3-089 | 사용자 이름 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-021 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21
SU-ID-CM3-090 | 수술 위치 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-021 | 내부기 식별 및 사용자 정보 조회 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21
SU-ID-CM3-091 | 사용 가능 맵 정보 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-022 | 맵 목록과 선택 정보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22
SU-ID-CM3-092 | 맵 스탬프 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-022 | 맵 목록과 선택 정보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22
SU-ID-CM3-093 | 맵 생성일자 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-022 | 맵 목록과 선택 정보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22
SU-ID-CM3-094 | 맵 번호 설정 유닛 | SU-ID-CM3-022 | 맵 목록과 선택 정보 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22
SU-ID-CM3-095 | 자극 볼륨 설정 유닛 | SU-ID-CM3-023 | 오디오 및 자극 볼륨 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23
SU-ID-CM3-096 | 오디오 볼륨 설정 유닛 | SU-ID-CM3-023 | 오디오 및 자극 볼륨 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23
SU-ID-CM3-097 | 표시 알림 설정 유닛 | SU-ID-CM3-024 | 사용자 알림 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24
SU-ID-CM3-098 | 자극 알림 설정 유닛 | SU-ID-CM3-024 | 사용자 알림 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24
SU-ID-CM3-099 | I2C 쓰기 시작 유닛 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25
SU-ID-CM3-100 | I2C 읽기 시작 유닛 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25
SU-ID-CM3-101 | I2C 드라이버 상태 확인 유닛 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25
SU-ID-CM3-102 | I2C 인터럽트 처리 유닛 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25
SU-ID-CM3-103 | I2C 인터페이스 활성화 유닛 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25
SU-ID-CM3-122 | I2C 사용 상태 관리 유닛 | SU-ID-CM3-025 | I2C 전송과 인터럽트 진행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25
SU-ID-CM3-104 | SPI 송신 버퍼 기록 유닛 | SU-ID-CM3-026 | SPI 응답 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26
SU-ID-CM3-105 | SPI 송신 준비 알림 유닛 | SU-ID-CM3-026 | SPI 응답 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26
SU-ID-CM3-106 | SPI 송신 버퍼 정리 유닛 | SU-ID-CM3-026 | SPI 응답 버퍼 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26
SU-ID-CM3-108 | 채널당 프레임 수 산출 유닛 | SU-ID-CM3-027 | 자극 프레임 수 계산 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27
SU-ID-CM3-109 | 전달 가능 채널 수 산출 유닛 | SU-ID-CM3-027 | 자극 프레임 수 계산 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27
SU-ID-CM3-110 | 자극 범위 설정 유닛 | SU-ID-CM3-028 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28
SU-ID-CM3-111 | 출력단 보정 값 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-028 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28
SU-ID-CM3-112 | 비트 구간 소거 유닛 | SU-ID-CM3-028 | 내부기 DAC 범위와 T/C 변환 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28
SU-ID-CM3-107 | 자극 파라미터 산출 및 공유 유닛 | SU-ID-CM3-029 | 자극 파라미터 계산 결과 공유 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29
SU-ID-CM3-113 | 내부기 실행 제어 유닛 | SU-ID-CM3-030 | 내부기 실행 상태 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30
SU-ID-CM3-114 | 내부기 제어 상태 변경 유닛 | SU-ID-CM3-030 | 내부기 실행 상태 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30
SU-ID-CM3-115 | 내부기 상태 조회 유닛 | SU-ID-CM3-030 | 내부기 실행 상태 관리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30
SU-ID-CM3-116 | 송신 전력 소자 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-031 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31
SU-ID-CM3-117 | FPGA 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-031 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31
SU-ID-CM3-118 | 자극 전원 활성화 유닛 | SU-ID-CM3-031 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31
SU-ID-CM3-119 | 연결 내부기 식별 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-031 | 내부기 및 송신 전원 초기화 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31
SU-ID-CM3-120 | 실시간 자극 중 연결 검사 유닛 | SU-ID-CM3-032 | 실시간 자극 중 연결 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32
SU-ID-CM3-121 | 매핑 중 연결 검사 유닛 | SU-ID-CM3-033 | 매핑 중 연결 확인 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33
SU-ID-CM3-123 | FPGA 설정 기록 유닛 | SU-ID-CM3-034 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34
SU-ID-CM3-124 | FPGA 리셋 유닛 | SU-ID-CM3-034 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34
SU-ID-CM3-125 | 무선 송신 활성화 유닛 | SU-ID-CM3-034 | FPGA 제어 레지스터와 리셋 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34
SU-ID-CM3-126 | 송신 전력 단계 설정 유닛 | SU-ID-CM3-035 | 송신 전력 단계 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35
SU-ID-CM3-127 | 전송 버퍼 비우기 유닛 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36
SU-ID-CM3-128 | FPGA 판번호 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36
SU-ID-CM3-129 | FPGA 오류 상태 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36
SU-ID-CM3-130 | 자극 데이터 전송 오류 확인 유닛 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36
SU-ID-CM3-131 | 전송 버퍼 상태 확인 유닛 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36
SU-ID-CM3-132 | 연결 검사 응답 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-036 | FPGA 상태와 FIFO 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36
SU-ID-CM3-133 | 펄스 폭 설정 유닛 | SU-ID-CM3-037 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37
SU-ID-CM3-134 | 연결 검사 회로 설정 유닛 | SU-ID-CM3-037 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37
SU-ID-CM3-135 | 내부기 전원 상태 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-037 | 펄스폭과 역방향 통신 설정 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37
SU-ID-CM3-136 | 링크 전력 소자 레지스터 접근 유닛 | SU-ID-CM3-038 | 주 송신 PMIC 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38
SU-ID-CM3-137 | 링크 전력 소자 리셋 유닛 | SU-ID-CM3-038 | 주 송신 PMIC 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38
SU-ID-CM3-138 | 자극 전원 소자 활성화 유닛 | SU-ID-CM3-039 | 자극 전원 활성과 차단 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39
SU-ID-CM3-139 | 자극 전원 소자 리셋 유닛 | SU-ID-CM3-039 | 자극 전원 활성과 차단 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39
SU-ID-CM3-140 | 보조 전력 소자 리셋 유닛 | SU-ID-CM3-040 | 보조 PMIC 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40
SU-ID-CM3-141 | 보조 전력 소자 레지스터 읽기 유닛 | SU-ID-CM3-040 | 보조 PMIC 접근 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40
SU-ID-CM3-142 | 자극 설정 실행 유닛 | SU-ID-CM3-041 | 내부기 자극 설정 적용 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41
SU-ID-CM3-143 | 단극 모드 설정 유닛 | SU-ID-CM3-041 | 내부기 자극 설정 적용 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41
SU-ID-CM3-144 | 양극 모드 설정 유닛 | SU-ID-CM3-041 | 내부기 자극 설정 적용 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41
SU-ID-CM3-145 | 설정 완료 확인 유닛 | SU-ID-CM3-041 | 내부기 자극 설정 적용 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41
SU-ID-CM3-146 | 맵 적재 표시 관리 유닛 | SU-ID-CM3-041 | 내부기 자극 설정 적용 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41
SU-ID-CM3-147 | 내부기 정보 및 사용자 설정 저장 유닛 | SU-ID-CM3-042 | 내부기 및 사용자 설정 저장 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42
SU-ID-CM3-148 | 원본 내부기 정보 저장 유닛 | SU-ID-CM3-042 | 내부기 및 사용자 설정 저장 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42
SU-ID-CM3-149 | 자극 파라미터 저장 유닛 | SU-ID-CM3-043 | 맵 저장과 삭제 범위 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43
SU-ID-CM3-150 | 맵 데이터 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-043 | 맵 저장과 삭제 범위 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43
SU-ID-CM3-151 | 선택 내부기 데이터 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-043 | 맵 저장과 삭제 범위 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43
SU-ID-CM3-152 | 전체 내부기 데이터 초기화 유닛 | SU-ID-CM3-043 | 맵 저장과 삭제 범위 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43
SU-ID-CM3-153 | 자극 알림 실행 유닛 | SU-ID-CM3-044 | 자극 알림 실행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44
SU-ID-CM3-154 | 자극 알림 요청 유닛 | SU-ID-CM3-044 | 자극 알림 실행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44
SU-ID-CM3-155 | 자극 알림 크기 설정 유닛 | SU-ID-CM3-044 | 자극 알림 실행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44
SU-ID-CM3-156 | 블루투스 통신 실행 유닛 | SU-ID-CM3-045 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45
SU-ID-CM3-157 | 전원 정보 수신 유닛 | SU-ID-CM3-045 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45
SU-ID-CM3-158 | 시스템 정보 응답 유닛 | SU-ID-CM3-045 | QCC 수신 분류와 시스템 정보 응답 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45
SU-ID-CM3-159 | 리모콘 패킷 인출 유닛 | SU-ID-CM3-046 | 리모콘 명령 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46
SU-ID-CM3-160 | 리모콘 명령 실행 유닛 | SU-ID-CM3-046 | 리모콘 명령 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46
SU-ID-CM3-161 | 리모콘 명령 조회 유닛 | SU-ID-CM3-046 | 리모콘 명령 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46
SU-ID-CM3-162 | 접속 키 일치 확인 유닛 | SU-ID-CM3-046 | 리모콘 명령 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46
SU-ID-CM3-163 | 입력 게인 조절 명령 처리 유닛 | SU-ID-CM3-047 | 입력 게인 명령 처리 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47
SU-ID-CM3-164 | 무선 정지 대기 전환 유닛 | SU-ID-CM3-048 | 매핑 연결 및 종료 상태 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48
SU-ID-CM3-168 | 매핑 연결 상태 관리 유닛 | SU-ID-CM3-048 | 매핑 연결 및 종료 상태 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48
SU-ID-CM3-169 | 연결 해제 처리 유닛 | SU-ID-CM3-048 | 매핑 연결 및 종료 상태 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48
SU-ID-CM3-165 | 매핑 패킷 인출 유닛 | SU-ID-CM3-049 | 매핑 명령 실행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49
SU-ID-CM3-166 | 매핑 명령 실행 유닛 | SU-ID-CM3-049 | 매핑 명령 실행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49
SU-ID-CM3-167 | 매핑 명령 조회 유닛 | SU-ID-CM3-049 | 매핑 명령 실행 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49
SU-ID-CM3-170 | 갱신 시작 및 종료 패킷 처리 유닛 | SU-ID-CM3-050 | OTA 세션 시작과 종료 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50
SU-ID-CM3-172 | 갱신 연결 상태 관리 유닛 | SU-ID-CM3-050 | OTA 세션 시작과 종료 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50
SU-ID-CM3-171 | 갱신 데이터 패킷 처리 유닛 | SU-ID-CM3-051 | OTA 데이터와 기동 위치 명령 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51
SU-ID-CM3-173 | 기동 정보 패킷 처리 유닛 | SU-ID-CM3-051 | OTA 데이터와 기동 위치 명령 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51
SU-ID-BOOT-001 | 인터럽트 차단 유닛 | SU-ID-BOOT-001 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1
SU-ID-BOOT-002 | 입출력 초기 설정 유닛 | SU-ID-BOOT-001 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1
SU-ID-BOOT-003 | 무선 칩셋 초기 상태 설정 유닛 | SU-ID-BOOT-001 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1
SU-ID-BOOT-004 | 코어 간 공유 메모리 초기화 유닛 | SU-ID-BOOT-001 | 기동 하드웨어와 공유 영역 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1
SU-ID-BOOT-005 | 지연 대기 유닛 | SU-ID-BOOT-002 | 기동 지연 대기 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2
SU-ID-BOOT-006 | 서비스 모드 진입 판정 유닛 | SU-ID-BOOT-003 | 정상 기동과 서비스 모드 선택 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3
SU-ID-BOOT-007 | 정상 기동 실행 유닛 | SU-ID-BOOT-003 | 정상 기동과 서비스 모드 선택 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3
SU-ID-BOOT-008 | 기동 표시 초기화 유닛 | SU-ID-BOOT-004 | 기동 표시와 경과 시간 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4
SU-ID-BOOT-009 | 기동 표시 시작 유닛 | SU-ID-BOOT-004 | 기동 표시와 경과 시간 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4
SU-ID-BOOT-010 | 기동 표시 정지 유닛 | SU-ID-BOOT-004 | 기동 표시와 경과 시간 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4
SU-ID-BOOT-011 | 기동 표시 완료 확인 유닛 | SU-ID-BOOT-004 | 기동 표시와 경과 시간 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4
SU-ID-BOOT-012 | 기동 경과 시간 조회 유닛 | SU-ID-BOOT-004 | 기동 표시와 경과 시간 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4
SU-ID-BOOT-013 | Cortex-M3 기동 유닛 | SU-ID-BOOT-005 | 응용 코어 기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5
SU-ID-BOOT-014 | CFX 기동 유닛 | SU-ID-BOOT-005 | 응용 코어 기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5
SU-ID-BOOT-015 | 기동 실행 유닛 | SU-ID-BOOT-006 | 부트 실행 순서 관리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6
SU-ID-BOOT-016 | 저장장치 초기화 유닛 | SU-ID-BOOT-007 | 기동 저장장치 준비 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7
SU-ID-BOOT-017 | 기동 정보 읽기 유닛 | SU-ID-BOOT-008 | 기동 정보와 제조 정보 적재 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8
SU-ID-BOOT-018 | 제조 정보 표 적재 유닛 | SU-ID-BOOT-008 | 기동 정보와 제조 정보 적재 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8
SU-ID-BOOT-019 | 적재 대상 이름 결정 유닛 | SU-ID-BOOT-009 | 적재 대상 파일 이름 결정 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9
SU-ID-BOOT-020 | 응용 파일 적재 유닛 | SU-ID-BOOT-010 | 응용 파일 열기와 헤더 검사 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10
SU-ID-BOOT-021 | 파일 헤더 읽기 및 검사 유닛 | SU-ID-BOOT-010 | 응용 파일 열기와 헤더 검사 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10
SU-ID-BOOT-022 | 구획 처리 유닛 | SU-ID-BOOT-011 | 이미지 구획 처리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11
SU-ID-BOOT-023 | 구획 적재 유닛 | SU-ID-BOOT-011 | 이미지 구획 처리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11
SU-ID-BOOT-024 | 기동 구획 적재 유닛 | SU-ID-BOOT-011 | 이미지 구획 처리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11
SU-ID-BOOT-025 | 목록 파일 처리 유닛 | SU-ID-BOOT-012 | 매니페스트 처리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12
SU-ID-BOOT-026 | 목록 항목 추출 유닛 | SU-ID-BOOT-012 | 매니페스트 처리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12
SU-ID-BOOT-027 | 목록 대상 파일 적재 유닛 | SU-ID-BOOT-012 | 매니페스트 처리 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12
SU-ID-BOOT-028 | 구획 헤더 검사 유닛 | SU-ID-BOOT-013 | 이미지 CRC 검사 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13
SU-ID-BOOT-029 | 순환 중복 검사 산출 유닛 | SU-ID-BOOT-013 | 이미지 CRC 검사 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13
SU-ID-BOOT-030 | 복호화 문맥 초기화 유닛 | SU-ID-BOOT-014 | 이미지 AES 복호화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14
SU-ID-BOOT-031 | 복호화 키 조회 유닛 | SU-ID-BOOT-014 | 이미지 AES 복호화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14
SU-ID-BOOT-032 | 데이터 복호화 유닛 | SU-ID-BOOT-014 | 이미지 AES 복호화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14
SU-ID-BOOT-033 | 구획 데이터 전송 유닛 | SU-ID-BOOT-015 | 구획 데이터 전송 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15
SU-ID-BOOT-034 | 프로그램 메모리 잠금 유닛 | SU-ID-BOOT-016 | 프로그램 메모리 잠금 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16
SU-ID-BOOT-045 | 서비스 모드 실행 유닛 | SU-ID-BOOT-017 | 서비스 모드 점검 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17
SU-ID-BOOT-046 | 저장 이미지 확인 유닛 | SU-ID-BOOT-017 | 서비스 모드 점검 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17
SU-ID-BOOT-047 | 서비스 표시 유닛 | SU-ID-BOOT-018 | 서비스 표시와 재기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18
SU-ID-BOOT-048 | 서비스 재기동 유닛 | SU-ID-BOOT-018 | 서비스 표시와 재기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18
SU-ID-BOOT-035 | 상태 파일 처리 유닛 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19
SU-ID-BOOT-036 | 상태 파일 위치 설정 유닛 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19
SU-ID-BOOT-037 | 상태 파일 존재 확인 유닛 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19
SU-ID-BOOT-038 | 상태 파일 읽기 유닛 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19
SU-ID-BOOT-039 | 상태 파일 초기화 유닛 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19
SU-ID-BOOT-040 | 상태 파일 갱신 유닛 | SU-ID-BOOT-019 | 부트 상태 파일 읽기와 초기화 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19
SU-ID-BOOT-041 | 보관 위치 결정 유닛 | SU-ID-BOOT-020 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20
SU-ID-BOOT-042 | 대체 위치 검증 유닛 | SU-ID-BOOT-020 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20
SU-ID-BOOT-043 | 보관 위치 조회 유닛 | SU-ID-BOOT-020 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20
SU-ID-BOOT-044 | 기동 파일 정보 출력 유닛 | SU-ID-BOOT-020 | 기동 슬롯 선택과 대체 기동 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20

## HEAR 기대값
HEAR-002 사전 기대값 / 실기 측정 결과 아님
X[k]=sum(x[n]*w[n]/2^23*exp(-j*2*pi*k*n/512)) / round((0.5-0.5*cos(2*pi*n/511))*2^23); stored coefficients within 2 LSB
FFT raw*2^E, vMag raw*2^(E+1). FFT 허용=64+ceil(abs(기준)/1000), vMag 허용=64+ceil(기준/100). 사전 검토 오차이며 제조사 보장값 아님.
표본 n | 창 계수 w[n] | Q1.23 | vMag bin | 입력1:0 | 입력2:bin32 | 입력3:bin64 | 입력4:DC | 입력5:Nyquist
0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 3 | 8372222 | 8372222
1 | 317 |  | 1 | 0 | 7 | 3 | 4198377 | 0
2 | 1268 |  | 2 | 0 | 7 | 3 | 5490 | 0
3 | 2853 |  | 3 | 0 | 9 | 3 | 2057 | 0
4 | 5072 |  | 4 | 0 | 10 | 3 | 1097 | 0
5 | 7924 |  | 5 | 0 | 12 | 3 | 685 | 0
6 | 11409 |  | 6 | 0 | 15 | 3 | 470 | 0
7 | 15526 |  | 7 | 0 | 17 | 4 | 343 | 0
8 | 20275 |  | 8 | 0 | 20 | 4 | 261 | 0
9 | 25656 |  | 9 | 0 | 22 | 4 | 206 | 0
10 | 31666 |  | 10 | 0 | 26 | 4 | 166 | 0
11 | 38306 |  | 11 | 0 | 29 | 4 | 137 | 0
12 | 45574 |  | 12 | 0 | 33 | 4 | 115 | 0
13 | 53469 |  | 13 | 0 | 38 | 5 | 98 | 0
14 | 61991 |  | 14 | 0 | 44 | 5 | 84 | 0
15 | 71137 |  | 15 | 0 | 50 | 5 | 73 | 0
16 | 80907 |  | 16 | 0 | 58 | 6 | 64 | 0
17 | 91298 |  | 17 | 0 | 67 | 6 | 57 | 0
18 | 102310 |  | 18 | 0 | 78 | 6 | 51 | 0
19 | 113940 |  | 19 | 0 | 92 | 7 | 46 | 0
20 | 126187 |  | 20 | 0 | 109 | 7 | 41 | 0
21 | 139050 |  | 21 | 0 | 132 | 7 | 37 | 0
22 | 152525 |  | 22 | 0 | 161 | 8 | 34 | 0
23 | 166612 |  | 23 | 0 | 201 | 8 | 31 | 0
24 | 181307 |  | 24 | 0 | 256 | 9 | 29 | 0
25 | 196609 |  | 25 | 0 | 338 | 9 | 26 | 0
26 | 212516 |  | 26 | 0 | 466 | 10 | 24 | 0
27 | 229024 |  | 27 | 0 | 681 | 11 | 22 | 0
28 | 246132 |  | 28 | 0 | 1093 | 11 | 21 | 0
29 | 263837 |  | 29 | 0 | 2053 | 12 | 20 | 0
30 | 282137 |  | 30 | 0 | 5486 | 13 | 18 | 0
31 | 301027 |  | 31 | 0 | 4198377 | 14 | 17 | 0
32 | 320506 |  | 32 | 0 | 8372210 | 15 | 16 | 0
33 | 340571 |  | 33 | 0 | 4198377 | 16 | 15 | 0
34 | 361219 |  | 34 | 0 | 5486 | 17 | 14 | 0
35 | 382446 |  | 35 | 0 | 2054 | 18 | 13 | 0
36 | 404249 |  | 36 | 0 | 1094 | 20 | 13 | 0
37 | 426626 |  | 37 | 0 | 682 | 21 | 12 | 0
38 | 449572 |  | 38 | 0 | 467 | 23 | 11 | 0
39 | 473084 |  | 39 | 0 | 340 | 25 | 11 | 0
40 | 497159 |  | 40 | 0 | 258 | 28 | 10 | 0
41 | 521792 |  | 41 | 0 | 203 | 30 | 10 | 0
42 | 546981 |  | 42 | 0 | 163 | 33 | 9 | 0
43 | 572722 |  | 43 | 0 | 134 | 36 | 9 | 0
44 | 599009 |  | 44 | 0 | 112 | 40 | 8 | 0
45 | 625841 |  | 45 | 0 | 95 | 45 | 8 | 0
46 | 653212 |  | 46 | 0 | 82 | 50 | 8 | 0
47 | 681118 |  | 47 | 0 | 71 | 56 | 7 | 0
48 | 709556 |  | 48 | 0 | 62 | 64 | 7 | 0
49 | 738520 |  | 49 | 0 | 55 | 72 | 7 | 0
50 | 768007 |  | 50 | 0 | 49 | 83 | 6 | 0
51 | 798011 |  | 51 | 0 | 44 | 97 | 6 | 0
52 | 828530 |  | 52 | 0 | 39 | 114 | 6 | 0
53 | 859557 |  | 53 | 0 | 35 | 136 | 6 | 0
54 | 891088 |  | 54 | 0 | 32 | 165 | 6 | 0
55 | 923119 |  | 55 | 0 | 29 | 205 | 5 | 0
56 | 955644 |  | 56 | 0 | 27 | 260 | 5 | 0
57 | 988659 |  | 57 | 0 | 24 | 342 | 5 | 0
58 | 1022158 |  | 58 | 0 | 22 | 469 | 5 | 0
59 | 1056137 |  | 59 | 0 | 21 | 685 | 5 | 0
60 | 1090591 |  | 60 | 0 | 19 | 1096 | 4 | 0
61 | 1125514 |  | 61 | 0 | 18 | 2056 | 4 | 0
62 | 1160901 |  | 62 | 0 | 17 | 5489 | 4 | 0
63 | 1196746 |  | 63 | 0 | 15 | 4198380 | 4 | 0
64 | 1233044 |  | 64 | 0 | 14 | 8372226 | 4 | 0
65 | 1269791 |  | 65 | 0 | 13 | 4198380 | 4 | 0
66 | 1306979 |  | 66 | 0 | 13 | 5489 | 4 | 0
67 | 1344604 |  | 67 | 0 | 12 | 2056 | 4 | 0
68 | 1382660 |  | 68 | 0 | 11 | 1096 | 3 | 0
69 | 1421141 |  | 69 | 0 | 11 | 685 | 3 | 0
70 | 1460041 |  | 70 | 0 | 10 | 469 | 3 | 0
71 | 1499354 |  | 71 | 0 | 9 | 342 | 3 | 0
72 | 1539075 |  | 72 | 0 | 9 | 261 | 3 | 0
73 | 1579198 |  | 73 | 0 | 8 | 205 | 3 | 0
74 | 1619715 |  | 74 | 0 | 8 | 166 | 3 | 0
75 | 1660622 |  | 75 | 0 | 8 | 136 | 3 | 0
76 | 1701912 |  | 76 | 0 | 7 | 114 | 3 | 0
77 | 1743579 |  | 77 | 0 | 7 | 97 | 3 | 0
78 | 1785616 |  | 78 | 0 | 7 | 84 | 3 | 0
79 | 1828018 |  | 79 | 0 | 6 | 73 | 2 | 0
80 | 1870777 |  | 80 | 0 | 6 | 64 | 2 | 0
81 | 1913888 |  | 81 | 0 | 6 | 57 | 2 | 0
82 | 1957343 |  | 82 | 0 | 5 | 50 | 2 | 0
83 | 2001137 |  | 83 | 0 | 5 | 45 | 2 | 0
84 | 2045262 |  | 84 | 0 | 5 | 41 | 2 | 0
85 | 2089712 |  | 85 | 0 | 5 | 37 | 2 | 0
86 | 2134480 |  | 86 | 0 | 5 | 34 | 2 | 0
87 | 2179560 |  | 87 | 0 | 4 | 31 | 2 | 0
88 | 2224944 |  | 88 | 0 | 4 | 28 | 2 | 0
89 | 2270626 |  | 89 | 0 | 4 | 26 | 2 | 0
90 | 2316599 |  | 90 | 0 | 4 | 24 | 2 | 1
91 | 2362855 |  | 91 | 0 | 4 | 22 | 2 | 0
92 | 2409389 |  | 92 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0
93 | 2456192 |  | 93 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1
94 | 2503258 |  | 94 | 0 | 3 | 18 | 2 | 0
95 | 2550580 |  | 95 | 0 | 16 | 17 | 2 | 0
96 | 2598151 |  | 96 | 0 | 41 | 16 | 2 | 0
97 | 2645962 |  | 97 | 0 | 16 | 15 | 2 | 1
98 | 2694008 |  | 98 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1
99 | 2742281 |  | 99 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0
100 | 2790773 |  | 100 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0
101 | 2839477 |  | 101 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1
102 | 2888386 |  | 102 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1
103 | 2937493 |  | 103 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1
104 | 2986789 |  | 104 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1
105 | 3036268 |  | 105 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1
106 | 3085923 |  | 106 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1
107 | 3135745 |  | 107 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1
108 | 3185726 |  | 108 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1
109 | 3235861 |  | 109 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1
110 | 3286140 |  | 110 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1
111 | 3336556 |  | 111 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1
112 | 3387103 |  | 112 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1
113 | 3437771 |  | 113 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1
114 | 3488554 |  | 114 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1
115 | 3539443 |  | 115 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1
116 | 3590431 |  | 116 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1
117 | 3641511 |  | 117 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1
118 | 3692674 |  | 118 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1
119 | 3743913 |  | 119 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1
120 | 3795220 |  | 120 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1
121 | 3846588 |  | 121 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1
122 | 3898008 |  | 122 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1
123 | 3949473 |  | 123 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
124 | 4000974 |  | 124 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
125 | 4052505 |  | 125 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
126 | 4104058 |  | 126 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
127 | 4155624 |  | 127 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
128 | 4207196 |  | 128 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
129 | 4258766 |  | 129 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
130 | 4310326 |  | 130 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1
131 | 4361869 |  | 131 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
132 | 4413387 |  | 132 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
133 | 4464871 |  | 133 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
134 | 4516314 |  | 134 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
135 | 4567709 |  | 135 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
136 | 4619047 |  | 136 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
137 | 4670321 |  | 137 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
138 | 4721524 |  | 138 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
139 | 4772646 |  | 139 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
140 | 4823681 |  | 140 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1
141 | 4874621 |  | 141 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
142 | 4925458 |  | 142 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
143 | 4976184 |  | 143 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
144 | 5026792 |  | 144 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
145 | 5077275 |  | 145 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
146 | 5127623 |  | 146 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
147 | 5177831 |  | 147 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
148 | 5227890 |  | 148 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
149 | 5277793 |  | 149 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
150 | 5327532 |  | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
151 | 5377099 |  | 151 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
152 | 5426488 |  | 152 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
153 | 5475691 |  | 153 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
154 | 5524700 |  | 154 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1
155 | 5573507 |  | 155 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2
156 | 5622106 |  | 156 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
157 | 5670490 |  | 157 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
158 | 5718650 |  | 158 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2
159 | 5766579 |  | 159 | 0 | 16 | 2 | 1 | 2
160 | 5814271 |  | 160 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2
161 | 5861718 |  | 161 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2
162 | 5908913 |  | 162 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2
163 | 5955849 |  | 163 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
164 | 6002518 |  | 164 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
165 | 6048914 |  | 165 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
166 | 6095030 |  | 166 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
167 | 6140858 |  | 167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
168 | 6186392 |  | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
169 | 6231625 |  | 169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
170 | 6276549 |  | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
171 | 6321159 |  | 171 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
172 | 6365448 |  | 172 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
173 | 6409408 |  | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
174 | 6453033 |  | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
175 | 6496317 |  | 175 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
176 | 6539253 |  | 176 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
177 | 6581834 |  | 177 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
178 | 6624054 |  | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
179 | 6665907 |  | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
180 | 6707386 |  | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
181 | 6748486 |  | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
182 | 6789199 |  | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
183 | 6829519 |  | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
184 | 6869442 |  | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
185 | 6908960 |  | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
186 | 6948067 |  | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
187 | 6986759 |  | 187 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
188 | 7025028 |  | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
189 | 7062869 |  | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
190 | 7100276 |  | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
191 | 7137244 |  | 191 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
192 | 7173767 |  | 192 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4
193 | 7209840 |  | 193 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
194 | 7245456 |  | 194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
195 | 7280612 |  | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
196 | 7315301 |  | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
197 | 7349518 |  | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
198 | 7383258 |  | 198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
199 | 7416516 |  | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
200 | 7449286 |  | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
201 | 7481565 |  | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
202 | 7513346 |  | 202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
203 | 7544626 |  | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
204 | 7575399 |  | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
205 | 7605661 |  | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
206 | 7635408 |  | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
207 | 7664634 |  | 207 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
208 | 7693335 |  | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
209 | 7721508 |  | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7
210 | 7749147 |  | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
211 | 7776249 |  | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
212 | 7802809 |  | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8
213 | 7828823 |  | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9
214 | 7854288 |  | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9
215 | 7879200 |  | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10
216 | 7903555 |  | 216 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10
217 | 7927349 |  | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11
218 | 7950578 |  | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11
219 | 7973240 |  | 219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12
220 | 7995330 |  | 220 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13
221 | 8016846 |  | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13
222 | 8037783 |  | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14
223 | 8058140 |  | 223 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15
224 | 8077913 |  | 224 | 0 | 13 | 1 | 0 | 16
225 | 8097098 |  | 225 | 0 | 7 | 1 | 0 | 17
226 | 8115693 |  | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18
227 | 8133695 |  | 227 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
228 | 8151102 |  | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21
229 | 8167911 |  | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22
230 | 8184119 |  | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24
231 | 8199723 |  | 231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26
232 | 8214722 |  | 232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29
233 | 8229114 |  | 233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31
234 | 8242895 |  | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34
235 | 8256064 |  | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37
236 | 8268619 |  | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41
237 | 8280558 |  | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46
238 | 8291880 |  | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51
239 | 8302581 |  | 239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57
240 | 8312662 |  | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64
241 | 8322120 |  | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73
242 | 8330954 |  | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84
243 | 8339163 |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98
244 | 8346745 |  | 244 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115
245 | 8353699 |  | 245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 137
246 | 8360024 |  | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 166
247 | 8365719 |  | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 | 206
248 | 8370784 |  | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261
249 | 8375218 |  | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343
250 | 8379019 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470
251 | 8382188 |  | 251 | 0 | 0 | 1 | 0 | 685
252 | 8384723 |  | 252 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1097
253 | 8386625 |  | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057
254 | 8387893 |  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490
255 | 8388527 |  | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4198377
256 | 8388527
257 | 8387893
258 | 8386625 |  | FFT 기준: k=0의 두 성분은 DC/Nyquist. 다른 k는 실수/허수. R은 해당 성분의 기준값. 입력1은 정확히0.
259 | 8384723
260 | 8382188 |  | 입력 번호 | bin k | 실수/DC | 허수/Nyquist | 허용 오차
261 | 8379019 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (정확히)
262 | 8375218 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (정확히)
263 | 8370784 |  | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 (정확히)
264 | 8365719 |  | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 (정확히)
265 | 8360024 |  | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 (정확히)
266 | 8353699 |  | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 (정확히)
267 | 8346745 |  | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 (정확히)
268 | 8339163 |  | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 (정확히)
269 | 8330954 |  | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 (정확히)
270 | 8322120 |  | 2 | 0 | -6 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
271 | 8312662 |  | 2 | 1 | -6 | -2 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
272 | 8302581 |  | 2 | 31 | 25759 | 4198298 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
273 | 8291880 |  | 2 | 32 | -1 | -8372210 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
274 | 8280558 |  | 2 | 33 | -25762 | 4198297 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
275 | 8268619 |  | 2 | 63 | 2 | -15 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
276 | 8256064 |  | 2 | 64 | 2 | -14 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
277 | 8242895 |  | 2 | 65 | 2 | -13 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
278 | 8229114 |  | 2 | 255 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
279 | 8214722 |  | 3 | 0 | -3 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
280 | 8199723 |  | 3 | 1 | -3 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
281 | 8184119 |  | 3 | 31 | -4 | -13 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
282 | 8167911 |  | 3 | 32 | -4 | -14 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
283 | 8151102 |  | 3 | 33 | -4 | -15 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
284 | 8133695 |  | 3 | 63 | 25760 | 4198301 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
285 | 8115693 |  | 3 | 64 | -1 | -8372226 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
286 | 8097098 |  | 3 | 65 | -25761 | 4198301 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
287 | 8077913 |  | 3 | 255 | 1 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
288 | 8058140 |  | 4 | 0 | 8372222 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
289 | 8037783 |  | 4 | 1 | -4198298 | -25761 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
290 | 8016846 |  | 4 | 31 | 17 | 3 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
291 | 7995330 |  | 4 | 32 | 16 | 3 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
292 | 7973240 |  | 4 | 33 | 15 | 3 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
293 | 7950578 |  | 4 | 63 | 4 | 2 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
294 | 7927349 |  | 4 | 64 | 4 | 1 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
295 | 7903555 |  | 4 | 65 | 4 | 1 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
296 | 7879200 |  | 4 | 255 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
297 | 7854288 |  | 5 | 0 | 0 | 8372222 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
298 | 7828823 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
299 | 7802809 |  | 5 | 31 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
300 | 7776249 |  | 5 | 32 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
301 | 7749147 |  | 5 | 33 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
302 | 7721508 |  | 5 | 63 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
303 | 7693335 |  | 5 | 64 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
304 | 7664634 |  | 5 | 65 | 0 | 0 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
305 | 7635408 |  | 5 | 255 | -4198298 | 25761 | 64 + ceil (¦R¦ / 1000)
306 | 7605661
307 | 7575399
308 | 7544626
309 | 7513346
310 | 7481565
311 | 7449286
312 | 7416516
313 | 7383258
314 | 7349518
315 | 7315301
316 | 7280612
317 | 7245456
318 | 7209840
319 | 7173767
320 | 7137244
321 | 7100276
322 | 7062869
323 | 7025028
324 | 6986759
325 | 6948067
326 | 6908960
327 | 6869442
328 | 6829519
329 | 6789199
330 | 6748486
331 | 6707386
332 | 6665907
333 | 6624054
334 | 6581834
335 | 6539253
336 | 6496317
337 | 6453033
338 | 6409408
339 | 6365448
340 | 6321159
341 | 6276549
342 | 6231625
343 | 6186392
344 | 6140858
345 | 6095030
346 | 6048914
347 | 6002518
348 | 5955849
349 | 5908913
350 | 5861718
351 | 5814271
352 | 5766579
353 | 5718650
354 | 5670490
355 | 5622106
356 | 5573507
357 | 5524700
358 | 5475691
359 | 5426488
360 | 5377099
361 | 5327532
362 | 5277793
363 | 5227890
364 | 5177831
365 | 5127623
366 | 5077275
367 | 5026792
368 | 4976184
369 | 4925458
370 | 4874621
371 | 4823681
372 | 4772646
373 | 4721524
374 | 4670321
375 | 4619047
376 | 4567709
377 | 4516314
378 | 4464871
379 | 4413387
380 | 4361869
381 | 4310326
382 | 4258766
383 | 4207196
384 | 4155624
385 | 4104058
386 | 4052505
387 | 4000974
388 | 3949473
389 | 3898008
390 | 3846588
391 | 3795220
392 | 3743913
393 | 3692674
394 | 3641511
395 | 3590431
396 | 3539443
397 | 3488554
398 | 3437771
399 | 3387103
400 | 3336556
401 | 3286140
402 | 3235861
403 | 3185726
404 | 3135745
405 | 3085923
406 | 3036268
407 | 2986789
408 | 2937493
409 | 2888386
410 | 2839477
411 | 2790773
412 | 2742281
413 | 2694008
414 | 2645962
415 | 2598151
416 | 2550580
417 | 2503258
418 | 2456192
419 | 2409389
420 | 2362855
421 | 2316599
422 | 2270626
423 | 2224944
424 | 2179560
425 | 2134480
426 | 2089712
427 | 2045262
428 | 2001137
429 | 1957343
430 | 1913888
431 | 1870777
432 | 1828018
433 | 1785616
434 | 1743579
435 | 1701912
436 | 1660622
437 | 1619715
438 | 1579198
439 | 1539075
440 | 1499354
441 | 1460041
442 | 1421141
443 | 1382660
444 | 1344604
445 | 1306979
446 | 1269791
447 | 1233044
448 | 1196746
449 | 1160901
450 | 1125514
451 | 1090591
452 | 1056137
453 | 1022158
454 | 988659
455 | 955644
456 | 923119
457 | 891088
458 | 859557
459 | 828530
460 | 798011
461 | 768007
462 | 738520
463 | 709556
464 | 681118
465 | 653212
466 | 625841
467 | 599009
468 | 572722
469 | 546981
470 | 521792
471 | 497159
472 | 473084
473 | 449572
474 | 426626
475 | 404249
476 | 382446
477 | 361219
478 | 340571
479 | 320506
480 | 301027
481 | 282137
482 | 263837
483 | 246132
484 | 229024
485 | 212516
486 | 196609
487 | 181307
488 | 166612
489 | 152525
490 | 139050
491 | 126187
492 | 113940
493 | 102310
494 | 91298
495 | 80907
496 | 71137
497 | 61991
498 | 53469
499 | 45574
500 | 38306
501 | 31666
502 | 25656
503 | 20275
504 | 15526
505 | 11409
506 | 7924
507 | 5072
508 | 2853
509 | 1268
510 | 317
511 | 0