## 표지
|  |  |  | 문서번호 | SRS-FW-TD24A
|  |  |  | 버전 | Rev. 0
소프트웨어 요구사항 사양서 (TD24A-A-EXT)
| 소속/부서 |  | 성명 | 서명 |  | 일자
작성 | 토닥 / 수석연구원 |  | 김은수
검토
승인
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 소프트웨어 입력 요구사항 사양서
소프트웨어 요구사항
대분류 (IEC 62304 5.2.2) | 소분류 |  |  | 내용 상세 | 요구사항 식별 | 다른 발생원 추적 (설계 입력 요구사항 사양서)
[6 empty] | 펌웨어 부분 | 그 외
a) 기능 및 성능 요구사항 functional and capability requirements | 자극 출력 조정 | 자극율 | 전채널 최대 | 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-FW-2
|  |  | 채널별 최대 | 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다.(24채널 사용) | SW-FW-RID-2
|  | 자극 모드 |  | 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-FW-1
|  | 선행 펄스 모양 |  | negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-FW-4
|  | 자극 크기 |  | 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-FW-5
|  | 자극 펄스폭 |  | 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-FW-3
|  | 자극 크기/펄스폭 관계 |  | 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. | SW-FW-RID-7
| 사운드 처리 | 전처리 | 마이크 감도 조절 기능 | AGC를 사용한 감도 조절 10단계 | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-FW-6
|  | 주파수 분석 방법 |  | FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-FW-7
|  | 주파수 분석 대역수 |  | 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-FW-8
|  | 자극 기법 |  | 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-FW-9
|  | 사운드 처리 주기 |  | 사운드 처리 주기는 1.00ms이며 허용 오차는 +/-5%(0.95~1.05ms)이다. | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-FW-10
| 기능 | 프로그램 수 |  | 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-FW-11
|  | 자극 볼륨 조절 |  | 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-FW-12
b) 소프트웨어 시스템 입력과 출력 (SOFTWARE SYSTEM inputs and outputs) | 사운드 처리 | 입력단 |  | [E8300/QCC 각각 확인, 향후 I2S] 2개 이상의 오디오 소스를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-15
|  |  |  | 8kHz 오디오 신호를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-16
|  | 출력단 |  | 오디오 신호처리의 최종 출력은 PCM 데이터로 변환되어 FPGA에 전달되어야 한다. | SW-FW-RID-17
|  | 매핑 데이터 |  | 매핑 데이터에 기반하여 최종 자극 파라미터가 생성되어야 한다. | SW-FW-RID-18
| 사용자 인터페이스 (외부기 자체) | 입력 |  | 터치 센서의 입력에 따라 전원 모드와 사용자 제어를 처리한다. | SW-FW-RID-19
|  | 출력 | LED 출력 | 외부기 동작 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-20
|  |  |  | 전원 커넥터 연결 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-21
|  |  |  | 배터리 저전압 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-22
|  |  | 자극 출력 | 배터리 저전압 상태를 자극으로 출력한다. | SW-FW-RID-23
| 사용자 인터페이스 (리모콘 앱 통신) | 입력(수신) |  | 프로그램 변경하기 | SW-FW-RID-24
|  |  |  | 오디오 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-25
|  |  |  | 자극 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-26
|  |  |  | LED 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-27
|  |  |  | 자극 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-28
|  | 출력(송신) |  | 배터리 상태 | SW-FW-RID-29
|  |  |  | 선택된 맵 번호 | SW-FW-RID-30
|  |  |  | 오디오 볼륨 단계 | SW-FW-RID-31
|  |  |  | 자극 볼륨 단계 | SW-FW-RID-32
|  |  |  | LED 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-33
|  |  |  | 자극 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-34
| 사용자 인터페이스 (매핑 앱 통신) | 입력(수신) |  | 시스템 상태 확인 | SW-FW-RID-35
|  |  |  | 특정 자극 출력 | SW-FW-RID-36
|  |  |  | 실시간 자극 출력 진행 | SW-FW-RID-37
|  | 출력(송신) |  | 시스템 상태 | SW-FW-RID-38
|  |  |  | 특정 자극 출력 결과 | SW-FW-RID-39
|  |  |  | 실시간 자극 진행 상태 | SW-FW-RID-40
| 기기 인터페이스 | FPGA |  | I2C 프로토콜을 사용하여 FPGA와 데이터 송/수신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-41
|  | 센서 |  | I2C 프로토콜을 사용하여 터치 센서와 데이터를 송수신할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-42
|  | PMIC |  | I2C를 프로토콜을 사용하여 PMIC의 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-43
c) 소프트웨어 시스템과 다른 소프트웨어 사이의 연계성 (interfaces between the SOFTWARE SYSTEM and other SYSTEMS) | 리모콘 |  |  | [E8300/QCC 연계] 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-FW-13
| 매핑 |  |  | [E8300/QCC 연계] 매핑 프로그램이 실행되는 기기와 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-FW-14
| Bluetooth |  |  | [E8300/QCC 연계] Bluetooth Classic 오디오 통신 | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-FW-15
|  |  |  | [E8300/QCC 연계] BLE data 통신 | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-FW-16
d) 소프트웨어 구동 경보, 경고 및 운영자 메시지 (software-driven alarms, warnings, and operator messages) | NA
e) 보안 요구사항 (SECURITY requirements) | 사이버 보안 |  |  | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-FW-17
|  |  |  | [QCC 단독] 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, BLE 연결을 해제한다. | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-FW-22
|  |  |  | [QCC 단독] 1. BLE Pairing 기능을 사용하여 인가된 장치와 연결 2. BLE 연결 후 별도의 자체 인증 방식, CRA(Challenge-Response Authentication),을 사용하여 적법한 장치를 확인 | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-FW-18
|  |  |  | [QCC 단독] BLE 페어링이 완료된 상태에서 데이터를 송/수신한다. - 무결성 AES-CCM (Counter with CBC-MAC)을 사용함으로써 기밀성, 무결성, 인증 세 가지의 기능이 제공됨 (Bluetooth Core specification LE Link Layer 참조) | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-FW-26
|  |  |  | 감사기록을 생성한다. | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-FW-23
|  |  |  | 설정파일을 읽을 때, 파일의 무결성을 확인한다. | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-FW-27
|  |  |  | [QCC 단독] 1. CRA 인증에서 기기제어를 위한 통신과 매핑을 의한 통신을 구분하여 별도의 인증 키와 인증방식을 사용 2. CRA 인증에 사용되는 각 키의 크기는 16 bytes (128 bits)이므로 충분히 안전한 보안을 제공한다. | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-FW-19
|  |  |  | 소프트웨어 업데이트가 필요할 경우 기존 제품을 회수하고 업데이트된 제품을 생산하여 교체한다. | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-FW-30
|  |  |  | 품질관리시스템 절차에 따라, 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포한다. | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-FW-31
|  |  |  | 1. 칩셋에서 부팅 과정에서 실행파일의 CRC 체크 기능 활성화 2. 칩셋에서 제공하는 무결성 방식을 사용하여 검사 | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-FW-32
|  |  |  | [QCC 단독] - CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없음: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-FW-20
|  |  |  | [QCC 단독] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-FW-21
|  |  |  | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-FW-24
|  |  |  | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-FW-25
|  |  |  | 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-FW-29
|  |  |  | [QCC 단독] 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-FW-33
|  |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-FW-34
|  |  |  | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-FW-35
|  |  |  | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-FW-36
|  |  |  | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-FW-38
f) 사람에 의해 발생하는 오류와 훈련에 민감한 사용성 공학 요구사항 (usability engineering requirements that are sensitive to human errors and training) | 주의부족, 기억력 감퇴 |  |  | 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극 출력과 LED로 알린다. | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-FW-48
| 중복실수 |  |  | 자극 볼륨은 단계적으로 증가하도록 설계한다.(soft increase) | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-FW-47
g) 데이터 정의 및 데이터 베이스 요구사항 (data definition and database requirements) | NA
h) 운영 및 유지보수 현장에 인도된 의료기기 소프트웨어의 설치 및 인수 요구사항 (installation and acceptance requirements of the delivered MEDICAL DEVICE SOFTWARE at the operation and maintenance site or sites) | NA
i) 운영 및 유지보수 방법에 관련된 요구사항 requirements related to methods of operation and maintenance | NA
j) 개발할 사용자 설명서 (user documentation to be developed) | NA
k) 사용자 유지보수 요구사항 (user maintenance requirements) | NA
l) 규제적 요구사항 (regulatory requirements) | IEC 60601-1 (IEC 62304에 포함되지 않은 사항) |  |  | 필수 성능 시험을 진행한다. | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-FW-39, SYS-RID-FW-40
|  |  |  | 실시간 신호처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%(0.95~1.05ms)이며 각 블록 처리는 다음 처리 시작 전에 완료되어야 한다. | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-FW-41
|  |  |  | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-FW-28
|  |  |  | CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-FW-42
|  |  |  | 정상사용을 위한 준비상태를 표시하도록 설계한다. | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-FW-43
|  |  |  | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야한다.(충전모드 표시). | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-FW-44
|  |  |  | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-63
|  |  |  | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성한다. | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-FW-45
|  |  |  | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 사용하여 인공와우 외부기 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-FW-46
|  |  |  | BLE 통신 연결 장애 발생 시, 정상 동작이 되어야 한다. | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-FW-37
|  |  |  | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-FW-49
|  |  |  | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-FW-50
Note on B54: johnnyTodoc: 내부기 ID와 passkey는 내부기의 하드웨어적인 보안기능이다. 펌웨어는 해당하는 passkey를 전달만 한다.

## 소프트웨어 입력 요구사항 사양서_변경 비교
[-] 원문 / [+] 수정문 / 표시 없음: 유지. 식별자 구분자만 변경된 경우는 표시하지 않음.
소프트웨어 요구사항
| 대분류 (IEC 62304 5.2.2) | 소분류 |  |  | 내용 상세 | 요구사항 식별 | 다른 발생원 추적 (설계 입력 요구사항 사양서)
[7 empty] | 펌웨어 부분 | 그 외
| a) 기능 및 성능 요구사항 functional and capability requirements | 자극 출력 조정 | 자극율 | 전채널 최대 | 전채널 동시에 자극률은 20kHz이상이어야 한다.(32채널 사용) | SW-FW-RID-1 | SYS-RID-FW-2
|  |  |  | 채널별 최대 | 채널별 최대 자극률은 1000Hz 이상이어야 한다.(24채널 사용) | SW-FW-RID-2
|  |  | 자극 모드 |  | 모노폴라 자극 모드 출력이 가능해야한다. | SW-FW-RID-3 | SYS-RID-FW-1
|  |  | 선행 펄스 모양 |  | negative/positive phase 선택이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-4 | SYS-RID-FW-4
|  |  | 자극 크기 |  | 내부 자극칩 출력 범위 내에서 조정이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-5 | SYS-RID-FW-5
|  |  | 자극 펄스폭 |  | 자극 펄스 폭은 13~255usec 범위에서 1usec 단위로 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-6 | SYS-RID-FW-3
|  |  | 자극 크기/펄스폭 관계 |  | 인공와우 내부기 시스템의 전극에서 출력되는 최대 전하량이 안전치를 초과하지 않도록 펄스폭에 따라 최종 자극 크기의 제한이 필요하다. | SW-FW-RID-7
[-] |  | 사운드 처리 | 전처리 | 마이크 감도 조절 기능 | AGC를 사용한 감도 조절 10단계 | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-FW:7
[+] |  |  | 전처리 | 마이크 감도 조절 기능 | AGC를 사용한 감도 조절 10단계 | SW-FW-RID-8 | SYS-RID-FW-6
[-] |  |  | 주파수 분석 방법 |  | FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-FW:8
[+] |  |  | 주파수 분석 방법 |  | FFT 방식으로 신호의 주파수를 성분을 분석한다. | SW-FW-RID-9 | SYS-RID-FW-7
[-] |  |  | 주파수 분석 대역수 |  | 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-FW:9
[+] |  |  | 주파수 분석 대역수 |  | 1~32채널의 대역수로 주파수 분석이 가능해야한다. | SW-FW-RID-10 | SYS-RID-FW-8
[-] |  |  | 자극 기법 |  | 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-FW:10
[+] |  |  | 자극 기법 |  | 필수 : CIS, 옵션 : N-of-M | SW-FW-RID-11 | SYS-RID-FW-9
[-] |  |  | 사운드 처리 주기 |  | 1msec | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-FW:11
[+] |  |  | 사운드 처리 주기 |  | 사운드 처리 주기는 1.00ms이며 허용 오차는 +/-5%(0.95~1.05ms)이다. | SW-FW-RID-12 | SYS-RID-FW-10
[-] |  | 기능 | 프로그램 수 |  | 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-FW:12
[+] |  |  | 프로그램 수 |  | 4개의 맵 데이터를 사용할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-13 | SYS-RID-FW-11
[-] |  |  | 자극 볼륨 조절 |  | 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-FW:13
[+] |  |  | 자극 볼륨 조절 |  | 자극 볼륨은 4단계로 조정 가능해야한다. | SW-FW-RID-14 | SYS-RID-FW-12
[-] | b) 소프트웨어 시스템 입력과 출력 (SOFTWARE SYSTEM inputs and outputs) | 사운드 처리 | 입력단 |  | 2개 이상의 오디오 소스를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-15
[+] |  |  |  |  | [E8300/QCC 각각 확인, 향후 I2S] 2개 이상의 오디오 소스를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-15
[5 empty] | 8kHz 오디오 신호를 입력 받을 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-16
|  |  | 출력단 |  | 오디오 신호처리의 최종 출력은 PCM 데이터로 변환되어 FPGA에 전달되어야 한다. | SW-FW-RID-17
|  |  | 매핑 데이터 |  | 매핑 데이터에 기반하여 최종 자극 파라미터가 생성되어야 한다. | SW-FW-RID-18
[-] |  | 사용자 인터페이스 (외부기 자체) | 입력 |  | 가속도 센서를 출력을 입력받아 전원 모드를 변경한다. | SW-FW-RID-19
[+] |  |  | 입력 |  | 터치 센서의 입력에 따라 전원 모드와 사용자 제어를 처리한다. | SW-FW-RID-19
|  |  | 출력 | LED 출력 | 외부기 동작 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-20
[5 empty] | 전원 커넥터 연결 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-21
[5 empty] | 배터리 저전압 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-22
|  |  |  | 자극 출력 | 배터리 저전압 상태를 자극으로 출력한다. | SW-FW-RID-23
|  | 사용자 인터페이스 (리모콘 앱 통신) | 입력(수신) |  | 프로그램 변경하기 | SW-FW-RID-24
[5 empty] | 오디오 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-25
[5 empty] | 자극 볼륨 조절하기 | SW-FW-RID-26
[5 empty] | LED 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-27
[5 empty] | 자극 알림 켜기/끄기 | SW-FW-RID-28
|  |  | 출력(송신) |  | 배터리 상태 | SW-FW-RID-29
[5 empty] | 선택된 맵 번호 | SW-FW-RID-30
[5 empty] | 오디오 볼륨 단계 | SW-FW-RID-31
[5 empty] | 자극 볼륨 단계 | SW-FW-RID-32
[5 empty] | LED 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-33
[5 empty] | 자극 알림 설정 상태 | SW-FW-RID-34
|  | 사용자 인터페이스 (매핑 앱 통신) | 입력(수신) |  | 시스템 상태 확인 | SW-FW-RID-35
[5 empty] | 특정 자극 출력 | SW-FW-RID-36
[5 empty] | 실시간 자극 출력 진행 | SW-FW-RID-37
|  |  | 출력(송신) |  | 시스템 상태 | SW-FW-RID-38
[5 empty] | 특정 자극 출력 결과 | SW-FW-RID-39
[5 empty] | 실시간 자극 진행 상태 | SW-FW-RID-40
|  | 기기 인터페이스 | FPGA |  | I2C 프로토콜을 사용하여 FPGA와 데이터 송/수신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-41
[-] |  |  | 센서 |  | I2C를 프로토콜을 사용하여 가속도 센서와 데이터 송/수신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-42
[+] |  |  | 센서 |  | I2C 프로토콜을 사용하여 터치 센서와 데이터를 송수신할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-42
|  |  | PMIC |  | I2C를 프로토콜을 사용하여 PMIC의 조정이 가능해야한다. | SW-FW-RID-43
[-] | c) 소프트웨어 시스템과 다른 소프트웨어 사이의 연계성 (interfaces between the SOFTWARE SYSTEM and other SYSTEMS) | 리모콘 |  |  | 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-FW:14
[+] |  | 리모콘 |  |  | [E8300/QCC 연계] 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-44 | SYS-RID-FW-13
[-] |  | 매핑 |  |  | 리모콘 앱이 실행되는 스마트폰과 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야한다. | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-FW:15
[+] |  | 매핑 |  |  | [E8300/QCC 연계] 매핑 프로그램이 실행되는 기기와 블루투스를 사용하여 데이터 통신이 가능해야 한다. | SW-FW-RID-45 | SYS-RID-FW-14
[+] |  | Bluetooth |  |  | [E8300/QCC 연계] Bluetooth Classic 오디오 통신 | SW-FW-RID-69 | SYS-RID-FW-15
[+] |  |  |  |  | [E8300/QCC 연계] BLE data 통신 | SW-FW-RID-70 | SYS-RID-FW-16
| d) 소프트웨어 구동 경보, 경고 및 운영자 메시지 (software-driven alarms, warnings, and operator messages) | NA
[-] | e) 보안 요구사항 (SECURITY requirements) | 사이버 보안 |  |  | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-FW:16
[+] |  |  |  |  | 등록된 내부이식장치와만 근접 무선 통신을 연결한다. | SW-FW-RID-46 | SYS-RID-FW-17
[-] |  |  |  |  | 내부기와 연결된 상태에서만 블루투스 통신을 활성화한다.(광고시간 축소) | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-FW:17
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] 일정시간 동안 제어 명령이 수신되지 않으면, BLE 연결을 해제한다. | SW-FW-RID-47 | SYS-RID-FW-22
[-] |  |  |  |  | 블투투스 통신에 페어링 기능을 적용하여 기기의 접근 통제 및 인증 | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-FW:18
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] 1. BLE Pairing 기능을 사용하여 인가된 장치와 연결 2. BLE 연결 후 별도의 자체 인증 방식, CRA(Challenge-Response Authentication),을 사용하여 적법한 장치를 확인 | SW-FW-RID-48 | SYS-RID-FW-18
[-] |  |  |  |  | 블투투스 통신에 페어링 기능을 적용하여 통신 데이터 보안 구축(bluettoth 4.2 AES-128) | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-FW:19
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] BLE 페어링이 완료된 상태에서 데이터를 송/수신한다. - 무결성 AES-CCM (Counter with CBC-MAC)을 사용함으로써 기밀성, 무결성, 인증 세 가지의 기능이 제공됨 (Bluetooth Core specification LE Link Layer 참조) | SW-FW-RID-49 | SYS-RID-FW-26
[-] |  |  |  |  | 통신과 관련된 시스템 로그를 저장한다. | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-FW:20
[+] |  |  |  |  | 감사기록을 생성한다. | SW-FW-RID-50 | SYS-RID-FW-23
[-] |  |  |  |  | 펌웨어 실행 시, 설정 데이터가 유효 범위를 벗어 날 경우 에러 모드 진입 | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-FW:21
[+] |  |  |  |  | 설정파일을 읽을 때, 파일의 무결성을 확인한다. | SW-FW-RID-51 | SYS-RID-FW-27
[-] |  |  |  |  | 내부기 제어 passkey가 매칭되어야 리모콘 제어 패스 활성화 | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-FW:22
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] 1. CRA 인증에서 기기제어를 위한 통신과 매핑을 의한 통신을 구분하여 별도의 인증 키와 인증방식을 사용 2. CRA 인증에 사용되는 각 키의 크기는 16 bytes (128 bits)이므로 충분히 안전한 보안을 제공한다. | SW-FW-RID-52 | SYS-RID-FW-19
[-] |  |  |  |  | 소프트웨어 유지보수 절차를 따른다. | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-FW:23
[+] |  |  |  |  | 소프트웨어 업데이트가 필요할 경우 기존 제품을 회수하고 업데이트된 제품을 생산하여 교체한다. | SW-FW-RID-53 | SYS-RID-FW-30
[+] |  |  |  |  | 품질관리시스템 절차에 따라, 인가된 인원이 펌웨어를 생성하여 배포한다. | SW-FW-RID-81 | SYS-RID-FW-31
[-] |  |  |  |  | 배포버전의 CM3 실행코드 사이즈를 18430 words 이하로 한다. | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-FW:24
[+] |  |  |  |  | 1. 칩셋에서 부팅 과정에서 실행파일의 CRC 체크 기능 활성화 2. 칩셋에서 제공하는 무결성 방식을 사용하여 검사 | SW-FW-RID-54 | SYS-RID-FW-32
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] - CRA 인증 결과에서 인증정보를 유추할 만한 피드백이 없음: 성공, 실패, 진행중, 타임아웃 | SW-FW-RID-71 | SYS-RID-FW-20
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] CRA 인증 5회 연속 실패 시, 일정 시간동안 연결을 제한한다. | SW-FW-RID-72 | SYS-RID-FW-21
[+] |  |  |  |  | 감사기록 생성 실패를 오류 정보에 포함한다. | SW-FW-RID-73 | SYS-RID-FW-24
[+] |  |  |  |  | 감사기록은 타임 스탬프를 포함한다. | SW-FW-RID-74 | SYS-RID-FW-25
[+] |  |  |  |  | 오류 메시지에 보안과 관련되 정보를 직접 표시하지 않는다. | SW-FW-RID-75 | SYS-RID-FW-29
[+] |  |  |  |  | [QCC 단독] 1. 데이터의 송수신은 BLE 페어링과 CRA 인증 이후에 활성화 함. - 기밀화 2. CRA 인증 키들은 생산시에 암호화하여 저장한다. | SW-FW-RID-76 | SYS-RID-FW-33
[+] |  |  |  |  | 내부장치 제조번호, 사용자 이니셜 값은 암호화 하여 저장한다. | SW-FW-RID-77 | SYS-RID-FW-34
[+] |  |  |  |  | 무결성, 암호화에 사용되는 알고리즘은 사이버보안 규격에서 권고하는 알고리즘을 사용한다. | SW-FW-RID-78 | SYS-RID-FW-35
[+] |  |  |  |  | 외부에서 로그 정보의 접근은 인가자만 가능해야 하며, 외부 전송을 할경우 기밀성이 보호되어야 한다. | SW-FW-RID-79 | SYS-RID-FW-36
[+] |  |  |  |  | 설정파일의 무결성이 확인되지 않으면, 설정파일을 공장초기화 한다. | SW-FW-RID-80 | SYS-RID-FW-38
[-] | f) 사람에 의해 발생하는 오류와 훈련에 민감한 사용성 공학 요구사항 (usability engineering requirements that are sensitive to human errors and training) | 주의부족, 기억력 감퇴 |  |  | 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극출력으로 알린다. | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-FW:32
[+] |  | 주의부족, 기억력 감퇴 |  |  | 배터리 저전압을 주기적으로 반복하여 자극 출력과 LED로 알린다. | SW-FW-RID-55 | SYS-RID-FW-48
[-] |  | 중복실수 |  |  | 볼륨 증가를 단계적으로 진행되로록 설계한다.(soft increase) | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-FW:31
[+] |  | 중복실수 |  |  | 자극 볼륨은 단계적으로 증가하도록 설계한다.(soft increase) | SW-FW-RID-56 | SYS-RID-FW-47
| g) 데이터 정의 및 데이터 베이스 요구사항 (data definition and database requirements) | NA
| h) 운영 및 유지보수 현장에 인도된 의료기기 소프트웨어의 설치 및 인수 요구사항 (installation and acceptance requirements of the delivered MEDICAL DEVICE SOFTWARE at the operation and maintenance site or sites) | NA
| i) 운영 및 유지보수 방법에 관련된 요구사항 requirements related to methods of operation and maintenance | NA
| j) 개발할 사용자 설명서 (user documentation to be developed) | NA
| k) 사용자 유지보수 요구사항 (user maintenance requirements) | NA
[-] | l) 규제적 요구사항 (regulatory requirements) | IEC 60601-1 (IEC 62304에 포함되지 않은 사항) |  |  | 필수 성능 시험을 진행한다. | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-FW:25
[+] |  |  |  |  | 필수 성능 시험을 진행한다. | SW-FW-RID-57 | SYS-RID-FW-39, SYS-RID-FW-40
[-] |  |  |  |  | 실시간 신호처리가 가능하도록 설계한다. | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-FW:26
[+] |  |  |  |  | 실시간 신호처리 주기는 1.00ms, 허용 오차 +/-5%(0.95~1.05ms)이며 각 블록 처리는 다음 처리 시작 전에 완료되어야 한다. | SW-FW-RID-58 | SYS-RID-FW-41
[-] |  |  |  |  | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-FW:27
[+] |  |  |  |  | 제어 명령이 프로토콜에 맞게 전송되어야 실행한다. | SW-FW-RID-59 | SYS-RID-FW-28
[-] |  |  |  |  | CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-FW:28
[+] |  |  |  |  | CRC 기능이 있는 통신 프로토콜을 사용한다. | SW-FW-RID-60 | SYS-RID-FW-42
[-] |  |  |  |  | 정상사용을 위한 준비상태를 표시하도록 설계한다. | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-FW:29
[+] |  |  |  |  | 정상사용을 위한 준비상태를 표시하도록 설계한다. | SW-FW-RID-61 | SYS-RID-FW-43
[-] |  |  |  |  | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야한다.(충전모드 표시). | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-FW:30
[+] |  |  |  |  | 전원커넥터가 연결되면 연결을 확인할 수 있어야한다.(충전모드 표시). | SW-FW-RID-62 | SYS-RID-FW-44
[-] |  |  |  |  | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-63 | SYS-RID-FW:33
[+] |  |  |  |  | 배터리 잔량을 표시할 수 있어야 한다. | SW-FW-RID-63
[-] |  |  |  |  | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성한다. | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-FW:34
[+] |  |  |  |  | 구분이 쉽도록 LED 패턴을 생성한다. | SW-FW-RID-64 | SYS-RID-FW-45
[-] |  |  |  |  | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 사용하여 인공와우 외부기 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-FW:35
[+] |  |  |  |  | 사회 통념적으로 사용되는 색상을 사용하여 인공와우 외부기 상태를 표시한다. | SW-FW-RID-65 | SYS-RID-FW-46
[-] |  |  |  |  | 이어피스가 연결되면 이어피스 연결 상태가 확인되어야 한다. | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-FW:36
[+] |  |  |  |  | BLE 통신 연결 장애 발생 시, 정상 동작이 되어야 한다. | SW-FW-RID-66 | SYS-RID-FW-37
[-] |  |  |  |  | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-FW:37
[+] |  |  |  |  | 시동과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다 | SW-FW-RID-67 | SYS-RID-FW-49
[-] |  |  |  |  | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-FW:38
[+] |  |  |  |  | 종료과정에서는 출력을 생성하지 않게 한다. | SW-FW-RID-68 | SYS-RID-FW-50
Note on B66: johnnyTodoc: 내부기 ID와 passkey는 내부기의 하드웨어적인 보안기능이다. 펌웨어는 해당하는 passkey를 전달만 한다.