## 표지
문서번호 | SUVC-FW-SND1
버전 | Rev. 1
소프트웨어 유닛 검증 기준서 (SND1-A-EXT)
소속/부서 | 성명 | 서명 | 일자
작성 | 토닥/인공와우사업부
검토 | 토닥/인공와우사업부
승인 | 토닥/인공와우사업부
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 기준서_유닛 검증
유닛 시험 기준서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | OTE_SND1
| 소프트웨어 버전 : | 1.0.0
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 시제품
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| I2C 디버거 | Ezairo system 디버깅 장치
| J-Link 디버거 | Cortex-M3 디버깅 장치
| 스피커 | 소리(음파)를 생성한다.
| 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
| 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 및 음악 신호 파일
| 유닛 시험 하네스 | 시험 벡터를 주입하고 결과를 메모리에 적재한다. 평시 빌드에서 제외되며 기존 소스를 수정하지 않는다.
4. 시험 내용
CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 인터럽트 설정 | A | SU-ID-CFX-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 동작 모드별 인터럽트 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 인터럽트 플래그 일괄 해제 | A | SU-ID-CFX-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 플래그 일괄 해제 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 반복 실행 허가 확인 | A | SU-ID-CFX-003 | NA | NA | 코드 분석 | - 반복 실행 허가 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | HEAR 정지 및 리셋 | A | SU-ID-CFX-004 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 정지 및 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | HEAR 함수체인 활성화 | A | SU-ID-CFX-005 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 함수체인 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | HEAR 기동 | A | SU-ID-CFX-006 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 기동 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 오디오 경로 설정 | A | SU-ID-CFX-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 입력 경로 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | PCM 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-008 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 인터페이스 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | PCM DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-009 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM DIO 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | I2S 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-010 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 인터페이스 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | 2채널 마이크 활성화 | A | SU-ID-CFX-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 2 채널 마이크 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | I2S 입력 활성화 | A | SU-ID-CFX-012 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 입력 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | PCM 출력 활성화 | A | SU-ID-CFX-013 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 출력단 설정 | A | SU-ID-CFX-014 | NA | NA | 코드 분석 | - 출력단 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | PCM 명령 경쟁 방지 플래그 초기화 | A | SU-ID-CFX-015 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 명령 경쟁 방지 플래그 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 포화 연산 모드 설정 | A | SU-ID-CFX-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 포화 연산 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | I2S 입력 유효성 확인 | A | SU-ID-CFX-017 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 입력 유효성 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | I2S 입력 버퍼 복사 | A | SU-ID-CFX-018 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 입력 버퍼 복사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | I2S 스트리밍 상태 설정 | A | SU-ID-CFX-019 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 스트리밍 상태 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | I2S 스트리밍 상태 읽기 | A | SU-ID-CFX-020 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 스트리밍 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | 마이크 사용 개수 전환 | A | SU-ID-CFX-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 마이크 사용 개수 전환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | 입력 동기 판정 | A | SU-ID-CFX-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 동기 판정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | 마이크 버퍼 시프트 복사 | A | SU-ID-CFX-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 마이크 버퍼 시프트 복사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | 인터럽트 대기 | A | SU-ID-CFX-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | PCM 출력 비활성화 | A | SU-ID-CFX-025 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 출력단 비활성화 | A | SU-ID-CFX-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 출력단 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | I2S 비활성화 | A | SU-ID-CFX-027 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | ADC 및 마이크 비활성화 | A | SU-ID-CFX-028 | NA | NA | 코드 분석 | - ADC 및 마이크 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | IOC 비활성화 | A | SU-ID-CFX-029 | NA | NA | 코드 분석 | - IOC 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | FIFO 비활성화 | A | SU-ID-CFX-030 | NA | NA | 코드 분석 | - FIFO 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | HEAR 정지 | A | SU-ID-CFX-031 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 정지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 인터페이스 DIO 복원 | A | SU-ID-CFX-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터페이스 DIO 복원 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | 대기 모드 인터럽트 전환 | A | SU-ID-CFX-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 대기 모드 인터럽트 전환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | 저전력 진입 명령 해제 | A | SU-ID-CFX-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 진입 명령 해제 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | 기상 대기 | A | SU-ID-CFX-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 기상 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 전원 모드 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 모드 이벤트 분기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | 내부기 연결 처리 | A | SU-ID-CFX-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | 내부기 해제 처리 | A | SU-ID-CFX-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 해제 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 맵 변경 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 변경 이벤트 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 오디오 파라미터 계산 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 파라미터 계산 이벤트 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | 자극 볼륨 변경 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 볼륨 변경 이벤트 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 자극 및 오디오 볼륨 동시 변경 처리 | A | SU-ID-CFX-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 및 오디오 볼륨 동시 변경 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-43 | 매핑 데이터 복사 | A | SU-ID-CFX-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 복사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-44 | 매핑 데이터 복사 유닛, 생성일자 제외 | A | SU-ID-CFX-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 복사, 생성일자 제외 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-45 | 단일 버퍼 믹싱 | A | SU-ID-CFX-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 단일 버퍼 믹싱 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-46 | 독립 2버퍼 믹싱 | A | SU-ID-CFX-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 독립 2 버퍼 믹싱 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-47 | 지향성 믹싱 | A | SU-ID-CFX-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 지향성 믹싱 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-48 | 게인 변환 테이블 조회 | A | SU-ID-CFX-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 게인 변환 테이블 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-49 | 게인 적용 2버퍼 믹싱 | A | SU-ID-CFX-049 | NA | NA | 코드 분석 | - 게인 적용 2 버퍼 믹싱 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-50 | 디지털 마이크 활성화 | A | SU-ID-CFX-050 | NA | NA | 코드 분석 | - 디지털 마이크 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-51 | 아날로그 마이크 활성화 | A | SU-ID-CFX-051 | NA | NA | 코드 분석 | - 아날로그 마이크 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-52 | 마이크 사용 개수 읽기 | A | SU-ID-CFX-052 | NA | NA | 코드 분석 | - 마이크 사용 개수 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-53 | 전방 마이크 설정 | A | SU-ID-CFX-053 | NA | NA | 코드 분석 | - 전방 마이크 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-54 | 전방 마이크 읽기 | A | SU-ID-CFX-054 | NA | NA | 코드 분석 | - 전방 마이크 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-55 | FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-055 | NA | NA | 코드 분석 | - FIFO 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-56 | 전체 FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-056 | NA | NA | 코드 분석 | - 전체 FIFO 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-57 | I2S 수신 버퍼 복사 | A | SU-ID-CFX-057 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 수신 버퍼 복사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-58 | I2S 버퍼 비우기 | A | SU-ID-CFX-058 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 버퍼 비우기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-59 | I2S 복사 완료 확인 | A | SU-ID-CFX-059 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 복사 완료 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-60 | I2S 복사 완료 표시 해제 | A | SU-ID-CFX-060 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 복사 완료 표시 해제 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-61 | I2S 페이드인 처리 | A | SU-ID-CFX-061 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 페이드인 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-62 | I2S 페이드아웃 처리 | A | SU-ID-CFX-062 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 페이드아웃 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-63 | AGC 출력 루프백 | A | SU-ID-CFX-063 | NA | NA | 코드 분석 | - AGC 출력 루프백 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-64 | 입력 소스 판정 및 게인 결정 | A | SU-ID-CFX-064 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 소스 판정 및 게인 결정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-65 | 믹싱 경로 선택 | A | SU-ID-CFX-065 | NA | NA | 코드 분석 | - 믹싱 경로 선택 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-66 | 자동 이득 제어 전처리 호출 | A | SU-ID-CFX-066 | NA | NA | 코드 분석 | - 자동 이득 제어 전처리 호출 구현
| HEAR 함수 체인 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-67 | 자동 이득 제어 전처리 체인 | A | SU-ID-CFX-067 | NA | NA | 코드 분석 | - 자동 이득 제어 전처리 체인 구성 확인
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-68 | 주파수 변환 체인 | A | SU-ID-CFX-068 | NA | NA | 코드 분석 | - 주파수 변환 체인 구성 확인
| 신호 처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-69 | 자동 이득 제어 실행 | D | SU-ID-CFX-069 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 신호를 입력한 상태에서 이 유닛의 진입과 복귀에 중단점을 적용한다. - 입력 최대값 버퍼와 출력 이득을 함께 조회해 기록한다. | - 자동 이득 제어 실행 구현 [산출 근거] 전처리 함수체인이 만든 최대값 버퍼에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-70 | 이득 계산 | D | SU-ID-CFX-070 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 중단점에서 입력값과 반환 이득을 조회해 기록한다. - 잡음 구간, 증폭 구간, 감쇠 구간 각각에서 한 번씩 기록한다. | - 이득 계산 구현 [산출 근거] 입력이 전처리 체인 출력이며 dB 변환 라이브러리를 거친다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-71 | 이득 시정수 적용 | D | SU-ID-CFX-071 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 시험마다 m_prev_agc_10db_gain_Q8_16 을 지정한 값으로 둔다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 직전 이득이 상태로 남으므로 시험 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. | - 하네스가 아래 5 가지 조합에 대해 직전 이득을 먼저 대입한 뒤 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 71 다음에 결과 5 개가 이어진다. | - 이득 시정수 적용 구현 [산출 근거] 직전 이득이 내부 상태로 남는다. 직전 <= 입력 이면 릴리즈 경로(계수 655, 1-계수 64880), 아니면 어택 경로(계수 62259, 1-계수 3276)다. 결과는 (계수 x 입력 + (1-계수) x 직전) >> 16 이며 24 비트로 포화시킨다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 직전 이득=0, 입력 이득=65536 예상 출력 : 655 (릴리즈 경로) 2) 입력 : 직전 이득=65536, 입력 이득=0 예상 출력 : 3276 (어택 경로) 3) 입력 : 직전 이득=65536, 입력 이득=131072 예상 출력 : 66190 (릴리즈 경로) 4) 입력 : 직전 이득=131072, 입력 이득=65536 예상 출력 : 68811 (어택 경로) 5) 입력 : 직전 이득=0, 입력 이득=0 예상 출력 : 0 (릴리즈 경로)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-72 | 이득 적용 | D | SU-ID-CFX-072 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 적용 전후의 믹서 출력 버퍼 16 표본을 조회해 기록한다. | - 이득 적용 구현 [산출 근거] 믹서 출력 버퍼 전체에 적용된다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-73 | 주파수 분석 입력 갱신 | D | SU-ID-CFX-073 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 전후의 주파수 분석 입력 버퍼를 조회해 자리 이동이 일어나는지 기록한다. | - 주파수 분석 입력 갱신 구현 [산출 근거] HEAR 함수체인 출력 버퍼에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-74 | 분석 대역 대표값 산출 | D | SU-ID-CFX-074 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 변환 체인 출력과 산출된 대역 대표값을 함께 조회해 기록한다. | - 분석 대역 대표값 산출 구현 [산출 근거] 주파수 변환 체인(vMag) 출력에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-75 | 통과 대역 인덱스 읽기 | D | SU-ID-CFX-075 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 맵의 대역 수와 저장 영역의 대역 수가 같은지 먼저 확인한다. - 호출 후 g_pass_bin_index 배열을 조회해 저장 영역의 값과 같은지 기록한다. - 대역 수가 다를 때는 배열이 바뀌지 않아야 한다. 그 경우도 기록한다. | - 통과 대역 인덱스 읽기 구현 [산출 근거] 파일 시스템 영역에 저장된 통과 대역 색인을 읽어 온다. 저장된 내용에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-76 | C 및 T 레벨 읽기 | D | SU-ID-CFX-076 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 공유 메모리의 C/T 레벨과 호출 후 CFX 쪽 배열을 함께 조회해 같은지 기록한다. | - C 및 T 레벨 읽기 구현 [산출 근거] CM3 가 공유 메모리에 올린 C 레벨과 T 레벨을 읽어 온다. CM3 계산 결과에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-77 | 자극 최대 레벨 계산 | D | SU-ID-CFX-077 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 자극 볼륨을 1, 5, 10 으로 바꿔 가며 호출하고 산출된 최대 레벨을 기록한다. | - 자극 최대 레벨 계산 구현 [산출 근거] 자극 볼륨과 C/T 레벨로 최대 레벨을 구한다. 맵 데이터에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-78 | 로그 매핑 계수 계산 | D | SU-ID-CFX-078 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 로그 매핑 계수 A 와 B 를 조회해 기록한다. | - 로그 매핑 계수 계산 구현 [산출 근거] dB 변환 라이브러리를 거친다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-79 | 로그 매핑 계수 계산 유닛, 오디오 볼륨 반영 | D | SU-ID-CFX-079 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 오디오 볼륨을 바꿔 가며 계수 A 와 B 를 조회해 기록한다. | - 로그 매핑 계수 계산 유닛, 오디오 볼륨 반영 구현 [산출 근거] 같은 dB 변환 라이브러리를 거친다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-80 | 비선형 매핑 적용 | A | SU-ID-CFX-080 | NA | NA | 코드 분석 | - 비선형 매핑 적용 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-81 | 거듭제곱 계산 | D | SU-ID-CFX-081 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 하네스가 입력 0, 1, 100, 1000, 10000, 100000 을 차례로 넣어 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 81 다음에 «입력, 출력» 짝으로 12 개가 이어진다. - 각 짝의 출력을 그대로 기록한다. | - 거듭제곱 계산 구현 [산출 근거] cfx_pwr_to_dB_asm 과 cfx_dB_to_pwr_asm 어셈블리 라이브러리를 거친다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : x = 0 예상 출력 : 0 (x < 1 이면 0 을 반환해야 한다. 이 항만 확인 가능) 2) 입력 : x = 1 예상 출력 : (실측 기록) 3) 입력 : x = 100 예상 출력 : (실측 기록) 4) 입력 : x = 1000 예상 출력 : (실측 기록) 5) 입력 : x = 10000 예상 출력 : (실측 기록) 6) 입력 : x = 100000 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-82 | 자극 패킷 헤더 준비 | D | SU-ID-CFX-082 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 준비된 패킷 헤더 값을 조회해 기록한다. - 맵의 자극 모드를 바꿔 가며 헤더가 달라지는지 기록한다. | - 자극 패킷 헤더 준비 구현 [산출 근거] 맵의 자극 모드와 전극 배정에 따라 헤더가 정해진다. 맵 데이터에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-83 | 자극 기법 실행 | D | SU-ID-CFX-083 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 맵의 자극 기법을 CIS 로 두고 호출해 어느 하위 유닛이 불리는지 확인한다. - NofM 으로 바꿔 다시 호출해 확인한다. - 각각의 PCM 출력 버퍼를 조회해 기록한다. | - 자극 기법 실행 구현 [산출 근거] 맵의 자극 기법 설정에 따라 CIS 또는 NofM 으로 갈린다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-84 | CIS 자극 기법 | D | SU-ID-CFX-084 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 PCM 출력 버퍼에서 자극 헤더, 전극 번호, 자극 레벨을 조회해 기록한다. - 맵의 CIS 대역 순서와 실제 출력 순서가 맞는지 기록한다. | - CIS 자극 기법 구현 [산출 근거] 대역 대표값과 매핑 결과에 의존한다. 앞단 라이브러리 출력이 입력이 된다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-85 | NofM 자극 기법 | D | SU-ID-CFX-085 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 PCM 출력 버퍼를 조회해 교차 배치 순서대로 자극이 실렸는지 기록한다. | - NofM 자극 기법 구현 [산출 근거] 피크 선택과 인터리빙 결과를 받아 패킷을 만든다. 앞단 결과에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-86 | NofM 버퍼 초기화 | D | SU-ID-CFX-086 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 호출 전에 세 버퍼를 모두 777 로 채운다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 세 버퍼를 777 로 채운 뒤 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 86 다음에 결과 64 개가 이어진다. - 순서는 선택 버퍼 16, 교차 버퍼 16, 임시 버퍼 32 다. | - NofM 버퍼 초기화 구현 [산출 근거] 선택 버퍼와 교차 버퍼 각 16 칸, 임시 버퍼 32 칸을 모두 -1 로 채운다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : g_NofM_adjacent_BandIndex[0..15] 을 777 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 16 개 모두 -1 2) 입력 : g_NofM_notAdjacent_BandIndex[0..15] 을 777 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 16 개 모두 -1 3) 입력 : addr_stimulationTempBuff[0..31] 을 777 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 32 개 모두 -1
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-87 | NofM 피크 선택 | D | SU-ID-CFX-087 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 벡터마다 g_pcm_amplitude_level[0..31] 을 채운다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 벡터 나에서 뒤쪽 색인이 나오면 점수 병합의 부호 규칙이 뒤집힌 것이다. | - 하네스가 아래 네 벡터를 차례로 진폭 배열에 넣고 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 87 다음에 결과 64 개(벡터당 16 개)가 이어진다. - g_NofM_adjacent_BandIndex[0..15] 를 벡터마다 조회한다. | - NofM 피크 선택 구현 [산출 근거] 점수 = (진폭 << 5) ¦ (31 - 색인). 같은 진폭이면 색인이 작은 쪽이 큰 점수를 가지므로 저주파가 보호된다. 32 개 중 16 개를 골라 색인 오름차순으로 낸다. 벡터 나가 저주파 보호 규칙을 확인하는 시험이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 벡터 가 : 진폭[i] = i x 10 (0, 10, 20, ... 310) 예상 출력 : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2) 입력 : 벡터 나 : 진폭 32 개가 모두 100 (동점) 예상 출력 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <- 같은 크기면 저주파가 살아남는다 3) 입력 : 벡터 다 : 짝수 색인 200, 홀수 색인 5 예상 출력 : 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 4) 입력 : 벡터 라 : 색인 20 만 1000, 나머지 0 예상 출력 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-88 | NofM 인터리빙 | D | SU-ID-CFX-088 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 벡터마다 g_NofM_adjacent_BandIndex[0..15] 를 채운다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 아래 두 벡터를 차례로 선택 버퍼에 넣고 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 88 다음에 결과 32 개(벡터당 16 개)가 이어진다. - g_NofM_notAdjacent_BandIndex[0..15] 를 벡터마다 조회한다. | - NofM 인터리빙 구현 [산출 근거] 16 개를 앞 8 개와 뒤 8 개로 나눠 한 칸씩 번갈아 배치한다. 출력[i x 2] = 입력[i], 출력[i x 2 + 1] = 입력[i + 8] 이다. 인접 전극이 잇달아 자극되지 않게 하는 처리다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 벡터 가 : 선택 결과를 0 1 2 3 ... 15 로 둔 뒤 호출 예상 출력 : 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 2) 입력 : 벡터 나 : 앞 시험의 «짝수 색인 200» 선택 결과 (0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30) 로 둔 뒤 호출 예상 출력 : 0 16 2 18 4 20 6 22 8 24 10 26 12 28 14 30
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-89 | NofM 패킷 생성 | D | SU-ID-CFX-089 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 만들어진 패킷 값을 조회해 전극 번호와 자극 레벨이 자리에 맞는지 기록한다. | - NofM 패킷 생성 구현 [산출 근거] 선택된 대역의 자극 레벨을 패킷으로 만든다. 매핑 결과에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-90 | NofM PCM 기록 | D | SU-ID-CFX-090 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 전후의 PCM 기록 버퍼를 조회해 기록 위치와 내용을 기록한다. | - NofM PCM 기록 구현 [산출 근거] 만들어진 패킷을 PCM 버퍼에 기록한다. 앞단 결과에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
| 내부기 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-91 | PCM 출력 실행 | A | SU-ID-CFX-091 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 모드 분기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-92 | 프리앰블 생성 | D | SU-ID-CFX-092 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. - 공유 메모리의 PCM 모드 항목도 함께 조회할 수 있게 한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. - 호출마다 상태가 바뀌므로 두 번 연속 호출해 두 갈래를 모두 본다. | - PCM 상태 초기화 유닛을 먼저 호출해 상태를 영 채움으로 둔다. - 원 함수를 한 번 호출하고 버퍼 24 칸을 조회한다. (1 회차) - 원 함수를 한 번 더 호출하고 버퍼 24 칸과 PCM 모드를 조회한다. (2 회차) | - 프리앰블 생성 구현 [산출 근거] 상태 변수 g_pcmPreambleState 에 따라 두 갈래로 동작하고 호출마다 상태가 바뀐다. 영 채움 단계에서는 24 칸을 0 으로 채우고 상태를 토글로 옮긴다. 토글 단계에서는 23 칸을 0xFFFFF 로 채우고 마지막 한 칸에 프리앰블 몰드 0xFF555 를 넣은 뒤, PCM 모드를 대기로 바꾸고 상태를 영 채움으로 되돌린다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 1 회차 : 상태가 영 채움인 상태에서 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0. 상태가 토글로 바뀐다. 2) 입력 : 2 회차 : 이어서 한 번 더 호출 예상 출력 : 앞 23 칸은 0xFFFFF, 마지막 1 칸은 0xFF555. PCM 모드가 대기로 바뀌고 상태가 영 채움으로 되돌아간다.
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-93 | 실시간 자극 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-093 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 PCM 기록 버퍼 24 칸을 조회해 자극용 헤더, 전극 번호, 자극 레벨을 기록한다. - 채널당 프레임 수를 1 과 2 로 바꿔 가며 각각 기록한다. | - 실시간 자극 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] 실시간 자극 데이터를 비트스트림으로 만든다. 자극 기법 결과에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-94 | 특정 명령 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-094 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 특정 명령 버퍼에 알려진 값을 넣고 호출한다. - PCM 기록 버퍼 24 칸이 그 값과 같은지 조회해 기록한다. | - 특정 명령 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] 공유 메모리의 특정 명령 버퍼 내용을 그대로 내보낸다. 버퍼 내용에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-95 | 대기 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-095 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. | - 버퍼를 미리 다른 값(예: 0x12345)으로 채워 둔다. - 원 함수를 한 번 호출한다. - 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 조회한다. | - 대기 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] PCM 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 같은 값으로 채운다. 채우는 값은 0x25555 다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 버퍼를 0x12345 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0x25555
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-96 | 연결 검사용 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-096 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. | - 버퍼를 미리 다른 값(예: 0x12345)으로 채워 둔다. - 원 함수를 한 번 호출한다. - 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 조회한다. | - 연결 검사용 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] PCM 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 같은 값으로 채운다. 채우는 값은 0x35555 다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 버퍼를 0x12345 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0x35555
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-97 | 영 채움 생성 | D | SU-ID-CFX-097 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. | - 버퍼를 미리 다른 값(예: 0x12345)으로 채워 둔다. - 원 함수를 한 번 호출한다. - 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 조회한다. | - 영 채움 생성 구현 [산출 근거] PCM 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 같은 값으로 채운다. 채우는 값은 0x00000 다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 버퍼를 0x12345 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0x00000
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-98 | PCM 상태 초기화 | A | SU-ID-CFX-098 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 상태 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-99 | 검사 회로 활성화 | A | SU-ID-CFX-099 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 회로 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-100 | 검사 신호 출력 | A | SU-ID-CFX-100 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 신호 출력 분기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-101 | 채널별 검사 프레임 생성 | D | SU-ID-CFX-101 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 채널당 프레임 수를 1 로 두고 호출한다. - PCM 기록 버퍼를 조회해 검사 프레임 구성과 자극 자리 배치를 기록한다. | - 채널별 검사 프레임 생성 구현 [산출 근거] 채널당 1 프레임 구성으로 검사 프레임을 만든다. 검사 회로 설정에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-102 | 검사 회로 비활성화 | A | SU-ID-CFX-102 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 회로 비활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-103 | 검사 결과 공유 및 회로 해제 | A | SU-ID-CFX-103 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 결과 공유 및 회로 해제 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-104 | 검사 주기 계수 | A | SU-ID-CFX-104 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 주기 계수 구현
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 시스템 초기화 | A | SU-ID-CM3-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | I2C 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CM3-002 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 인터페이스 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | SPI 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CM3-003 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 인터페이스 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | SPI 직접 메모리 접근 활성화 | A | SU-ID-CM3-004 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 직접 메모리 접근 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 터치 센서 하드 리셋 | A | SU-ID-CM3-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 하드 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 터치 센서 초기화 시작 | A | SU-ID-CM3-006 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 초기화 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 터치 센서 운용 설정 적용 | A | SU-ID-CM3-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 운용 설정 적용 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | 터치 감도 임계 설정 | A | SU-ID-CM3-008 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 감도 임계 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 무선 칩셋 리셋 | A | SU-ID-CM3-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 무선 칩셋 제어 초기화 | A | SU-ID-CM3-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 제어 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 배터리 상태 초기화 | A | SU-ID-CM3-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 상태 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | 오류 플래그 해제 | A | SU-ID-CM3-012 | NA | NA | 코드 분석 | - 오류 플래그 해제 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | CFX 기동 대기 | A | SU-ID-CM3-013 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 기동 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 메모리 설정 완료 통지 | A | SU-ID-CM3-014 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 설정 완료 통지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 반복 실행 허가 | A | SU-ID-CM3-015 | NA | NA | 코드 분석 | - 반복 실행 허가 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 정상 기동 시퀀스 | A | SU-ID-CM3-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 정상 기동 시퀀스 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 정상 동작 실행 | A | SU-ID-CM3-017 | NA | NA | 코드 분석 | - 정상 동작 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 입력 수집 | A | SU-ID-CM3-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 수집 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 입력 처리 | A | SU-ID-CM3-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 반복 실행 종료 | A | SU-ID-CM3-020 | NA | NA | 코드 분석 | - 반복 실행 종료 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 상태 값 공유 | A | SU-ID-CM3-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 값 공유 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 맵 번호 갱신 | A | SU-ID-CM3-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 번호 갱신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 배터리 수신 시한 초과 처리 | A | SU-ID-CM3-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 수신 시한 초과 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 거치대 뚜껑 닫힘 처리 | A | SU-ID-CM3-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 거치대 뚜껑 닫힘 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 절전 진입 판정 | A | SU-ID-CM3-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 절전 진입 판정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 감시 타이머 갱신 | A | SU-ID-CM3-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 감시 타이머 갱신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | 시스템 상태 판정 | A | SU-ID-CM3-027 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 상태 판정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | 충전 상태 처리 | A | SU-ID-CM3-028 | NA | NA | 코드 분석 | - 충전 상태 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 배터리 저전압 판정 | A | SU-ID-CM3-029 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 저전압 판정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 내부기 연결 단절 감시 | A | SU-ID-CM3-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 단절 감시 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 매핑 모드 전환 | A | SU-ID-CM3-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 모드 전환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 무선 전원 제어 | A | SU-ID-CM3-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 전원 제어 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 무선 정지 명령 | A | SU-ID-CM3-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 정지 명령 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 무선 칩셋 동작 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 동작 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 내부기 연결 상태 통지 | A | SU-ID-CM3-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 상태 통지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 터치 주기 처리 | A | SU-ID-CM3-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 주기 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 터치 상태 조회 | A | SU-ID-CM3-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 상태 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 터치 판정 초기화 | A | SU-ID-CM3-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 판정 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 기동 무시 구간 설정 | A | SU-ID-CM3-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 무시 구간 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 터치 판정 단계 실행 | A | SU-ID-CM3-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 판정 단계 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 터치 센서 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 터치 센서 계측값 읽기 | A | SU-ID-CM3-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 계측값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 재보정 트리거 | A | SU-ID-CM3-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 재보정 트리거 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 기준값 재동기 | A | SU-ID-CM3-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 기준값 재동기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 보정 완료 확인 | A | SU-ID-CM3-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 보정 완료 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 저전력 감시 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 감시 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 배터리 잔량 상태 | A | SU-ID-CM3-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 상태 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 충전기 연결 상태 | A | SU-ID-CM3-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 충전기 연결 상태 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 거치대 뚜껑 상태 | A | SU-ID-CM3-049 | NA | NA | 코드 분석 | - 거치대 뚜껑 상태 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | 배터리 잔량 읽기 | A | SU-ID-CM3-050 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 전원 관리 소자 제어 | A | SU-ID-CM3-051 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 관리 소자 제어 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-52 | 저전력 진입 명령 | A | SU-ID-CM3-052 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 진입 명령 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-53 | 표시 요청 등록 | A | SU-ID-CM3-053 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 요청 등록 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-54 | 표시 중재 주기 실행 | A | SU-ID-CM3-054 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 중재 주기 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-55 | 표시 패턴 출력 | A | SU-ID-CM3-055 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 패턴 출력 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-56 | 표시 소등 | A | SU-ID-CM3-056 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 소등 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-57 | 표시 강제 소등 | A | SU-ID-CM3-057 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 강제 소등 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-58 | 내부기 연결 표시 상태 설정 | A | SU-ID-CM3-058 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 표시 상태 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-59 | 동작 표시 상태 | A | SU-ID-CM3-059 | NA | NA | 코드 분석 | - 동작 표시 상태 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-60 | 인터럽트 구동 활성 통지 | A | SU-ID-CM3-060 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 구동 활성 통지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-61 | 표시 요청 갱신 | A | SU-ID-CM3-061 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 요청 갱신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-62 | 메모리 오류 표시 | A | SU-ID-CM3-062 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 오류 표시 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-63 | 저전력 진입 실행 | A | SU-ID-CM3-063 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 진입 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-64 | 주변 장치 정지 | A | SU-ID-CM3-064 | NA | NA | 코드 분석 | - 주변 장치 정지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-65 | CFX 저전력 진입 대기 | A | SU-ID-CM3-065 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 저전력 진입 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-66 | 시스템 클럭 강하 | A | SU-ID-CM3-066 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 클럭 강하 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-67 | I2C 분주 조정 | A | SU-ID-CM3-067 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 분주 조정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-68 | 저전력 터치 감시 | A | SU-ID-CM3-068 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 터치 감시 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-69 | 재기동 | A | SU-ID-CM3-069 | NA | NA | 코드 분석 | - 재기동 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-70 | 오류 코드 기록 | A | SU-ID-CM3-070 | NA | NA | 코드 분석 | - 오류 코드 기록 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-71 | 오류 코드 읽기 | A | SU-ID-CM3-071 | NA | NA | 코드 분석 | - 오류 코드 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-72 | CFX 오류 코드 읽기 | A | SU-ID-CM3-072 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 오류 코드 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-73 | CFX 적재 완료 확인 | A | SU-ID-CM3-073 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 적재 완료 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-74 | 공유 메모리 배치 검증 | A | SU-ID-CM3-074 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유 메모리 배치 검증 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-75 | PCM 출력 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-075 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-76 | 다음 PCM 출력 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-076 | NA | NA | 코드 분석 | - 다음 PCM 출력 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-77 | 특정 명령 버퍼 기록 | A | SU-ID-CM3-077 | NA | NA | 코드 분석 | - 특정 명령 버퍼 기록 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-78 | 연결 검사 결과 읽기 | A | SU-ID-CM3-078 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 검사 결과 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-79 | 오디오 입력 최대값 읽기 | A | SU-ID-CM3-079 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 입력 최대값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-80 | 현재 자극 출력 값 읽기 | A | SU-ID-CM3-080 | NA | NA | 코드 분석 | - 현재 자극 출력 값 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-81 | 자극 파라미터 계산 완료 통지 | A | SU-ID-CM3-081 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 계산 완료 통지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-82 | 맵 변경 명령 전달 | A | SU-ID-CM3-082 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 변경 명령 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-83 | 매핑 연결 상태 공유 | A | SU-ID-CM3-083 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 연결 상태 공유 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-84 | 맵 데이터 적재 확인 | A | SU-ID-CM3-084 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 데이터 적재 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-85 | 자극 파라미터 저장 위치 조회 | A | SU-ID-CM3-085 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 저장 위치 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-86 | 내부기 제조 번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-086 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제조 번호 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-87 | 연결 내부기 번호 | A | SU-ID-CM3-087 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 내부기 번호 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-88 | 리모콘 접속 키 읽기 | A | SU-ID-CM3-088 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 접속 키 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-89 | 사용자 이름 읽기 | A | SU-ID-CM3-089 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 이름 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-90 | 수술 위치 읽기 | A | SU-ID-CM3-090 | NA | NA | 코드 분석 | - 수술 위치 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-91 | 사용 가능 맵 정보 읽기 | A | SU-ID-CM3-091 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용 가능 맵 정보 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-92 | 맵 스탬프 읽기 | A | SU-ID-CM3-092 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 스탬프 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-93 | 맵 생성일자 읽기 | A | SU-ID-CM3-093 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 생성일자 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-94 | 맵 번호 설정 | A | SU-ID-CM3-094 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 번호 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-95 | 자극 볼륨 설정 | A | SU-ID-CM3-095 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 볼륨 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-96 | 오디오 볼륨 설정 | A | SU-ID-CM3-096 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 볼륨 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-97 | 표시 알림 설정 | A | SU-ID-CM3-097 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 알림 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-98 | 자극 알림 설정 | A | SU-ID-CM3-098 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-99 | I2C 쓰기 시작 | A | SU-ID-CM3-099 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 쓰기 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-100 | I2C 읽기 시작 | A | SU-ID-CM3-100 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 읽기 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-101 | I2C 드라이버 상태 확인 | A | SU-ID-CM3-101 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 드라이버 상태 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-102 | I2C 인터럽트 처리 | A | SU-ID-CM3-102 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 인터럽트 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-103 | I2C 인터페이스 활성화 | A | SU-ID-CM3-103 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 인터페이스 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-104 | SPI 송신 버퍼 기록 | A | SU-ID-CM3-104 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 버퍼 기록 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-105 | SPI 송신 준비 알림 | A | SU-ID-CM3-105 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 준비 알림 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-106 | SPI 송신 버퍼 정리 | A | SU-ID-CM3-106 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 버퍼 정리 구현
| 신호 처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-107 | 자극 파라미터 산출 및 공유 | A | SU-ID-CM3-107 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 산출 및 공유 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-108 | 채널당 프레임 수 산출 | D | SU-ID-CM3-108 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 아래 7 가지 펄스 폭을 차례로 넣어 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 108 다음에 결과 7 개가 이어진다. | - 채널당 프레임 수 산출 구현 [산출 근거] duration = 2 x pulsewidth + 4 + 10 이 41 의 몇 배인지로 정해진다. 상수는 FPGA_oneChannelDataTokenTime 41, FPGA_interphaseGapTokenTime 4, FPGA_electrodAndStimulLevelTokenTime 10 이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : pulsewidth=10 예상 출력 : 1 2) 입력 : pulsewidth=20 예상 출력 : 2 3) 입력 : pulsewidth=25 예상 출력 : 2 4) 입력 : pulsewidth=30 예상 출력 : 2 5) 입력 : pulsewidth=40 예상 출력 : 3 6) 입력 : pulsewidth=50 예상 출력 : 3 7) 입력 : pulsewidth=60 예상 출력 : 4
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-109 | 전달 가능 채널 수 산출 | D | SU-ID-CM3-109 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 뒤 6 개는 둘째 인자만 8 로 바꾼 대조 시험이다. | - 하네스가 앞 6 가지 조합을 넣고, 이어서 둘째 인자만 8 로 바꿔 6 회를 더 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 109 다음에 결과 12 개가 이어진다. - 앞 6 개와 뒤 6 개가 완전히 같은지 확인한다. 다르면 둘째 인자를 쓰는 경로가 살아 있는 것이다. | - 전달 가능 채널 수 산출 구현 [산출 근거] 활성 경로는 df_MaxNumTransferableChannel(24) / numFramePerChannel 한 줄뿐이고 둘째 인자를 쓰지 않는다. 둘째 인자를 바꿔도 결과가 같아야 한다는 것까지 시험한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : numFramePerChannel=1, usableElectrodNum=16 예상 출력 : 24 2) 입력 : numFramePerChannel=2, usableElectrodNum=16 예상 출력 : 12 3) 입력 : numFramePerChannel=3, usableElectrodNum=16 예상 출력 : 8 4) 입력 : numFramePerChannel=4, usableElectrodNum=22 예상 출력 : 6 5) 입력 : numFramePerChannel=5, usableElectrodNum=22 예상 출력 : 4 6) 입력 : numFramePerChannel=8, usableElectrodNum=22 예상 출력 : 3 7) 입력 : numFramePerChannel=1, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 24 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 8) 입력 : numFramePerChannel=2, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 12 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 9) 입력 : numFramePerChannel=3, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 8 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 10) 입력 : numFramePerChannel=4, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 6 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 11) 입력 : numFramePerChannel=5, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 4 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 12) 입력 : numFramePerChannel=8, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 3 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다)
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-110 | 자극 범위 설정 | D | SU-ID-CM3-110 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. | - 이 유닛의 출력은 DSP 라이브러리 또는 HEAR 함수체인 결과에 의존한다. - 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 실측값을 기록한다. - 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. | - 호출 후 255 단계로 환산된 T 레벨과 C 레벨 배열을 조회해 기록한다. | - 자극 범위 설정 구현 [산출 근거] 출력단 보정 설정과 맵 데이터에 의존한다. 기댓값을 미리 낼 수 없으므로 지어내지 않는다. [판정] 기댓값을 미리 낼 수 없다. 아래 항목의 실측값을 기록한다. 고정소수점 연산 차이를 고려하여 판정한다. 1) 입력 : 시험 벡터 주입 예상 출력 : (실측 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-111 | 출력단 보정 값 읽기 | D | SU-ID-CM3-111 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 원 함수를 한 번 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 111 다음에 결과 1 개가 이어진다. - 그 값이 소스의 DAC_offset_uA 정의값과 같은지 확인한다. | - 출력단 보정 값 읽기 구현 [산출 근거] 상수 DAC_offset_uA 를 그대로 반환한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 인자 없음 예상 출력 : 소스의 DAC_offset_uA 정의값과 같아야 한다
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-112 | 비트 구간 소거 | D | SU-ID-CM3-112 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 아래 5 가지 입력을 차례로 넣어 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 112 다음에 결과 5 개가 이어진다. - 결과를 16 진수로 보아 아래 예상 출력과 대조한다. | - 비트 구간 소거 구현 [산출 근거] 순수 비트 연산이라 입력에 대한 출력이 결정된다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : Data=0xFFFF, bitPosition=0, bitLength=4 예상 출력 : 0xFFF0 2) 입력 : Data=0xFFFF, bitPosition=4, bitLength=4 예상 출력 : 0xFF0F 3) 입력 : Data=0x00FF, bitPosition=2, bitLength=3 예상 출력 : 0x00E3 4) 입력 : Data=0x1234, bitPosition=8, bitLength=8 예상 출력 : 0x0034 5) 입력 : Data=0xAAAA, bitPosition=1, bitLength=1 예상 출력 : 0xAAA8
| 내부기 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-113 | 내부기 실행 제어 | A | SU-ID-CM3-113 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 실행 제어 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-114 | 내부기 제어 상태 변경 | A | SU-ID-CM3-114 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제어 상태 변경 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-115 | 내부기 상태 조회 | A | SU-ID-CM3-115 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 상태 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-116 | 송신 전력 소자 초기화 | A | SU-ID-CM3-116 | NA | NA | 코드 분석 | - 송신 전력 소자 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-117 | FPGA 초기화 | A | SU-ID-CM3-117 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-118 | 자극 전원 활성화 | A | SU-ID-CM3-118 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 전원 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-119 | 연결 내부기 식별 읽기 | A | SU-ID-CM3-119 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 내부기 식별 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-120 | 실시간 자극 중 연결 검사 | A | SU-ID-CM3-120 | NA | NA | 코드 분석 | - 실시간 자극 중 연결 검사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-121 | 매핑 중 연결 검사 | A | SU-ID-CM3-121 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 중 연결 검사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-122 | I2C 사용 상태 관리 | A | SU-ID-CM3-122 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 상태 관리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-123 | FPGA 설정 기록 | A | SU-ID-CM3-123 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 설정 기록 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-124 | FPGA 리셋 | A | SU-ID-CM3-124 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-125 | 무선 송신 활성화 | A | SU-ID-CM3-125 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 송신 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-126 | 송신 전력 단계 설정 | A | SU-ID-CM3-126 | NA | NA | 코드 분석 | - 송신 전력 단계 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-127 | 전송 버퍼 비우기 | A | SU-ID-CM3-127 | NA | NA | 코드 분석 | - 전송 버퍼 비우기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-128 | FPGA 판번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-128 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 판번호 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-129 | FPGA 오류 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-129 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 오류 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-130 | 자극 데이터 전송 오류 확인 | A | SU-ID-CM3-130 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 데이터 전송 오류 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-131 | 전송 버퍼 상태 확인 | A | SU-ID-CM3-131 | NA | NA | 코드 분석 | - 전송 버퍼 상태 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-132 | 연결 검사 응답 읽기 | A | SU-ID-CM3-132 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 검사 응답 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-133 | 펄스 폭 설정 | A | SU-ID-CM3-133 | NA | NA | 코드 분석 | - 펄스 폭 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-134 | 연결 검사 회로 설정 | A | SU-ID-CM3-134 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 검사 회로 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-135 | 내부기 전원 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-135 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 전원 상태 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-136 | 링크 전력 소자 레지스터 접근 | A | SU-ID-CM3-136 | NA | NA | 코드 분석 | - 링크 전력 소자 레지스터 접근 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-137 | 링크 전력 소자 리셋 | A | SU-ID-CM3-137 | NA | NA | 코드 분석 | - 링크 전력 소자 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-138 | 자극 전원 소자 활성화 | A | SU-ID-CM3-138 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 전원 소자 활성화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-139 | 자극 전원 소자 리셋 | A | SU-ID-CM3-139 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 전원 소자 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-140 | 보조 전력 소자 리셋 | A | SU-ID-CM3-140 | NA | NA | 코드 분석 | - 보조 전력 소자 리셋 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-141 | 보조 전력 소자 레지스터 읽기 | A | SU-ID-CM3-141 | NA | NA | 코드 분석 | - 보조 전력 소자 레지스터 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-142 | 자극 설정 실행 | A | SU-ID-CM3-142 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 설정 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-143 | 단극 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-143 | NA | NA | 코드 분석 | - 단극 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-144 | 양극 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-144 | NA | NA | 코드 분석 | - 양극 모드 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-145 | 설정 완료 확인 | A | SU-ID-CM3-145 | NA | NA | 코드 분석 | - 설정 완료 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-146 | 맵 적재 표시 관리 | A | SU-ID-CM3-146 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 적재 표시 관리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-147 | 내부기 정보 및 사용자 설정 저장 | A | SU-ID-CM3-147 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 정보 및 사용자 설정 저장 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-148 | 원본 내부기 정보 저장 | A | SU-ID-CM3-148 | NA | NA | 코드 분석 | - 원본 내부기 정보 저장 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-149 | 자극 파라미터 저장 | A | SU-ID-CM3-149 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 저장 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-150 | 맵 데이터 초기화 | A | SU-ID-CM3-150 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 데이터 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-151 | 선택 내부기 데이터 초기화 | A | SU-ID-CM3-151 | NA | NA | 코드 분석 | - 선택 내부기 데이터 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-152 | 전체 내부기 데이터 초기화 | A | SU-ID-CM3-152 | NA | NA | 코드 분석 | - 전체 내부기 데이터 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-153 | 자극 알림 실행 | A | SU-ID-CM3-153 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-154 | 자극 알림 요청 | A | SU-ID-CM3-154 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 요청 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-155 | 자극 알림 크기 설정 | A | SU-ID-CM3-155 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 크기 설정 구현
| 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-156 | 블루투스 통신 실행 | A | SU-ID-CM3-156 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 통신 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-157 | 전원 정보 수신 | A | SU-ID-CM3-157 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 정보 수신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-158 | 시스템 정보 응답 | A | SU-ID-CM3-158 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 정보 응답 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-159 | 리모콘 패킷 인출 | A | SU-ID-CM3-159 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 패킷 인출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-160 | 리모콘 명령 실행 | A | SU-ID-CM3-160 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 명령 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-161 | 리모콘 명령 조회 | A | SU-ID-CM3-161 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 명령 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-162 | 접속 키 일치 확인 | A | SU-ID-CM3-162 | NA | NA | 코드 분석 | - 접속 키 일치 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-163 | 입력 게인 조절 명령 처리 | A | SU-ID-CM3-163 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 게인 조절 명령 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-164 | 무선 정지 대기 전환 | A | SU-ID-CM3-164 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 정지 대기 전환 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-165 | 매핑 패킷 인출 | A | SU-ID-CM3-165 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 패킷 인출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-166 | 매핑 명령 실행 | A | SU-ID-CM3-166 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 명령 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-167 | 매핑 명령 조회 | A | SU-ID-CM3-167 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 명령 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-168 | 매핑 연결 상태 관리 | A | SU-ID-CM3-168 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 연결 상태 관리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-169 | 연결 해제 처리 | A | SU-ID-CM3-169 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 해제 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-170 | 갱신 시작 및 종료 패킷 처리 | A | SU-ID-CM3-170 | NA | NA | 코드 분석 | - 갱신 시작 및 종료 패킷 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-171 | 갱신 데이터 패킷 처리 | A | SU-ID-CM3-171 | NA | NA | 코드 분석 | - 갱신 데이터 패킷 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-172 | 갱신 연결 상태 관리 | A | SU-ID-CM3-172 | NA | NA | 코드 분석 | - 갱신 연결 상태 관리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-173 | 기동 정보 패킷 처리 | A | SU-ID-CM3-173 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 패킷 처리 구현
BOOT | 부트 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 인터럽트 차단 | A | SU-ID-BOOT-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 차단 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 입출력 초기 설정 | A | SU-ID-BOOT-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 입출력 초기 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3 | 무선 칩셋 초기 상태 설정 | A | SU-ID-BOOT-003 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 초기 상태 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4 | 코어 간 공유 메모리 초기화 | A | SU-ID-BOOT-004 | NA | NA | 코드 분석 | - 코어 간 공유 메모리 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 지연 대기 | A | SU-ID-BOOT-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 지연 대기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6 | 서비스 모드 진입 판정 | A | SU-ID-BOOT-006 | NA | NA | 코드 분석 | - 서비스 모드 진입 판정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7 | 정상 기동 실행 | A | SU-ID-BOOT-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 정상 기동 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8 | 기동 표시 초기화 | A | SU-ID-BOOT-008 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9 | 기동 표시 시작 | A | SU-ID-BOOT-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 시작 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 | 기동 표시 정지 | A | SU-ID-BOOT-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 정지 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 기동 표시 완료 확인 | A | SU-ID-BOOT-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 완료 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12 | 기동 경과 시간 조회 | A | SU-ID-BOOT-012 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 경과 시간 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | Cortex-M3 기동 | A | SU-ID-BOOT-013 | NA | NA | 코드 분석 | - Cortex-M3 기동 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | CFX 기동 | A | SU-ID-BOOT-014 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 기동 구현
| 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15 | 기동 실행 | A | SU-ID-BOOT-015 | NA | NA | 코드 분석 | - 파일 시스템 준비 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 저장장치 초기화 | A | SU-ID-BOOT-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 영역 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 기동 정보 읽기 | A | SU-ID-BOOT-017 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18 | 제조 정보 표 적재 | A | SU-ID-BOOT-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 검증 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 | 적재 대상 이름 결정 | A | SU-ID-BOOT-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 적재 대상 이름 결정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 응용 파일 적재 | A | SU-ID-BOOT-020 | NA | NA | 코드 분석 | - 이미지 파일 열기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-21 | 파일 헤더 읽기 및 검사 | A | SU-ID-BOOT-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 파일 헤더 검증 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-22 | 구획 처리 | A | SU-ID-BOOT-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-23 | 구획 적재 | A | SU-ID-BOOT-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 적재 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-24 | 기동 구획 적재 | A | SU-ID-BOOT-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 구획 적재 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-25 | 목록 파일 처리 | A | SU-ID-BOOT-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 데이터 전송 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-26 | 목록 항목 추출 | A | SU-ID-BOOT-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 목록 항목 추출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-27 | 목록 대상 파일 적재 | A | SU-ID-BOOT-027 | NA | NA | 코드 분석 | - 목록 파일 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-28 | 구획 헤더 검사 | A | SU-ID-BOOT-028 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 헤더 검사 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-29 | 순환 중복 검사 산출 | A | SU-ID-BOOT-029 | NA | NA | 코드 분석 | - 순환 중복 검사 산출 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-30 | 복호화 문맥 초기화 | A | SU-ID-BOOT-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 복호화 문맥 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-31 | 복호화 키 조회 | A | SU-ID-BOOT-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 복호화 키 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-32 | 데이터 복호화 | A | SU-ID-BOOT-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 데이터 복호화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-33 | 구획 데이터 전송 | A | SU-ID-BOOT-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 이미지 검증 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-34 | 프로그램 메모리 잠금 | A | SU-ID-BOOT-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 프로그램 메모리 잠금 구현
| 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-35 | 상태 파일 처리 | A | SU-ID-BOOT-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 처리 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-36 | 상태 파일 위치 설정 | A | SU-ID-BOOT-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 위치 설정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-37 | 상태 파일 존재 확인 | A | SU-ID-BOOT-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 존재 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-38 | 상태 파일 읽기 | A | SU-ID-BOOT-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 읽기 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-39 | 상태 파일 초기화 | A | SU-ID-BOOT-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 초기화 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-40 | 상태 파일 갱신 | A | SU-ID-BOOT-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 갱신 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-41 | 보관 위치 결정 | A | SU-ID-BOOT-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 보관 위치 결정 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-42 | 대체 위치 검증 | A | SU-ID-BOOT-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 대체 위치 검증 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-43 | 보관 위치 조회 | A | SU-ID-BOOT-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 보관 위치 조회 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-44 | 기동 파일 정보 출력 | A | SU-ID-BOOT-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 파일 정보 출력 구현
| 서비스 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-45 | 서비스 모드 실행 | A | SU-ID-BOOT-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 서비스 모드 실행 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-46 | 저장 이미지 확인 | A | SU-ID-BOOT-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 저장 이미지 확인 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-47 | 서비스 표시 | A | SU-ID-BOOT-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 응용 전달 구현
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-48 | 서비스 재기동 | A | SU-ID-BOOT-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 실패 처리 구현