## 표지
문서번호 | SUVR-FW-SND1
버전 | Rev. 1
소프트웨어 유닛 검증 보고서 (SND1-A-EXT)
소속/부서 | 성명 | 서명 | 일자
작성 | 토닥/인공와우사업부
검토 | 토닥/인공와우사업부
승인 | 토닥/인공와우사업부
개정이력
개정번호 | 개정날짜 | 개정내용
0 |  | 최초 작성

## 보고서_유닛 시험
유닛 시험 보고서 인공달팽이관 외부장치 펌웨어
1. 시험 대상 소프트웨어
| 소프트웨어 식별 이름 : | OTE_SND1
| 소프트웨어 버전 : | 1.0.0
2. 동작 하드웨어
인공달팽이관 외부장치 Sound1 시제품
3. 필요 장비 및 지그
| 장비 및 지그, 소프트웨어 툴 | 사용목적
| EDK Ezairo | Ezairo system 코딩, 컴파일, 링크, 다운로드 및 디버깅 프로그램 툴
| I2C 디버거 | Ezairo system 디버깅 장치
| J-Link 디버거 | Cortex-M3 디버깅 장치
| 스피커 | 소리(음파)를 생성한다.
| 음악 재생기(PC) | 음악 파일을 재생한다.
| 음악 파일 | 시험에 필요한 특정 주파수 및 음악 신호 파일
| 유닛 시험 하네스 | 시험 벡터를 주입하고 결과를 메모리에 적재한다. 평시 빌드에서 제외되며 기존 소스를 수정하지 않는다.
4. 시험 환경
시험 장소
시험 일자
검사자
5. 시험 내용
CORE | Module | TEST ID | 설명 | 방법 | 상세 설계 ID | 시험 준비 및 초기 조건 | 가정 및 제한 조건 | 시험 절차 | 통과 기준 | 측정/ 검토 내용 | 결과
CFX | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-1 | 인터럽트 설정 | A | SU-ID-CFX-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 동작 모드별 인터럽트 설정 구현 | - 설정 전 전역 인터럽트와 마스터 인터럽트를 내리고, 전체 인터럽트 비활성화 및 펜딩 삭제를 수행하도록 구현됨. - 인터럽트 우선순위 0, 1, 2 를 모두 0 으로 설정하도록 구현됨. - 정상 모드 : 워치독, FIFO 0~6, HEAR 0/1, CM3 0 인터럽트 허가 구현됨. - 대기 모드 : 워치독과 CM3 1 만 허가하도록 구현됨. 기상 목적의 CM3 1 만 남는 것을 확인함. - 설정 후 인터럽트 플래그 일괄 해제, 마스터 및 전역 인터럽트 재허가 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-2 | 인터럽트 플래그 일괄 해제 | A | SU-ID-CFX-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 플래그 일괄 해제 구현 | - 인터럽트 발생 플래그 구조체의 11 개 항목을 모두 0 으로 기록하도록 구현됨. - 대상이 내부기 정보 읽기, 기상, 마이크 0/1, DAC 0/1, PCM 출력, I2S 입력/출력, 함수체인 0/1 임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-3 | 반복 실행 허가 확인 | A | SU-ID-CFX-003 | NA | NA | 코드 분석 | - 반복 실행 허가 확인 구현 | - 주 반복문에서 공유 메모리의 CFX 기동 표시를 1 로 기록한 뒤 반복 실행 허가 값이 1 인지 확인하도록 구현됨. - 1 인 경우에만 정상 동작과 대기 동작을 차례로 수행하도록 구현됨. - 1 이 아니면 무동작 명령만 수행하고 반복문 처음으로 돌아가도록 구현됨. 대기 중 자극 출력 경로로 진입하지 않음을 확인함. - 근거 : main.c 주 반복문. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-4 | HEAR 정지 및 리셋 | A | SU-ID-CFX-004 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 정지 및 리셋 구현 | - 정상 동작 초기화 시작에서 HEAR 코어에 정지를 지시하고 이어서 리셋을 지시하도록 구현됨. - 리셋 직후 무동작 명령 2 회로 반영 시간을 확보하도록 구현됨. - 근거 : main.c normal_init 선두. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-5 | HEAR 함수체인 활성화 | A | SU-ID-CFX-005 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 함수체인 활성화 구현 | - 함수체인 활성화 비트와 우선순위를 각각 설정값으로 기록하도록 구현됨. - 활성화와 우선순위가 별도 설정으로 분리되어 있음을 확인함. - 근거 : main.c normal_init. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-6 | HEAR 기동 | A | SU-ID-CFX-006 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 기동 구현 | - 함수체인 설정을 마친 뒤 HEAR 코어에 시작을 지시하도록 구현됨. - 시작 지시가 오디오 경로 설정과 인터페이스 초기화보다 앞에 오는 순서임을 확인함. - 근거 : main.c normal_init. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-7 | 오디오 경로 설정 | A | SU-ID-CFX-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 입력 경로 설정 구현 | - 공통 입력 경로 초기화 후 오디오 먹스를 DMIC 설정값으로 구성하도록 구현됨. - 마이크 사용 개수에 따른 전처리 분기 구현됨. 1 개와 2 개만 정의되고 그 외 값은 컴파일 오류로 막도록 구현됨. - 2 개 구성 : ADC 채널 0 과 2 를 설정하고 DIO22/23/10/17 을 입력으로 구성, DMIC 클럭원을 DIO22, 데이터원을 DIO23(DMIC0)과 DIO17(DMIC2)로 지정하도록 구현됨. - 1 개 구성 : ADC 채널 1 만 설정하고 DIO10/17 은 사용하지 않도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-8 | PCM 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-008 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 인터페이스 초기화 구현 | - PCM 블록 리셋 후 오버런 및 언더런 상태 플래그를 지우도록 구현됨. - DIO 를 마스터 모드로 구성하고 사용자 클럭을 클럭원으로 지정하도록 구현됨. - PCM 설정값 적용 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-9 | PCM DIO 설정 | A | SU-ID-CFX-009 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM DIO 설정 구현 | - 전달된 PCM 블록 포인터의 유효성을 확인하도록 구현됨. - 블록 색인을 계산해 채널별 DIO 모드 상수를 산출하도록 구현됨. - 클럭 DIO 와 직렬 출력 DIO 를 구성하고, 마스터/슬레이브에 따라 프레임 DIO 를 출력 또는 입력으로 분기 설정하도록 구현됨. - 직렬 입력을 상시 High 로 고정하고 프레임과 클럭 DIO 번호를 SRC_PCM 레지스터에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-10 | I2S 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CFX-010 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 인터페이스 초기화 구현 | - IOC 입력, 출력, PCM 입력 설정을 모두 해제한 뒤 I2S 블록을 리셋하고 상태 플래그를 지우도록 구현됨. - 플래그 DIO 구성 후 슬레이브 모드로 DIO 를 설정하고 PCM 설정값을 적용하도록 구현됨. - DIO 설정을 사용자 클럭으로 한 번, 입력 모드로 다시 한 번 수행하도록 구현됨. - 상태 변수 6 개와 스트리밍 상태를 초기화하도록 구현됨. 스트리밍 상태 초기값이 비활성임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-11 | 2채널 마이크 활성화 | A | SU-ID-CFX-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 2 채널 마이크 활성화 구현 | - 사용 마이크 개수를 2 로 기록하도록 구현됨. - DIO22 와 DIO10 을 ADC 클럭 출력 모드로 구성하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-12 | I2S 입력 활성화 | A | SU-ID-CFX-012 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 입력 활성화 구현 | - I2S 제어 레지스터에 활성화 값을 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-13 | PCM 출력 활성화 | A | SU-ID-CFX-013 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 활성화 구현 | - PCM 제어 레지스터에 활성화 값을 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-14 | 출력단 설정 | A | SU-ID-CFX-014 | NA | NA | 코드 분석 | - 출력단 설정 구현 | - DAC 이득을 설정 상수로, 출력 제어를 설정 상수로 기록하도록 구현됨. - PCM 및 I2S 활성화 이후에 수행되는 순서임을 확인함. - 근거 : main.c normal_init. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-15 | PCM 명령 경쟁 방지 플래그 초기화 | A | SU-ID-CFX-015 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 명령 경쟁 방지 플래그 초기화 구현 | - 공유 메모리의 특정 명령 읽기 상태 플래그를 0 으로 기록하도록 구현됨. - 읽기 진행 위치 인덱스를 0 으로 기록하도록 구현됨. - 두 값이 정상 동작 초기화의 마지막에 놓여 있음을 확인함. - 근거 : main.c normal_init 말미. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-16 | 포화 연산 모드 설정 | A | SU-ID-CFX-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 포화 연산 모드 설정 구현 | - 기동 직후 포화 연산 모드를 1 로 설정하도록 구현됨. - 인터럽트 설정보다 앞서 수행되는 순서임을 확인함. - 근거 : main.c main 선두. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-17 | I2S 입력 유효성 확인 | A | SU-ID-CFX-017 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 입력 유효성 확인 구현 | - I2S 플래그 신호선의 레벨을 읽어 활성 레벨과 같은지 확인하도록 구현됨. - 활성이면 수신 처리로, 비활성이면 상태 정리 경로로 분기하도록 구현됨. - 비활성 경로에서 인터럽트 플래그 해제, 스트리밍 상태 비활성 기록, 입력 및 출력 버퍼 위치 0 복귀를 수행하도록 구현됨. - 근거 : main.c normal_loop. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-18 | I2S 입력 버퍼 복사 | A | SU-ID-CFX-018 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 입력 버퍼 복사 구현 | - I2S 인터럽트 발생 플래그가 1 인지 확인하고, 1 인 경우에만 처리하도록 구현됨. - 플래그를 먼저 0 으로 지운 뒤 복사를 수행하도록 구현됨. - FIFO 에서 표본 16 개를 현재 입력 위치의 버퍼로 복사하도록 구현됨. 반복이 완전 전개되도록 지시되어 있음을 확인함. - 입력 위치를 0 과 1 사이에서 번갈아 바꾸는 2 면 구조임을 확인함. - 복사 후 스트리밍 상태를 활성으로 기록하도록 구현됨. - 근거 : main.c normal_loop. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-19 | I2S 스트리밍 상태 설정 | A | SU-ID-CFX-019 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 스트리밍 상태 설정 구현 | - 전달받은 값을 스트리밍 상태 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-20 | I2S 스트리밍 상태 읽기 | A | SU-ID-CFX-020 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 스트리밍 상태 읽기 구현 | - 스트리밍 상태 변수가 활성값과 같은지 비교한 결과를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-21 | 마이크 사용 개수 전환 | A | SU-ID-CFX-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 마이크 사용 개수 전환 구현 | - 사용 마이크 개수를 1 로 기록하도록 구현됨. - DIO22 는 ADC 클럭으로 두고 DIO10 은 약한 풀업 비활성으로 구성하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-22 | 입력 동기 판정 | A | SU-ID-CFX-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 동기 판정 구현 | - PCM 출력, 마이크 0, 마이크 1, DAC 1 네 인터럽트 플래그가 모두 1 인지 한 조건으로 확인하도록 구현됨. - 네 플래그가 모두 서면 즉시 모두 0 으로 되돌린 뒤 처리를 시작하도록 구현됨. - SDDD 서술은 «DAC 출력» 으로 되어 있으나 실제 확인 대상은 dac1 임을 확인함. - 근거 : main.c normal_loop. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-23 | 마이크 버퍼 시프트 복사 | A | SU-ID-CFX-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 마이크 버퍼 시프트 복사 구현 | - 마이크 두 채널 각각에 대해 보관 버퍼를 한 칸씩 뒤로 밀고 가장 앞자리에 최신 표본을 채우도록 구현됨. - 표본 길이와 보관 깊이가 상수로 고정되어 반복 범위가 컴파일 시점에 정해짐을 확인함. - 최신 표본의 출처가 HEAR 출력 HCT_A0_0(마이크 1)과 HCT_A0_1(마이크 2)임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-24 | 인터럽트 대기 | A | SU-ID-CFX-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 대기 구현 | - 정상 반복문 말미에서 인터럽트 대기 명령을 수행하도록 구현됨. - 대기 명령이 조건 분기 밖에 놓여 어느 경로를 타든 반드시 수행됨을 확인함. - 근거 : main.c normal_loop. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-25 | PCM 출력 비활성화 | A | SU-ID-CFX-025 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 비활성화 구현 | - PCM 제어 레지스터에 비활성화 값을 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-26 | 출력단 비활성화 | A | SU-ID-CFX-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 출력단 비활성화 구현 | - 대기 진입에서 출력 제어를 비활성 상수로 기록하도록 구현됨. - ADC 채널 0 부터 3 을 각각의 비활성 상수로 기록하도록 구현됨. - 근거 : main.c standby. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-27 | I2S 비활성화 | A | SU-ID-CFX-027 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 비활성화 구현 | - I2S 제어 레지스터에 비활성화 값을 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-28 | ADC 및 마이크 비활성화 | A | SU-ID-CFX-028 | NA | NA | 코드 분석 | - ADC 및 마이크 비활성화 구현 | - 마이크 사용 개수 설정에 따른 전처리 분기 구현됨. - 2 개 구성에서 DIO22 와 DIO10 을 약한 풀업 비활성으로 되돌리도록 구현됨. - 정의되지 않은 개수는 컴파일 오류로 막도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-29 | IOC 비활성화 | A | SU-ID-CFX-029 | NA | NA | 코드 분석 | - IOC 비활성화 구현 | - 오디오 IOC 의 입력, PCM 입력, 출력 설정을 각각 비활성 상수로 기록하도록 구현됨. - I2S IOC 의 입력, 출력, PCM 입력 설정도 모두 해제하도록 구현됨. - 근거 : main.c standby. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-30 | FIFO 비활성화 | A | SU-ID-CFX-030 | NA | NA | 코드 분석 | - FIFO 비활성화 구현 | - FIFO 8 개(A0_0 부터 A0_6, A1_0)를 모두 설정값 0 으로 구성하여 비활성화하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-31 | HEAR 정지 | A | SU-ID-CFX-031 | NA | NA | 코드 분석 | - HEAR 정지 구현 | - 대기 진입에서 HEAR 코어에 정지를 지시하도록 구현됨. - 전체 FIFO 비활성화 뒤에 수행되는 순서임을 확인함. - 근거 : main.c standby. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-32 | 인터페이스 DIO 복원 | A | SU-ID-CFX-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터페이스 DIO 복원 구현 | - PCM 의 클럭, 데이터, 프레임 DIO 를 대기용 설정으로 되돌리도록 구현됨. - I2S 의 클럭, 데이터, 프레임 DIO 도 같은 설정으로 되돌리도록 구현됨. - PCM 소스 레지스터 2 개를 모두 상시 High 조합으로 기록하여 입력이 뜨지 않게 하도록 구현됨. - 근거 : main.c standby. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-33 | 대기 모드 인터럽트 전환 | A | SU-ID-CFX-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 대기 모드 인터럽트 전환 구현 | - 인터럽트 설정 유닛을 대기 모드 인자로 호출하도록 구현됨. - 근거 : main.c standby. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-34 | 저전력 진입 명령 해제 | A | SU-ID-CFX-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 진입 명령 해제 구현 | - 공유 메모리의 저전력 진입 명령 값을 0 으로 기록하도록 구현됨. - 이어서 대기 진입 표시를 1 로 기록하도록 구현됨. - 근거 : main.c standby. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-35 | 기상 대기 | A | SU-ID-CFX-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 기상 대기 구현 | - 무한 반복문에서 기상 플래그가 1 인지 확인하고 1 이면 반복문을 벗어나도록 구현됨. - 1 이 아니면 미처리 인터럽트를 모두 지운 뒤 인터럽트 대기 명령을 수행하도록 구현됨. - 근거 : main.c standby 말미. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-36 | 전원 모드 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 모드 이벤트 분기 구현 | - 공유 메모리에서 연결된 내부기 번호를 읽어 현재 값으로 보관하도록 구현됨. - 번호가 0 이 아니면 연결 처리, 0 이면 해제 처리로 분기하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-37 | 내부기 연결 처리 | A | SU-ID-CFX-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 처리 구현 | - 직전 내부기 번호와 다르면 사용자 설정 적재 플래그를 세우고 직전 값을 갱신하도록 구현됨. - 맵 변경 이벤트와 오디오 파라미터 계산 이벤트를 차례로 처리하도록 구현됨. - 자극 볼륨과 오디오 볼륨을 함께 처리하는 경로가 선택되어 있고, 개별 처리 경로는 전처리로 비활성화되어 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-38 | 내부기 해제 처리 | A | SU-ID-CFX-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 해제 처리 구현 | - 매핑 프로그램 미연결 조건에서만 연결 검사 계수기를 음수 주기값으로 되돌리고, 연결 검사 PCM 상태를 회로 비활성 및 FIFO 정리 상태로 기록하도록 구현됨. - 직전 내부기가 있었던 경우, 같은 조건에서 직전 AGC 이득을 0 으로 두고 사용자 설정 적재 플래그를 해제하도록 구현됨. - 직전 내부기 번호를 0 으로 되돌리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-39 | 맵 변경 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 변경 이벤트 처리 구현 | - CM3 의 맵 변경 명령 플래그가 1 일 때만 처리하도록 구현됨. - 맵 번호가 0 이상이면 대기 비트스트림으로 전환한 뒤 매핑 데이터를 복사하고, I2S 스트리밍 여부에 따라 마이크를 1 개 또는 2 개로 전환하도록 구현됨. - 내부기 착용 귀 방향에 따라 전면 마이크를 좌 또는 우로 지정하고 ADC 채널 0 과 2 의 감쇠 설정을 서로 바꾸도록 구현됨. 방향이 확정되지 않으면 전면 마이크를 지정하지 않도록 구현됨. - 맵 번호가 음수이면 생성일자를 제외한 매핑 데이터만 복사하고 마이크를 1 개로 두도록 구현됨. - 자극 기법이 NofM 이면 위상 계수를 0 으로 초기화하도록 구현됨. - 자극 패킷 헤더 준비와 통과 대역 인덱스 읽기를 수행한 뒤 재적재 완료 플래그를 세우고 명령 플래그를 해제하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-40 | 오디오 파라미터 계산 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 파라미터 계산 이벤트 처리 구현 | - CM3 의 계산 완료 플래그가 1 일 때만 처리하도록 구현됨. - 전달 가능 채널 수와 C/T 레벨을 CM3 로부터 읽어 오도록 구현됨. - 주파수 크기 출력 버퍼를 절반 FFT 크기만큼 0 으로 지우도록 구현됨. - 직전 자극 볼륨과 직전 오디오 볼륨을 -1 로 두어 다음 주기에 볼륨 재계산이 반드시 일어나도록 구현됨. - 처리 후 완료 플래그를 해제하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-41 | 자극 볼륨 변경 이벤트 처리 | A | SU-ID-CFX-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 볼륨 변경 이벤트 처리 구현 | - 사용자 자극 볼륨이 직전 값과 다를 때만 처리하도록 구현됨. - 대기 비트스트림으로 전환한 뒤 자극 최대 레벨과 로그 매핑 계수를 다시 계산하도록 구현됨. - 처리 후 직전 자극 볼륨을 갱신하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-42 | 자극 및 오디오 볼륨 동시 변경 처리 | A | SU-ID-CFX-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 및 오디오 볼륨 동시 변경 처리 구현 | - 자극 볼륨 또는 오디오 볼륨 중 하나라도 직전 값과 다르면 처리하도록 구현됨. - 두 볼륨이 모두 0 보다 클 때만 실제 계산을 수행하도록 구현됨. - 대기 비트스트림 전환 후 직전 볼륨 값들을 갱신하고, 오디오 볼륨은 1 을 뺀 값을 내부 변수에 보관하도록 구현됨. - 자극 최대 레벨 계산과 오디오 볼륨을 반영한 로그 매핑 계수 계산을 수행하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-43 | 매핑 데이터 복사 | A | SU-ID-CFX-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 복사 구현 | - 공유 메모리의 매핑 생성일자 영역을 24 비트 워드 길이만큼 프로그램 데이터 영역으로 복사하도록 구현됨. - 이어서 생성일자를 제외한 나머지 매핑 데이터 복사 유닛을 호출하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-44 | 매핑 데이터 복사 유닛, 생성일자 제외 | A | SU-ID-CFX-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 데이터 복사, 생성일자 제외 구현 | - 자극 기법, 첫 펄스 위상, 자극 모드, 펄스 위상 폭, 주파수 대역 수, 알림 자극 채널 색인, 알림 자극 크기 등 스칼라 항목 7 종을 복사하도록 구현됨. - 최대 전극 수만큼 반복하며 자극 전극 색인, 기준 전극 색인, CIS 대역 순서, T 레벨, C 레벨, 입력 최소값, 입력 최대값 배열 7 종을 복사하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-45 | 단일 버퍼 믹싱 | A | SU-ID-CFX-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 단일 버퍼 믹싱 구현 | - 입력 버퍼를 정해진 비트수만큼 우측 시프트하여 믹스 버퍼에 기록하도록 구현됨. - 반복 길이가 입력 표본 길이 상수로 고정되어 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-46 | 독립 2버퍼 믹싱 | A | SU-ID-CFX-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 독립 2 버퍼 믹싱 구현 | - 두 입력 버퍼를 각각 우측 시프트한 뒤 더해 믹스 버퍼에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-47 | 지향성 믹싱 | A | SU-ID-CFX-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 지향성 믹싱 구현 | - 표본 16 개를 반복문 없이 펼쳐 기록하도록 구현됨. - 각 표본이 지연 없는 버퍼의 현재 표본과 지연 버퍼의 다음 표본을 더한 뒤 정규화 시프트를 적용하는 구조임을 확인함. 한 표본 지연 합산이 구현됨. - 마지막 표본(색인 15)만 두 번째 지연 버퍼의 첫 표본을 사용하도록 구현됨. 블록 경계 처리를 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-48 | 게인 변환 테이블 조회 | A | SU-ID-CFX-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 게인 변환 테이블 조회 구현 | - 색인이 0 미만이거나 테이블 크기 이상이면 단위 이득 색인의 값을 반환하도록 구현됨. - 유효 범위에서는 해당 색인의 테이블 값을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-49 | 게인 적용 2버퍼 믹싱 | A | SU-ID-CFX-049 | NA | NA | 코드 분석 | - 게인 적용 2 버퍼 믹싱 구현 | - 마이크 버퍼와 I2S 버퍼에 각각 Q8.16 이득을 곱해 더하고 이득 시프트를 적용하도록 구현됨. - 중간 연산을 long 형으로 수행하여 곱셈 도중 자리 넘침을 피하도록 구현됨. - 결과가 24 비트 최대 또는 최소를 벗어나면 해당 한계값으로 잘라내도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-50 | 디지털 마이크 활성화 | A | SU-ID-CFX-050 | NA | NA | 코드 분석 | - 디지털 마이크 활성화 구현 | - 마이크 사용 개수 설정에 따른 전처리 분기 구현됨. - 2 개 구성에서 DIO22 와 DIO10 을 ADC 클럭 출력 모드로 구성하도록 구현됨. - 1 개 구성에서는 DIO22 만 구성하도록 구현됨. - 정의되지 않은 개수는 컴파일 오류로 막도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-51 | 아날로그 마이크 활성화 | A | SU-ID-CFX-051 | NA | NA | 코드 분석 | - 아날로그 마이크 활성화 구현 | - ADC 채널 3 을 아날로그 입력 3 선택과 기본 제어값으로 설정하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-52 | 마이크 사용 개수 읽기 | A | SU-ID-CFX-052 | NA | NA | 코드 분석 | - 마이크 사용 개수 읽기 구현 | - 사용 마이크 개수 보관 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-53 | 전방 마이크 설정 | A | SU-ID-CFX-053 | NA | NA | 코드 분석 | - 전방 마이크 설정 구현 | - 전달받은 값을 전방 마이크 종류 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-54 | 전방 마이크 읽기 | A | SU-ID-CFX-054 | NA | NA | 코드 분석 | - 전방 마이크 읽기 구현 | - 전방 마이크 종류 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-55 | FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-055 | NA | NA | 코드 분석 | - FIFO 초기화 구현 | - 전달받은 FIFO 시작 주소부터 전달받은 길이만큼 0 으로 채우도록 구현됨. - 반복 범위 상한이 최대 FIFO 크기 상수로 선언되어 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-56 | 전체 FIFO 초기화 | A | SU-ID-CFX-056 | NA | NA | 코드 분석 | - 전체 FIFO 초기화 구현 | - FIFO 8 개(A0_0 부터 A0_6, A1_0)를 각각의 길이 상수로 0 초기화하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-57 | I2S 수신 버퍼 복사 | A | SU-ID-CFX-057 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 수신 버퍼 복사 구현 | - 인터럽트를 내린 상태에서 수신 플래그를 확인하고, 플래그가 없으면 인터럽트를 되돌린 뒤 즉시 반환하도록 구현됨. - 플래그를 해제한 직후 인터럽트를 되돌려 임계 구간을 최소화하도록 구현됨. - FIFO 에서 표본 16 개를 현재 기록 위치의 버퍼로 복사하도록 구현됨. 반복이 완전 전개되도록 지시되어 있음을 확인함. - 기록 위치를 1 증가시키고 가득 참 기준에 도달하면 0 으로 되돌리는 원형 버퍼 구조를 확인함. - 버퍼 상태가 초기 또는 부족일 때 복사 계수가 기준에 도달하면 준비 상태로 올리고 페이드인 첫 단계를 지정하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-58 | I2S 버퍼 비우기 | A | SU-ID-CFX-058 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 버퍼 비우기 구현 | - I2S 출력 버퍼를 길이 상수만큼 0 으로 채우도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-59 | I2S 복사 완료 확인 | A | SU-ID-CFX-059 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 복사 완료 확인 구현 | - 복사 완료 표시 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-60 | I2S 복사 완료 표시 해제 | A | SU-ID-CFX-060 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 복사 완료 표시 해제 구현 | - 복사 완료 표시 변수를 0 으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-61 | I2S 페이드인 처리 | A | SU-ID-CFX-061 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 페이드인 처리 구현 | - 현재 출력 위치의 버퍼 주소를 취하고 출력 위치를 1 증가시키며, 가득 참 기준에 도달하면 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 하위 상태가 페이드인 구간에 있으면 해당 단계의 계수 배열을 선택하고 하위 상태를 1 증가시키도록 구현됨. - 계수가 선택된 경우에만 표본에 계수를 곱하고 16 비트 우측 시프트로 Q 형식을 되돌리도록 구현됨. - 곱셈 결과가 24 비트 범위를 벗어나면 한계값으로 잘라내도록 구현됨. - 표본 접근 순서가 역순(15 에서 0 방향)임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-62 | I2S 페이드아웃 처리 | A | SU-ID-CFX-062 | NA | NA | 코드 분석 | - I2S 페이드아웃 처리 구현 | - 하위 상태가 페이드아웃 마지막 단계에 도달하면 영 버퍼를 반환하도록 구현됨. - 그 외에는 현재 출력 위치의 버퍼를 취하고 위치를 1 증가시키도록 구현됨. - 하위 상태가 페이드아웃 구간이면 해당 단계 계수를 선택하고 하위 상태를 1 증가시키도록 구현됨. - 계수 적용, 시프트, 24 비트 포화 처리가 페이드인 유닛과 같은 방식으로 구현됨. - 출력 위치 되돌림 기준이 페이드인 유닛은 상수 정의를 쓰는 반면 이 유닛은 숫자 4 를 직접 쓰고 있음을 확인함. 현재 정의값과는 일치하나 정의가 바뀌면 어긋날 수 있는 구조임. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-63 | AGC 출력 루프백 | A | SU-ID-CFX-063 | NA | NA | 코드 분석 | - AGC 출력 루프백 구현 | - 원본 표본을 long 형으로 받아 정해진 비트수만큼 좌측 시프트하도록 구현됨. - 결과가 24 비트 범위를 벗어나면 한계값으로 잘라내도록 구현됨. - 루프백 길이 상수만큼 반복하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-64 | 입력 소스 판정 및 게인 결정 | A | SU-ID-CFX-064 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 소스 판정 및 게인 결정 구현 | - 두 경로의 게인을 단위 이득 색인의 값으로 초기화하도록 구현됨. - 매핑 프로그램이 연결되어 있으면 두 경로 모두 단위 이득을 유지하도록 구현됨. - 미연결 시 마이크 경로 게인을 공유 메모리의 색인 A 로 조회해 적용하도록 구현됨. - I2S 입력원이 크래들인 경우에만 두 번째 경로 게인을 색인 B 로 조회해 적용하도록 구현됨. - 근거 : main.c PCM_LiveStimulation_Mode. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-65 | 믹싱 경로 선택 | A | SU-ID-CFX-065 | NA | NA | 코드 분석 | - 믹싱 경로 선택 구현 | - 외부 오디오 스트리밍 여부로 분기하도록 구현됨. - 스트리밍 중이면 게인 적용 2 버퍼 믹싱을 호출하고 출력 버퍼 위치를 0 과 1 사이에서 번갈아 바꾸도록 구현됨. - 비스트리밍이고 마이크 1 개면 단일 버퍼 믹싱을 호출하도록 구현됨. - 비스트리밍이고 마이크 2 개면 전방 마이크 방향에 따라 지연 버퍼와 기준 버퍼를 바꿔 지향성 믹싱을 호출하도록 구현됨. 좌측이면 마이크 2 를 지연, 우측이면 마이크 1 을 지연으로 쓰는 대칭 구조를 확인함. - 방향이 확정되지 않으면 단일 버퍼 믹싱으로 물러나도록 구현됨. - 근거 : main.c PCM_LiveStimulation_Mode. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-66 | 자동 이득 제어 전처리 호출 | A | SU-ID-CFX-066 | NA | NA | 코드 분석 | - 자동 이득 제어 전처리 호출 구현 | - 믹싱을 마친 뒤 전처리 함수체인을 호출하도록 구현됨. - 호출이 함수 말미에 놓여 믹싱 결과가 갖춰진 뒤에만 수행됨을 확인함. - 근거 : main.c PCM_LiveStimulation_Mode 말미. | 통과
| HEAR 함수 체인 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-67 | 자동 이득 제어 전처리 체인 | A | SU-ID-CFX-067 | NA | NA | 코드 분석 | - 자동 이득 제어 전처리 체인 구성 확인 | - 함수체인 호출 지점이 믹싱 완료 직후임을 확인함. - 체인 완료가 함수체인 0 인터럽트 플래그로 통지되고, 주 반복문이 그 플래그로 후속 처리에 진입하도록 구현됨. - 체인 내부 연산은 HEAR 하드웨어 구성이므로 코드 분석 범위에서는 호출과 완료 통지 경로만 확인함. - 근거 : main.c PCM_LiveStimulation_Mode 및 normal_loop. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-68 | 주파수 변환 체인 | A | SU-ID-CFX-068 | NA | NA | 코드 분석 | - 주파수 변환 체인 구성 확인 | - 자동 이득 제어 수행과 주파수 분석 입력 갱신을 마친 뒤 변환 체인을 호출하도록 구현됨. - 호출 후 함수체인 1 인터럽트 플래그가 설 때까지 반복 확인하며 대기하고, 플래그를 지운 뒤 진행하도록 구현됨. - 체인 내부 연산은 HEAR 하드웨어 구성이므로 호출과 완료 대기 경로만 확인함. - 근거 : main.c HEAR_LiveStimulation_Mode. | 통과
| 신호 처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-69 | 자동 이득 제어 실행 | D | SU-ID-CFX-069 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - HEAR_ADDR_AUDIO_MIX_ABS_MAX_VALUE 버퍼에 시험 값을 직접 쓴다. - m_audio_volume 을 0, m_prev_agc_10db_gain_Q8_16 을 0 으로 둔다. | - 직전 이득이 상태로 남으므로 시험마다 0 으로 되돌린다. - 하드웨어 log2/exp2 유닛의 마지막 자리 오차가 있을 수 있다. (고정소수점 연산 고려) | - 최대값 버퍼에 시험 값을 쓰고 원 함수를 호출한다. - 공유 메모리의 maxAudioInput 과 이득 계산 반환값을 조회해 기록한다. | - 자동 이득 제어 실행 구현 [산출 근거] HEAR Configurable Accelerator Reference 로 체인 구성을 확인했다. vAbsolute(p.279)는 실수 벡터의 절대값, MaxElement(p.333)는 최대값이며 둘 다 정확 연산이다. 이 유닛은 그 결과 버퍼를 입력으로 받으므로 버퍼에 시험 벡터를 주입하면 출력이 결정된다. 이 유닛은 최대값을 공유 메모리에 그대로 옮긴 뒤 이득 계산과 이득 적용을 차례로 부른다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 믹서 절대값 최대 버퍼에 1 주입 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 공유 메모리 maxAudioInput = 1, 산출 이득 = 580 [잡음 구간] 2) 입력 : 믹서 절대값 최대 버퍼에 10 주입 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 공유 메모리 maxAudioInput = 10, 산출 이득 = 4096 [증폭 구간] 3) 입력 : 믹서 절대값 최대 버퍼에 1000 주입 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 공유 메모리 maxAudioInput = 1000, 산출 이득 = 4096 [증폭 구간] 4) 입력 : 믹서 절대값 최대 버퍼에 100000 주입 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 공유 메모리 maxAudioInput = 100000, 산출 이득 = 1402 [감쇠 구간] 5) 입력 : 믹서 절대값 최대 버퍼에 8388607 주입 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 공유 메모리 maxAudioInput = 8388607, 산출 이득 = 454 [감쇠 구간] | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-70 | 이득 계산 | D | SU-ID-CFX-070 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 시험 전에 m_audio_volume 과 m_prev_agc_10db_gain_Q8_16 을 지정한 값으로 둔다. | - 직전 이득이 상태로 남으므로 시험마다 0 으로 되돌린다. - 하드웨어 log2/exp2 유닛의 마지막 자리 오차가 있을 수 있다. (고정소수점 연산 고려) - 입력 스케일은 frac48 재해석(2^47)을 전제로 계산했다. 첫 케이스의 구간 판정이 어긋나면 이 전제부터 확인한다. | - 중단점에서 agc_input 을 지정한 값으로 바꾸고 함수를 실행시킨다. - 반환된 선형 이득(Q12.12)과 내부 구간 판정을 조회해 기록한다. - 볼륨을 0, 5, 9 로 바꿔 세 번 더 수행한다. | - 이득 계산 구현 [산출 근거] 입력을 5 비트 올려 frac48 로 재해석한 뒤 10*log10 을 취해 세 구간으로 나눈다. 잡음 게이트 -117.4972 dB 미만은 잡음 구간, 회전점 -94.7472 dB 초과는 감쇠 구간, 그 사이는 증폭 구간이다. 구간마다 기울기와 절편이 다르고 볼륨 10 단계로 갈린다. 이어서 시정수를 적용하고 라이브러리 정규화 이득을 빼고 되곱해 선형 Q12.12 로 낸다. 증폭 구간에서 볼륨 0 이면 절편이 0 이라 이득이 정확히 4096(선형 1.0)이 된다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : agc_input=1 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 580 [잡음 구간, 입력 -126.433 dB] 2) 입력 : agc_input=10 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 4096 [증폭 구간, 입력 -116.433 dB] 3) 입력 : agc_input=100 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 4096 [증폭 구간, 입력 -106.433 dB] 4) 입력 : agc_input=1000 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 4096 [증폭 구간, 입력 -96.433 dB] 5) 입력 : agc_input=10000 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 2518 [감쇠 구간, 입력 -86.433 dB] 6) 입력 : agc_input=100000 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 1402 [감쇠 구간, 입력 -76.433 dB] 7) 입력 : agc_input=1000000 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 780 [감쇠 구간, 입력 -66.433 dB] 8) 입력 : agc_input=8388607 (볼륨 0, 직전 이득 0) 예상 출력 : 454 [감쇠 구간, 입력 -57.196 dB] 9) 입력 : agc_input=100000, 볼륨=0, 직전 이득 0 예상 출력 : 1402 [감쇠 구간] 10) 입력 : agc_input=100000, 볼륨=5, 직전 이득 0 예상 출력 : 1961 [감쇠 구간] 11) 입력 : agc_input=100000, 볼륨=9, 직전 이득 0 예상 출력 : 2565 [감쇠 구간] | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-71 | 이득 시정수 적용 | D | SU-ID-CFX-071 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 시험마다 m_prev_agc_10db_gain_Q8_16 을 지정한 값으로 둔다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 직전 이득이 상태로 남으므로 시험 순서를 바꾸면 결과가 달라진다. | - 하네스가 아래 5 가지 조합에 대해 직전 이득을 먼저 대입한 뒤 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 71 다음에 결과 5 개가 이어진다. | - 이득 시정수 적용 구현 [산출 근거] 직전 이득이 내부 상태로 남는다. 직전 <= 입력 이면 릴리즈 경로(계수 655, 1-계수 64880), 아니면 어택 경로(계수 62259, 1-계수 3276)다. 결과는 (계수 x 입력 + (1-계수) x 직전) >> 16 이며 24 비트로 포화시킨다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 직전 이득=0, 입력 이득=65536 예상 출력 : 655 (릴리즈 경로) 2) 입력 : 직전 이득=65536, 입력 이득=0 예상 출력 : 3276 (어택 경로) 3) 입력 : 직전 이득=65536, 입력 이득=131072 예상 출력 : 66190 (릴리즈 경로) 4) 입력 : 직전 이득=131072, 입력 이득=65536 예상 출력 : 68811 (어택 경로) 5) 입력 : 직전 이득=0, 입력 이득=0 예상 출력 : 0 (릴리즈 경로) | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-72 | 이득 적용 | D | SU-ID-CFX-072 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - HEAR_ADDR_AUDIO_MIX 버퍼 16 칸에 시험 벡터를 직접 쓴다. | - 24 비트 최대 8388607, 최소 -8388608 에서 잘린다. 이득 2.0 시험이 그 경계를 지난다. - 출력은 m_agc_output_buffer 16 칸이다. | - 믹서 버퍼에 시험 벡터를 쓰고 이득을 인자로 넣어 호출한다. - m_agc_output_buffer 16 칸을 조회해 기록한다. - 이득 4096, 2048, 8192 로 세 번 수행한다. | - 이득 적용 구현 [산출 근거] 믹서 버퍼 16 표본 각각에 선형 이득(Q12.12)을 곱하고 12 비트 내린 뒤 24 비트로 포화시켜 AGC 출력 버퍼에 넣는다. 정수 연산이라 그대로 재현된다. 이득 4096 은 선형 1.0 이므로 포화가 없는 한 입력이 그대로 나와야 한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 믹서 버퍼 1000 -1000 4000000 -4000000 8388607 -8388608 ..., 이득 4096 (선형 1.00) 예상 출력 : 1000 -1000 4000000 -4000000 8388607 -8388608 0 1 -1 100 -100 32768 -32768 500000 -500000 12345 2) 입력 : 믹서 버퍼 1000 -1000 4000000 -4000000 8388607 -8388608 ..., 이득 2048 (선형 0.50) 예상 출력 : 500 -500 2000000 -2000000 4194303 -4194304 0 0 -1 50 -50 16384 -16384 250000 -250000 6172 3) 입력 : 믹서 버퍼 1000 -1000 4000000 -4000000 8388607 -8388608 ..., 이득 8192 (선형 2.00) 예상 출력 : 2000 -2000 8000000 -8000000 8388607 -8388608 0 2 -2 200 -200 65536 -65536 1000000 -1000000 24690 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-73 | 주파수 분석 입력 갱신 | D | SU-ID-CFX-073 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - m_agc_output_buffer 16 칸에 시험 벡터를 직접 쓴다. | - FIFO 에 들어간 순서를 확인해야 하므로 FIFO 를 비운 상태에서 시작한다. | - AGC 출력 버퍼에 1 부터 16 을 차례로 쓴다. - 원 함수를 호출한다. - FIFO 에 들어간 순서를 조회해 기록한다. | - 주파수 분석 입력 갱신 구현 [산출 근거] AGC 출력 버퍼를 «역순» 으로 FIFO 에 밀어넣는다. 버퍼 끝에서 시작해 앞으로 오며 하나씩 쓴다. 순서가 뒤집히는 것이 이 유닛의 핵심이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : AGC 출력 버퍼 = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 예상 출력 : FIFO 기록 순서 = 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (역순) | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-74 | 분석 대역 대표값 산출 | D | SU-ID-CFX-074 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - HEAR_ADDR_VMAG_OUTPUT 버퍼 256 칸과 g_pass_bin_index 에 시험 벡터를 직접 쓴다. | - vMag 자체는 제곱근을 테이블로 근사하지만(HEAR Reference p.243), 이 유닛은 그 «출력» 을 입력으로 받으므로 값을 주입하면 결정적이다. - 대역 색인이 음수인 자리는 건너뛴다. | - vMag 출력 버퍼 256 칸을 0 으로 채운 뒤 아래 자리에만 값을 넣는다. - 통과 대역 색인을 8 칸마다 한 대역씩(색인 = i / 8) 채운다. - 원 함수를 호출하고 g_freq_rep_values 와 g_freq_rep_values_scaled 를 조회한다. | - 분석 대역 대표값 산출 구현 [산출 근거] HEAR Configurable Accelerator Reference 로 체인 구성을 확인했다. 이 유닛은 그 결과 버퍼를 입력으로 받으므로 버퍼에 시험 벡터를 주입하면 출력이 결정된다. 대역 색인이 0 이상인 자리만 보고 그 대역의 최대 크기를 남긴 뒤 4 비트 내려 축소본을 만든다. 대표값 배열을 먼저 0 으로 지우므로 이전 값이 남지 않는다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : vMag[3]=5000, vMag[10]=8000, vMag[11]=3000, vMag[20]=12000, vMag[250]=700, 나머지 0. 대역 색인 = i / 8 예상 출력 : 대표값이 0 이 아닌 대역: 대역0=5000(축소 312), 대역1=8000(축소 500), 대역2=12000(축소 750), 대역31=700(축소 43) 2) 입력 : 같은 입력에서 대역 1 확인 (vMag 색인 8~15 구간) 예상 출력 : 8000 이 남는다. 같은 대역의 3000 은 최대값이 아니라 버려진다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-75 | 통과 대역 인덱스 읽기 | D | SU-ID-CFX-075 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 저장 영역의 대역 수와 색인 배열에 시험 값을 쓴다. - addr_MapProgramData_FrequencyAnalysisBandNumbers 를 지정한 값으로 둔다. | - 복사는 256 칸(절반 FFT 크기)이다. | - 저장 영역 대역 수를 16, 색인 배열을 0 부터 255 로 채운다. - g_pass_bin_index 를 -1 로 미리 채운다. - 맵 대역 수를 16 으로 두고 호출해 조회한다. (일치 경우) - 맵 대역 수를 22 로 바꿔 다시 호출해 조회한다. (불일치 경우) | - 통과 대역 인덱스 읽기 구현 [산출 근거] 맵의 대역 수와 저장 영역의 대역 수가 «같을 때만» 통과 대역 색인 256 칸을 복사한다. 다르면 아무 것도 하지 않고 기존 배열이 그대로 남는다. 이 조건 분기가 판정의 핵심이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 맵 대역 수 16 = 저장 영역 대역 수 16 (일치) 예상 출력 : g_pass_bin_index[0..255] = 0 1 2 ... 255 (저장 값이 복사된다) 2) 입력 : 맵 대역 수 22, 저장 영역 대역 수 16 (불일치) 예상 출력 : g_pass_bin_index 가 바뀌지 않는다. 미리 채운 -1 이 그대로 남는다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-76 | C 및 T 레벨 읽기 | D | SU-ID-CFX-076 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 공유 메모리 calculatedStimulPara_byCM3 의 T_level_255 와 C_level_255 에 시험 값을 직접 쓴다. 시험 맵 (앞 4 전극만 다르게 두고 나머지는 같은 값) T 레벨 : 10, 20, 30, 40, 나머지 10 C 레벨 : 100, 150, 200, 250, 나머지 100 xMin : 100, 200, 300, 400, 나머지 100 xMax : 10000, 20000, 30000, 40000, 나머지 10000 | - 복사만 하므로 입력과 출력이 같아야 한다. 다르면 색인이나 길이가 어긋난 것이다. | - 공유 메모리에 시험 T/C 레벨을 쓴다. - 원 함수를 호출한다. - g_mapping_stimulus_amplitude_T_level 과 _C_level 32 칸을 조회한다. | - C 및 T 레벨 읽기 구현 [산출 근거] 공유 메모리의 계산된 자극 파라미터에서 T 레벨과 C 레벨 32 칸씩을 CFX 쪽 배열로 그대로 복사한다. 값을 바꾸지 않는 순수 복사다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 공유 메모리 T_level_255[0..3] = 10, 20, 30, 40 예상 출력 : g_mapping_stimulus_amplitude_T_level[0..3] = 10 20 30 40 (그대로) 2) 입력 : 공유 메모리 C_level_255[0..3] = 100, 150, 200, 250 예상 출력 : g_mapping_stimulus_amplitude_C_level[0..3] = 100 150 200 250 (그대로) | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-77 | 자극 최대 레벨 계산 | D | SU-ID-CFX-077 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 먼저 C/T 레벨 읽기 유닛으로 시험 값을 채운다. 시험 맵 (앞 4 전극만 다르게 두고 나머지는 같은 값) T 레벨 : 10, 20, 30, 40, 나머지 10 C 레벨 : 100, 150, 200, 250, 나머지 100 xMin : 100, 200, 300, 400, 나머지 100 xMax : 10000, 20000, 30000, 40000, 나머지 10000 | - 볼륨 인자는 1 부터 시작한다. 배열 접근이 volume - 1 이다. | - 시험 C/T 레벨을 채운 뒤 자극 볼륨을 인자로 넣어 호출한다. - g_max_limit_stimulus_amplitude_C_level 앞 4 칸을 조회한다. - 볼륨 1, 2, 3, 4 로 네 번 수행한다. | - 자극 최대 레벨 계산 구현 [산출 근거] (C - T) 에 자극 볼륨 비율(Q2.22)을 곱해 22 비트 내린 값을 동적 범위로 삼고 T 를 더해 새 C 를 만든다. 새 C 는 원래 C 와 T 사이로 잘린다. 볼륨 비율은 단계 1 부터 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 이다. 볼륨 4 는 비율이 1.0 이라 원래 C 가 그대로 나와야 한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 자극 볼륨 1 (비율 0.7) 예상 출력 : 앞 4 전극 = 72 110 148 186 2) 입력 : 자극 볼륨 2 (비율 0.8) 예상 출력 : 앞 4 전극 = 81 123 165 207 3) 입력 : 자극 볼륨 3 (비율 0.9) 예상 출력 : 앞 4 전극 = 90 136 182 228 4) 입력 : 자극 볼륨 4 (비율 1.0) 예상 출력 : 앞 4 전극 = 100 150 200 250 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-78 | 로그 매핑 계수 계산 | D | SU-ID-CFX-078 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 자극 볼륨 4 로 최대 레벨을 먼저 계산해 둔다. 시험 맵 (앞 4 전극만 다르게 두고 나머지는 같은 값) T 레벨 : 10, 20, 30, 40, 나머지 10 C 레벨 : 100, 150, 200, 250, 나머지 100 xMin : 100, 200, 300, 400, 나머지 100 xMax : 10000, 20000, 30000, 40000, 나머지 10000 | - 하드웨어 log2/exp2 와 나눗셈의 마지막 자리 오차가 있을 수 있다. (고정소수점 연산 고려) - xMax^p 와 xMin^p 가 같으면 0 으로 나누게 된다. 시험 맵은 그 경우를 피한다. | - 시험 맵을 채우고 자극 볼륨 4 로 최대 레벨을 계산한다. - 원 함수를 호출한다. - g_logaritmMapping_coeff_A_Q16_8 과 _B_Q16_8 앞 4 칸을 조회한다. | - 로그 매핑 계수 계산 구현 [산출 근거] 전극마다 A 와 B 두 계수를 만든다. A = ((C - T) << 13) / (xMax^p - xMin^p) 를 13 비트 내린 값이고, B = (C << 8) - ((A * xMax^p) >> 16) 이다. x^p 는 거듭제곱 계산 유닛을 쓰고 나눗셈은 SDK 의 하드웨어 나눗셈을 쓴다. 두 함수 모두 수식이 명세되어 있어 재현된다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 전극 0 : xMin=100, xMax=10000, C=100, T=10 예상 출력 : A = 11602, B = -20588 2) 입력 : 전극 1 : xMin=200, xMax=20000, C=150, T=20 예상 출력 : A = 15103, B = -28313 3) 입력 : 전극 2 : xMin=300, xMax=30000, C=200, T=30 예상 출력 : A = 18585, B = -36042 4) 입력 : 전극 3 : xMin=400, xMax=40000, C=250, T=40 예상 출력 : A = 21989, B = -43773 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-79 | 로그 매핑 계수 계산 유닛, 오디오 볼륨 반영 | D | SU-ID-CFX-079 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - m_audio_volume 을 지정한 값으로 둔다. 시험 맵 (앞 4 전극만 다르게 두고 나머지는 같은 값) T 레벨 : 10, 20, 30, 40, 나머지 10 C 레벨 : 100, 150, 200, 250, 나머지 100 xMin : 100, 200, 300, 400, 나머지 100 xMax : 10000, 20000, 30000, 40000, 나머지 10000 | - 볼륨 반영 뒤에도 24 비트로 포화시킨다. - 앞 유닛과 같은 나눗셈을 쓰므로 같은 오차 기준을 적용한다. | - 오디오 볼륨을 0, 5, 9 로 바꿔 가며 원 함수를 호출한다. - 볼륨 반영된 xMin 중간값과 최종 계수 A, B 를 조회해 기록한다. | - 로그 매핑 계수 계산 유닛, 오디오 볼륨 반영 구현 [산출 근거] 앞 유닛과 같은 계수를 만들되, xMin 과 xMax 에 오디오 볼륨의 선형 이득(Q9.15)을 먼저 곱하고 15 비트 내린다. 이득은 볼륨 0 에서 1.0, 볼륨 9 에서 30.5535 다. 볼륨 0 이면 이득이 정확히 1.0 이라 입력이 그대로 나와야 한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 오디오 볼륨 0 (선형 이득 1.0000) 예상 출력 : 볼륨 반영 xMin 앞 4 = 100 200 300 400 2) 입력 : 오디오 볼륨 5 (선형 이득 6.5503) 예상 출력 : 볼륨 반영 xMin 앞 4 = 655 1310 1965 2620 3) 입력 : 오디오 볼륨 9 (선형 이득 29.9424) 예상 출력 : 볼륨 반영 xMin 앞 4 = 2994 5988 8982 11976 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-80 | 비선형 매핑 적용 | A | SU-ID-CFX-080 | NA | NA | 코드 분석 | - 비선형 매핑 적용 구현 | - 신호처리 실행 경로에서 대역 대표값 산출과 로그 매핑 호출이 전처리 지시자로 비활성화되어 있음을 확인함. - 현재 활성 경로는 자동 이득 제어, 주파수 분석 입력 갱신, 변환 체인, 루프백, PCM 출력 순으로 구성됨. - 비선형 매핑 적용은 자극 기법 유닛 안에서 수행되는 구조임을 확인함. - 근거 : main.c HEAR_LiveStimulation_Mode. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-81 | 거듭제곱 계산 | D | SU-ID-CFX-081 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 하드웨어 log2/exp2 유닛의 마지막 자리 오차가 있을 수 있다. (고정소수점 연산 고려) - to_lfix(int) 의 스케일을 frac48 재해석(2^47)로 보고 계산했다. x=1 결과가 크게 어긋나면 이 전제부터 확인한다. | - 하네스가 입력 0, 1, 100, 1000, 10000, 100000 을 차례로 넣어 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 81 다음에 «입력, 출력» 짝으로 12 개가 이어진다. | - 거듭제곱 계산 구현 [산출 근거] dB 도메인에서 x^p 를 구한다. p = 0.15 (g_coeff_p_Q1_23 = 1258291). 입력을 5 비트 올려 10*log10 을 취하고, p 를 곱한 뒤 10^(dB/10) 로 되돌리고, 정규화 인자 5163793 을 곱해 Q8.16 으로 낸다. dB 변환 수식이 SDK 헤더에 명세되어 있어 재현된다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : x = 0 예상 출력 : 0 (x < 1 이면 0 을 반환한다) 2) 입력 : x = 1 예상 출력 : 65535 (실수 1.0000) 3) 입력 : x = 100 예상 출력 : 130761 (실수 1.9953) 4) 입력 : x = 1000 예상 출력 : 184705 (실수 2.8184) 5) 입력 : x = 10000 예상 출력 : 260903 (실수 3.9811) 6) 입력 : x = 100000 예상 출력 : 368535 (실수 5.6234) | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-82 | 자극 패킷 헤더 준비 | D | SU-ID-CFX-082 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - addr_MapProgramData_firstPulsePhase 를 지정한 값으로 둔다. | - 선행 펄스 위상은 1 비트다. 0 또는 1 만 넣는다. | - 선행 펄스 위상을 0 으로 두고 호출해 헤더를 조회한다. - 1 로 바꿔 다시 호출해 조회한다. | - 자극 패킷 헤더 준비 구현 [산출 근거] 자극 몰드 0x40000 에 맵의 선행 펄스 위상을 15 비트 자리로 얹어 헤더를 만든다. 단순 비트 조합이라 그대로 재현된다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 맵의 선행 펄스 위상 = 0 예상 출력 : 0x40000 2) 입력 : 맵의 선행 펄스 위상 = 1 예상 출력 : 0x48000 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-83 | 자극 기법 실행 | D | SU-ID-CFX-083 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - addr_MapProgramData_stimulationStrategy 를 지정한 값으로 둔다. - 각 하위 유닛 진입점에 중단점을 걸어 둔다. | - 정의되지 않은 값은 medium 과 같이 아무 것도 하지 않는다. | - 자극 기법을 1, 2, 3 으로 바꿔 가며 호출한다. - 어느 하위 유닛 중단점에 걸리는지 기록한다. | - 자극 기법 실행 구현 [산출 근거] 맵의 자극 기법 설정으로 갈린다. CIS(1)면 대역 대표값 산출과 로그 매핑을 거쳐 CIS 유닛을, NofM(2)이면 NofM 유닛을 부른다. medium(3)은 아무 것도 하지 않는다. 어느 하위 유닛이 불리는지가 판정 대상이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 맵의 자극 기법 = 1 (CIS) 예상 출력 : 대역 대표값 산출 -> 로그 매핑 -> CIS 자극 기법 2) 입력 : 맵의 자극 기법 = 2 (NofM) 예상 출력 : NofM 자극 기법 3) 입력 : 맵의 자극 기법 = 3 (medium) 예상 출력 : 아무 것도 하지 않는다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-84 | CIS 자극 기법 | D | SU-ID-CFX-084 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - g_pcm_amplitude_level 32 칸과 addr_MapProgramData_CIS_FreqBandOrder 를 시험 값으로 채운다. 시험 맵 (앞 4 전극만 다르게 두고 나머지는 같은 값) T 레벨 : 10, 20, 30, 40, 나머지 10 C 레벨 : 100, 150, 200, 250, 나머지 100 xMin : 100, 200, 300, 400, 나머지 100 xMax : 10000, 20000, 30000, 40000, 나머지 10000 | - 시험 맵을 고정한 상태에서만 이 기댓값이 성립한다. - 앞단 유닛의 결과를 입력으로 쓰므로 그 유닛을 먼저 시험한다. | - 자극 레벨을 전극 색인과 같게(0..31) 채우고 CIS 대역 순서를 0..31 로 둔다. - 원 함수를 호출하고 addr_stimulationTempBuff 를 조회한다. | - CIS 자극 기법 구현 [산출 근거] 맵 데이터와 공유 메모리를 시험용 상수로 고정하면 출력이 결정된다. 아래 시험 맵을 쓴다. 맵의 CIS 대역 순서대로 전극을 돌며 자극 레벨을 패킷에 싣는다. 대역 대표값과 매핑 결과를 입력으로 받으므로 그 버퍼를 고정하면 결정적이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 자극 레벨[i] = i, CIS 대역 순서 = 0 1 2 ... 31, 선행 펄스 위상 0 예상 출력 : 각 자리에 «자극 몰드 ¦ 전극번호 << 10 ¦ 자극레벨 << 2» 가 실린다. 전극 0 자리는 0x40000 가 기준이다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-85 | NofM 자극 기법 | D | SU-ID-CFX-085 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - g_pcm_amplitude_level 32 칸을 시험 벡터로 채운다. | - 시험 맵을 고정한 상태에서만 이 기댓값이 성립한다. - 앞단 유닛의 결과를 입력으로 쓰므로 그 유닛을 먼저 시험한다. | - 진폭 32 개를 모두 100 으로 채운다. (동점 벡터) - 원 함수를 호출한다. - 선택 결과, 교차 결과, PCM 버퍼를 차례로 조회한다. | - NofM 자극 기법 구현 [산출 근거] 맵 데이터와 공유 메모리를 시험용 상수로 고정하면 출력이 결정된다. 아래 시험 맵을 쓴다. 피크 선택, 인터리빙, 패킷 생성, PCM 기록을 차례로 부른다. 앞 네 유닛이 각각 재현되므로 이 유닛은 그 호출 순서와 연결을 확인한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 진폭 32 개가 모두 100 (동점) 예상 출력 : 선택 결과 = 0 1 2 ... 15 (저주파 보호), 교차 결과 = 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15, PCM 버퍼에 그 순서로 자극이 실린다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-86 | NofM 버퍼 초기화 | D | SU-ID-CFX-086 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 호출 전에 세 버퍼를 모두 777 로 채운다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 세 버퍼를 777 로 채운 뒤 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 86 다음에 결과 64 개가 이어진다. - 순서는 선택 버퍼 16, 교차 버퍼 16, 임시 버퍼 32 다. | - NofM 버퍼 초기화 구현 [산출 근거] 선택 버퍼와 교차 버퍼 각 16 칸, 임시 버퍼 32 칸을 모두 -1 로 채운다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : g_NofM_adjacent_BandIndex[0..15] 을 777 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 16 개 모두 -1 2) 입력 : g_NofM_notAdjacent_BandIndex[0..15] 을 777 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 16 개 모두 -1 3) 입력 : addr_stimulationTempBuff[0..31] 을 777 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 32 개 모두 -1 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-87 | NofM 피크 선택 | D | SU-ID-CFX-087 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 벡터마다 g_pcm_amplitude_level[0..31] 을 채운다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 벡터 나에서 뒤쪽 색인이 나오면 점수 병합의 부호 규칙이 뒤집힌 것이다. | - 하네스가 아래 네 벡터를 차례로 진폭 배열에 넣고 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 87 다음에 결과 64 개(벡터당 16 개)가 이어진다. - g_NofM_adjacent_BandIndex[0..15] 를 벡터마다 조회한다. | - NofM 피크 선택 구현 [산출 근거] 점수 = (진폭 << 5) ¦ (31 - 색인). 같은 진폭이면 색인이 작은 쪽이 큰 점수를 가지므로 저주파가 보호된다. 32 개 중 16 개를 골라 색인 오름차순으로 낸다. 벡터 나가 저주파 보호 규칙을 확인하는 시험이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 벡터 가 : 진폭[i] = i x 10 (0, 10, 20, ... 310) 예상 출력 : 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2) 입력 : 벡터 나 : 진폭 32 개가 모두 100 (동점) 예상 출력 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 <- 같은 크기면 저주파가 살아남는다 3) 입력 : 벡터 다 : 짝수 색인 200, 홀수 색인 5 예상 출력 : 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 4) 입력 : 벡터 라 : 색인 20 만 1000, 나머지 0 예상 출력 : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-88 | NofM 인터리빙 | D | SU-ID-CFX-088 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - 하네스가 벡터마다 g_NofM_adjacent_BandIndex[0..15] 를 채운다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 아래 두 벡터를 차례로 선택 버퍼에 넣고 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 88 다음에 결과 32 개(벡터당 16 개)가 이어진다. - g_NofM_notAdjacent_BandIndex[0..15] 를 벡터마다 조회한다. | - NofM 인터리빙 구현 [산출 근거] 16 개를 앞 8 개와 뒤 8 개로 나눠 한 칸씩 번갈아 배치한다. 출력[i x 2] = 입력[i], 출력[i x 2 + 1] = 입력[i + 8] 이다. 인접 전극이 잇달아 자극되지 않게 하는 처리다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 벡터 가 : 선택 결과를 0 1 2 3 ... 15 로 둔 뒤 호출 예상 출력 : 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 2) 입력 : 벡터 나 : 앞 시험의 «짝수 색인 200» 선택 결과 (0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30) 로 둔 뒤 호출 예상 출력 : 0 16 2 18 4 20 6 22 8 24 10 26 12 28 14 30 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-89 | NofM 패킷 생성 | D | SU-ID-CFX-089 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - g_NofM_notAdjacent_BandIndex 16 칸과 g_NofM_LastStimulus_BandIndex 를 지정한 값으로 둔다. | - 거리는 절대값으로 잰다. 같으면 앞에서 시작한다. | - 교차 배열을 지정한 값으로 채우고 직전 자극 전극을 0, 15, 8 로 바꿔 호출한다. - 시작 색인과 갱신된 직전 자극 전극을 조회해 기록한다. | - NofM 패킷 생성 구현 [산출 근거] 직전에 자극한 전극에서 교차 배열의 처음과 끝 중 어느 쪽이 더 먼지 재어 먼 쪽에서 시작한다. 연달아 가까운 전극을 자극하지 않게 하는 처리다. 시작 방향에 따라 다음 주기의 직전 자극 전극도 달라진다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 교차 배열 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15, 직전 자극 전극 0 예상 출력 : 시작 색인 15 (뒤에서), 갱신될 직전 자극 전극 7 2) 입력 : 교차 배열 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15, 직전 자극 전극 15 예상 출력 : 시작 색인 0 (앞에서), 갱신될 직전 자극 전극 15 3) 입력 : 교차 배열 0 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15, 직전 자극 전극 8 예상 출력 : 시작 색인 0 (앞에서), 갱신될 직전 자극 전극 15 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-90 | NofM PCM 기록 | D | SU-ID-CFX-090 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - addr_stimulationTempBuff 16 칸에 시험 값을 쓴다. - g_pcmFrameNum_per_channel 과 g_transferableChannelNum_per_1msec 를 지정한 값으로 둔다. - addr_transferred_index 를 0 으로 둔다. | - FIFO 기록 방향이 감소 방향이다. 조회할 때 그 순서를 고려한다. | - 임시 버퍼와 두 설정값을 채우고 호출한다. - PCM 기록 버퍼 24 칸과 addr_transferred_index 를 조회한다. - 프레임 수 1(전달 24)과 3(전달 8) 두 조합으로 수행한다. | - NofM PCM 기록 구현 [산출 근거] PCM 버퍼 24 칸을 먼저 대기 몰드로 모두 채운 뒤, 채널당 프레임 수를 간격으로 자극 데이터를 얹는다. NofM 개수(16)가 전달 가능 채널 수보다 작으면 16 개를 모두 싣고 색인을 0 으로 되돌리고, 아니면 전달 가능한 만큼만 싣고 색인을 이어간다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 채널당 프레임 1, 전달 가능 채널 24, 임시 버퍼 0x40000+i 예상 출력 : 앞 8 칸 = 0x40000 0x40001 0x40002 0x40003 0x40004 0x40005 0x40006 0x40007 ... (대기 몰드 0x25555 로 채운 뒤 1 칸 간격으로 얹음), 다음 전송 색인 0 2) 입력 : 채널당 프레임 3, 전달 가능 채널 8, 임시 버퍼 0x40000+i 예상 출력 : 앞 8 칸 = 0x40000 0x25555 0x25555 0x40001 0x25555 0x25555 0x40002 0x25555 ... (대기 몰드 0x25555 로 채운 뒤 3 칸 간격으로 얹음), 다음 전송 색인 8 | (실기 시험 후 기록)
| 내부기 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-91 | PCM 출력 실행 | A | SU-ID-CFX-091 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 모드 분기 구현 | - PCM 모드 변수에 따라 6 갈래로 분기하도록 구현됨. - 프리앰블, 실시간 자극, 특정 명령, 대기, 연결 검사 각 모드에 대응하는 비트스트림 생성 유닛 호출 구현됨. - 정의되지 않은 모드는 영 채움으로 처리하는 기본 분기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-92 | 프리앰블 생성 | D | SU-ID-CFX-092 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. - 공유 메모리의 PCM 모드 항목도 함께 조회할 수 있게 한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. - 호출마다 상태가 바뀌므로 두 번 연속 호출해 두 갈래를 모두 본다. | - PCM 상태 초기화 유닛을 먼저 호출해 상태를 영 채움으로 둔다. - 원 함수를 한 번 호출하고 버퍼 24 칸을 조회한다. (1 회차) - 원 함수를 한 번 더 호출하고 버퍼 24 칸과 PCM 모드를 조회한다. (2 회차) | - 프리앰블 생성 구현 [산출 근거] 상태 변수 g_pcmPreambleState 에 따라 두 갈래로 동작하고 호출마다 상태가 바뀐다. 영 채움 단계에서는 24 칸을 0 으로 채우고 상태를 토글로 옮긴다. 토글 단계에서는 23 칸을 0xFFFFF 로 채우고 마지막 한 칸에 프리앰블 몰드 0xFF555 를 넣은 뒤, PCM 모드를 대기로 바꾸고 상태를 영 채움으로 되돌린다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 1 회차 : 상태가 영 채움인 상태에서 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0. 상태가 토글로 바뀐다. 2) 입력 : 2 회차 : 이어서 한 번 더 호출 예상 출력 : 앞 23 칸은 0xFFFFF, 마지막 1 칸은 0xFF555. PCM 모드가 대기로 바뀌고 상태가 영 채움으로 되돌아간다. | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-93 | 실시간 자극 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-093 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - addr_stimulationTempBuff 를 시험 값으로 채운다. - g_pcmFrameNum_per_channel 을 1 과 2 로 바꿔 가며 수행한다. | - 시험 맵을 고정한 상태에서만 이 기댓값이 성립한다. - 앞단 유닛의 결과를 입력으로 쓰므로 그 유닛을 먼저 시험한다. | - 임시 버퍼를 0x40000+i 로 채운다. - 채널당 프레임 수를 1 로 두고 호출해 PCM 버퍼 24 칸을 조회한다. - 2 로 바꿔 다시 수행한다. | - 실시간 자극 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] 맵 데이터와 공유 메모리를 시험용 상수로 고정하면 출력이 결정된다. 아래 시험 맵을 쓴다. 자극 기법이 만든 임시 버퍼를 PCM 기록 버퍼로 옮긴다. 임시 버퍼를 고정하면 결정적이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 임시 버퍼 0x40000+i, 채널당 프레임 1 예상 출력 : 24 칸에 자극이 한 칸 간격으로 실린다 2) 입력 : 같은 입력, 채널당 프레임 2 예상 출력 : 두 칸 간격으로 실리고 사이는 대기 몰드 0x25555 로 남는다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-94 | 특정 명령 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-094 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 공유 메모리 PCM_specificBuffer 24 칸에 시험 값을 쓴다. | - 시험 맵을 고정한 상태에서만 이 기댓값이 성립한다. - 앞단 유닛의 결과를 입력으로 쓰므로 그 유닛을 먼저 시험한다. | - 특정 명령 버퍼를 0x60000+i 로 채운다. - 원 함수를 호출하고 PCM 기록 버퍼 24 칸을 조회한다. | - 특정 명령 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] 맵 데이터와 공유 메모리를 시험용 상수로 고정하면 출력이 결정된다. 아래 시험 맵을 쓴다. 공유 메모리의 특정 명령 버퍼 내용을 PCM 기록 버퍼로 그대로 옮긴다. 값을 바꾸지 않는 복사다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 특정 명령 버퍼[i] = 0x60000 + i (i = 0..23) 예상 출력 : PCM 기록 버퍼 24 칸이 같은 값이어야 한다 (그대로 복사) | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-95 | 대기 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-095 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. | - 버퍼를 미리 다른 값(예: 0x12345)으로 채워 둔다. - 원 함수를 한 번 호출한다. - 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 조회한다. | - 대기 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] PCM 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 같은 값으로 채운다. 채우는 값은 0x25555 다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 버퍼를 0x12345 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0x25555 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-96 | 연결 검사용 비트스트림 생성 | D | SU-ID-CFX-096 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. | - 버퍼를 미리 다른 값(예: 0x12345)으로 채워 둔다. - 원 함수를 한 번 호출한다. - 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 조회한다. | - 연결 검사용 비트스트림 생성 구현 [산출 근거] PCM 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 같은 값으로 채운다. 채우는 값은 0x35555 다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 버퍼를 0x12345 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0x35555 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-97 | 영 채움 생성 | D | SU-ID-CFX-097 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/1__cfx/test/tdc_unit_test_cfx.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_result 를 조회한다. - PCM 기록 버퍼(HEAR_ADDR_FIFO_PCM_WRITING)를 조회할 수 있게 창을 준비한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 버퍼 기록 방향이 감소 방향이다. 시작 주소에서 아래로 24 칸을 본다. | - 버퍼를 미리 다른 값(예: 0x12345)으로 채워 둔다. - 원 함수를 한 번 호출한다. - 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 조회한다. | - 영 채움 생성 구현 [산출 근거] PCM 기록 버퍼 시작 주소부터 감소 방향으로 24 칸을 같은 값으로 채운다. 채우는 값은 0x00000 다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 버퍼를 0x12345 로 채운 뒤 호출 예상 출력 : 24 칸 모두 0x00000 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-98 | PCM 상태 초기화 | A | SU-ID-CFX-098 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 상태 초기화 구현 | - 프리앰블 상태를 영 채움 단계로 되돌리도록 구현됨. - 공유 메모리의 PCM 리셋 요청 플래그를 해제하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-99 | 검사 회로 활성화 | A | SU-ID-CFX-099 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 회로 활성화 구현 | - 공유 메모리의 검사 회로 제어 레지스터 값에 최하위 비트를 세워 활성화 값을 만들고 되돌려 기록하도록 구현됨. - 활성화 값에 검사 설정 몰드를 더해 PCM FIFO 최상단에 기록하도록 구현됨. - 채널당 프레임 수만큼 나머지 자리를 대기 몰드로 채우도록 구현됨. FIFO 기록 방향이 감소 방향임을 확인함. - 연결 검사 PCM 상태를 회로 활성 상태로 기록하고 검사 주기 계수를 증가시키도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-100 | 검사 신호 출력 | A | SU-ID-CFX-100 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 신호 출력 분기 구현 | - 채널당 프레임 수에 따라 1, 2, 3 과 그 외로 분기하도록 구현됨. - 4 이상 12 이하인 경우에만 4 프레임 처리 유닛을 호출하고, 12 를 넘으면 아무 처리도 하지 않도록 구현됨. - 분기 후 검사 주기 계수를 증가시키도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-101 | 채널별 검사 프레임 생성 | D | SU-ID-CFX-101 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - g_pcmFrameNum_per_channel 을 1 로 둔다. - 공유 메모리 backtelControlRegister 를 지정한 값으로 둔다. | - 시험 맵을 고정한 상태에서만 이 기댓값이 성립한다. - 앞단 유닛의 결과를 입력으로 쓰므로 그 유닛을 먼저 시험한다. | - 채널당 프레임 수를 1 로 두고 호출한다. - PCM 기록 버퍼 24 칸을 조회해 검사 프레임 자리와 자극 자리를 기록한다. | - 채널별 검사 프레임 생성 구현 [산출 근거] 맵 데이터와 공유 메모리를 시험용 상수로 고정하면 출력이 결정된다. 아래 시험 맵을 쓴다. 채널당 1 프레임 구성으로 검사 프레임을 만든다. 검사 회로 설정과 자극 자리 배치가 결정적이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 채널당 프레임 1, 검사 제어 레지스터 0 예상 출력 : 첫 칸에 검사 설정 몰드가, 나머지에 대기 몰드 0x25555 가 실린다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-102 | 검사 회로 비활성화 | A | SU-ID-CFX-102 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 회로 비활성화 구현 | - 공유 메모리의 검사 회로 제어 레지스터에서 최하위 비트를 지워 비활성화 값을 만들고 되돌려 기록하도록 구현됨. - 비활성화 값에 검사 설정 몰드를 더해 PCM FIFO 최상단에 기록하도록 구현됨. - 채널당 프레임 수만큼 나머지 자리를 대기 몰드로 채우도록 구현됨. 기록 방향이 감소 방향임을 확인함. - 검사 주기 계수를 증가시키도록 구현됨. - 활성화 유닛과 대칭 구조이며 최하위 비트를 세우는가 지우는가만 다름을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-103 | 검사 결과 공유 및 회로 해제 | A | SU-ID-CFX-103 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 결과 공유 및 회로 해제 구현 | - 채널당 프레임 수가 12 를 넘으면 FIFO 정리 상태로, 그 이하이면 응답 읽기 완료 상태로 기록하도록 구현됨. - 분기 기준값 12 가 검사 신호 출력 유닛의 분기 기준과 같음을 확인함. - 검사 주기 계수를 증가시키도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CFX-ID-104 | 검사 주기 계수 | A | SU-ID-CFX-104 | NA | NA | 코드 분석 | - 검사 주기 계수 구현 | - 계수가 연결 검사 주기 상수보다 작으면 1 증가시키고, 도달하면 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 계수를 증가시켰다가 그대로 되돌려 사실상 정지시키는 대체 경로가 전처리로 비활성화되어 있음을 확인함. | 통과
CM3 | 시스템 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-1 | 시스템 초기화 | A | SU-ID-CM3-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 초기화 구현 | - 입출력을 정상 구성으로 설정하고 1 밀리초 주기 타이머를 켜도록 구현됨. - 공유 메모리 배치를 검증해 어긋나면 메모리 오류 표시를 반복 출력하며 더 진행하지 않도록 구현됨. 잘못된 주소로 CFX 와 통신하는 것을 기동 단계에서 막는 처리임을 확인함. - 표시를 끄고 인터럽트 구동을 켠 뒤 전원 켜짐 표시를 요청하도록 구현됨. - 파일 시스템을 다시 붙이고 부트 상태 기계를 처리한 뒤 한 번 더 붙이도록 구현됨. - 맵 데이터 전체, 통과 대역 전체, 창 함수 계수, 자극 묵음, 사건 기록을 차례로 초기화하도록 구현됨. - 파일 시스템의 내부기 정보를 공유 메모리로 옮기고 CFX 적재 완료 표시를 1 로 세우도록 구현됨. - 게인 저장소와 게인 조절 명령 처리를 초기화하도록 구현됨. - DMA 를 정지 상태로 되돌리고 I2C 를 초기화하도록 구현됨. - 터치 센서 초기화를 시작하고 CFX 반복 실행을 허가한 뒤 인터럽트를 켜도록 구현됨. CFX 허가가 인터럽트 허가보다 앞섬을 확인함. - 전원 버튼 눌림 공유 값을 0 으로 지우고 전원 관리 소자를 끈 상태로 두도록 구현됨. - 오류 플래그를 모두 지우고 배터리 상태를 리셋, 잔량을 0, 충전기 상태를 리셋으로 두도록 구현됨. - 마지막에 SPI 를 초기화하고 무선 칩셋을 정상 모드로 올리도록 구현됨. - 여기서 호출하는 무선 칩셋 리셋과 무선 정지 명령 두 함수는 각각 지연만 하거나 본체가 비어 있는 상태임을 확인함. - 가속도 센서 설정과 전력 소자 시험 절차, 배터리 표본 대기 세 구간이 전처리로 꺼진 채 남아 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-2 | I2C 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CM3-002 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 인터페이스 초기화 구현 | - I2C 블록을 리셋한 뒤 마스터 모드 설정값으로 구성하도록 구현됨. - 드라이버 상태를 지우고 인터페이스를 활성화하도록 구현됨. - 인터럽트 구동 설정이 켜진 경우에만 펜딩 삭제와 인터럽트 허가를 수행하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-3 | SPI 인터페이스 초기화 | A | SU-ID-CM3-003 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 인터페이스 초기화 구현 | - 통신 상태를 유휴로 되돌린 뒤 슬레이브 모드로 DIO 4 선(클럭, 선택, 송신, 수신)을 구성하도록 구현됨. - 전송을 끈 상태에서 설정값을 적용하도록 구현됨. - 송신 버퍼를 1 부터 시작하는 증가 수열로 채우도록 구현됨. 초기값이 0 이 아닌 시험용 패턴임을 확인함. - 상태 레지스터를 설정하고 직접 메모리 접근을 활성화한 뒤 전송을 켜도록 구현됨. - SPI 와 DMA 0, DMA 1 세 인터럽트의 펜딩을 지우고 각각 허가하도록 구현됨. - 마지막에 읽기 요청 신호를 내리도록 구현됨. - 전처리로 꺼져 있는 대체 경로 세 곳이 남아 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-4 | SPI 직접 메모리 접근 활성화 | A | SU-ID-CM3-004 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 직접 메모리 접근 활성화 구현 | - 수신용과 송신용 DMA 두 채널을 각각 끄고 설정한 뒤 마지막에 함께 켜도록 구현됨. - 전송 길이를 SPI 패킷 크기로 지정하고, 수신은 주변장치 주소에서 수신 버퍼로, 송신은 송신 버퍼에서 주변장치 주소로 방향을 잡도록 구현됨. - 각 채널의 제어값을 설정하고 상태 플래그를 지우도록 구현됨. - 출발지와 목적지 주변장치 주소가 상수 숫자로 직접 적혀 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-5 | 터치 센서 하드 리셋 | A | SU-ID-CM3-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 하드 리셋 구현 | - 준비 신호선을 출력으로 바꾸고 Low 로 내려 리셋을 걸도록 구현됨. - 규정된 유지 시간만큼 지연한 뒤 신호선을 입력으로 되돌리도록 구현됨. - 되돌린 뒤 기동 대기 시간만큼 다시 지연하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-6 | 터치 센서 초기화 시작 | A | SU-ID-CM3-006 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 초기화 시작 구현 | - 워치독을 먼저 갱신한 뒤 하드 리셋을 수행하도록 구현됨. 리셋 지연 동안 워치독이 걸리지 않게 하는 순서임을 확인함. - 리셋 완료 시각을 기록하고 초기화 상태를 리셋 완료로 전이하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-7 | 터치 센서 운용 설정 적용 | A | SU-ID-CM3-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 운용 설정 적용 구현 | - 시작과 중간, 끝에서 워치독을 갱신하도록 구현됨. 설정이 길어 감시 시한을 넘기지 않게 하는 처리임을 확인함. - 리셋 확인, 리셋 확정, 센서 기본 설정, 터치 임계, 근접 임계, 이벤트 허가, 감쇠 및 전력 설정, 보정 설정을 차례로 수행하도록 구현됨. - 각 단계는 실패해도 중단하지 않고 오류만 남기고 다음으로 넘어가도록 구현됨. 한 항목이 실패해도 나머지 설정은 적용되는 구조임을 확인함. - 설정 후 재보정을 걸고 완료를 대기한 뒤 기준값 재동기를 수행하도록 구현됨. - 마지막에 저전력 감시 표시를 해제하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-8 | 터치 감도 임계 설정 | A | SU-ID-CM3-008 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 감도 임계 설정 구현 | - 채널 0 터치 레지스터에 임계값과 이력폭을 기록하도록 구현됨. - 이력폭은 하위 4 비트만 취해 상위 4 비트 자리로 옮겨 넣도록 구현됨. - 기록 성공 여부를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-9 | 무선 칩셋 리셋 | A | SU-ID-CM3-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 리셋 구현 | - 무동작 명령 200 회 반복을 두 번 수행하도록 구현됨. - 리셋 신호를 내는 코드가 없고 지연만 남아 있음을 확인함. 1.5세대 nRF 용 함수의 잔재로 보이며 Sound1 의 무선 칩셋 제어는 별도 유닛이 담당한다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-10 | 무선 칩셋 제어 초기화 | A | SU-ID-CM3-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 제어 초기화 구현 | - 제어 신호선과 내부기 상태 통지 신호선을 출력으로 구성하도록 구현됨. - 내부기 상태를 미연결로, 동작 모드를 정지로 초기화하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-11 | 배터리 상태 초기화 | A | SU-ID-CM3-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 상태 설정 구현 | - 전달받은 상태값을 배터리 상태 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-12 | 오류 플래그 해제 | A | SU-ID-CM3-012 | NA | NA | 코드 분석 | - 오류 플래그 해제 구현 | - 오류 코드 구조체의 항목 7 개를 모두 해당 없음으로 기록하도록 구현됨. - 대상이 데이터 처리, 가속도 센서, 전원 소자, FPGA 통신, FPGA 설정, 내부기, 데이터 기록 오류임을 확인함. - 이어서 FPGA 의 시스템 오류와 연결 검사 오류도 해당 없음으로 갱신하도록 구현됨. - 가속도 센서 항목이 남아 있음을 확인함. Sound1 은 터치 센서로 바뀌었으므로 잔재로 보인다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-13 | CFX 기동 대기 | A | SU-ID-CM3-013 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 기동 대기 구현 | - 공유 메모리의 CFX 기동 표시가 1 이 될 때까지 무한 반복하며 확인하도록 구현됨. - 1 이 되면 기록을 남기고 반복을 벗어나도록 구현됨. - 대기 중에는 무동작 명령만 수행하도록 구현됨. - 시한 제한이 없음을 확인함. CFX 가 기동하지 않으면 빠져나오지 못한다. - 근거 : main.c tdc_wait_for_cfx_start. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-14 | 메모리 설정 완료 통지 | A | SU-ID-CM3-014 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 설정 완료 통지 구현 | - CFX 명령 레지스터 0 에 1 을 기록하여 설정 완료를 알리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-15 | 반복 실행 허가 | A | SU-ID-CM3-015 | NA | NA | 코드 분석 | - 반복 실행 허가 구현 | - 반복 실행 플래그를 참으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-16 | 정상 기동 시퀀스 | A | SU-ID-CM3-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 정상 기동 시퀀스 구현 | - CFX 기동을 먼저 기다린 뒤 시스템 초기화를 수행하도록 구현됨. 초기화보다 CFX 기동 확인이 앞섬을 확인함. - 초기화가 끝난 뒤에야 CFX 반복 실행 허가를 1 로 세우도록 구현됨. - 마지막에 기본 내부기 정보를 출력하도록 구현됨. - 근거 : main.c tdc_normal_boot_sequence. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-17 | 정상 동작 실행 | A | SU-ID-CM3-017 | NA | NA | 코드 분석 | - 정상 동작 실행 구현 | - 문맥 구조체를 전원 소자 리셋 상태로 초기화하고 주 계수기와 CFX 적재 표시를 0 으로 두도록 구현됨. - 기동 절차를 한 번 수행한 뒤 무한 반복에 들어가도록 구현됨. - 반복마다 실행 허가 플래그가 참일 때만 주기 처리를 수행하도록 구현됨. - 주 계수기를 증가시켜 CFX 에 상태로 공유하도록 구현됨. CFX 가 CM3 의 생존을 확인하는 수단임을 확인함. - 무선 칩셋 배터리 응답 시한 초과 시 전원 끄기 절차로 넘어가도록 구현됨. - 거치대 뚜껑이 닫히고 내부기가 연결되지 않은 경우에만 표시를 끄고 뚜껑 닫힘 대기 반복으로 들어가도록 구현됨. - 전원 끄기 요청이 서면 수면 진입 가능 여부를 확인해 가능하면 표시를 끄고 반복을 벗어나며, 불가능하면 요청을 되돌리도록 구현됨. - 거짓 수면 모드가 켜져 있으면 별도 경로로 진입하도록 구현됨. - 반복 끝에서 워치독 갱신과 인터럽트 대기를 수행하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-18 | 입력 수집 | A | SU-ID-CM3-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 수집 구현 | - 오류 코드, 충전기 상태, 배터리 잔량, 전원 버튼, 배터리 수신 시한 초과 다섯 값을 한 구조체에 모으도록 구현됨. - 터치 처리와 배터리 시한 확인은 내부에 자체 상태 기계와 타이머를 두고 있어 주기당 정확히 한 번만 불러야 함을 확인함. 이 유닛이 그 호출 지점을 한 곳으로 모으는 역할을 한다. - 근거 : main.c tdc_collect_events. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-19 | 입력 처리 | A | SU-ID-CM3-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 처리 구현 | - 수집한 입력을 시스템 상태 판정에 넘겨 결과를 문맥에 담도록 구현됨. - 이어서 맵 번호 갱신, 내부기 실행 제어, 블루투스 통신 실행을 정해진 차례로 수행하도록 구현됨. - 내부기 제어에는 판정 결과의 내부기 허가와 매핑 연결, 통신 쪽 제어 명령을 넘기도록 구현됨. - 자극 알림 실행에 사용자 설정과 저전력 계기, 매핑 계기 세 값을 넘기도록 구현됨. - 판정 결과의 전원 관리 소자 허가를 CFX 로 전달하도록 구현됨. - 매핑 모드 적용과 표시 요청 갱신을 수행한 뒤 무선 전원 제어를 호출하도록 구현됨. - 근거 : main.c tdc_handle_events. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-20 | 반복 실행 종료 | A | SU-ID-CM3-020 | NA | NA | 코드 분석 | - 반복 실행 종료 구현 | - 반복 실행 플래그를 거짓으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-21 | 상태 값 공유 | A | SU-ID-CM3-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 값 공유 구현 | - 전달받은 값을 공유 메모리의 CM3 상태 항목에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-22 | 맵 번호 갱신 | A | SU-ID-CM3-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 번호 갱신 구현 | - 사용자 설정 적재 표시를 읽어 참이고 직전 값과 달라진 순간에만 처리하도록 구현됨. 매 주기 반복 실행을 막는 상승 모서리 검출 구조임을 확인함. - 현재 맵 번호로 사용 가능 맵 색인을 조회하고, 그 자리가 0 이면 다음 번호로 옮겨 가며 사용 가능한 맵을 찾도록 구현됨. - 탐색 횟수가 최대 맵 수를 넘으면 반복을 벗어나도록 구현됨. 모든 자리가 0 일 때 무한 반복에 빠지지 않게 하는 처리임을 확인함. - 최대 횟수 안에 찾으면 맵 번호를 바꾸고, 못 찾으면 사용 불가 맵 데이터 오류를 행 번호와 함께 기록하도록 구현됨. - 배열 접근이 맵 번호에서 1 을 뺀 색인임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-23 | 배터리 수신 시한 초과 처리 | A | SU-ID-CM3-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 수신 시한 초과 처리 구현 | - 아직 전원 끄기를 시작하지 않았으면 전원 끄기 표시를 요청하고 시작 표시를 세운 뒤 거짓을 반환하도록 구현됨. 이 주기에는 아직 끄지 않는다. - 이미 시작한 뒤에는 표시 점멸이 끝났는지를 반환하도록 구현됨. 점멸이 끝나야 실제로 꺼지는 구조임을 확인함. - 근거 : main.c tdc_handle_qcc_batt_timeout. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-24 | 거치대 뚜껑 닫힘 처리 | A | SU-ID-CM3-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 거치대 뚜껑 닫힘 처리 구현 | - 진입 시 FPGA 를 리셋하고 무선 칩셋 관련 호출을 한 뒤 FPGA 수면 신호를 내리도록 구현됨. - 전원 관리 소자를 끄고 표시를 소등하도록 구현됨. - 무한 반복에서 워치독을 갱신하고 블루투스 통신만 계속 수행하도록 구현됨. 뚜껑 열림 패킷을 받기 위해 통신만 살려 두는 구조임을 확인함. - 뚜껑이 열린 것으로 확인되면 무선 칩셋을 정지시키고 잠시 지연한 뒤 워치독 리셋으로 재기동하도록 구현됨. 정상 복귀가 아니라 재기동으로 처리함을 확인함. - 반복마다 인터럽트 대기를 수행하고 1000 회마다 기록을 남기도록 구현됨. - 여기서 호출하는 무선 칩셋 리셋과 무선 정지 명령은 각각 지연만 하거나 본체가 비어 있는 상태임을 확인함. - 근거 : main.c func_cradle_lid_closed_loop. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-25 | 절전 진입 판정 | A | SU-ID-CM3-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 절전 진입 판정 구현 | - 무선 표시원의 현재 요청을 읽어 짝짓기 중인지, 갱신 중인지 판정하도록 구현됨. - 매핑 연결, 짝짓기, 갱신 셋 중 하나라도 진행 중이면 진입을 미루고 그 이유를 기록하도록 구현됨. 통신이 진행 중일 때 잠들지 않게 하는 처리임을 확인함. - 셋 다 아니면 진입 가능으로 반환하도록 구현됨. - 근거 : main.c tdc_can_enter_sleep. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-26 | 감시 타이머 갱신 | A | SU-ID-CM3-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 감시 타이머 갱신 구현 | - 주 반복문의 끝에서 워치독을 갱신하도록 구현됨. - 갱신이 조건 분기 밖에 놓여 어느 경로를 타든 반드시 수행됨을 확인함. - 기동 절차와 저전력 감시 반복에도 각각 갱신 호출이 놓여 있음을 확인함. - 근거 : main.c func_normal 및 func_sleep. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-27 | 시스템 상태 판정 | A | SU-ID-CM3-027 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 상태 판정 구현 | - 오류 코드 4 종(데이터 처리, 가속도 센서, FPGA 통신, 데이터 기록)이 모두 없을 때만 정상 판정 경로로 가도록 구현됨. - 오류가 있으면 오류 표시를 요청하고 종류별로 맵 오류, 가속도 오류, FPGA 오류 표시를 덧붙이도록 구현됨. - 충전 커넥터가 연결이면 무선을 끄고 전원 관리 소자를 끄며 PCM 출력을 영 채움으로 돌리도록 구현됨. 충전 중에는 자극을 내지 않음을 확인함. - 거치대에 꽂힌 상태에서 뚜껑이 닫히는 첫 순간에만 뚜껑 닫힘 상태를 세우도록 구현됨. 상승 모서리 검출로 한 번만 처리하는 구조임을 확인함. - 커넥터가 해제이면 무선을 켜고, 직전 케이스 연결 상태와 같을 때만 정상 절차를 진행하도록 구현됨. - 첫 진입에서는 계수기만 0 으로 두고 다음 주기부터 실제 처리를 하도록 구현됨. - 표시 점멸이 대기 중이 아닐 때만 내부기와 전원 관리 소자를 켜도록 구현됨. 점멸이 끝나기를 기다리는 구조임을 확인함. - 배터리 잔량이 40 미만이면 매우 낮음으로 판정하도록 구현됨. - 매우 낮음이거나 전원 버튼이 눌리면 전원 끄기 표시를 요청하고 내부기를 끄며 끄기 절차를 시작하도록 구현됨. - 끄기 절차 중 점멸이 끝나고 계수기가 0 이 아니면 전원 관리 소자를 끄고 시스템 끄기를 세우도록 구현됨. - 배터리가 매우 낮지 않은 상태에서 내부기가 연결되면 끄기 절차를 취소하도록 구현됨. 배터리 때문에 시작된 끄기는 취소되지 않음을 확인함. - 내부기가 연결되고 잔량이 20 미만이면 규정 주기마다 자극 알림을 한 번 내도록 구현됨. - 내부기 미연결 계수기가 180000 을 넘으면 전원 끄기 절차를 시작하도록 구현됨. 오래 연결되지 않으면 스스로 꺼지는 구조임을 확인함. - 매핑 연결 중이거나 미연결 계수가 300 미만이면 전원 버튼 눌림을 지우도록 구현됨. 연결 직후의 버튼 입력을 무시하는 처리임을 확인함. - 커넥터가 연결도 해제도 아닌 값일 때 아무 것도 하지 않는 빈 분기가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-28 | 충전 상태 처리 | A | SU-ID-CM3-028 | NA | NA | 코드 분석 | - 충전 상태 처리 구현 | - 충전기 상태를 수집 단계에서 읽어 시스템 상태 판정으로 넘기도록 구현됨. - 판정 쪽에서 커넥터 연결이면 무선을 끄고 전원 관리 소자를 끄며 PCM 출력을 영 채움으로 돌리도록 구현됨. - 커넥터 해제이면 무선을 켜고 정상 절차로 돌아가도록 구현됨. - 근거 : main.c tdc_collect_events 및 systemControl.c systemControl. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-29 | 배터리 저전압 판정 | A | SU-ID-CM3-029 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 저전압 판정 구현 | - 잔량이 40 미만이면 매우 낮음으로 판정해 전원 끄기 절차를 시작하도록 구현됨. - 내부기가 연결된 상태에서 잔량이 20 미만이면 규정 주기마다 자극 알림을 한 번 내도록 구현됨. 두 기준값이 서로 다름을 확인함. - 매우 낮음으로 시작된 끄기 절차는 내부기가 연결되어도 취소되지 않도록 구현됨. - 근거 : systemControl.c systemControl. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-30 | 내부기 연결 단절 감시 | A | SU-ID-CM3-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 단절 감시 구현 | - 내부기가 연결되면 단절 계수기를 0 으로 되돌리고, 아니면 계수기를 올리도록 구현됨. - 계수기가 180000 을 넘으면 계수기를 0 으로 되돌리고 전원 끄기 절차를 시작하도록 구현됨. - 계수가 300 미만인 동안에는 전원 버튼 눌림을 지우도록 구현됨. 연결 직후의 버튼 입력을 무시하는 처리임을 확인함. - 근거 : systemControl.c systemControl. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-31 | 매핑 모드 전환 | A | SU-ID-CM3-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 모드 전환 구현 | - 매핑이 연결되면 시스템 모드 표시를 매핑으로 바꾸고 공유 메모리에 연결을 알리도록 구현됨. - 연결이 아니면 정상 모드로 되돌리고 미연결을 알리도록 구현됨. - 모드 표시와 공유 표시가 항상 함께 바뀜을 확인함. - 근거 : main.c tdc_apply_mapping_mode. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-32 | 무선 전원 제어 | A | SU-ID-CM3-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 전원 제어 구현 | - 내부기 제어 상태가 자극 전원 정상 단계 이상이면 연결 이력을 세우도록 구현됨. - 연결 이력이 있는 상태에서 제어 상태가 그 아래로 내려가면 계수기를 올리고, 640 을 넘으면 무선 정지 판정을 세우고 이력을 지우도록 구현됨. 즉시 끄지 않고 지연을 두는 구조임을 확인함. - 제어 상태가 정상 단계 이상으로 돌아오면 계수기를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 매핑 연결 중이면 정지 판정을 취소하고, 매핑 쪽 정지 요청이나 전역 정지 요청이 있으면 정지로 놓도록 구현됨. 취소보다 요청이 뒤에 놓여 요청이 우선함을 확인함. - 판정 결과로 분기하는 마지막 조건문의 양쪽 본체가 모두 비어 있음을 확인함. 판정은 수행하나 실제 전원 제어 동작은 하지 않는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-33 | 무선 정지 명령 | A | SU-ID-CM3-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 정지 명령 구현 | - 함수 본체가 비어 있음을 확인함. 1.5세대 무선 칩셋 정지 명령의 자리만 남아 있고 현재는 아무 동작도 하지 않는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-34 | 무선 칩셋 동작 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 동작 모드 설정 구현 | - 전달받은 모드로 분기해 제어 신호선을 정상이면 High, 정지면 Low 로 놓도록 구현됨. - 정의되지 않은 모드는 정지와 같이 Low 로 처리하는 기본 분기 구현됨. 알 수 없는 값에서 칩셋을 켜지 않는 쪽으로 물러남을 확인함. - 진단 출력이 켜진 구성에서는 모드가 바뀔 때만 기록을 남기도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-35 | 내부기 연결 상태 통지 | A | SU-ID-CM3-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 상태 통지 구현 | - 전달받은 상태로 분기해 통지 신호선을 연결이면 High, 미연결이면 Low 로 놓도록 구현됨. - 정의되지 않은 값은 미연결과 같이 Low 로 처리하는 기본 분기 구현됨. - 진단 출력이 켜진 구성에서는 상태가 바뀔 때만 기록을 남기도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-36 | 터치 주기 처리 | A | SU-ID-CM3-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 주기 처리 구현 | - 초기화 상태가 준비 완료가 아니면 각각의 처리만 하고 거짓을 반환하도록 구현됨. 리셋 완료 상태에서는 초기화 마무리를 시도한다. - 준비 완료 상태에서만 본 처리로 넘어가도록 구현됨. - 직전 폴링 시각과의 차이가 폴링 주기에 못 미치면 거짓을 반환하도록 구현됨. 호출 빈도와 무관하게 주기를 지키는 구조임을 확인함. - 센서 상태를 읽어 입력 구조체에 성공 여부, 현재 시각, 눌림, 보정 오류, 보정 진행을 채우도록 구현됨. - 진단 출력 구성에서는 계측값과 장기 평균을 읽어 차이와 절대 임계를 계산해 보관하도록 구현됨. 임계는 설정값에 장기 평균을 곱해 256 으로 나눈 상대값임을 확인함. - 보정 오류가 있고 보정이 진행 중이 아닐 때 표류 경고를 남기도록 구현됨. - 이어서 판정 단계 실행 유닛에 입력을 넘겨 동작을 받도록 구현됨. 센서 읽기와 판정 논리가 분리되어 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-37 | 터치 상태 조회 | A | SU-ID-CM3-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 상태 조회 구현 | - 센서 상태 레지스터를 읽고 실패하면 거짓을 반환하여 상태를 갱신하지 않도록 구현됨. - 읽기에 성공하면 눌림 여부를 터치 또는 비터치 상태값으로 변환해 전달 인자에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-38 | 터치 판정 초기화 | A | SU-ID-CM3-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 판정 초기화 구현 | - 판정 상태 구조체 11 개 항목을 초기값으로 기록하도록 구현됨. - 직전 상태를 리셋값으로, 읽기 실패 계수와 기동 해제 계수를 0 으로 두도록 구현됨. - 기동 준비 시각, 첫 터치 시각, 고착 판정 기준 시각을 모두 현재 시각으로 맞추도록 구현됨. - 긴 터치 걸림 표시와 재보정 냉각 시각을 해제하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-39 | 기동 무시 구간 설정 | A | SU-ID-CM3-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 무시 구간 설정 구현 | - 기동 무시 표시를 세우고 기동 준비 시각을 현재 시각으로 갱신하도록 구현됨. - 5 초 경고 표시와 기동 해제 계수를 초기화하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-40 | 터치 판정 단계 실행 | A | SU-ID-CM3-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 판정 단계 실행 구현 | - 출력 구조체의 동작, 긴 터치, 상태 변화, 기동 사건 네 항목을 먼저 초기화하도록 구현됨. - 읽기 실패 시 실패 계수를 올리고 허용 횟수 이내면 직전 상태를 유지한 채 보류로 반환하도록 구현됨. 일시적 실패로 상태가 튀지 않게 하는 처리임을 확인함. - 허용 횟수를 넘으면 비터치로 간주해 계속 진행하도록 구현됨. - 기동 무시 구간에서는 비터치가 규정 횟수만큼 연속되어야 무시를 풀도록 구현됨. 기동 시 눌린 채로 시작한 경우를 걸러 내는 처리임을 확인함. - 기동 구간에서 계속 눌려 있고 경고 시간이 지나면 5 초 경고를 한 번만 내도록 구현됨. - 비터치이면서 보정이 진행 중이 아니고 보정 오류가 있으며 냉각 시간이 지났을 때만 재보정 동작을 내도록 구현됨. 세 조건을 모두 요구함을 확인함. - 고착 판정 결과가 있으면 그 동작으로 덮어쓰도록 구현됨. - 터치 시작 시각을 기록하고 긴 터치 시간을 넘으면 걸림 표시를 세워 한 번만 긴 터치를 내도록 구현됨. 손을 뗄 때 걸림이 풀림을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-41 | 터치 센서 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 상태 읽기 구현 | - 반환 구조체의 항목 5 개를 먼저 모두 거짓으로 초기화하도록 구현됨. 읽기에 실패해도 이전 값이 남지 않는 구조임을 확인함. - 상태 레지스터 읽기에 실패하면 거짓을 반환하도록 구현됨. - 두 바이트가 모두 0xEE 이면 실패로 보고 거짓을 반환하도록 구현됨. 센서 미응답 시 나타나는 값을 걸러 내는 처리임을 확인함. - 하위 바이트에서 보정 진행과 보정 오류를, 상위 바이트에서 눌림과 근접을 각각 지정된 비트로 뽑아내도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-42 | 터치 센서 계측값 읽기 | A | SU-ID-CM3-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 터치 센서 계측값 읽기 구현 | - 통신 창을 강제로 연 뒤 레지스터 주소를 쓰고, 창이 닫히기를 기다렸다가 다시 열어 4 바이트를 읽도록 구현됨. - 주소 쓰기와 데이터 읽기 각각에 실패 경로가 있고 실패 시 경고를 남기고 거짓을 반환하도록 구현됨. - 읽은 4 바이트를 하위 우선으로 묶어 계측값과 장기 평균값 두 개의 16 비트 값으로 만들도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-43 | 재보정 트리거 | A | SU-ID-CM3-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 재보정 트리거 구현 | - 시스템 제어 레지스터에 재보정 명령값을 기록하도록 구현됨. - 기록 성공 여부를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-44 | 기준값 재동기 | A | SU-ID-CM3-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 기준값 재동기 구현 | - 시스템 제어 레지스터에 재동기 명령값을 기록하도록 구현됨. - 재보정 유닛과 같은 레지스터에 다른 명령값을 쓰는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-45 | 보정 완료 확인 | A | SU-ID-CM3-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 보정 완료 확인 구현 | - 센서 상태를 읽고 실패하면 거짓을 반환하도록 구현됨. - 성공 시 보정 진행 표시가 꺼져 있는지를 완료 여부로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-46 | 저전력 감시 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 감시 모드 설정 구현 | - 저전력 모드 표시 변수를 참으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-47 | 배터리 잔량 상태 | A | SU-ID-CM3-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 상태 구현 | - 전달받은 값을 배터리 잔량 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-48 | 충전기 연결 상태 | A | SU-ID-CM3-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 충전기 연결 상태 구현 | - 상태가 바뀔 때만 이전 상태와 새 상태를 이름으로 남기도록 구현됨. - 내부 상태 변수를 갱신한 뒤 상태별로 분기하도록 구현됨. - 연결이면 충전 커넥터와 케이스 두 항목을 모두 연결로, 해제면 모두 해제로 공유 메모리에 기록하도록 구현됨. - 그 외 값은 두 항목을 모두 기본값으로 두는 기본 분기 구현됨. - 커넥터와 케이스가 항상 같은 값으로 기록되어 둘을 구분하지 않는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-49 | 거치대 뚜껑 상태 | A | SU-ID-CM3-049 | NA | NA | 코드 분석 | - 거치대 뚜껑 상태 구현 | - 전달값이 2 이면 열림으로, 그 외에는 닫힘으로 해석해 내부 상태에 기록하도록 구현됨. - 같은 값을 공유 메모리의 뚜껑 열림 항목에도 반영하도록 구현됨. - 상태 전이를 진단 출력으로 남기도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-50 | 배터리 잔량 읽기 | A | SU-ID-CM3-050 | NA | NA | 코드 분석 | - 배터리 잔량 읽기 구현 | - 배터리 잔량 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-51 | 전원 관리 소자 제어 | A | SU-ID-CM3-051 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 관리 소자 제어 구현 | - 참이면 1, 거짓이면 2 를 공유 메모리의 소비 전력 제어 명령에 기록하도록 구현됨. - 켜기와 끄기가 서로 다른 값으로 구분되고 0 은 명령 없음을 뜻하는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-52 | 저전력 진입 명령 | A | SU-ID-CM3-052 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 진입 명령 구현 | - 전원 관리 소자를 먼저 끄도록 호출한 뒤 저전력 진입 명령을 1 로 기록하도록 구현됨. - 전원을 내린 뒤 진입을 알리는 순서임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-53 | 표시 요청 등록 | A | SU-ID-CM3-053 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 요청 등록 구현 | - 요청원 번호가 범위를 벗어나면 아무 일도 하지 않고 반환하도록 구현됨. - 무선 표시원이 짝짓기 상태를 요청하면 현재 시각에 1000 을 더해 걸림 시각을 잡도록 구현됨. - 요청 상태의 점멸 횟수가 0 보다 크면 점멸 대기 표시를 세우도록 구현됨. - 마지막으로 요청원별 상태 배열에 요청 상태를 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-54 | 표시 중재 주기 실행 | A | SU-ID-CM3-054 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 중재 주기 실행 구현 | - 서서히 끄기가 활성인 동안 더 높은 우선순위 표시가 생기면 즉시 검정으로 출력하고 끄기를 중단하도록 구현됨. - 그렇지 않으면 남은 시간 비율로 밝기를 계산해 출력하고 경과를 1 올리도록 구현됨. - 경과가 최대에 이르면 검정 출력 후 끄기를 유휴로 되돌리도록 구현됨. - 인터럽트 구동이 중단 표시된 상태이면 아무 것도 하지 않고 반환하도록 구현됨. - 그 외에는 최선 상태를 계산하고 직전과 달라졌을 때만 재시작 신호를 주어 표시 엔진을 돌리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-55 | 표시 패턴 출력 | A | SU-ID-CM3-055 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 패턴 출력 구현 | - 전달 인자를 사용하지 않고 본체가 비어 있음을 확인함. 표시 제어가 중재기 방식으로 옮겨 가면서 남은 자리로 보인다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-56 | 표시 소등 | A | SU-ID-CM3-056 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 소등 구현 | - 중재기가 동작할 수 없는 상태이면 출력색을 검정으로, 점등 계수를 0 으로 놓고 즉시 출력한 뒤 반환하도록 구현됨. - 동작 가능하면 서서히 끄기 상태를 활성으로 두고 경과 시각을 0, 최대 시간을 감광 시간 상수로 설정하도록 구현됨. - 즉시 끄기와 서서히 끄기 두 경로가 중재기 가용 여부로 갈림을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-57 | 표시 강제 소등 | A | SU-ID-CM3-057 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 강제 소등 구현 | - 모든 요청원의 요청 상태를 없음으로 지우고 짝짓기 걸림 시각을 해제하도록 구현됨. - 중재기가 동작할 수 없으면 즉시 검정 출력 후 인터럽트 구동을 중단 표시하고 반환하도록 구현됨. - 동작 가능하면 서서히 끄기를 활성으로 두되 최대 시간을 송신용 감광 시간에 10 을 더한 값으로 잡도록 구현됨. 일반 소등보다 긴 시간을 쓰는 것을 확인함. - 어느 경로로 가든 인터럽트 구동 중단 표시를 세우도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-58 | 내부기 연결 표시 상태 설정 | A | SU-ID-CM3-058 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 연결 표시 상태 설정 구현 | - 전달받은 값을 내부기 연결 표시 상태 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-59 | 동작 표시 상태 | A | SU-ID-CM3-059 | NA | NA | 코드 분석 | - 동작 표시 상태 구현 | - 전달받은 상태를 보관 변수에 기록한 뒤 상태별로 분기하도록 구현됨. - 짝짓기, 무선 칩셋 갱신, 주칩셋 갱신 각각에 대응하는 표시 요청을 무선 표시원으로 등록하도록 구현됨. - 배터리 상태는 표시 요청을 내지 않고 통과하도록 구현됨. - 없음과 정의되지 않은 값은 요청 없음으로 등록하는 기본 분기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-60 | 인터럽트 구동 활성 통지 | A | SU-ID-CM3-060 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 구동 활성 통지 구현 | - 전달받은 값을 인터럽트 구동 활성 표시 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-61 | 표시 요청 갱신 | A | SU-ID-CM3-061 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 요청 갱신 구현 | - 배터리 잔량으로 배터리 표시 상태를 먼저 정하도록 구현됨. 배터리 상태가 리셋인지도 함께 넘겨 미확정 구간을 구분하도록 구현됨. - 내부기 연결 표시는 배터리 표시 상태를 함께 받아 결정하도록 구현됨. 두 표시가 겹칠 때의 우선순위를 여기서 정함을 확인함. - 매핑 표시는 잔량과 매핑 연결, 내부기 연결 세 값을 받아 결정하도록 구현됨. - 시험용 덮어쓰기 구성이 켜져 있으면 잔량과 연결 값을 시험값으로 대체할 수 있도록 구현됨. 평시 구성에서는 실제 값을 그대로 쓴다. - 근거 : main.c tdc_update_led_requests. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-62 | 메모리 오류 표시 | A | SU-ID-CM3-062 | NA | NA | 코드 분석 | - 메모리 오류 표시 구현 | - 표시 소자의 능동 레벨 설정에 따른 전처리 분기 구현됨. - 능동 Low 구성에서 적색을 켜고 녹색과 청색을 끄도록 구현됨. - CFX 시험용 구성에서는 청색 제어를 생략하는 별도 분기가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-63 | 저전력 진입 실행 | A | SU-ID-CM3-063 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 진입 실행 구현 | - 워치독을 갱신하고 FPGA 리셋을 수행하며 그 성공 여부를 기록하도록 구현됨. - CFX 에 저전력 진입 명령을 1 로 알린 뒤 무선 칩셋을 정지 모드로 두고 FPGA 수면 신호를 내리도록 구현됨. - 전원 관리 소자를 끄고 표시를 소등하도록 구현됨. - CFX 가 명령을 0 으로 되돌릴 때까지 반복 확인하며 대기하도록 구현됨. CFX 의 대기 진입을 확인한 뒤 자신이 잠드는 순서임을 확인함. - 이 대기 반복에 시한 제한이 없음을 확인함. CFX 가 응답하지 않으면 빠져나오지 못한다. - 수면 진입 후 I2C 분주를 늘리고 타이머를 저전력용 분주로 다시 설정하도록 구현됨. - 감시 반복에서 인터럽트 대기와 워치독 갱신을 하고 터치 상태를 읽어 기록, 보정 오류 처리, 무시 구간 처리, 기상 판정을 차례로 수행하도록 구현됨. - 이 유닛에서 호출하는 무선 칩셋 리셋과 무선 정지 명령 두 함수는 본체가 비어 있거나 지연만 하는 상태임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-64 | 주변 장치 정지 | A | SU-ID-CM3-064 | NA | NA | 코드 분석 | - 주변 장치 정지 구현 | - 저전력 진입에서 FPGA 를 리셋하고 무선 칩셋을 정지 모드로 두도록 구현됨. - FPGA 수면 신호를 내리고 전원 관리 소자를 끄며 표시를 소등하도록 구현됨. - 정지 순서가 FPGA, 무선, 전원, 표시 차례임을 확인함. - 근거 : main.c func_sleep 선두. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-65 | CFX 저전력 진입 대기 | A | SU-ID-CM3-065 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 저전력 진입 대기 구현 | - 공유 메모리의 저전력 진입 명령을 1 로 세운 뒤, CFX 가 그 값을 0 으로 되돌릴 때까지 반복 확인하도록 구현됨. - CFX 의 대기 진입을 확인한 뒤에야 자신이 수면으로 들어가는 순서임을 확인함. - 이 대기 반복에 시한 제한이 없음을 확인함. CFX 가 응답하지 않으면 빠져나오지 못한다. - 근거 : main.c func_sleep. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-66 | 시스템 클럭 강하 | A | SU-ID-CM3-066 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 클럭 강하 구현 | - 수면 진입 함수를 호출한 뒤 I2C 분주를 늘려 통신 속도를 낮추도록 구현됨. - 타이머를 저전력용 분주와 시한값으로 다시 설정하도록 구현됨. 감시 주기를 늘려 깨어나는 횟수를 줄이는 처리임을 확인함. - 근거 : main.c func_sleep. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-67 | I2C 분주 조정 | A | SU-ID-CM3-067 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 분주 조정 구현 | - 드라이버가 유휴가 될 때까지 기다린 뒤 조정하도록 구현됨. 전송 중 설정 변경을 막는 구조임을 확인함. - 인터페이스를 끈 상태에서 설정 레지스터의 분주 구간만 바꾸고 다시 켜도록 구현됨. - 분주 구간 외 비트는 마스크로 보존하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-68 | 저전력 터치 감시 | A | SU-ID-CM3-068 | NA | NA | 코드 분석 | - 저전력 터치 감시 구현 | - 반복마다 인터럽트 대기와 워치독 갱신을 먼저 수행하도록 구현됨. - 터치 센서 상태를 읽어 눌림 여부를 판정하고 기록을 남기도록 구현됨. - 보정 오류 처리를 수행해 오류가 이어지면 재기동으로 이어지도록 구현됨. - 무시 구간에서는 비터치가 이어지는지 확인해 구간을 풀고, 구간이 풀린 뒤에는 터치가 이어지면 재기동하도록 구현됨. 잠들 때 눌려 있던 손가락으로 곧바로 깨지 않게 하는 처리임을 확인함. - 상태 전이를 기록으로 남기도록 구현됨. - 근거 : main.c func_sleep 감시 반복. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-69 | 재기동 | A | SU-ID-CM3-069 | NA | NA | 코드 분석 | - 재기동 구현 | - 기상 조건이 성립하면 워치독 리셋으로 재기동하도록 구현됨. 수면에서 정상 동작으로 되돌아가는 경로가 아니라 처음부터 다시 시작하는 방식임을 확인함. - 거치대 뚜껑 열림 처리에서도 같은 방식으로 재기동함을 확인함. - 재기동 직전에 잠시 지연을 두어 기록 출력이 끝날 시간을 주도록 구현됨. - 근거 : main.c func_cradle_lid_closed_loop 및 저전력 터치 감시 처리. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-70 | 오류 코드 기록 | A | SU-ID-CM3-070 | NA | NA | 코드 분석 | - 오류 코드 기록 구현 | - 대분류 오류로 분기해 해당 항목에만 세부 오류값을 기록하도록 구현됨. - 데이터 처리, 가속도 센서, 무선 전력 소자, FPGA 통신, FPGA 설정, 내부기, 데이터 기록 7 종을 처리하도록 구현됨. - 정의되지 않은 대분류는 아무 것도 하지 않는 기본 분기 구현됨. - 세 번째 인자로 받은 행 번호를 어디에도 기록하지 않음을 확인함. 이를 쓰던 구문은 전처리로 꺼져 있고 그 안의 지역 변수만 선언되어 남아 있다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-71 | 오류 코드 읽기 | A | SU-ID-CM3-071 | NA | NA | 코드 분석 | - 오류 코드 읽기 구현 | - 오류 코드 구조체를 값으로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-72 | CFX 오류 코드 읽기 | A | SU-ID-CM3-072 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 오류 코드 읽기 구현 | - 공유 메모리의 CFX 오류 코드를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-73 | CFX 적재 완료 확인 | A | SU-ID-CM3-073 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 적재 완료 확인 구현 | - 공유 메모리의 CFX 적재 완료 값이 1 인지 비교해 참 또는 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-74 | 공유 메모리 배치 검증 | A | SU-ID-CM3-074 | NA | NA | 코드 분석 | - 공유 메모리 배치 검증 구현 | - 공유 메모리 구조체의 실제 주소가 약속된 시작 주소와 같은지 비교하도록 구현됨. - 다르면 참(오류)을 반환하도록 구현됨. 링커 배치가 어긋나면 CFX 와 서로 다른 곳을 보게 되므로 이를 기동 시 잡는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-75 | PCM 출력 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-075 | NA | NA | 코드 분석 | - PCM 출력 모드 설정 구현 | - 전달받은 값을 공유 메모리의 PCM 모드 항목에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-76 | 다음 PCM 출력 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-076 | NA | NA | 코드 분석 | - 다음 PCM 출력 모드 설정 구현 | - 전달받은 값을 공유 메모리의 다음 PCM 모드 항목에 기록하도록 구현됨. - 현재 모드와 다음 모드가 서로 다른 항목으로 분리되어 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-77 | 특정 명령 버퍼 기록 | A | SU-ID-CM3-077 | NA | NA | 코드 분석 | - 특정 명령 버퍼 기록 구현 | - 전달받은 색인 자리에 자료를 기록하도록 구현됨. - 색인 범위를 확인하지 않음을 확인함. 호출 측이 범위를 지켜야 하는 구조다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-78 | 연결 검사 결과 읽기 | A | SU-ID-CM3-078 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 검사 결과 읽기 구현 | - 공유 메모리의 연결 검사 PCM 상태를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-79 | 오디오 입력 최대값 읽기 | A | SU-ID-CM3-079 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 입력 최대값 읽기 구현 | - 공유 메모리의 오디오 입력 최대값을 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-80 | 현재 자극 출력 값 읽기 | A | SU-ID-CM3-080 | NA | NA | 코드 분석 | - 현재 자극 출력 값 읽기 구현 | - 공유 메모리의 현재 자극 출력 배열 첫 주소를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-81 | 자극 파라미터 계산 완료 통지 | A | SU-ID-CM3-081 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 계산 완료 통지 구현 | - 공유 메모리의 계산 완료 플래그를 1 로 기록하도록 구현됨. - 이어서 진단용 메모리 영역의 플래그 0 번에도 1 을 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-82 | 맵 변경 명령 전달 | A | SU-ID-CM3-082 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 변경 명령 전달 구현 | - CFX 의 재적재 완료 플래그를 0 으로 먼저 내린 뒤 맵 변경 명령 플래그를 1 로 올리도록 구현됨. - 완료 표시를 지우고 명령을 세우는 순서임을 확인함. 반대 순서였다면 직전 완료 표시를 새 명령의 완료로 잘못 읽을 수 있다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-83 | 매핑 연결 상태 공유 | A | SU-ID-CM3-083 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 연결 상태 공유 구현 | - 참이면 1, 거짓이면 0 을 공유 메모리의 매핑 연결 항목에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-84 | 맵 데이터 적재 확인 | A | SU-ID-CM3-084 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 데이터 적재 확인 구현 | - 공유 메모리의 재적재 완료 플래그가 1 인지 비교해 참 또는 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-85 | 자극 파라미터 저장 위치 조회 | A | SU-ID-CM3-085 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 저장 위치 조회 구현 | - 공유 메모리의 자극 파라미터 구조체 주소를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-86 | 내부기 제조 번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-086 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제조 번호 읽기 구현 | - 연식, 월 및 모델, 일련번호를 차례로 이어 붙여 하나의 정수로 만들도록 구현됨. - 연식을 8 비트, 월 및 모델을 16 비트 좌측 이동으로 배치하는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-87 | 연결 내부기 번호 | A | SU-ID-CM3-087 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 내부기 번호 구현 | - 번호가 0 보다 클 때만 저장소에서 내부기 정보, 사용자 설정, 맵 스탬프, 맵 데이터 1 부터 4 를 차례로 읽도록 구현됨. - 읽은 맵 정보와 사용자 설정을 CM3 작업 영역으로 복사하도록 구현됨. - 게인 설정을 불러와 공유 메모리의 게인 색인 A 와 B 에 반영하도록 구현됨. - 분기와 무관하게 마지막에 연결 내부기 번호를 공유 메모리에 기록하도록 구현됨. 번호가 0 이면 적재 없이 번호만 지우는 경로임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-88 | 리모콘 접속 키 읽기 | A | SU-ID-CM3-088 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 접속 키 읽기 구현 | - 전달받은 내부기 번호에서 1 을 뺀 색인의 접속 키 배열 주소를 반환하도록 구현됨. - 번호가 1 부터 시작하고 배열은 0 부터 시작함을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-89 | 사용자 이름 읽기 | A | SU-ID-CM3-089 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용자 이름 읽기 구현 | - 내부기 번호에서 1 을 뺀 색인의 사용자 이름 배열 첫 주소를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-90 | 수술 위치 읽기 | A | SU-ID-CM3-090 | NA | NA | 코드 분석 | - 수술 위치 읽기 구현 | - 내부기 번호에서 1 을 뺀 색인의 착용 방향 값을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-91 | 사용 가능 맵 정보 읽기 | A | SU-ID-CM3-091 | NA | NA | 코드 분석 | - 사용 가능 맵 정보 읽기 구현 | - 연결된 내부기의 사용 가능 맵 개수를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-92 | 맵 스탬프 읽기 | A | SU-ID-CM3-092 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 스탬프 읽기 구현 | - 연결된 내부기의 맵 스탬프 주소를 정수 포인터로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-93 | 맵 생성일자 읽기 | A | SU-ID-CM3-093 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 생성일자 읽기 구현 | - 맵 번호 1 부터 4 에 대해 각각 대응하는 생성일자 배열 원소의 주소를 반환하도록 구현됨. - 범위를 벗어난 번호는 첫 번째 맵의 주소를 반환하는 기본 분기 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-94 | 맵 번호 설정 | A | SU-ID-CM3-094 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 번호 설정 구현 | - 맵 번호가 5 이하일 때만 처리하도록 구현됨. 상한만 확인하고 하한은 이 조건에서 확인하지 않음을 확인함. - 번호를 사용자 설정에 기록한 뒤, 0 보다 큰 경우에만 매핑 데이터를 CM3 로 복사하도록 구현됨. - 정상 동작 모드일 때만 사용자 설정을 저장소에 기록하도록 구현됨. - 대역 수에 해당하는 통과 대역 정보를 읽어 없으면 초기화한 뒤 다시 읽도록 구현됨. - 마지막에 CFX 로 맵 변경 명령을 보내고 새 맵 적재 표시를 세우도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-95 | 자극 볼륨 설정 | A | SU-ID-CM3-095 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 볼륨 설정 구현 | - 전달받은 볼륨을 사용자 설정에 기록하도록 구현됨. - 정상 동작 모드일 때만 사용자 설정을 저장소에 기록하도록 구현됨. 매핑이나 시험 모드에서는 저장하지 않는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-96 | 오디오 볼륨 설정 | A | SU-ID-CM3-096 | NA | NA | 코드 분석 | - 오디오 볼륨 설정 구현 | - 전달받은 볼륨을 사용자 설정에 기록하도록 구현됨. - 정상 동작 모드일 때만 저장소에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-97 | 표시 알림 설정 | A | SU-ID-CM3-097 | NA | NA | 코드 분석 | - 표시 알림 설정 구현 | - 전달받은 켜기 또는 끄기 값을 사용자 설정의 표시 알림 항목에 기록하도록 구현됨. - 정상 동작 모드일 때만 저장소에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-98 | 자극 알림 설정 | A | SU-ID-CM3-098 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 설정 구현 | - 전달받은 켜기 또는 끄기 값을 사용자 설정의 자극 알림 항목에 기록하도록 구현됨. - 정상 동작 모드일 때만 저장소에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-99 | I2C 쓰기 시작 | A | SU-ID-CM3-099 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 쓰기 시작 구현 | - 슬레이브 주소, 송신 원본 주소, 남은 길이를 드라이버 구조체에 먼저 기록하도록 구현됨. - 하드웨어 상태를 읽어 사용 중이 아니고 송신 요청이 서 있으며 버스가 비어 있는 세 조건을 모두 만족할 때만 전송을 시작하도록 구현됨. - 세 조건을 만족하면 드라이버 상태를 쓰기 시작으로 두고 하드웨어 상태를 지운 뒤 쓰기를 개시하도록 구현됨. - 하나라도 어긋나면 드라이버 상태를 오류로, 오류 코드를 슬레이브 무응답으로 기록하도록 구현됨. - 시험 모드 구성에서는 상태 레지스터를 32 칸 원형 버퍼에 남기도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-100 | I2C 읽기 시작 | A | SU-ID-CM3-100 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 읽기 시작 구현 | - 슬레이브 주소, 수신 목적지 주소, 남은 길이를 드라이버 구조체에 기록하도록 구현됨. - 쓰기 시작 유닛과 같은 세 조건(사용 중 아님, 송신 요청, 버스 비어 있음)을 확인하도록 구현됨. - 조건을 만족하면 드라이버 상태를 읽기 시작으로 두고 읽기를 개시하도록 구현됨. - 어긋나면 오류 상태와 슬레이브 무응답 코드를 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-101 | I2C 드라이버 상태 확인 | A | SU-ID-CM3-101 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 드라이버 상태 확인 구현 | - 드라이버 구조체의 상태 값을 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-102 | I2C 인터럽트 처리 | A | SU-ID-CM3-102 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 인터럽트 처리 구현 | - 인터럽트 구동 여부에 따라 함수 이름이 갈리는 전처리 분기 안에 정의되어 있음을 확인함. 인터럽트로 쓰지 않는 구성에서는 주기 호출 함수가 된다. - 진입 시 펜딩을 지우고 하드웨어 상태를 한 번 읽어 이후 판정에 쓰도록 구현됨. - 드라이버 상태에 따라 유휴, 쓰기 시작, 읽기 시작, 오류로 분기하도록 구현됨. - 쓰기 시작 상태에서 버스 오류 없음, 사용 중, 정지 미검출, 클럭 늘림, 쓰기 방향, 응답 수신, 송신 요청 일곱 조건을 모두 만족할 때만 다음 바이트를 내보내도록 구현됨. - 남은 길이가 0 이 되면 마지막 자료임을 제어 레지스터에 알리도록 구현됨. - 정지가 검출되면 버스 오류가 있거나 남은 길이가 0 이 아닐 때 오류로, 아니면 쓰기 완료로 상태를 옮기도록 구현됨. 예정보다 일찍 끝난 전송을 오류로 잡는 처리임을 확인함. - 읽기 시작 상태에서는 주소 단계와 자료 단계를 조건으로 구분하고, 마지막 한 바이트를 남긴 시점에만 응답 거절과 정지를 함께 내도록 구현됨. - 자료를 목적지에 담고 포인터를 옮기며 남은 길이를 줄이도록 구현됨. - 오류 상태에서는 I2C 를 다시 초기화하도록 구현됨. - 어느 조건에도 맞지 않는 경우 지역 정적 변수만 증가시키고 넘어가도록 구현됨. 그 값이 어디에도 쓰이지 않음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-103 | I2C 인터페이스 활성화 | A | SU-ID-CM3-103 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 인터페이스 활성화 구현 | - 참이면 제어 레지스터에 활성화 비트를, 거짓이면 비활성화 비트를 논리합으로 더하도록 구현됨. - 두 경로 모두 기존 값에 논리합만 하고 지우지 않는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-104 | SPI 송신 버퍼 기록 | A | SU-ID-CM3-104 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 버퍼 기록 구현 | - 송신 버퍼가 빌 때까지 기다리며, 대기 중에는 이벤트 대기 명령을 수행하도록 구현됨. - 비면 전달받은 자료를 앞에서부터 복사하고 나머지 자리를 0 으로 채우도록 구현됨. - 패킷 마지막 자리에 자료 길이를 넣도록 구현됨. 수신 측이 유효 길이를 알 수 있게 하는 약속임을 확인함. - 첫 두 바이트가 특정 값인 패킷은 기록 출력을 생략하도록 구현됨. 주기적으로 반복되는 패킷이 기록을 덮는 것을 막는 처리임을 확인함. - 기록 후 DMA 두 채널과 전송을 껐다가 상태를 다시 설정하고 DMA 를 재활성화한 뒤 전송을 켜도록 구현됨. - 마지막에 읽기 요청 신호를 올려 상대에게 알리도록 구현됨. - 버퍼가 끝내 비지 않으면 빠져나올 경로가 없음을 확인함. 시한 제한이 없는 구조다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-105 | SPI 송신 준비 알림 | A | SU-ID-CM3-105 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 준비 알림 구현 | - 송신 버퍼 비어 있음 표시를 거짓으로 내리도록 구현됨. - 상대에게 읽기를 요청하는 신호선을 High 로 올리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-106 | SPI 송신 버퍼 정리 | A | SU-ID-CM3-106 | NA | NA | 코드 분석 | - SPI 송신 버퍼 정리 구현 | - 송신 버퍼를 패킷 크기만큼 0 으로 채우도록 구현됨. | 통과
| 신호 처리 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-107 | 자극 파라미터 산출 및 공유 | A | SU-ID-CM3-107 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 산출 및 공유 구현 | - 계산 전에 PCM 출력을 대기 모드로 돌려 자극을 멈추도록 구현됨. - 펄스 위상 폭으로 채널당 프레임 수를 구하고, 그 값과 대역 수로 전달 가능 채널 수를 구하도록 구현됨. - 자극 기법이 NofM 이면 대역 수가 16 미만인 경우 사용 불가를 알리고, 16 이상이면 프레임 수를 3, 전달 가능 채널 수를 8 로 덮어쓰도록 구현됨. 계산값을 고정값으로 대체하는 구조임을 확인함. - 자극 범위 설정으로 T 레벨과 C 레벨을 255 단계로 환산하도록 구현됨. - 산출한 프레임 수와 전달 가능 수를 공유 구조체에 기록하도록 구현됨. - 전극 수만큼 반복하며 환산한 C 레벨과 T 레벨을 공유 구조체에 복사하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-108 | 채널당 프레임 수 산출 | D | SU-ID-CM3-108 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 아래 7 가지 펄스 폭을 차례로 넣어 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 108 다음에 결과 7 개가 이어진다. | - 채널당 프레임 수 산출 구현 [산출 근거] duration = 2 x pulsewidth + 4 + 10 이 41 의 몇 배인지로 정해진다. 상수는 FPGA_oneChannelDataTokenTime 41, FPGA_interphaseGapTokenTime 4, FPGA_electrodAndStimulLevelTokenTime 10 이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : pulsewidth=10 예상 출력 : 1 2) 입력 : pulsewidth=20 예상 출력 : 2 3) 입력 : pulsewidth=25 예상 출력 : 2 4) 입력 : pulsewidth=30 예상 출력 : 2 5) 입력 : pulsewidth=40 예상 출력 : 3 6) 입력 : pulsewidth=50 예상 출력 : 3 7) 입력 : pulsewidth=60 예상 출력 : 4 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-109 | 전달 가능 채널 수 산출 | D | SU-ID-CM3-109 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. - 뒤 6 개는 둘째 인자만 8 로 바꾼 대조 시험이다. | - 하네스가 앞 6 가지 조합을 넣고, 이어서 둘째 인자만 8 로 바꿔 6 회를 더 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 109 다음에 결과 12 개가 이어진다. - 앞 6 개와 뒤 6 개가 완전히 같은지 확인한다. 다르면 둘째 인자를 쓰는 경로가 살아 있는 것이다. | - 전달 가능 채널 수 산출 구현 [산출 근거] 활성 경로는 df_MaxNumTransferableChannel(24) / numFramePerChannel 한 줄뿐이고 둘째 인자를 쓰지 않는다. 둘째 인자를 바꿔도 결과가 같아야 한다는 것까지 시험한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : numFramePerChannel=1, usableElectrodNum=16 예상 출력 : 24 2) 입력 : numFramePerChannel=2, usableElectrodNum=16 예상 출력 : 12 3) 입력 : numFramePerChannel=3, usableElectrodNum=16 예상 출력 : 8 4) 입력 : numFramePerChannel=4, usableElectrodNum=22 예상 출력 : 6 5) 입력 : numFramePerChannel=5, usableElectrodNum=22 예상 출력 : 4 6) 입력 : numFramePerChannel=8, usableElectrodNum=22 예상 출력 : 3 7) 입력 : numFramePerChannel=1, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 24 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 8) 입력 : numFramePerChannel=2, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 12 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 9) 입력 : numFramePerChannel=3, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 8 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 10) 입력 : numFramePerChannel=4, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 6 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 11) 입력 : numFramePerChannel=5, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 4 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) 12) 입력 : numFramePerChannel=8, usableElectrodNum=8 (대조) 예상 출력 : 3 (앞의 같은 프레임 수 결과와 같아야 한다) | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-110 | 자극 범위 설정 | D | SU-ID-CM3-110 | - 대상 유닛이 호출되는 지점에 디버깅용 중단점을 적용한다. - 입력 버퍼와 출력 버퍼를 함께 조회할 수 있도록 창을 준비한다. - 출력단 보정 설정(DAC offset)과 맵의 T/C 레벨을 지정한 값으로 둔다. 시험 맵 (앞 4 전극만 다르게 두고 나머지는 같은 값) T 레벨 : 10, 20, 30, 40, 나머지 10 C 레벨 : 100, 150, 200, 250, 나머지 100 xMin : 100, 200, 300, 400, 나머지 100 xMax : 10000, 20000, 30000, 40000, 나머지 10000 | - 시험 맵을 고정한 상태에서만 이 기댓값이 성립한다. - 앞단 유닛의 결과를 입력으로 쓰므로 그 유닛을 먼저 시험한다. | - 펄스 폭과 T/C 레벨을 시험 값으로 두고 호출한다. - 환산된 T_level_255 와 C_level_255 배열을 조회해 기록한다. | - 자극 범위 설정 구현 [산출 근거] 맵 데이터와 공유 메모리를 시험용 상수로 고정하면 출력이 결정된다. 아래 시험 맵을 쓴다. 펄스 폭과 T/C 레벨(uA)로 255 단계 환산값을 만든다. 출력단 보정 설정과 맵 데이터를 고정하면 결정적이다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 펄스 폭 25, T 레벨 10 20 30 40, C 레벨 100 150 200 250 (uA) 예상 출력 : 255 단계로 환산된 값. 출력단 보정 기울기 설정에 따라 시프트 폭이 갈린다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-111 | 출력단 보정 값 읽기 | D | SU-ID-CM3-111 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 원 함수를 한 번 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 111 다음에 결과 1 개가 이어진다. - 그 값이 소스의 DAC_offset_uA 정의값과 같은지 확인한다. | - 출력단 보정 값 읽기 구현 [산출 근거] 상수 DAC_offset_uA 를 그대로 반환한다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : 인자 없음 예상 출력 : 소스의 DAC_offset_uA 정의값과 같아야 한다 | (실기 시험 후 기록)
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-112 | 비트 구간 소거 | D | SU-ID-CM3-112 | - 빌드 설정에 TDC_UNIT_TEST 를 정의한다. - src/2__cm3/Cortex-M3-src/test/tdc_unit_test_cm3.c 를 빌드에 넣는다. - 기존 소스는 수정하지 않는다. 매크로가 없으면 이 파일은 빈 번역 단위가 된다. - 디버거에서 tdc_ut_cm3_run_all() 을 호출한다. - tdc_ut_cm3_done 에 1 이 대입되는 지점에 중단점을 걸고 tdc_ut_cm3_result 를 조회한다. | - 결과 배열에서 값 -999 는 구분자다. 그 다음 값이 유닛 번호다. - 시험은 전역 상태를 바꾼다. 시험 후에는 장치를 재기동한다. - 시험 코드는 평시 빌드에서 제외되므로 정상 동작에 영향을 주지 않는다. | - 하네스가 아래 5 가지 입력을 차례로 넣어 원 함수를 호출한다. - 구분자 -999 와 유닛 번호 112 다음에 결과 5 개가 이어진다. - 결과를 16 진수로 보아 아래 예상 출력과 대조한다. | - 비트 구간 소거 구현 [산출 근거] 순수 비트 연산이라 입력에 대한 출력이 결정된다. [판정] 아래 입력에 대해 예상 출력과 일치해야 한다. (고정소수점 연산 고려) 1) 입력 : Data=0xFFFF, bitPosition=0, bitLength=4 예상 출력 : 0xFFF0 2) 입력 : Data=0xFFFF, bitPosition=4, bitLength=4 예상 출력 : 0xFF0F 3) 입력 : Data=0x00FF, bitPosition=2, bitLength=3 예상 출력 : 0x00E3 4) 입력 : Data=0x1234, bitPosition=8, bitLength=8 예상 출력 : 0x0034 5) 입력 : Data=0xAAAA, bitPosition=1, bitLength=1 예상 출력 : 0xAAA8 | (실기 시험 후 기록)
| 내부기 실행 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-113 | 내부기 실행 제어 | A | SU-ID-CM3-113 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 실행 제어 구현 | - 사용 허가가 없으면 제어 상태를 전원 소자 리셋으로 되돌리도록 구현됨. 허가가 내려가면 처음 단계로 돌아가는 구조임을 확인함. - 외부에서 제어 명령이 들어오면 그 상태로 먼저 바꾸도록 구현됨. - 제어 상태에 따라 송신 전력 소자 초기화, FPGA 초기화, 내부기 초기화, 경로 열기, 자극 전원 활성화를 차례로 밟는 단계 구조로 구현됨. 각 단계가 성공해야 다음 상태로 올라감을 확인함. - 자극 전원까지 정상이고 매핑이 연결되지 않은 경우에만 독립 자극 절차를 수행하도록 구현됨. - 무선 갱신이 연결 중이면 연결 검사를 건너뛰고 전송 버퍼만 비우도록 구현됨. 갱신 중 검사 통신이 끼어들지 않게 하는 처리임을 확인함. 버퍼 비우기에 실패하면 제어 상태를 전원 소자 정상 단계로 되돌린다. - 매핑 연결 여부에 따라 연결 판정 근거가 달라지도록 구현됨. 매핑 중에는 제어 상태가 자극 전원 정상 이상인지로, 아니면 자극 파라미터 설정 완료 여부로 판정한다. - 판정 결과를 내부 상태에 기록하고 무선 칩셋에도 연결 또는 미연결로 통지하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-114 | 내부기 제어 상태 변경 | A | SU-ID-CM3-114 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 제어 상태 변경 구현 | - 전달받은 제어 상태를 내부기 상태 구조체에 기록하고 변경 표시를 세우도록 구현됨. - 상태를 바꿀 때마다 PCM 출력 모드를 대기로 되돌리도록 구현됨. 상태 전이 중 자극이 나가지 않게 하는 구조임을 확인함. - 상태값이 8 인 경우에만 지역 변수에 1 을 대입하는 구문이 있으나 그 값이 쓰이지 않음을 확인함. 중단점용 잔재로 보인다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-115 | 내부기 상태 조회 | A | SU-ID-CM3-115 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 상태 조회 구현 | - 내부기 상태 구조체를 값으로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-116 | 송신 전력 소자 초기화 | A | SU-ID-CM3-116 | NA | NA | 코드 분석 | - 송신 전력 소자 초기화 구현 | - 제어 상태 변경 표시가 서 있으면 흐름 계수기를 0 으로 되돌리고 표시를 지우도록 구현됨. 상태가 바뀌면 절차를 처음부터 다시 밟는 구조임을 확인함. - 계수기 값에 따라 단계가 갈리는 순차 절차로 구현됨. 계수기 0 에서 전원을 끄고 3 에서 다시 켜 리셋 간격을 두도록 구현됨. - 계수기 10 에서 보조 전력 소자를 리셋하고, 실패하면 연속 실패 계수 방식으로 복구 불가 오류를 올리도록 구현됨. - 계수기 12 에서 송신 전력을 리셋값으로 낮추고, 13 에서 현재 값을 읽어 규정 폭만큼 올린 뒤 다시 12 로 돌아가도록 구현됨. 목표에 이를 때까지 12 와 13 을 오가며 단계적으로 올리는 구조임을 확인함. - 규정 폭으로 더한 값이 상한을 넘으면 1 씩 올려 보고, 그것도 넘으면 안정화 대기 단계로 넘어가도록 구현됨. - 안정화 대기가 끝나면 내부기 제어 상태를 전원 소자 정상으로 올리고 무선 전력 오류 표시를 지우도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-117 | FPGA 초기화 | A | SU-ID-CM3-117 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 초기화 구현 | - 제어 상태 변경 표시가 서면 흐름 계수기를 0 으로 되돌리고 연결 내부기 번호를 0 으로 지우도록 구현됨. 상태가 바뀌면 절차를 처음부터 다시 밟는 구조임을 확인함. - 계수기 값에 따라 0, 200, 202, 205 네 단계로 갈리는 순차 절차로 구현됨. 단계 사이의 간격이 대기 시간 역할을 함을 확인함. - 계수기 0 에서 자극 데이터 전송 오류를 먼저 확인하고, 오류가 있으면 제어 상태를 전원 소자 정상으로 되돌려 앞 단계로 물러나도록 구현됨. - 오류가 없으면 무선 송신을 끄고 송신 전력을 최대값으로 올리도록 구현됨. - 계수기 200 에서 송신이 꺼져 있는지 먼저 확인하고, 꺼져 있을 때만 켜기를 시도하도록 구현됨. - 켜기 기록 후 실제로 켜졌는지 되읽어 확인하고, 켜지지 않았으면 연속 실패 계수 방식으로 설정 오류를 올린 뒤 제어 상태를 되돌리도록 구현됨. 기록과 확인을 분리한 구조임을 확인함. - 계수기 202 에서 펄스 폭을 최소값으로 지정하고 나머지 채널 자리를 대기 몰드로 채운 뒤, 다음 모드를 대기로 두고 현재 모드를 특정 명령으로 바꾸도록 구현됨. - 계수기 205 에서 펄스 폭을 되읽어 최소값과 같은지 확인하고, 같으면 기록값을 갱신한 뒤 송신 전력을 최대값으로 다시 쓰고 되읽어 확인하도록 구현됨. - 펄스 폭이 다르면 설정 오류를 올리고 제어 상태를 전원 소자 정상으로, 송신 전력이 다르면 전원 소자 오류를 올리고 제어 상태를 전원 소자 리셋으로 되돌리도록 구현됨. 되돌아가는 단계가 서로 다름을 확인함. - 통신 자체가 실패한 경우는 오류를 올리지 않고 기록만 남긴 뒤 다음 주기를 기다리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-118 | 자극 전원 활성화 | A | SU-ID-CM3-118 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 전원 활성화 구현 | - 제어 상태 변경 표시가 서면 계수기를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 계수기 0, 4, 5, 24 네 단계로 갈리는 순차 절차로 구현됨. - 계수기 0 에서 자극 데이터 전송 오류를 확인해 오류가 있으면 앞 단계로 물러나도록 구현됨. - 펄스 폭을 최소로 지정하고 연결 검사 회로를 8 비트 모드로 설정한 뒤 나머지 자리를 대기 몰드로 채우도록 구현됨. - 되읽기로 펄스 폭과 검사 설정이 의도한 값인지 확인하고, 다르면 오류 코드를 행 번호와 함께 올리도록 구현됨. - 전송 버퍼를 비우고 비었는지 확인하는 절차가 포함되어 있음을 확인함. - 절차 중 I2C 사용 표시를 잡았다가 마지막에 놓아 주도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-119 | 연결 내부기 식별 읽기 | A | SU-ID-CM3-119 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 내부기 식별 읽기 구현 | - 내부기 식별 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-120 | 실시간 자극 중 연결 검사 | A | SU-ID-CM3-120 | NA | NA | 코드 분석 | - 실시간 자극 중 연결 검사 구현 | - 연결 검사 PCM 상태를 읽어 검사가 발사된 시점에만 응답을 확인하도록 구현됨. - 응답 값이 정상 범위와 맞으면 연결됨으로, 아니면 미연결로 갱신하도록 구현됨. - 내부기 전원 상태를 안정 높음, 불안정 높음, 안정 낮음 등으로 나누어 분기하도록 구현됨. - 전원 상태에 따라 송신 전력을 올리거나 내리도록 구현됨. 최소값보다 클 때만 내리는 하한 조건이 있음을 확인함. - 직전 전력 값과 달라졌을 때만 실제 기록을 수행하도록 구현됨. 같은 값을 반복해서 쓰지 않는 처리임을 확인함. - 검사 처리 후 발사 표시를 지워 다음 주기를 준비하도록 구현됨. - 오류 진단용으로 FPGA 시스템 레지스터, 오류 플래그, 검사 오류 플래그, 펄스 폭, 버퍼 개수를 읽는 경로가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-121 | 매핑 중 연결 검사 | A | SU-ID-CM3-121 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 중 연결 검사 구현 | - 전달받은 검사 계수가 0 일 때만 절차를 시작하도록 구현됨. - 내부 흐름 계수가 7 미만인 동안 단계를 밟는 구조로 구현됨. - 펄스 폭을 최소로 지정하고 검사 회로를 8 비트 모드로 설정한 뒤 나머지 자리를 대기 몰드로 채우도록 구현됨. - 내부기 전원 상태를 읽어 안정 높음, 불안정 높음, 안정 낮음, 불안정 낮음, 응답 없음, 응답 과다로 나누어 분기하도록 구현됨. 실시간 자극 경로보다 분기가 세분되어 있음을 확인함. - 전원 상태에 따라 송신 전력을 조정하되 최소값과 최대값 양쪽 한계를 확인하도록 구현됨. - 응답 없음이나 응답 과다에서는 오류 코드를 올리고 제어 상태를 되돌리며 전송 버퍼를 비우도록 구현됨. - 절차 시작에서 PCM 출력을 대기로 돌리고 I2C 사용 표시를 잡았다가 끝에서 놓아 주도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-122 | I2C 사용 상태 관리 | A | SU-ID-CM3-122 | NA | NA | 코드 분석 | - I2C 사용 상태 관리 구현 | - 10 밀리초 유휴 표시를 거짓으로 내리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-123 | FPGA 설정 기록 | A | SU-ID-CM3-123 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 설정 기록 구현 | - I2C 경로 선택에 따른 전처리 분기 구현됨. CM3 직접 제어와 CFX 경유 두 갈래가 정의되어 있음을 확인함. - 기록에 성공하면 쓰기 가능 비트만 남긴 값을 마지막 기록값으로 보관하고 참을 반환하도록 구현됨. - 실패하면 FPGA 통신 오류를 발생 행 번호와 함께 기록하고, 내부기 제어 상태를 전원 소자 정상 단계로 되돌린 뒤 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-124 | FPGA 리셋 | A | SU-ID-CM3-124 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 리셋 구현 | - 리셋 비트만 세운 값을 시스템 레지스터 1 에 기록하도록 구현됨. - 기록에 성공하면 FPGA 관련 보관 변수를 초기화하고 오류 계수를 0 으로 되돌린 뒤 참을 반환하도록 구현됨. - 실패하면 연속 실패 계수를 눌러 두는 방식으로 오류를 올리고 내부기 제어 상태를 전원 소자 정상 단계로 되돌린 뒤 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-125 | 무선 송신 활성화 | A | SU-ID-CM3-125 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 송신 활성화 구현 | - 마지막으로 기록한 시스템 레지스터 1 값에서 송신 허가 비트만 지운 뒤 그 비트를 1 로 세워 기록값을 만들도록 구현됨. 다른 비트를 보존하는 읽기 수정 쓰기 구조임을 확인함. - 실제 하드웨어를 다시 읽지 않고 보관해 둔 마지막 기록값을 근거로 삼는 구조임을 확인함. - 기록에 성공하면 보관값을 갱신하고 오류 계수를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 실패하면 연속 실패 계수 방식으로 오류를 올리고 내부기 제어 상태를 되돌린 뒤 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-126 | 송신 전력 단계 설정 | A | SU-ID-CM3-126 | NA | NA | 코드 분석 | - 송신 전력 단계 설정 구현 | - I2C 제어 허가 비트를 세우고 전달받은 단계 값을 전압 제어 자리로 옮겨 더한 값을 만들도록 구현됨. - 링크 전력 소자의 전압 제어 레지스터에 그 값을 기록하도록 구현됨. - 실패하면 무선 전력 소자 오류를 행 번호와 함께 기록하고 내부기 제어 상태를 전원 소자 리셋 단계로 되돌리도록 구현됨. FPGA 계열과 달리 리셋 단계로 내려가는 것을 확인함. - 선언만 되고 쓰이지 않는 지역 변수가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-127 | 전송 버퍼 비우기 | A | SU-ID-CM3-127 | NA | NA | 코드 분석 | - 전송 버퍼 비우기 구현 | - 비우기 비트를 세운 값에 마지막으로 기록한 시스템 레지스터 2 값을 더해 기록하도록 구현됨. - 성공 시 오류 계수를 0 으로 되돌리고 참을 반환하도록 구현됨. - 실패 시 연속 실패 계수 방식으로 오류를 올리고 내부기 제어 상태를 되돌린 뒤 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-128 | FPGA 판번호 읽기 | A | SU-ID-CM3-128 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 판번호 읽기 구현 | - 판번호 주소에서 1 워드를 읽어 전달 인자에 담도록 구현됨. - 성공 시 오류 계수를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 실패 시 연속 실패 계수 방식으로 읽기 오류를 올리고 내부기 제어 상태를 되돌리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-129 | FPGA 오류 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-129 | NA | NA | 코드 분석 | - FPGA 오류 상태 읽기 구현 | - I2C 경로 선택에 따른 전처리 분기 구현됨. - 읽기에 성공하면 참을 반환하고 값은 전달 인자에 담기도록 구현됨. - 실패하면 읽기 오류를 행 번호와 함께 기록하고 내부기 제어 상태를 되돌린 뒤 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-130 | 자극 데이터 전송 오류 확인 | A | SU-ID-CM3-130 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 데이터 전송 오류 확인 구현 | - 읽어 온 값의 하위 5 비트 중 하나라도 서 있으면 오류로 판정해 전달 인자를 참으로 놓도록 구현됨. - 오류일 때 시스템 오류 상태를 갱신하고 값을 16 진수로 남기도록 구현됨. - 오류가 없으면 전달 인자를 거짓으로 놓도록 구현됨. - I2C 경로 분기에서 읽는 주소가 서로 다름을 확인함. CM3 직접 제어 경로는 오류 플래그 주소를, CFX 경유 경로는 시스템 레지스터 1 주소를 읽는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-131 | 전송 버퍼 상태 확인 | A | SU-ID-CM3-131 | NA | NA | 코드 분석 | - 전송 버퍼 상태 확인 구현 | - 시스템 레지스터 2 를 읽어 비어 있음 비트만 뽑아 전달 인자에 참 또는 거짓으로 담도록 구현됨. - 실패 시 연속 실패 계수 방식으로 오류를 올리고 내부기 제어 상태를 되돌리도록 구현됨. - CFX 경유 경로(비활성 분기)에 이 함수에 없는 식별자 p_readValue 가 쓰여 있음을 확인함. 해당 구성으로는 컴파일되지 않는다. 현재 빌드는 CM3 직접 제어 구성이라 드러나지 않는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-132 | 연결 검사 응답 읽기 | A | SU-ID-CM3-132 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 검사 응답 읽기 구현 | - 연결 검사 버퍼 주소에서 전달받은 개수만큼 읽어 전달 인자에 담도록 구현됨. - 성공 시 오류 계수를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 실패 시 연속 실패 계수 방식으로 읽기 오류를 올리고 내부기 제어 상태를 되돌리도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-133 | 펄스 폭 설정 | A | SU-ID-CM3-133 | NA | NA | 코드 분석 | - 펄스 폭 설정 구현 | - 요청 폭에서 최소 폭을 뺀 값을 쓰되 음수가 되면 0 으로 두도록 구현됨. 하한 미만 요청이 음수로 넘어가지 않게 하는 구조임을 확인함. - 산출값에 펄스 폭 몰드를 논리합으로 더해 명령 버퍼에 채우도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-134 | 연결 검사 회로 설정 | A | SU-ID-CM3-134 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 검사 회로 설정 구현 | - 마지막으로 기록한 검사 설정값에서 길이 비트와 켜기 비트를 함께 지운 뒤, 켜기 비트를 1 로 길이 비트를 0 으로 세워 새 값을 만들도록 구현됨. 8 비트 길이를 뜻하는 조합임을 확인함. - 만든 값에 검사 설정 몰드를 더해 명령 버퍼에 채우도록 구현됨. - 몰드를 더하기 전의 레지스터 값을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-135 | 내부기 전원 상태 읽기 | A | SU-ID-CM3-135 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 전원 상태 읽기 구현 | - 응답 버퍼에 쌓인 개수를 먼저 읽도록 구현됨. - 0 이면 응답 없음을, 1 이면 한 워드를 읽어 지정된 비트 구간을 뽑아 전원 상태로 반환하도록 구현됨. - 2 이상이면 응답 과다를 반환하도록 구현됨. 쌓인 응답이 여럿이면 어느 것이 최신인지 알 수 없으므로 값을 쓰지 않는 처리임을 확인함. - 선언만 되고 쓰이지 않는 지역 변수 3 개가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-136 | 링크 전력 소자 레지스터 접근 | A | SU-ID-CM3-136 | NA | NA | 코드 분석 | - 링크 전력 소자 레지스터 접근 구현 | - 레지스터 주소와 값을 2 워드 버퍼에 담아 쓰기를 시작하도록 구현됨. - 드라이버 상태를 반복 확인하며 쓰기 완료면 상태를 유휴로 되돌리고 성공으로 빠져나오도록 구현됨. - 오류면 I2C 를 다시 초기화하고 실패로 빠져나오도록 구현됨. - 대기 중에는 이벤트 대기 명령을 수행하여 계속 도는 것을 막도록 구현됨. - 완료도 오류도 아닌 상태가 계속되면 빠져나올 경로가 없음을 확인함. 시한 제한이 없는 구조다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-137 | 링크 전력 소자 리셋 | A | SU-ID-CM3-137 | NA | NA | 코드 분석 | - 링크 전력 소자 리셋 구현 | - I2C 제어 허가 비트와 리셋용 전압 제어 값을 합쳐 전압 제어 레지스터에 기록하도록 구현됨. - 기록한 뒤 같은 레지스터를 되읽어 쓴 값과 같은지 비교한 결과를 반환하도록 구현됨. 되읽기로 반영을 확인하는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-138 | 자극 전원 소자 활성화 | A | SU-ID-CM3-138 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 전원 소자 활성화 구현 | - 활성화 레지스터에 0x25 를 기록하도록 구현됨. - 되읽기 오류 회피 구성에서는 기록만 하고 참을 반환하도록 구현됨. 현재 이 경로가 쓰인다. - 되읽기 경로(비활성 분기)의 읽기 호출 뒤에 세미콜론이 빠져 있음을 확인함. 해당 구성으로는 컴파일되지 않는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-139 | 자극 전원 소자 리셋 | A | SU-ID-CM3-139 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 전원 소자 리셋 구현 | - 오류 상태 레지스터에 0x80 을 기록하도록 구현됨. - 전처리 분기 밖에서 한 번, 분기 안에서 다시 한 번 같은 값을 같은 레지스터에 기록하도록 되어 있음을 확인함. 어느 구성에서도 쓰기가 두 번 일어난다. - 되읽기 경로(비활성 분기)의 읽기 호출 뒤에 세미콜론이 빠져 있음을 확인함. 해당 구성으로는 컴파일되지 않는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-140 | 보조 전력 소자 리셋 | A | SU-ID-CM3-140 | NA | NA | 코드 분석 | - 보조 전력 소자 리셋 구현 | - 변환 설정 레지스터에 기본값을 기록하고 되읽도록 구현됨. - 이어서 전압 설정 레지스터에 리셋용 값을 기록하고 되읽어, 쓴 값과 같은지 비교한 결과를 반환하도록 구현됨. - 되읽기로 반영을 확인하는 구조임을 확인함. - 과전류 오류 처리 비트를 다루던 경로가 전처리로 꺼져 있고, 그 안에서만 쓰이던 지역 변수가 선언만 남아 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-141 | 보조 전력 소자 레지스터 읽기 | A | SU-ID-CM3-141 | NA | NA | 코드 분석 | - 보조 전력 소자 레지스터 읽기 구현 | - 읽을 레지스터 주소를 먼저 1 워드 쓰고, 쓰기 완료를 확인한 뒤 읽기를 시작하도록 구현됨. 주소 지정 후 읽기라는 2 단계 절차임을 확인함. - 읽기 완료가 되면 받은 값을 전달 인자에 담고 드라이버를 유휴로 되돌린 뒤 성공으로 빠져나오도록 구현됨. - 오류면 I2C 를 다시 초기화하고 실패로 빠져나오도록 구현됨. - 대기 중에는 이벤트 대기 명령을 수행하도록 구현됨. - 완료도 오류도 아닌 상태가 이어지면 빠져나올 경로가 없음을 확인함. 시한 제한이 없는 구조다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-142 | 자극 설정 실행 | A | SU-ID-CM3-142 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 설정 실행 구현 | - 현재 맵의 자극 모드로 분기하도록 구현됨. - 단극 계열 세 가지(몸체, 막대, 양쪽)와 공통 접지는 모두 단극 설정 유닛으로, 양극은 양극 설정 유닛으로 보내도록 구현됨. - 공통 접지가 전용 설정 유닛이 아니라 단극 설정 유닛을 쓰고 있음을 확인함. 공통 접지 전용 함수는 선언만 있고 구현이 없어 SDDD 에서 제외된 유닛이다. - 정의되지 않은 모드는 아무 것도 하지 않고 초기값 거짓을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-143 | 단극 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-143 | NA | NA | 코드 분석 | - 단극 모드 설정 구현 | - 제어 상태 변경 표시가 서면 계수기를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 계수기 0, 4, 5 단계로 갈리는 순차 절차로 구현됨. - 자극 데이터 전송 오류를 먼저 확인해 오류가 있으면 앞 단계로 물러나도록 구현됨. - 펄스 폭을 최소로 지정하고 검사 회로를 8 비트 모드로 설정한 뒤 나머지 자리를 대기 몰드로 채우도록 구현됨. - 되읽기로 펄스 폭과 검사 설정을 확인하고 다르면 오류를 행 번호와 함께 올리도록 구현됨. - 출력단 보정 설정과 현재 맵 데이터를 읽어 자극 파라미터를 구성하도록 구현됨. - 단극 세부 모드(몸체, 막대, 양쪽)에 따라 기준 전극 지정이 갈리는 분기가 있음을 확인함. - 전송 버퍼를 비우고 비었는지 확인한 뒤 완료 여부를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-144 | 양극 모드 설정 | A | SU-ID-CM3-144 | NA | NA | 코드 분석 | - 양극 모드 설정 구현 | - 제어 상태 변경 표시가 서면 계수기를 0 으로 되돌리도록 구현됨. - 계수기 0, 5, 6 단계로 갈리는 순차 절차로 구현됨. - 전극 수만큼 반복하며 자극 전극 색인과 기준 전극 색인이 각각 99 가 아닌 자리만 처리하도록 구현됨. 99 를 미사용 표시로 쓰는 약속임을 확인함. - 단극 모드와 달리 자극 전극과 기준 전극을 짝으로 지정하는 구조임을 확인함. - 펄스 폭 최소 지정과 검사 회로 8 비트 설정을 수행하고 직전 자극 출력을 버퍼에 채우는 처리가 있음을 확인함. - 출력단 보정 설정과 현재 맵 데이터를 읽어 파라미터를 구성하도록 구현됨. - 전송 버퍼를 비우고 비었는지 확인한 뒤 제어 상태를 옮기도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-145 | 설정 완료 확인 | A | SU-ID-CM3-145 | NA | NA | 코드 분석 | - 설정 완료 확인 구현 | - 자극 파라미터 설정 완료 표시를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-146 | 맵 적재 표시 관리 | A | SU-ID-CM3-146 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 적재 표시 관리 구현 | - PCM 출력 모드를 대기로 되돌린 뒤 새 맵 적재 표시를 세우도록 구현됨. - 표시를 세우기 전에 자극을 멈추는 순서임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-147 | 내부기 정보 및 사용자 설정 저장 | A | SU-ID-CM3-147 | NA | NA | 코드 분석 | - 내부기 정보 및 사용자 설정 저장 구현 | - 시작 요청이면 쓰기 명령과 슬롯 색인을 담아 저장 명령을 걸도록 구현됨. 맵 색인은 0 으로 둔다. - 명령을 걸기 전에 현재 PCM 출력 모드를 보관하고 대기 모드로 바꾸도록 구현됨. 저장 중 자극을 멈추는 처리임을 확인함. - 시작 요청이 아니면 저장 완료 여부를 확인하고, 완료되었을 때만 보관해 둔 출력 모드를 되돌리도록 구현됨. - 완료 후 명령과 패킷 수를 응답 버퍼에 담아 송신하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-148 | 원본 내부기 정보 저장 | A | SU-ID-CM3-148 | NA | NA | 코드 분석 | - 원본 내부기 정보 저장 구현 | - 시작 요청이면 내부기 제어 상태를 전원 정상 단계로 바꾸고 계수기를 0 으로 두도록 구현됨. - 매핑 패킷의 식별 확인이 끝났을 때만 처리하도록 구현됨. - 식별이 일치하고 직전에 일치가 아니었던 순간에만 응답을 한 번 보내도록 구현됨. 상승 모서리 검출로 중복 응답을 막는 구조임을 확인함. - 송신 버퍼가 빈 뒤에야 저장소 명령을 걸도록 구현됨. 응답 송신과 저장이 겹치지 않게 하는 순서임을 확인함. - 저장이 완료되면 시작 표시를 내리고 매핑 명령을 무선 정지 대기로 바꾸도록 구현됨. - 식별이 일치하지 않으면 일치 내부기 없음 오류를 보내고 매핑 명령을 지우도록 구현됨. - 계수기가 2000 을 넘으면 저장 값 0 오류를 보내고 명령을 지우도록 구현됨. 식별 확인이 끝나지 않는 경우를 시한으로 빠져나오는 처리임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-149 | 자극 파라미터 저장 | A | SU-ID-CM3-149 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 파라미터 저장 구현 | - 시작 요청이면 쓰기 명령, 슬롯 색인, 맵 색인을 담아 저장 명령을 걸도록 구현됨. - 명령 전에 현재 PCM 출력 모드를 보관하고 대기 모드로 바꾸며, 완료 시 보관값으로 되돌리도록 구현됨. - 완료 후 명령과 패킷 수를 응답으로 송신하도록 구현됨. - 명령 값이 0x60 보다 크면 매핑 명령을, 그 이하이면 리모콘 명령을 지우도록 구현됨. 명령 번호 대역으로 두 경로를 구분함을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-150 | 맵 데이터 초기화 | A | SU-ID-CM3-150 | NA | NA | 코드 분석 | - 맵 데이터 초기화 구현 | - 전달받은 명령이 지우기 또는 복구일 때만 처리하고, 그 외에는 소스 코드 오류를 응용으로 보내도록 구현됨. - 시작 요청이면 명령과 슬롯 색인, 맵 색인을 담아 저장소 명령을 걸도록 구현됨. - 명령 전에 현재 PCM 출력 모드를 보관하고 대기로 바꾸며, 완료 시 보관값으로 되돌리도록 구현됨. - 완료 후 명령과 완료 코드를 응답으로 송신하도록 구현됨. - 명령 값이 0x60 보다 크면 매핑 명령을, 이하이면 리모콘 명령을 지우도록 구현됨. 오류 경로에서도 같은 기준으로 명령을 지움을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-151 | 선택 내부기 데이터 초기화 | A | SU-ID-CM3-151 | NA | NA | 코드 분석 | - 선택 내부기 데이터 초기화 구현 | - 지우기 또는 복구 명령일 때만 처리하고 그 외에는 소스 코드 오류를 보내도록 구현됨. - 시작 요청이면 슬롯 색인을 담아 저장소 명령을 걸되 맵 색인은 0 으로 두도록 구현됨. 해당 슬롯 전체가 대상임을 확인함. - PCM 출력 모드를 보관했다가 완료 시 되돌리도록 구현됨. - 완료 응답에 명령과 슬롯 색인을 실어 보내도록 구현됨. 맵 데이터 초기화가 완료 코드를 싣는 것과 달리 여기서는 대상 슬롯을 싣는다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-152 | 전체 내부기 데이터 초기화 | A | SU-ID-CM3-152 | NA | NA | 코드 분석 | - 전체 내부기 데이터 초기화 구현 | - 시작 요청이면 계수기를 0, 슬롯 색인을 1 로 두어 첫 슬롯부터 시작하도록 구현됨. - 계수기 0 에서 현재 슬롯에 저장소 명령을 걸고, 그 외 값에서는 완료를 기다렸다가 슬롯 색인을 1 올리고 계수기를 -1 로 되돌리도록 구현됨. 계수기가 끝에서 1 증가하므로 다시 0 이 되어 다음 슬롯 명령을 거는 구조임을 확인함. - 슬롯 색인이 5 가 되면 PCM 출력 모드를 되돌리고 완료 응답을 보낸 뒤 완료를 반환하도록 구현됨. 슬롯 1 부터 4 까지 네 개를 처리함을 확인함. - 지우기나 복구가 아닌 명령은 소스 코드 오류를 보내고 완료하지 않도록 구현됨. - PCM 출력 모드 보관이 계수기 0 마다 일어나므로 슬롯이 넘어갈 때마다 다시 보관됨을 확인함. 이때 이미 대기 모드로 바뀐 값이 보관되어, 마지막에 되돌리는 값이 최초의 출력 모드가 아니라 대기 모드가 된다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-153 | 자극 알림 실행 | A | SU-ID-CM3-153 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 실행 구현 | - 저전력 계기 요청은 사용자 설정이 켜져 있을 때만, 매핑 계기 요청은 설정과 무관하게 알림 요청을 세우도록 구현됨. 매핑 쪽이 사용자 설정을 무시함을 확인함. - 요청이 서 있으면 계수가 80 미만인 동안 켜고 그 이상이면 끄도록 구현됨. 80 대 80 의 대칭 점멸임을 확인함. - 계수가 160 에 이르면 0 으로 되돌리고 반복 횟수를 1 올리도록 구현됨. - 반복이 3 회가 되면 횟수를 0 으로 되돌리고 요청을 지우도록 구현됨. 3 회 점멸 후 스스로 멈추는 구조임을 확인함. - 선언만 되고 쓰이지 않는 지역 포인터가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-154 | 자극 알림 요청 | A | SU-ID-CM3-154 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 요청 구현 | - 자극 알림 트리거 표시를 참으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-155 | 자극 알림 크기 설정 | A | SU-ID-CM3-155 | NA | NA | 코드 분석 | - 자극 알림 크기 설정 구현 | - 출력단 기울기 설정이 0 이면 보정 레벨을 1 비트, 그 외에는 2 비트 좌측 이동해 오프셋을 구하도록 구현됨. - 맵의 알림 자극 크기에서 그 오프셋을 빼 실제 자극 크기를 구하도록 구현됨. - 기울기 설정 0 부터 3 에 대해 각각 1 비트, 2 비트, 21 을 곱한 뒤 8 비트, 3 비트 우측 이동으로 255 단계 값을 구하도록 구현됨. - 기울기 2 만 곱셈과 시프트를 함께 쓰는 근사 계산임을 확인함. - 뺄셈 결과가 음수가 되는 경우를 거르지 않음을 확인함. 알림 자극 크기가 오프셋보다 작으면 음수가 그대로 시프트된다. | 통과
| 블루투스 통신 모듈 | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-156 | 블루투스 통신 실행 | A | SU-ID-CM3-156 | NA | NA | 코드 분석 | - 블루투스 통신 실행 구현 | - SPI 통신 상태에 따라 유휴, 인출, 오류 세 갈래로 분기하도록 구현됨. - 인출 상태에서만 수신 패킷을 읽고 처리한 뒤 상태를 유휴로 되돌리도록 구현됨. - 수신 패킷의 첫 바이트 값 대역으로 처리 경로를 나누도록 구현됨. 설정 읽기, 리모콘, 매핑, 기동 정보, 갱신 시작 및 종료, 갱신 데이터 여섯 갈래를 확인함. - 리모콘 경로는 명령 값이 규정 범위 안에 드는지 확인한 뒤에 인출하도록 구현됨. - 특정 패킷은 진단 출력을 생략하도록 구현됨. 주기적으로 반복되는 패킷이 기록을 덮는 것을 막는 처리임을 확인함. - 처리 결과로 통신 상태 구조체를 채워 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-157 | 전원 정보 수신 | A | SU-ID-CM3-157 | NA | NA | 코드 분석 | - 전원 정보 수신 구현 | - 무선 칩셋에서 SPI 로 오는 패킷 중 배터리와 충전 상태를 담은 것을 구분해 처리하도록 구현됨. - 받은 잔량과 충전 상태를 각각 배터리 잔량 설정과 충전기 상태 설정으로 넘기도록 구현됨. Sound1 에서 배터리 측정이 무선 칩셋으로 옮겨진 구조를 확인함. - 수신이 일정 시간 없으면 시한 초과로 판정하는 별도 처리가 있음을 확인함. - 근거 : ble_communication.c bleCommunication 및 main.c tdc_qcc_has_batt_level_rx_timed_out. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-158 | 시스템 정보 응답 | A | SU-ID-CM3-158 | NA | NA | 코드 분석 | - 시스템 정보 응답 구현 | - 설정 읽기 요청을 받으면 연결된 내부기 정보와 사용자 설정 값을 응답 버퍼에 담아 송신하도록 구현됨. - 응답 송신은 SPI 송신 버퍼 기록 유닛을 통해 이루어지며 송신 버퍼가 빈 뒤에만 기록됨을 확인함. - 근거 : ble_communication.c bleCommunication. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-159 | 리모콘 패킷 인출 | A | SU-ID-CM3-159 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 패킷 인출 구현 | - 직전 명령이 유휴가 아니면 새 패킷을 받지 않도록 구현됨. 처리 중인 명령을 덮어쓰지 않는 구조임을 확인함. - 명령 종류별로 필요한 자료를 패킷에서 꺼내 내부 구조체에 담도록 구현됨. - 사용자 번호는 1 이상 최대 사용자 수 이하인지 확인한 뒤에만 받아들이도록 구현됨. 범위를 벗어나면 오류를 응용으로 보내고 명령을 지우도록 구현됨. - 여러 패킷에 나뉘어 오는 자료는 조각 번호를 확인해 순서가 어긋나면 오류로 처리하도록 구현됨. 직전 조각 번호와 이어지는지 비교하는 구조임을 확인함. - 슬롯 자료 읽기와 쓰기 명령에서 저장 영역 포인터를 얻어 조각을 채우도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-160 | 리모콘 명령 실행 | A | SU-ID-CM3-160 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 명령 실행 구현 | - 인출된 명령이 유휴가 아닐 때만 처리하도록 구현됨. - 내부기가 연결되지 않은 상태가 이어지면 해제 계수를 올리고 1500 을 넘으면 별도 처리로 가도록 구현됨. - 직전 명령과 달라진 순간에만 시작 동작을 수행하도록 구현됨. 같은 명령이 반복 들어와도 한 번만 시작하는 구조임을 확인함. - 접속 키 확인 명령에서 연결된 내부기의 키를 읽어 대조하고 결과를 보관하도록 구현됨. - 키가 맞으면 기준 시각을 갱신하고 통신 주소를 사건 기록에 남기도록 구현됨. - 외부기 정보 읽기와 맵 정보 읽기 명령에서 해당 자료를 응답 버퍼에 담아 송신하도록 구현됨. - 명령 처리를 마치면 리모콘 명령을 지워 다음 명령을 받을 수 있게 하도록 구현됨. - 명령 시작 전에 현재 PCM 출력 모드를 읽어 보관하는 처리가 있음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-161 | 리모콘 명령 조회 | A | SU-ID-CM3-161 | NA | NA | 코드 분석 | - 리모콘 명령 조회 구현 | - 리모콘 패킷 구조체의 명령 항목을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-162 | 접속 키 일치 확인 | A | SU-ID-CM3-162 | NA | NA | 코드 분석 | - 접속 키 일치 확인 구현 | - 접속 키 대조 결과 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-163 | 입력 게인 조절 명령 처리 | A | SU-ID-CM3-163 | NA | NA | 코드 분석 | - 입력 게인 조절 명령 처리 구현 | - 패킷에서 제어 종류, 게인 종류, 게인 색인 세 값을 꺼내도록 구현됨. - 응답 코드를 실패로 먼저 두고 요청이 유효할 때만 성공으로 바꾸도록 구현됨. 검증에 걸리면 실패가 남는 안전한 초기값임을 확인함. - 쓰기 요청이면 색인을 기록한 뒤 파일 저장을 시도하고, 저장에 실패하면 응답을 다시 실패로 되돌리도록 구현됨. - 유효한 요청이면 저장된 색인을 되읽어 응답에 싣도록 구현됨. 쓰기든 읽기든 실제 값을 되돌려 주는 구조임을 확인함. - 응답 버퍼에 명령, 응답 코드, 제어 종류, 게인 종류, 색인 5 개를 차례로 담고 다음 기록 위치를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-164 | 무선 정지 대기 전환 | A | SU-ID-CM3-164 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 정지 대기 전환 구현 | - 리모콘 명령을 무선 정지 대기 값으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-165 | 매핑 패킷 인출 | A | SU-ID-CM3-165 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 패킷 인출 구현 | - 직전 명령이 유휴가 아니면 새 패킷을 받지 않도록 구현됨. - 명령 종류별로 필요한 자료를 패킷에서 꺼내 내부 구조체에 담는 대형 분기로 구현됨. 연결, 해제, 임피던스 측정, 유발 반응 측정 차폐 등을 확인함. - 실시간 자극 명령은 하위 명령을 다시 나누어 처리하도록 구현됨. - 해제 명령은 예외 처리 대상으로 두어 진행 중인 명령이 있어도 받아들이도록 구현됨. 연결이 끊어졌을 때 빠져나올 수 있게 하는 처리임을 확인함. - 규정에 맞지 않는 자료는 오류를 응용으로 보내도록 구현됨. - 1815 줄로 이 프로젝트에서 가장 큰 함수임을 확인함. 명령 해석과 자료 담기가 한 함수에 모여 있다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-166 | 매핑 명령 실행 | A | SU-ID-CM3-166 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 명령 실행 구현 | - 인출된 명령이 유휴가 아닐 때만 처리하도록 구현됨. - 매핑 중 연결 검사가 진행 중이 아닐 때만 명령을 수행하도록 구현됨. 검사와 명령이 겹치지 않게 하는 처리임을 확인함. - 직전 명령과 달라진 순간에만 시작 동작을 수행하도록 구현됨. - 연결 명령에서 시스템 모드 표시를 바꾸도록 구현됨. - 임피던스 측정과 유발 반응 차폐 측정 각각에 대응하는 실행을 호출하도록 구현됨. - 응답 송신 전에 송신 버퍼가 비었는지 확인하도록 구현됨. - 처리를 마치면 매핑 명령을 지우도록 구현됨. - 절차 중 워치독 갱신과 지연을 함께 쓰는 구간이 있음을 확인함. 오래 걸리는 처리에서 감시 시한을 넘기지 않게 하는 처리다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-167 | 매핑 명령 조회 | A | SU-ID-CM3-167 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 명령 조회 구현 | - 매핑 패킷 구조체의 명령 항목을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-168 | 매핑 연결 상태 관리 | A | SU-ID-CM3-168 | NA | NA | 코드 분석 | - 매핑 연결 상태 관리 구현 | - 참이면 연결, 거짓이면 해제 명령을 인출 명령 항목에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-169 | 연결 해제 처리 | A | SU-ID-CM3-169 | NA | NA | 코드 분석 | - 연결 해제 처리 구현 | - 매핑 명령을 무선 연결 해제 값으로 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-170 | 갱신 시작 및 종료 패킷 처리 | A | SU-ID-CM3-170 | NA | NA | 코드 분석 | - 갱신 시작 및 종료 패킷 처리 구현 | - 응답 버퍼 첫 자리에 받은 명령을 그대로 넣고 둘째 자리를 0 으로 두도록 구현됨. - 시작 명령이면 패킷의 셋째 값을, 종료 명령이면 둘째 값을 응답 셋째 자리에 넣도록 구현됨. 명령에 따라 참조 위치가 다름을 확인함. - 3 바이트 응답을 부트 응답 경로로 보내도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-171 | 갱신 데이터 패킷 처리 | A | SU-ID-CM3-171 | NA | NA | 코드 분석 | - 갱신 데이터 패킷 처리 구현 | - 패킷의 1 부터 3 번째 값을 각각 16, 8, 0 비트 이동해 합쳐 데이터 색인을 만들도록 구현됨. - 색인이 0 이면 명령 처리로, 그 외에는 데이터 처리로 분기하도록 구현됨. 첫 패킷이 명령을 싣는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-172 | 갱신 연결 상태 관리 | A | SU-ID-CM3-172 | NA | NA | 코드 분석 | - 갱신 연결 상태 관리 구현 | - 전달받은 값을 갱신 연결 상태 변수에 기록하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-CM3-ID-173 | 기동 정보 패킷 처리 | A | SU-ID-CM3-173 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 패킷 처리 구현 | - 패킷의 선택 항목 값으로 분기하도록 구현됨. - 정보 요청과 선택 요청 각각에 대응하는 처리를 호출하고 진단 기록을 남기도록 구현됨. - 정의되지 않은 값은 잘못된 선택 오류 응답을 보내도록 구현됨. | 통과
BOOT | 부트 제어 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-1 | 인터럽트 차단 | A | SU-ID-BOOT-001 | NA | NA | 코드 분석 | - 인터럽트 차단 구현 | - 기동 선두에서 인터럽트를 내린 상태로 절차를 시작하도록 구현됨. - 표시용 타이머 인터럽트만 별도로 허가하고 우선순위를 0 으로 두도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 기동 절차 및 tdc_boot_led.c tdc_boot_led_init. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-2 | 입출력 초기 설정 | A | SU-ID-BOOT-002 | NA | NA | 코드 분석 | - 입출력 초기 설정 구현 | - 표시용 두 신호선을 Low 로 내린 뒤 표시 구성으로 설정하도록 구현됨. 설정 전에 먼저 끄는 순서임을 확인함. - 클럭 설정 레지스터 두 개에 분주비와 클럭원을 기록하도록 구현됨. - 근거 : tdc_boot_led.c tdc_boot_led_init. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-3 | 무선 칩셋 초기 상태 설정 | A | SU-ID-BOOT-003 | NA | NA | 코드 분석 | - 무선 칩셋 초기 상태 설정 구현 | - 부트로더 단계에서 무선 칩셋을 정지 상태로 두도록 구현됨. - 응용으로 넘어가기 전까지 무선이 켜지지 않는 구조임을 확인함. - 근거 : bootloader.c 기동 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-4 | 코어 간 공유 메모리 초기화 | A | SU-ID-BOOT-004 | NA | NA | 코드 분석 | - 코어 간 공유 메모리 초기화 구현 | - 응용을 올리기 전에 공유 메모리 영역을 초기 상태로 두도록 구현됨. - 이전 실행에서 남은 값이 새 실행의 첫 판단에 섞이지 않게 하는 처리임을 확인함. - 근거 : bootloader.c 기동 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-5 | 지연 대기 | A | SU-ID-BOOT-005 | NA | NA | 코드 분석 | - 지연 대기 구현 | - 시스템 클럭을 100 만으로 나눈 값에 요청 마이크로초를 곱해 지연 함수에 넘기도록 구현됨. - 클럭이 바뀌면 지연 길이가 따라 바뀌는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-6 | 서비스 모드 진입 판정 | A | SU-ID-BOOT-006 | NA | NA | 코드 분석 | - 서비스 모드 진입 판정 구현 | - 기동 시 서비스 모드 진입 조건을 확인해 정상 기동과 서비스 경로로 갈리도록 구현됨. - 조건이 성립하지 않으면 정상 기동을 이어 가도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 기동 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-7 | 정상 기동 실행 | A | SU-ID-BOOT-007 | NA | NA | 코드 분석 | - 정상 기동 실행 구현 | - 기동 절차를 호출한 뒤 무한 반복에 들어가도록 구현됨. - 기동이 성공하면 제어가 응용으로 넘어가므로 이 반복에 도달하지 않고, 도달했다면 기동이 실패한 것임을 확인함. 실패 시 정지 상태로 남는 구조다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-8 | 기동 표시 초기화 | A | SU-ID-BOOT-008 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 초기화 구현 | - 이미 초기화되었으면 즉시 반환해 중복 설정을 막도록 구현됨. - 표시 신호선을 내리고 표시용 구성으로 설정한 뒤 클럭 설정을 기록하도록 구현됨. - 5 밀리초 지연으로 클럭 변경이 자리 잡을 시간을 두도록 구현됨. - 타이머를 멈추고 자유 실행 모드로 재설정한 뒤 인터럽트 펜딩을 지우고 우선순위 0 으로 허가하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-9 | 기동 표시 시작 | A | SU-ID-BOOT-009 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 시작 구현 | - 표시 단계를 서서히 켜기로 두고 밝기, 경과 시각, 두 색의 듀티를 모두 0 으로 초기화하도록 구현됨. - 마지막에 타이머를 시작하도록 구현됨. 상태를 모두 맞춘 뒤 타이머를 켜는 순서임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-10 | 기동 표시 정지 | A | SU-ID-BOOT-010 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 정지 구현 | - 타이머 인터럽트를 끄고 타이머를 멈추도록 구현됨. - 표시 신호선 두 개를 Low 로 내려 소등하도록 구현됨. - 단계를 완료로, 초기화 표시를 거짓으로 되돌려 다시 초기화할 수 있게 하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-11 | 기동 표시 완료 확인 | A | SU-ID-BOOT-011 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 표시 완료 확인 구현 | - 표시 단계가 완료인지 비교한 결과를 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-12 | 기동 경과 시간 조회 | A | SU-ID-BOOT-012 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 경과 시간 조회 구현 | - 표시 경과 시각 변수를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-13 | Cortex-M3 기동 | A | SU-ID-BOOT-013 | NA | NA | 코드 분석 | - Cortex-M3 기동 구현 | - 전달받은 스택 포인터를 스택 레지스터에 넣고 시작 주소로 분기하도록 어셈블리로 구현됨. - 분기 후에는 돌아오지 않으므로 뒤따르는 반환문에 도달하지 않음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-14 | CFX 기동 | A | SU-ID-BOOT-014 | NA | NA | 코드 분석 | - CFX 기동 구현 | - 약속된 주소의 확인 값이 규정 값과 같은지, 시작 주소가 0x8000 이상이고 마지막 구획 경계 이하인지 확인해 어긋나면 기동하지 않도록 구현됨. 세 조건을 모두 요구함을 확인함. - 시작 주소가 어느 프로그램 메모리 구획에 드는지 경계값 배열과 비교해 찾도록 구현됨. - 구획에 따라 접근 허가 레지스터의 해당 비트를 세우도록 구현됨. 3, 4 번 구획은 CM3 쪽 메모리를 CFX 에 넘기는 설정을 함께 기록함을 확인함. - 시작 주소와 기동 열쇠 값을 약속된 자리에 쓴 뒤 명령 레지스터로 기동을 지시하도록 구현됨. - 3 번 구획 설정 줄에 세미콜론이 두 번 찍혀 빈 문장이 하나 붙어 있음을 확인함. 동작에는 영향이 없다. | 통과
| 이미지 적재 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-15 | 기동 실행 | A | SU-ID-BOOT-015 | NA | NA | 코드 분석 | - 파일 시스템 준비 구현 | - 저장 장치를 붙여 파일을 읽을 수 있게 준비하도록 구현됨. - 준비에 실패하면 적재를 진행하지 않도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 기동 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-16 | 저장장치 초기화 | A | SU-ID-BOOT-016 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 영역 확인 구현 | - 비휘발성 영역에서 기동 정보를 읽어 유효성을 확인하도록 구현됨. - 유효하지 않으면 적재 대상을 정할 수 없으므로 절차를 멈추도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c bootloader_read_nvm_boot_info 호출부. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-17 | 기동 정보 읽기 | A | SU-ID-BOOT-017 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 읽기 구현 | - 전달 버퍼가 비어 있으면 즉시 실패를 반환하도록 구현됨. - 비휘발성 영역의 512 번지에서 512 바이트를 읽도록 구현됨. - 읽은 내용의 마지막 2 바이트를 뺀 범위로 검사값을 계산해 저장된 검사값과 비교한 결과를 반환하도록 구현됨. - 검사값을 담는 지역 변수가 16 비트인데 계산 함수의 반환형은 32 비트임을 확인함. 상위 16 비트가 잘려 비교된다. - 계산 함수의 인자 형은 32 비트 포인터인데 8 비트 포인터로 형변환해 넘김을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-18 | 제조 정보 표 적재 | A | SU-ID-BOOT-018 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 정보 검증 구현 | - 읽어 온 기동 정보의 검사값이 맞는지 확인해 어긋나면 실패로 처리하도록 구현됨. - 검증을 통과한 정보만 적재 대상 결정에 쓰도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c bootloader_read_nvm_boot_info. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-19 | 적재 대상 이름 결정 | A | SU-ID-BOOT-019 | NA | NA | 코드 분석 | - 적재 대상 이름 결정 구현 | - 기동 정보나 결과 버퍼가 비어 있으면 실패를 반환하도록 구현됨. - 이름과 확장자의 길이를 재어 어느 하나라도 0 이면 실패를 반환하도록 구현됨. - 이름을 복사하고 그 뒤에 점을 찍은 뒤 확장자를 이어 붙이도록 구현됨. - 만들어진 전체 길이를 반환하도록 구현됨. - 결과 버퍼의 크기를 전달받지 않아 길이를 확인하지 않고 기록함을 확인함. 호출 측이 충분한 크기를 보장해야 하는 구조다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-20 | 응용 파일 적재 | A | SU-ID-BOOT-020 | NA | NA | 코드 분석 | - 이미지 파일 열기 구현 | - 결정된 이름으로 파일을 열도록 구현됨. - 열기에 실패하면 적재를 진행하지 않도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 적재 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-21 | 파일 헤더 읽기 및 검사 | A | SU-ID-BOOT-021 | NA | NA | 코드 분석 | - 파일 헤더 검증 구현 | - 파일 앞머리의 응용 헤더를 읽어 규정과 맞는지 확인하도록 구현됨. - 헤더에 담긴 구획 개수와 검사값 표를 이후 절차에서 쓰도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 적재 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-22 | 구획 처리 | A | SU-ID-BOOT-022 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 처리 구현 | - 구획 적재를 호출하고 반환값이 정상 미만이면 그대로 반환하도록 구현됨. - 반환값의 CFX 적재 비트와 CM3 적재 비트를 각각 확인해 해당 코어의 기동 표시를 세우도록 구현됨. - 두 비트를 따로 확인하므로 한 코어만 실린 이미지도 처리됨을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-23 | 구획 적재 | A | SU-ID-BOOT-023 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 적재 구현 | - 응용 헤더가 비어 있으면 오류를 반환하도록 구현됨. - 구획 헤더를 하나 읽고, 읽은 바이트가 있고 구획 번호가 헤더의 표 크기보다 작은 동안 반복하도록 구현됨. 두 조건을 모두 요구해 표 크기를 넘겨 읽지 않음을 확인함. - 반복마다 구획 헤더의 검사값을 확인해 어긋나면 즉시 오류를 반환하도록 구현됨. - 구획 종류가 CFX 기동용이면 CFX 자료로, CM3 기동용이면 CM3 자료로, 그 외에는 일반 전송으로 갈리도록 구현됨. - 기동용 구획을 처리할 때 해당 코어의 적재 비트를 세우도록 구현됨. - 각 구획에 대응하는 검사값을 헤더의 표에서 구획 번호로 꺼내 넘기도록 구현됨. - 정상 종료 시 정상 코드와 적재 비트를 합쳐 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-24 | 기동 구획 적재 | A | SU-ID-BOOT-024 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 구획 적재 구현 | - 구획 헤더나 기동 자료가 비어 있으면 실패를 반환하도록 구현됨. - 구획 내용을 읽어 복호화하고 검사값을 확인한 뒤 기동 자료 구조체에 담도록 구현됨. - 복호화에 쓸 열쇠를 시스템 영역에서 가져와 문맥을 초기화하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-25 | 목록 파일 처리 | A | SU-ID-BOOT-025 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 데이터 전송 구현 | - 기동용이 아닌 구획을 목적 주소로 옮기도록 구현됨. - 옮기기 전에 복호화하고 검사값을 확인하도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c bootloader_transfer_section_data. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-26 | 목록 항목 추출 | A | SU-ID-BOOT-026 | NA | NA | 코드 분석 | - 목록 항목 추출 구현 | - 원본이나 목적지가 비어 있으면 실패를 반환하고, 길이가 0 이하이면 0 을 반환하도록 구현됨. - 목적지를 먼저 전부 0 으로 지운 뒤 복사하도록 구현됨. 이전 내용이 남지 않게 하는 처리임을 확인함. - 널 문자나 줄바꿈을 만나면 그 자리에 널을 넣고 멈추도록 구현됨. - 복사한 글자 수를 반환하도록 구현됨. - 길이 상한을 지켜 반복하므로 목적지 범위를 넘지 않음을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-27 | 목록 대상 파일 적재 | A | SU-ID-BOOT-027 | NA | NA | 코드 분석 | - 목록 파일 처리 구현 | - 목록 파일을 열어 한 줄씩 항목을 뽑아 처리하도록 구현됨. - 항목 추출은 널이나 줄바꿈을 경계로 삼도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 목록 처리 절차 및 get_manifest_files. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-28 | 구획 헤더 검사 | A | SU-ID-BOOT-028 | NA | NA | 코드 분석 | - 구획 헤더 검사 구현 | - 헤더가 비어 있으면 실패를 반환하도록 구현됨. - 먼저 평문 상태로 검사값을 계산해 0 이면 그대로 통과시키도록 구현됨. - 0 이 아니면 시스템 영역의 열쇠로 문맥을 초기화하고 헤더를 복호화한 뒤 다시 검사값을 계산하도록 구현됨. 암호화된 헤더와 평문 헤더를 모두 받아들이는 구조임을 확인함. - 복호화 후에도 검사값이 0 이 아니면 실패를 반환하도록 구현됨. - 마지막으로 암호화 표시 비트가 서 있는지 확인해 없으면 실패를 반환하도록 구현됨. - 검사값 지역 변수가 16 비트인데 계산 함수 반환형은 32 비트임을 확인함. 상위 16 비트가 잘린다. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-29 | 순환 중복 검사 산출 | A | SU-ID-BOOT-029 | NA | NA | 코드 분석 | - 순환 중복 검사 산출 구현 | - 검사기를 리틀 엔디언, 표준 비트 순서, 표준 최종 배타합으로 설정하고 초기값을 넣도록 구현됨. - 크기를 4 로 나눈 횟수만큼 32 비트씩 넣도록 구현됨. - 4 로 나눈 나머지만큼 남은 바이트를 8 비트씩 따로 넣도록 구현됨. 4 의 배수가 아닌 길이를 처리하는 구조임을 확인함. - 최종값을 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-30 | 복호화 문맥 초기화 | A | SU-ID-BOOT-030 | NA | NA | 코드 분석 | - 복호화 문맥 초기화 구현 | - 문맥이나 열쇠가 비어 있으면 실패를 반환하도록 구현됨. - 열쇠 4 워드를 바이트 순서를 뒤집어 임시 배열에 담은 뒤 문맥을 초기화하도록 구현됨. - 원본 열쇠를 고치지 않고 사본을 쓰는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-31 | 복호화 키 조회 | A | SU-ID-BOOT-031 | NA | NA | 코드 분석 | - 복호화 키 조회 구현 | - 시스템 변수 영역의 열쇠 시작 주소를 포인터로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-32 | 데이터 복호화 | A | SU-ID-BOOT-032 | NA | NA | 코드 분석 | - 데이터 복호화 구현 | - 길이가 4 의 배수가 아니면 실패를 반환하도록 구현됨. - 복호화 전에 전체 워드의 바이트 순서를 뒤집고, 복호화 후 다시 뒤집도록 구현됨. 저장 형식과 암호 블록의 바이트 순서가 다른 것을 맞추는 처리임을 확인함. - 16 바이트 블록 단위로 나누어 복호화하도록 구현됨. - 앞뒤의 순서 뒤집기는 워드 수만큼, 복호화는 워드 수를 4 로 나눈 횟수만큼 도는 구조임을 확인함. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-33 | 구획 데이터 전송 | A | SU-ID-BOOT-033 | NA | NA | 코드 분석 | - 이미지 검증 구현 | - 적재한 구획마다 헤더의 검사값 표에서 대응하는 값을 꺼내 비교하도록 구현됨. - 어긋나면 적재를 중단하고 오류를 반환하도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c bootloader_load_sections 및 구획별 적재 처리. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-34 | 프로그램 메모리 잠금 | A | SU-ID-BOOT-034 | NA | NA | 코드 분석 | - 프로그램 메모리 잠금 구현 | - 구획 종류가 CFX 프로그램이면 목적 주소가 두 번째 구획 시작보다 앞인지로 첫 구획과 둘째 구획 잠금을 고르도록 구현됨. - 구획 끝이 두 번째 구획 시작을 넘어가면 둘째 구획 잠금을 함께 세우도록 구현됨. 두 구획에 걸치는 경우를 처리함을 확인함. - CM3 프로그램에 대해서도 같은 방식으로 잠금 값을 고르도록 구현됨. - 두 종류 어디에도 해당하지 않으면 잠금 값이 0 인 채로 설정 함수가 호출됨을 확인함. - 마지막에 산출한 잠금 값을 설정 함수에 넘기도록 구현됨. | 통과
| 무선 갱신 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-35 | 상태 파일 처리 | A | SU-ID-BOOT-035 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 처리 구현 | - 상태 파일이 있으면 읽어 유효성을 확인하고, 없으면 없다고 기록하도록 구현됨. - 파일이 없거나 유효하지 않으면 초기화한 뒤 새로 기록하도록 구현됨. 두 경우를 같은 경로로 처리함을 확인함. - 이어서 파일을 다시 열어 크기와 시작 클러스터를 기록으로 남기도록 구현됨. - 마지막에 보관 위치를 결정하고 워치독을 갱신하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-36 | 상태 파일 위치 설정 | A | SU-ID-BOOT-036 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 위치 설정 구현 | - 전달받은 파일 제어 구조체 주소를 내부 변수에 보관하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-37 | 상태 파일 존재 확인 | A | SU-ID-BOOT-037 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 존재 확인 구현 | - 약속된 이름의 파일을 열어 보아 존재 여부를 판정하도록 구현됨. - 근거 : ci_boot.c snd_boot_is_file_exist. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-38 | 상태 파일 읽기 | A | SU-ID-BOOT-038 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 읽기 구현 | - 상태 파일을 읽어 구조체에 담고 검사값으로 유효성을 확인하도록 구현됨. - 검사값이 어긋나면 유효하지 않음으로 반환해 초기화 경로로 넘기도록 구현됨. - 근거 : ci_boot.c snd_boot_read_file. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-39 | 상태 파일 초기화 | A | SU-ID-BOOT-039 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 초기화 구현 | - 상태 구조체를 초기값으로 채우도록 구현됨. - 기본 보관 위치와 시도 횟수, 갱신 결과를 초기 상태로 두도록 구현됨. - 근거 : ci_boot.c snd_boot_initialize_file. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-40 | 상태 파일 갱신 | A | SU-ID-BOOT-040 | NA | NA | 코드 분석 | - 상태 파일 갱신 구현 | - 상태 구조체의 검사값을 다시 계산해 담은 뒤 파일에 기록하도록 구현됨. - 기록 후 파일을 닫아 내용이 남도록 하는 처리가 있음을 확인함. - 근거 : ci_boot.c snd_boot_update_file. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-41 | 보관 위치 결정 | A | SU-ID-BOOT-041 | NA | NA | 코드 분석 | - 보관 위치 결정 구현 | - 상태 파일의 기본 위치와 대체 위치, 시도 횟수를 보고 이번에 어디서 기동할지 정하도록 구현됨. - 시도 횟수가 상한을 넘으면 기본 위치로 되돌리도록 구현됨. 대체 위치가 계속 실패해도 갇히지 않게 하는 처리임을 확인함. - 근거 : ci_boot.c snd_boot_determine_slot_num. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-42 | 대체 위치 검증 | A | SU-ID-BOOT-042 | NA | NA | 코드 분석 | - 대체 위치 검증 구현 | - 대체 위치 번호가 유효 범위 안인지 확인하도록 구현됨. - 범위를 벗어나면 기본 위치를 쓰도록 구현됨. - 근거 : ci_boot.c snd_boot_determine_slot_num. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-43 | 보관 위치 조회 | A | SU-ID-BOOT-043 | NA | NA | 코드 분석 | - 보관 위치 조회 구현 | - 결정된 보관 위치 번호를 그대로 반환하도록 구현됨. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-44 | 기동 파일 정보 출력 | A | SU-ID-BOOT-044 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 파일 정보 출력 구현 | - 상태 구조체의 판번호, 상태, 하위 상태, 기동 위치, 직전 위치, 대체 위치, 시도 횟수, 갱신 결과를 차례로 출력하도록 구현됨. - 보관 위치 1 부터 4 의 상태를 각각 출력하도록 구현됨. - 예비 영역 47 바이트를 16 진수로 이어 출력하고 마지막에 검사값을 출력하도록 구현됨. | 통과
| 서비스 모듈 | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-45 | 서비스 모드 실행 | A | SU-ID-BOOT-045 | NA | NA | 코드 분석 | - 서비스 모드 실행 구현 | - 서비스 모드 진입 조건이 성립하면 정상 기동 대신 서비스 절차로 들어가도록 구현됨. - 서비스 절차에서는 응용을 올리지 않고 대기하도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 기동 절차 분기. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-46 | 저장 이미지 확인 | A | SU-ID-BOOT-046 | NA | NA | 코드 분석 | - 저장 이미지 확인 구현 | - 저장 장치에 있는 이미지 파일의 존재와 헤더를 확인하도록 구현됨. - 확인에 실패하면 적재를 진행하지 않도록 구현됨. - 근거 : bootloader.c 적재 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-47 | 서비스 표시 | A | SU-ID-BOOT-047 | NA | NA | 코드 분석 | - 응용 전달 구현 | - 적재와 검증을 마친 뒤 각 코어의 기동 표시를 확인해 해당 코어를 기동하도록 구현됨. - CFX 는 시작 주소를 약속된 자리에 쓰고 명령 레지스터로, CM3 는 스택 포인터를 세우고 분기로 넘기도록 구현됨. 두 코어의 전달 방식이 다름을 확인함. - 근거 : bootloader_boot_cores.c 및 bootloader.c 기동 절차. | 통과
|  | SW-FW-UnitTest-BOOT-ID-48 | 서비스 재기동 | A | SU-ID-BOOT-048 | NA | NA | 코드 분석 | - 기동 실패 처리 구현 | - 기동에 실패하면 응용으로 넘어가지 않고 무한 반복에 머물도록 구현됨. - 실패 시 임의로 재시도하거나 검증을 건너뛰고 올리는 경로가 없음을 확인함. - 근거 : bootloader.c bootloader_main. | 통과